	

	ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-(Condiciones Obligatorias -Mínimas Técnicas)-

	
	

	
	

	
	



	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Objeto: Prestar los servicios de intervenciones metrológicas, incluidos consumibles y repuestos de los equipos de medida de la oficina de laboratorios y control de calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima.

GRUPO 1. MULTIMETRO
	GRUPO 1

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTÍMETRO

	ITEM
	CANTIDAD
	EQUIPO
	CÓDIGO UNSPSC
	REPOTENCIAMIENTO PREVENTIVO
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN

	1
	1
	Multímetro Digitech 
Modelo: QM 1325 
Código Interno 
 I-FQ-EQ-018 
	41121815
81101605
81101701
81101703
81101706
81141504
	NO
	El multímetro y el instrumento de referencia deben estar en paralelo.
Puntos a Calibrar: 48,1 mV, 52,3 mV, 1161,8 mV y 5164 mV,
Suministro de Bateria 9V




GRUPO 2. MANÓMETROS Y VACUÓMETROS
	GRUPO 2

	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MANÓMETROS Y VACUÓMETROS

	ITEM
	CANTIDAD
	NOMBRE DE EQUIPO
	CÓDIGO UNSPSC
	REQUIERE BATERÍAS
	INTERVENCIONES METROLÓGICAS

	
	
	
	
	SI- NO
	CALIBRACIÓN*
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	1
	Sistema Automático de Inflación ENERSOL 
Fabricante: Digitron 
Código Interno: I-FQ-EQ-044B 
Intervalo de medición: 0 kPa a 13 kPa
	40151601
41112414
81101703
81101706
81141504
	NO
	Calibración en presión: Mínimo 10 puntos.
	SI

	2
	1
	Vacuometro asociado al Sistema de Integridad Húmedo ENERSOL 
Código Interno:I-FQ-EQ-045 
Intervalo de medición: -64 kPa a 0 kPa
	
	NO
	En sitio
Calibración en vacío: Mínimo 5 puntos
	SI

	3
	1
	Manómetro asociado al Equipo Pressure Leakage Tester For Testing Infusion Set ENERSOL 
Código Interno: I-FQ-EQ-061 
Intervalo de medición: 0 kPa a 100 kPa
	
	NO
	En sitio
Calibración en presión: Mínimo 10 puntos.
	SI 

	4
	1
	Vacuometro asociado al Vacuum Leakage Tester For Testing Infusion Set ENERSOL 
Código Interno:I-FQ-EQ-062 
Intervalo de medición:  -40 kPa a 0 kPa 
	
	NO
	En sitio 
Calibración en vacío: Mínimo 5 puntos
	SI 

	5
	1
	
Manómetro asociado al equipo de Dispositivo de Fuga de Líquido en Jeringas ENERSOL 
Código Interno: I-FQ-EQ-078 
intervalo de medición: 0 kPa a 400 kPa 
	
	NO
	En sitio 
Calibración en presión: Mínimo 10 puntos 
	SI 

	6
	1
	
Vacuometro asociado al equipo de Dispositivo de Fuga de Aire en Jeringas ENERSOL 
Código Interno:I-FQ-EQ-079  
Intervalo de medición: - 64 kPa a 0 kPa

	
	NO
	En sitio 
Calibración en vacío: Mínimo 5 puntos 
	SI 


*Los puntos de calibración serán informados por el Laboratorio Físico-Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías previo a la calibración.


GRUPO 3. EQUIPOS DIMENSIONALES
	GRUPO 3

	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONALES

	ITEM
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	CÓDIGO UNSPSC
	REQUIERE BATERÍAS
	RANGO

	
	
	
	
	SI- NO
	

	1
	1
	
Servicio de Calibración para Regla Metálica 
Código Interno: I-FQ-EQ-024 
	81101703 
81101706 
81141504 
	NO
	0 mm a 300 mm

	2
	1
	
Servicio de Calibración para Regla Metálica 
Código Interno:I-FQ-EQ-059 
	
	NO
	0 mm a 150 mm

	3
	1
	
Servicio de Calibración para Micrómetro Digital 
Código Interno:I-FQ-EQ-056 
	
	NO
	0 mm a 25 mm 

	4
	1
	
Servicio de Calibración para Flexómetro o Cinta métrica (antidobleces), Grado I.
Código Interno:
I-FQ-EQ-052
	
	NO
	0 m a 7,5 m

	5
	1
	
Servicio de Calibración para Micrómetro Analogo
Código Interno:I-FQ-EQ-007 
	
	NO
	0 mm a 25 mm 

	6
	1
	
Servicio de Calibración para Barra Metálica.
Código Interno:
I-FQ-EQ-068B
	
	NO
	0 cm -100 cm








GRUPO 4. COMPRESORES
	GRUPO 4

	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPRESORES

	ITEM
	CANTIDAD
	 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	CÓDIGO UNSPSC

	LABORATORIO FISICO-MECANICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

	1
	1
	Servicio de Repotenciamiento Preventivo para Compresor Marca: Junnior, Código Interno: I-FQ-EQ-010, Modelo: UB-10. 
Debe incluir como mínimo los siguientes ítems:
Revisión del estado del equipo, revisión del sistema de purga automática, e instalación del soporte del filtro de aire.
	40151601
41112414
41121815
81101605
81101701
81101703
81101706
81141504

	2
	1
	Suministro de elemento filtrante coalescente para Compresor Marca: Junnior, Código Interno: I-FQ-EQ-010, Modelo: Mvb-10.
	

	3
	1
	Servicio de Repotenciamiento Preventivo para Compresor Marca: SCHULZ 
Código Interno: I-FQ-EQ-038, Modelo: CVS 20/250- CVS 20/220.
Debe incluir como mínimo los siguientes ítems:
Revisión del estado del equipo, cambio e instalación de cambio de los siguientes ítems: filtros de partículas, Filtro de agua, Filtro de aire y Correa.
	

	4
	2
	Suministro de filtros de partículas para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-038, Modelo: CVS 20/250- CVS 20/220.
	

	5
	1
	Suministro de Filtro coalescente para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-038, Modelo: CVS 20/250- CVS 20/220.
	

	6
	1
	Suministro de Filtro de aire para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-038, Modelo: CVS 20/250- CVS 20/220.
	

	7
	1
	Suministro de Correa para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-038, Modelo: CVS 20/250- CVS 20/220.
	

	8
	1
	Servicio de Repotenciamiento Preventivo para Compresor Marca: SCHULZ Código Interno: I-FQ-EQ-084. Modelo: CSV1515. Debe incluir como mínimo los siguientes ítems: Revisión del estado del equipo, cambio e instalación de cambio de los siguientes ítems: filtros de partículas, Filtro de agua, Filtro de aire y Correa.
	

	9
	2
	Suministro de filtros de partículas para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-084. Modelo: CSV1515.
	

	10
	1
	Suministro de Filtro coalescente  para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-084. Modelo: CSV1515.
	

	11
	1
	Suministro de Filtro de aire para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-084. Modelo: CSV1515.
	

	LABORATORIO MICROBIOLOGIA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

	12
	1
	Servicio de Repotenciamiento Preventivo para Compresor de aire de 100 Litros libre de aceite, 2 HP 220 V Marca: Districompresores, Código Interno: 28792, Modelo/Serial: 2HP220V. Debe incluir limpieza interna y externa y de filtros de aire, revisión de estado del equipo y del sistema de purga automática.
	40151601
41112414
41121815
81101605
81101701
81101703
81101706
81141504

	13
	1
	Servicio de Repotenciamiento Preventivo para Compresor de aire de 160 Litros libre de aceite, 2 HP 220 V de dos motores Marca: Outstanding, Código Interno: 28779. Debe incluir limpieza interna y externa y de filtros de aire, revisión de estado del equipo y del sistema de purga automática.
	












GRUPO 5. CRONOMETROS 
	GRUPO 5

	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CRONOMETROS

	ITEM
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	CÓDIGO UNSPSC
	REQUIERE BATERÍAS
	RANGO

	
	
	
	
	SI- NO
	

	LABORATORIO FISICO-MECANICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

	1
	1
	Servicio de Calibración para Cronómetros
Código Interno:
I-FQ-EQ-073B
	81101703
81141504
	NO
	10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, 240 segundos, 600 segundos

	2
	1
	Servicio de Calibración para Cronómetros
Código Interno:
I-FQ-EQ-074A
	
	NO
	10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, 240 segundos, 600 segundos

	3
	1
	Servicio de Calibración para Cronómetros
Código Interno:
I-FQ-EQ-078A
	
	NO
	10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, 240 segundos, 600 segundos

	4


	1
	Servicio de Calibración para Cronómetros
Código Interno:
I-FQ-EQ-079A
	
	NO
	10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, 240 segundos, 600 segundos









	LABORATORIO FISICOQUIMICO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

	5
	1
	Servicio de Calibración para Cronómetro Marca: Casio Modelo: HS-10W  Código Inventario:  03005
	81101703
81141504
	SI
1 bateria 
	60 segundos
120 segundos
180 segundos
360 segundos


















GRUPO 6. MAQUINAS UNIVERSALES

	GRUPO 6

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁQUINA UNIVERSAL MARCA LLOYD 

	ITEM
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	CÓDIGO UNSPSC
	REPOTENCIAMIENTO PREVENTIVO* 
	CALIFICACION OPERACIONAL
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN
	RANGO

	1
	1
	Máquina Universal marca LLOYD, modelo LS1, serie 200499 Código Interno: I-FQ-EQ-040 
	41121815 
81101605 
81101701 
81101703 
81101706 
81141504 
	SI. Realizar una visita (programada), en la que se deben realizar las siguientes actividades como mínimo: 
• Limpieza del sistema 
• Inspección, lubricación, ajuste de partes. 
	SI
	* Celda de 100 N y Celda de 250 N en tensión y compresión.  
 
* Para la variable fuerza el equipo será calibrado bajo los parámetros establecidos en la norma NTC-ISO-7500-1:2007." 

*Velocidad valor máximo de velocidad 500 mm/min Mínimo cinco (5) puntos
	Celda de carga de 100N: 
 
(0,98 a 98) N TENSIÓN 
(4,9 a 93,16) N COMPRESIÓN 
 
Celda de carga de 250N: 
 
(4,9 a 93,16) N TENSIÓN 
(4,9 a 93,16) N COMPRESIÓN 
(100,0 a 240,0) N TENSIÓN 
(100,0 a 240,0) N COMPRESIÓN 

Velocidad valor máximo de velocidad 500 mm/min

	2
	1
	Máquina Universal marca LLOYD, modelo LD10, serie 506 Código Interno: I-FQ-EQ-101
	
	SI. Realizar una visita (programada), en la que se deben realizar las siguientes actividades como mínimo: 
• Limpieza del sistema 
• Inspección, lubricación, ajuste de partes. 
	SI
Incluir soporte técnico para la estandarización ensayos de tensión batas quirúrgicas y  guantes como mínimo de 64 horas durante el  año de garantía del servicio.
	* Celda de 10 KN, 500 N y Celda de 10 N en tensión y compresión.  
 
Para la variable fuerza el equipo será calibrado bajo los parámetros establecidos en la norma NTC-ISO-7500-1:2007." 

*Dimensional extensometro de 50 mm a 500 mm Minimo diez (10) puntos

*Velocidad valor máximo de velocidad 500 mm/min Mínimo cinco (5) puntos.
	Celda de carga de 10 KN: 
10 000,0 N (500,0 a 10000,0 N) TENSIÓN
10 000,0 N (500,0 a 10000,0 N) COMPRESIÓN

Celda de carga de 500 N:
500,0 N (100,0 a 500,0 N) TENSIÓN
500,0 N (100,0 a 500,0 N) COMPRESIÓN
500,0 N (0,977 a 87,968 N (0,1 a 9,0 kg)) TENSIÓN
500,0 N (0,977 a 87,968 N (0,1 a 9,0 kg)) COMPRESIÓN

Celda de carga de 10 N:
10,0 N (0,098 a 0,977 N (0,01 a 0,1 kg)) TENSIÓN
10,0 N (0,098 a 0,977 N (0,01 a 0,1 kg)) COMPRESIÓN 
(0,98 a 98) N TENSIÓN 
(4,9 a 93,16) N COMPRESIÓN 
Dimensional de 50 mm a 500 mm
Velocidad valor máximo de velocidad 500 mm/min


 *Los puntos de calibración serán informados por el Laboratorio Físico-Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías previo a la calibración.

GRUPO 7. BAROMETRO

	GRUPO 7

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BAROMETRO

	ITEM
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	CÓDIGO UNSPSC

	1
	1
	Calibración de barómetro digital marca: Electronic digital – Altimeter, identificación interna: I-FQ-EQ -044D por comparación con barómetro patrón. (Máximo 9 puntos). 
Rango de medición 555 hPa a 1100 hPa 
	81101703 
81141504 
81101706 
81101605 



PARA TODOS LOS GRUPOS:

NOTA 1: El contratista debe cubrir el total de los gastos incluyendo los generados por viáticos y/o por desplazamiento de personal que realizará las intervenciones requeridas o traslado de los equipos, de ser necesario.

NOTA 2: Las fechas de ejecución del servicio se programarán de acuerdo con el plan metrológico establecido por cada grupo de laboratorio.

NOTA 3: Para efectos del presente proceso se entiende por Intervenciones metrológicas conjunto de operaciones requeridas para realizar la confirmación metrológica de equipos de medición directa, indirecta, patrones de referencia y de monitoreo o cualquier otro incluido dentro de cada Plan de control de equipos e instrumentos para asegurarse de que sean conformes con los requisitos correspondientes a su uso previsto. Generalmente incluye calibración, verificación externa, calificación operacional y de desempeño y cualquier inspección, ajuste y reparación necesaria para disponerlo dentro de especificaciones según el uso, con el fin de establecer si satisfacen las especificaciones para las cuales fueron diseñadas cumpliendo con parámetros de calidad que contribuyan a garantizar la confiabilidad de los resultados.
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