## Estudio del Mercado
|  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | CÓDIGO | FBS 090
[7 empty] | VERSIÓN | 03
[7 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  |  | Prestación del servicio de calibración de lector de microplacas y 2 micropipetas pertenecientes al laboratorio de Ciencias biomédicas de Parque i.
COTIZANTE 1 |  |  | DOXA INTERNACIONAL
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Lina María Cortés T
DATOS DE CONTACTO |  |  | 3148962750
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 19 de Mayo
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 30 días
COTIZANTE 2 |  |  | MEROLOGICAL CENTER
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Leidy Figueroa
DATOS DE CONTACTO |  |  | 305 381 5401
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 23 de mayo
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 120 días
COTIZANTE 3 |  |  | UNION METROLOGICA
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | KATINA LANDETA
DATOS DE CONTACTO |  |  | ventas5@unionmetrologica.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 19 de Mayo
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 30 días
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und | CANT | DOXA | METROLOGICAL | UNION METROLOGICA | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | Calibración de lector de microplacas Glomax marca Promega modelo E5032 con las siguientes especificaciones técnicas: • Reporte de incertidumbre expandida en el intervalo de calibración: • El proveedor debe contar con el material de referencia certificado y realizarlo in-situ según la guía de trazabilidad e incertidumbre en los servicios de calibración de espectrofotómetros CENAM en unidades de absorbancia como mínimo en 3 puntos del intervalo (570 nm). • Debe contar con certificado acreditado ante el ONAC o con acuerdo multilateral por ILAC y debe cumplir con los requerimientos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 Traslado y viaticos del personal tecnico para prestar el servicio en nuestras las instalaciones | un | 1 | 1105000 | 2100000 |  | 1602500 | 1602500
2 | Calibración de 2 micropipetas de 8 canales cada una de volumen variable multicanal en el rango de 30 ul - 300 ul, marca Nichiryo modelo NichipetEX II MULTI 8K Reporte de incertidumbre expandida en el intervalo de calibración: • Para el intervalo mencionado, el proveedor debe garantizar que se realizó la calibración usando tres(3)volúmenes:100%, 50% y 10% del volumen nominal del equipo. • Si el equipo calibrado requiere de ajuste, se debe realizar y se deben adjuntar datos antes y posterior al ajuste, debe estar dentro del error maximo permitido teniendo en cuenta error + incertidumbre • Debe contar con certificado acreditado ante el ONAC o con acuerdo multilateral por ILAC y debe cumplir con los requerimientos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 | un | 2 | 1001250 | 850000 | 603000 | 818083.3333 | 1636167
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [7 empty] | 3238667
VALOR DEL IVA (19%) | [7 empty] | 615347
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [7 empty] | 3854014 | 3854014
|  |  | 19% | 1105000 | 2100000 | 1206000
|  |  |  | 2002500 | 1700000 | 229140
|  |  |  | 3107500 | 3800000 | 1435140
|  |  |  | 590425 | 722000
|  |  |  | 3697925 | 4522000

## Hoja1
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Calibración de lector de microplacas Glomax marca Promega modelo E5032 con las siguientes especificaciones técnicas: • Reporte de incertidumbre expandida en el intervalo de calibración: • El proveedor debe contar con el material de referencia certificado y realizarlo in-situ según la guía de trazabilidad e incertidumbre en los servicios de calibración de espectrofotómetros CENAM en unidades de absorbancia como mínimo en 3 puntos del intervalo (570 nm). • Debe contar con certificado acreditado ante el ONAC o con acuerdo multilateral por ILAC y debe cumplir con los requerimientos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 Traslado y viaticos del personal tecnico para prestar el servicio en nuestras las instalaciones | un | 1 | 1602500 | 1602500
2 | Calibración de 2 micropipetas de 8 canales cada una de volumen variable multicanal en el rango de 30 ul - 300 ul, marca Nichiryo modelo NichipetEX II MULTI 8K Reporte de incertidumbre expandida en el intervalo de calibración: • Para el intervalo mencionado, el proveedor debe garantizar que se realizó la calibración usando tres(3)volúmenes:100%, 50% y 10% del volumen nominal del equipo. • Si el equipo calibrado requiere de ajuste, se debe realizar y se deben adjuntar datos antes y posterior al ajuste, debe estar dentro del error maximo permitido teniendo en cuenta error + incertidumbre • Debe contar con certificado acreditado ante el ONAC o con acuerdo multilateral por ILAC y debe cumplir con los requerimientos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 | un | 2 | 818083.3333 | 1636167
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA |  |  |  |  | 3238667
VALOR DEL IVA (19%) |  |  |  |  | 615347
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 3854014