





FICHA TECNICA 
SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 
 N°. SASI 006 DE 2025 GRUPO N°2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a especificar en la presente ficha técnica las especificaciones para el proceso en la Selección Abreviada - Subasta Inversa N°. 005 de 2025, teniendo en cuenta lo siguiente:  


1. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN.


OBJETO: 

[bookmark: _Hlk177659420]Prestar los servicios de intervenciones metrológicas, incluidos repuestos para los Equipos Isotérmicos y medidores de temperatura y humedad para la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.

CLASIFICACIÓN UNSPSC:

	[bookmark: _Hlk199356815]CODIGO 
UNSPSC
	SEGMENTO 
	FAMILIA 
	CLASE 
	PRODUCTO 

	

81101605 
	81
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	10
Servicios Profesionales De Ingeniería y Arquitectura
	16
Ingeniería Mecánica
	05
Servicios Electromecánicos 

	81101703
	81
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	10
Servicios Profesionales De Ingeniería y Arquitectura
	17
Ingeniería eléctrica y electrónica
	03
Servicios de pruebas técnicas

	81101706
	81
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	10
Servicios Profesionales De Ingeniería y Arquitectura
	17
Ingeniería eléctrica y electrónica
	06
Mantenimiento de equipos de impresión 

	81141504
	81
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	14
Tecnologías de fabricación 
	15
Control de calidad
	05
Desarrollo de estándares de producción 



IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, consagra que, “las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, corresponden a su esencia y naturaleza. (...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de buena administración”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la necesidad indicada en el presente documento se satisface con la celebración de uno o varios contratos que, de acuerdo con sus elementos esenciales y naturales corresponden a: 

	Obra
	

	Consultoría
	

	Prestación de servicios
	     X 

	Concesión
	

	Compraventa
	

	Suministro
	

	Arrendamiento
	

	Comodato
	

	Mandato
	

	Convenio de asociación
	

	Donación 
	

	Otro 
	


				Tabla 2. Tipología de contratos
				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

En el contrato a celebrar, son requeridas las siguientes especificaciones técnicas, las cuales deberán garantizarse por parte del contratista seleccionado, durante todo el término de ejecución del contrato: 



TABLA 4. GRUPO 2 
INTERVENCIONES METROLÓGICAS - EQUIPOS ISOTERMICOS – LFQPFYOT
Fuente: Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

	LABORATORIO SOLICITANTE
	ITEM
	CANTIDAD
	UNIDAD
	NOMBRE DE EQUIPO
	MARCA, MODELO Y SERIE
	IDENTIFICACIÓN
	REQUIERE repotenciamiento PREVENTIVO
SI (SI LO REQUIERE MENCIONE ACTIVIDADES REQUERIDAS )- NO
	repotenciamiento CORRECTIVO 
SI (MENCIONE ACTIVIDADES REQUERIDAS Y REPUESTOS REQUERIDOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)- NO
	
CALIBRACIÓN
SI  (ESPECIFIQUE EL O LOS PUNTO(S) DE CALIBRACIÓN DE INDICACIÓN) O NO
	CALIFICACIÓN OPERACIONAL 
SI O NO
 (DEFINIR PUNTO(S) DE CALIFICACION)
	SI REQUIERE INCLUYA  LAS ACTIVIDADES DE LA CALIFICACIÓN OPERACIONAL
	CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO 
SI O NO
 (DEFINIR PUNTO(S) DE CALIFICACION)
	SI REQUIERE INCLUYA  LAS ACTIVIDADES DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO
	CODIGO UNSPSC

	LFQPFYOT
	1
	1
	UNIDAD
	REFRIGERADOR
	Marca THERMO SCIENTIFIC. 
Modelo FRGL5004 A21. 
Serie X02V-139444-XV
	EQ-FQ-107
	SI
 
-Limpieza y ajuste de componentes eléctricos y electrónicos
-Limpieza del panel condensador 
-Limpieza de cámara de trabajo
-Revisión de luces internas 
-Revisión de moto-ventiladores
-Verificación de empaques
-Verificación de gabinetes
- Verificación del voltaje
-Verificación de la unidad 1
-Verificación de corriente del ventilador 
-Corriente total
-Polo a Tierra
-Verificación de la temperatura a (4 °C)
-Aislamiento 
-Desagüe

-Revisión del regulador de voltaje. Asegurar el correcto voltaje de salida para la operación de los equipos.
	SI, ACTIVIDADES REQUERIDAS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  El equipo presenta fatiga mecánica en la unidad compresora del sistema de refrigeración, es necesario su cambio. Presenta daño en el motor ventilador del evaporador y luz del gabinete, es necesario su cambio. REPUESTOS - Cambio de compresor, Pruebas de alto vacío, Cambio de filtro secador de núcleo sólido, Cambio de aislamiento térmico, Presurización del sistema y,  pruebas de alto vacío, Carga de fluido refrigerante R-507A, Motor ventilador del evaporador, Luz de gabinete
	SI 
4 °C
	SI 
4 °C
	Además debe incluir las pruebas de simulación de carga y simulación de fallas (aperturas de puertas) en las pruebas OQ
	NO
	NO
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	2
	1
	UNIDAD
	CONGELADOR
	Marca: THERMO SCIENTIFIC.
Modelo: FFGL2330A21.
Serie: 0116529901111219
	EQ-FQ-116 / 14521
	SI
-Diagnóstico inicial confirmación de estado del equipo. 
-Limpieza y ajuste de componentes eléctricos y electrónicos
-Limpieza del panel condensador 
-Limpieza de cámara de trabajo
-Revisión de luces internas 
-Revisión de moto-ventiladores
-Verificación de empaques
-Verificación de gabinetes
- Verificación del voltaje
-Verificación de la unidad 1
-Verificación de corriente del ventilador 
-Corriente total
-Polo a Tierra
-Verificación de la temperatura a (-20 °C)
-Aislamiento 
-Desagüe

-Revisión del regulador de voltaje. Asegurar el correcto voltaje de salida para la operación de los equipos.
	SI



Compresor, Fuga, Evaporador, Baja presión

	SI 
-20 °C
	SI 
-20 °C
	Ademas debe incluir las pruebas de simulación de carga y simulación de fallas (aperturas de puertas) en las pruebas OQ
	NO
	NO
	81101605
81101703
81101706
81141504

	
	
	
	
	
	
	
	SI

Regulador electrónico de voltaje (EV 3000)
Marca: Magom
Diagnóstico inicial confirmación de estado del equipo. 
-Limpieza y ajuste de componentes eléctricos y electrónicos
	SI

Regulador electrónico de voltaje (EV 3000)
Marca: Magom

El equipo presento corto circuito presentándose daño en los cables  y en la fuente.
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	

	LFQPFYOT
	3
	1
	UNIDAD
	REFRIGERADOR
	Marca THERMO SCIENTIFIC. 
Modelo FRGL5004 A21. 
Serie X02V-139447-XV
	EQ-FQ-108
	SI
 
-Limpieza y ajuste de componentes eléctricos y electrónicos
-Limpieza del panel condensador 
-Limpieza de cámara de trabajo
-Revisión de luces internas 
-Revisión de moto-ventiladores
-Verificación de empaques
-Verificación de gabinetes
- Verificación del voltaje
-Verificación de la unidad 1
-Verificación de corriente del ventilador 
-Corriente total
-Polo a Tierra
-Verificación de la temperatura a (4 °C)
-Aislamiento 
-Desagüe

-Revisión del regulador de voltaje. Asegurar el correcto voltaje de salida para la operación de los equipos.
	NO
	SI

4 °C
	SI

4 °C
	Ademas debe incluir las pruebas de simulación de carga y simulación de fallas (aperturas de puertas) en las pruebas OQ
	NO
	NO
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	4
	1
	UNIDAD
	REFRIGERADOR CONGELADOR
	Marca DOMETIC. 
Modelo ML360C S. 
Serie 2400739
	EQ-FQ-121
	SI
Para el Refrigerador y el Congelador  
-Limpieza y ajuste de componentes eléctricos y electrónicos
-Limpieza del panel condensador 
-Limpieza de cámara de trabajo
-Revisión de luces internas 
-Revisión de moto-ventiladores
-Verificación de empaques
-Verificación de gabinetes
- Verificación del voltaje
-Verificación de la unidad 1
-Verificación de corriente del ventilador 
-Corriente total
-Polo a Tierra
-Verificación de la temperatura a (Refrigerador a 4,0 °C y Congelador a -20,0 °C)
-Aislamiento 
-Desagüe
	NO
	SI 
Congelador (-20.0 °C) y Refrigerador (4,0 °C)
	SI 
Congelador (-20.0 °C) y Refrigerador (4,0 °C)
	Ademas debe incluir las pruebas de simulación de carga y simulación de fallas (aperturas de puertas) en las pruebas OQ
	NO
	NO
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	5
	1
	UNIDAD
	BAÑO TERMOSTATADO
	Marca LINDBERG. Modelo WB1120 A. Serie T19E-209703-TE
	EQ-FQ-064
	
SI

-Inspecciones / revisiones eléctricas, electrónicas, mecanicas de cables, conexiones, consumos eléctricos (amperajes) de tanques y de funcionamiento en general.

-Verificación de encendido y apagado del equipo.
Control de fugas.

-Ajuste y  verificación de parámetros e indicador con patrones calibrados en los mismos puntos o en un rango que contenga todos los puntos de calibración para el equipo, requerido por ente acreditado por ente acreditador.

-Lubricación de partes.

-Diagnóstico de partes que requieren cambio.

-Limpieza  externa e interna o especifica.

-Revisión general de motor
	NO
	SI

37,0 °C

60,0 °C
	SI

37,0 °C

60,0 °C
	Pruebas de control de temperatura.

  Pruebas del censor de temperatura.

 Pruebas de estabilidad de temperatura.

 Pruebas de Uniformidad de temperatura
	NO
	NO
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	6
	1
	UNIDAD
	ESTUFA DE SECADO
	Marca BINDER Modelo 400 UL Serie 13-17302
	EQ-FQ-150
	SI
-Desarme del equipo
-Limpieza interna y externa apropiada del equipo
-Inspección y limpieza de componentes eléctricos
-Inspección de conexiones eléctricas y ajustes de terminales
-Inspección de control de temperatura 
-Inspección y limpieza de la cámara
-Inspección del sistema de encendido y apagado del equipo
-Inspección del sistema de alimentación 
-Verificación de temperatura con patrón calibrado
	NO
	SI
60,0 °C
	SI
60,0 °C
	Además debe incluir las pruebas de simulación de carga y simulación de fallas (aperturas de puertas) en las pruebas OQ
	NO
	NO
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	7
	1
	UNIDAD
	MUFLA
	Marca NEY Modelo VULCAN 3-550 Serie AKW 9546-139
	EQ-FQ-035
	NO
	NO
	SI
850 °C
	SI
850 °C
	SI
	NO
	NO
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	8
	1
	UNIDAD
	HORNO DE VACÍO
	Marca BINDER Modelo VD53 
Serie 16-05495
	EQ-FQ-185
	SI
-Desarme del equipo
-Limpieza interna y externa apropiada del equipo
-Inspección y limpieza de componentes eléctricos
-Inspección de conexiones eléctricas y ajustes de terminales
-Inspección de control de temperatura 
-Inspección y limpieza de la cámara
-Inspección del sistema de encendido y apagado del equipo
-Inspección del sistema de alimentación 
-Verificación de temperatura con patrón calibrado
-SE DEBE REALIZAR EL AJUSTE DE TEMPERATURA ACORDE CON LECTURA DE CALIBRACIÓN
-En caso de diagnosticarse correctivo realizar segundo repotenciamiento
	
SI
60,0 °C Y 105 °C
	SI
60,0 °C Y 105 °C 
Entregar un certificado de calibración individual por cada temperatura intervenida
	Además debe incluir las pruebas de simulación de carga y simulación de fallas (aperturas de puertas) en las pruebas OQ
	SI
	NO
	NO
	81101605
81101703
81101706
81141504



· Nota para todos los grupos: Asegurar que el repotenciamiento y la calificación y demás actividades descritas en las especificaciones técnicas se realice por el personal con experiencia acreditada en mantenimiento de equipos isotérmicos de laboratorio de mínimo dos (2) años. Para el caso de las Autoclaves de marca Tuttnauer y Equipos de Refrigeración y Congelación de marca ThermoScientific (que incluye la línea o marca REVCO) así como de marca PHCBI (también conocidos de marca Panasonic), se deberá acreditar adicionalmente certificado expedido por la marca donde se declare la idoneidad para el servicio y repotenciamiento de dichos equipos.


2.  PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO:


[bookmark: _Hlk165297203]El presupuesto oficial de la presente contratación será hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 256.285.972) INCLUIDO IVA, Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR. 


[bookmark: _Hlk200476797][bookmark: _Hlk200476291]

GRUPO 2: El valor del contrato a celebrar para el grupo 2 será hasta por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS M/CTE. ($ 38.450.456) INCLUIDO IVA, Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR.

Nota 1: Los contratos que se deriven de este proceso de selección mediante subasta inversa electrónica serán de ejecución cerrada; es decir, se ejecutaran de conformidad a las cantidades exactas requeridas por el Invima. 

Nota 2: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el valor del presupuesto oficial establecido para cada grupo por el INVIMA. 

Nota 3: El valor ofertado por los proponentes para cada ÍTEM en los formatos de oferta económica de precios unitarios para cada grupo, no podrá exceder el precio promedio del mercado señalado para cada uno de los grupos, SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.




Atentamente,

Firma: ______________________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________
Nit _________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: ________________________________
C. C. No. ______________________ de ___________________________
Dirección   ___________________________________________________
Teléfonos ___________________________
Correo Electrónico: ____________________
Ciudad y Fecha   ______________________________________________________
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