## ITEM EPP
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA SUBAS INVERSA SASI-0004-DRNT-2025
CUADRO PARA DILEGENCIAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE INTERMEDIA Y BAJA TECNOLOGÍA PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
RAZON SOCIAL:
NIT O C.C:
| ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA (PRESENTACION) | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado). | OBSERVACIONES
| 1 | JUEGO DE MASAS DE 21 PIEZAS CLASE F1 | 1 Normativa y Clasificación • Clase: F1 (según OIML R111-1). • Tolerancia máxima permitida: Conforme a norma OIML R111-1 para pesas de clase F1. 1.2 Materiales • Material: Acero inoxidable no magnético de alta pureza y resistencia a la corrosión. • Acabado: Superficie lisa, sin porosidad ni imperfecciones visibles, para minimizar la contaminación por partículas o humedad. 1.3 Composición del Juego El juego debe contener las siguientes pesas: • 1 mg, 2 mg, 2 mg*, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 20 mg*, 50 mg, 100 mg, 20 mg, 20 mg*, 500 mg, 1 g, 2 g, 2 g*, 5 g, 10 g, 20 g, 20 g*, 50 g, 100 g. • La forma de las pesas para valores nominales mayores o iguales que 1 g deben ser cilíndricas con botón para facilitar su agarre. • Las de valor nominal menor que 1 g, serán para 5 mg, 50 mg y 500m g pentagonales o de cinco lados. • Para valores nominales de 2 mg, 20 mg y 200 mg cuadradas o de cuatro lados. • Para los valores nominales 1 mg, 10 mg y 100 mg, serán triangulares o de tres lados. Nota: Las pesas que cuentan con dos ejemplares (múltiplos de 2) deben estar marcadas para ser fácilmente diferenciables. 1.4 Accesorios Incluidos • Pinzas de manipulación antiestáticas y antideslizantes para pesas pequeñas. • Cepillo de limpieza para la eliminación de partículas. • Guantes de manipulación (material no abrasivo). • Caja de almacenamiento, preferiblemente en madera, con compartimentos individuales para cada pesa, con cierre hermético y propiedades antiestáticas. 1.5 Certificación • Certificado de calibración trazable a estándares nacionales o internacionales. • Informe de calibración emitido por un laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025. 1.6 Condiciones de Suministro • Garantía: Mínimo 1 año contra defectos de fabricación. • Manual de uso y mantenimiento en español. • Embalaje adecuado para proteger las pesas durante el transporte. | unidad
| 2 | CENTRIFUGADORA: | Centrífuga para tubos tapa rosca fondo de 20 mL (16 X 150 mm) - Con display digital de control de funciones - Con sistema de rotores que permitan centrifugar 80 tubos de 20 mL. Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores. Con acceso a la cámara del rotor para su la limpieza. - Que alcance velocidad de 15.200 rpm o superior - Con timer mínimo de 1 a 30 minutos o continuo y posibilidad de centrifugar momentáneamente - Control de frenado lento o rápido, spin y con posibilidad de centrifugar momentáneamente. Con sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio - Tapa con sistema de seguridad que permita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga - Sensor de apagado automático en caso de desequilibrio - Nivel máximo de ruido <60 dBA - Dimensiones máximas alto x ancho x profundo: 60,5 × 44 × 36 cm (L x An x Al) [87 cm de altura con tapa abierta] - Condiciones eléctricas 110-120 VAC, 50/60 Hz Con Sistema de refrigeración sin CFC Intervalo de temperatura: De -10° a +40°C Función de preenfriamiento con botón directo | unidad
| 3 | AGRAFADOR ELECTRÓNICO CON BATERIA DE LITIO PARA TAPAS DE 20MM DE DIÁMETRO | Con batería de litio para tapas de 20mm de diámetro | unidad
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
| 41103900 | Centrifugadora de laboratorios y accesorios
| 41111600 | Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
| 41120000 | Suministro y accesorios de laboratorio
En constancia de lo anterior firmo este documento a los _________ dias del mes ______ de 2025.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:
NOMBRE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: