ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Especificaciones | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre bien o servicio | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTEREOMICROSCOPIOS |
| Clasificación UNSPSC | 81101706: Mantenimiento de equipos de laboratorio |
| Requisitos generales | Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico de estereomicroscopios para los grupos de balística, documentología - grafología y evidencia traza de la Fiscalía General de la Nación del nivel central y seccional. |
| Requisitos específicos | Mantenimiento preventivo y correctivo Estereomicroscopios, debe contener las siguientes actividades: - Antes de iniciar el mantenimiento preventivo se debe realizar un diagnóstico previo a cada equipo, para verificar el estado de funcionamiento de estos, como es: 1.1. Verificación visual. 1.2. Revisión de la óptica. 1.3. Revisión de mandos de control. 1.4. Revisión de fuentes de iluminación. 1.5. Revisión de software y adquisición de imagen cuando aplique. Nota: esta actividad debe quedar plasmada en el reporte de servicio por cada equipo. Mantenimiento preventivo se realizará lo siguiente: 2.1. Se debe realizar la limpieza profunda y desinfección del sistema óptico (Prismas, espejos, lentes y alineación si lo requiere). - 2.2. Limpieza y desinfección de cámara y video adaptador (para los que aplique). - 2.3. Desmonte, revisión profunda, limpieza y lubricación del sistema mecánico (Piñonera, cremalleras, ejes, diafragmas). - 2.4. Revisión y limpieza del sistema de iluminación (fuentes de iluminación). - 2.5. Revisión y limpieza de periféricos y accesorios. - 2.6. Revisión y limpieza de la estación de trabajo y periféricos del computador que componen los Estereomicroscopios (para los que aplique). Mantenimiento correctivo se realizaría lo siguiente: 3.1. Desmonte de pieza afectada. 3.2. Instalación de la nueva pieza. 3.3. Pruebas de funcionalidad de la o las pieza(s) de los Estereomicroscopios. 3.4. Ajustes si se requiere en la instalación. 3.5. Entrega del equipo. - Se aclara que la Fiscalía General de la Nación no acopia aceite industrial usado. Por consiguiente, si se llegase a generar dentro del presente contrato, el CONTRATISTA, conforme a la Resolución 1188 de 2003, deberá entregar dicho residuo a un gestor que cuente con: (1) Registro de acopiador primario, y contar con (2) registro de movilización de aceite usado para su movilización. El gestor deberá hacer entrega al supervisor del contrato del Certificado de disposición final o de aprovechamiento del residuo en un plazo máximo de sesenta (60) días una vez entregado. - Se debe realizar una verificación final, la cual se compone de una verificación visual, revisión de óptica, revisión de mandos de control, revisión de fuentes de iluminación, revisión de software, adquisición de imagen y pruebas de buen funcionamiento para su entrega. Número de mantenimiento preventivos y correctivos: Uno (01) para cada equipo durante el término de ejecución del contrato. Relación, descripción, cantidad y lugar de ubicación de los equipos: MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ESTEREOMICROSCOPIOS DE LOS GRUPOS DE BALÍSTICA ITEM; CIUDAD DE UBICACIÓN; CANTIDAD; DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. 1; BOGOTA -BUNKER AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio L Piso 2; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC - SMZ168, No. serie 10780133.. 2; BOGOTA -BUNKER AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio L Piso 2; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC - SMZ168, No. serie 11081455.. 3; SECCIONAL BOGOTÁ calle 18 a # 69 b - 15 piso 3 zona industrial Montevideo; 1; ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000, No. de serie 17517.. 4; SECCIONAL CUNDINAMARCA (Bogotá) Calle 17A # 68D - 69 Zona Industrial Montevideo; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10980755.. 5; SECCIONAL MEDELLÍN (ANTIOQUIA) Carrera 64 C No. 67-300 Bloque I piso 1; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10880737.. 6; SECCIONAL MEDELLÍN (ANTIOQUIA) Carrera 64 C No. 67-300 Bloque I piso 1; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10981162. 7; SECCIONAL QUIBDO (CHOCO) Calle 20 No. 3-11 Edificio Fiscalía; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168. No. de serie 11080839.. 8; SECCIONAL VILLAVICENCIO (META) Calle 35 B No 36-105 Edificio Interios, Barrio Barzal Piso 4; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10981365.. 9; SECCIONAL BUCARAMANGA (SANTANDER) Carrera 19 No 24-61 Torre L, piso 1; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10881188.. 10; SECCIONAL BUCARAMANGA (SANTANDER) Carrera 19 No 24-61 Torre L, piso 1; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS-SZ, No. de serie 11081451.. 11; SECCIONAL CÚCUTA (N. DE SANTANDER) Avenida 3AE No 9-37 Urbanización Rosental Torre 3 piso 4 Edificio Fiscalía General de la Nación; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS-SZ60, No. de serie 0E2375.. 12; SECCIONAL CÚCUTA (N. DE SANTANDER) Avenida 3AE No 9-37 Urbanización Rosental Torre 3 piso 4 Edificio Fiscalía General de la Nación; 1; ESTEREOMICROSCOPIO UNICO-ZM184HF, No. de serie 0712-761. 13; SECCIONAL CÚCUTA (N. DE SANTANDER) Avenida 3AE No 9-37 Urbanización Rosental Torre 3 piso 4 Edificio Fiscalía General de la Nación; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS-SZ- ST, No. de serie 3K18053.. 14; SECCIONAL FLORENCIA (CAQUETA) Carrera 9B No. 5B - 02, Edificio Firenze, Barrio La Estrella; 1; ESTEREOMICROSCOPIO CARLZEIS STEMI 2000, No. de serie 17533.. 15; SECCIONAL VALLEDUPAR (CESAR) Carrera 11A No 15-42 Edificio Antiguo DAS Barrio Loperena; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10980728.. 16; SECCIONAL MONTERIA (CORDOBA) Calle 28 No 2-27 centro piso 3; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10980310.. 17; SECCIONAL CARTAGENA (BOLÍVAR) Canapote, calle 60 No. 13-64 Cartagena - Bolivar.; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10981390.. 18; SECCIONAL CARMEN DE BOLÍVAR Calle 25 con carrera 47, esquina.; 1; ESTEREOMICROSCOPIO WILD-M5A, No. de serie 140329.. 19; SECCIONAL MAGANGUÉ (BOLÍVAR) Av. Colombia No. 15-24; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61, No de serie 6E02380.. 20; SECCIONAL BARRANQUILLA (ATLANTICO) Calle 40 Nº 44-80 centro cívico, piso 12; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ 168, No. de serie 10880785.. 21; SECCIONAL SANTA MARTA (MAGDALENA) Calle 18 No. 17-35; 1; ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000 No. serie 17537. 22; SECCIONAL SANTA MARTA (MAGDALENA) Calle 18 No. 17-35; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ2-STU2, No. de serie 6F02746.. 23; SECCIONAL BUGA (VALLE DEL CAUCA) Carrera 15 No. 7-16 Piso 2.; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10881182.. 24; SECCIONAL BUGA (VALLE DEL CAUCA) Carrera 15 No. 7-16 Piso 2.; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS – SZ51, No. serie 6000994.. 25; SECCIONAL CALI (VALLE DEL CAUCA) Calle 25 Norte No. 6 A 11 Piso 8 Edificio Santa Mónica; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 11081335.. 26; SECCIONAL CALI (VALLE DEL CAUCA) Calle 25 Norte No. 6 A 11 Piso 8 Edificio Santa Mónica; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10881000. 27; SECCIONAL POPAYÁN (CAUCA) Calle 4 Norte No. 10 B - 66 Barrio Modelo; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. serie 10981077.. 28; SECCIONAL PASTO NARIÑO) Calle 19 No 21-10 Piso 3; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 11081053.. 29; SECCIONAL PASTO NARIÑO) Calle 19 No 21-10 Piso 3; 1; ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM2000, No. de serie 17527.. 30; SECCIONAL PASTO NARIÑO) Calle 19 No 21-10 Piso 3; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ51, 6C00628.. 31; SECCIONAL IBAGUE (TOLIMA) Transversal 1 Sur # 47 - 02 Bloque 2 Piso 1 Bunker Fiscalía; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10780134.. 32; SECCIONAL ARMENIA (QUINDIO) Carrera 12 No 20-63 Palacio de Justicia armenia 104; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168 No. serie 11080129.. 33; SECCIONAL MANIZALES (CALDAS) Carrera 23 No 20-40 Piso 10; 1; ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000, No. de serie 17530.. 34; SECCIONAL NEIVA (HUILA) Carrera 21 A No 26-65 Piso 2; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 11081343.. 35; SECCIONAL PITALITO (HUILA) Av. Circunvalar No. 4-35 Barrio Tequendama Piso 2; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 11081420.. 36; SECCIONAL PEREIRA (RISARALDA) Carrera 8 No. 42-50 Torre A; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. serie 10880693.. 37; SECCIONAL RIOHACHA (GUAJIRA) Calle 5 No. 4-48; 1; ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000, No. de serie 17528.. 38; SECCIONAL FONSECA (GUAJIRA) Calle 13 No. 9-56; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ51, No. de serie 6C01161.. 39; SECCIONAL MAICAO (GUAJIRA) Calle 15 No. 15-71; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ61, No. de serie 6C00182.. 40; SECCIONAL SINCELEJO (SUCRE) Calle 22 No 16-51 piso 4; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10981137.. 41; SECCIONAL TUNJA (BOYACÁ) Calle 28b No 8-63 Barrio Maldonado – Tunja; 1; ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000, No. de serie 17516.. 42; SECCIONAL SOGAMOSO (BOYACÁ) Calle 26 No 9 A - 56 Barrio El Recreo; 1; ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC-SMZ168, No. de serie 10981177. 43; SECCIONAL ARAUCA (ARAUCA) Calle 22 No 16-74 B. Córdoba.; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ51, No. de serie 6C0189.. 44; SECCIONAL BARRANCABERMEJA (MAGDALENA MEDIO) Calle 52 con carrera 8 Antiguas instalaciones del DAS.; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ51, número de serie 6C00169.. 45; SECCIONAL YOPAL (CASANARE) Calle. 7 No. 19-35 Yopal Casanare; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ51, No. de serie GE02738.. 46; SECCIONAL PUERTO ASIS (PUTUMAYO) Calle 10 Carrera 29 esquina piso 1 Edificio Balcones de San Felipe Barrio Modelo; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ51, No. de serie 5K06719.. 47; SECCIONAL ANTIOQUIA (MEDELLÍN) Carrera 64 C No. 67-300 Bloque E piso 2; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ51, No. de serie 6C00698.. 48; SECCIONAL PUERTO CARREÑO (VICHADA) Avenida 18 N 03-179 Barrio La Plazuela; 1; ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS SZ51, No. de serie 6C01172. ESTEREOMICROSCOPIOS DEL GRUPO DE DOCUMENTOLOGIA Y GRAFOLOGIA ITEM; CIUDAD DE UBICACIÓN; CANTIDAD; DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. 1; BOGOTA – NIVEL CENTRAL PALOQUEMAO Carrera 28 No. 18-64, piso 3; 1; Estereomicroscopio NIKON SMZ 1500. 2; SECCIONAL BOGOTA Calle 18 A # 69 B - 15 Piso 3 Zona Industrial Montevideo; 1; Estereomicroscopio OLYMPUS SZX16. 3; SECCIONAL CUNDINAMARCA (Bogotá) Calle 17a # 68d - 69 Zona Industrial Montevideo Piso 1; 1; Estereomicroscopio NIKON 745 T C-LEDS No. 208275. 4; SECCIONAL QUIBDO (CHOCO) Calle 20 # 3 - 11 Piso 2 Barrio la Yesquita; 1; Estereomicroscopio NIKON SMZ 1000. 5; SECCIONAL VILLAVICENCIO (META) Calle 33 B No.36-105, piso 4, edificio Entrerrios; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 6; SECCIONAL BUCARAMANGA (SANTANDER) Carrera 19 # 24 – 61, piso 3 Barrio Alarcón; 1; Estereomicroscopio NIKON Modelo: SMZ 800. 7; SECCIONAL CÚCUTA (N. DE SANTANDER) Avenida 3 AE # 9-37 Urbanización Rosental Torre 3 Piso 5 Bunker; 1; Estereomicroscopio CARLZEISS Modelo Stemi 2000C. 8; SECCIONAL FLORENCIA (CAQUETA) Carrera 9 B # 5 B - 02 Piso 6 Edificio Firenze; 1; Estereomicroscopio NIKON Modelo: SMZ 1000. 9; SECCIONAL VALLEDUPAR (CESAR) Carrera 11a # 15 - 42 Barrio Loperena; 1; Estereomicroscopio CARLZEISS Modelo Stemi 2000C. 10; SECCIONAL MONTERIA (CORDOBA) Calle 28 # 2 – 27, piso 3 Barrio Centro; 1; Estereomicroscopio NIKON Modelo: SMZ 1000. 11; SECCIONAL CARTAGENA (BOLÍVAR) Calle 66 # 4 - 86 Barrio Crespo; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 12; SECCIONAL SANTA MARTA (MAGDALENA) Calle 18 No. 17-35, barrio San José; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 13; SECCIONAL BUGA (VALLE DEL CAUCA) Carrera 15 # 7 – 16; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 14; SECCIONAL POPAYÁN (CAUCA) Calle 4 Norte # 10B - 66 Barrio Modelo; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 15; SECCIONAL PASTO NARIÑO) Calle 19 # 21 - 10 Piso 3 Edificio Villada; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 16; SECCIONAL IBAGUE (TOLIMA) Transversal 1 Sur # 47 - 02 Bloque 3 Piso 1 Bunker Fiscalía; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 17; SECCIONAL ARMENIA (QUINDIO) Carrera 12 # 20 - 63 Entre Piso 1 Palacio de Justicia; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 18; SECCIONAL MANIZALES (CALDAS) Carrera 23 # 20 40 Piso 10; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 19; SECCIONAL NEIVA (HUILA) Carrera 21 A No. 26-65 sur. Bunker; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 20; SECCIONAL TUNJA (BOYACÁ) Calle 28 b # 8 – 63. Barrio Maldonado; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 21; SECCIONAL PEREIRA (RISARALDA) Carrera 7 calle 42 esquina torre D piso1; 1; Estereomicroscopio OLYMPUS SZX16. 22; SECCIONAL MEDELLÍN (ANTIOQUIA) Carrera 64 C # 67-300 Bloque L Piso 3 Barrio Caribe; 1; Estereomicroscopio OLYMPUS SZX16. 23; SECCIONAL CALI (VALLE DEL CAUCA) Calle 25 Norte # 6AN - 11 Piso 9 Edificio Santa Mónica; 1; Estereomicroscopio NIKON 745 T. 24; SECCIONAL YOPAL (CASANARE) Calle 7 # 19 – 35, piso 1; 1; Estereomicroscopio NIKON 745 T. ESTEREOMICROSCOPIOS DEL GRUPOS DE EVIDENCIA TRAZA ITEM; CIUDAD DE UBICACIÓN; CANTIDAD; DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. 1; BOGOTA -PALOQUEMAO Carrera 28 No. 18-64, piso 2; 1; Estereomicroscopio Olympus SZ 51. 2; BOGOTA -PALOQUEMAO Carrera 28 No. 18-64, piso 2; 1; Estereomicroscopio Olympus SZ60. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. ESTEREOMICROSCOPIOS DE LOS GRUPOS DE BALÍSTICA ITEM; CIUDAD DE UBICACIÓN; CANTIDAD; DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. 1; SECCIONAL MANIZALES (CALDAS) Carrera 23 No 20-40 Piso 10; 1; ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS-STEM 2000, No. de serie 17530.. ESTEREOMICROSCOPIOS DEL GRUPO DE DOCUMENTOLOGIA Y GRAFOLOGIA ITEM; CIUDAD DE UBICACIÓN; CANTIDAD; DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. 1; BOGOTA –NIVEL CENTRAL PALOQUEMAO Carrera 28 No. 18-64, piso 3; 1; Estereomicroscopio NIKON SMZ 1500. 2; VILLAVICENCIO Calle 33 B No.36-105, piso 4, edificio Entrerrios; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. 3; CUCUTA Avenida 3 AE # 9-37 Urbanización Rosental Torre 3 Piso 5 Bunker; 1; Estereomicroscopio CARLZEISS Modelo Stemi 2000C. 4; BUGA Carrera 15 # 7 - 16; 1; Estereomicroscopio CARL ZEISS Modelo Stemi 2000C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Mantenimiento preventivo se realizará lo siguiente: 2.1. Se debe realizar la limpieza profunda y desinfección del sistema óptico (Prismas, espejos, lentes y alineación si lo requiere). - 2.2. Limpieza y desinfección de cámara y video adaptador (para los que aplique). - 2.3. Desmonte, revisión profunda, limpieza y lubricación del sistema mecánico (Piñonera, cremalleras, ejes, diafragmas). - 2.4. Revisión y limpieza del sistema de iluminación (fuentes de iluminación). - 2.5. Revisión y limpieza de periféricos y accesorios. - 2.6. Revisión y limpieza de la estación de trabajo y periféricos del computador que componen los Estereomicroscopios (para los que aplique). Mantenimiento correctivo se realizaría lo siguiente: 3.1. Desmonte de pieza afectada. 3.2. Instalación de la nueva pieza. 3.3. Pruebas de funcionalidad de la o las pieza(s) de los Estereomicroscopios. 3.4. Ajustes si se requiere en la instalación. 3.5. Entrega del equipo. Nota. Las piezas cambiadas en los mantenimientos correctivos, deberán ser embaladas y rotuladas según el tipo de residuo, y puesto a disposición del supervisor del contrato o quien éste indique en cada ciudad. SOPORTE TÉCNICO PARA LOS ESTEREOMICROSCOPIOS: Es aquel servicio que se presta dentro del término de ejecución del contrato, en el sitio donde se encuentra instalado cada equipo a nivel nacional, cada vez que éste presenta fallas repentinas en su funcionamiento, posteriores al servicio de mantenimiento preventivo para lo cual el contratista deberá garantizar la disponibilidad de lunes a viernes, 8 horas del día (8:00 a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm) de un técnico para solucionar dichas fallas. Este servicio básicamente debe constar de: - Diagnóstico preliminar telefónico (con el fin de guiar al usuario del equipo y dar una pronta solución al problema) - Diagnóstico del problema en sitio, en un tiempo no superior a 24 horas de una vez reportado - Estudio de alternativas de solución - Actividades de solución de la falla en aquellos casos en que se viable - Revisión de funcionamiento final. - Elaboración de un reporte técnico final, escrito, donde se plasmen todas las actividades desarrolladas y recomendaciones propuestas, acompañados por el formato de actividades de mantenimiento suministrado por el laboratorio y los reportes de análisis. Estos deberán ser presentados y entregados al supervisor del contrato. REPORTES TÉCNICOS: Los reportes de servicio presentados por el contratista deberán ser a computador, mediante un formato establecido por el contratista en el cual se observen claramente las actividades, en el cual se describe de forma clara, precisa y concisa las actividades, realizadas, los resultados obtenidos y las recomendaciones a seguir, para las labores de Mantenimiento Preventivo. Estos reportes no se aceptarán a mano, con tachones y sin número de reporte de servicio, serán presentados a computador y entregados a los supervisores del Contrato, con la firma del funcionario que realizó el servicio y por la persona que recibe a satisfacción el equipo nuevamente después del mantenimiento preventivo. PERSONAL El contratista deberá contar con personal capacitado y entrenado en el mantenimiento de microscopios y/o estereomicroscopios con una experiencia mínima de dos (02) años y cuyo perfil debe ser técnico / tecnólogo o (1) ingeniero en las área de mecánica, mecatrónica, industrial, eléctrico, electrónico o a fines que le permita realizar el mantenimiento preventivo y soporte técnico, además deberán cumplir con los requisitos que se describen en la siguiente tabla: REQUISITO; DOCUMENTOS SOLICITADOS. Técnico o tecnólogo con certificación CONTE eléctrico/electricistas.; - Certificación CONTE que relacione las clases de actividades descritas en el Artículo 3º de la Ley 19 de 1990. - Certificación CONTE antecedentes disciplinarios vigente. - Certificado de matrícula técnicos y tecnólogos - Acreditar mediante certificación la capacitación y entrenamiento para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico de microscopios y/o estereomicroscopios.. Ingeniero mecánico, o mecatronico, o industrial. o eléctrico, o electrónico o afines; - Tarjeta profesional de la entidad competente. - Certificado de antecedentes profesionales vigente expedido por la entidad competente. - Acreditar mediante certificación la capacitación y entrenamiento para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico de microscopios y/o estereomicroscopios.. NOTA: Los soportes relacionados con el personal deberán ser entregados con la oferta por el PROPONENTE para la evaluación de sus propuestas. No se aceptarán certificaciones generadas por el mismo ingeniero, tecnólogo o técnico. En caso de cambio del personal, éstos deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos en las especificaciones técnicas, y deberá contar con la aprobación previa por parte del Supervisor de la aceptación de oferta (contrato). |
| Empaque y rotulado | NO APLICA |
| Presentación y Unidad de Medida | Según lo solicitado en los requisitos específicos |

______________________________

Nombre y firma del representante legal