## GRUPO 1
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
CABINAS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | MC-014 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 5620804 | 28591 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 2 | MC-018 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 344 A2 LOGIC | 100423845B | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 3 | MC-110 | CABINA EXTRACTORA | ENTHOS | SD | AE6592 | MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA ADAPTARLO A LA TECNOLOGIA LED (LUMINARIA Y UV) REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA DE EXTRACCION | X | X |  | 0 | 0
| 4 | MC-111 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | TELSTAR TECNOLOGIES S.L | BIO-11-A | 513819 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA ADAPTARLO A LA TECNOLOGIA LED (LUMINARIA Y UV) | X | X |  | 0 | 0
| 5 | VI-015 | CABINA PCR | FISHER SCIENTIFIC | 3560000 | 150610130 | CAMBIO DE PREFILTRO | X | X |  | 0 | 0
| 6 | VI-016 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | JPCIIA24 2017 | 004587640 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 7 | VI-017 | CABINA PCR | JP INGLOBAL | JPCFPCR60 2017 | 004587647 | CAMBIO DE PREFILTRO | X | X |  | 0 | 0
| 8 | VI-018 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | C4 | FLC 120 | 3420-09 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 9 | VI-020 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | CBIIA2-48 | 4588133 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 10 | VI-021 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | CBIIA2-48 | 4588134 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 11 | VI-069 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | C4 | FLOW 85 CLINI | 090103 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 12 | VI-076 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | CBII2A-48-AT | 4588979 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 13 | AFA-061 | CABINA DE EXTRACCION | JP INGLOBAL | JPCEGH1200-BB-P | 004589411 | MOVIMIENTO DE ÁREA E INSTALACIÓN CON SU REPECTIVO DUCTO | X | X |  | 0 | 0
| 14 | AL-012 | CABINA EXTRACTORA | C4 | CEX120 | 1007-14 | MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA ADAPTARLO A LA TECNOLOGIA LED (LUMINARIA Y UV) | X | X |  | 0 | 0
| 15 | AL-051 | CABINA EXTRACTORA | C4 | FEX 120 | 251102 | MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA ADAPTARLO A LA TECNOLOGIA LED (LUMINARIA Y UV) | X | X |  | 0 | 0
| 16 | AMA-015 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | CBII2A-24(AT) | 004589366 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 17 | CD-002 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | 2020CBII2A-48 | 4588256 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS Y CAMBIO DE PANTALLA | X | X |  | 0 | 0
| 18 | MB-013 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | C4 | CSB85 | 0901-04 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 19 | MB-014 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | C4 | CSB120 | 0296-2 | REQUIERE ESTABILIZADOR CON CORTA PICOS | X | X |  | 0 | 0
| 20 | RC-011 | CABINA EXTRACTORA | LABCONCO | 55300-07280300 | 196100 | MANTENIMEINTO CORRECTIVO SISTEMA DE EXTRACCION | X | X |  | 0 | 0
| 21 | RC-032 | CABINA EXTRACTORA | C4 | CEX120 | 0809-25 | CORRECTIVO, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR | X | X |  | 0 | 0
| 22 | AFA-032 | GABINETE DE REACTIVOS | SD | SD | SD | CORRECTIVO REPOTENCIAMIENTO DE MOTORES Y PONER EN SERVICIO EL EQUIPO | X | X |  | 0 | 0
0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | • Puesta en marcha y verificación de funcionamiento. • Para cabinas de Bioseguridad Descontaminación del equipo con formaldehído. • Limpieza interna y externa de cámara de extracción, revisión de circuitos eléctricos y electrónicos, ajustar de ser necesario (Tarjetas de control, conexiones, resistencias, capacitores, displays integrados, pantallas o cualquier otro componente análogo o digital). • Balanceo dinámico y estático de los sistemas de extracción (cuando aplique). • Ajuste dampers y/o programación de guardianes para el logro de flujo requerido. • Revisión del motor, lubricación y alineación. • Comprobación del sensor de velocidad de aire, diferencial de presión, toma eléctrica, luz UV, luz visible y protecciones. • Lubricación y revisión de Rodamientos. • Limpieza de motor de extracción. • Verificación y ajuste de posición de ventana, prueba de continuidad de los microswith. • Desmontar y revisar las partes que requieran mantenimiento y lubricación. • Revisión y cambio de pre-filtros y Filtros HEPA (de acuerdo a lo especificado en la tabla). • Sellamiento del sistema para evitar fugas, pruebas de control y estabilidad. • Verificación de alarmas. • Incluir cambio de correas para las cabinas que lo requieran. |  |  |  |  | Calificación (Incluir CD con el video de las pruebas): • Perfil de Velocidad Inflow • Perfil de Velocidad Downflow Criterio de aceptación (NSF-49/ASI 49) ± 25% • Integridad de Filtros HEPA – Método con Fotómetro Criterio de aceptación (ISO 14644-3; NSF-49) Penetración menor 0.0001 ug/L o 0.01 %.) – Para Filtros que se pueden Escanear Penetración menor 0.00005 ug/L o 0.005 %.) – Para Filtros que no se pueden Escanear. El tamaño de las reparaciones no debe ser mayor al 3% • Test de Humo Criterio de aceptación (ISO 14644-3) La dirección del flujo del aire debe descender en forma homogénea, en una sola dirección y sin presentar turbulencias. Para cabinas tipo Vertical. La dirección del flujo del aire se debe desplazar horizontalmente en forma homogénea, en una sola dirección y sin presentar turbulencias. Para cabinas tipo Horizontal. • Prueba de nivel de Ruido Criterio de aceptación (NSF/ANSI 49) Ruido general < 70dB cuando el ruido ambiental es <60dB si es mayor deben corregirse las mediciones • Intensidad lumínica • Clasificación de aire producido por el equipo, conteo de partículas no viables Criterio de aceptación (ISO 14644-1 Clase 5) La máxima concentración de partículas x m3 mayores i iguales a 0,5 µm es de 3520 y de partículas mayores o iguales a 5 µm es de 20
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:
2024-11-22

## GRUPO 2
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
VOLUMETRICOS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | AA-V-005 | MICROPIPETA | BRAND | Transferpette S | 01N19646 |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | AA-V-007 | DISPENSADOR DE ENTREGAS MULTIPLES | BRAND | Handystep touch | 23M13230 |  | X | X |  | 0 | 0
| 3 | AFA-V-009 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 19E73533 |  | X | X |  | 0 | 0
| 4 | AFA-V-013 | DIPENSADOR DE MULTIPLES EMISINOES | BRAND | HANDY STEP TOUCH | 23K85305 |  | X | X |  | 0 | 0
| 5 | AFA-V-014 | BURETA DIGITAL | BRAND | DE-M | 23J64493 |  | X | X |  | 0 | 0
| 6 | AFA-V-015 | DISPENSADOR | BRAND | DE-M-23 | 23D14126 |  | X | X |  | 0 | 0
| 7 | AL-V-002 | BURETA | BRAND | TITRETTE | 10L97910 |  | X | X |  | 0 | 0
| 8 | AL-V-005 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 19E73534 |  | X | X |  | 0 | 0
| 9 | AL-V-007 | BURETA | BRAND | TITRETTE | 18H92738 | REEMPLAZO DE CANULA DE DOSIFICACION, EMBOLO, TARJETA BOTON CLEAR Y UNIDAD DE DOSIFICACION | X | X |  | 0 | 0
| 10 | AMA-V-003 | MICROPIPETA | BRAND | Transferpette S | 23C91697 |  | X | X |  | 0 | 0
| 11 | AMA-V-004 | MICROPIPETA | BRAND | Transferpette S | 23K75728 |  | X | X |  | 0 | 0
| 12 | EN-V-001 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 18D13213 |  | X | X |  | 0 | 0
| 13 | MB-V-001 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 03E43910 |  | X | X |  | 0 | 0
| 14 | MB-V-003 | MICROPIPETA | BRAND | 0 | 11U6383 |  | X | X |  | 0 | 0
| 15 | MB-V-004 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 12M19094 |  | X | X |  | 0 | 0
| 16 | MB-V-005 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 05J90131 |  | X | X |  | 0 | 0
| 17 | MB-V-006 | DISPENSADOR | BRAND | DISPENSETTE III | 03H90327 |  | X | X |  | 0 | 0
| 18 | MB-V-007 | DISPENSADOR | BRAND | DISPENSETTE III | 05X8063 |  | X | X |  | 0 | 0
| 19 | MB-V-008 | DISPENSADOR | BRAND | DISPENSETTE III | 05N82543 |  | X | X |  | 0 | 0
| 20 | MB-V-009 | DISPENSADOR | BRAND | DISPENSETTE S | 18F50235 |  | X | X |  | 0 | 0
| 21 | RC-V-004 | MICROPIPETA | BRAND | Transferpette S | 16K49264 |  | X | X |  | 0 | 0
| 22 | AFA-V-006 | BURETA | BRAND | TITRETTE | 18H92743 | REEMPLAZO DE CANULA DE DOSIFICACION, EMBOLO, TARJETA BOTON CLEAR Y UNIDAD DE DOSIFICACION | X | X |  | 0 | 0
| 23 | AFA-V-014 | BURETA DIGITAL | BRAND | DE-M | 23J64493 | REEMPLAZO DE CANULA DE DOSIFICACION, EMBOLO, TARJETA BOTON CLEAR Y UNIDAD DE DOSIFICACION | X | X |  | 0 | 0
| 24 | MC-V-017 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 18D13212 |  | X | X |  | 0 | 0
| 25 | MC-V-022 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 19E73535 |  | X | X |  | 0 | 0
| 26 | VI-V-002 | MICROPIPETA | BRAND | 704770 | 06N99084 |  | X | X |  | 0 | 0
| 27 | VI-V-008 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 08N36073 |  | X | X |  | 0 | 0
| 28 | VI-V-013 | MICROPIPETA | BRAND | 704778 | 16J36015 |  | X | X |  | 0 | 0
| 29 | VI-V-015 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 16M85028 |  | X | X |  | 0 | 0
| 30 | VI-V-023 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 19H26780 |  | X | X |  | 0 | 0
| 31 | VI-V-031 | MICROPIPETA | BRAND | 704778 | 03J55434 |  | X | X |  | 0 | 0
| 32 | AFA-V-012 | DIPENSADOR DE MULTIPLES EMISIONES | BRAND | HANDY STEP TOUCH 705200 | 20L88136 | CORRECTIVO, FALLA EN MOTOR | X | X |  | 0 | 0
| 33 | VI-V-033 | MICROPIPETA | BRAND | 704780 | 01N19636 |  | X | X |  | 0 | 0
0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | • Limpieza interna y externa, lubricación. |  |  |  |  | • Calificar en 100%, 50% y 10% del valor nominal de cada equipo.
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 3
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
AUTOCLAVES
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | MC-133 | AUTOCLAVE | JPINGLOBAL | JP40LH | 004589410 | - | X | X |  | 0 | 0
0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTVIDADES DE CALIFICACION
|  | • Limpieza interna y externa. • Revisión general del rotor y rodamientos, lubricación y alineación. • Revisión del sistema eléctrico, electrónico y sistema de calentamiento • Revisión de componentes internos, sensores y termostatos (Presión, temperatura entre otros) • Verificación de alarmas, sistema de bloqueo y seguridad, empaques de puertas y • Revisión y ajuste del sistema de cierre de puerta • Pruebas de control de temperatura en exactitud y estabilidad • Cuando aplique verificación y ajuste electrónico. |  |  |  |  | Calificación de autoclaves (3 ciclos de esterilización con solidos y líquidos dentro de la cámara): • Uniformidad y estabilidad de temperatura en cámara llena • Prueba de desafío microbiológico: introduciendo microorganismos en los ciclos e incubándolos después. • Tiempo real de esterilización de carga a 121 ºC
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 4
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
ISOTERMICOS DE FRIO
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | AL-035 | NEVERA | ICOMAGER | ICR-51 | SD |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | CD-001 | NEVERA | FRIMED | PN52 | FF0691M30121 |  | X | X |  | 0 | 0
| 3 | MB-054 | NEVERA | SANYO | SR-L4110W | 110900530 |  | X | X |  | 0 | 0
| 4 | MB-055 | NEVERA | QLS | CR-23-ASSA-HC | 190821580 |  | X | X |  | 0 | 0
| 5 | MB-068 | REFRIGERADOR | HAIER | HBC-260 | BE0G9 5EAS0 OQEM8 70040 |  | X | X |  | 0 | 0
| 6 | MB-070 | ULTRACONGELADOR | ARCTIKO | ULUF 125 | 0523 1122664 |  | X | X |  | 0 | 0
| 7 | RC-021 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 15ZA | 99046078 |  | X | X |  | 0 | 0
| 8 | RC-023 | CONGELADOR | VWR | EV200NXGWOODO | EWG3375735 |  | X | X |  | 0 | 0
| 9 | IN-034 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE15ZB | 99056113 |  | X | X |  | 0 | 0
| 10 | IN-036 | NEVERA | FOGEL | V-192-COL | 80921259 | Correctivo por fuga de gas en la unidad | X | X |  | 0 | 0
| 11 | MC-094 | NEVERA | CONGELAR | Vertical | SD |  | X | X |  | 0 | 0
| 12 | MC-120 | CONGELADOR | THERMO SCIENTIFIC | 04LFEETSA | 1163447501191031 |  | X | X |  | 0 | 0
| 13 | MC-121 | NEVERA | QLS | CR-23-ASSA-HC | 190821583 |  | X | X |  | 0 | 0
| 14 | VI-024 | NEVERA | WHIRLPOOL | 2WRT18AMCLM | VSU0363625 |  | X | X |  | 0 | 0
| 15 | VI-025 | NEVERA | LG | GM-353QC | 001MRPF14232 |  | X | X |  | 0 | 0
| 16 | VI-070 | CONGELADOR | CHALLENGER | CV 430 | SD |  | X | X |  | 0 | 0
| 17 | VI-084 | ULTRACONGELADOR | ARCTIKO | ULUF 750-2M | 16231123964 |  | X | X |  | 0 | 0
| 18 | IN-097 | NEVERA | FRIMED | PN52 | FF0690M30121 | Revisión eléctrica, fusibles se queman muy rápido | X | X |  | 0 | 0
| 19 | VI-073 | NEVERA | FRIMED | PN-52 | FF0693FM30121 |  | X | X |  | 0 | 0
| 20 | VI-031 | CONGELADOR | HELMER | ILF105 | 2039085 | Revisión eléctrica | X | X |  | 0 | 0
| 21 | VI-034 | MAQUINA DE HIELO | TELSTAR | IF 90 | 834792 | Fuga de agua en manguera de llenado | X | - |  | 0 | 0
0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | • Limpieza y ajuste de los componentes eléctricos y electrónicos y ajuste de terminales (si es necesario), ajustar de ser necesario (Tarjetas de control, conexiones, resistencias, capacitores, displays integrados, pantallas o cualquier otro componente análogo o digital). • Limpieza general de puertas, paredes y techos; Lavar con agua a presión los condensadores limpieza de filtros de aire, ductos de desagüe (Cuartos fríos). • Revisión y cambio de tornillería si se requiere. • Revisión, mantenimiento y reparación (cuando se requiera) del sistema de iluminación interna. • Revisión de empaquetadura de puertas. • Revisión de empaque atrapado de humedad para tubería de alta. • limpieza del panel del evaporador, compresor, condensador y ventiladores.. • Verificación de compresores de primera y segunda etapa (cuando aplique). • Verificación de empaques y sellos herméticos, voltaje. • Verificación de corriente del ventilador, corriente total, polo a tierra. • Verificación de temperatura, verificación de aislamientos y desagües. • Verificación de fluidos refrigerantes (Incluir recarga de refrigerante en caso de que el equipo lo requiera), verificación de válvula de alivio Inspección del sistema de encendido y apagado, del sistema de alimentación. • Prueba y/o corrección de fugas. • Revisión y/o cambio de filtros. • Verificación de baterías de respaldo (si aplica). |  |  |  |  | Verificación de temperatura con patrones calibrados (Prueba de control de temperatura, prueba del sensor, prueba de estabilidad, prueba de uniformidad, prueba de simulación de carga, prueba de simulación de fallas (apertura de puertas).
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 5
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
BALANZAS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | CD-014 | BALANZA | SD | Weighing Indicador | SD |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | EN-031 | BALANZA | BOECO | BLC1500 | 04400512 |  | X | X |  | 0 | 0
| 3 | MB-010 | BALANZA | METTLER TOLEDO | PB3002 | P11856 |  | X | X |  | 0 | 0
| 4 | RC-024 | BALANZA | PRECISA | XB3200 D | 47572 |  | X | X |  | 0 | 0
| 5 | RC-078 | BALANZA | AND | BM-252 | T1002416 |  | X | X |  | 0 | 0
| 6 | VI-040 | BALANZA | KERN | EWB1200-1M | 111790078 |  | X | X |  | 0 | 0
| 7 | AFA-016 | BALANZA | OHAUS | PA214 | 8328210123 |  | X | X |  | 0 | 0
| 8 | MC-046 | BALANZA | METTLER TOLEDO | PB3001-S | 1122402318 |  | X | X |  | 0 | 0
0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | • Pruebas de verificaciones antes y después del mantenimiento • Limpieza general, inspección de funcionamiento, ajuste general de piezas eléctricas y electrónicas |  |  |  |  | • Prueba de excentricidad • Prueba de repetibilidad • Prueba de error de indicación • Prueba de linealidad
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 6
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
ISOTERMICOS DE CALOR
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | AFA-027 | HORNO DE SECADO | MEMMERT | UML500 | 910695 |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | AL-025 | ESTUFA DE SECADO | THERMO SCIENTIFIC | 6528 | 605124-233 | REVISION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS | X | X |  | 0 | 0
| 3 | AL-076 | BAÑO MARÍA | THERMO SCIENTIFIC | GP20 | 300374342 |  | X | X |  | 0 | 0
| 4 | AL-085 | BLOQUE DE CALENTAMIENTO | TALBOYS | TALBOYS | 81009004 |  | X | X |  | 0 | 0
| 5 | AMA-017 | INCUBADORA | JP INGLOBAL | PCDIG7927-3T | 004589472 |  | X | X |  | 0 | 0
| 6 | MB-017 | CUARTO CALIENTE | SPK | TC45 | SD | CAMBIO DE RESISTENCIAS | X | X |  | 0 | 0
| 7 | MB-041 | INCUBADORA | LAB LINE | Imperial III 305 | 1465071078601 |  | X | X |  | 0 | 0
| 8 | MB-042 | INCUBADORA | LAB LINE | Imperial III 305 | 1465071078590 |  | X | X |  | 0 | 0
0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | • Limpieza y ajuste de los componentes eléctricos y electrónicos y ajuste de terminales (si es necesario) lubricación de partes. • Verificación de empaques. Verificación de voltaje, corriente del corriente total, polo a tierra. • Verificación de rodamientos, motor de recirculación • Revisión y cambio de tornillería de ser necesario • Verificación de temperatura • Verificación de aislamientos y desagües. Inspección del sistema de encendido y apagado, del sistema de alimentación. |  |  |  |  | Verificación de temperatura con patrones calibrados (Prueba de control de temperatura, prueba del sensor, prueba de estabilidad, prueba de uniformidad, prueba de simulación de carga, prueba de simulación de fallas, prueba de arranque, determinación de puntos fríos y calientes. Establecer el cumplimiento de cada uno de los criterios para cada equipo Nota 1: El tiempo de los datos de las pruebas de estabilidad y uniformidad, se fijaran de acuerdo a los requerimientos individuales de cada tipo de equipos o laboratorio
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 7
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
CENTRIFUGAS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | AMA-016 | CENTRIFUGA | ORTOALRESA | DIGTOR 22 | 230693/01 |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | RC-016 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EPPENDORF AG | 5804 R | 0034193 |  | X | X |  | 0 | 0
| 3 | RC-033 | CENTRIFUGA | EPPENDORF AG | 5804 | 5804XQ014380 |  | X | X |  | 0 | 0
| 4 | MC-010 | MICRO-CENTRIFUGA | HETTICH | Micro 200 | 00000314-03-00 |  | X | X |  | 0 | 0
| 5 | PA-031 | CENTRIFUGA | VWR | CLINICAL 200 | 68175058 |  | X | X |  | 0 | 0
| 6 | VI-045 | MINI CENTRIFUGA | ALL SHENG | MINI-6KS | A107-6KS-03132 |  | X | X |  | 0 | 0
| 7 | VI-046 | MICRO-CENTRIFUGA | BECKMAN COULTER | A47474 | MBA17B005 |  | X | X |  | 0 | 0
| 8 | VI-047 | MICRO-CENTRIFUGA | BECKMAN COULTER | MICROFUGE 16 | MBA16K034 |  | X | X |  | 0 | 0
| 9 | VI-043 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | FISHER SCIENTIFIC | ACCU SPIN MICRO 17 | 42188699 | Cambio de caucho de sellado de tapa principal | X | X |  | 0 | 0
| 10 | MC-036 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | THERMO | D37520 | 40651676 | Revisión interna de motor | X | X |  | 0 | 0
0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | • Limpieza interna y externa. • Revisión general del rotor y rodamientos, lubricación y alineación. • Revisión del sistema eléctrico y electrónico, ajuste de bases de caucho para prevenir vibración. • Revisión de componentes internos. • Verificación de alarmas, sistema de bloqueo y seguridad. • Verificación y ajuste de velocidad de centrifugación. • Verificar funcionamiento del temporizador. • Pruebas de control de respuesta y estabilidad. • Cuando aplique verificación y ajuste electrónico. |  |  |  |  | • Estudio de velocidad rotacional y de control de temperatura • Medición de la velocidad de rotación del equipo ≤5%, temperatura ≤ 1°C, Tiempo ≤ 2% del tiempo fijado o lo estipulado por el fabricante. • Este procedimiento debe hacerse con patrones calibrados para cada variable
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 8
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
PH METRO, CONDUCTIVIMETRO, TERMOCICLADOR Y LECTOR ELISA
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | VERIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | AFA-002 | CONDUCTIVÍMETRO | ORION | 150 | 31942 |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | AFA-009 | PH METRO PORTATIL | HANNA INSTRUMENTS | HI991001 | TA03180381 |  | X | X |  | 0 | 0
| 3 | AFA-020 | PH METRO | FISHER SCIENTIFIC | AB200 | AB92344566 |  | X | X |  | 0 | 0
| 4 | AFA-052 | CONDUCTIVÍMETRO | THERMO SCIENTIFIC | ORION STAR A212 | X51615 / XU1-16189 |  | X | X |  | 0 | 0
| 5 | AFA-064 | TURBIDIMETRO PORTATIL | HACH | 2100Q | 23070D000311 |  | X | X |  | 0 | 0
| 6 | AL-089 | PH METRO | THERMO SCIENTIFIC | ORION STAR A324 | G18627 |  | X | X |  | 0 | 0
| 7 | IN-032 | PH METRO | HACH | SENSION3 | 09120C231271 |  | X | X |  | 0 | 0
| 8 | VI-091 | LECTOR ELISA | RAYTO | RT-2100C | 451118055 FSE |  | X | X |  | 0 | 0
| 9 | VI-002 | TERMOCICLADOR | HAIN | GTQ-CICLER 96 7024007 | GTQ96090132 |  | X | X |  | 0 | 0
0
CONSUMIBLES
| Electrodo de CONDUCTIVIDAD para CONDUCTIVIMETRO ORION, de marca THERMO SCIENTIFIC referencia CEIL 012210 |  |  |  |  | Se requiere Electrodo y calibración del electrodo con ente acreditado con ONAC |  |  |  |  | 0 | 0
| Electrodo de pH para pHimetro ORION, de marca HANNA referencia HI1053 (0 to 12 pH, -5 to 70°C) |  |  |  |  | Se requiere Electrodo y calibración del electrodo con ente acreditado con ONAC |  |  |  |  | 0 | 0
| Electrodo de pH para pHimetro FISHER SCIENTIFIC, de marca FISHER BRAND referencia 13-620-631 (0 to 14 pH, -5 to 80°C) |  |  |  |  | Se requiere Electrodo y calibración del electrodo con ente acreditado con ONAC |  |  |  |  | 0 | 0
| Electrodo de CONDUCTIVIDAD para CONDUCTIVIMETRO ORION, de marca THERMO SCIENTIFIC referencia ORION 013010MD |  |  |  |  | Se requiere Electrodo y calibración del electrodo con ente acreditado con ONAC |  |  |  |  | 0 | 0
| Electrodo de pH para pHimetro THERMO SCIENTIFIC, de marca ORION referencia ROSS ULTRA GEL TRIODE 8107UWMMD |  |  |  |  | Se requiere Electrodo y calibración del electrodo con ente acreditado con ONAC |  |  |  |  | 0 | 0
| Electrodo de pH para pHimetro HATCH, de marca APERA INSTRUMENTS |  |  |  |  | Se requiere Electrodo y calibración del electrodo con ente acreditado con ONAC |  |  |  |  | 0 | 0
0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | • Pruebas iniciales de funcionamiento. • Desensamble y ensamble general del equipo. • Limpieza interna y externa, alineación de lámparas, calibración, ajuste de longitud de onda y exactitud fotométrica. • Revisión eléctrica y electrónica. • Limpieza y desincrustado del electrodo, llenado con KCL (Electrodos). • Verificación interna de las tarjetas. |  |  |  |  | • Verificación de pH con patrones certificados (Propios del proveedor del servicio) • Verificación de Conductividad con patrones certificados (Propios del proveedor del servicio) • Verificación de Turbidez con patrones certificados (Propios del proveedor del servicio) • Verificación de Longitud de Onda con patrones certificados (Propios del proveedor del servicio)
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 9
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
EQUIPOS DE ABSORCIÓN ATÓMICA, TOC, DESTILADOR DE ÁCIDOS, CROMATÓGRAFO DE GASES MARCAS THERMO SCIENTIFIC Y MILESTONE (INCLUYE LOS PATRONES NECESARIOS PARA LA CALIFICACIÓN)
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | VERIFICACION | Valor Unitario | IVA | TOTAL
| 1 | AFA-029 | TOC | TELEDYNE TEKMAR | TORCH | US17306013 |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | AFA-029-5 | COMPRESOR DE AIRE | WERTHER INTERNATIONAL | SD | 001020950
| 3 | AA-035 | ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATOMICA (LLAMA) | THERMO SCIENTIFIC | iCE 3300 FL | AA01140909 |  | X | X |  | 0 | 0
| 4 | AA-035-1 | AUTOMUESTREADOR PARA LLAMA | CETAC | ASX-520 | 121479A520
| 5 | AA-035-2 | SISTEMA AUTOMATICO DE GENERACIÓN DE HIDRUROS | THERMO SCIENTIFIC | VP-100 | AC1150709
| 6 | AA-037 | ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATOMICA (HORNO) | THERMO SCIENTIFIC | iCE 3300 GF | AA03140807 |  | X | X |  | 0 | 0
| 7 | AA-037-1 | HORNO DE GRAFITO | THERMO SCIENTIFIC | GFS33 | GF02141009
| 8 | AA-037-2 | AUTOMUESTREADOR HORNO DE GRAFITO | THERMO SCIENTIFIC | NA | GF01143507
| 9 | AA-037-3 | CHILLER RECICULADOR DE AGUA | THERMO SCIENTIFIC | FLEX 900 | 110806501131105
| 10 | AFA-015 | CROMATROGRAFO IONICO | THERMO SCIENTIFIC | DIONEX INTEGRION 22153-60314 | 18090185 |  | X | X |  | 0 | 0
CONSUMIBLES
|  | ITEM | DESCRIPICION |  |  |  | OBSERVACIONES |  | CANTIDAD | Valor Unitario | IVA
|  | 1 | Dionex™ AS-DV Autosampler PolyVials and Caps 5mL Catalog number: 038008 |  |  |  | Paquete x 250 unidades |  | 8 |  | 0 | 0
|  | 2 | Dionex™ AS-DV Autosampler PolyVials and Caps Catalog number: 038009 |  |  |  | Paquete x 250 unidades |  | 8 |  | 0 | 0
|  | 3 | Dionex™ IonPac™ AS4A-SC IC Columns Catalog number: 043175 |  |  |  | Unidad |  | 5 |  | 0 | 0
|  | 4 | Dionex™ IonPac™ AS4A-SC IC Columns Catalog number: 043174 |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 5 | 22153-62041 Kit de mantenimiento preventivo del sistema Dionex Integrion HPIC |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | 071575 Assy,tip,sample,AS-DV |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | 074370 Ring,backup,seal,pump,HPA |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | 060254 Kit de estándares de Nitrato |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | 6036.0006 Digital I/O signaling cableVanquish, 5m |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | 6261.5065 Viper Adapter |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | 6040.2340 Tubería Viper Capilar SST, 130 μm x 950 mm, este tipo de tuberías permiten una configuración rápida y sin herramientas, incluso para las configuraciones más avanzadas de cambio de columna y válvula. Caracteristicas: Material: Acero inxidable Presión Máxima:1310 bar/19000 psi Longitud:950 mm Diámetro interno: 130 μm |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | 6040.2330 Viper Cap., IDXL 0.13X850 mm,SST |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | 942339395011 Graphite Contact Cones for GF95 / GFS97 |  |  |  | CAJA X 2 |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | 942339030481 Lampara de Catodo Hueco Codificada Elemento: Cadmio |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | 082210815009 Tubo Horno GF90 |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | 401316413822 Baffle |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | 942339005151 Kit de o’rings para cámara de nebulización estándar AA |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | 942341030111 Membranas de sobre-presión para cámara de nebulización |  |  |  | paquete x 5 unidades |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | 942339005481 Nebulizador para equipo de Absorción Atómica |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | 401316413796 Esfera impacto |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | 401316413841 SP9 Disco de alumina |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | 401316413761 Sello en teflón |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 23 | 401316413832 Spider |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 24 | 942339005421 Capilar de 0.5mm |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 25 | 420117208121 Drain Tube Assy |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 26 | 3302384 TOC 1000-120V |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 27 | 3302851 TOC 1000 Annual Service Kit |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 28 | 00-1292A Tube Polyolefin 6Mmod 4Mmid |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 29 | 3302779 Valve Non Return 6Mm Equal Push Fit |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 30 | 15-0300-CONS Kit Torch |  |  |  | Kit |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 31 | 15-0417-000 Sample Transfer Line, Torch |  |  |  | Kit |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 32 | 511-946 1,000 ppmC Standard |  |  |  | Frasco x 100 mL |  | 1 |  | 0 | 0
0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | (Limpieza y lubricación de equipos, medición de voltajes de alimentación de cada uno de los dispositivos, revisión de todas las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas del instrumento para determinar el estado actual del sistema. Se llevará a cabo el protocolo de calificación establecido por el Fabricante para garantizar que el equipo opere en óptimas condiciones. |  |  |  |  | Calificación metrológica acorde a protocolos del fabricante, utilizando instrumentos y material de referencia certificados y trazables. La calificación incluye los módulos.
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 10
ANEXO Nº 5
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
PURIFICADOR DE AGUA THERMO SCIENTIFIC
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | VERIFICACION | Valor Unitario | IVA | TOTAL
| 1 | AA-028 | PURIFICADOR DE AGUA | THERMO SCIENTIFIC | Smart 2 Pure Water | 41790086 |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | RC-070 | PURIFICADOR DE AGUA | THERMO SCIENTIFIC | SMART 2 PURE | 1321732000032- |  | X | X |  | 0 | 0
| 3 | AFA-060 | PURIFICADOR DE AGUA | THERMO SCIENTIFIC | SMART2PURE12UV / 50129890 | 1322141003554 |  | X | X |  | 0 | 0
| 4 | MB-069 | PURIFICADOR DE AGUA | THERMO SCIENTIFIC | Smart 2 Pure Water UV/UF 16LPH | 1602114003183 |  | X | X |  | 0 | 0
| 5 | IN-054 | PURIFICADOR DE AGUA | THERMO SCIENTIFIC | D13321 | 1332081107056 | Correctivo, electroválvula dañada | X | X |  | 0 | 0
0
CONSUMIBLES
|  | ITEM | DESCRIPICION |  |  |  | OBSERVACIONES |  | CANTIDAD | Valor Unitario | IVA | TOTAL
|  | 1 | D502113 - PREFILTRO 1 micra BARNSTEAD |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 2 | D502114 - CARTUCHO MPS BARNSTEAD |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 3 | D502115 - FILTRO DE CARBÓN EXTRUIDO PURIFICADOR SMRAT2PURE 16 THERMO SCIENTIFIC |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 4 | 50157608 - CARTUCHO DE RESERVA DE OSMOSIS INVERSA PARA PURIFICADOR SMRAT2PURE 16 THERMO SCIENTIFIC |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 5 | 09.1020 - CARTUCHO DE RESINA ULTRAPURE THERMO SCIENTIFIC Mantenga sus sistemas de purificación de agua Thermo Scientific ™ Barnstead ™ con cartuchos de reemplazo Thermo Scientific ™ Barnstead ™. |  |  |  | Unidad |  | 8 |  | 0 | 0
|  | 6 | 50157375 - FILTRO ESTERIL DE 0,1 UM PARA SISTEMA SMART2PURE 16 THERMO SCIENTIFIC |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 7 | 09.1003 - FILTRO ESTERIL DE 0.2 UM THERMO SCIENTIFIC Reduzca las bacterias utilizando el filtro Thermo Scientific de 0.2μm. Para el uso con los sistemas de purificación de agua Barnstead. |  |  |  | Unidad |  | 8 |  | 0 | 0
|  | 8 | 06.5002 - ABSORBENTE DE CO2 CON FILTRO ESTERILIZADO DE 2 um THERMO SCIENTIFIC Para uso con tanque de almacenamiento de 30 - 100 litros |  |  |  | Unidad |  | 6 |  | 0 | 0
|  | 9 | CMX25 - JERINGA Y SOLUCION DE LIMPIEZA THERMO SCIENTIFIC |  |  |  | Unidad |  | 8 |  | 0 | 0
|  | 10 | MEMBRANA DE ULTRFILTRACIÓN PARA PURIFICADOR DE AGUA MARCA THERMO SCIENTIFIC |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | REPUESTO LÁMPARA UV THERMO SCIENTIFIC REPUESTO EXCLUSIVO SMART2PURE UV - UV/UF Y MICROPURE |  |  |  | Unidad |  | 6 |  | 0 | 0
|  | 12 | 1000016-A - FILTRO CARBON ACTIVADO PARA EL SISTEMA DE PREFILTRADO NACIONAL |  |  |  | Unidad |  | 8 |  | 0 | 0
|  | 13 | 1000016-B - FILTRO DE POLIPROPILENO DE 5 MICRAS FILTRO DE POLIPROPILENO DE 5 MICRAS PARA EL SISTEMA DE PREFILTRADO |  |  |  | Unidad |  | 8 |  | 0 | 0
|  | 14 | 09.2003 - MEMBRANA OSMOSIS INVERSA CON PRETRATAMIENTO 3 L/h THERMO SCIENTIFIC CONSUMIBLE EXCLUSIVO PARA SMART2PURE 3L/H |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 15 | 22.0091 - FILTRO DE VENTILACIÓN ESTERILIZADO PARA EL TANQUE 3L Y 6L |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 16 | 22.0040 - Quartz Sleeve |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 17 | 09.2012 - MEMBRANA DE OI 12 L/H CON PRETRATAMIENTO INTEGRADO THERMO SCIENTIFIC |  |  |  | Unidad |  | 4 |  | 0 | 0
|  | 18 | D502132 - Kit de inicio EASYpure RODI El kit incluye: D50246, D50233, D50229, D3750, FL1332X2 |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | D50233 - Cartucho de lecho mixto ultrapuro |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | CV742X5A - Elemento de filtro Ventgard |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | LMX13 - Lámpara ultravioleta |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
0
|  |  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 11
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
MICROSCOPIOS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | EN-03 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX21 | 2L100775 | - | X | - |  | 0 | 0
| 2 | PA-01 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CH-20BIMF110 | 2G13611 | Sustitución del piñon del condensador | X | - |  | 0 | 0
| 3 | PA-02 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CH-20BIMF110 | 2M21549 | Sustitución del piñon del condensador | X | - |  | 0 | 0
| 4 | PA-26 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX 21 | 84598 | - | X | - |  | 0 | 0
| 5 | VI-008 | MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA | OLYMPUS | BX-41 | 7K21040 | Reemplazo de lampara HBO | X | - |  | 0 | 0
| 6 | MC-030 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX21FS1 | 4L02596 | - | X | - |  | 0 | 0
| 7 | MC-033 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX21FS1 | 4L02587 | - | X | - |  | 0 | 0
| 8 | MC-080 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX22RFS1 | 2C88508 | - | X | - |  | 0 | 0
| 9 | MC-081 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX22RFS1 | 2E80075 | - | X | - |  | 0 | 0
| 10 | MC-096 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX21FS1 | 5H06888 | Reemplazo de condensador | X | - |  | 0 | 0
| 11 | MC-105 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX23LEDRFS1 | 122147 | - | X | - |  | 0 | 0
| 12 | CD-003 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX21FS1 | 2L00781 | Sustitución del piñon del condensador | X | - |  | 0 | 0
| 13 | PA-032 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CH | 876148 | - | X | - |  | 0 | 0
| 14 | PA-034 | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | CX23LEDRFS1 | 2K82754 | - | X | - |  | 0 | 0
| 15 | EN-38 | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | CX43RF | 2C47449 | - | X | - |  | 0 | 0
| 16 | PA-033 | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | CX43RF | 1247447 | - | X | - |  | 0 | 0
|  | - | - | - | - | - | [5 empty] | 0
CONSUMIBLES
|  | ITEM | DESCRIPICION |  |  |  | OBSERVACIONES |  | CANTIDAD | Valor Unitario | IVA | Valor Total
|  | 1 | Objetivo acromático de 100X (oil) Microscopio bionocular Olympus CH-20BIMF110 Codigo interno PA-002 |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Ocular 10x/18 Microscopio bionocular Olympus CH-20BIMF110 Codigo interno PA-002 |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Ocular 10x/20 Microscopio Olympus CX21FS1 Codigo interno MC-033 |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
0
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
• Pruebas iniciales de funcionamiento • Revisión del sistema del desplazamiento del carro (cambio de piñoneria si es necesario). • Desensamble y ensamble general del equipo. • Limpieza interna y externa, limpieza, ajuste y lubricación del revolver para objetivos, platina, carro metálico, sistema de enfoque macro y micrométrico. • Revisión del sistema eléctrico (Fuentes de luz). • Limpieza de contactos eléctricos, oculares, fluorescencia, filtros. • Alineación de la óptica en general (Prisma, tubo binocular, protector de oculares, objetivos, condensador y diafragma) • Ajuste, limpieza y tratamiento anti-hongos del sistema óptico en general
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 12
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
PURIFICADORES DE AGUA MILLIPORE
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | VERIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | AL-043 | PURIFICADOR DE AGUA | MILLIPORE | RIOS 3 SMART | F8HN76413D |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | MC-053 | PURIFICADOR DE AGUA | MILLIPORE | Direct Q 3 UV | F9PN48235A |  | X | X |  | 0 | 0
| 3 | MB-050 | PURIFICADOR DE AGUA | MILLIPORE | Milli Q Gradient | B9KN73514-C |  | X | X |  | 0 | 0
CONSUMIBLES
|  | ITEM | DESCRIPICION |  |  |  | OBSERVACIONES |  | CANTIDAD
|  | 1 | SENSOR DE NIVEL PARA EQUIPOS DIRECT SMART.MARCA MERCK_MILLI |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | CARTUCHO MILLIPORE POLYGARD-CT, 5μM, 9 3/4 PAQUETE POR UNIDAD |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | FILTRO DE CARBON ACTIVADO, 10", COD. F |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | MODULO DE PURIFICACION SMARTPAK DQ3 |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | FILTRO VENTEO PARA TANQUE MILLIPORE |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | LAMPARA UV PARA EQUIPO SYNERGY UV , SIMPLICITY UV Y DIRECT Q |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS |  |  |  | 1 Envase 2 unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | LAMPARA UV PARA EQUIPOS MILLI Q |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | MODULO QGARD 1 MILLIPORE PARA EQUIPO MILLI-Q ACADEMIC |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | MODULO QUANTUM-EX MILLIPORE PARA EQUIPO MILLI-Q ACADEMIC. |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS |  |  |  | 1 Envase 2 unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | CARTUCHO MILLIPORE POLYGARD-CT, 5μM, 9 3/4 PAQUETE POR UNIDAD |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | CARTUCHO MILLIPORE POLYGARD-CT, 1μM, 9 3/4 PAQUETE POR UNIDAD |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | FILTRO DE CARBON ACTIVADO, 10", COD. F |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | MODULO SMARTPAK PARA SIST. RIOS 3 |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | FILTRO VENTEO PARA TANQUE MILLIPORE |  |  |  | 1 Envase 2 unidad |  | 1 |  | 0 | 0
0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | • Limpieza interna y externa • Revisión de fugas y fracturas de los componentes • Chequeo de circuitos internos, detectar el estado y funcionamiento del pack. • Revisión de electroválvulas, tubo capilar y regulador de presión, intercambiarlas membranas de osmosis |  |  |  |  | Servicio de verificación del sensor de resistividad para sistema de purificación de agua
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 13
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
CROMATOGRAFO LIQUIDO
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | RC-003 | CROMATOGRAFO LIQUIDO (Autoinyector) (Bomba de succion A) (Bomba de succion B) (Sistema controlador) (Detector de fluorescencia) (Detector Ultravioleta - Visible) (Horno) | SHIMADZU | (SIL-10) (LC-10AS) (LC-10AS) (SCL-10A vp) (RF-20A) (SPD-10A) (CTO-10Avp) | (C20363506808) (500 55 A) (500 51 A) (C21014454282 US) (L20495050121 US) (600 34C) (C21023850133) | Incluir (1) Diagnostico del equipo Patrones necesarios para las calificaciones Protocolo de Calificacion (1) | X | X |  | 0 | 0
CONSUMIBLES
|  | ITEM | DESCRIPICION |  |  |  | OBSERVACIONES |  | CANTIDAD | Valor Unitario | IVA | Valor Total
|  | 1 | 228-65002-58 LC-40D HPLC Pump |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | 228-65016-58 Low Pressure Gradient Kit, LC-40 |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 228-65019-58 DGU-405 5-channel Degasser |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | 228-65502-58 CBM-40 System Controller |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | 228-CTO-40C Column Oven |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | 220-91535-13 Caffeine test standard, 250 mg/L |  |  |  | Unidad |  | 2 |  | 0 | 0
|  | 7 | 220-91535-15 VALID STD ACRIDNE + ANTHRACENE 10 MG/L 20 ML, RF-10A Series ONLY |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
0
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 14
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
DERIVATIZADOR
| CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| RC-003-1 | Derivatizador | Pickering | Pinacle PCX | 109306 | - | X | X |  | 0 | 0
0
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN
• Pruebas iniciales de funcionamiento. • Limpieza interna y externa, limpieza de tarjetas electrónicas, ventiladores y pantalla. • Revisión del sistema eléctrico. • Verificación de conectividad con el software. • Cambio de O-rings y filtros en línea. • Precisión de flujo. • Precisión de temperatura Horno de Columna.
|  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 15
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
TERMOCICLADOR
| CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | VERIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| VI-004 | TERMOCICLADOR | APPLIED BIOSYSTEMS | 7500FAST DX | 275031133 | - | X | X |  | 0 | 0
CONSUMIBLES
| ITEM | DESCRIPICION |  |  |  | OBSERVACIONES |  | CANTIDAD
| 1 | Kit, PM 75300/7500/7500 FAST Ref: 4410737 |  |  |  | Kit |  | 1 |  | 0 | 0
| 2 | 11732088 - SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR |  |  |  | Kit |  | 3 |  | 0 | 0
| 3 | 4358293 - TIRA DE TUBO DE 0.1 ML APPLIED BIOSYSTEM |  |  |  | Unidad |  | 10 |  | 0 | 0
| 4 | 4323032 - TAPA OPTICA MICROAMP 8 TAPAS X 300 TIRAS APPLIED BIOSYSTEM |  |  |  | Unidad |  | 5 |  | 0 | 0
| 5 | 4306737 - MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode |  |  |  | Kit |  | 10 |  | 0 | 0
| 6 | 4311971 - MICROAMP FILM DE ADHESIVO OPTICO APPLIED BIOSYSTEMS |  |  |  | Kit |  | 2 |  | 0 | 0
0
|  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 16
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
VARIOS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | AA-011 | PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO | THERMOLYNE | SP46925 | 1069971252589 |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | AA-016 | BAÑO ULTRASONIDO | VWR | 97043-996 | 1313E1694 |  | X | X |  | 0 | 0
| 3 | AA-018 | VORTEX | THERMO SCIENTIFIC | M37615 | C1861110834920 |  | X | X |  | 0 | 0
| 4 | AA-030 | VORTEX | THERMO SCIENTIFIC | LP VORTEX MIXER | IGKT17176 |  | X | X |  | 0 | 0
| 5 | AFA-035 | VORTEX | FISHERBRAND | 9454FIDGUS | 170914037 | CAMBIO DE CABIJAL YA QUE NO AJUSTA CORRECTAMENTE | X | X |  | 0 | 0
| 6 | AL-040 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO | CORNING | PC 300 | LR33491 |  | X | X |  | 0 | 0
| 7 | AL-069 | VORTEX | THERMO SCIENTIFIC | LP VORTEX MIXER | I6KT17176 |  | X | X |  | 0 | 0
| 8 | AL-071 | PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO | VWR | 97042-634 | 140227005 |  | X | X |  | 0 | 0
| 9 | AL-072 | PLANCHA DE AGITACIÓN | CORNING | PC410D | SD |  | X | X |  | 0 | 0
| 10 | AL-075 | PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO | FISHERBRAND | SP88850200 | C3020019111827599 | EQUIPO NO PRENDE, FALLA ELECTRICA | X | X |  | 0 | 0
| 11 | AL-080 | PLANCHA DE AGITACIÓN | CORNING | PC420 | 607239392440936 |  | X | X |  | 0 | 0
| 12 | AL-090 | PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO | FISHER SCIENTIFIC | Isotemp | C1898141041704 |  | X | X |  | 0 | 0
| 13 | AMA-006 | PLANCHA DE AGITACIÓN | THOMAS SCIENTIFIC | 985710 | 130416002 | CAMBIO DE BANDAS QUE PERMITEN LA AGITACIÓN | X | X |  | 0 | 0
| 14 | MB-003 | VORTEX | HEIDOLPH | Reax-Top | 200005333 |  | X | X |  | 0 | 0
| 15 | MB-063 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO | PMC | 502A | 10653 |  | X | X |  | 0 | 0
| 16 | MB-065 | VORTEX | FISHER SCIENTIFIC | 945415 | 140127003 |  | X | X |  | 0 | 0
| 17 | MB-066 | VORTEX | CORNING | 6775 | 53081068 |  | X | X |  | 0 | 0
| 18 | RC-027 | PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO | CORNING | PC-420D | 133511255388 |  | X | X |  | 0 | 0
| 19 | RC-029 | PLANCHA DE AGITACIÓN | HEIDOLPH | Hei-Mix S | 31151278 |  | X | X |  | 0 | 0
| 20 | RC-030 | VORTEX | BARNSTEAD/THERMOLYNE | M16715 | 1329041131425 |  | X | X |  | 0 | 0
| 21 | RC-075 | VORTEX | THERMO SCIENTIFIC | LP VORTEX MIXER | I6KT17188 |  | X | X |  | 0 | 0
| 22 | MC-009 | VORTEX | SCIENTIFIC | Genie2 G560 | 2-418430 |  | X | X |  | 0 | 0
| 23 | MC-119 | VORTEX | THERMO | M16715 | 1858080834825 |  | X | X |  | 0 | 0
| 24 | VI-053 | PLANCHA DE AGITACIÓN | VWR | 97042-634 | 140227034 |  | X | X |  | 0 | 0
| 25 | VI-054 | PLANCHA DE AGITACIÓN | BOECO | MSH-420 | 0810002646 |  | X | X |  | 0 | 0
| 26 | VI-055 | VORTEX | BOECO | V-1 plus | 010203-1003-0308 |  | X | X |  | 0 | 0
| 27 | VI-056 | VORTEX | FISHER SCIENTIFIC | 9454FIDGUS | 170523003 |  | X | X |  | 0 | 0
| 28 | VI-057 | VORTEX | FISHER SCIENTIFIC | 9454FIDGUS | 170201015 |  | X | X |  | 0 | 0
| 29 | VI-058 | VORTEX | FISHER SCIENTIFIC | 9454FID605 | 170324013 |  | X | X |  | 0 | 0
| 30 | VI-059 | VORTEX | VWR | 2837 | 210103018 |  | X | X |  | 0 | 0
| 31 | VI-082 | VORTEX | FISHER SCIENTIFIC | 9454FIDGUS | 170216027 |  | X | X |  | 0 | 0
| 32 | MB-034 | HOMOGENIZADOR | SEWARD | 400 CIRCULATOR | 45995 |  | X | X |  | 0 | 0
| 33 | MB-035 | HOMOGENIZADOR | AES | AESAP 1064 | 30179487 |  | X | X |  | 0 | 0
| 34 | RC-012 | BOMBA DE VACIO | GAST | DOA-P704-AA | 92104421 |  | X | X |  | 0 | 0
| 35 | RC-018 | BAÑO ULTRASONIDO | BRANSONIC | 8510R-DTH | RPC020960812F |  | X | X |  | 0 | 0
| 36 | RC-020 | HOMOGENIZADOR | BLENDOR | 33BL79 | SD |  | X | X |  | 0 | 0
| 37 | RC-026 | BAÑO ULTRASONIDO | BRANSONIC | 1510R-MT | RKA9802570D |  | X | X |  | 0 | 0
| 38 | RC-031 | BOMBA DE VACIO | GAST | DOA-P704B-AA | 608814787 |  | X | X |  | 0 | 0
| 39 | RC-066 | BOMBA DE VACIO | GAST | DOA-P704-AA | 116010386 |  | X | X |  | 0 | 0
| 40 | RC-079 | HOMOGENIZADOR | BLENDER | WF2211214 | SD |  | X | X |  | 0 | 0
| 41 | RC-067 | BOMBA DE VACIO | GAST | DOA-P704-AA | 116010388 | CORRECTIVO - BOMBA SIN PRESION | X | X |  | 0 | 0
| 42 | VI-058 | VORTEX | FISHER SCIENTIFIC | 9454FID605 | 170324013 | CORRECTIVO, EQUIPO PRESENTE FALLA EN EL PANEL DEL CONTROL | X | X |  | 0 | 0
| 43 | VI-012-1 | THERMO SHAKER | HANGZHOU RIUCHENG INSTRUMENT | TS 100 | RC 02W-0063 |  | X | X |  | 0 | 0
| 44 | MC-V-032 | MICROPIPETA | BIOMERIEUX | V1222 | 12620495 |  | X | X |  | 0 | 0
| 45 | MB-049 | MICROSCOPIO | LEITZ | HM-LUX-3 | 512722 |  | X | - |  | 0 | 0
| 46 | EN-001 | ESTEREOSCOPIO | ADVANCE OPTICAL | SQF-D | 0400256 |  | X | - |  | 0 | 0
| 47 | AL-016 | PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO | HEIDOLPH | Mr 3001 | 100262412 | REVISION Y AJUSTE DE RESISTENCIA YA QUE EL EQUIPO NO CALIENTA | X | X |  | 0 | 0
| 48 | VI-005 | LAVADOR DE PLACAS | SUMA | MW-2001 | 614 | EQUIPO NO HACE EL PROCESO DE LAVADO, FALLA DE FUNCIONAMIENTO | X | - |  | 0 | 0
0
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma:

## GRUPO 17
ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA
Ciudad y fecha
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación xxxx.xxxxxx
INCUBADORAS, CABINAS Y HORNO MARCA ESCO/BINDER
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES / REPUESTOS | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total
| 1 | AMA-001 | INCUBADORA | BINDER | BD 115 - UL | 09-16925 |  | X | X |  | 0 | 0
| 2 | MC-035 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E2 | 2007-19965 |  | X | X |  | 0 | 0
| 3 | VI-019 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E2 | 2007-19960 |  | X | X |  | 0 | 0
| 4 | IN-052 | HORNO DE SECADO | BINDER | B53 | 900009 |  | X | X |  | 0 | 0
| 5 | MC-005 | INCUBADORA | BINDER | BD115UL | 0913748 |  | X | X |  | 0 | 0
| 6 | MC.123 | INCUBADORA | BINDER | BD115UL | 0223911 |  | X | X |  | 0 | 0
| 7 | VI-035 | INCUBADORA | BINDER | BD-53UL | 09-07556 |  | X | X |  | 0 | 0
0
INSUMOS
|  | ITEM | DESCRIPICION |  |  |  | OBSERVACIONES |  | CANTIDAD | Valor Unitario | IVA | Valor Total
|  | 1 | SEGURO PARA PUERTA DE VIDRIO MC-123 |  |  |  | Unidad |  | 1 |  | 0 | 0
TOTAL
|  |  | VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR IVA (SI APLICA) |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 0
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma: