## APS
EQUIPO
ITEM | BASCULA DIGITAL TIPO ADULTO - GRADO MÉDICO
1
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ● GARANTÍA ESTÁNDAR: 12 MESES ● FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO RECOMENDADA: 12 MESES. ● CAPACIDAD: 180 KG /250KG ● GRADUACIÓN: 50G<50KG>100 G. ● DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA:( Ancho X Prof X Alto) desde 311 X 311 X 29 MM HASTA MAXIMO 321 Mm X 356 Mm X 60 Mm ● PESO DEL EQUIPO: 4,2 KG aprox o menor. OPCIONAL: MALETA MULTIFUNCIONES. ● PANTALLA/DISPLAY PARA VISUALIZACIÓN DE VALORES ● HOLD & AUTO-HOLD, APAGADO AUTOMÁTICO. ● FUENTE DE ENERGÍA O ALIMENTACIÓN: 4 X BATERÍAS AA, Ó 2 X AAA O ADAPTADOR (FUENTE DE VOLTAJE 5/12V ) ● PIES AJUSTABLES (OPCIONAL) ● GENERAL E IDEAL PARA TRANSPORTE ● FUNCIÓN DE ENCENDIDO AL CONTACTO CON EL PIE. ● RESOLUCIÓN 0.2 lb / 0.1 kg ● TARA O CERO AUTOMATICO ● REGISTRO INVIMA ( SI APLICA) ● CERTIFICADO GRADO MEDICO POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR, O CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE
2 | TENSIÓMETRO ADULTO - GRADO MÉDICO
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ● TENSIÓMETRO MANUAL PARA USO EN PACIENTES ADULTOS. ● CUENTA CON PERA INSUFLADORA EN GOMA Y CON VALVULA. ● VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE. ● ESTUCHE CON CIERRE DE CREMALLERA Y BRAZALETE TAMAÑO ADULTO Y PARA NIÑO ● RANGO DE MEDIDA: 0 –300 MMHG ● PRECISIÓN: +-3 MMHG ● TAMAÑO DE LOS BRAZALETES: TAMAÑO PARA PACIENTE ADULTO Y PACIENTE NIÑO ● CON BOLSA INTERNA ● SISTEMA DE PRESURIZACIÓN: MANUAL LLENANDO LA BOLSA INTERNA ● SISTEMA DE DESPRESURIZACIÓN: MANUAL CON LA VÁLVULA. ● MANOMETRO ● BRAZALETE DE VELCRO CON SU RESPECTIVA BOLSA ● ESTUCHE CON CIERRE DE CREMALLERA ● GARANTIA 1 AÑO ● RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN: 2MMHG ● REGISTRO SANITARIO
3 | FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS - GRADO MÉDICO
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ● TUBO BIAURICULAR: FABRICADO CON MATERIAL RESISTENTE Y FLEXIBLE. ● TUBO FLEXIBLE EN FORMA DE “Y ● OLIVAS: SUAVES,CÓMODAS, LAVABLES E INTERCAMBIABLES. ● DIAFRAGMA: PARTE DELANTERA PARA FRECUENCIAS MÁS ALTAS. ● CAMPANA: PARTE TRASERA PARA FRECUENCIAS MÁS BAJAS. ● RESORTES BINAURALES: CON AJUSTE DE TENSIÓN PARA UN AJUSTE PERSONALIZADO. ● SISTEMA DE DOBLE FRECUENCIA CON DIAFRAGMA Y CAMPANA. ● TUBO BIAURICULAR DE ALTA CALIDAD Y UNA TRANSMISIÓN ÓPTIMA DEL SONIDO. ● PESO MAXIMO SUGERIDO DEL EQUIPO ENTRE 87 GRAMOS A 180 GRAMOS. ● ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA ● SISTEMA ACUSTICO PARA AUSCULTACION ● DOBLE CAMPANA DE PRECISION EN ACERO INOXIDABLE. ● LONGITUD TOTAL 74 CM COMO MINIMO ● LIBRE DE LATEX ● DIAFRAGMA ● REGISTRO INVIMA (SI APLICA)
4 | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL - GRADO MÉDICO
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | OTOSCOPIO ● ILUMINACIÓN: FIBRA ÓPTICA ● MAGNIFICACIÓN: 3X ● CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ (OPCIONAL) ● LUMINANCIA: MINIMO 3,5 LÚMEN/MAXIMO 24 LÚMEN ● BOMBILLO: TIPO LED ● LENTE DE MAGNIFICACIÓN ● PARAMETRO ELECTRICO DEL BOMBILLO: 3VDC ● CON BATERÍAS ALCALINAS RECARGABLES: 2 X AA BATERÍAS ALCALINAS ● MANGO ERGONÓMICO ● ESTUCHE PROTECTOR ● GARANTIA 1 AÑO OFTALMOSCOPIO ● ILUMINACIÓN: DIRECTA ● DIOPTRÍAS/LENTES -20+-20D ● MAGNIFICACIÓN: 15X ● CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ (OPCIONAL) ● LUMINANCIA: MINIIMO .50 LUMEN/MAXIMO 14 LÚMEN ● BOMBILLO: TIPO LED ● LENTE DE MAGNIFICACIÓN ● PARAMETRO ELECTRICO DEL BOMBILLO: 3VDC ● 5 APERTURAS / MIRAS CON DIAL DE SELECCIÓN Y CON 2 FILTROS ● CON BATERÍAS ALCALINAS RECARGABLES: 2 X AA BATERÍAS ALCALINAS ● MANGO ERGONÓMICO ● ESTUCHE PROTECTOR ● REGISTRO SANITARIO (SI APLICA)
5 | PULSOXIMETRO
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ● SPO2%, PR BPM, ● INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA. ● GRÁFICO DE BARRA DE PULSO. ● RANGO DE FRECUENCIA DE PULSO: 20 O 25 BPM A 250 BPM O 300 BPM ● RANGOS DE MEDICIÓN DE SPO2: 35-100%. ● EXACTITUD: SPO2 +-2%, PULSO: 20 A 250 LATIDOS POR MINUTO ±5 ● PUEDE SER CON PANTALLA TFT, OLED O LCD. ● VISUALIZACIÓN NUMÉRICA DE LA MEDICIÓN DE PULSO Y SATURACIÓN DE OXÍGENO SPO2. ● VISUALIZACIÓN DE LA ONDA PLETISMOGRÁFICA DE SPO2. ● SENSOR TIPO PINZA PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO.. ● FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO, DE NO SER UTILIZADO ● ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES ● SOFTWARE EN ESPAÑOL. ● GARANTIA 1 AÑO. ● REGISTRO SANITARIO (SI APLICA)
6 | TERMÓMETRO INFRAROJO (PISTOLA)
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ● PANTALLA LCD (BACK LIGHT) PARA VISUALIZACIÓN DIGITAL. ● FÁCIL LECTURA DE LOS DATOS DE TEMPERATURA. ● DISTANCIA DE LECTURA ENTRE 2 Y 10 CM DEL PUNTO DE MEDIDA. ● RANGO DE MEDICIÓN DE 20 °C – 45 °C. ● RESOLUCIÓN 0,1°C ● PRECISIÓN DE +/- 0.1°C ● DOS MODOS DE TEMPERATURA (TEMPERATURA CORPORAL/SUPERCIAL) ● TIEMPO DE RESPUESTA MENOR A 3 SEGUNDOS CON MEMORIA. ● APAGADO AUTOMÁTICO. ● INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA. ● CON SENSOR DE INFRARROJO ● ALARMA AJUSTABLE (ESTANDAR 38°C ● PESO APROXIMADO DEL EQUIPO DE 100 A 400 GRAMOS ● AL TÉRMINO DE 1 a 2 SEGUNDOS DE SENSADO SE OBTIENE LA MEDICIÓN. ● ALIEMENTACIÓN CON BATERÍAS AAA DE 1,5 V. ● CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ( POR TRAZABILIDAD ONAC, O CERTIFICACION ONAC) ● GARANTIA 1 AÑO ● REGISTRO SANITARIO (SI APLICA)
7 | CINTA MÉTRICA - GRADO MEDICO
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ● TECNOLOGIA: ANALOGO ● PRECISIÓN: 1MM ● PESO DE LA CINTA: NO SUPERIOR A 80 GRAMOS ● CAPACIDAD MÁXIMA LARGO CINTA MÉTRICA: 150 CM O SUPERIOR ● MATERIAL: CARCASA DE ALTA CALIDAD ● CINTA MÉTRICA 100% PVC O MATERIAL DE ALTA CALIDAD ● GARANTIA 1 AÑO ● REGISTRO SANITARIO (SI APLICA)

## Hoja2
8 | TALLÍMETRO - GRADO MEDICO
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ● RANGO DE MEDIDA: DESDE 0 A 2.00 METROS O SUPERIOR. ● DIVISIÓN: 1MM ● DE PARED ● DE FACIL TRANSPORTE E INSTALACIÓN ● PORTATIL ● PRECISIÓN PARA MEDIR NIÑOS Y ADULTOS ● RESISTENTE Y ESTABLE ● PESO APROX. INFERIOR A 200GM. ● GRADO MEDICO ● GARANTIA UN AÑO ● REGISTRO SANITARIO (SI APLICA)
9 | INFANTOMETRO - GRADO MEDICO
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ● RANGO DE LECTURA: 10-110 CM ● DIVISIÓN: 1MM ● UNIDADES DE MEDIDA: EN CM ● PRECISIÓN: DE 1 MILÍMETRO ● DE SUPERFICIE LISA Y FACIL DE REALIZAR LIMPIEZA ● CON TOPE DE PIES PARA LIMITAR LA TALLA DEL PACIENTE ● GARANTIA 1 AÑO ● DESPLEGABLE Y/O DESARMABLE ● REGISTRO SANITARIO (SI APLICA) ● CERTIFICADO GRADO MEDICO POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR