## 1. Conductividad
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [7 empty] | Fecha: 2025
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN
Objeto: Prestar los servicios de Calibración a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas.
Ítem | N° METROLÓGICO | Nº INVENTARIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | LUGAR DE EJECUCION | OBSERVACIONES DEL EQUIPO | CANTIDAD DE RUTINAS
1 | 25979 | 25979 | Conductivímetro | SCHOTT INSTRUMENTS | HANDYLAB LF11 | 9460847 | DISP | Nutrición | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | (1, 5, 10, 100, 1413 y 10000)µS/cm sin declaración de conformidad | 1
2 | AC-131 | 26041 | CONDUCTIVÍMETRO | MARTINI INSTRUMENTS | MI170 | 794288 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | Calibración CONDUCTIVIDAD para seis (6) puntos: (1,03; 5; 10; 84,13; 1413) µS/cm | 1
3 | SH-102 | SH-102 | CONDUCTIVÍMETRO PORTÁTIL | HANNA | HI8733 | 8511167 | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | Calibración CONDUCTIVIDAD para seis (6) puntos: (1; 5; 10; 100; 1413; 10000) µS/cm | 1
4 | SH-117-1 | 31969 | ELECTRODO: 4D1R1 - SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA WFI | STILMAS // ELECTRODO: ENDRESS + HAUSER | STF-SA-10 ; STS-A-20; BD-100 ELECTRODO: CLS16D - 4D1R1 | 11020; 11022; 11023; 11024 // ELECTRODO: L4026205LC0 | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | Calibración CONDUCTIVIDAD para tres (3) puntos:(1; 5; 10)µS/cm • Electrodo perteneciente al SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA WFI SH-117 • SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA: L4026205LC0 • SONDA: AE15-16 Salida del termocompresor (Diametro soporte electrodo 6cm) • División de Escala 0,01 µS/cm • INTERVALO DE MEDICIÓN 0 µS/cm a 10 µS/cm | 1
5 | SH-117-2 |  |  |  |  | 11020; 11022; 11023; 11024 // ELECTRODO: L4026005LC0 | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | Calibración CONDUCTIVIDAD para tres (3) puntos:(1; 5; 10)µS/cm • Electrodo perteneciente al SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA WFI SH-117 • SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA: L4026005LC0 • SONDA: AE15-31 Retorno loop de distribución (Diametro soporte electrodo 6cm) • División de Escala 0,01 µS/cm • INTERVALO DE MEDICIÓN 0 µS/cm a 10 µS/cm | 1

## TD_G1 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de SERVICIO
MICROINYECTOR | 1
MICROMANIPULADOR | 1
TERMOCICLADOR | 1
TERMOCICLADOR CONVENCIONAL | 1
TERMOMEZCLADOR DE MICROTUBOS | 2
THERMOMIXER C | 1
THERMOMIXER F 1.5 | 1
(en blanco)
Total general | 8

## tD16 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de EQUIPO | Cuenta de SERVICIO
BOMBA ROTATIVA DE VACÍO PARA MICROSCOPIO | 1 | 1
CÁMARA DIGITAL | 4 | 4
CÁMARA DIGITAL ADAPTABLE A MICROSCÓPIO TRIOCULAR | 1 | 1
CÁMARA ULTRAVIOLETA | 1 | 1
COMPARADOR VISUAL DE COLOR | 1 | 1
ESTEREOMICROSCOPIO | 9 | 9
ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR | 4 | 4
MICROSCOPIO | 1 | 1
MICROSCOPIO | 1 | 1
MICROSCOPIO BINOCULAR | 48 | 48
MICROSCOPIO BINOCULAR | 1 | 1
MICROSCOPIO BINOCULAR DE FLUORESCENCIA | 2 | 2
MICROSCOPIO BINOCULAR DE FLUORESCENCIA | 1 | 1
MICROSCOPIO DE FLUORECENCIA TRINOCULAR | 1 | 1
MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA | 2 | 2
MICROSCOPIO INVERTIDO | 12 | 12
MICROSCOPIO INVERTIDO TRINOCULAR | 1 | 1
MICROSCOPIO TRINOCULAR | 2 | 2
MICROSCOPIO TRINOCULAR | 5 | 5
MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CÁMARA | 1 | 1
MICROSCOPIO TRINOCULAR ESPECIALIZADO | 1 | 1
MICROSCOPIO TRIOCULAR DE FLUORESCENCIA | 3 | 3
TRANSILUMINADOR | 6 | 6
TRANSILUMINADOR UV | 1 | 1
Total general | 110 | 110

## 4. Isotérmicos
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [7 empty] | Fecha: 2025
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN
Objeto: Prestar los servicios de Calibración a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas.
Ítem | N° METROLÓGICO | Nº INVENTARIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | LUGAR DE EJECUCION | OBSERVACIONES DEL EQUIPO | CANTIDAD DE RUTINAS
1 | AC-346 | 40897 | BAÑO SEROLÓGICO | BEING | BW-12 | 231044915 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 37 °C EMP +/- 1°C Caracterización Sin Carga. | 1
2 | AC-316 | 39650 | HORNO DESPIROGENIZACIÓN | BINDER | FD115 | 20220000020693 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada.250 ° C EMP +/- 5 ° C Caracterización Sin Carga. | 1
3 | AC-336 | 37292 | CÁMARA CLIMÁTICA CONSTANTE | MEMMERT | HPPeco260 | W621-0269 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 30 ºC EMP +/- 2 °C Humedad Relativa Programada 75 % HR +/- 5 % HR Caracterización Sin Carga. | 1
4 | AC-118 | 8164 | HORNO DE SECADO | MEMMERT | TV 300 | 629138 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 60°C EMP+/- 2 °C 55°C EMP+/- 2 °C Caracterización Sin Carga. | 1
5 | AC-134 | 26619 | INCUBADORA | SANYO | MIR-254 | 9080203 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 32,5°C EMP +/- 2.5 °C Caracterización Sin Carga. | 1
6 | AC-003 | 10503 | HORNO | MEMMERT | U10 | 242358 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 105°C EMP+/- 5 °C Caracterización Sin Carga. | 1
7 | AC-135 | 26621 | INCUBADORA | SANYO | MIR-254 | 9080206 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada.22,5 °C EMP+/- 2.5 °C Caracterización Sin Carga. | 1
8 | AC-216 | 32285 | INCUBADORA REFRIGERADA | FROILABO DYNAMIC | BRE120 | 504832 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 32,5 °C EMP+/- 2,5 °C Caracterización Sin Carga. | 1
9 | AC-193 | 31039 | INCUBADORA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3721 | 240597-3422 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 22,5 °C EMP +/- 2,5°C Caracterización Sin Carga. | 1
10 | AC-156 | 27266 | BAÑO SEROLÓGICO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 2837 | 106062-2431 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 37°C EMP+/-1°C Caracterización Sin Carga. | 1
11 | AC-022 | 10499 | BAÑO SEROLÓGICO | PRECISION SCIENTIFIC | 260 | 9412-101 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperaturas Programadas 45°C EMP+/- 1 °C 80°C EMP+/- 1 °C Caracterización Sin Carga. | 1
12 | AC-033 | 10500 | BAÑO SEROLÓGICO | PRECISION SCIENTIFIC | 283 | 9403-203 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada. 90 °C EMP +/- 3 °C 25 °C EMP +/- 3 °C Caracterización Sin Carga. | 1
13 | AC-256 | 36250 | INCUBADORA | BINDER | BF 720 UL | 20200000019816 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 32,5°C EMP+/- 2,5 °C 35,5°C EMP+/- 1 °C 37°C EMP +/- 2 °C Caracterización Sin Carga. | 1
14 | AC-257 | 36251 | CÁMARA CLIMÁTICA | BINDER | 9020-0346 | 20190000002047 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 40 °C EMP+/- 2 °C Humedad Relativa Programada 75 %hr +/- 5 % %hr Caracterización Sin Carga. | 1
15 | AC-255 | 36252 | INCUBADORA DE CONVECCION FORZADA | BINDER | BF 720 UL | 20200000011055 | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 32,5°C EMP+/- 2,5°C Caracterización Sin Carga. | 1
16 | MC-070 | 26620 | INCUBADORA REFRIGERADA | SANYO | MIR-254 | ´09080204 | MC - MEDIOS DE CULTIVO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programad 55°C EMP +/- 4 °C Caracterización Sin Carga. | 1
17 | MC-053 | 28326 | HORNO ESTERILIZADOR | GEMMY INDUSTRIAL CORP | YCO-010 | 717159 | MC - MEDIOS DE CULTIVO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 50°C EMP+- 2 Caracterización Sin Carga. | 1
18 | MC-011 | 9680 | BAÑO MARÍA | BOEKEL | 1356 | NO DISPONIBLE | MC - MEDIOS DE CULTIVO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura de trabajo 60°C EMP +/- 2°C Caracterización Sin Carga. | 1
19 | MC-019 | 9623 | HORNO COAGULADOR | JACOBO RAPAPOR | K | 2434 | MC - MEDIOS DE CULTIVO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 76,5°C EMP+/- 5°C Caracterización Sin Carga. | 1
20 | MC-020 | 9624 | HORNO COAGULADOR | JACOBO RAPAPOR | K | 2434 | MC - MEDIOS DE CULTIVO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 76,5°C EMP+/- 5°C Caracterización Sin Carga. | 1
21 | 11954 | 11954 | INCUBADORA | MEMMERT | NO DISPONIBLE | 259072 | BIO - BIOTERIO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada. 37°C EMP +/- 3°C 60¬C EMP +/- 4¬C Caracterización Sin Carga. | 1
22 | BIO-136 | 2404 | BAÑO MARÍA | MEMMERT | W270 | 910075 | BIO - BIOTERIO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura programada 37°C EMP +/- 2 °C Temperatura Programada. Caracterización Sin Carga | 1
23 | AC-152 | 27175 | INCUBADORA CON AGITACIÓN | LABNET | S2056A | 11012740 | BIO - BIOTERIO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 37°C EMP +/- 1°C Caracterización Sin Carga. | 1
24 | 34479 | 34479 | INCUBADORA DE CO2 | BINDER | CB-220 | 20190000005507 | BIO - BIOTERIO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada. 37 °C EMP +/- 2 °C 28 °C EMP +/- 2 °C 5 % co2 Caracterización Sin Carga. | 1
25 | BIO-155 | 39702 | INCUBADORA PARA SCBI Y AMPOLLAS DE ESPORAS | CROSSTEX | 1195K47 | A027-miniT301452 | BIO - BIOTERIO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada. 60 °C +- 2°C Caracterización Sin Carga. | 1
26 | 40018 | 40018 | INCUBADORA DE CO2 | BINDER | CB 170 | 20220000010264 | BIO - BIOTERIO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 37°C EMP +/- 2°C Caracterización Sin Carga | 1
27 | HG-027 | 15917 | BAÑO SEROLÓGICO | PRECISION SCIENTIFIC | 66567 | 12-X-3 | HG - HACIENDA GALINDO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 37°C EMP +/-1°C Caracterización Sin Carga. | 1
28 | HG-106 | 30961 | BAÑO SEROLÓGICO | JEIO TECH | BS-31 | V080397 | HG - HACIENDA GALINDO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 37°C EMP+/-2°C Caracterización Sin Carga. | 1
29 | HG-127 | 28195 | BAÑO SEROLÓGICO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 180Q7AQ | 21177-26 | HG - HACIENDA GALINDO | DP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-108 | Temperatura Programada 37°C EMP +/-1°C Caracterización Sin Carga. | 1
30 | 35707 | 35707 | ULTRACONGELADOR | PHCBI | MDF-U76VC-PA | 20067J0226 | LPI - PARASITOLOGÍA | DISP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | Temperatura Programada (-75 +/- 5) °C regla de aceptación simple | 1
31 | LME-114 | 38928 | ULTRACONGELADOR | HAIER BIOMEDICAL | DW-86L728J | BE0GYPE1T00QGM340014 | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | DISP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | Temperatura Programada (-75 +/- 5) °C regla de aceptación simple | 1
32 | LME-113 | 38929 | ULTRACONGELADOR | HAIER BIOMEDICAL | DW-86L728J | BE0GYPE1T00QGM340013 | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | DISP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | Temperatura Programada (-75 +/- 5) °C regla de aceptación simple | 1
33 | LME-115 | 38930 | ULTRACONGELADOR | HAIER BIOMEDICAL | DW-86L728J | BE0GYPE1T00QGM340007 | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | DISP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | Temperatura Programada (-75 +/- 5) °C regla de aceptación simple | 1
34 | LME-110 | 38932 | REFRIGERADOR COMBINADO | HAIER BIOMEDICAL | HYCD 282 A | BE0F1CE1T00QELCU0007 | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | DISP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | Temperatura Programadas (5 +- 3) °C (-22,5 +- 2,5) °C regla de aceptación simple | 1
35 | LME-111 | 38933 | REFRIGERADOR COMBINADO | HAIER BIOMEDICAL | HYCD 282 A | BE0F1BE1T00QJM3R0005 | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | DISP | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CALLE 26 No 51-20 | Temperatura Programadas (5 +- 3) °C (-22,5 +- 2,5) °C regla de aceptación simple | 1
36 | 23303 | 23303 | INCUBADORA DE CO2 | THERMO ELECTRON | RCC3000T-5-ABC | Z13R-403551-NS | GVI - VIROLOGÍA | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | Temperatura 36°C +/- 1°C | 1
37 | 25206 | 25206 | INCUBADORA | LABTECH | LIB-150M | 8121102 | GPR - PARASITOLOGÍA | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | Temperatura 37 ºc+/- 1ºC | 1
38 | GMR-004 | 25309 | INCUBADORA DE CO2 | SANYO | MCO 17AC | ´08090194 | GMR - MICROBIOLOGÍA | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | Temperatura 35 º C+/- 2 °C | 1
39 | GMR-005 | 25309 | INCUBADORA | SANYO | MCO 17AC | ´08090190 | GMR - MICROBIOLOGÍA | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | Temperatura 35 ºC+/- 2 °C | 1
40 | 27643 | 27643 | INCUBADORA DE CO2 | BINDER | CB-210 UL | 12-00930 | GVI - VIROLOGÍA | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | 36ºC +/- 1ºC | 1
41 | 28193 | 28193 | INCUBADORA DE CO2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3403 | 113574-232 | GGN - GENÉTICA – CRÓNICAS | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | Termperatura (37 ± 1) °C | 1
42 | 34551 | 34551 | INCUBADORA DE CO2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERACELL VIOS 160I | 42521246 | GVI - VIROLOGÍA | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | Temperatura de uso: 37 °C +/- 1 °C | 1
43 | 34552 | 34552 | INCUBADORA DE CO2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERACELL VIOS 160I | 42521247 | GVI - VIROLOGÍA | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | Temperatura de uso: 37 °C +/- 1 °C | 1
44 | 33607 | 33607 | REFRIGERADOR | THERMO FISHER SCIENTIFIC | TSG25RPGA | 1163446901191104 | GGN - GENÉTICA – CRÓNICAS | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | Control de Temperatura (5 +/- 3) °C | 1
45 | 34038 | 34038 | CONGELADOR | THERMO FISHER SCIENTIFIC | UFP1230A | 1123566301191002 | GVI - VIROLOGÍA | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | ´-15 °C a -25 °C, set point en -20 +/-5 | 1
46 | 38669 | 38669 | REFRIGERADOR | MELING | YC-525L | 220305176 | GPR - PARASITOLOGÍA | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | 2 °C a 8 °C | 1
47 | 38672 | 38672 | CONGELADOR | MELING | DW-FL270 | 220202529 | GGN - GENÉTICA – CRÓNICAS | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | (-20 +/- 5) °C | 1
48 | 38673 | 38673 | CONGELADOR-REFRIGERADOR | MELING | YCD-FL519 | 220203652 | GGN - GENÉTICA – CRÓNICAS | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | 2 °C a 8 °C -20 °C +/- 5 | 1
49 | 38674 | 38674 | CONGELADOR | MELING | DW-FL270 | 220202531 | GMC - MICOBACTERIAS | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | ESPECIFICACIONES DE USO (-20 +/- 5) °C | 1
50 | GMR-147 | 40922 | REFRIGERADOR | HAIER BIOMEDICAL | HYC-290 | BE06M YE1T0 0QEP7 D0007 | GMR - MICROBIOLOGÍA | DRSP | LABORATORIO EXTERNO | SET POINT: 5 °C (+/-3) | 1

## Consolidado (hidden)
PROVEEDORES - COTIZANTES
Grupos Proceso de Calibración |  | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS - CONAMET | SET Y GAD METROLOGIA | CM Y CIA | METROLOGIAS COLOMBIA | METROLOGICAL CENTER | UNIÓN METROLOGICA
Conductividad | Grupo 1 | 4635707 |  | 2500000 |  | 2210000
Longitud | Grupo 2 | 1306382
Masa | Grupo 3 | 12201261 | 12270000 |  |  | 6949974 | 5985000
Absorbancia | Grupo 4 |  |  | 31600000 |  | 23800000
Presión | Grupo 5 | 32179266 | 29253100 |  | 23206400
Isotermicos | Grupo 6 | 30313941 | 9715000 | 15500000 | 18360840 | 19979997 | 19610000
Patrones | Grupo 7 | 34591277 | 22888500 | 33500000 | 25989303 | 18139984
Especiales | Grupo 8 |  | 21770400
Total |  | 115227834 | 95897000 | 83100000 | 67556543 | 71079955 | 25595000
PROVEEDORES - COTIZANTES
Grupos Proceso de Calibración |  | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS - CONAMET | SET Y GAD METROLOGIA | CM Y CIA | METROLOGIAS COLOMBIA | METROLOGICAL CENTER | UNIÓN METROLOGICA
Conductividad | Grupo 1
Longitud | Grupo 2
Masa | Grupo 3
Absorbancia | Grupo 4
Presión | Grupo 5
Isotermicos | Grupo 6
Patrones | Grupo 7
Especiales | Grupo 8
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G7: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 30,31,33 Y 34
Note on J7: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 33 y 34
Note on G10: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio el ITEM 31
Note on F11: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 32 Y 33
Note on G12: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 1,4 y 5

## Consolidadado (hidden)
Columna1 | Columna12 | Columna2 | Columna3
|  | MANTENIMIENTO | CALIFICACIÓN
#REF! | Grupo 1 | 1
#REF! | Grupo 2 | 0 | 1
#REF! | Grupo 3 | 0
#REF! | Grupo 4 | 0
#REF! | Grupo 5 | 0
#REF! | Grupo 6
#REF! | Grupo 7 | 0 | 0
#REF! | Grupo 8
#REF! | Grupo 9 | 0 | 0
#REF! | Grupo 10 | 0
#REF! | Grupo 11 | 0
#REF! | Grupo 12 | 0 | 0
#REF! | Grupo 13 | 0
#REF! | Grupo 14 | 0
#REF! | Grupo 15 | 0
#REF! | Grupo 16 | 0
#REF! | Grupo 17 | 0
#REF! | Grupo 18
#REF! | Grupo 19 | 0
#REF! | Grupo 20 | 0
#REF! | Grupo 21 | 0
#REF! | Grupo 22 | 0
#REF! | Grupo 23 | 0
#REF! | Grupo 24 | 0
#REF! | Grupo 25 | 0
#REF! | Grupo 26 | 0
#REF! | Grupo 27 | 0
#REF! | Grupo 28 | 0
#REF! | Grupo 29 | 0
|  | 1 | 1