




ANEXO No. 2 
“NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”

Referencia: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. No. 086-MC-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL EJÉRCITO LACCE, DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARÍA ROSILLO", DURANTE LA VIGENCIA DE 2025.  

[bookmark: _Hlk197272457]Yo, ________________________________________________, identificado con Cedula de Ciudadanía No. _______________ expedida en ___________, en calidad de RL________________ de la sociedad comercial __________________, que: 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD
 MEDIDA
	CANTIDAD
	CUMPLO
	NO CUMPLO

	1
	DESCRIPCIÓN: EQUIPO CALIFICADOR DE ASPERSIÓN
Identificación del Activo Fijo: 166000000420
Número de inventario:  8004030000000000002205719
A entregar: Mantenimiento 
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento y limpieza general 
* Verificación de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento.
* S
* Verificación del tiempo de rocío de 25 s a 30 s

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico

Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
	SERVICIO
	1
	
	

	2
	EXPRIMIDOR WINGER PARA LABORATORIO MARCA ATLAS
Identificación del Activo Fijo: 166000000203
Número de inventario:  8004030000000000000007580
A entregar: Mantenimiento 
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento y limpieza general 
* Verificación de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento.
* Verificación y mantenimiento conexión eléctrica
* Verificación parámetros de operación (Rotación del rodillo, Velocidad de rotación, sin tiempo de carga, tiempo de carga completa, Peso masa 5lb, masa 10 lb, masas 20 lb)

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
	SERVICIO
	1
	
	

	3
	DESCRIPCIÓN: PROBADOR DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
Identificación del Activo Fijo: 166000000417
Número de inventario:  8004030000000000002188230
A entregar: Mantenimiento 
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento y limpieza general 
* Verificación de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento.
* Verificación y mantenimiento conexión eléctrica
* Verificación funcionamiento del display y botones de ajuste de temperatura
* Verificación parámetros de operación (Medición de temperatura 23°C, 25°C y 30 °C)

Calibración:
*Servicio de calibración de temperatura a 23°C, 25°C y 30°C, Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes.

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA, MAXIMA (CMC) ACEPTADO DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN = 0,050 °C

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC y/o ILAC - MRA DAKKS en ISO/IEC 17025:2017.
	SERVICIO
	1
	
	

	4
	DESCRIPCIÓN: MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS
Identificación del Activo Fijo: 166000000879
Número de inventario:  8004030000000000002714689
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
-Verificación del sistema de mordazas.
- Verificación de los sistemas de seguridad
- Verificación del paralelismo de las mordazas, según lo especifica la
norma técnica NTC 754-1
- Chequeo funcionamiento final del equipo.
- Mantenimiento mordazas neumáticas y acoples
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 

Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.

Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.


	SERVICIO
	1
	
	

	5
	DESCRIPCIÓN: SUNTEST
Identificación del Activo Fijo:  166000000171
Número de inventario:  8004030000000000000007596
A entregar: Mantenimiento 
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo el cual debe constar mínimo de:

* Mantenimiento y limpieza general 
* Verificación de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento.
* Verificación y mantenimiento conexión eléctrica
* Verificación funcionamiento del display y botones de ajuste
* Verificación estado de lámparas
* Verificación parámetros de operación (Valor normal de Irradiancia y de temperatura de estándar negro (1,15 W/m2 y 65 °C BST))

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 

Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.

Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
	SERVICIO
	1
	
	

	6
	DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE PRESION
Identificación del Activo Fijo: 165500015827
Número de inventario:  8004030000000000000014070
A entregar:

Servicio de mantenimiento, que consiste mínimo en: Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las áreas de ensayo y cuarto de preacondicionamiento 

* Mantenimiento de filtros, ductos y componentes, Mantenimiento de sistema eléctrico, electrónico e hidráulico, Mantenimiento de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento, Cambio de tanque de Presión y filtros de aire y de agua, refrigerante y accesorios y todos los cambios necesarios. Mantenimiento de las siete pilas de 3,6 v para Datalogger. Configurar el sistema de condiciones ambientales de tal forma, que permita verificar y controlar la temperatura y humedad de las áreas. Lectura, Mantenimiento y ajuste de condiciones ambientales garantizar las condiciones ambientales durante la vigencia del contrato. Mantenimiento general del cuarto de máquinas y control de condiciones ambientales. Mantenimiento y Mantenimiento de boquillas aspersores de los humidificadores. Mantenimiento electromecánico de Equipos y Accesorios. Mantenimiento y ajuste de elementos de fijación. Mantenimiento de redes de drenaje. Mantenimiento, Mantenimiento y ajuste de Deshumidificadores. Mantenimiento de difusores y rejillas. Mantenimiento de sistemas de calentamiento (resistencias). Mantenimiento de sistemas de frío (aires acondicionados). Mantenimiento de sistemas de humidificación (humidificadores). Mantenimiento del tanque de expansión y de sus accesorios. Mantenimiento y ajuste de electrobomba (hidroflow).  Mantenimiento dela tubería de refrigeración. Carga de refrigerante.
Incluye:
Calibración y ajuste a dos (02) de instrumentos de registro (dataloggers) cambiar con pilas.
A entregar:
Servicio de Calibración 
Calibración variable 
Temperatura
19°C - 21°C - 23°C
Error máximo para ajuste 1 ºC
Calibración variable 
Humedad relativa
60% - 65% - 70%
Error máximo para ajuste 3% HR. 
A entregar:
Servicio de Calibración 
Calibración variable 
Temperatura
19°C - 21°C - 23°C
Error máximo para ajuste 1 ºC
Calibración variable 
Humedad relativa
60% - 65% - 70%
Error máximo para ajuste 3% HR
INCERTIDUMBRE MAXIMA (CMC) ACEPTADA DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN: 0,4 °C
1,6 % HR
* Atención a llamadas de emergencia cuando se requiera en un periodo no mayor a un día, una vez sea recibida la llamada.
Mantenimiento y ajuste de elementos de control.
Mantenimiento, arreglo y/o cambio de ductos y aislamiento
Mantenimiento del Tablero de Control. Cambio de los elementos a que haya lugar.
Mantenimiento, arreglo y/o cambio de rodamientos y elementos afines.
Pintura, donde sea necesario, de equipos y elementos.
La empresa debe realizar las verificaciones y garantizar las condiciones de humedad y temperatura en las áreas de ensayo. 
C&C Temperatura.23°C ± 2°C
C&C Humedad. 50% HR ± 5% HR
TEX Temperatura.21°C ± 1°C
TEX Humedad. 65% HR ± 2% HR

Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, 
La empresa debe realizar las verificaciones y garantizar las condiciones de humedad y temperatura en el área de preacondicionamiento Temperatura 45°C ± 5°C
Humedad entre. 15% HR ± 5% HR
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
ENTREGA: Certificado de calibración, las calibraciones se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes.
	SERVICIO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE CONDICIONES AMBIENTALES 
Identificación del Activo Fijo: 869000000201
Número de inventario:  8004030000000000000006259
A entregar:
Pilas para el funcionamiento de los equipos, Servicio de calibración, que consiste mínimo en: Calibración Toda la escala, Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes. Cambio de pilas 
Calibrar CYC 42 Sensor Equipo Condiciones Ambientales  Temperatura. 
30  °C
40 °C
50 °C  
Error máximo para ajuste 1 ªC Humedad Relativa. 
10% HR 
15 % HR 
 20  % HR
Error máximo para ajuste 3% HR CYC 44 Sensor Equipo Condiciones Ambientales  Temperatura. 
20  °C
23 °C
 26 °C
Error máximo para ajuste 1 ªC Humedad Relativa. 
40 % HR 
50 % HR 
 60  % HR
Error máximo para ajuste 3% HR CYC 45 Sensor Equipo Condiciones Ambientales   Temperatura. 
20  °C
23 °C
 26 °C
Error máximo para ajuste 1 ªC Humedad Relativa. 
40 % HR 
50 % HR 
 60  % HR
Error máximo para ajuste 3% HR 
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA, MAXIMA (CMC) ACEPTADO DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN =  0,4 °C
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA, MAXIMA (CMC) ACEPTADO DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN =  1,9 % HR
ENTREGA: Certificado de calibración, las calibraciones se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes.
	SERVICIO
	1
	
	

	8
	DESCRIPCIÓN: MAQUINA DE COSER
Identificación del Activo Fijo:  166500006834
Número de inventario:   8004030000000000001475498
A entregar: Mantenimiento 
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento y limpieza general 
* Verificación de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento (revisión, eléctrica y mecánica).
* Graduación del gancho
* Ajuste tiempo maquina
* Graduación de puntada
* Verificación funcionamiento de motor, lubricación en bobina y partes móviles.
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.

Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
	SERVICIO
	1
	
	

	9
	DESCRIPCIÓN: DEVANADOR AUTOMÁTICO
Identificación del Activo Fijo:  869000000012
Número de inventario:  8004030000000000001230807
A entregar: Mantenimiento 
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento y limpieza general 
* Verificación de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento (revisión, eléctrica y mecánica).
*  Verificación funcionamiento del contador de hilos
*  Verificación sistema mecánico y de seguridad para corrida de pruebas
*  Verificación velocidad de giro del tambor y diámetro de aspa
*  Verificación de tensión

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.

Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
	SERVICIO
	1
	
	

	
10
	DESCRIPCIÓN: CAMARA DE FLAMABILIDAD VERTICAL
Identificación del Activo Fijo: 166000000412
Número de inventario:  8004030000000000001996266
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo, que consiste mínimo en:
* Limpieza general interna y externa
* Revisión de sistema eléctrico y electrónico
* Revisión de instalaciones de gas y sistemas de control de llama
*Revisión sistema de extracción
* Revisión de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento
De funcionamiento
Verificación de:
- El tipo y la altura de la llama
- Temporizador
Calibración  del manómetro de presión 3 Psi
- Calibración  de las pesas de 475 g
- Calibración  de las pesas de 300 g
- Calibración de las pesas de 200 g
- Calibración de las pesas de 100 g
Adjuntar certificados de calibración por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025, de
los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación
Documentación a entregar:
1. Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, 
identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte
de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en
que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en
que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
2. Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de
los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición. 
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento y /o Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC en ISO/IEC 17025.
	SERVICIO
	1
	
	

	11
	DESCRIPCIÓN: CAMARA PARA SOLIDEZ XENOTEX
Identificación del Activo Fijo: 166000000878
Número de inventario:   8004030000000000002714687
A entregar: 
Mantenimiento sistema se OSMOSIS
Mantenimiento de los filtros
Mantenimiento de la bomba
Mantenimiento de sensor solidos totales
Mantenimiento cambio de lampara y cambio de filtros
Mantenimiento sensor Xenosensive (Cambio de pilas)
Verificación de uniformidad de la irradiancia
Ajuste de las condiciones de trabajo en:
Temperatura estándar negro 65± 3 °C
Temperatura de panel negro 63 ± 3 °C
Humedad relativa 30 ± 5 Hr
Irradiancia 42 ± 2 W /m2
Adjuntar certificados de calibración  por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación y certificados de consumibles trazables.
Adjuntar certificados de calibración por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación.
Calibración de xenosensive  (Irradiancia y BST)
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición. Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC y/o ILAC - MRA DAKKS en ISO/IEC 17025:2017.
	SERVICIO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	DESCRIPCIÓN: MAQUINA PARA FLEXION ROSS
Identificación del Activo Fijo: 166000000223
Número de inventario:  8004030000000000000006108
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento general interna y externa
Contador de ciclos en adecuado funcionamiento
Frecuencia 100 Ciclos / min
Angulo de mordazas según Norma técnica
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 

Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.

Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.

Adjuntar certificados de calibración por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación y certificados de consumibles trazables.

	SERVICIO
	1
	
	

	13
	DESCRIPCIÓN: APARATO DE COMPRESIÓN SET
Identificación del Activo Fijo: 166000000226
Número de inventario:  8004030000000000000007142
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo
* Limpieza con solventes y/o lija fina para retirar la totalidad de los residuos 
Mantenimiento y/o cambio de los resortes
*Lubricación de los resortes

 ENTREGA: Certificado de Mantenimiento y reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
	SERVICIO
	1
	
	

	14
	DESCRIPCIÓN: ABRASIMETRO
Identificación del Activo: 166000000432
Número de inventario:  8004030000000000000042926
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo, que consiste mínimo en:
* Limpieza general interna y externa
* Revisión y mantenimiento sistema eléctrico, electrónico y de componentes mecánicos  
* Revisión y mantenimiento de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento
De funcionamiento
Diámetro de cilindro - 150 mm
Velocidad de giro - 40 rpm
Longitud de avance - 40 m
Fuerza aplicada por el brazo - 10 N
Giro del porta probeta
Cambio de consumibles:
tela abrasiva grano de 60 con certificado 

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 

Adjuntar certificados de calibración  por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación y certificados de consumibles trazables.

	SERVICIO
	1
	
	

	15
	DESCRIPCIÓN: VULCANIZADORA DE CAUCHO
Identificación del Activo: 166000000180
Número de inventario:  8004030000000000000007078
A entregar: Mantenimiento.
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo el cual debe constar mínimo de:

* Mantenimiento y limpieza general 
* Verificación de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento.
* S
- Revisión del sistema eléctrico y mecánico
- Lavado de filtro y tanque
- Suministro y cambio de aceite
- Verificación parámetros de funcionamiento (Temperatura y presión de vulcanizado)

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 

Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.

Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
	SERVICIO
	1
	
	

	16
	DESCRIPCIÓN: MAQUINA PARA DETERMINAR LA SOLIDEZ AL FROTE
Identificación del Activo: 166000000407
Número de inventario:  8004030000000000001526014
A entregar: Mantenimiento 
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento y limpieza general 
* Verificación de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento.
* Verificación del sistema eléctrico y mecánico
* Verificación panel de conteo de ciclos

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 

Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.

Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
	SERVICIO
	1
	
	

	17
	DESCRIPCIÓN: BAÑO DE ARENA PARA PRUEBAS DIELECTRICAS
Identificación del Activo: 166000000429
Número de inventario:  8004030000000000002019319
A entregar: Mantenimiento 
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento y limpieza general 
* Verificación de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento.
* Verificación del sistema eléctrico y mecánico
* Verificación panel de temperatura
* Verificación plancha de calentamiento
* Verificación uniformidad de la temperatura del baño
* Verificación registro temperatura 150°C
* S
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 

Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
	SERVICIO
	1
	
	

	18
	DESCRIPCIÓN: MARTINDALE
Identificación del Activo: 166000000413
Número de inventario:  8004030000000000001996271
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo, que consiste mínimo en:
* Limpieza general interna y externa
* Revisión y mantenimiento sistema eléctrico, electrónico y de componentes mecánicos  
* Revisión y mantenimiento de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento
* Verificación funcionamiento de la pantalla táctil
* Verificación funcionamiento de la configuración de pruebas
* Verificación de pesos de 12 kPa y 9 kPa portamuestras
* Suministro fieltros portamuestra
* Suministro cuchillas para extracción de probetas
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento y /o certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC.
Adjuntar certificados de calibración por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación y certificados de consumibles trazables.

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
	SERVICIO
	1
	
	

	19
	DESCRIPCIÓN: MEDIDOR DE ESPESORES
Identificación del Activo Fijo: 166000000871
Número de inventario:  8004030000000000002714625
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento general  * Mantenimiento y mantenimiento conexión eléctrica     * Mantenimiento y mantenimiento de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento. Verificación de los parámetros de funcionamiento.
Recertificación del equipo (Software) (Mínimo un 1 año)
Verificación funcionamiento cámara del equipo
*Entrega: Adjuntar certificados de calibración por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación.
A entregar:
Calibración y/o inspección de seguridad de radiación.
Certificado calibración del equipo con patrón de referencia estándar
hoja de datos de rendimiento del equipo.
Los rangos de los patrones pueden acordarse de acuerdo a la disponibilidad en el mercado. En el caso de no adquirirse, calibrar los patrones de referencia en los rangos  con las que cuenta el laboratorio.
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
ENTREGA: Certificado de mantenimiento y/o calibración, las calibraciones se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes.
	SERVICIO
	1
	
	

	20
	DESCRIPCIÓN: CABINA DE EXTRACCION DE GASES Y VAPORES TOXICOS
Identificación del Activo Fijo: 165500015822
Número de inventario: 8004030000000000002019321
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento general interna y externa
* Mantenimiento y mantenimiento sistema eléctrico e hidráulico
* Mantenimiento y mantenimiento y eliminación de fugas y alarmas
* Mantenimiento y mantenimiento estado de funcionamiento
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
	SERVICIO
	1
	
	

	21
	AGITADOR DE HÉLICE
Identificación del Activo Fijo: 166000000410
Número de inventario: 8004030000000000001230631

A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento general interna y externa
* Mantenimiento sistema eléctrico y mecánico
* Verificación funcionamiento general del panel de teclado y display
* Verificación de velocidad a 50 / 75 / 100 RPM
Calibración:
*Servicio de calibración de velocidad a 50/75/100 rpm, Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes.

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.

Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC y/o ILAC - MRA DAKKS en ISO/IEC 17025:2017.
	SERVICIO
	1
	
	

	22
	DESCRIPCIÓN: AGITADOR DE HELICE
Identificación del Activo Fijo: 166000000411
Número de inventario: 8004030000000000002035159
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento general interna y externa
* Mantenimiento sistema eléctrico y mecánico
* Verificación funcionamiento general del panel de teclado y display
* Verificación de velocidad a 50 / 75 / 100 RPM
Calibración:
*Servicio de calibración de velocidad a 50/75/100 rpm, Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes.

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.

Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC y/o ILAC - MRA DAKKS en ISO/IEC 17025:2017.
	SERVICIO
	1
	
	

	23
	DESCRIPCIÓN: AGITADOR ELECTRONICO HEIDOLPH
Identificación del Activo Fijo: 166000000217
Número de inventario:  8004030000000000000007021
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento general interna y externa
* Mantenimiento sistema eléctrico y mecánico
* Verificación funcionamiento general del panel de teclado y display
* Verificación de velocidad a 50 / 75 / 100 RPM
Calibración:
*Servicio de calibración de velocidad a 50/75/100 rpm, Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes.

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.

Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC y/o ILAC - MRA DAKKS en ISO/IEC 17025:2017.
	SERVICIO
	1
	
	

	24
	DESCRIPCIÓN:  BAÑO TERMOSTATICO PARA ACEITES
Identificación del Activo Fijo:  166000000186
Número de inventario:   8004030000000000000007532
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Limpieza general 
* Revisión y mantenimiento conexión eléctrica    
* Revisión y mantenimiento de la condición general del equipo y del estado de funcionamiento
* Revisión panel y controlador de temperatura
* Suministro y cambio de aceite
*Entrega: Adjuntar certificados de calibración por laboratorio acreditado en ISO/IEC
17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la
verificación.
A entregar: 

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 

Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
	SERVICIO
	1
	
	

	25
	DESCRIPCIÓN: EXTRACTOR DE GRASAS SOXHLET BUCHI MOD B810
Identificación del Activo Fijo: 166000000235
Número de inventario:  8004030000000000000007184
A entregar:
Servicio de mantenimiento, que consiste mínimo en:
Mantenimiento general
Inspección y limpieza de mangueras de vidrios, empaques y otros 
Inspección, lubricación y ajuste del sistema general
Revisión estado de resistencia de calentamiento y control de temperatura 
Limpieza placa calefactora y verificación del buen funcionamiento.

 ENTREGA: Certificado de mantenimiento y reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
	SERVICIO
	1
	
	

	26
	DESCRIPCIÓN: EQ SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA MILLI-Q
Identificación del Activo Fijo: 165500011133
Número de inventario:  8004030000000000000007120
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Limpieza general interna y externa
* Revisión y mantenimiento sistema eléctrico e hidráulico
* Revisión y mantenimiento y eliminación de fugas y alarmas
* Revisión y cambio de consumibles necesarios para la puesta en marcha del equipo (Q-Gard, QUANTUM EX, filtro final millipack y otros que se requieran).
Purga del aire del sistema
* Revisión y mantenimiento estado de funcionamiento
* Verificación calidad del agua entregada.
Verificación resistividad del producto al momento de iniciar el equipo.
Verificación Temperatura de producto.
Voltaje de la bomba de distribución
Calibración de sensor de equipo.
*Entrega: Adjuntar certificados de calibración por laboratorio acreditado en ISO/IEC
17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación
	SERVICIO
	1
	
	

	27
	DESCRIPCIÓN: SISTEMA DE PURIFICACIÓN TIPO HELIX
Identificación del Activo Fijo: 166000000409
Número de inventario:  8004030000000000001996273
A entregar: 
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Limpieza general interna y externa
* Desinfección cámara de trabajo
* Revisión y mantenimiento sistema eléctrico, Cambios de  filtros de pretratamiento, de venteo, progard y motor
Lavado de membrana de osmosis.
Cambio de filtro millipack.
* Revisión y mantenimiento sistema de lámparas
* Revisión y mantenimiento parámetros de funcionamiento
Calibración de sensores
Revisión y mantenimiento del software del equipo.

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento y /o certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC.
17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación.
	SERVICIO
	1
	
	

	28
	DESCRIPCIÓN: MOLINO DE CUCHILLAS
Identificación del Activo Fijo: 165500015821
Número de inventario:  8004030000000000002019320
A entregar:
Servicio de mantenimiento, que consiste mínimo en:
Mantenimiento general
Verificación del Funcionamiento
Verificación velocidad de trituración

ENTREGA: Certificado  de mantenimiento y reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
	SERVICIO
	1
	
	

	29
	DESCRIPCIÓN: CABINA DE EXTRACCION DE GASES Y HUMO
Identificación del Activo Fijo: 166000000435
Número de inventario:  8004030000000000000047489
Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de:
* Mantenimiento general interna y externa
* Mantenimiento y mantenimiento sistema eléctrico e hidráulico
* Mantenimiento y mantenimiento y eliminación de fugas y alarmas
* Mantenimiento y mantenimiento estado de funcionamiento.

ENTREGA: Certificado de mantenimiento y reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
	SERVICIO
	1
	
	

	30
	DESCRIPCIÓN: TERMÓMETRO CON FUNCIONES DE MINIMA Y MAXIMA
Identificación del Activo Fijo: 869000000274
Número de inventario:  8004030000000000000053779
A entregar:
Servicio de calibración que consiste como mínimo en:
Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025 en las magnitudes correspondientes.

A calibrar en los puntos
20°C/ 50°C  / 100 °C / 150°C/ 200°C
INCERTIDUMBRE MAXIMA (CMC) ACEPTADA DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN: 0,05 °C
Entrega:
certificado de mantenimiento y/o certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC en ISO/IEC 17025
	SERVICIO
	1
	
	

	31
	DESCRIPCIÓN: MATRAZ AFORADO DE 1000 ML
Identificación del Activo Fijo: 869000000579
Número de inventario:  8004030000000000002185294
A entregar:
Servicio de calibración que consiste como mínimo en:
Calibración toda la escala Matraz aforado 
de 1000 mL
Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025 en las magnitudes correspondientes.

INCERTIDUMBRE MAXIMA (CMC) ACEPTADA DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN:  30 µL
Entrega:
certificado de mantenimiento y/o certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC en ISO/IEC 17025
	SERVICIO
	1
	
	

	32
	DESCRIPCIÓN: MATRAZ AFORADO 500 ML
Identificación del Activo Fijo: 869000000581
Número de inventario:  8004030000000000002185295
A entregar:
Servicio de calibración que consiste como mínimo en:
Calibración toda la escala Matraz aforado 
de 500 mL
Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025 en las magnitudes correspondientes.

INCERTIDUMBRE MAXIMA (CMC) ACEPTADA DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN: 30 µL
Entrega:
certificado de mantenimiento y/o certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC en ISO/IEC 17025
	SERVICIO
	1
	
	

	33
	DESCRIPCIÓN: PROBETA DE 500 ML
Identificación del Activo Fijo: 869000000594
Número de inventario:  8004030000000000002185303
Variable Volumen
probeta de 500 ml
calibrar en los siguientes puntos
50 ml
250 ml
500 ml
INCERTIDUMBRE MAXIMA (CMC) ACEPTADA DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN: 30 µL
Entrega:
Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC en ISO/IEC 17025
	SERVICIO
	1
	
	

	34
	DESCRIPCIÓN:  PROBETA DE 250ML
Identificación del Activo Fijo: 869000000595
Número de inventario:  8004030000000000002185304
variable Volumen
probeta de 250 ml
calibrar en los siguientes puntos
25 ml
125 ml
250 ml
INCERTIDUMBRE MAXIMA (CMC) ACEPTADA DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN: 30 µL
Entrega:
Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC en ISO/IEC 17025
	SERVICIO
	1
	
	

	35
	DESCRIPCIÓN: PROBETA DE 100ML
Identificación del Activo Fijo: 869000000596
Número de inventario:  8004030000000000002185305
variable Volumen
probeta de 100 ml
calibrar en los siguientes puntos
10ml
50ml
100 ml
INCERTIDUMBRE MAXIMA (CMC) ACEPTADA DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN: 30 µL
Entrega:
Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC en ISO/IEC 17025
	SERVICIO
	1
	
	

	36
	DESCRIPCIÓN: Bureta digital
Identificación del Activo Fijo: 166000000875
Número de inventario:  8004030000000000002714662
A entregar:
Servicio de calibración, que consiste mínimo en:
Calibración Toda la escala, Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes.

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA, MAXIMA (CMC) ACEPTADO DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN = 30 µL
ENTREGA: Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC en ISO/IEC 17025:2017.
	SERVICIO
	1
	
	

	37
	DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE MOTOCOMPRESOR IHM
Identificación del Activo Fijo:  165500025245
Número de inventario:   8004030000000000000006616
A entregar: 
Servicio de mantenimiento poleas, Cambio de aceites, y elementos adicionales evidenciados en el servicio.
Trampa de agua en la línea 
Servicio de mantenimiento preventivo:
* Mantenimiento general interna y externa
* Mantenimiento y mantenimiento sistema eléctrico y electrónico
* Mantenimiento y mantenimiento de válvulas
* Mantenimiento y mantenimiento estado de funcionamiento
Verificación de temperatura

ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.

Adjuntar certificados de calibración por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación y certificados de consumibles trazables.
	SERVICIO
	1
	
	

	38
	DESCRIPCIÓN: TROQUEL EN FLEJE TENSION 100 X 150 MM
Identificación del Activo Fijo: 869000000442
Número de inventario:  8004030000000000001865164
A entregar:
Mantenimiento y/o suministro de troquel en fleje de 100 mm x 150 mm
	SERVICIO
	1
	
	

	39
	DESCRIPCIÓN: TROQUEL EN FLEJE MASA 100 X 100 MM
Identificación del Activo Fijo: 869000000443
Número de inventario:  8004030000000000001865165
A entregar:
Mantenimiento y/o suministro de troquel en fleje de 105 mm x 105 mm
	SERVICIO
	1
	
	

	40
	DESCRIPCIÓN: INCUBADORA DE PRECISION MARCA MEMMER MOD BE500
Identificación del Activo Fijo: 166000000209
Número de inventario:  8004030000000000000007316
A entregar: 
Servicio de mantenimiento en el que se incluya:
Limpieza interna y externa
Verificación y ajuste de sus componentes, conectores eléctricos y electrónicos.
Verificación funcionamiento panel frontal
Verificación de temperatura a 35 °C
Verificación funcionamiento general del equipo.
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
Adjuntar certificados de calibración  por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación y certificados de consumibles trazables.
Servicio de calibración, que consiste mínimo en:
Calibración a 35 °C
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA, MAXIMA (CMC) ACEPTADO DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN = 0,050 °C
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento y /o Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC en ISO/IEC 17025:2017.
	SERVICIO
	1
	
	

	41
	DESCRIPCIÓN: CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LANCOBCO MOD 36205
Identificación del Activo Fijo: 166000000182
Número de inventario:  8004030000000000000006605
A entregar: 
Servicio de mantenimiento en el que se incluya:
Limpieza interna y externa
Verificación sistema eléctrico
Verificación motor
Cambio filtro HEPA
Verificación sistema de cierre puerta
Verificación de lámparas
Verificación parámetros de funcionamiento. 
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.

Adjuntar certificados de calibración por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación y certificados de consumibles trazables.
	SERVICIO
	1
	
	

	42
	DESCRIPCIÓN: AUTOCLAVE CON DISPOS. SEG.MANUAL.MODE75DRY SELECT
Identificación del Activo Fijo: 166000000188
Número de inventario:  8004030000000000000007565
A entregar: 
Servicio de mantenimiento en el que se incluya:
Limpieza interna y externa
Inspección y limpieza de tarjeta electrónica
Verificación sistema eléctrico: contactores, totalizador, circuitos eléctricos, solenoides, sensores, resistencia, pulsadores, display. conexiones eléctricas ajuste de terminales y del sistema en general
Verificación sistema de tuberías y bomba
Verificación temperatura a 121°C
Verificación sistema de alimentación, sistema de encendido y apagado, funcionamiento y condiciones de seguridad del equipo
ENTREGA: Certificado de Mantenimiento 
Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
Reporte de las mediciones, el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.

Adjuntar certificados de calibración por laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025:2017, de los equipos e instrumentos de medición utilizados para la verificación y certificados de consumibles trazables.
	SERVICIO
	1
	
	

	43
	DESCRIPCIÓN: MULTIPARAMETRO PARA MEDICION DE AGUA
Identificación del Activo Fijo: 166000000873
Número de inventario:  8004030000000000002714660
A entregar:
Servicio de mantenimiento preventivo que consiste mínimo en:
* Mantenimiento general interna y externa
* Mantenimiento sistema eléctrico y electrónico
* Desinfección 
* Rehidratación del electrodo
* Mantenimiento estado de funcionamiento y/o reemplazo en caso de que se necesite
Documentación a entregar:
1. Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa,
identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte
de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en
que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en
que se entrega el equipo) junto con registro fotográfico.
2. Reporte de las mediciones,  el cual debe indicar como mínimo: identificación de la empresa, identificación del cliente, metodología empleada, identificación de
los instrumentos utilizados y valores obtenidos en la medición.
Servicio de calibración  que consiste como mínimo en:
Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025 en las magnitudes correspondientes.
Calibración en los puntos 2 y 12 y/o toda la escala con material de referencia certificado, servicio de calibración en la magnitud de conductividad 2 a 10 µS/cm.
Todas las calibraciones se deben realizar por un laboratorio acreditado por ONAC bajo norma ISO/IEC 17025 en las magnitudes correspondientes.
INCERTIDUMBRE MAXIMA (CMC) ACEPTADA DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN: 0,011 

 Entrega: Certificado de calibración con acreditación vigente por ONAC en ISO/IEC 17025
	SERVICIO
	1
	
	

	44
	DESCRIPCIÓN: ESPECTROMETRO DE CHISPA 
Identificación del Activo Fijo: 166000000416
Número de inventario:  8004030000000000002182828
A entregar:
Servicio de mantenimiento que consiste mínimo en:
Verificación parámetros operativos del equipo. (flujo de Argón, Capacitancia, inductancia, resistencia, corriente, entre otros.) Calibración interna con todos los bloques de trabajo.
Estandarización del equipo con bloques de referencia 
Entrega de consumibles básicos necesarios para el funcionamiento
Marca: BRUKER                                 
Modelo: Q4/UV
Serie: 4330
Entrega de certificado de la verificación de todas las variables descriptas.
INCLUYE: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  DE MANOMETRO DE PRESIÓN DE 0 A 100 PSI
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA, MAXIMA (CMC) ACEPTADO DEL PROVEEDOR DE CALIBRACIÓN = 0,025 kPa

ENTREGA: Certificado de calibración, las calibraciones se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes.
	SERVICIO
	1
	
	



Nota 1: El documento en referencia, debe ser expedido con fecha no superior a 30 días calendario a la fecha de presentación de la oferta.

Nota 2: La oferta debe cumplir con la totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

Dado en ________________ a los ______ días del mes de __________ de 2025.

Cordialmente,




FIRMA RL PROPONENTE
NOMBRE PERSONA JURÍDICA O NATURAL 
Nombre: ________________________
Documento de Identidad: ________________________
Razón Social: ________________________
Firma: ________________________
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