ANEXO ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DETECCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTAMINANTES, PARA APOYAR LAS VISITAS DE FISCALIZACIÓN A LOS TÍTULOS MINEROS.

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

Tabla 1. Clasificación UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) de los bienes

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |
| --- | --- | --- |
| 41000000 equipos y suministros de laboratorio, de observación y de pruebas | 41110000 instrumentos de medida, observación y ensayo | 41113000 instrumentos de suministros evaluación química |
| 41000000 equipos y suministros de laboratorio, de observación y de pruebas | 41110000 instrumentos de medida, observación y ensayo | 41113300 analizadores de líquidos, sólidos y elementos |
| 41000000 equipos y suministros de laboratorio, de observación y de pruebas | 41110000 instrumentos de medida, observación y ensayo | 41113400 instrumentos de evaluación nuclear |
| 41000000 equipos y suministros de laboratorio, de observación y de pruebas | 41110000 instrumentos de medida, observación y ensayo | 41116500 Piezas y accesorios de instrumentos |

El proveedor deberá ofrecer una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, cubriendo defectos de fabricación y fallas en el funcionamiento del producto bajo condiciones normales de uso. Durante este período, el proveedor se compromete a reparar o reemplazar el producto sin costo adicional para el cliente, siempre que se cumplan los términos y condiciones establecidos en la póliza de garantía.

Especificaciones del objeto a contratar:

Para el desarrollo del presente objeto y del contrato que se derive de este proceso, se deberán suministrar los equipos para adelantar actividades de fiscalización que requiere la entidad, hasta el monto agotable del presupuesto asignado a la presente contratación, la cual debe cumplir con las especificaciones técnicas y características mínimas que se encuentran relacionadas en el presente documento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X PARA LA DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES DE METALES PESADOS EN MINERALES Y OTROS MATERIALES.

Espectrómetro portátil para la determinación de la composición química de elementos y metales pesados principalmente mercurio a través de rayos X, en diferentes tipos de materiales como lo son; minerales, suelos y otros, para el fortalecimiento del ejercicio de la fiscalización minera. Estos instrumentos deben contar con las siguientes características:

Debe contener lo siguiente:

- Tubo de rayos X de 50 KV y mínimo 2 watt de potencia (ánodo de plata u oro)

- Pantalla táctil a color

- Software para diferentes computadores

- Patrón de verificación interno para normalización del equipo

- Cámara integrada

- GPS integrado

- Dos (2) baterías

- Maletín de transporte

- 20 ventanas de polipropileno de repuesto.

- Muestras de verificación para cada uno de los modos de calibración.

- Cable de conexión al PC.

- Colimador para cada uno de los módulos de análisis de calibración

- Manual de usuario en español.

- Calibración empírica o de usuario.

- Mesa de análisis para muestras grandes (área mayor de 20 x 20 cm)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECTROMETRO PORTÁTIL DE RAYOS X PARA ANALISIS DE MERCURIO

Modo calibración suelos:

Elementos incluidos: Cs, Te, Sb, Sn, Cd, Ag, Zr, Mo, Sr, U, Rb, Th, Pb, Se, As, Au, Hg, Zn, W, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Sc, Ca, K, S

Modo de calibración de minería mas colimador para análisis de inclusiones:

Elementos incluidos: Ba, Sb, Sn, Cd, Pd, Ag, Mo, Nb, Zr, Sr, Rb, Bi, Se, Au, As, Pb, W, Zn, Cu, Re, Ta, Hf, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Ca, K, S, Cl, P, Si, Al, Mg.

Modo de calibración de plásticos mas colimador

Elementos incluidos: Ba, Sb, Sn, Cd, Br, Se, Bi, Pb, As, Au, Hg, Zn, Cu, Ni, Fe, Cr, V, Ti, Cl

Modo de calibración de metales preciosos mas colimador:

Elementos incluidos: Au, Pd, Pt, Cd, Ag, Cu, Zn, In, Sn, Ga, Fe, Ni, Co, Rh, Ru, Ir, Hg, Mo, Nb, Mn, Cr, Ti, Pb.

Límites de detección de mercurio para minería y suelos: (3 ppm)

Límites de detección de mercurio para plásticos: (5 ppm)

Servicio de calibración al cabo de un año sin costo en el centro de servicio local certificado, certificado apostillado del centro de servicio emitido por el proveedor.

Certificado de calibración para cada una de las aplicaciones

Capacitaciones en cada una de las aplicaciones para cda uno de los módulos de calibración

Procedimiento QC/QA para análisis de mercurio en suelos para aseguramiento de resultados; donde se estandarice, la toma de muestra, preparación, tiempos de análisis, problemas asociados al análisis y toma de decisiones, realización de informe, caracterización del proceso y conclusiones.

Batería: Debe ser recargable y debe tener cargador individual de batería a 110 VAC.

Certificaciones; Se debe contar con la certificación como centro de servicio por parte del proveedor.

Accesorios; Bolsa con 100 unidades de copas plásticas y 500 plásticos de polipropileno.

Software; informes personalizables y trazables en PDF.

Garantía: mínimo 2 años

Los bienes deben ser entregados en el punto que se enuncia a continuación:

| PUNTOS DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS ADQUIRIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESTACIÓN Y PUNTO DE APOYO | DIRECCION DE ENTREGA | TELÉFONOS |
| Bogotá - Sede Central | Calle 26 No. 59 – 51 Torre 4 Pisos (8, 9 y 10), Bogotá, Colombia | (571) 2201999 ext. 5919, 5916, 5917, 5920 |

Las cantidades y distribución de los equipos se determinaron de acuerdo al presupuesto asignado, valga anotar que puede variar de acuerdo al mayor número que sea posible adquirir una vez llevada a cabo el proceso de subasta inversa.

El contratista deberá coordinar con la supervisión del contrato la entrega de los elementos con al menos una semana de anticipación, con el fin de que la entidad surta los trámites internos para su recepción

La entrega deberá ser concertada con el supervisor del contrato para efectos de autorizar el ingreso del vehículo y los insumos con la debida antelación. Los horarios de entrega serán en días hábiles en el horario comprendido entre las 8:00 am y las 4:00 p.m

El proponente deberá contar con la logística necesaria para entregar los elementos producto del contrato, y disponer de vehículos (bien sean propios o alquilados) para la distribución de los elementos en la sede de la Agencia, con el personal suficiente para la carga y descargue

Deberá contar con los equipos o ayudas mecánicas para el transporte de elementos para evitar sobre esfuerzos de sus colaboradores.

CONDICIONES MÍNIMAS Y GARANTÍA MÍNIMA:

El contratista deberá entregar los elementos dentro del término de ejecución del contrato.

El costo total del equipo y/o repuesto y/o accesorios cotizados deben incluir los costos que se deriven del desarrollo del objeto del contrato (como impuestos, transporte de los equipos, personal y elementos a cada uno de los puntos de entrega establecidos en esta solicitud de cotización, mantenimiento requerido, capacitación etc.).

Se debe entregar los siguientes documentos:

Certificados de garantía expedido por el fabricante, mínimo de dos años, de los siguientes equipos (ESPECTROMETRO PORTÁTIL DE RAYOS X PARA ANALISIS DE MERCURIO)

Documento que contenga la referencia y ficha técnica original de fábrica de cada equipo, donde se puedan identificar el fabricante y las especificaciones técnicas mínimas requeridas para cada elemento o equipo objeto de la presente contratación, manual de uso y conservación de los mismos y la descripción de cada una de las partes que conforman el equipo ofertado, si esta en idioma diferente presentarlo en idioma castellano

Certificado apostillado de distribución y/o comercialización autorizada de la(s) marca (s) de los equipos y elementos ofertados, así como del centro de servicio local emitidos por el fabricante del equipo: ESPECTROMETRO PORTÁTIL DE RAYOS X PARA ANALISIS DE MERCURIO

Los elementos que durante la garantía ofrecida presenten defectos de fabricación, deberán ser cambiados por elementos nuevos con las mismas características técnicas de los repuestos originales; dichos elementos serán suministrados por el contratista sin costo alguno para la entidad dentro de un término no superior a los quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, vía e-mail o telefónica, realizada por parte del supervisor del contrato.

Las cantidades son estimadas mas no definitivas, por lo que las mismas podrán variar dependiendo de los ahorros que se obtengan con la presentación de la menor oferta o la realización del evento de subasta, según sea el caso, de acuerdo con la priorización que efectué el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero con el visto bueno del vicepresidente de Seguimiento, control y Seguridad minera.

La propuesta deberá incluir la capacitación CERTIFICADA por parte del fabricante, en el manejo (operación), uso adecuado, cuidados y mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de los equipos.

El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento de los componentes objeto del presente proceso.

La garantía será exigible en la ciudad de Bogotá y el contratista debe hacerla efectiva ante el fabricante.

Las partes que sean reemplazadas durante el término de duración de la garantía, deben ser evaluadas por el supervisor del contrato.

CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS

| ¦ | DESCRIPCION | SEDE CENTRAL | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo espectrómetro portátil para la detección de metales pesados y otros elementos | 3 | 3 |

CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA.

NOMBRE DEL OFERENTE (*) __________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (**) __________________________________________ TELÉFONO(S)______________________________________________________________ DIRECCIÓN_________________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO _____________________________________ CIUDAD_____________________ PAÍS___________________________________________ FIRMA___________________________

NOMBRE_________________________ C.C. No. __________________________

(*) Nombre del OFERENTE persona natural o Persona Jurídica

(**) Nombre y firma, en los casos en que aplique, del Representante legal de la Persona Jurídica