## Hoja1
OFERTA ECONOMICA
NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE | CANT | VALOR IVA | VALOR ITEM
Equipo de RX Fijo Digital | 1. GENERADOR |  | 1
1.1 Potencia nominal entre 32 - 50kW
1.2 Rango de kilovoltaje de 40 -150 kV.
1.3 Rango de mA: cubre el rango desde 10 mA hasta 630 mA
1.4 Voltaje de alimentacion del generador de 220VAC hasta 440 VAC Bifasico y tierra
2. TUBO DE RAYOS X
2.1 Anodo giratorio
2.2 Rango de Corriente del Tubo de 300 a 700 mA
2.3 Tensión de 40 a 150 kV
2.4 Tasa Mínima de disipación de calor del ánodo 270W
2.5 Tamaño de Espacio Focal: : máximo de 1 mm
2.6 Ángulo del Objetivo: mínimo 12°
3. COLUMNA
3.1. con Soporte de Piso del tubo de RX
3.2. Rango de recorrido Longitudinal: mínimo de 1720mm
3.3 Ángulo de rotación o Inclinación del Tubo 37° o superior
4. COLIMADOR
4.1 Manual o automático
4.2. Filtración inerente de 1.0 a 2.0 mmAI
4.3 Luz del colimador: Lámpara LED
5. MESA
5.1 Capacidad de carga mínima de 180 kg
5.2 Mesa deslizable (flotante)
5.3 Frenos Mecánico o electromagnéticos (electrofrenos)
5.4. Tamaño mínimo de la mesa de 2000mm X 80mm
6. BUCKY DE PARED O MURAL
6.1 Desplazamiento vertical mínimo de 400 mm
6.2 Frenos Mecánico o Electromagnético
7. DETECTOR
7.1 Método de Transmisión de Datos Ethernet o inhalambrico
7.2. Tamaño del detector de 35X43 Cm o 43X43 Cm
7.3 Centelleador: CsI y/o GOS y/o a-SI
7.4 Rango dinámico de mínimo 16 bits de profundidad
7.5. Tamaño de píxel de máximo 140µm
7.6 Tiempo de adquisición de imagen: menor a 5 segundos
7.7. Tipo de Detector: Cableado o Inhalambrico
8. ESTACION DE TRABAJO
8.1 Monitor o Pantalla LCD o TÁCTIL
8.2 Sistema de procesamiento de imágenes: DICOM 3,0
8.3 Sistema operativo: Windows
8.4 CD/DVD
9. CONSOLA DE CONTROL
9.1 selección de parametros minimo para: kV, mA, mAs, Punto focal, estado de espera, advertencia y error
10. Sistama de Baterías o Condensadores