

HOJA No. 11 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 050-DISAN-EJC-2019, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD  EJÉRCITO”.

	ANEXO No. 1
DATOS DEL PROCESO



CRONOGRAMA
	Objeto:
	“ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD  EJÉRCITO”

	Clasificación UNPSC
	De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el objeto contractual se clasifica en la codificación estándar de las Naciones Unidas de la siguiente manera: 

AL FINAL DEL PRESENTE ANEXO. 

	Presupuesto Oficial:
	
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto No. 2411 del 30 de diciembre de 2019, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020.

El presupuesto Asignado para el presente proceso es de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.148.950.000), de acuerdo al CDP No.36620 del 10 de junio de 2020,  Rubro C-1505-0100-2-0-1505014-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTA TECNOLOGIA ADQUIRIDOS FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad del Ejército, Recurso 10, fuente Nación. 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO 

	GRUPO
	PRESUPUESTO OFICIAL

	GRUPO No. 1 AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA
	$ 279.341.422

	GRUPO No. 2 MAQUINA DE ANESTESIA
	$ 464.630.809

	GRUPO No. 3 EQUIPO DE MECANOTERAPIA
	$ 351.799.208

	GRUPO No. 4 EQUIPO HIDROTERAPIA
	$ 117.615.971

	GRUPO No. 5 EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
	$ 109.645.221

	GRUPO No. 6 EQUIPO ODONTOLOGICO
	$   90.195.627

	GRUPO No. 7 KIT PIEZAS DE MANO
	$   83.641.042

	GRUPO No. 8 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
	$ 128.961.405

	GRUPO No. 9 RADIOLOGIA ODONTOLOGICA
	$ 272.495.374

	GRUPO No. 10 MESA DE CIRUGIA
	$ 102.066.521

	GRUPO No. 11 MONITOREO
	          $ 43.296.020

	GRUPO No. 12 CIRUGIA
	$ 105.183.350

	PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL 
	$ 2.148.950.000



NOTA: Los oferentes deberán ajustarse al presupuesto asignado para cada Grupo. No obstante La entidad podrá realizar adjudicaciones por mayores cantidades a las mínimas exigidas conforme a la necesidad, hasta agotar el Presupuesto asignado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

	Cantidades Mínimas
	Serán las establecidas en el formulario número 3 valoración propuesta económica

	Participantes:
	Podrán participar en este proceso los proponentes que su objeto social esté relacionado con este proceso.

	Indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional Requeridos:
	
	INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDOS

	Índice de Liquidez
	>=
	Mayor o igual
	2.15
	(Veces)

	Índice de Endeudamiento
	<=
	Menor o igual
	61
	%

	Razón de Cobertura de Intereses
	>=
	Mayor o igual
	33 del Presupuesto por grupo
	Absoluto

	
	
	
	
	

	capital de trabajo
	>=
	Mayor o igual
	Mayor o igual al 33% del valor total del presupuesto asignado para cada uno de los grupos
	




	INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL REQUERIDOS

	Rentabilidad sobre el Patrimonio ROE
	>=
	Mayor o igual
	0.083
	%

	Rentabilidad sobre los Activos ROA
	>=
	Mayor o igual
	0.029
	%




	Publicación de
Estudios y Documentos Previos - Proyecto de Pliego de Condiciones - Aviso de Convocatoria
	Fecha: 21 de septiembre  de 2020 
Secop II

	Audiencia Informativa de Aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones
2do aviso.
	Fecha: 24 de septiembre de 2020
Hora: 09:30 Horas
Lugar: Mediante videoconferencia a través de plataforma tecnológica.

	Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones
	Fecha: Hasta el 05 de Octubre de 2020. 
Hora: 15.00 horas

	Tercer aviso 
	Fecha : 05 de octubre  de 2020        


	Publicación de Respuestas a las Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones
	Fecha: 9  de octubre  de 2020 
Secop II

	Publicación de la Resolución de Apertura y del Pliego de Condiciones Definitivo
	Fecha: 13 de octubre de 2020
Secop II

	Audiencia Informativa (Aclaración del Pliego de Condiciones Definitivo)
	Fecha: 16 de octubre de 2020.
Hora: 09:30 a.m
Lugar: Mediante videoconferencia a través de plataforma tecnológica.

	Audiencia de Asignación de Riesgos
	Fecha: 16 de octubre de 2020.
Hora: 09:30 a.m
Lugar: Mediante videoconferencia a través de plataforma tecnológica.

	Plazo máximo para solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones Definitivo
	Fecha: Hasta el 16 de octubre  de 2020
Hora 16:00 horas

	Publicación de Respuestas a las Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo
	Fecha: hasta el 21 de octubre  de 2020.
Secop II

	Plazo máximo para expedir adendas
	Hasta el 23 de  octubre  de 2020.
Hasta las 19:00 horas
Conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.1 decreto 1082 de 2015


	Garantía de Seriedad
	La vigencia de la Garantía de Seriedad será por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta, su vigencia será desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato

	Fecha de Cierre
	Fecha: 29 de octubre de 2020.
Hora: 16:00 Horas 
Lugar: La Oferta será enviada a través del SECOP II. Secop II/
De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta al siguiente correo: disancontratos@ejercito.mil.co.


	Evaluación de las Propuestas
	Fecha: 29 de octubre  hasta el  04 de noviembre  de 2020.

	Publicación de Informes de Evaluación
	Fecha: El 04 de noviembre de 2020.
Secop II

	Traslado informes de evaluación
	Fecha: Desde 05 de noviembre hasta el 12 de noviembre de 2020
Hora: 17:00 horas
Secop II

	Plazo máximo para subsanar documentos ley 1882 de 2018
	Fecha: Hasta el 12 de noviembre de 2020
Secop II

	Publicación de Respuestas a las Observaciones a los Informes de Evaluación
	Fecha: 17 de noviembre de 2020
Secop II

	Audiencia  de Adjudicación
	Fecha: 18 de noviembre de 2020.
Hora: 09:00 horas
Lugar: Mediante videoconferencia a través de plataforma tecnológica.

	Publicación acto de adjudicación 
	Fecha: 19 de noviembre de 2020
Hora: 09:00 a.m.
Lugar: Secop II 

	Suscripción del Contrato
	3 días posteriores a la adjudicación del contrato

	Constitución de la Garantía Única
	Dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato.

	Plazo de Ejecución y
Lugar de Prestación del Servicio
	Para la ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2020 y/o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra, a partir de la aprobación de la garantía única y expedición del Registro Presupuestal, y la fecha máxima para la entrega de los equipos objeto del presente proceso será el día 30 de noviembre del 2020. Conforme a los parámetros establecidos en el anexo técnico del proyecto de pliego de condiciones.
El lugar de Ejecución será en la Dirección de Sanidad Ejercito. Cra. 7 No. 52-48

	Moneda de Pago
	Pesos colombianos.

	Forma y Condiciones de Pago
	El MDN - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÈRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los noventa (90) días calendarios siguiente,  previa presentación de la facturación causada de los bienes recibidos conforme al grupo entregado y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASÍGNACION CUPO PAC).
b) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 

Recepción a satisfacción de la entrega de la totalidad de los bienes por grupo, por parte del Supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 

Parágrafo primero: Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. 

Parágrafo segundo: En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. 

Parágrafo tercero: el MDN –DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.
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	ÍTEM
	GRUPO 1. ESTERILIZACION 
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	1.1
	AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA 
	1147228
	02-02-01-004-008-01




	ÍTEM
	GRUPO 2. MAQUINA DE ANESTESIA
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	2.1
	MAQUINA DE ANESTESIA
	1720362
	02-02-01-004-008-01




	ÍTEM
	GRUPO 3. EQUIPO DE MECANOTERAPIA
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	3.1
	BICICLETA ELIPTICA 
	1307239
	02-02-01-004-008-01

	3.2
	BICICLETA ESTATICA
	1019457
	02-02-01-004-008-01

	3.3
	TROTADORA
	1583203
	02-02-01-004-008-01




	ÍTEM
	GRUPO 4. EQUIPO HIDROTERAPIA
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	4.1
	TANQUE DE PAQUETES FRÍOS
	1266637
	02-02-01-004-008-01

	4.2
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES
	1266639
	02-02-01-004-008-01

	4.3
	TANQUE DE PARAFINA
	1263021
	02-02-01-004-008-01




	ÍTEM
	GRUPO 5. EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	5.1
	ELECTROESTIMULADOR 
	1266640
	02-02-01-004-008-01




	ÍTEM
	GRUPO 6. EQUIPO ODONTOLOGICO
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	6.1
	LAMPARA DE FOTOCURADO
	1212890
	02-02-01-004-008-01

	6.2
	PIEZOELÉCTRICO
	1278516
	02-02-01-004-008-01

	6.3
	ELECTROCAUTERIO/ CUAGULADOR ODONTOLOGICO
	En tramite
	02-02-01-004-008-01



	ÍTEM
	GRUPO 7. KIT PIEZAS DE MANO
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	7.1
	KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD
	
	02-02-01-004-008-01



	ÍTEM
	GRUPO 8. INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	8.1
	KIT INSTRUMENTAL BÁSICO
	1033778
	02-02-01-004-008-01

	8.2
	KIT INSTRUMENTAL ENDODONCIA
	1033778
	02-02-01-004-008-01

	8.3
	KIT INSTRUMENTAL OPERATORIA
	1033778
	02-02-01-004-008-01

	8.4
	KIT INSTRUMENTAL CIRUGIA ORAL
	1033778
	02-02-01-004-008-01

	8.5
	KIT INSTRUMENTAL ORTODONCIA
	1033778
	02-02-01-004-008-01






	ÍTEM
	GRUPO 9. RADIOLOGIA ODONTOLOGICA 
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	9.1
	EQUIPO RAYOS X PERIAPICAL
	1332993
	02-02-01-004-008-01

	9.2
	EQUIPO RAYOS X PANORAMICO 
	En tramite
	02-02-01-004-008-01



	ÍTEM
	GRUPO 10. MESA DE CIRUGIA 
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	10.1
	MESA DE CIRUGIA 
	1291739
	02-02-01-004-008-01




	ÍTEM
	GRUPO 11. MONITOREO
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	11.1
	MONITOR GRADO MEDICO (TORRE CX)
	En tramite
	02-02-01-004-008-01



	ÍTEM
	GRUPO 12 CIRUGIA
	CÓDIGO SAP
	CÓDIGO DANE

	12.1
	ELECTROBISTURÍ
	1101570
	02-02-01-004-008-01









	ANEXO No. 2
NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

GRUPO 1. ESTERILIZACION

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	1.1
	Autoclave de alta temperatura 
	1. Capacidad mínimo 249 litros o mas.
2. Panel de pantalla táctil multi-color de mínimo 7” 
3. De una puerta
4. Cámara y puerta de acero inoxidable 316L.
5. Generador y tuberías fabricados en acero inoxidable.
6. Idioma español
7. Panel de control con teclado en la puerta con controlador Bacsoft o interfaz con microprocesador o Sistema de control modular PLC.
8. Almacene y permita imprimir los últimos 30 ciclos o mas. 
9. Memoria incorporada con exportación de datos por puerto USB, memoria CompactFlash y/o a través de la red 
10. Niveles de acceso y contraseñas de usuario múltiples para controlar el acceso/operación de la autoclave
11. Prueba de diagnóstico o prueba de fuga 
12. Rango de temperaturas de esterilización entre 105°C y 138°C
13. Visualización gráfica de diagramas de tendencia de temperatura y presión 
14. Mecanismo de seguridad que evita que el operador abra la puerta si la cámara está presurizada
15. No se permite la introducción de vapor en la cámara si la puerta está abierta
16. No se iniciará el ciclo si la puerta está abierta o cerrada incorrectamente
17. El mecanismo de cierre de la puerta permanecerá activo hasta que la presión de la cámara alcance la presión ambiente
18. Seguridad en puerta deslizante – El deslizamiento de la puerta se detendrá automáticamente si se detecta una obstrucción
19. Doble monitoreo independiente: El operador cuenta con dos medios independientes para monitorear la temperatura y la presión.
20. Válvulas de seguridad 
21. Seguridad en el generador de vapor integrado: sistema de monitoreo que permite mantener el nivel del agua constante, asegurando un trabajo seguro de las resistencias térmicas.
22. Apagado de emergencia: Interruptores de emergencia fácilmente accesibles para detener inmediatamente el ciclo.
23. Cumplimiento de las siguientes normas: IEC/UL/EN 61010-1 y/o 61010-2-040 y/o EN285 y/o ST-8 y/o Norma de esterilización ISO 17665-1 y/o 9001:2008 y/o 13485:2003 y/o NTC 4954 y/o Norma internacional UNE-EN 285 o Directiva EMC (2004/108 / CE) y/o ANSI/UL 61010-1 ANSI/UL 61010-1 y/o CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 y/o ANSI/AAMI-ST8:2008 y/o CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 y/o ANSI/AAMI-ST8:2008
24. 01 Rack de carga y descarga en acero inoxidable 
25. 02 carros de transporte
26. 04 Canastas o cestos en acero inoxidable o mas 
27. Cargador automático (opcional)
	5




GRUPO 2. MAQUINA DE ANESTESIA

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	2.1
	Máquina de anestesia
	1. Sistema de Anestesia de tres gases (O2, N2O, Aire). 
2. Uso en Pacientes adultos, pediátricos e infantes
Conexiones de gases 
3. Suministro de Gas Central: Conexiones para O2, N2O y Aire
4. Manómetros análogos o digitales para el control de la presión de suministro de gases garantizando mayor exactitud
5. Cilindros de emergencia: O2 y N2O (Opcional sin N2O)
6. Rango permisible para suministro de presión: O2, N2O, AIR: entre 200 y 600 kPa
7. Conector entrada de gases NIST, PIN o DIS 
8. Cilindro de apoyo de 10L para O2
9. Visualizacion de la presión de suministro en pantalla principal 
Aspiración
10. Integrado sistema de vacío para aspiración 
Administración de gases 
11. Administración de Gas Fresco: Bloque Flujómetros mecánicos o digitales integrados para 3 gases, dosificación de flujos de gases frescos mecánica, con sistema de control de flujos bajos 
12. Flujómetro de O2 con soporte continuo, aún sin energía eléctrica
13. Flush o Enriquecimiento de Oxígeno > 25 l/min 
Otras conexiones 
14. Aspiración Bronquial (impulsado por vacío) 
15. Salida de Gas fresco, el cual funciona aún con el equipo apagado como sistema de respaldo 22 externo/ 15mm interno con cono ISO
Modulo paciente 
16. De acuerdo con ISO 8835−2
Sistema de circuito cerrado
17. Gas fresco desacoplado con sistema de calefacción de gases inspirados controlando las pérdidas de temperatura, optimizando el suministro de anestesia incluso en flujos bajos evitando la condensación o con sistema de calefacción en el bloque repiratorio evitando la condensación
18. Sistema con absorbedor de CO2 reemplazable totalmente durante la operación del equipo o Sistema con absorbedor de CO2 con sistema bypass
19. Sensor de Flujo inspiratorio
20. Sensor de Flujo espiratorio 
21. Monitor de flujo inspiratorio y flujo espiratorio con válvula APL desacoplada o Válvula APL para control de presión
Circuito respiratorio 
22. Todas las partes completamente libres de látex 
Conector de paciente 
23. 22 externo/ 15mm interno con cono ISO
Válvula APL 
24. Rango: Ventilación espontánea y presión de ventilación configurable hasta un mínimo de 90 Pa*100 (posición cerrada) con ajustes sensibles al tacto precisión ±5%
Soporte de vaporizadores anestésicos 
25. Conexiones para dos vaporizadores
Absorbedor de CO2 
26. Especificación de materiales para el absorbente recomendado: Sofnolime: 3% de hidróxido de sodio por peso > 75% de hidróxido de calcio por peso Solido blanco o coloreado con PH entre 12-14, Sodasorb: 2% de hidróxido de sodio por peso > 80% de hidróxido de calcio por peso Solido blanco o coloreado con PH entre 12-14, Spherasorb: > 2% de hidróxido de sodio por peso 75 – 80% de hidróxido de calcio por peso blanco con bolas sólidas, con valores de PH entre 12 - 14 
Capacidad del absorbedor de CO2
27. Capacidad de recipiente de mínimo 1500ml
28. Vida recomendada: Un año o 52 ciclos de limpieza
29. El adaptador de la máquina debe ser compatible con absorbedor desechable
Ventilador de anestesia 
30. Compatible con ISO 8835−2 
31. Ventilador controlado electrónicamente por accionamiento neumático, con fuelle colgante con presión limitada y compliancia compensada o Ventilador controlado electrónicamente por accionamiento neumático con gas motriz
32. Pantalla TFT o touch screen o LCD o LED de mínimo 12” o mas a color 
33. Gráficas: visualización simultanea de mínimo dos (2) o mas gráficas en tiempo real
34. Gestión de datos completa con tablas de tendencias 
35. Gráficas en tiempo real: Presión, Flujo, Volumen, O2, CO2, N2O, EtCO2 
36. Consumo de gas motor ≥ al volumen minuto MV o Cálculo del consumo de gas anestesico
Configuración del Ventilador 
37. Dos (2) modos de ventilación en Volumen Control (IMV, S−IMV) o Controlado por Volumen - CMV
38. Dos (2) modos de ventilación en Presión Control (PCV, S-PCV) o Controlado por presión - PCV y/o Control por presión con Volumen Garantizado PCV-VG
39. Un (1) modo de Presión de soporte a prueba de fallas, con cambio automatico de ventilación controlada a manual y suministro de gases anestesicos continuos.
40. Un (1) modo de Presión de soporte a prueba de fallas, con cambio automatico de suministro de gases anestesicos a bala auxiliar en caso de corte de la red.
41. Ventilacion SIMV/PS (SIMV-PC y SIMC-PC)
42. Un (1) modo de ventilación manual con bolsa
43. Respiracion espontanea 
44. Sistema de evacuación de gases pasivo y/o activo
45. Relación I:E 4:1 − 1:4 o 2.1 hasta 1:8 incremento de 0.1 
Frecuencia Respiratoria 
46. Ventilación según el modo ventilatorio con frecuencias bajas de mínimo 4 RPM 
47. Ventilación según el modo ventilatorio con altas frecuencias hasta 80 RPM
48. Los límites de frecuencia se ajusten según el tipo de paciente y modo ventilatorio para mayor seguridad
49. Flujo inspiratorio de la ventilación: mínimo 120/m o mas 
50. Concentración mínima de Oxígeno: La función de relación de modo que en la mezcla de gas O2 / N2O se garantiza una concentración mínima de O2 del 21% o mas. Si la presión del suministro de gas central O2 falla, la dosis de N2O no es posible 
51. Válvulas de Seguridad: Válvulas con valores de liberación configurables, Válvulas de seguridad automáticas que evitan presiones positivas peligrosas, Válvulas de seguridad automáticas que evitan presiones negativas peligrosas
Monitoreo Respiratorio Continuo 
52. Presión en las vías aéreas: Pico (Peak), Media, Plateau (Meseta) y Piezoresistiva, -4 − 100 Pa*100 (mbar) 
53. Volumen Corriente Vt 0 − 5000 ml 
54. Volumen Minuto 0 – 50 l 
55. Frecuencia 0 – 150 1/min 
56. Sensor de Flujo 
57. Anemometría de hilo caliente, -200 − 200 l/min 
58. Función Pulmonar C20/C, Compliancia estática, Compliancia dinámica, Resistencia
Medida de Gases 
59. FiO2 Celda de Oxígeno estándar, Medida de 21% - 100% 
60. O2 Medida por celda de oxígeno inspiración / Corriente final, Tiempo de respuesta < 12sec. a 90 % del valor final 
61. CO2 Medida con espectrometría infra roja, Inspiración / Corriente final 250 ms 
62. N2O Medida con espectrometría infra roja, Inspiración / Corriente final 250 ms 
63. Medición de gases anestesicos 
64. Flujo 70 − 200 ml/min ±10% 
Alarmas 
65. Alarmas audibles y visibles de todos los parámetros de ventilación 
66. Volumen corriente Vt 
67. Volumen minuto VM 
68. Frecuencia respiratoria 
69. Presión en las vías aéreas Pmáx, Pinp o Presión alta y baja en las vías aéreas
70. PEEP 
71. Concentración de Oxígeno 
72. Desconexión
Interfaces 
73. Serial: COM1, COM2 asignación de pines estándar 
74. Ethernet: IEE 802.3, 100BaseT, CAT5
Suministro de Voltaje 
75. Alimentacion 115 VAC - 240 VAC +10%/-15%, 50 − 60 Hz 
76. Tiempo de Batería >90 minutos con la batería totalmente cargada
77. Comprobación diaria automatizada de la máquina de anestesia test de fugas del ventilador, del circuito de paciente, test de válvulas de flujo, test de celda de oxígeno, compliance del sistema
Accesorios a entregar:
78. Modulo de capnografia 
79. Soporte para monitor 
80. Soporte para dos vaporizadores
81. Carro móvil: con cuatro (4) ruedas antiestáticas, todas con frenos, Bandeja de escritura deslizable y 3 gavetas / 1 de almacenamiento
	12



GRUPO 3. EQUIPO DE MECANOTERAPIA

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	3.1
	Bicicleta eliptica 
	1. De tráfico pesado 
2. Con brazos móviles 
3. Con Pantalla tipo LED
4. Ajuste de la zancada de 18” a 25” (+/-15%); se adapta al usuario para comodidad y versatilidad superior
5. Sistema que reduzca el maltrato o impacto en las articulaciones, músculos y tendones 
6. Auto generadora, no requiere fuente de energía externa
7. Que permita trabajar en reversa
8. Volante trasera 
9. Longitud de la zancada variable
10. Control de ritmo cardiaco táctil y por telemetría.
11. Con función inicio y mínimo 20 niveles de resistencia para cada programa
12. Rampa de inclinación para trabajar diferentes grupos de músculos y obtener una mayor variedad de ejercicios: rangos mínimos entre 10 a 15 grados y rangos máximos entre 30 a 35 grados o más.
13. Que incluya mínimo 12 programas: de ritmo cardiaco, intervalos, pérdida de peso, prueba de fitness, escalada, entrenamiento mixto, etc.), más inicio rápido y tiempo máximo de uso, permite programación de objetivos.
14. Consola LED con teclado numérico, visualización de músculos que se están ejercitando, 18 indicadores electrónicos del ejercicio (incluye resistencia, pasos por minuto y totales, ritmo cardiaco, frecuencia cardiaca objetivo, velocidad media, inclinación, calorías minuto y hora, vatios, mets, tiempo restante y transcurrido, etc.), controles de resistencia e inclinación, programación y selección directa de mínimo 2 idiomas (incluye inglés y español), opción para escoger kilómetros o millas y kilogramos o libras. 
15. Rodamientos con ruedas dobles de poliuretano 
16. Alerta visible para mantenimiento.
17. Capacidad de peso mínimo de usuario 350 lbs
18. Pedales de polipropileno, soporte para accesorios y para lectura
19. Certificaciones Internacionales (cumplir con mínimo tres): FCC, FDA, CE, UL, ETL, EN957, cumplimiento de límites de radiofrecuencia, compatible CSAFE
	27

	3.2
	Bicicleta estatica
	1. De tráfico pesado 
2. Tipo recumbent
3. Autogeneradora de energía 
4. Marco en acero y acabado con proceso de pintura electrostática de dos fases.
5. Sistema de transmisión por correa con funcionamiento suave y silencioso
6. Pantalla tipo LED Programas automáticos mínimo 12 Básicos (incluyen programas de   intervalos, de ritmo cardiaco, pérdida de peso, aleatorio, subida de colina o escalada, test de fitness, de resistencia personalizada, de control vatios, etc.)    Más inicio rápido, programación de límites o intervalos de resistencia (media, alta o baja), programación de tiempo de recuperación y de objetivos. 
7. Consola LED con teclado numérico, con minimo 14 indicadores electrónicos del ejercicio que incluyen resistencia, RPM, distancia, velocidad, calorías, ritmo cardiaco, tiempo transcurrido, perfil, porcentaje completado, vatios, mets, resumen del ejercicio, tiempo restante, etc.
8. Programación y selección directa de mínimo 2 idiomas (incluye inglés y español), opción de escoger kilómetros o millas y kilogramos o libras, así como la programación de objetivos de tiempo, distancia y calorías.
9. Diseño ergonómico con sistema de pedaleo que reduce la fuerza de resistencia en la rodilla
10. Diseño amplio que permite un fácil acceso
11. Asiento ergonómico ajustable a la altura y distancia deseada
12. Espaldar en polipropileno con apoyo lumbar (curvado), transpirable, flexible sistema de suspensión flotante.
13. Resistencia 25 niveles.
14. Control de ritmo cardiaco táctil y por telemetría.
15. Pedales amplios con rápido ajuste de correa.
16. Capacidad de peso de usuario mínimo de 350 libras.
17. Alerta visible para mantenimiento
18. Ruedas de transporte integrado, soportes para accesorios y para lectura, 4 agarres para las manos, 
19. Certificaciones Internacionales (cumplir con mínimo tres): FCC, FDA, CE, UL, ETL, EN957, cumplimiento de límites de radiofrecuencia, compatible CSAFE
	27

	3.3
	Trotadora
	1. De tráfico pesado
2. Pantalla tipo LED
3. Motor de mínimo 4.0 HP AC o más con controlador de motor, refrigeración interna y sistema integrado que reduce el consumo de energía.
4. Rango de velocidad entre 0.8 a 19 km/h o más 
5. Rango de inclinación desde 0° hasta 15°con intervalos de 0.5%, amortiguación de impacto progresivo que se ajusta a cada zancada y a la velocidad natural del pie de cada usuario, reduce el impacto sobre las articulaciones o sistema de amortiguación de impacto.
6. Sistema de seguridad que evita activaciones accidentales, pinza, cordón, y botón de seguridad.
7. Minimo 16 o mas programas o modos de entrenamiento: que incluya programas de ritmo cardiaco, pérdida de peso, pruebas de forma física (personalizado, aleatorio, intervalos etc), más inicio rápido, programación del tiempo de recuperación y programación de objetivos como tiempo, distancia y calorías.
8. Monitor digital que indica: velocidad, tiempo, inclinación, calorías, distancia, calorías totales, paso, METS, frecuencia cardiaca objetivo y media o frecuecia cardiaca promedio de entrenamiento, tiempo restante o tiempo total transcurrido de entrenamiento, mínimo 2 idiomas (incluidos inglés o español), programación para escoger kilómetros o millas y kilogramos o libras
9. Sensor de pasos que detiene el equipo cuando no se esté usando 
10. Control de ritmo cardiaco táctil y por telemetría
11. Teclado de control numérico en la consola. 
12. Peso mínimo usuario 180 Kg
13. Sistema de auto-lubricación 
14. Ruedas de transporte integradas
15. Soporte para botellas, accesorios y lectura
16. Auto alerta de fallas para mantenimiento
17. Certificaciones Internacionales (cumplir con mínimo tres): FCC, FDA, CE, UL, ETL, EN957, cumplimiento de límites de radiofrecuencia, compatible CSAFE
	27



GRUPO 4. EQUIPO HIDROTERAPIA

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	4.1
	Tanque de Paquetes Fríos
	1. En Acero Inoxidable para fácil asepsia y durabilidad
1.1  Con capacidad para 12 paquetes
1.2  Con indicador de encendido 
1.3  Con válvula de drenaje para limpieza y descongelación 
1.4 Tapa superior
2. Con compresor de trabajo pesado para mayor eficiencia en enfriamiento y menor consumo
3. Con Aislamiento de espuma de celda cerrada
4. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ 
4.1 Que cumpla los estándares de diseño médico para fuentes de alimentación para la seguridad y eficacia de equipo eléctrico IEC 60601-1
4.2 Seguridad Clase B
5. Paquetes fríos en material vinilo libre de látex y relleno en gel no toxico
6. Con ruedas en goma para fácil desplazamiento
Accesorios a entregar:
7. Que incluya un mínimo doce (12) Paquetes Estándar en material vinilo libre de látex y relleno en gel no toxico.
	20

	4.2
	Tanque de Paquetes Calientes
	1. En Acero Inoxidable para fácil asepsia y durabilidad
1.1  Con capacidad para 12 paquetes
1.2  Con indicador de encendido, con botón de reinicio
1.3  Con termostato controlado.
1.4  Con válvula de desagüe para fácil limpieza
1.5  Tapa superior
2. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ
2.1 Con clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Tipo B.
2.2 Que cumpla los estándares de diseño médico para fuentes de alimentación para la seguridad y eficacia de equipo eléctrico IEC 60601-1 
3. Con Sistema de protección que evite quemaduras a usuarios (funcionarios-pacientes)
3.1 Aislamiento fibra de vidrio
4. Con ruedas en goma para fácil desplazamiento
5. Tiempo calentamiento a 70 grados: 6 horas o menor y tiempo de enfriamiento a 70 grados: 4 horas o menor
Accesorios a entregar
6. Que incluya mínimo doce (12) paquetes calientes estándar.
7. Que incluya un juego de pinzas de agarre.
	24

	4.3
	Tanque de Parafina
	1. Tanque para terapia de pie, mano y codo
1.1 Capacidad para 9 libras de parafina
1.2 Equipado con dos termostatos
1.3 Temperatura de operación entre 50° y 60° c (+/- 5ºc)
2. De grado hospitalario 
3. Tiempo de fusión: 6-8 horas 
4. Ciclo de trabajo: operación continua
5. Con luz piloto que indique calentamiento
6. Carcasa en ABS de aislamiento
7. Cumplimiento de la norma: pruebas de seguridad eléctrica IEC 60601-1-2
Accesorios a entregar:
8. Incluir nueve (9) libras de parafina
	25




GRUPO 5. EQUIPO DE ELECTROTERAPIA

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	5.1
	Electroestimulador
	1. Con dos (2) canales de salida de estimulación 
1.1 Controles de intensidad de parámetros independientes para cada canal
1.2 Protocolos clínicos preestablecidos en software
1.3 Más de 12 formas de onda incorporadas, entre ellas interferencial (cuadripolar, bipolar-premodulada), tens (bifásica asimétrica, bifásica simétrica), alto voltaje pulsada, microcorrientes, galvánica directa, rusa, trabert, monofásica (triang, rectang) diadinámica 
1.4 Con catorce o más posiciones definidas por el usuario en la memoria 
2. Pantalla LCD 
2.1 Con tono audible al inicio del tratamiento
2.2 Botón pausa de tratamiento
3. Con opción de reajuste de parámetros de fabrica
4. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ
5. Electrodos carbonados dos (02) pares (4x6), dos (2) pares (6x8) y un (01) par (8x12) o dos (2) pares (5x7) y un (01) par (8x12).
6. Cables de conexión a paciente 
7. Carro de transporte con gavetas, carro a la medida del equipo y con aseguramiento del equipo para evitar caídas 
8. Electrodo puntual de alto voltaje
9. Cumplimiento de norma IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5
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GRUPO 6. EQUIPO ODONTOLOGICO

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	6.1
	Lámpara de Fotocurado
	1. Lámpara inalámbrica
1.1 Tecnología LED
1.2 Liviana y fácil de operar
1.3 Digitalmente controlada
1.4 Filtro protector de luz
1.5 Con fibra óptica que pueda ser esterilizada en autoclave
2. Con mínimo tres modos de uso (estándar, rampa e intermitencia o pulsado)
2.1 Intensidad de luz mayor o igual a 1000mw/cm2
2.2 Con longitud de onda entre 380nm - 515nm
2.3 Tiempo de ajuste mínimo para 10s,15s y 20s
3. Batería recargable de litio
4. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ
5. Base de cargador con indicador de carga
Accesorios a entregar:
6. Adaptador de corriente alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ
7. Fibra Óptica, adicional a la contenida con el equipo
8. Dos (02) Gafas de polimerización
	112

	6.2
	Piezoeléctrico
	1. Con Mínimo 3 modos de trabajo 
2. Potencia graduable y selector modo de trabajo digital o análogo
2.1 Potencia de trabajo entre 3 a 20w
2.2 Frecuencia de trabajo rango entre 25 kHz a 32 kHz
3. Pieza de mano desmontable 
3.1 Esterilizable
3.2 Pieza de mano con luz
4. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ
Accesorios a entregar:
5. Tres (03) puntas intercambiables
6. Filtro de agua
7. Conector macho hembra para unidad odontológica 
8. Llave con torquimétro para las puntas
9. Adaptador de corriente alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ
	85

	6.3
	Electrocauterio/ coagulador odontologico
	1. Electrobisturi de radiofrecuencia
2. Para procedimientos de tipo odontologico.
3. Pequeña cirugia monopolar: corte puro (cut), corte y coagulacion (cut1 – cut2) y coagulacion pura (coag).
4. Potencia maxima de corte cut 50 w – 400 ohmios
5. Potencia maxima de corte/coagulacion cut/coag1 45 w – 400 ohmios
6. Potencia maxima de corte/coagulacion cut/coag2 40 w – 400 ohmios
7. Potencia maxima de coagulacion coag 40 w – 400 ohmios
8. Frecuencia de trabajo 600 KHz
9. Placa paciente – placa neutra 
10. Entrada alimentacion seleccionable 115 VAC
11. Frecuencia de alimentacion 50-60 Hz
12. Potencia maxima de absorcion 280 VA
13. Peso máximo 2,5 Kg
14. Mango monopolar reutilizable 
15. Diferentes electrodos esterilizables (10 unidades)
16. Cable para electrodo neutro
17. Electrodo neutro 
18. Pedal de pie 
19. Cable alimentación de 2 metros
	20




GRUPO 7. KIT PIEZAS DE MANO

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	7.1
	Kit pieza de mano de alta y baja velocidad
	1. Cuerpo de pieza de mano en acero inoxidable 
1.1 Cabezal estándar 
1.2 Con sistema cambia fresas y con conexión borden 
1.3 Vía irrigación de agua
1.4 Revoluciones pieza de alta entre 300.000 y 480.000 RPM a una presión máxima de 40 psi / 0.27 MPA 
2. Micromotor 
2.1 Conexión borden en acero inoxidable 
2.2 Sistema de Inversión de Giro con Irrigación Externa
3. Contrangulo
3.1 Sistema de Pestillo 
3.2 Velocidad máxima 30.000 RPM (+/- 10%)
3.3 Con sistema de capsula y/o turbina y/o tapa de tos cerámicos y/o en acero
4. Punta recta
4.1 En acero inoxidable
5. Todo el kit debe ser esterilizable en autoclave
Accesorios a entregar:
6. Se entregará con cada kit 2 turbinas o más originales de fábrica, adicionales a las contenidas con el equipo
	136




GRUPO 8. INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	8.1
	Kit Instrumental Básico 
	1. Sea fabricado en acero quirúrgico de alto grado, no revestido 
2. Sumergible en líquidos de esterilización y 100% resistente a la corrosión 
3. Presentar certificado ORIGINAL de fabricante que demuestre de calidad, dureza y pasivación, terminado mate y/o brillante
4. Mango de espejo bucal plano de 12 a 14 cm (+/-10%)
5. Unidades espejos plano No. 3 o No. 5 compatible al mango
6. Explorador dental, doble extremo, mango liviano de 8 mm, longitud 17.5 cm (+/-10%)
7. Pinza, algodonera, punta útil angulada a 60º, longitud 15 cm (+/-10%)
8. Sonda periodontal, doble punta útil angulada, con graduación de 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10, mango liviano de 8 mm, longitud 17.5 cm (+/-10%)
9. Cucharilla dental, doble punta, mango liviano de 8 mm, longitud 17.5 cm (+/-10%)
10. Instrumento espatula FP3 punta activa con particulas en titanio
	280

	8.2
	Kit instrumental endodoncia
	1. Sea fabricado en acero quirúrgico de alto grado, no revestido 
2. Sumergible en líquidos de esterilización y 100% resistente a la corrosión 
3. Presentar certificado ORIGINAL de fabricante que demuestre de calidad, dureza y pasivación, terminado mate y/o brillante
4. Espaciador A25 
5. Espaciador A30 
6. Obturador B30 
7. Obturador B40 
8. Explorador EXDG16 
9. Portagrapas 
10. Eyector de conductos 
11. Arco de young
	120

	8.3
	Kit instrumental operatoria
	1. Bruñidor, doble punta util, en forma cónica, angulada en forma conica longitud 16 a 17.5 cm 
2. Instrumento espatula FP3 punta activa con particulas en titanio 
3. Condesador, doble punta, longitud 17.5cm 
4. Espátula para cemento, doble punta 
5. Porta banda o porta matriz, con una rama curva
6. Sea fabricado en acero quirúrgico de alto grado, no revestido 
7. Sumergible en líquidos de esterilización y 100% resistente a la corrosión 
8. Presentar certificado ORIGINAL de fabricante que demuestre de calidad, dureza y pasivación, terminado mate y/o brillante
	115

	8.4
	Kit instrumental cirugia oral
	1. Contorneador de coronas y bandas 
2. Alicate removedor de brackets 
3. Removedor de bandas 
4. Director de ligaduras empujador liso 
5. Director de ligaduras empujador con estrias 
6. Director de cadenetas 
7. Empujador de bandas metalicas 
8. Pinza mathieu 
9. Sea fabricado en acero quirúrgico de alto grado, no revestido
10. Sumergible en líquidos de esterilización y 100% resistente a la corrosión 
11. Presentar certificado ORIGINAL de fabricante que demuestre de calidad, dureza y pasivación, terminado mate y/o brillante
	17

	8.5
	Kit instrumental ortodoncia
	1. Pinza matew para elastides
2. Cortadores distales 
3. Cortadores de ligadura
4. Pinza utility
5. Posicionadores de braketts
6. Pinza 139
7. Pinza 3 picos 
8. Tijera de material recta
9. Posicionador de braket  
10. Contorneador de coronas y bandas
11. Removedor de bandas
12. Alicate removedor de brackets
13. Empujador de bandas metálicas
14. Pinza de torque
15. Pinza 110
16. Sea fabricado en acero quirúrgico de alto grado, no revestido 
17. Sumergible en líquidos de esterilización y 100% resistente a la corrosión 
18. Presentar certificado ORIGINAL de fabricante que demuestre de calidad, dureza y pasivación, terminado mate y/o brillante
	8




GRUPO 9. RADIOLOGIA ODONTOLOGICA

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	9.1
	Equipo rayos X periapical digital
	1. Potencia de entrada AC 110 
2. Tensión del tubo minimo 60 maximo 70 kVp
3. Corriente de tubo minimo 4 maximo 7 mA 
4. Con punto focal de 0,7 mm CEI
5. Tiempo de exposición minimo 0.04 maximo 2 seg
6. 3 morfologías de paciente: niño, adulto y adulto grande - 3 modos preestablecidos: placa de fósforo/digital/película
7. Digitalizador de placas
Tamaños de placa radiográfica: Altura x anchura (mm) 
Tamaño 0 – 22 mm x 35 mm 
Tamaño 1 – 24 mm x 40 mm
Tamaño 2 – 31 mm x 41 mm
Tamaño 3 – 27 mm x 54 mm
Tamaño 4 – 57 mm x 76 mm
7.1 CPU procesador 2.5 GHz
7.2 Ram 4 GB
7.3 Microsoft Windows 10, 64 bit (desde Pro)
7.4 Disco Duro 1 TB
7.5 Disco de estado solido nimimo de 256Gb
7.6 Unidac de disco DVD-ROM
7.7 Interfaz Ethernet ≥100 MBit/s
7.8 Tarjeta grafica Resolución ≥ 1024 x 768
7.9 Monitor de 19” de 2 Mpx, teclado alfanumérico y mouse 
8. Tecnología DC
9. Longitud de brazo 2194 mm
10. Panel de control
10.1 Selección del símbolo de diente
10.2 Selección de los parámetros de radiografías
10.3 Selección adulto/niño
10.4 Luz de control de rayos X
10.5 Tecla de disparo
10.6 Selección placa radiográfica/Sensor
Accesorios a entregar
11. Kit de posicionadores
12. 50 juego de placas radiográficas
	7

	9.2
	Equipo rayos X panoramico digital
	1. Potencia de entrada AC 220 - 240 
2. Tensión del tubo minimo 50 maximo 99 kVp
3. Tiempo de exposición minimo 2.5 maximo 13.5 seg
4. Lector de placas
5. Doble sensor independiente – uno para panoramica y otra para cefalometria
6. Software abierto y licencia vitalicia
7. Trazados cefalometrico en menos de 90 segudos y que genere informe clinico para exporta en formato PDF, WORD
8. CPU procesador 2.5 GH
9. Ram 4 GB
10. Microsoft Windows 10, 64 bit (desde Pro)
11. Disco Duro 1 TB
12. Disco de estado solido nimimo de 256Gb
13. Unidac de disco DVD-ROM
14. Interfaz Ethernet ≥100 MBit/s
15. Tarjeta grafica Resolución ≥ 1024 x 768
15.1 Monitor de 19” de 2 Mpx, teclado alfanumérico y mouse 
16. Minimo 17 Programa radiográfico cefalográfico mas tomas de radiológicas completas por ejemplo (lateral cabeza L, cabeza PA, submenton –vértice) que incluya trazado cefalometrico
	3



GRUPO 10. MESA DE CIRUGIA 

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	10.1
	Mesa de cirugía 
	1. Superficie de paciente construido en politrón o baquelita o fibra de carbono material de alta resistencia a la carga y radio transparente, divido en minimo cuatro (4) secciones o planos.
2. Columna central con materiales de construcción de alta calidad, en acero inoxidable, que garantizan durabilidad, estabilidad y soporte de hasta 250Kg o mas.
3. Ruedas giratorias facilitando su desplazamiento.
4. Sistema de frenado con funcionamiento eléctrico mediante pedal accionable con los pies, desde el control de mano principal y desde la base de la mesa o sistema de frenado electrohidraulicos los cuales se activen con el control de mano o el sistema auxiliar o sistema de frenado con funcionamiento mecanico mediante palanca
5. Capacidad de carga segura de minimo 225 kg o mas.
6. Ajuste de desplazamiento longitudinal que permite mejor posicionamiento del arco en C, sin restricciones.
7. Movimientos totalmente electromecánicos o electrohidráulicos a través de control de mano: levante de espaldar, cambio de altura, trendelemburg, trendelemburg inverso, y desplazamiento longitudinal
8. Accesorios adicionales: corveras, asideras hombreras, correa abdominal, descansa brazos, extensión de pies, con estribos, soporte cabecero y soporte brazos
9. Accionada por control o pedal
	9



GRUPO 11. MONITOREO

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	11.1
	Monitor grado medico (torre cx)
	1. Panel tecnologia lcd tft de matriz activa o superior, de 26” o más
2. Alta resolución 1920 x 1080 pixeles o superior.
3. Sistema de retroiluminacion led y vidrio antireflejo.
4. Ángulo visión: (horizontal 175º o mas - vertical 175º o mas) y/o (izquierda 87.5º o mas, derecha 87.5º o mas, arriba 87.5º o mas, abajo 87.5º o mas) o angulo de visualización horizontal y vertical de 175° o más
5. Entradas (in)/salidas (out), todas hacia un solo lado, asi: video compuesta: fbas / bnc (1xin)-rgb analoga: hd-15/d-sub 15pin (1xin)-digital: dvi-d (2xin/1xout)-alta definicion: 3g-sdi/hd-sdi/sdi (bnc 2xin/1xout)-analóga: vga=hd-15 pines (1xin) -s video (y/c): s-vhs mini-din 4 (1xin)-opcional: lan rs-232: d-sub 9pin (x1), rj-45(x1)
6. Alimentación ac: 110 - 120v ac, 50/60hz 
7. Monitor a prueba de goteo de agua: IIPX2 o IPX 5 o superior
8. Temperatura de operacion: 0ºc hasta + 40ºc
9. Cumplimiento de los estandares: iec 60601-1, mpg o dicom
10. Ajuste de temperatura del color
11. Soporte base para el monitor
12. Menu idiomas: ingles, español
	7



GRUPO 12. CIRUGIA 

	No.
	NOMBRE ELEMENTO 
	ESPECIFICACIONES
	TOTAL NECESIDAD

	12.1
	Electrobisturí
	1. Pantalla LCD o pantalla táctil o tecnologías superiores  
2. Despliegue numerico y de funciones en pantalla de: potencia de salida monopolar, potencia de salida bipolar, indicador de sellado de vasos, indicador del modo en uso, indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno e indicador de errores.
3. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos controlada por medio de microprocesador salidas de energía monopolar, bipolar y sellado de vasos (bipolar modificado) 
4. Salida monopolar 
4.1 Corte puro con potencia de salida de 300 Watts o superior
4.2 Mezcla o blend con potencia mínima de 200 Watts
4.3 Dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 110 Watts
5. Salida bipolar 
5.1 Coagulacion con potencia de salida de 70 Watts o superior
5.2 Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar 
6. Salida para sellado o termofusión de vasos 
6.1 Con salida independiente para sellado o termofusión de vasos 
6.2 Memoria interna para reconocimiento de los instrumentos
6.3 Formacion de sellos que soportan 400 mmHg o mas sin depender de trombos 
6.4 Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja en forma dinámica 
6.5 Capacidad de sellado de vasos de hasta 7 mmde diámetro
6.6 Alarma audible de finalización de sellado de vasos 
7. Reseccion bipolar con solución salina 
8. Activación de la unidad
8.1 Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar
8.2 Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar 
8.3 Por medio del instrumento y/o pedal en salida de sellado de vasos 
9. Indicadores audibles y visuales al accionar cualquiera de los modos del equipo
10. Alarmas audibles y visuales de falla en alguno de los modos, falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado a la unidad, interrupción del ciclo de sellado de vasos, 
11. Pedal bipolar 
12. Pedal monopolar 
13. Pedal para las aplicaciones especiales 
14. Carro para transporte del equipo, con ruedas y freno en mínimo dos llantas 
15. Pinza bipolar recta y de bayoneta 
16. Equipo y tecnología compatible con instrumental para procedimientos de cirugía laparoscópica de ginecología con receptoscopio bipolar marca Richard Wolf, para procedimientos de cirugía laparoscópica de urología con receptoscopio bipolar marca Richard Wolf y para procedimientos de cirugía avanzada laparoscópica con instrumental bipolar marca Richard Wolf. 
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ES IMPORTANTE PRECISAR, QUE EL OFERENTE EN SU OFERTA DEBERA APORTAR UN DOCUMENTO ESCRITO, DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ACCESORIOS QUE SE RELACIONAN EN CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS COMO “ACCESORIOS A ENTREGAR”, DE CONFORMIDAD A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.

TABLAS DE GARANTIAS MINIMAS EXIGIDAS PARA EQUIPO BIOMEDICO 

	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 1. ESTERILIZACION

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	1.1
	Autoclave de alta temperatura
	1
	2
	3




	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 2. MAQUINA DE ANESTESIA

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	2.1
	Máquina de anestesia
	1
	2
	3



	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 3. EQUIPO DE MECANOTERAPIA

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	3.1
	Bicicleta eliptica 
	1
	2
	3

	3.2
	Bicicleta estatica
	1
	2
	3

	3.3
	Trotadora
	1
	2
	3




	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 4. EQUIPO HIDROTERAPIA

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	4.1
	Tanque de Paquetes Fríos
	1
	2
	3

	4.2
	Tanque de Paquetes Calientes
	1
	2
	3

	4.3
	Tanque de parafina
	1
	2
	3




	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 5. EQUIPO DE ELECTROTERAPIA

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	5.1
	Electroestimulador
	1
	2
	3




	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 6. EQUIPO ODONTOLOGICO

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	6.1
	Lampara de Fotocurado
	1
	1
	2

	6.2
	Piezoeléctrico
	1
	2
	3

	6.3
	Electrocauterio/ cuagulador odontologico
	1
	2
	3




	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO No.7 PIEZAS DE MANO

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	7.1
	Kit Piezas de Mano de alta y baja velocidad
	1
	1
	2



	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 8. INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	8.1
	Kit Instrumental Básico
	1
	1
	2

	8.2
	Kit instrumental endodoncia
	1
	1
	2

	8.3
	Kit instrumental operatoria
	1
	1
	2

	8.4
	Kit instrumental cirugía oral
	1
	1
	2

	8.5
	Kit instrumental ortodoncia
	1
	1
	2



	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 9. RADIOLOGIA ODONTOLOGICA

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	9.1
	Equipo rayos X periapical
	1
	2
	3

	9.2
	Equipo rayos X panoramico 
	1
	2
	3




	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 10. MESA DE CIRUGIA

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	10.1
	Mesa de cirugia 
	1
	2
	3



	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 11. MONITOREO

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	11.1
	Monitor grado medico (torre cx)
	1
	2
	3



	GARANTIAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS (AÑOS) GRUPO 12. CIRUGIA 

	No.
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTIA FABRICANTE
	GARANTIA OFERENTE
	GARANTIA TOTAL 

	12.1
	Electrobisturi 
	1
	2
	3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Especificaciones adicionales a las mínimas requeridas que deben tener en cuenta:

1.Listado General de la Oferta

El oferente deberá presentar en su oferta, el siguiente formulario debidamente firmado por el representante legal, en el cual indique de manera clara y precisa, la relación de las marcas y modelos de cada uno de los elementos y/o bienes del grupo (s) ofertado (s); con su respectiva página web y si esta tiene algún código de acceso debe de suministrarlo para la respectiva verificación del bien a ofertar. SE ACLARA QUE EL LISTADO PRESENTADO NO PODRÁ SER MODIFICADO, LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEBERÁ CORRESPONDER A LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.

	EQUIPO
	CANTIDAD
	MARCA
	MODELO
	PAGINA WEB
	PAGINA WEB FICHA TECNICA Y/O CATALOGO

	
	
	
	
	
	



1. Fichas Técnicas y/o catálogos

El oferente debe presentar con la oferta. Las FICHAS TÉCNICAS Y/O CATALOGOS Y/O MANUALES TECNICOS del fabricante de los bienes ofertados, entiéndase por esto los datos de identificación, especificaciones técnicas donde se contemple lo solicitado por la entidad. LOS DOCUMENTOS TECNICOS NO PODRÁN MODIFICARSE NI ALTERARSE, deberán ser entregados en idioma ESPAÑOL y/o idioma original con traducción simple a español (conservando el lenguaje técnico). No se tendrán en cuenta fichas técnicas diferentes a las del fabricante, ni certificaciones de la fábrica o marca de los equipos ofertados donde conste el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos por la entidad si esto no consta en el manual de los bienes ofertados.

2. Autorización de fabricante para que el proponente distribuya y/o comercialice del bien ofertado.

Los proponentes deben anexar a su propuesta, la autorización por parte de la casa fabricante donde autoriza en forma expresa y clara al oferente para comercializar y/o distribuir los bienes ofertados. Se aceptarán cadenas de distribución que cumplan con los requisitos exigidos por la ley, estas deberán estar vigente al cierre del proceso (carta que se verificara y deberá estar respaldada por la casa fabricante autorizando la cadena de distribución). 

3. Registro INVIMA 

Los proponentes deberán anexar el registro INVIMA de los equipos y elementos ofertados. Aquellos equipos que según la ley no deben tener registro INVIMA, deberán anexar el registro de NO REQUIERE expedido por el mismo ente. No se aceptarán registros INVIMA que no estén vigentes o que se encuentren en trámite.

4. Garantía Técnica de los bienes ofertados 

El proponente deberá anexar a la oferta, la garantía técnica otorgada por parte del fabricante conforme a las TABLAS DE GARANTÍAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA EQUIPO BIOMÉDICO. 

El proponente deberá anexar la Garantía Técnica suscrita por el representante Legal o su apoderado, donde se comprometa a ofrecer garantía conforme a las TABLAS DE GARANTÍAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA EQUIPO BIOMÉDICO.

El inicio de la garantía será a partir de que se cumplan los siguientes ítems: 

· Se instale el equipo biomédico en el E.S.M. indicado por la Dirección de Sanidad. 
· Para el caso del equipo biomédico que no requiera instalación, contará a partir de la entrega en perfectas condiciones y en funcionamiento. 
· Se realicen los entrenamientos citados en el presente proceso
· Se reciban los documentos completos. 

1. La garantía debe ser la indicada en años calendario y debe corresponder al periodo mínimo descrito en cada una de las especificaciones técnicas del equipo, por defectos en los componentes y debe cubrir cualquier imperfección sin que ello implique costo adicional para la Dirección de Sanidad del Ejército. 
2. Durante el tiempo de garantía, se deben incluir las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo los consumibles que son considerados dentro del kit de mantenimiento preventivo y los requeridos para efectuar el mantenimiento correctivo. Los mantenimientos se deben realizar en la periodicidad solicitada o mayor de acuerdo a las indicaciones del fabricante y cuando estos se requieran sin implicar ningún costo adicional para la institución, garantizando el buen funcionamiento y disponibilidad de cada uno de los equipos. 
3. Si durante el tiempo de garantía el equipo biomédico requiere mantenimiento correctivo, el proveedor debe suministrar los repuestos sin ningún costo para la institución, siempre y cuando las fallas del bien obedezcan a defectos de fabricación o fallas ajenas generadas de su manipulación. Si las fallas corresponden a la manipulación debe entregar reporte con el diagnóstico y la justificación respaldada por fabricante de por qué no es cubierto por la garantía y anexar la cotización del elemento o elementos requeridos para restituir el equipo a su estado normal de funcionamiento. 
4. Todos los compromisos y observaciones con respecto a la garantía del equipo se recibirán impresos y firmados por el representante legal de la compañía que provee el bien y respaldadas por el fabricante. 
5. Las garantías deben cubrir el transporte, fletes, componentes a cambiar en los elementos y demás situaciones que se requieran para el cumplimiento de la garantía, estos deben ser asumidos por el contratista seleccionado.
6. Producto terminado. Lo que significa que si una vez utilizado el bien adquirido, por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con él, formando parte integral de un producto terminado, se debe asumir la reposición total del producto. Lo anterior debe ser evaluado por el personal técnico de la empresa adjudicada en presencia del personal técnico de la institución, para determinar las causas del daño. Si el daño se debe a defectos de fabricación, será la empresa adjudicada la que responda por el daño, sin que la garantía técnica se vea afectada.

6. Carta de compromiso de equipos y elementos nuevos, originales, no re manufacturados ni repotenciados

El oferente deberá anexar a su oferta, una carta firmada por el representante legal, el compromiso entregar equipos y elementos nuevos, originales, no re manufacturados ni repotenciados, cuya fecha de fabricación no sea superior a 1 (un) año contados a partir de la fecha de publicación del estudio previo del presente proceso. 

Todos los elementos ofertados deben tener la condición “Nuevo de fábrica”. Protegidos con su respectivo embalaje, sin presentar daños físicos de ningún tipo como ralladuras, rajaduras, cortes, daños de pintura y/o algún tipo de anomalía interior y/o exterior

El oferente se compromete a reemplazar en su totalidad los equipos biomédicos y/o elementos que presenten daños y/o averías en un periodo de tiempo máximo de dos (2) meses, una vez informado de la novedad, por el supervisor del contrato, que al momento de la entrega se encuentre roto, rayados que no cumpla con cualquiera de las condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento y adicionales pactadas o que el supervisor del contrato evidencia incumplimiento durante el tiempo de su vida útil o durante su garantía.

7.Término de Respuesta de la Garantía Técnica  

El proponente deberá comprometerse mediante documento escrito debidamente firmado por el representante legal, que durante la vigencia de la garantía dará respuesta en un tiempo máximo de 48 horas para realizar el mantenimiento correctivo de los equipos solicitados, a partir del llamado telefónico y/o correo electrónico el cual informa la novedad.

Adicional, deberá certificar que en el caso que resulten deficientes los elementos y no cumplan con las especificaciones técnicas, el contratista debe proveer el reemplazo de los mismos dentro de los cinco días hábiles siguientes (para piezas, repuestos o daño parciales), al requerimiento realizado por el Biomédico Regional, previo informe sea en la misma ciudad de la entrega o diferente a la misma.

NOTA 1: Todos los costos en que deba incurrir el oferente en el cumplimiento de su deber de garantía, estarán a su cargo.

8.Garantía de Repuestos

El oferente adjudicatario debe ofrecer y certificar por el fabricante el suministro y disponibilidad de repuestos en territorio colombiano, tiempo mínimo de 5 años calendario, contados a partir de la entrega de los bienes.

Nota 1: En caso de ser incumplido este requisito, el oferente adjudicatario debe cambiar el componente o el equipo médico por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características técnicas que cubra el tiempo exigido de disponibilidad de los repuestos y sin costo alguno para la institución. Todos los repuestos empleados en la reparación del equipo deben provenir del fabricante para garantizar la integridad del mismo. 

9.Visitas de mantenimiento durante el periodo de garantía. 

El oferente debe garantizar mediante documento escrito, debidamente firmado por el representante legal, que se comprometerá a ofrecer las visitas de mantenimiento preventivo especializado durante el tiempo de garantía y/o correctivos que surjan, para cada ítem según lo especifique el pliego de condiciones, el manual técnico y las recomendaciones del fabricante. 

Para los equipos que requieran suministro del kit de mantenimiento, debe entregarse e instalarse según aplique y debe quedar evidenciado en la hoja de vida, de igual forma la periodicidad con la que se debe reemplazar y sus accesorios. 

El mantenimiento debe involucrar como mínimo las siguientes acciones y cumplir con el protocolo que emite el fabricante: 

1.	La verificación con patrones y/o la calibración del equipo (si aplica) para el tipo de ítem ofertado. Dichas pruebas técnicas para verificación de parámetros, se deben realizar de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante. 
2.	Los datos registrados y las observaciones a las que haya lugar deben ser consignados en el mismo reporte técnico. Se debe anexar certificado de calibración vigente de los equipos de patrones empleados. 
3.	Todas las observaciones encontradas se deben informar al área de Ingeniería Biomédica de la DISAN Ejército y al director del ESM donde se encuentra el equipo o a quien designen para esa función, por medio de un reporte técnico, el cual debe tener el visto bueno del personal asistencial que dio recepción a la actividad de mantenimiento después de la revisión del equipo dentro del área de funcionamiento. 
4.	Los equipos, instrumentos de medición y herramientas que se utilicen para calibración y mantenimiento del equipo deben contar con certificado de calibración emitidos por institutos de metrología autorizados en Colombia o certificados de fábrica. 
5.	El mantenimiento preventivo y correctivo debe ser realizado por personal técnico o profesional especializado y certificado por el INVIMA en esta clase de equipos. Adicionalmente, debe contar con la certificación del fabricante del equipo. 

Nota 1: El oferente adjudicatario debe CUMPLIR CON LO CITADO EN EL ARTICULO 55 DEL DECRETO 4725 de 2005 “La información necesaria para verificar si el dispositivo está instalado en forma adecuada y puede funcionar correcta y seguramente, además de detalles sobre la naturaleza y frecuencia de su mantenimiento preventivo, la sustitución de elementos de consumo, así como aspectos relacionados con la calibración necesaria para que el dispositivo funcione correctamente y con seguridad durante su vida útil”. Así como “los detalles de cualquier otro tratamiento o manejo necesario antes de que el dispositivo se pueda utilizar (tal es el caso de la esterilización, montaje final, calibración, etc.)”.

10.Hoja de vida del personal Técnico y/o Ingeniero

El proponente debe incluir dentro de la propuesta, mínimo dos (2) hojas de vida del personal Técnico y/o Ingeniero para el caso de equipo médico, que atenderá el mantenimiento de los equipos ofertados, anexa a esta debe incluir la certificación del entrenamiento técnico en los grupos y/o ítems por parte del fabricante y/o por el proveedor autorizado por la casa matriz para emitir esta certificación.

Las hojas de vida no deben diferir con el personal certificado por el INVIMA, es decir tanto las hojas de vida como el certificado ante el INVIMA debe ser del mismo personal y la capacitación por casa matriz 

10.1. Registro Invima del personal Técnico y/o Ingeniero 

Los proponentes deberán anexar por cada profesional o técnico propuesto para atender la garantía de los equipos ofertados, la correspondiente certificación expedida por el INVIMA, en donde conste que se encuentran debidamente avalados. Esta certificación debe ser anterior a la fecha del cierre del presente proceso y encontrarse vigente. No se aceptarán ingenieros o técnicos que estén en proceso de certificación. 

10.2. Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento - CCAA:

El contratista debe anexar a su propuesta, el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA, expedido por el INVIMA del lugar donde almacena los equipos, en el que conste el cumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y/o acondicionamiento, control de calidad de dotación y recurso humano que garanticen su buen funcionamiento, así con la capacidad técnica y calidad de los mismos. 

En el caso que el contratista sea un consorcio o unión temporal se aceptara que uno o ambos integrantes presenten este certificado. Este documento será verificado por el supervisor del contrato, previo almacenamiento de los bienes. 

Se aceptará certificaciones CCAA a nombre de un operador logístico y/o distribuidor de acuerdo a la Resolución 4002 de 2007.

10.3Requisito de Almacenamiento:

El proponente debe garantizar que en el evento que la DISAN - EJC requiera dejar en almacenamiento y/o custodia los elementos adjudicados, y acudiendo al punto inmediatamente anterior CERTIFICADO CCAA, estos estarán bajo cuidado del contratista sin que esto genere costo alguno para la entidad contratante. Por lo que debe tener el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA, expedido por el INVIMA en el que conste el cumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y/o acondicionamiento, control de calidad de dotación y recurso humano que garanticen su buen funcionamiento, así con la capacidad técnica y calidad de los mismos.

En el caso que el contratista sea un consorcio o unión temporal se aceptará que uno o ambos integrantes presenten este certificado. Este documento será verificado por el supervisor del contrato, previo almacenamiento de los bienes y se realizaran revisiones periódicas, de acuerdo a requerimiento de la entidad

10.4Compromiso de Servicio Post - Venta 

El oferente debe garantizar, mediante documento escrito debidamente firmado por el representante legal, que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación de los contratos resultantes, se comprometerá a cumplir con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 artículo 35: REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE TECNOLOGÍA CONTROLADA. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, cuando se trate de equipos biomédicos de tecnología controlada, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

1. Las personas naturales o jurídicas que adquieran equipos biomédicos deberán contar en todo momento, con los manuales de operación, manuales técnicos de despiece, planos eléctricos y de partes, funcionamiento y mantenimiento, los cuales serán provistos en forma obligatoria por el distribuidor en el momento de la entrega del equipo. 
2. El titular o importador del equipo biomédico deberá garantizar, la capacidad de ofrecer servicio de soporte técnico permanente durante la vida útil del mismo, así como los repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración que permita conservar los equipos en los rangos de seguridad establecidos inicialmente por el fabricante. 
3. Las empresas productoras de equipos biomédicos, sus representantes en el país y titulares de permiso de comercialización, deberán contar con responsables técnicos, certificados por fabricantes o las empresas distribuidoras que cuenten con la autorización para emitir tal certificación. 

10.5 Plan de Capacitación y/o entrenamiento  

El proponente deberá anexar con su propuesta, un compromiso por escrito debidamente firmado por el representante legal, en caso de resultar adjudicatario, desarrollará un plan de capacitación y/o entrenamiento para cada EQUIPO MÉDICO dentro del grupo o grupos ofertados, así: 

· Para el usuario (operador) durante el momento de la entrega y en el momento que el supervisor del contrato lo solicite por el cambio del operario durante la vigencia de su garantía.
· Capacitación Técnica (dirigida al personal de Ingeniería Biomédica del Ejercito Nacional).

10.6. Carta de Compromiso Contractual

El oferente deberá presentar junto a su oferta una carta de compromiso firmada por el Representante Legal, donde asume la presentación de los siguientes documentos en la etapa contractual y al momento de hacer entrega del equipo, en caso que resulte adjudicatario del presente proceso de selección:

10.7. Manuales de operación y guías rápidas de manejo 

Al momento de la entrega del equipo biomédico, se deberá incluir el manual de operación, expedido por el fabricante en IDIOMA ESPAÑOL, debidamente foliado e impreso y en medio magnético. Si el manual de operación original se encuentra en otro idioma, se deberá entregar copia fiel de traducción simple por el fabricante y una (1) copia en medio magnético (CD ó DVD).

Así mismo, la presentación de la guía rápida de manejo para cada EQUIPO, la cual debe ser entregada en material plastificado.

10.8. Manual Técnico de Servicio 

Entregar a la Sección de ingeniería Biomédica de la Dirección de Sanidad Ejército, del manual técnico de operación y servicio por cada uno de los equipos ofertados, original y en idioma origen y/o español, donde se relacionen el listado de partes, despiece del equipo y planos (hidráulicos, eléctricos, neumáticos). Puede entregarse en medio magnético (CD ó DVD).  

Así mismo, un documento donde se describan las recomendaciones de instalación y desinstalación del equipo.

10.8.1. Protocolo de Mantenimiento

Entregar los protocolos de mantenimiento, donde se estipulen los procedimientos de mantenimiento preventivo de primer escalón y los cuidados del operador del equipo para mantener el buen estado del mismo. De no entregarse, el proveedor del equipo se hará responsable por daños ocurridos al equipo durante los procedimientos de limpieza y afines.

En el documento también debe estipularse los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivos, con el respectivo listado de materiales que emplearan para realizar estas actividades al equipo biomédico durante el tiempo de garantía. 

Es responsabilidad del contratista, indicar las características metrológicas (todas aquellas cualidades del instrumento que se relacionan con la funcionalidad de medición, algunas características pueden ser: rango de medición, resolución, capacidad mínima de medición, capacidad máxima de medición, etc.) del fabricante, para los equipos biomédicos de medición, que comercialicen en el territorio nacional, materializado en el momento de la venta, con el suministro de los manuales en idioma castellano que incluyan estas indicaciones o la etiqueta que también los contenga, según el Decreto 4725 de 2005.

10.8.2. Plan de Capacitación y/o entrenamiento

El contratista deberá desarrollar un plan de capacitación y/o entrenamiento para cada equipo dentro del grupo o grupos ofertados, que incluya lo siguiente: 

· Para el usuario (operador) durante el momento de la entrega y en el momento que el supervisor del contrato lo solicite por el cambio del operario durante la vigencia de su garantía. 

Las capacitaciones para el personal asistencial (operador del equipo médico) deben ser programadas con el oficial de Ingeniería Biomédica de la Dirección de Sanidad a través del Oficial o Suboficial Biomédico de la Regional, previa información brindada por el supervisor de contrato y servicio asistencial al que sea asignado el bien (esto incluye fecha, hora y lugar de capacitación).

· Capacitación Técnica (dirigida al personal de ingeniería Biomédica del Ejercito Nacional) 

El oferente adjudicatario proporcionará la capacitación certificada y entrenamiento técnico certificado para el Personal Biomédico del Ejército Nacional, así como para el personal de enfermería del Ejercito Nacional la cual comprenderá los siguientes ítems: 

· La operación y manejo del equipo (principios de funcionamiento). 
· Solución de errores o fallas menores que pueda presentarse. 
· Rutinas de mantenimiento, procedimientos de verificación y/o calibración, pruebas. 
· Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo que deben ser impartidas al personal operador y técnico de mantenimiento respectivamente. 
· Para equipos médicos clasificados como riesgo IA o superior la capacitación se debe hacer en un laboratorio que cumpla con todos los requisitos de los entes reguladores, donde se pueda realizar despiece de un equipo similar al de las condiciones adquirido por la institución. Esta capacitación es para el personal de ingeniería y técnico del área de Ingeniería Biomédica. 
· La capacitación para el personal técnico, deberá ser programada con el Oficial de Ingeniería Biomédica y/o supervisor de contrato establecido por la Dirección de Sanidad (esto incluye fecha, hora y lugar de capacitación). 

10.8.3. Registro Invima 

El contratista deberá aportar el registro INVIMA de los equipos y elementos adjudicados. Aquellos equipos que según la ley no deben tener registro INVIMA deberán anexar el registro de NO REQUIERE, expedido por el mismo ente (tramitado por la firma representante que se está presentando al proceso). 

10.8.4. Certificado de Importación

El proponente que adjudique, deberá presentar el certificado de importación de los equipos el día de la entrega de los equipos a la Dirección de Sanidad Ejercito y antes de ser enviados a los ESM destinados. 

10.8.5. Carta de Garantía técnica del Fabricante y del contratista 

Carta de garantía original por parte del fabricante y del contratista, en la que se relacione los años de garantía técnica mínima requerida y los años de garantía técnica adicional otorgada, conforme a las condiciones de la entidad y demás especificaciones enunciadas para cada ítem.

10.8.6. Certificado de Calibración 

Certificado de calibración (cuando aplique) original (certificado de metrología) del equipo médico con los parámetros y procedimientos de calibración empleados y los rangos de medición que permitan determinar que el equipo cumple con las especificaciones de funcionamiento establecidas por el fabricante. Este certificado puede ser expedido directamente del fabricante o por una entidad de calibración y metrología autorizada en Colombia. 

Si el equipo no requiere calibración en el lugar de entrega, debe aportar el certificado del fabricante que así lo estipule, en el idioma de origen y en traducción simple al castellano.

10.8.7. Cronograma de Mantenimiento

El cronograma de mantenimiento preventivo del equipo medico, que deberá realizarse en la periodicidad que indique el fabricante, sin que sea menor a una (1) visita por año durante el tiempo de la garantía total ofertada. Informar en este mismo documento, la periodicidad conforme al cronograma propuesto para el cambio de consumibles necesarios para el óptimo funcionamiento y disponibilidad del equipo.

Así mismo, el cronograma para calibración del equipo durante el tiempo de garantía, de acuerdo a la recomendación del fabricante. Si el equipo no requiere de calibración, dejar la claridad de la novedad mediante escrito.

10.8.8 Carta de medios de contacto para Mantenimiento. 

Documento donde se especifiquen los medios de comunicación en caso de mantenimiento. Esta debe incluir como mínimo dirección de la empresa, teléfono y extensiones (en caso de tenerlas), celular, fax, correo electrónico o e-mail. 

· Listado del personal profesional y técnico que realizará el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. Este debe incluir los datos como nombres y apellidos completos, documento de identificación y tarjeta profesional (profesional y/o ingeniero). 
· Certificado INVIMA del personal profesional y/o técnico que realizará el mantenimiento preventivo y correctivo. Así mismo, la relación del personal que efectuará la capacitación del equipo. 
· Certificado de la Casa Matriz y/o Fabricante del entrenamiento al personal profesional y/o técnico relacionado para el mantenimiento preventivo, correctivo y capacitación del equipo. 

10.8.9. Soportes de instalación, Puesta en funcionamiento y capacitación 

Deberá entregar una vez culmine las actividades de instalación (cuando aplique), puesta en funcionamiento y capacitación de los equipos, copia en medio magnético de los certificados, reportes técnicos y/o documentos donde se evidencie la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación del personal encargado, de los equipos. Cabe aclarar que los documentos originales reposarán en las hojas de vida de los equipos en los E.S.M de destino. 



NOTA: Para efectos de presentación y preparación de la oferta el oferente deberá allegar este anexo No. 2 de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, debidamente firmado por el Representante Legal, donde en forma fidedigna y puntual se comprometa a suministrar o contar con las condiciones aquí descritas. 





Representante Legal o Apoderado 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. / NIT XXXXXXX
Firma










	ANEXO No. 3
MINUTA DEL CONTRATO



El presente capítulo incluye como guía para las partes contratantes, las condiciones generales del contrato, pero esta minuta podrá ser modificada o complementada por MDN – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO de acuerdo con los pliegos de condiciones, la propuesta del adjudicatario y la adjudicación del contrato. Es solo una guía. No debe tomarse como definitiva.

CONTRATO DE______ No. 050-DIGSA-DISAN-EJC-2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR– DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO y ________________________. Los suscritos a saber: _____________________________, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. _______ expedida en ______, quien actúa en su carácter de _________________, debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad con la resolución No. _____ del _______de _____ de 20___ emanadas del Ministerio de Defensa Nacional, quien en consecuencia, representa al M.D.N - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO en adelante EL MDN-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, y el (la) señor(a) _____________________, mayor de edad, con domicilio en ( ), identificado con la cédula de ciudadanía No. ________ expedida en ________, en calidad de ____ y representante legal de la sociedad ________, NIT No. _______, constituida mediante escritura pública No.____ de la Notaría ___ del círculo de ___ del ____ de ____ de ____, inscrita en la Cámara de Comercio de _________el _______ de ______ bajo el No. __________, con matrícula ____, inscrita, clasificada y calificada en el registro de proponentes de la misma cámara de comercio el ______ de ____ de _______ bajo el número ________, renovada el __ de ____ de 20_ según consta en los certificados expedidos por la mencionada Cámara de Comercio con fecha ____ de ______ de _____ (anexos al presente contrato), quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de compraventa, previas las siguientes consideraciones: 1. Que EL MDN-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO requiere la “ES ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD  EJÉRCITO”. 2. Que en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2019 existe la asignación de los recursos necesarios para atender las obligaciones de pago del presente contrato hasta por la suma de _____________XXXXXX MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE., según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No.    de XX febrero de 2018 expedido por el jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad Ejército. 3. Que el proceso de selección que originó el presente contrato se efectúo con fundamento en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 4. Que la Dirección de Sanidad Ejército __________ mediante ponencia presentada el _____ de _____ de 20_, aprobada en acta No. _____de la misma fecha, propuso al comité de adquisiciones nivel ______________, recomendar al señor __________, aprobar el estudio de conveniencia y oportunidad y los pliegos de condiciones para la licitación pública____ cuyo objeto es la prestación de _________ hasta por la suma de $________. 5. Que el __ de _____de 2018 a las ____ horas mediante acta No. ___ se cumplió el acto de cierre de la licitación pública____ para la cual ofertaron las firmas _______. 6. Que efectuados los estudios correspondientes y cumplidos los requisitos legales y administrativos, previo concepto de los comités: económico, jurídico y técnico, se llevó a cabo la recomendación de adjudicación, en la que la oficina de  Contratación de la Dirección de Sanidad Ejército en ponencia presentada el __ de ______ de 2018, aprobada en acta No._____ de la misma fecha, propuso al comité de adquisiciones, recomendar al señor ___________, la adjudicación de la licitación pública No. ____ para la prestación de _____ a la firma _________, hasta por la suma de __________ ($____________) M/CTE. 7. Que quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato. 
8.Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA presta al MDN – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, “ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD  EJÉRCITO”______________unidades de _______a un costo unitario base de $_________, más el 19% del I.V.A (Si aplica), que equivale a $_________, para un valor total unitario de $_________, en adelante. El MDN- DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO  por su parte adquiere los bienes con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo No 2 del pliego de condiciones para la licitación pública_________________, la oferta presentada por el CONTRATISTA, que hacen parte integral del presente contrato, en las cantidades y precios relacionados en la presente cláusula. CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de ($XXXXXXXXXXXX) M/CTE., incluido el I.V.A. (Si aplica) Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias. CLÁUSULA TERCERA FORMA DE PAGO : El presente contrato se cancelara en xxxx hasta agotar el presupuesto de acuerdo con los bienes adquiridos, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes suministrados expedida por el correspondiente Supervisor del contrato y previo el cumplimiento a cabalidad de los requisitos administrativos a que hubiere lugar y de acuerdo al PAC situado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO y el lleno de los requisitos que a continuación se mencionan:
1.        Recepción a satisfacción del mismo por el MDN – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el comité técnico evaluador. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 
2.     Verificación por parte del MDN – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
CLÁUSULA CUARTA.- SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que de conformidad con este contrato, deba efectuar el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora. PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA. CLÁUSULA QUINTA.- DURACIÓN: La duración del presente contrato se extenderá desde su suscripción y hasta ________días calendario, adicionales a la fecha límite programada para el ________ de que trata la cláusula ________. CLÁUSULA SEXTA.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES : Los bienes objeto del presente contrato se entienden y prestan de acuerdo con las descripciones y especificaciones y/o normas técnicas consignadas en el pliego de condiciones para la LICITACION PUBLICA No. 050-DIGSA-DISAN-EJC-2020,  y la oferta del CONTRATISTA, que hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA garantiza su calidad durante la ejecución del contrato al MDN – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, en condiciones de calidad  y de conformidad a las prescripciones legales para su prestación. PARÁGRAFO ÚNICO: CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA prestara al MDN –DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO la totalidad de los SERVICIOS relacionados en la cláusula primera de este contrato en el (lugar), de acuerdo con las cantidades y plazos que se indican a continuación, así: __Por la prestación parcial y/o total de los SERVICIOS al M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO se levantará un acta, en la cual se hará constar el recibo a satisfacción por parte del M.D.N - DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO; esta acta deberá ser suscrita por el supervisor, comité técnico del MDN – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO y representante del CONTRATISTA. El ACTA DE RECIBO será perfeccionada y expedida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega parcial y/o total de los servicios a satisfacción del M.D.N DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO. Dentro de este plazo se efectuarán las revisiones de los servicios de conformidad con lo establecido en el presente contrato. Las prestaciones de servicios  parciales no dan lugar a pagos parciales. CLÁUSULA OCTAVA. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES: Para la prestación de los servicios, corresponde al Comité Técnico y supervisor del contrato, emitir un concepto de inspección de calidad en el cual debe constar si los SERVICIOS corresponden a entregas parciales o totales, cumplen o no con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de condiciones para la licitación pública____, y la oferta presentada por el CONTRATISTA. CLÁUSULA NOVENA. - El CONTRATISTA garantiza que si durante la ejecución del contrato se comprobare que los servicios se prestan en forma  defectuosa, será superado el defecto por cuenta y a todo costo del CONTRATISTA a satisfacción del M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO. En este caso corresponde al M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO notificar al CONTRATISTA dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de presentarse la falla o el defecto en el la prestación del SERVICIO. CLÁUSULA DÉCIMA.- GARANTÍA ÚNICA: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el CONTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente constituida en Colombia una garantía única, según lo establecido en el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993, la que será aprobada por el Ordenador del Gasto, indicando como vigencia inicial la de la suscripción del contrato, que cubra los siguientes amparos: a) Cumplimiento del contrato por la suma de _____________($_________) M/CTE., equivalente al XXXXXXXXXXXXXX (XX%) del valor del contrato, la cual permanecerá vigente por un tiempo igual al último plazo de entrega y cuatro (4) meses más y de sus prórrogas si a ello hubiere lugar. b) De calidad de los SERVICIOS por la suma de ___________($________) M/CTE., equivalente al XXXXXXXXXX por ciento (XX%) del valor del contrato. En la póliza se debe indicar expresamente: "con una vigencia de ____ ( ) meses, contados a partir de la fecha de recibo de los SERVICIOS, fecha que se evidenciará mediante acta de recibo a satisfacción del M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO ".PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS: En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas. En todo caso deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. PARÁGRAFO SEGUNDO: RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. PARÁGRAFO TERCERO: SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA ÚNICA: Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el M.D.N DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar. MDN-El- DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO, de conformidad con el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 16 y 17 del Decreto 679 de 1994. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente contrato se presentarán por escrito, directamente, por correo certificado o telefax, así: las que deba realizar el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO se remitirán a la _________ y/o al fax No. ____. Las que deba realizar el CONTRATISTA las remitirá por escrito directamente a la Dirección de Sanidad Ejército, __________. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO: Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones recíprocamente adquiridas, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1o. de la Ley 95 de 1890. EL CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito al M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acompañando la exposición de los motivos correspondientes. Tal notificación se presentará al M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Así mismo, el CONTRATISTA acompañará a la mencionada notificación todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA informará por escrito al M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días calendario hasta por un término máximo de _______ (XX) días calendario; vencidos los cuales el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO, podrá dar por terminado el contrato por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será notificado al CONTRATISTA sin que haya lugar a sanción alguna para éste. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de _____ (XX) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos del contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciará la ejecución del contrato mediante acta suscrita entre las partes. Evento en el cual el CONTRATISTA se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantía única que ampara el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso estableció en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, para la imposición de multas por parte de la Administración así: a) En el evento de presentarse retardo en la prestación del servicio, de conformidad con lo previsto en la cláusula quinta del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del SERVICIO dejado de prestar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b). PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO para hacer los descuentos correspondientes. PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del MDN – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO, no sólo para la obligación de prestar los servicios, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, Previo agotamiento del debido proceso estableció en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar la suma de _____________($________) M/CTE., equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor. PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N –DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento. PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSO INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula décima tercera como esta, ingresará al Tesoro Nacional. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en los artículos 82 de la Ley 104 de 1993, modificada y prorrogada por la Ley 241 de 1995 en sus artículos 45 y 61 respectivamente y 25 de la Ley 40 de 1993, 90 y siguientes del capítulo II de la Ley 418 de 1997, podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: Para cualquier efecto que dé lugar al incumplimiento de este contrato se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. EL CONTRATISTA renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamación diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el presente contrato, salvo en el caso de denegación de justicia cuando el CONTRATISTA ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la jurisdicción contencioso administrativa. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, EL M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas. En el caso de la interpretación y de la modificación unilateral el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO informará al CONTRATISTA sobre estas circunstancias de conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes ya citados, y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus observaciones; posteriormente las partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes intentarán llegar a un acuerdo. Si ello no fuere posible se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos que regulan la materia en la ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES: Este contrato se regula, además de sus estipulaciones por las leyes civiles y mercantiles colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del conflicto las partes se reunirán para solucionarlo, para lo cual el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO fijará fecha, hora y lugar; si existe acuerdo levantarán acta donde conste lo acordado; si subsiste el conflicto, el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- ARBITRAMENTO TÉCNICO: Cualquier controversia de carácter exclusivamente técnico que no pueda resolverse amigablemente, podrá ser sometida al criterio de expertos designados por las partes o al parecer de un organismo consultivo del Gobierno o al de una asociación profesional, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 80 de 1993. La decisión adoptada será definitiva. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a presentarse la controversia técnica, las partes se reunirán para solucionarla amigablemente para lo cual el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO fijará la fecha, hora y lugar; si existe acuerdo, levantarán acta en donde conste lo acordado; si subsiste la controversia el mecanismo adoptado por la partes será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia, se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de la respectiva controversia técnica, a fin de que el mecanismo adoptado por las partes evite dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato. Los gastos que genere dicho arbitramento técnico serán sufragados por el CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIÓN: Por tratarse de un contrato intuito-personal el CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato en todo, ni en parte a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo, expreso y escrito del M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO, no quedando éste obligado a dar las razones que le asistan para negarlo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En el evento de que EL CONTRATISTA notifique al MDN – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO la cesión de los derechos de contenido patrimonial derivados del presente contrato, con fundamento en los artículos 1.959 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del Código de Comercio, EL CONTRATISTA, para tal efecto debe aportar los siguientes documentos sin los cuales es imposible dar trámite a la notificación, así: a.) Aportar el contrato de endoso o cesión suscrito por EL CONTRATISTA con la entidad bancaria, financiera o persona natural o jurídica, en el que se indique el valor cedido. b.) Acta de junta de socios en la que se apruebe la cesión o el endoso. c.) En el evento que el contrato sea suscrito por una unión temporal o consorcio la solicitud de cesión deberá estar acompañada por el acta en donde se autorice la misma por los integrantes del consorcio o unión temporal. d.) Certificados de existencia y representación legal tanto del cedente como del cesionario. e.) Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos. f.) Indicar el número de la cuenta, banco, sucursal, ciudad, para realizar el pago al cesionario. PARÁGRAFO ÚNICO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar a ellos. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA- ADICIONES AL CONTRATO, CONTRATO DE TRANSACCIÓN, COMPENSACIONES O ACUERDOS: El CONTRATISTA estará obligado a suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del MDN – DIRECCION DE SANIDEAD EJÉRCITO. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el M. D. N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO podrá hacer efectivas las sanciones señaladas en el presente contrato, es decir, las sanciones por retardo o la penal pecuniaria, indicadas en la cláusula décima tercera y décima cuarta del presente contrato. En el evento en que dicho incumplimiento genere la paralización del contrato, el MDN – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO, podrá hacer efectiva la cláusula décima quinta, caducidad administrativa, de conformidad con la ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato de prestación de servicios, así como el objeto del mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- SUPERVISIÓN. El supervisor del presente contrato será el designado por el competente contractual de la Dirección de Sanidad Ejército. El M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del M.D.N – DIRECCION DE SANIDEAD EJÉRCITO un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO con la firma del presente contrato, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. El CONTRATISTA no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas: a.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los servicios objeto del presente contrato. b.) Rechazar los servicios que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato. c.) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO– Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato. d.) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. e.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes. f.) Atender y resolver en coordinación con el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas. g.) Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1º de la Ley 828 de 2003. h.) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de adiciones al contrato principal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- REPRESENTANTE DEL M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO PARA LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS. La recepción de los servicios objeto del presente contrato y la suscripción de las actas de entrega respectivas, estarán a cargo del Comité Técnico y del supervisor del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Para el perfeccionamiento de este contrato, se requiere de la firma del mismo por las partes. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: Para la ejecución de este contrato se requiere constitución de la garantía única por parte del CONTRATISTA y aprobación de la misma por el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO– Ordenador del Gasto, expedición del respectivo registro presupuestal y certificación de pago de aportes parafiscales. CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- OTRAS OBLIGACIONES - PUBLICACIÓN Y TIMBRE: Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse por razón o con ocasión de éste contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas, serán a cargo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA por su cuenta, procederá a pagar dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al perfeccionamiento y entrega de la copia del contrato ,por parte del M.D.N – Dirección de Sanidad Ejército el impuesto de timbre de conformidad con la Ley 6a. de 1.992 o de las normas que la adicionen o modifiquen, El M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO está exento de éste. Adicionalmente deberá pagar los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación Pública del presente contrato, dentro del mismo plazo. PARÁGRAFO: Además de los derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el contratista también gozará de los derechos y deberá cumplir los deberes establecidos en el artículo cuarto y quinto de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), por lo cual, el incumplimiento será causal para que el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN: Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: a) Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino de ejecutoria del contrato, o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminación del contrato, o de la suscripción del acuerdo de terminación del mismo, el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N – DIRECCION DE SANIDA EJÉRCITO. Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO  convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas. CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente contrato todos los documentos aquí relacionados, los cuales se anexan, y entre los que están: a) los pliegos de condiciones para la licitación pública________. b). El certificado de disponibilidad presupuestal No. ___ del __ de ____ de 20__. c) Las actas del comité de adquisiciones. d). Las ponencias presentadas por la Dirección de ___________ al comité de adquisiciones. e). La oferta del CONTRATISTA. f). Y los demás documentos que se relacionen con el presente contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que, para todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la ciudad de Bogotá, Colombia como su domicilio. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- DECLARACIÓN EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA declara, bajo juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la Constitución Política y 8o. de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatario, según Leyes 222/95 y 550 de 1999.
 
En constancia se firma el presente contrato en Bogotá, a los ___ días del mes de _______________ de 2018.




______________________________________________
POR EL MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO 	





_____________________
POR EL CONTRATISTA,
				 

































	FORMULARIO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA



Ciudad y fecha

Señores
MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO 
Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta para el PROCESO CONTRACTUAL DE SELCCIÓN LICITACION PUBLICA No. 050-DIGSA-DISAN-EJC-2020.

(Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado con la C. C. No. ----, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma, de conformidad con lo establecido, en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en el proceso de licitación pública, convocado por el MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, para la celebración de un contrato para la “ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD  EJÉRCITO” .En los términos prescritos en los pliegos de condiciones que rigen el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO el (los) siguiente(s):
Los ítems se encuentran detalladamente enunciados en los pliegos de condiciones en el Anexo 2 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada una de las adendas hechas al mismo.

1. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

1. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

1. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

1. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y en la Ley

1. Que nos comprometemos a proveer al MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los pliegos de condiciones en los Anexos 1 “Datos del Proceso” y 2 “Especificaciones Técnicas” y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

1. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán al MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas.

1. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad.

1. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
1. Manifestamos que ni el MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

1. Reconocemos que ni los pliegos de condiciones del proceso de selección, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.

1. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos de la minuta modelo del contrato que se nos ofrece, conforme al Capítulo 3 “Minuta del Contrato” , el Anexo 1 “Datos del Proceso” y el Anexo 2 “Especificaciones Técnicas” de los pliegos de condiciones y nos comprometemos a suscribirlo con las modificaciones inherentes a la naturaleza del proceso, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del mismo, e igualmente la incorporación de las variaciones que se deriven de las Adendas que se expidan dentro del proceso de selección, las que de antemano aceptamos.

1. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

1. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
1. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

1. Que nos obligamos a suministrar a solicitud del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad.

1. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones)

1. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

1. Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en los pliegos de condiciones.

Cordialmente,


_________________________________________
(Firma – posfirma representante legal o apoderado)




















	
FORMULARIO No. 2
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE



Ciudad y fecha

REF.: PROCESO CONTRACTUAL DE LICITACIÓN PUBLICA No. 050-DIGSA-DISAN-EJC-2020

PROPONENTE: ________________________________________________________________
PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA

0. Para los oferentes nacionales:

	                             INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA 

	Número del contrato
ejecutado
	Nombre del contratante
	Valor del contrato en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




0. Para los oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia:

	CLASE/No. DE
DOCUMENTO
(CERTIFICACIÓN, CONTRATO,
FACTURA, …)
	AÑO
	OBJETO
	VALOR
	FOLIO
(DEL
SOPORTE)
	NOMBRE
(nombre del
comprador)
	TELÉFONO/
DIRECCIÓN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.
Atentamente, 
____________________________________________________
FIRMA – POSFIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. / NIT XXXXXXX


FORMULÁRIO Nº 3
VALORACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad y fecha 

Señores
MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Ciudad

REF.: PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA  No. 050-DIGSA-DISAN-EJC-2020.

(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este pliego de condiciones, ofertó de forma irrevocable y con precios fijos, los bienes y servicios de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas  por los grupos a ofertar donde la lista de precios es la siguiente:

	ÍTEM
	GRUPO 1. ESTERILIZACION 
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	1.1
	AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA 
	    279.341.422 
	 
	 
	 
	 
	 
	       279.341.422 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 2. MAQUINA DE ANESTESIA 
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	2.2
	MAQUINA DE ANESTESIA
	    154.876.936 
	 
	 
	 
	 
	 
	       464.630.809 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 3. EQUIPO DE MECANOTERAPIA
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	3.1
	BICICLETA ELIPTICA 
	      33.655.217 
	 
	 
	 
	 
	 
	       351.799.208 

	3.2
	BICICLETA ESTATICA
	      15.037.307 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.3
	TROTADORA
	      35.497.951 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 4. EQUIPO HIDROTERAPIA
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	4.1
	TANQUE DE PAQUETES FRÍOS
	      13.842.439 
	 
	 
	 
	 
	 
	       117.615.971 

	4.2
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES
	        6.972.857 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.3
	TANQUE DE PARAFINA
	        2.915.581 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 5. EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	5.1
	ELECTROESTIMULADOR 
	      12.182.802 
	 
	 
	 
	 
	 
	       109.645.221 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 6. EQUIPO ODONTOLOGICO
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	6.1
	LAMPARA DE FOTOCURADO
	        1.098.488 
	 
	 
	 
	 
	 
	         90.195.627 

	6.2
	PIEZOELÉCTRICO
	        1.815.677 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.3
	ELECTROCAUTERIO/ CUAGULADOR ODONTOLOGICO
	        3.956.706 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 7. KIT PIEZAS DE MANO
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	7.1
	KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD
	        2.613.783 
	 
	 
	 
	 
	 
	         83.641.042 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 8. INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	8.1
	KIT INSTRUMENTAL BÁSICO
	           498.123 
	 
	 
	 
	 
	 
	       128.961.405 

	8.2
	KIT INSTRUMENTAL ENDODONCIA
	        1.337.284 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.3
	KIT INSTRUMENTAL OPERATORIA
	           481.414 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.4
	KIT INSTRUMENTAL CIRUGIA ORAL
	        1.180.050 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.5
	KIT INSTRUMENTAL ORTODONCIA
	        4.749.746 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 9. RADIOLOGIA ODONTOLOGICA 
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	9.1
	EQUIPO RAYOS X PERIAPICAL
	      50.574.300 
	 
	 
	 
	 
	 
	       272.495.374 

	9.2
	EQUIPO RAYOS X PANORAMICO 
	    171.346.775 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 2. CIRUGIA 
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	10
	MESA DE CIRUGIA 
	    102.066.521 
	 
	 
	 
	 
	 
	       102.066.521 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 2. CIRUGIA 
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	11
	MONITOR GRADO MEDICO (TORRE CX)
	      43.296.020 
	 
	 
	 
	 
	 
	         43.296.020 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	GRUPO 2. CIRUGIA 
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
	IVA
	VALOR UNITARIO OFERTA IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ITEM
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR GRUPO
	PRESUPUESTO DEL GRUPO

	12
	ELECTROBISTURÍ
	      52.591.675 
	 
	 
	 
	 
	 
	       105.183.350 




NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II, el cual debe coincidir, con el Formulario No. 3 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en la invitación, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta al siguiente correo: disancontratos@ejercito.mil.co

NOTA 2: El proponente debe ofertar la totalidad de ítems para cada uno de los grupos para garantizar entregas completas.

NOTA 3: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 4: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: La sumatoria total de la lista de precios ofertados debe ser inferior al presupuesto asignado por cada grupo.

NOTA 6: El proceso se adjudicará por grupo hasta por el valor del presupuesto asignado para cada grupo según el pliego de condiciones, y se ejecutará de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la Dirección de Sanidad Ejército, previa aprobación del supervisor del contrato.

NOTA 7: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.


_______________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
















	
fORMULARIO No. 4
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN



Ciudad y fecha,
REF.: PROCESO CONTRACTUAL DE LICITACIÓN PUBLICA No. 050-DIGSA-DISAN-EJC-2020.

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
 
PRIMERO: Que el MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal para la adquisición del bien objeto del presente proceso contractual. 
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO para fortalecer la transparencia en los procesos de selección, y la responsabilidad de rendir cuentas;
 
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de licitación pública aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
 
1. EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
 
1.1. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
 
1.2.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de licitación pública y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 
0. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 
0. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

1.3.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de licitación pública. 

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:
 
	BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)

	 
	 
	 



En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos: 

	BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)

	 
	 
	 



 CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en los pliegos de condiciones del proceso de licitación pública, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).
 __________________________________________________
FIRMA - POSFIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOTA: Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US$1.000.00). 







	FORMULARIO No. 5
ORIGEN DE LOS BIENES - CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003
“PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL”



Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que representamos que:

1. OFRECIMIENTO DE BIENES NACIONALES SIN ACREDITACIÓN: Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes sean prestados así:

	100% nacionales 
	· Cuando sean prestados por persona natural colombiana, extranjeros residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de acuerdo con la legislación Colombiana. 

	
	     Si     (      )

	
Acuerdos o tratados internacionales o principio de reciprocidad


	Cuando el servicio provenga de países con los que Colombia tenga acuerdo o tratado Internacional vigente y que aplique al presente proceso. (   ). Indicar nombre del acuerdo tratado y ubicación en el SECOP.

Cuando el servicio provenga de países con trato de reciprocidad (   ) allegar la certificación emitida por el Ministerio de Relaciones exteriores




1. OFRECIMIENTO DE BIENES EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL  NACIONALES SIN ACREDITACIÓN: Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos  bienes sean prestados así :

	Componente Nacional  
	· Cuando los bienes son extranjeros y cuentan con componente nacional en insumos o mano de obra (profesional, técnica u operativa) en no menos del 40% 
· Deberá allegarse certificación suscrita por el oferente en el que conste el tipo de componente y su porcentaje

	
	     Si     (      )



Declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.

NOTA: El porcentaje para los elementos y/o bienes a adquirir dentro del presente proceso de conformidad a la ley 816 de 2003,  “Para apoyo a la industria nacional a traves de la contratacion publica”, sera de la siguiente manera:

Por cada grupo sera proporcional a los items que demuestren componente Nacional, es decir  que se asignara el puntaje conforme la cantidad de elementos del grupo aplicando regla de tres.

__________________________			_______________________
Firma Representante legal 			y/o Firma del APODERADO
Nombre: 	Nombre


	FORMULARIO No. 6
PACTO DE INTEGRIDAD


 
Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso de Licitación Publica No. 050- DIGSA-DISAN-EJC-2020 para la “ES ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD  EJÉRCITO”.
con destino al MDN- EJÉRCITO NACIONAL actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MDN-DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO   que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.
Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MDN-DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO con el fin de:

1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 
1. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;
1. Ganar la adjudicación del contrato;
1. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
1. Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO.
1. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, d informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales; 
1. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;
1. Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:

1. Las empresas participantes y el MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

1. No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MDN - sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y
1. No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO y la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.

1. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.
1. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.
1. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.
1. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego de condiciones.
1. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 

1. Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por bienes claramente asociados al negocio.
1. En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.
1. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.

1. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.

Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.

De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

1. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:
1. Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;
1. El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.
1. Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.
1. Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.
1. Adicionalmente, todos los jefes del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.

1. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de Licitación pública.

1. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa e evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.
1. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.
1. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación
Para constancia de lo anterior, los FUNCIONARIOS DEL MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO firman el presente documento en Bogotá D.C., a los días del mes de abril de 2018.

_____________________________________________________
(Nombre y firma del proponente, representante legal o apoderado)



	FORMULARIO No. 7
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO



Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO adelantó el proceso de licitación pública cuyo objeto es la  “ES ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD  EJÉRCITO”.
SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad.  TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. CUARTA: Que por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. CLAUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá, D.C. a los xxxxxx

EL CONTRATISTA

______________________________________________
(Nombre del contratista, representante legal o apoderado)
C.C. No.





	FORMULARIO No. 8
DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF





CIUDAD: _________________		FECHA:	______________________

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación 

1. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario) 

Nombre o Razón Social: _______________________________ 

Tipo Documento de Identificación: 

	Cedula de Ciudadanía:
	
	No. 
	

	Cedula Extranjería:
	
	No. 
	

	Nit Persona Jurídica:
	
	No. 
	

	Nit Persona Natural:
	
	No. 
	

	Otro Tipo de Documento
	
	No. 
	Cuál?

	Pasaporte :
	
	No. 
	

	Tarjeta de Identidad
	
	No. 
	



Dirección: ______________________ 	Teléfono: ________________________
E- mail:	________________________ 	Fax: __________________________
Departamento: ________________ 	Ciudad: ______________ 	Municipio: ____________
Denominación de la cuenta: 	Corriente 	______ 		De Ahorros: ______

NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

1. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: ___________________	 	Código: 	________________
Sucursal: 	___________________	 	Ciudad: 	________________ 
Dirección: 	____________________ 		Teléfono: _______________ 	Fax: _______________
Número de la Cuenta: ____________________


NOTA 2: Adjuntar la Certificación Bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Asimismo se debe verificar que su expedición no sea mayor a treinta días.

El Beneficiario debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT.

______________________________
Nombre y firma del Beneficiario

Solicitud Aprobada 	____________ 
			
Solicitud rechazada ____________		

Vo Bo: 						Vo Bo
Nombre y firma Funcionario Perfil Presupuesto.		Nombre y firma Funcionario Perfil Beneficiario Cuenta 

OBSERVACIONES:

________________________________________________________________.


NOTA: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.




	FORMULARIO No. 9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Ciudad y fecha

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos, en el objeto del PROCESO CONTRACTUAL DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 050-DIGSA-DISAN-EJC-2020, de acuerdo a los requerimientos, así:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Atentamente, 



_____________________________________________________
FIRMA – POSFIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre: _______________________________
C.C. / NIT ______________________________


NOTA 1: ESTE FORMULARIO DEBE DILIGENCIARSE TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO No. 2 “NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” DE LA PRESENTE INVITACION.

 














	FORMULARIO No. 10
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



______________________________ identificado con cedula de ciudadanía No_____________ de _______________ en calidad de Representante Legal de la empresa ___________________      ________________________, con NIT __________________; certifico que actualmente nuestra organización se encuentra en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Nuestra empresa cumple con la asignación del responsable para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019: 

	TABLA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESA POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

	Marque con una X de acuerdo al número de trabajadores (independientemente de su forma de contratación o vinculación) y de acuerdo a la clasificación del riesgo en la columna CLASIFICACIÓN (X)

	NÚMERO DE TRABAJADORES 
	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
	REQUISITOS RESPONSABLE SG-SST
	CLASIFICACIÓN 
(X)

	Diez (10) o menos trabajadores 
	I, II ó III
	
· Podrá ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas o por un tecnólogo en SST, profesional en SST y profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia vigente en SST.
· Acreditar mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
· Acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.
NOTA: Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, están facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III, pero no pueden diseñar dicho sistema, en concordancia con lo señalado en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo.

	

	Once (11) a cincuenta (50) trabajadores
	I, II ó III
	
· Podrá ser realizado por un tecnólogo en SST o en alguna de sus áreas.
· Debe contar con licencia vigente en SST.
· Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.

	

	Cincuenta (50) o menos trabajadores 
	IV ó V
	
· Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia en SST vigente 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST

	

	Más de cincuenta (50) trabajadores
	I, II, III, IV ó V
	
· Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia en SST vigente 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.

	



NOTA: Anexe a esta certificación los soportes documentales del responsable de SG-SST en su organización. 

NOTA: Anexe a esta certificación los soportes documentales del responsable de SG-SST en su organización: Copia de la licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, diploma o acta de grado que certifique la profesión, y copia de la afiliación a seguridad social del trabajador. Además de lo anterior, deberá anexar certificación por el responsable de la implementación del SSGST en donde conste el porcentaje de adecuación de acuerdo al número de Empleados en la empresa.

[image: ]Así mismo certifico que a la fecha nos encontramos en la fase de Seguimiento y plan de mejora, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, en su Artículo 25:

La Dirección General de Sanidad Militar dentro de sus políticas establece un cumplimiento en la Evaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual o superior al 60% (Moderadamente Aceptable), de acuerdo a los criterios de valoración de la Resolución 0312 de 2019, Articulo 28.

	RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Art. 28

	CRITERIO
	VALORACIÓN

	Puntaje obtenido menor al 60%
	CRITICO

	Puntaje obtenido entre el 60% y el 85%
	MODERADAMENTE ACEPTABLE

	Puntaje obtenido mayor o igual al 85%
	ACEPTABLE



Doy fe que a la fecha hemos evaluado y calificado los ítems - Tabla de Valores de los Estándares Mínimos contenidos en el Artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019 de acuerdo al número de trabajadores de nuestra organización, con un porcentaje de cumplimiento del _______ %. 

Teniendo en cuenta lo anterior en caso de requerirse estaremos dispuestos a recibir visita de verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del contratante.

La presente se firma a los _____ días del mes ____ del año 201__.

Firma Representante Legal
__________________________________
Nombre Representante Legal
Cedula de ciudadaníaNOTA: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia, se configura como falsedad en documento público.






















FORMULARIO No. 11

FORMULARIO ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES, DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y/O SANCIÓNES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS PROCESO DE LICITACION PUBLICA N° 050______- DIGSA/DISAN EJC- 2020


I. PROPONENTE 
REGISTRO MULTAS Y/O SANCIÓNES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS Diligenciar con una “X” según corresponda
 SI _________________ 					NO_________________

En caso de ser afirmativa la respuesta completar la información que se relaciona a continuación. 
5.1 Número del Contrato _______________________________________________ 
5.2.- Objeto del Contrato_______________________________________________ 
5.3.- Fecha del Contrato _______________________________________________ 
5.4.- Valor del Contrato _______________________________________________ 
5.5.- Valor de la Multa en Pesos _________________________________________
 5.6.- Fecha de la Multa o sanción _________________________________________
 5.7.- Valor de la multa en SMLMV

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.


Representante Legal o Apoderado 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. / NIT XXXXXXX
Firma 
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Jmejord ‘Primero: Realizar la autoevaluacién conforme a los Estandares Minimos

El sequimiento al Sistema de Gestion de ST al cumplimiento al plan de mejora se
realizara por parte del Ministerio del Trabajo y Administradoras e Riesgos Laborales.

Segundo: Establecer el plan de mejora conforme al plan del Sistema de Gestion de SST ejecutado en el
afio 2018y lo incorpora al Plan del Sistema de Gestion que se esta desarrollando durante el afio 2019.

De

Fase de verificacion del cumplimiento de la normativa vigente sobre el Sistema de Gestién de SST. noviembre
Inspeccion, vigilancia La efectua el Ministerio del Trabajo conforme a los Estandares Minimos establecidosen | d¢ 2019 en
y control 1a presente Resolucion. adelante

Entre junio de 2017 y noviembre de 2019 se implementara el Sistema de Gestion de SST de acuerdo con las fechas que se especifican en la siguiente grafica:

FASES DE ADECUACION Y TRANSICION DEL SISTEMA DE GESTION

Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON ESTANDARES MINIMOS

FASE 1

FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
- Tofmoldr
Plon Anuol
|
1. Autoevaluacién 2007
2, Plon de Mejora 1. Autoevaluacién
3. Disefar y formulor plan anval 2018 2. Plan de Mejoro
De junio a agosto De septiembre o diciembre De enero o diciembre De enero o octubre De noviembre
2017 2017 2018 2019 2019 en odelante

Fases de transicion del SG-SST - Resolucion 0312 de 2019

Durante estas fases las empresas aplicaran para la evaluacion la Tabla de Valores y Calificacion de los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de SST, mediante el diligenciamiento del
formulario de evaluacion establecido en el articulo 27 de la presente Resolucion.
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