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NÚMERO DE PROCESO FGN-NC-IPSE-00037-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Señor proponente, se ha publicado la ficha técnica del servicio, a su vez se ha diseñado el presente anexo, en el cual se ha consignado en literalidad la ficha técnica del servicio solicitado, aquí NO se debe hacer ninguna descripción adicional, por cuanto las condiciones del servicio fueron diseñadas de conformidad con la necesidad de la entidad, en este caso el proponente solo se adhiere a ella, convirtiendo el futuro contrato en un verdadero contrato de adhesión, definido este, como: 

“Aquél cuyo clausulado se redacta por una de las partes sin intervención de la otra, cuya libertad contractual queda limitada a manifestar o no la aceptación de sus estipulaciones, de adherirse o no al contrato”


	Clasificación del bien o servicio 
	
	Clasificación UNSPSC
	81101700:	Ingeniería Eléctrica y Electrónica





	Nombre Comercial del Bien o Servicio
	DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO,  VALIDACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS CABINAS DE EXTRACCIÓN Y DUCHAS DE AIRE.

	Calidad
	N/A

	Generalidades 
	Realizar el diagnostico, mantenimiento preventivo, correctivo, validación y soporte técnico de las cabinas de extracción de gases y duchas de aire de los grupos de Química, Balística, Análisis Ambientales, Análisis Evidencia Traza, Genética y Lofoscopia del Departamento de Criminalística de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación- CTI, de la Fiscalía General de la Nación.

	Requisitos generales
	Con el propósito de garantizar un ambiente laboral seguro y conforme a los estándares técnicos y de bioseguridad, se requiere llevar a cabo el mantenimiento preventivo, correctivo, validación y soporte técnico de las cabinas de extracción de gases y duchas de aire

Estas labores deben realizarse tanto en cabinas de extracción con ducto y sin ducto y ducha de aire, elementos de diferentes marcas y especificaciones, localizadas en las distintas seccionales de la Fiscalía General de la Nación, en los laboratorios de Lofoscopia, Química, Balística, Evidencia Traza, Análisis Ambientales.

El servicio de diagnóstico, mantenimiento preventivo, correctivo y validación debe garantizar la funcionalidad, seguridad y conformidad normativa de las cabinas de extracción y duchas de aire instaladas en los laboratorios:

1. Requisitos Técnicos

· •	Diagnóstico completo del estado operativo de cada equipo antes y después del mantenimiento.

•	Medición de parámetros críticos, como:

· Velocidad del flujo de aire (frontal y de extracción).
· Diferencial de presión en filtros HEPA o filtros de carbón activado.
· Funcionamiento de alarmas visuales/auditivas.

•	Revisión y ajuste de componentes mecánicos y eléctricos, incluyendo:

· Motores, turbinas, ventiladores, sistemas de iluminación, sensores, boquillas de aire.

•	Cambio o limpieza de filtros, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las condiciones de uso.

•	Pruebas de funcionamiento y validación operativa, como pruebas de contención (humo, trazadores, partículas) y verificación del sistema de interbloqueo en duchas de aire.

•	Limpieza técnica interna y externa con productos compatibles, sin afectar materiales sensibles o componentes electrónicos.

2.	Perfil del Personal de mantenimiento

•	Formación Académica

· Técnico o tecnólogo en mecánica, electromecánica, ingeniería ambiental, ingeniería industrial o afines.
· Certificaciones en mantenimiento de sistemas HVAC, ventilación industrial o salas limpias.

•	Conocimientos Específicos

· Capacitación en el funcionamiento y mantenimiento de cabinas de bioseguridad, extracción y duchas de aire en ambientes controlados de distintas marcas y modelos.
· Normativas de seguridad laboral y ambiental, Sistemas de filtración HEPA, filtros G4, carbón activado y electrostático.
· Diagnóstico y reparación de ductos, ventiladores, sensores y sistemas de control.

•	Habilidades Técnicas

· Lectura de planos y diagramas eléctricos/mecánicos.
· Manejo de herramientas de inspección: manómetros, sensores de presión, analizadores de vibración, Multímetro Air Data, Bolómetro, Tubo Pitot, Medidor de ruido, Generador de humo, fotómetros de aerosol, tubos colorimétricos.
· Capacidad para realizar limpieza mecánica, desinfección y verificación de hermeticidad.
· Control digital para temporización y monitoreo de sistemas.

•	Experiencia Laboral

· Mínimo 2 años en mantenimiento de sistemas de ventilación industrial, laboratorios o salas blancas.
· Experiencia en ambientes con riesgo químico o biológico.

•	Competencias Personales

· Atención al detalle y enfoque en seguridad.
· Trabajo en equipo y comunicación efectiva.
· Capacidad para seguir protocolos estrictos y documentación técnica.

•	Requisitos Complementarios

· Certificación vigente en trabajo en alturas y espacios confinados.
· Certificación en manipulación segura de equipos con filtros HEPA y componentes presurizados.
· Conocimiento en gestión de residuos peligrosos.
· Capacitación en primeros auxilios y respuesta ante emergencias.
· Certificación (es) vigente afiliación seguridad social (Salud, Pensión, ARL etc), 

3.	Requisitos de Seguridad y Normativa

•	Cumplimiento con normas técnicas nacionales e internacionales aplicables (ej. NIOSH, OSHA, ANSI Z9.5, ISO 14644, entre otras).

•	Uso de elementos de protección personal (EPP) por parte del personal técnico.

•	Cumplimiento con protocolos de bioseguridad institucional de la Fiscalía General de la Nación.

•	Garantía de que los residuos (filtros contaminados, piezas sustituidas) sean gestionados bajo normativas ambientales y de residuos peligrosos.



	Requisitos específicos
	La prestación del servicio del Diagnóstico, Mantenimiento preventivo, validación y soporte técnico se debe realizar a las siguientes 100 cabinas de extracción de gases, humos y polvos de las marcas y modelos referenciadas y 01 ducha de aire, así:

	ITEM
	CABINAS DE EXTRACCIÓN

	
	MARCA
	MODELO

	1
	C4
	FEX 90

	2
	C4
	FEX 120

	3
	C4
	FEX 150

	4
	C4 
	CEX 120

	5
	C4
	CEX 150

	6
	C4
	CEX 180

	7
	C4 
	CAPTEX 120  

	8
	C4
	CAPTEX 80

	9
	C4
	CNA-II-MG

	10
	C4
	CIAN -50

	11
	C4 
	CFP-1

	12
	ESCO 
	ADC-4C2 

	13
	ESCO
	AC2-3E2

	14
	ESCO
	AC2-4E2

	15
	ESCO
	SPD-4A2

	16
	ESCO
	AC2-2E2

	17
	ESCO
	ADC-3E2

	18
	ESCO
	PCR-3A2

	19
	ESCO
	ADC-3B2

	20
	ESCO
	SCR-2A2

	21
	ESCO
	ADC-4E2

	22
	ESCO
	FRONTIER ACELA

	23
	ESCO
	EAS-1B2

	24
	FOSTER & FREEMAN 
	MV-3000

	25
	AIRFLUX
	240X Dúplex

	26
	AIRFLUX
	120X

	27
	CONTROL DE POLVOS
	CAB DIF

	28
	LABCONCO
	LOGIC

	29
	LABCONCO 
	PARAMOUNT

	30
	LABCONCO XPERT 
	BALANCE ENCLOSERE

	31
	LABCONCO
	36205-04

	32
	LACONCO
	302381000

	33
	DIES SEGURA 
	bp1500 especial

	34
	ANALYTICA
	SIN MODELO

	35
	DISEÑO INDUSTRIAL 
	026608

	36
	AIR CLEAN SYSTEMS 
	600

	37
	THERMO FISHER. 
	1342

	38
	THERMO FISHER TIPO A2
	1375

	39
	DEVISER
	DPB2161

	40
	DUCHA DE AIRE, ESCO
	EAS-1B2



1. DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VALIDACIÓN

	ÍTEM
	UBICACIÓN
	EQUIPO
(MARCA Y MODELO)
	NÚMERO DE SERIE
	CANTIDADES

	
	CIUDAD
	DIRECCION
	GRUPO
	CABINAS DE EXTRACCION DE GASES
	
	UNITARIA
	SUBTOTAL

	1
	Armenia
	Carrera 12 No. 20 – 63 Palacio de Justicia
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo FEX-120
	291107
	1
	18

	
	Barranquilla
	Calle 53 B 46 50, piso 2, Barrio Neymar
	
	
	291102
	1
	

	
	
	URI Calle 41 No. 41 – 61
	
	
	S/N
	1
	

	
	Ibagué
	Transversal 1 sur N° 47-02, bloque 2, piso 1 Zona Papayo
	
	
	291108
	1
	

	
	Manizales
	Carrera 23 No. 20-40 Piso 10
	
	
	291113
	1
	

	
	Cali
	Calle 25 Norte N°6 A-11, piso 8, edificio Santa Mónica
	
	
	291116
	1
	

	
	Pasto
	Calle 19 N° 21-10, piso 3
	
	
	291116
	1
	

	
	Medellín
	Carrera 64C N° 67-300 Bloque I Piso 4° Barrio Caribe
	
	
	91116
	1
	

	
	Pereira
	Calle 30 No. 6-52 Infancia y Adolescencia.
	
	
	291112
	1
	

	
	Popayán
	Calle 4 Norte 10B-66 Barrio Modelo
	
	
	291102
	1
	

	
	Villavicencio
	Calle 33B N. 36- 105 edificio Entre ríos B. Barzal Piso 4
	
	
	291109
	1
	

	
	Bucaramanga
	Carrera 19 N°. 24-61 Torre L, piso 1, Barrio Alarcón
	
	
	281402
	2
	

	
	
	
	
	
	281403
	
	

	
	Cúcuta
	Avenida 3AE N°9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso4
	
	
	S/N
	1
	

	
	Bogotá
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L, Piso 3 (Sede Bunker)
	
	
	291111
	3
	

	
	
	
	
	
	299110
	
	

	
	
	
	
	
	21031
	
	

	
	
	Calle 17A N° 68 D-69 (Zona Industrial Montevideo - Seccional Cundinamarca)
	Lofoscopia
	
	2515-03
	1
	

	2
	Armenia
	Carrera 12 No. 20 – 63 Palacio de Justicia
	Lofoscopia
	Cabina Marca P-C4, CAPTEX 120
	301604
	1
	9

	
	Cartagena
	Calle 66 No. 4 – 86, Barrio Crespo.
	Lofoscopia
	
	301603
	1
	

	
	Cúcuta
	Av. 3AE # 9 – 37, Urbanización Rosetal. Búnker Torre 3, Piso 5 – Ala Occidental
	Lofoscopia
	
	301602
	1
	

	
	
	Av. 3AE No. 9 - 37, Edificio Fiscalía Búnker Torre 3, Piso 4
	Balística
	
	2718-02
	1
	

	
	
	
	Química
	
	27108-04
	1
	

	
	Ibagué
	Transversal 1 sur N° 47-03 Zona Papayo
	Lofoscopia
	
	291515
	1
	

	
	Riohacha
	Calle 5 No. 4-48
	Química
	
	291106
	1
	

	
	Neiva
	Carrera 21A No.26 – 65 Piso 2
	Lofoscopia
	
	331701
	1
	

	
	
	
	Química
	
	S/N
	1
	

	3
	Bogotá
	Calle 18 A 69 B-15 (Santuario)
	Lofoscopia
	Cabina Marca ESCO, Modelo ADC-4C2
	S/N
	1
	9

	
	
	Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona)
	Medio Ambiente
	
	2021-1735153
	3 
	

	
	
	Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona)
	Medio Ambiente
	
	2021-1735716
	
	

	
	
	Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona)
	Medio Ambiente
	
	2021-1735457
	
	

	
	Barranquilla
	Calle 40 44-80 piso 12 Edificio Lara Bonilla – Centro Cívico B/quilla. 
	Balística
	
	2008-36010
	1
	

	
	Buga
	Carrera 15 No 7-16.
	Balística
	
	2008-35937
	1
	

	
	Cali
	Calle 25 Norte No 6AN-11 Piso 8 Edificio Santa Mónica.
	Balística
	
	2008-35939
	1
	

	
	Cúcuta
	Avenida 3AE N°9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso 4
	Química
	
	2008-35936
	1
	

	
	Medellín
	Carrera 64C N° 67-300 Bloque H Piso 1° Barrio Caribe.
	Balística
	
	2008-35938
	1
	

	4
	Bogotá
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L Piso 3 (Sede Bunker)
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo FEX-150
	21932
	1 
	7

	
	
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L Piso 2 (Sede Bunker) 
	Balística
	
	251304
	1
	

	
	Bucaramanga
	Carrera 19 N°. 24-61, Torre L, Piso 1, Barrio Alarcón.
	Química
	
	199801
	3
	

	
	
	
	
	
	199802
	
	

	
	
	
	Balística
	
	251302
	
	

	
	Pereira
	Calle 42 Carrera 7 Esquina, Palacio Justicia Torre-D
	Química
	
	251303
	1
	

	
	Ibagué
	Transv.1 Sur Nº47-02  Zona Industrial el Papayo Bloque 2 Piso 1.
	Balística
	
	6717-01
	1
	

	5
	Cúcuta
	Avenida 3AE N° 9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso4
	Química
	Cabina Marca Labconco, modelo Paramount
	54024974
	1
	5

	
	Bogotá
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker)
	Genética
	
	130982422A
(G-286)
	1
	

	
	
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker)
	
	
	130982423A
(G-285)
	1
	

	
	
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker)
	
	
	130982424A
(G-282)
	1
	

	
	
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker)
	
	
	130982413A
(G-280)
	1
	

	6
	Barranquilla
	Calle 53B No. 46-50, edificio Nelmar, torre C, piso  5
	Genética
	Cabina  Marca ESCO, Modelo AC2-3E2
	2008-35981 (ATL-G-104)
	1
	4

	
	
	
	
	
	2008-35980 (ATL-G-17)
	1
	

	
	
	
	
	
	2008-35983 (ATL-G-16)
	1
	

	
	
	
	
	
	2008-35979 (ATL-G-18)
	1
	

	7
	Cali
	25 Norte N°. 6A-11, Piso 8 Edifico Santa Mónica
	Lofoscopia
	Cabina Marca C4, Modelo CEX-120
	480604
	1
	4

	
	Bogotá
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L Piso 3 (Sede Bunker)
	Química
	
	181115
	1
	

	
	Bucaramanga
	Carrera 19 N°. 24-61, Torre L, Piso 1, Barrio Alarcón.
	Lofoscopia
	
	480605
	1
	

	
	Buga
	Carrera 15 N°7 -16 Piso
	Química
	
	159812
	1
	

	8
	Bogotá
	Calle 18 A 69 B-15, Piso 1
	Lofoscopia
	Cabina para Vapores de Cianoacrilato Marca C-4, Referencia CNA-II-MG
	3217-05
	1
	3

	
	Cúcuta
	Av. 3AE # 9 – 37, Urbanización Rosetal. Búnker Torre 3, Piso 5 – Ala Occidental (Santuario)
	
	
	3218-02
	1
	

	
	Pereira
	Carrera 7 Calle 42 esquina, Torre D, Piso 1
	
	
	3217-03
	1
	

	9
	Bogotá
	Carrera 28 No. 17 A 00 Piso 3º (Edifico sede Paloquemao).
	Lofoscopia
	Cabina de Cianoacrilato marca C4, MODELO CIAN -50
	321704
	1
	3

	
	Medellín
	Carrera 64C N° 67-300 Bloque H Piso 3° Barrio Caribe
	
	
	251502
	1
	

	
	Pasto
	Calle 19 No 21-10
	
	
	321702
	1
	

	10
	Cali
	Calle 25 Norte N°6 A 11 Piso 8, Edificio Santa Mónica.
	Química
	Cabina Marca AIRFLUX 
Modelo 240X Dúplex
	S/N
	1
	2

	
	Bogotá
	Calle 18 A · 69 B-15, Piso 3 (Seccional Bogotá)
	
	
	S/N
	1
	

	11
	Bogotá
	AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3
	Genética
	Cabina Marca ESCO, Modelo AC2-4E2
	2008-32254 (G-149)
	1
	2

	
	
	
	
	
	2008-34581
(G-150)
	1
	

	12
	Bogotá
	AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3
	Genética
	Cabina Marca Esco Modelo SPO-4A2
	2008-36609
(G-113)
	1
	2

	
	
	
	
	
	2008-36610 (G-114)
	1
	

	13
	Bogotá
	AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3
	Genética
	Cabina Marca Labconco Modelo 36205-04
	709878 
(G-193).
	1
	2

	
	
	
	
	
	981101508V (G-194).
	1
	

	14
	Bogotá
	AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3
	Genética
	Cabina Marca Labconco Modelo 302381000
	1301353B (G-293).
	1
	2

	
	
	
	
	
	130881023B
(G-281)
	1
	

	15
	Barranquilla
	Calle 53B No. 46-50, edificio Nelmar, torre C, piso  5
	Genética
	Cabina Marca ESCO, Modelo SPD-4A2
	2008-30133 (ATL-G-19)
	1
	2

	
	
	
	
	
	2008-29359 (ATL-G-20)
	1
	

	16
	Medellín
	Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.
	Genética
	Cabina de bioseguridad marca thermo Fisher. Modelo 1342
	300238415 (MED-G-40)
	1
	2

	
	
	
	
	
	300238417 (MED-G-84)
	1
	

	17
	Bogotá
	AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3
	Genética
	Cabina de Bioseguridad Marca Labconco Logic
	13982212B (G-296).
	1
	1

	18
	Bogotá
	AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3
	Genética
	Cabina Marca ESCO, Modelo AC2-4E2
	2012-69165 (G-215)
	1
	1

	19
	Medellín
	Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.
	Genética
	Cabina marca ESCO modelo ADC-3E2
	2019-138858 (MED-G-41)
	1
	1

	20
	Medellín
	Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.
	Genética
	Cabina marca ESCO modelo PCR-3A2
	2019-138860 (MED-G-63)
	1
	1

	21
	Medellín
	Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.
	Genética
	Cabina marca ESCO modelo ADC-3B2.
	2019-138859 (MED-G-16).
	1
	1

	22
	Medellín
	Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.
	Genética
	Cabina de bioseguridad marca thermo Fisher. Tipo A2 Modelo 1375
	300505445 (MED-G-130)
	1
	1

	23
	Medellín
	Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.
	Genética
	Cabina de PCR marca ESCO. modelo SCR-2A2
	2021-164468 (MED-G-142)
	1
	1

	24
	Tunja
	Calle 28 B N° 8 -63 Sede Criminalística Barrio Maldonado.
	Lofoscopia
	Cabina cianoacrilato Marca Foster & Freeman referencia MV-3000
	S/N
	1
	1

	25
	Medellín
	Carrera 64C N° 67-300 Bloque H Piso 3° Barrio Caribe
	Lofoscopia
	Cabina Marca ESCO, Modelo ADC-4E2
	201-135453
	1
	1

	26
	Bogotá
	Calle 18 A 69 B-15 (Santuario)
	Lofoscopia
	Cabina marca Diseño Industrial referencia 026608
	S/N
	1
	1

	27
	Bogotá
	Carrera 28 No. 17 A 00 Piso 3º (Edifico sede Paloquemao).
	Lofoscopia
	Cabina control de polvos forenses Modelo CAB DIF 
	142028
	1
	1

	28
	Villavicencio
	Calle 33B N. 36- 105 edificio Entre ríos B. Barzal Piso 4
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo CAPTEX-80
	291514
	1
	1

	29
	Cúcuta
	Av. 3AE # 9 – 37, Urbanización Rosetal. Búnker Torre 3, Piso 5 – Ala Occidental
	Lofoscopia
	Cabina Control De Polvos Forences C4 Modelo CFP-1
	1417-45
	1
	1

	30
	Cali
	Calle 25 Norte N°6 A 11 Piso 8
	Química
	Cabina Marca AIRFLUX
Modelo 120X
	S/N
	1
	1

	31
	Pereira
	Carrera 7 calle 42 Esquina, Palacio Justicia Torre-D
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo CEX-180
	S/N
	1
	1

	32
	Medellín
	Carrera 64 C N° 67 – 300 Bloque 1 piso 3
	Química
	Cabina Labconco Xpert Balance Enclosere
	291115
	1
	1

	33
	Medellín
	Carrera 64 C N° 67 – 300 Bloque 1 piso 3
	Química
	Cabina de extracción Marca C4, Modelo  CEX-150
	301102
	1
	1

	34
	Bucaramanga
	Carrera 19 N°. 24-61. Barrio Alarcón Torre L piso 4.
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo FEX-90
	251408
	1
	1

	35
	Buga
	Carrera 15 N°7 -16 Piso 2
	Química
	Cabina DIES segura BP1500 especial
	180201
	1
	1

	36
	Pereira
	Carrera 7 calle 42 esquina, Palacio de Justicia. Torre D
	Balística
	Cabina Marca AIR CLEAN SYSTEMS / Modelo 600
	AC632TA4143
	1
	1

	37
	Bogotá
	Carrera 18 A # 39 A 39 piso 1 Sede la Casona. 
	Medio Ambiente
	Cabina de extracción Analytica
	S/N
	1
	1

	38
	Bogotá
	Carrera 28 No. 17 A 00 Sótano (Edifico sede Paloquemao)
	Análisis de evidencia traza
	Cabina de extracción marca Esco Modelo FRONTIER ACELA 
	2014-90514
	1
	1

	39
	Bogotá
	Carrera 28 No. 17 A 00 Sótano (Edifico sede Paloquemao).
	Análisis de evidencia traza
	Cabina de paso marca Deviser, Modelo DPB2161
	G167-060603004
	1
	1

	40
	Bogotá
	Carrera 28 No. 17 A 00 Sótano (Edifico sede Paloquemao)
	Análisis de evidencia traza
	Ducha de aire Marca Esco, Modelo EAS-1B2
	2018-PC112335-01
	1
	1

	TOTAL
	100



2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	ÍTEM
	UBICACIÓN
	EQUIPO
(MARCA Y MODELO)
	NÚMERO DE SERIE
	CANT.
	ACTIVIDAD

	
	CIUDAD
	DIRECCION
	GRUPO
	CABINAS DE EXTRACCION DE GASES
	
	
	

	1
	Armenia
	Carrera 12 No. 20 – 63 Palacio de Justicia
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo FEX-120
	291107
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Barranquilla
	Calle 53 B 46 50, piso 2, Barrio Neymar
	Química
	
	291102
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado y
· Pintura de la base

	
	
	URI Calle 41 No. 41 – 61
	
	
	S/N
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado y 
· Instalación de conexión  de desagüe

	
	Bogotá
	Calle 17A N° 68 D-69 (Zona Industrial Montevideo - Seccional Cundinamarca)
	Lofoscopia
	
	2515-03
	1
	· Cambio de rieles

	
	Bogotá
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L, Piso 3 (Sede Bunker)
	Química
	
	291111
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	
	
	
	
	299110
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado
· Desoxidación y pintura de tapas laterales.

	
	
	
	
	
	21031
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Ibagué
	Transversal 1 sur N° 47-02, bloque 2, piso 1 Zona Papayo
	Química
	
	291108
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Manizales
	Carrera 23 No. 20-40 Piso 10
	Química
	
	291113
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado
· Instalación de cableado eléctrico interno para habilitar tomas eléctricas

	
	Cali
	Calle 25 Norte N°6 A-11, piso 8, edificio Santa Mónica
	Química
	
	291116
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado
· Cambio de lámpara

	
	Pasto
	Calle 19 N° 21-10, piso 3
	Química
	
	291114
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Medellín
	Carrera 64C N° 67-300 Bloque I Piso 4° Barrio Caribe
	Química
	
	91116
	1
	· Cambio de filtros
· Arreglo del sistema hidráulico o arreglo de electroválvula referencia INVENSYS 947-1N VVV 1911-01 20568 127V-50/60HZ

	
	Pereira
	Calle 30 No. 6-52 Infancia y Adolescencia.
	Química
	
	291112
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Popayán
	Calle 4 Norte 10B-66 Barrio Modelo
	Química
	
	291102
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado y 
· Pintura de la base

	
	Villavicencio
	Calle 33B N. 36- 105 edificio Entre ríos B. Barzal Piso 4
	Química
	
	291109
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Bucaramanga
	Carrera 19 N°. 24-61 Torre L, piso 1, Barrio Alarcón
	Química
	
	281402
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	
	
	
	
	281403
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Cúcuta
	Avenida 3AE N°9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso4
	Química
	
	S/N
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Cartagena
	Calle 66 No. 4 – 86, Barrio Crespo.
	Lofoscopia
	
	301603
	1
	· Pintura en base de equipo

	
	Cúcuta
	Av. 3AE # 9 – 37, Urbanización Rosetal. Búnker Torre 3, Piso 5 – Ala Occidental
	Lofoscopia
	
	301602
	1
	· Cambio de filtros hepa y desoxidación
· Pintura

	
	
	Av. 3AE No. 9 - 37, Edificio Fiscalía Búnker Torre 3, Piso 4
	Química
	
	27108-04
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado y
· Cambio de tarjeta de sensor de flujo

	
	Riohacha
	Calle 5 No. 4-48
	Química
	
	291106
	1
	· cambio de filtros de carbón activado y
· Desoxidación y pintura parte frontal
· Instalación y suministro de conexión de descargue.

	
	Neiva
	Carrera 21A No.26 – 65 Piso 2
	Química
	
	S/N
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	2
	Bogotá
	Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona)
	Medio Ambiente
	Cabina Marca ESCO, Modelo ADC-4C2
	2021-1735153
	1 
	· Cambio de filtros de carbón activado

	
	
	Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona)
	Medio Ambiente
	
	2021-1735716
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado

	
	
	Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona)
	Medio Ambiente
	
	2021-1735457
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado
· Desoxidación de piezas 
· Pintura de compartimento interno.

	
	Barranquilla
	Calle 40 44-80 piso 12 Edificio Lara Bonilla – Centro Cívico B/quilla. 
	Balística
	
	2008-36010
	1
	· Pintura carcaza 
· Cambio de brazos hidráulicos

	
	Cali
	Calle 25 Norte No 6AN-11 Piso 8 Edificio Santa Mónica.
	Balística
	
	2008-35939
	1
	· Cambio de brazos hidráulicos

	
	Cúcuta
	Avenida 3AE N°9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso 4
	Química
	
	2008-35936
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado 
· Cambio de brazos hidráulicos.

	
	Medellín
	Carrera 64C N° 67-300 Bloque H Piso 1° Barrio Caribe.
	Balística
	
	2008-35938
	1
	· Instalación red electrica para habilitar toma corrientes parte interna de la cabina
· Instalación de manija de la persiana

	3
	Bogotá
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L Piso 3 (Sede Bunker)
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo FEX-150
	21932
	1 
	· Cambio de filtros de carbón activado

	
	Bucaramanga
	Carrera 19 N°. 24-61, Torre L, Piso 1, Barrio Alarcón.
	Química
	
	199801
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	
	
	
	
	199802
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Pereira
	Calle 42 Carrera 7 Esquina, Palacio Justicia Torre-D
	Química
	
	251303
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	4
	Cúcuta
	Avenida 3AE N° 9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso4
	Química
	Cabina Marca Labconco, modelo Paramount
	54024974
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Bogotá
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker)
	Genética
	
	130982424A
(G-282)
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	
	Bogotá
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker)
	Genética
	
	130982413A
(G-280)
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	5
	Barranquilla
	Calle 53B No. 46-50, edificio Nelmar, torre C, piso  5
	Genética
	Cabina  Marca ESCO, Modelo AC2-3E2
	2008-35979 (ATL-G-18)
	1
	· Cambio de tornillos, fallas en el teclado

	6
	Bogotá
	Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L Piso 3 (Sede Bunker)
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo CEX-120
	181115
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado

	
	Buga
	Carrera 15 N°7 -16 Piso
	Química
	
	159812
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado y
· Desoxidación y pintura de mesón

	7
	Barranquilla
	Calle 53B No. 46-50, edificio Nelmar, torre C, piso  5
	Genética
	Cabina Marca Esco Modelo SPD-4A2
	2008-30133 (ATL-G-19)
	1
	· Cambio de filtro, error de aire

	
	
	
	
	
	2008-29359 (ATL-G-20)
	1
	· Cambio de teclado, se requiere lámpara

	8
	Cali
	Calle 25 Norte N°6 A 11 Piso 8, Edificio Santa Mónica.
	Química
	Cabina Marca AIRFLUX 
Modelo 240X Dúplex
	S/N
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado y
· Cambio de gabinete donde reposa el equipo

	
	Bogotá
	Calle 18 A · 69 B-15, Piso 3 (Seccional Bogotá)
	Química
	
	S/N
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado

	9
	Bogotá
	AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3
	Genética
	Cabina Marca ESCO, Modelo AC2-2E2
	2012-69165 (G-215)
	1
	· Cambio de tarjeta de potencia y control

	10
	Bogotá
	Calle 18 A 69 B-15 (Santuario)
	Lofoscopia
	Cabina marca Diseño Industrial referencia 026608
	S/N
	1
	· Cambio de transformador de lámpara

	11
	Villavicencio
	Calle 33B N. 36- 105 edificio Entre ríos B. Barzal Piso 4
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo CAPTEX-80
	291514
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	12
	Cali
	Calle 25 Norte N°6 A 11 Piso 8
	Química
	Cabina Marca AIRFLUX
Modelo 120X
	S/N
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado 
· Cambio de variador de velocidad
· Instalación de manija persiana

	13
	Pereira
	Carrera 7 calle 42 Esquina, Palacio Justicia Torre-D
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo CEX-180
	39813
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	14
	Medellín
	Carrera 64 C N° 67 – 300 Bloque 1 piso 3
	Química
	Cabina Labconco Xpert Balance Enclosere
	291115
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado

	15
	Medellín
	Carrera 64 C N° 67 – 300 Bloque 1 piso 3
	Química
	Cabina de extracción Marca C4, Modelo  CEX-150
	301102
	1
	· Cambio de filtros de carbón activado
· Adecuaciones en scrubber para que funcione

	16
	Bucaramanga
	Carrera 19 N°. 24-61. Barrio Alarcón Torre L piso 4.
	Química
	Cabina Marca C4, Modelo FEX-90
	251408
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	17
	Buga
	Carrera 15 N°7 -16 Piso 2
	Química
	Cabina DIES segura BP1500 especial
	180201
	1
	· Cambio de Filtros de carbón activado

	TOTAL
	53



PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	
Se debe realizar a las cien (100) cabinas y como mínimo el siguiente procedimiento:

	DESCRIPCIÓN
	ACTIVIDADES A REALIZAR

	Revisión y limpieza Servicios Eléctricos
	
Revisión y limpieza interna y externa, de: Acometidas, Conexiones, Cajas de controles, tomas, Alarmas, Contactores, pulsadores, borneras, Lámpara.



	Revisión, limpieza y lubricación cabina (estructura)
	
1. Revisión estado lámina y pintura.

2. Revisión y limpieza del gabinete y sus partes.

3. Revisión, lavado y cambio de filtros y prefiltros.

4. Desmanchado de mesón, bafle, estructura interior y exterior del equipo.

5. Retoques menores de pintura. 

6. Ajuste de ventanas, inspección y lubricación de rieles guías.



	Verificación de partes
	
1. Revisión del estado del motor, ventilador, scrubber, boquillas de aire, correas, poleas y nylon, inspección de ductos, filtros y prefiltros (En caso de cambio de cualquiera de las partes, éstas deben ser originales y de las marcas de las cabinas respectivamente)

2. Pasivado del mesón en acero inoxidable (si lo requiere)

3. Desmanchado o pintura del mesón en resina o quimiotop (si lo requiere).



	Revisión de servicios
	
1. Revisión del estado de los indicadores de presión, entrepaños, pozuelos, drenajes.

2. Siliconado, de babero, mesón, tapa scrubber.



	Verificación del estado de funcionamiento de la cabina
	
Verificación de condiciones de operación y funcionamiento.

Entregar informe detallado del servicio realizado, indicando estado del equipo.



	Etiquetado
	
Identificar mediante una etiqueta con el logo de la empresa, donde se indique la fecha que se realizó el mantenimiento preventivo.





Nota: El mantenimiento preventivo incluye reparaciones menores



	2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	
Consistente en la intervención técnica para corregir fallas o devolver al equipo su estado funcional en caso de avería. 

Se hace necesario realizar a cincuenta y cinco (55) cabinas, las que lo requieran cambiar los filtros de carbón activado, pre filtros de carbón, cambio de repuestos y elementos indicados.

Actividades:

· Reparación o reemplazo de componentes defectuosos contemplados en el presentes proceso (filtros Hepa, filtros de carbón, pintura, instalación de conexión de desagüe, cambio de rieles, desoxidación, sistema eléctrico, cambio transformador, lámpara, sistema hidráulico, tarjeta de sensor de flujo, tarjeta de potencia y control, brazos hidráulicos, manija persiana, cambio de tornillos, teclado, adecuaciones en scrubber, de contra pesos, interruptores).
· Ajuste o calibración de sensores y temporizadores., variador de velocidad
· Corrección de fallos en el sistema de interbloqueo de puertas.
· Restauración de la integridad estructural o de sellos herméticos.

Nota:	El cambio de repuestos son los incluidos en el presente proceso, en caso de que no estén contemplados, se deben relacionar en las observaciones del informe final de ejecución de cada uno de los equipos.



	3. VALIDACIÓN

	
Se debe realizar a las cien (100) cabinas y como mínimo el procedimiento de validación, así:

	PRUEBAS REQUERIDAS
	ACTIVIDADES A REALIZAR
	INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS EMPLEADOS

	Perfil de velocidad frontal (P:V:F)
	
Medición velocidad de aire a través de la ventana frontal


	Multímetro Air Data
Tubo Pitot
Bolómetro

	
	
Comparación de los resultados con normas internacionales y de fabricación


	

	
	
Marcación de la altura de trabajo de la ventana


	

	Presiones de trabajo (P.F.C)
	
Evaluación de las presiones en el área de trabajo de: Cabina, cuello de cabina y ducto de descarga.


	Multímetro Air Data

	Nivel de ruido (N.R.C.)
	
Evaluar el nivel de ruido generado por la cabina


	Medidor de ruido

	
	
Verificar cumplimiento de los resultados con normas de Salud Ocupacional


	

	Test de humo (T.H.C)
	
Generación de humo en diferentes puntos del equipo (internos y externos)


	Generador de humo

	
	
Verificar el comportamiento de las corrientes de humo a través de toda el área de trabajo


	







DUCHA DE AIRE

	· Medición de velocidad del aire en boquillas (normalmente entre 20 y 30 m/s).
· Verificación del tiempo de ciclo de operación (mínimo 15–30 segundos, según fabricante).
· Prueba del interbloqueo: asegurarse que no se abren ambas puertas simultáneamente.
· Revisión del cumplimiento de los estándares ISO 14644, OSHA, NIOSH o internos.



	4. SOPORTE TÉCNICO

	Si se prestará más de una falla posterior a cada visita de mantenimiento preventivo o correctivo se deberá atender el llamado del supervisor del contrato durante el tiempo de garantía cada vez que el equipo presente fallas, si la falla es debido a la parte instalada, el contratista se compromete a reemplazar dicha parte funcional por una nueva y sin costo para la institución, el soporte técnico de garantía consistirá en:

· Diagnóstico preliminar telefónico (con el fin de guiar al usuario del equipo y dar una pronta solución al problema). 
· Diagnóstico del problema en sitio. 
· Estudio de alternativas de solución.
· Actividades de solución de la falla en aquellos casos en que sea viable.
· Revisión de funcionamiento final.
· Elaboración de un reporte técnico final informando las novedades encontradas, actividades realizadas y recomendaciones propuestas y 
· Previa presentación del requerimiento de mantenimiento por parte de la FGN a través de correo electrónico y/o reporte telefónico, el contratista deberá dar respuesta y hacer contacto en un tiempo no superior a veinticuatro (24) horas, independientemente de la ciudad donde se presente el evento.

Ofrecer una garantía de mínimo seis (6) meses para los mantenimientos, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.

	5. GARANTÍAS

	Ofrecer una garantía de mínimo seis (6) meses para los repuestos, por defectos de fábrica, contados a partir del recibo a satisfacción emitida por el supervisor del contrato.

Durante el tiempo de la garantía, en caso de presentarse más de una falla en la misma parte instalada, el contratista se compromete a reemplazar dicha parte funcional por una nueva y sin costo para la institución.

Ofrecer una garantía de mínimo seis (6) meses para los mantenimientos, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.


	REPORTES TÉCNICOS

	
INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN detallado por cada equipo intervenido, que incluya:

· Número del contrato.
· Fecha de la realización del mantenimiento.
· Datos iniciales del equipo.
· Descripción de las actividades realizadas (diagnostico, mantenimiento preventivo o correctivo y validación).
· Filtros reemplazados (con fecha de cambio).
· Parámetros medidos.
· Estado inicial y final.
· Recomendaciones técnicas y observaciones.
· Registro fotográfico del estado del equipo antes y después del mantenimiento.
· Entregar de certificados de validación de funcionamiento y de los filtros reemplazados.
· Registro de actividades de mantenimiento firmado por el técnico responsable y el supervisor del laboratorio.

Nota: No se aceptarán reportes diligenciados a mano o que presenten errores de número consecutivo de reporte, errores en descripciones del equipo, que presenten tachones, enmendaduras o que se observe modificaciones una vez se firme por parte del cliente quien recibe el equipo en sitio. 






	Empaque y rotulado
	Las partes a cambiar en los mantenimientos correctivos deben ser entregadas debidamente empacados y sellados.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad.





Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.


___________________________
Nombre y firma del representante legal
CC
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