| - Contrato No. | CV. 05-2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre del Contratista |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE LA REPUBLICA DE PERÚ |  |  |
| - Cargo del supervisor: |  |  | Juan Felipe Bedoya Meneses, Director de Producción. |  |  |  |
| - Interventoría si no Nombre: |  |  | N/A |  |  |  |
| - Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica) |  |  |  |  | Juan Felipe Bedoya Meneses; correo: jbedoya@ins.gov.co |  |
| - Objeto del contrato: |  | Establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica, para el desarrollo de conocimientos; la creación y desarrollo de nuevas tecnologías; la realización de investigaciones conjuntas y el intercambio científico técnico y de personal especializado, procurando la complementación de acciones conjuntas en cada una de sus áreas de competencia. |  |  |  |  |
| - Fecha de inicio: 20 DE MARZO 2019 |  |  |  |  |  | - Fecha terminación: 20 DE MARZO DE 2024 |

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

- INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9) - Supervisor designado, cambios en la designación y períodos: No aplica. - Ejecución del contrato: El presente informe tiene como objetivo detallar la ejecución del convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia y el Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú. Este acuerdo contemplaba la entrega de antivenenos para estudios de campo de Centro Nacional de Salud pública del Perú y la realización de una visita técnica por parte de especialistas del INS para brindar asistencia técnica en el proceso de remodelación, optimización e implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del laboratorio de inmunosueros del CNPB del Perú. A continuación, se expone el desarrollo de las actividades realizadas en el marco de este convenio. - Entrega de Antivenenos: Como parte de las acciones acordadas en el convenio, se procedió con la entrega de 30 viales de Suero Antilonómico Polivalente - ALP a representantes de la Direccion General del Centro Nacional de producción de Biológicos del Perú. Esta entrega fue realizada el 17 de marzo de 2023, en los términos establecidos en el convenio, mediante un acta de entrega, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y de calidad. Los sueros fueron entregados en el número y especificaciones pactadas, con los debidos controles de seguridad y en condiciones adecuadas de cadena de frío para su conservación y posterior uso en estudios de campo del Centro Nacional de Producción de Biológicos – CNPB (Perú). - Visita Técnica para revisión de BPM por parte del INS Colombia: En cumplimiento de lo acordado, se organizó una visita técnica por parte de dos (2) expertos del INS Colombia a las instalaciones del Centro Nacional de Producción de Biológicos – CNPB (Perú) para evaluar y verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Esta visita se realizó entre el 24 y el 28 de febrero de 2020 y se centró en inspeccionar los procesos de producción, almacenamiento y distribución de los sueros antiofídicos, con el objetivo de asegurar que los procedimientos sean adecuados y cumplan con los estándares nacionales e internacionales exigidos para la fabricación de productos de este tipo. - Resultados de la Visita Técnica: Como paso previo para iniciar la visita y reuniones con los técnicos encargados del proceso se hizo una reunión con todo el personal de producción en donde solicitaron como objetivo de la visita les pudiéramos dar sugerencias o lineamientos para subsanar las dificultades técnicas que están afrontando. Se puso de manifiesto la información previa que habían recibido del Dr. Aycardi, con el enfoque de producción de Vacuna Antirrábica de uso humano, para ser revisada. Se aclaró en esta reunión que esta información en parte ya no era pertinente debido a que de acuerdo a los lineamientos de producción se priorizara en resolver algunos de los inconvenientes de flujos de personal y material, características de las áreas y biocontención para continuar la producción de vacuna Antirrábica veterinaria en rotantes con células BHK y a la vez realizar los pilotos de producción células Vero y virus en microportadores en el bioreactor en cultivos continuos (Perfusión). Se sugirió que control y producción trabajaran estrechamente pues los métodos de evaluación para cuantificación de proteína G y unidades de NIH, necesarios de medir además del Título infectante en células o en ratón, son herramientas fundamentales para conocer la calidad y contenido de los antígenos que permitan la adecuada formulación de los lotes de vacunas. Fig.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción de V. Antirrábica Se sugirió que los procesos productivos de rabia que están diagramados en el mapa conceptual de producción de vacuna antirrábica fueran separados de acuerdo a los productos de cada subproceso para que se montaran las pruebas de control necesarias en cada uno de ellos. (Ver fig. 1y Figura 2) Fig.2 Mapa de Proseos de Vacuna Antirrábica ASPECTOS A CONSIDERAR - PRODUCCION - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CONTROL DE CALIDAD PROCESOS PRODUCTIVOS Las áreas de los procesos productivos que fue viable visitar fueron vacuna antirrábica y la futura área de reactivos de diagnóstico in vitro. - SUEROSHIPERINMUNES Serpentario - Venenos Caballeriza - Plasmas Planta de Sueros: - Producto purificado - Producto a granel - Producto terminado La importancia de hacer seguimiento al manejo que se tiene a las bolsas que contienen el plasma hiperinmune, considerando que el sistema utilizado es un sistema que es cerrado y su condición como material nuevo es estéril. Así mismo establecer que el plasma sea entregado en cuarentena desde la caballeriza y que sea control/aseguramiento de la calidad quien establezca la condición de aprobación de esta materia prima. Establecer y definir el veneno de control y/o veneno de inmunización, en busca de garantizar la homogeneidad lote a lote. Garantizar que para los estudios de estabilidad de los antivenenos, el producto se rete frente al mismo veneno. Se sugiere que la documentación que soporta la purificación de los plasmas hiperinmunes, se robustezca en busca de soportar la trazabilidad, en cumplimiento de las BPM, precisar los controles de proceso que puedan corresponder durante el proceso de purificación. Establecer la formulación de un lote con la base de la capacidad neutralizante del producto purificado y no solamente en volumen; esta condición permite establecer un tamaño de lote estándar, el cual se debe soportar con la capacidad real en producción. Frente a la propuesta del plano de la planta de sueros, se precisa se debe ajustar, toda vez que no se tiene proyectada un área para la formulación, y es desde esta etapa que inicia el proceso farmacéutico de la producción. Se sugiere se realice un ejercicio de mirar lo que se requiere para un envase de un lote de producto y verificar que los flujos considerados son adecuados. - VACUNA ANTIRRÁBICA Se revisaron las áreas de producción y se hicieron las siguientes observaciones: Banco de células – semilla de células, debe tener el área presión positiva y una cabina de flujo laminar como mínimo Clase II Tipo A, las cabinas de flujo horizontal no son adecuadas para el manejo de biológicos porque no protegen al operario. El Banco debe ser un laboratorio independiente que debe producir la semilla de células para que alimente el área de producción de células. Banco de virus – semilla de virus, debe tener el área a presión negativa y una cabina de flujo laminar que sea como mínimo Clase II Tipo B2, las cabinas de flujo horizontal no son adecuadas para el manejo de biológicos por que no protejen al operario. El Banco de Virus debe ser un laboratorio independiente que debe producir la semilla de células para que alimente el área de producción de células. Preferiblemente debe haber un autoclave para descontaminar todo el material contaminado que sale de esta área. Medios de cultivo – medios células y virus, debe ser un laboratorio aparte dedicado solo a la producción de medios de cultivo para células, medios para virus, colorantes, medios de perfusión, antibióticos, aminoácidos, SFB, inactivantes, etc, es decir todas las soluciones que deben ser adicionadas al proceso, para ser controladas y liberadas asegurando que están estériles y no contaminaran el proceso. Debe tener este laboratorio el equipo para hacer las pruebas de integridad de los filtros esterilizantes o al menos una fuente de aire a presión para hacer la prueba de “punto de burbuja”. Producción células – cosecha de células, debe tener una cabina de flujo laminar de al menos 6 ft2 para que permitan cómodamente hacer los pasajes, la siembra y cambio de medio a los rotantes. La cabina debe ser como mínimo Clase II Tipo A, las cabinas de flujo horizontal no son adecuadas para el manejo de biológicos porque no protegen al operario. El cuarto estufa para alojar el Rollacel para colocar los rotantes debe estar dentro de este laboratorio o contiguo a él y debe ser a presión positiva. Producción virus – cosecha de virus, debe tener una cabina de flujo laminar de al menos 6 ft2 para que permitan cómodamente hacer los pasajes, la siembra y cambio de medio a los rotantes. La cabina debe ser como mínimo Clase II Tipo B2, las cabinas de flujo horizontal no son adecuadas para el manejo de biológicos por que no protejen al operario. El cuarto estufa para alojar el Rollacel para colocar los rotantes debe estar dentro de este laboratorio o contiguo a él y debe ser a presión positiva. Se debe evaluar el procedimiento de infección para reducir las probabilidades de contaminación pues si la cosecha es de 900 rotantes cada vez que se programa una actividad tiene 900 posibilidades de más de contaminación. El laboratorio debe estar a presión negativa contra la esclusa de ingreso de personal y contra el passthrough de material de laboratorio. Si no es viable la construcción de un sistema de aire se debe al menos colocar un Supervent para que inyecte aire filtrado por HEPA a la exclusa de personal. Con relación al equipo Celligen Plus que está ubicado en la nueva área de producción de cosecha de virus de rabia, se revisó encontrándose que aparentemente funciona correctamente pero es importante que un técnico experimentado le haga una evaluación profunda, al respecto ya se dio la orientación para que los representantes de la marca les puedan hacer una oferta. A este equipo se le debe colocar la malla rompe espuma y la malla de mezcla de gases por lo que también al ingeniero y a los técnicos y al representante se les oriento en la solución de este inconveniente. Se considera viable que este equipo puede ser capaz de cubrir la producción de los requerimientos de antígeno del INS-Perú. Inactivación – cosecha inactivada, es importantísimo cambiar la metodología de inactivación de los frascos cosechados con virus pues el actual procedimiento es altamente riesgoso. Se sugiere colocar una solución de Hipoclorito en cada rotante cosechado para que quede un día en inactivación en el Rollacel y posteriormente sea lavado y esterilizado. Se presume que la inactivación se va a hacer con BEI para los dos procesos veterinarios por lo que de todas maneras es importante validar el proceso de inactivación haciendo las cinéticas de inactivación. Formulación – Graneles, se deben hacer los ensayos de formulación basándose en el contenido de proteína G y el poder de seroconversión. Una vez obtenido ese dato de formulación, se tomará como base de la formulación de los graneles de acuerdo a los lotes estándar que se establezcan. Se precisa que cada tanque de formulación es un lote estándar. Envase – producto terminado, Se debe hacer la calificación de las áreas de envase con la clasificación de aire, llenado aséptico (tres lotes con media film). De poder hacerse las modificaciones, el flujo de personal y material en el área de envase es unidireccional, la clasificación es estéril (mínimo clase ISO5), a presión positiva siendo esta la de mayor exigencia. - ÁREAS Y SERVICIOS DE APOYO Como en todo proceso farmacéutico, los servicios de apoyo crítico son importantísimos debido a que en gran parte la calidad de los productos debe estar respaldada con Vapor limpio proveniente de agua WFI, aire a presión libre de aceite y áreas clasificadas cumpliendo normas de particulado y contenido bacteriano. La observación es para que por ningún motivo las especificaciones de las áreas nuevas sean cambiadas por razón alguna. En esta visita se revisaron áreas que se estaban proyectando y como premisa debe revisarse el tipo de producto, si es inyectable estéril o no para que las especificaciones sean acordes a la necesidades reales pues particularmente, el área de producción de antígenos de Brucella, con la Cepa 1119-3, no se debe olvidar que a pesar de estarse preparando un reactivo que no tiene requerimientos de inyectables estériles por ser un reactivo de diagnóstico, la cepa es patógena y es necesario que se manipulen las semillas y cosechas en cabinas de flujo laminar Clase II B2 así como descontaminar el fermentador Bioflo 4 con un ciclo líquido ya que este puede hacerlo in situ. Si se piensa en un futuro producir vacuna contra Ántrax con este equipo, se debe consultar a la autoridad sanitaria de la posibilidad de usarlo haciendo lo despejes respectivos de equipo y área y que una vez producida una cosecha, el fermentador y los equipos de proceso usados en su producción, para evitar una contaminación cruzada, deben quedar al menos dos semanas en proceso de descontaminación. Los flujos de personal, materias primas, materiales de laboratorio y producto terminado deben asegurar ninguna posibilidad de eventos de contaminación cruzada ya sea porque el diseño no lo permite o que por procedimientos se mitigue el riesgo. El área de producción de vacuna antirrábica debe ser concienzudamente revisada para que en las dos etapas, la de producción en BHK y en Vero se cumplan estas condiciones pues aún en la condición actual se debe hacer los ajustes de las observaciones planteadas para mejorar el proceso y evitar que en el envase que es la etapa final se presenten desviaciones con el producto. Si no está contemplado la compra de la lavadora de frasco y del horno de despirogenización doble puerta descargando al área de envase, lo más recomendable sería continuar con el autoclave doble puerta para esterilizar el frasco de polietileno. En los almacenes de Materia Prima, y cuartos fríos (productos intermedios), todos los frascos o cajas o el contenedor que los contenga deben estar perfectamente rotulados con el aprobado, rechazado o cuarentena además de la información pertinente de número de análisis, analistas, lote, fecha de expiración, etc. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Aseguramiento y garantía de la calidad, dentro de las BPM, son grupos de trabajo que deben soportar y estar atentos que producción y control de calidad estén realizando los procedimientos y metodologías propias acorde a lo establecido en cumplimiento de los requisitos legales y en concordancia con la Autoridad Nacional de Control (ANC), dentro de lo cual es importante que desde la Dirección Técnica se realice el acompañamiento y/o verificaciones a lugar, en cumplimiento de las BPM. - Administración del sistema de calidad / cumplimiento de BPM - Documentación (Órdenes de producción, Fórmula maestra, capacidad de producción, planos, desviaciones/planes de mejora, tendencias, oportunidades de mejora) - Plan maestro de validación - Capacitaciones - PAC - Verificaciones / trazabilidad - Auditorías internas - Estados de calidad de MP, P. intermedio, P. terminado - Temas normativos y regulatorios - Administración de artes - Programa de farmacovigilancia CONTROL DE CALIDAD La importancia de contar con métodos de ensayo validados, y la definición de los patrones o estándares de trabajo dan mayor seguridad y confianza de los resultados o informes emitidos, se sugiere que el primer objetivo sean las pruebas que permiten establecer la eficacia y seguridad de los productos. - Especificaciones de calidad y patrones de trabajo - Administración de artes - Programa de farmacovigilancia - Métodos de ensayo estandarizados y validados PRODUCCIÓN, ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Se buscó sensibilizar a todo el personal del proceso de producción, mostrándoles que todos son parte integral e importante dentro del proceso productivo y que si bien cada uno de estos grupos es independiente y autónomo en su competencia técnica, deben todos hablar y comprender el mismo idioma técnico en cumplimiento de las BPM, y los requerimientos normativos y legales. Se resaltan los siguientes aspectos: - Se percibe interés en implementar lo relacionado con lo relacionado con la estandarización y validación de las pruebas de control de calidad. - Como oportunidad de mejora se detectó la actualización de los protocolos de fabricación, en cumplimiento de los lineamientos de las BPM. - Es importante fortalecer la aceptación, tolerancia y comprensión que somos seres humanos, diferentes y que se deben aunar esfuerzos para robustecer los procesos de producción, involucrando aseguramiento, control y la DT ante el ente regulador. - Fortalecer la consolidación del banco de venenos, células y virus, estableciendo el manejo y uso de los mismos. - Siempre, en todos los frentes de trabajo tener el plan A, B y C, con los mejores canales de comunicación intra e intergrupos de trabajo. - Priorizar y establecer los avances que efectivamente pueden presentar con la documentación correspondiente a la ANC. - Despersonalizar los procedimientos de control y de producción, fundamentar los lineamientos en la trazabilidad y minimizar riesgos. - Definir el plan de trabajo institucional, junto con los documentos que muestren el avance y/o cronograma de cumplimiento a la normatividad legal, las BPMs y Bioseguridad Adicional a lo descrito en este reporte, no sobra recordar que si el INS-Perú necesita realizar alguna consulta específica, el personal de Dirección de Producción del INS-Colombia, buscará soportar técnicamente para ayudar en la solución que mejor se ajuste a sus necesidades. - Seguimiento a Recomendaciones: Como parte del proceso de mejora continua, el INS emitió algunas recomendaciones que fueron revisadas y aprobadas por nuestra dirección. Estas recomendaciones están relacionadas con la optimización de ciertos procedimientos operativos, lo que garantizará una mayor eficiencia en la producción y un control más riguroso de la calidad. - Conclusiones y Próximos Pasos: En resumen, el convenio se ha ejecutado de acuerdo con lo planificado, tanto en lo relacionado con la entrega de los sueros antiofídicos como en la exitosa visita del INS. Se ha demostrado el cumplimiento de las normativas de BPM y se ha logrado cumplir con los objetivos establecidos para este acuerdo. El seguimiento a las recomendaciones del INS es un paso fundamental para asegurar que los estándares de calidad continúen mejorando. - Informe sobre modificaciones (cuando aplique): No aplica - INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9) No aplica, toda vez que el convenio celebrado no implicó la erogación de recursos ni para el INS – Colombia, ni para el INS – Perú. - INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9) - GARANTÍAS EXIGIDAS. No aplica - Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo El INS PERÚ cumplió durante la ejecución de las normas y requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas establecidas en el Anexo 1 del POE A01-2014-001. - Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental Se cumplieron con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndose al uso racional de los recursos relacionados que el Instituto Nacional de Salud para el desarrollo de sus actividades contractuales en procura de sus productos: - Garantizó las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental en sus operaciones. - Contó con un transporte y vehículo adecuado cuando realizó la entrega de los ítems . - No se presentaron vertimientos de sustancias o residuos peligrosos, ni se presentaron emergencias durante la entrega de los ítems relacionados con anterioridad. - Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación No; Clase; Fuente; Etapa; Tipo; Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir); Consecuencia de la ocurrencia del evento; Persona responsable por implementar el tratamiento; Fecha estimada en que se inicia el tratamiento; Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Monitoreo y revisión. ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Periodicidad ¿Cuándo?; Descripción del monitoreo realizado. 1; General; Externo; Ejecución; Riesgos Operacionales; Incumplimiento en las condiciones de Obligatorio cumplimiento que puedan afectar el desarrollo del convenio.; No se desarrolla el convenio o las cartas de compromiso en los tiempos previstos; Supervisor; Inicio de ejecución; Fin de ejecución + 4 meses mas; Informe de supervisión de avance; mensual; No se materializo el riesgo.. 2; General; Externo; Ejecución; Riesgos Operacionales; Demoras en la entrega de información para analisis; No se desarrolla el convenio o las cartas de compromiso en los tiempos previstos; Supervisor; Inicio de ejecución; Fin de ejecución + 4 meses mas; IInforme de supervisión de avance; mensual; No se materializo el riesgo.. 3; General; Externo; Ejecución; Riesgos Regulatorios; Cambio en la normatividad de contratacion publica y/o en normas de carácter tecnico; No se desarrolla el convenio o las cartas de compromiso en los tiempos previstos; Supervisor; Inicio de ejecución; Una vez se realicen los ajustes requridos para hacer posible la ejecución del contrato; Informe de supervisión de avance; mensual; No se materializo el riesgo.. - DOCUMENTOS ADJUNTOS (9): No aplica - OBSERVACIONES (10) En este ítem se debe incluir, entre otros aspectos, los siguientes: Durante la ejecución del convenio con el Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú, se cumplió con la entrega de los sueros antiofídicos conforme a las especificaciones técnicas acordadas. A pesar de los retos logísticos, los sueros fueron entregados en tiempo y forma, garantizando la calidad y seguridad de los productos. Además, el equipo del INS realizó una visita técnica a para evaluar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), lo cual resultó en una evaluación positiva.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

- El/La Contratista INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE LA REPUBLICA DE PERÚ durante el periodo de ejecución del convenio, desarrolló y cumplió con el (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención. - Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes. - Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Convenio en mención. - Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención. - Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló. - Durante el término de ejecución del convenio se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno. - Que según el desarrollo del convenio, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida. Bueno; Regular; Malo. x.

En constancia, firmo: (12) JUAN FELIPE BEDOYA MENESES Director de Producción. Supervisor

(13) 18 de julio de 2024; Bogotá, D. C.,