## OFERTA ECONOMICA
OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO | [9 empty] | VERIFICACION ECONOMICA
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | FOTO DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IMPUESTO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTO | VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTO | PROMEDIO VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CUMPLE / NO CUMPLE | 20% ESTUDIO DE MERCADO | VALOR MINIMO ACEPTABLE | PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
1 | BURETA DIGITAL X50 mL | Mantenimiento preventivo y calibración acreditada BURETA DIGITAL X50 mL Calibración, Puntos de calibración: 10%, 50 %, 100% Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor). Realizar rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna, lubricación verificación operacional, ajuste general del instrumento, anexar protocolo de mantenimiento y verificación de buretas |  | Unidad | 1 | 613000 | 116470 | 729470 | 729470 | 858733.75 | CUMPLE | 171746.75 | 686987 | CUMPLE
2 | BAÑO DE MARIA DIGITAL 12 LITROS Mantenimiento correctivo | mantenimiento correctivo y calibración acreditada como medio isotérmico (con patrones calibrados y acreditados), BAÑO DE MARIA DIGITAL 12 LITROS Exactitud: ±0.2°C (37°c), Peso: 6.5 Kg, Ambiente de operación: 10°C – 30°C Resolución: 0.1°C. Calibración en sitio. realizar calibración con proveedor acreditado Puntos de calibración como medio isotermico: 30°C, 38 °C y 60°C. |  | UND | 1 | 1768000 | 335920 | 2103920 | 2103920 | 2630738.95 | CUMPLE | 526147.79 | 2104591.16 | CUMPLE
3 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 582000 | 110580 | 692580 | 692580 | 866230.75 | CUMPLE | 173246.15 | 692984.6 | CUMPLE
4 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 582000 | 110580 | 692580 | 692580 | 866230.75 | CUMPLE | 173246.15 | 692984.6 | CUMPLE
5 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 582000 | 110580 | 692580 | 692580 | 866230.75 | CUMPLE | 173246.15 | 692984.6 | CUMPLE
6 | ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA CASA MATRIZ AGILENT TECHNOLOGIES. DEBE INCLUIR KIT DE MANTENIMIENTO Y CALIFCACION. Adiconal Incluir: Glass impact beads Mark V/VI/7. 5/pk P.N 9910025700 -Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous 9910093400 ACTUALIZACION DE SOFWARE SpectrAA 5.6 | Mantenimiento preventivo y calificación ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA CASA MATRIZ AGILENT TECHNOLOGIES. DEBE INCLUIR KIT DE MANTENIMIENTO, CALIFCACION Y LOS SIGUIENTES ITEMS: (Capillary assembly for PSD-120, 5/pk PN:9910115100 X1) (Graphite electrodes for GTA 120, 1 pair PN:6310003400 X1) (Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous PN:9910093400 X1) (VGA 77 operaring supplies kit, PN:190025200 X1) (Plastic reagent vessel and cap 500mL 1/p, pn:6610011600 x1) Magnitud: Absorbancia (nm) ; Rango: 190- 900 nm, estos procesos de mantenimiento y calificación del equipo que incluye además las técnicas horno de grafito, generador de hidruros por VGA y llama deben ser ejecutados por la casa matriz. Incluir KIT de mantenimiento y Calificación para todos los componentes (Horno, llama, VGA) Adicional Incluir: -Glass impact beads Mark V/VI/7. 5/pk P.N 9910025700 -Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous P.N 9910093400 - ACTUALIZACION DE SOFWARE SpectrAA 5.6 |  | UND | 1 | 27432000 | 5212080 | 32644080 | 32644080 | 32644228.75 | CUMPLE | 6528845.75 | 26115383 | CUMPLE
7 | HORNO DE SECADO POR CONVECCION FORZADA 32 L. como medio isotérmico | calibración acreditada (con patrones calibrados y acreditados) HORNO DE SECADO POR CONVECCION FORZADA 32 L. Como medio isotérmico Tipo: UF30PLUS; Rango: 20°C-300°C . Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza general interna y externa, ajuste de parámetros y corrección de la indicación, realizar la verificación con instrumentos calibrados acreditados, anexar certificados de calibración del instrumento y el plan de aseguramiento metrológico, anexar protocolo de mantenimiento y verificación. Puntos a calibrar como medio isotermico: 100°C, 130°C y 160°C |  | UND | 1 | 1648000 | 313120 | 1961120 | 1961120 | 2451923.6 | CUMPLE | 490384.72 | 1961538.88 | CUMPLE
8 | MICROPIPETA 10-100 µL MONOCANAL BRAND | Calibración acreditada MICROPIPETA 10-100 µL MONOCANAL BRAND Puntos a calibrar: 10%-50% y 100% de su capacidad ( Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor), Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, verificación operacional, anexar protocolo de mantenimiento y verificación, realizar calibración acreditada. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 413000 | 78470 | 491470 | 491470 | 578316.2 | CUMPLE | 115663.24 | 462652.96 | CUMPLE
9 | MICROPIPETA 100-1000 µL MONOCANAL BRAND | Calibración acreditada MICROPIPETA 100-1000 µL MONOCANAL BRAND Puntos a calibrar: 10%-50% y 100% de su capacidad ( Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor), Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, verificación operacional, anexar protocolo de mantenimiento y verificación, realizar calibración acreditada. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 413000 | 78470 | 491470 | 491470 | 578316.2 | CUMPLE | 115663.24 | 462652.96 | CUMPLE
10 | Termómetro digital Y termocupla pantalla LCD | Calibración acreditada PARA termómetro digital Y termocupla pantalla LCD TERMOMETRO DIGITAL DE DOS CANALES: CANAL 1: Puntos a calibrar: 1. T1 Sensor rígido 400 - 550 °C; 2: T2 Sensor flexible tipo K : -20, -10, 2, 8, 25,70, 100, 130, 200 °C. |  | UND | 1 | 1995000 | 379050 | 2374050 | 2374050 | 2638825 | CUMPLE | 527765 | 2111060 | CUMPLE
11 | UNIDAD SCRUBBER BUCHI K-415 | Mantenimiento preventivo UNIDAD SCRUBBER BUCHI K-415 Características: Tipo: TripleScrub K-415;Peso: 11.2 Kg. Capacidad de aspiración de la bomba (máx.) 32 l/min. Capacidad de aspiración del sistema: ajustable aproximadamente entre 100 y 400 mbar por debajo de la presión atmosférica. Lugar de instalación solo para uso en interior. Temperatura de operación: +5 °C a +40 °C1/06/2021; Humedad relativa: máxima del 80% para temperaturas hasta 31 °C en descenso lineal hasta un 50% de humedad relativa a 40 °C. Anexar protocolo de mantenimiento. |  | UND | 1 | 1100000 | 209000 | 1309000 | 1309000 | 1455007.05 | CUMPLE | 291001.41 | 1164005.64 | CUMPLE
12 | BURETA 25 mL ESCALA 0.05 ml. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: BURETA 25 mL ESCALA 0.05 ml. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) |  | UND | 1 | 427000 | 81130 | 508130 | 508130 | 535500 | CUMPLE | 107100 | 428400 | CUMPLE
13 | Matraz aforado de 1000 ml. Clase A. | Calibración acreditada Matraz aforado de 1000 ml. Clase A. Puntos de calibración: 1000 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 368000 | 69920 | 437920 | 437920 | 461720 | CUMPLE | 92344 | 369376 | CUMPLE
14 | Incubadora | calibraciòn acreditada como medio isotermico Incubadora. Rango de temperatura 2°C Hasta 40°C. Puntos a calibrar como medio isotermico: 10°C, 20°C y 28°C |  | UND | 1 | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1808800 | 2261523.6 | CUMPLE | 452304.72 | 1809218.88 | CUMPLE
15 | UNIDAD DIGESTOR ENZIMATICO PARA FIBRA DIETARIA | CALIBRACION ACREDITADA como medio isotermico, UNIDAD DIGESTOR ENZIMATICO PARA FIBRA DIETARIA RANGO DE TEMPERATURA: de ambiente a 105 °C. POTENCIA: 900 W - PESO: 6.2 Kg DIMENSIONES (AXAXP): 413x295x410 mm PUNTOS A Calibrar como medio isotermico: un punto 60°C dos puntos entre 95°C - 100 °C. |  | UND | 1 | 2534000 | 481460 | 3015460 | 3015460 | 3350891.25 | CUMPLE | 670178.25 | 2680713 | CUMPLE
16 | CALIBRACION ACREDITADA TERMOMETRO | CALIBRACION ACREDITADA calibración acreditada en con laboratorio acreditado en los siguientes puntos: 2ºC; 5ºC y 8ºC |  | UNID | 1 | 482000 | 91580 | 573580 | 573580 | 675325 | CUMPLE | 135065 | 540260 | CUMPLE
17 | CALIBRACION ACREDITADA TERMOMETRO | CALIBRACION ACREDITADA calibración acreditada en con laboratorio acreditado en los siguientes rango de de: 5ºC, 15°C y 30ºC |  | UNID | 1 | 482000 | 91580 | 573580 | 573580 | 675325 | CUMPLE | 135065 | 540260 | CUMPLE
18 | CALIBRACION ACREDITADA TERMOMETRO | CALIBRACION ACREDITADA calibración acreditada en con laboratorio acreditado en los siguientes puntos: -20ºC, -10°C y 0ºC |  | UNID | 1 | 482000 | 91580 | 573580 | 573580 | 675325 | CUMPLE | 135065 | 540260 | CUMPLE
[6 empty] | VALOR TOTAL |  |  | 51673370 | 55070391.6 | CUMPLE | 11014078.32 | 44056313.28 | CUMPLE
[10 empty] | 55070391.6 | CUMPLE | 11014078.32 | 44056313.28 | PRECIO BAJO
Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: Novatek del Caribe S.A.S NIT: 900.375.197-6 Nombre del Representante Legal: Jan Carlos Rozo Palacio C.C. Nº. 8.569.380 De Soledad Dirección: Calle 84 # 42c-99 Teléfono: 3225684432 Ciudad: Barranquilla Correo electrónico: novatekdelcaribe@gmail.com. Nombre y firma del Representante Legal _______________________________ Representante Legal: Jan Carlos Rozo Palacio | [12 empty] | RESULTADO: CUMPLE (presentó aclaración de precios)
Note on E4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo aplica para los rubros: Maquinaria Industrial y Otras Compras de Equipos

## Hoja1 (hidden)
Coordinación Grupo SENNOVA - Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Formato guía Estudio de mercado - Convocatoria Sennova 2025
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Los campos verde claro claro corresponden a listas desplegables
Región | CARIBE
Regional | ATLÁNTICO
Nombre del centro de formación | 9302-Centro de Comercio y Servicios
Línea programática | 68 - Servicios tecnológicos
Titulo del Proyecto | Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos del Laboratorio de Alimentos y bebidas, para los ensayos fisicoquímicos en alimentos.
Código del proyecto 2024 al que se asocia | 11976
Red de conocimiento sectorial | Red Agrícola.
Áreas de conocimiento | 1. Ciencias naturales
Nombre formulador del proyecto | Alexis Valle Mora
Correo @sena.edu.co | avalle@sena.edu.co
Correo personal | alexisvallemora@gmail.com
Número celular | 311 4026001
IP | 52303
Rol Sennova | Responsable de ST
Rubro asociado al estudio de mercado | Mantenimiento de bienes muebles, enseres, maquinaria, equipo, transporte y software
Fecha de creación del documento | 2024-11-11
ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | FOTO DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.1 (SIFC) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.2 (AVANTIKA) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.3 (KHYMOS) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.4 (INNOVATEK) | VALOR PROMEDIO / MENOR / MAYOR UNITARIO | TOTAL | OBSERVACIONES
2 | BALANZA ANALITICA RADWAG SEMIMICRO DOBLE RANGO BASICA 82/220 g 0,01/0,1 mg | Mantenimiento Preventivo y calibración acreditada con patrones calibrados y acreditados para BALANZA ANALITICA RADWAG SEMIMICRO DOBLE RANGO BASICA 82/220 g 0,01/0,1 mg Puntos de calibración: Min.: 0 g. Max.: 220 g. Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, revisión y chequeo del sistema eléctrico con multímetro calibrado, verificación con masas calibradas bajo acreditación onac, se sugiere masas tipo F1 o E2 , la calibración debe estar vigente evidenciar esto con el certificado de calibración y el plan de aseguramiento metrológico. Puntos a calibrar: 1g, 50g, 100g,150g |  | Unidad | 1 | 2411918 | 2453185 |  |  | 2432551.5 | 2432551.5
3 | BURETA DIGITAL X50 mL | Mantenimiento preventivo y calibración acreditada BURETA DIGITAL X50 mL Calibración, Puntos de calibración: 10%, 50 %, 100% Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor). Realizar rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna, lubricación verificación operacional, ajuste general del instrumento, anexar protocolo de mantenimiento y verificación de buretas |  | Unidad | 1 | 1091359 | 1110032 |  |  | 1100695.5 | 1100695.5
4 | BAÑO DE MARIA DIGITAL 12 LITROS Mantenimiento correctivo | mantenimiento correctivo y calibración acreditada como medio isotérmico (con patrones calibrados y acreditados), BAÑO DE MARIA DIGITAL 12 LITROS Exactitud: ±0.2°C (37°c), Peso: 6.5 Kg, Ambiente de operación: 10°C – 30°C Resolución: 0.1°C. Calibración en sitio. realizar calibración con proveedor acreditado Puntos de calibración como medio isotermico: 30°C, 38 °C y 60°C. |  | UND | 1 | 1158970 | 1202376 |  |  | 1180673 | 1180673
6 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 1192328 | 1212729 |  |  | 1202528.5 | 1202528.5
7 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 1192328 | 1212729 |  |  | 1202528.5 | 1202528.5
8 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 1192328 | 1212729 |  |  | 1202528.5 | 1202528.5
12 | DESIONIZADOR DE AGUA CON DOS COLUMNAS INCLUIR CAMBIO DE RESINA (anionica y cationica) | Mantenimiento preventivo DESIONIZADOR DE AGUA CON DOS COLUMNAS INCLUIR CAMBIO DE RESINA (anionica y cationica) Mantenimiento preventivo DESIONIZADOR DE AGUA CON DOS COLUMNAS INCLUIR CAMBIO DE RESINA (anionica y cationica) Flujo de operación: 30-50 L/h; Capacidad de intercambio: catiónico (120.394 mg CaCO3) aniónico (74.983 mg CaCO3). Rendimiento del ciclo de regeneración con agua de entrada dureza 30 ppm CaCO3: 4.000 L. Garantizar CAMBIO de resina aniónica y catiónica, revisión del sistema de prefiltrado, anexar protocolo de mantenimiento y lavado de resinas. incluir resinas (cationica y anionica) |  | UND | 1 | 1038359 | 1964690 |  |  | 1501524.5 | 1501524.5
14 | Mantenimiento DESTILADOR POR ARRASTRE DE VAPOR PARA DIGESTIONES, UDK139. | Mantenimiento de destilador por arrastre de vapor rutina de mantenimiento preventivo general, limpieza general interna y externa. |  | UND | 1 | 666890 | 678300 |  |  | 672595 | 672595
15 | ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA CASA MATRIZ AGILENT TECHNOLOGIES. DEBE INCLUIR KIT DE MANTENIMIENTO Y CALIFCACION. Adiconal Incluir: Glass impact beads Mark V/VI/7. 5/pk P.N 9910025700 -Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous 9910093400 ACTUALIZACION DE SOFWARE SpectrAA 5.6 - CAMARA: 110734390 ASSY CAMARA GTA SPARE | Mantenimiento preventivo y calificación ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA CASA MATRIZ AGILENT TECHNOLOGIES. DEBE INCLUIR KIT DE MANTENIMIENTO, CALIFCACION Y LOS SIGUIENTES ITEMS: (Capillary assembly for PSD-120, 5/pk PN:9910115100 X1) (Graphite electrodes for GTA 120, 1 pair PN:6310003400 X1) (Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous PN:9910093400 X1) (VGA 77 operaring supplies kit, PN:190025200 X1) (Plastic reagent vessel and cap 500mL 1/p, pn:6610011600 x1) Magnitud: Absorbancia (nm) ; Rango: 190- 900 nm, estos procesos de mantenimiento y calificación del equipo que incluye además las técnicas horno de grafito, generador de hidruros por VGA y llama deben ser ejecutados por la casa matriz. Incluir KIT de mantenimiento y Calificación para todos los componentes (Horno, llama, VGA) Adicional Incluir: -Glass impact beads Mark V/VI/7. 5/pk P.N 9910025700 -Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous P.N 9910093400 - ACTUALIZACION DE SOFWARE SpectrAA 5.6 - CAMARA: 110734390 ASSY CAMARA GTA SPARE |  | UND | 1 | 40715367 |  | 29544102.63 |  | 35129734.815 | 35129734.815
18 | HORNO DE SECADO POR CONVECCION FORZADA 32 L. como medio isotérmico | calibración acreditada (con patrones calibrados y acreditados) HORNO DE SECADO POR CONVECCION FORZADA 32 L. Como medio isotérmico Tipo: UF30PLUS; Rango: 20°C-300°C . Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza general interna y externa, ajuste de parámetros y corrección de la indicación, realizar la verificación con instrumentos calibrados acreditados, anexar certificados de calibración del instrumento y el plan de aseguramiento metrológico, anexar protocolo de mantenimiento y verificación. Puntos a calibrar como medio isotermico: 100°C, 130°C y 160°C |  | UND | 1 | 2828833 | 3199791 |  |  | 3014312 | 3014312
19 | HORNO O MUFLA HASTA 1200 °C. como medio isotérmico. | calibración acreditada HORNO O MUFLA HASTA 1200 °C. como medio isotérmico. Calibración en sitio. Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza general interna y externa, ajuste de parámetros y corrección de la indicación, realizar la verificación con instrumentos calibrados acreditados, anexar certificados de calibración del instrumento y el plan de aseguramiento metrológico, anexar protocolo de mantenimiento y verificación. Calibración acreditada en el punto como medio isotérmico: 450°C, 525°C, 550 °C. |  | UND | 1 | 2828833 | 4217836 |  |  | 3523334.5 | 3523334.5
22 | MICROPIPETA 10-100 µL MONOCANAL BRAND | Calibración acreditada MICROPIPETA 10-100 µL MONOCANAL BRAND Puntos a calibrar: 10%-50% y 100% de su capacidad ( Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor), Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, verificación operacional, anexar protocolo de mantenimiento y verificación, realizar calibración acreditada. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 421193 | 428400 |  |  | 424796.5 | 424796.5
23 | MICROPIPETA 100-1000 µL MONOCANAL BRAND | Calibración acreditada MICROPIPETA 100-1000 µL MONOCANAL BRAND Puntos a calibrar: 10%-50% y 100% de su capacidad ( Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor), Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, verificación operacional, anexar protocolo de mantenimiento y verificación, realizar calibración acreditada. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 421193 | 428400 |  |  | 424796.5 | 424796.5
25 | NEVERA 541 L PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE | calibracion acreditada como medio isotermico, NEVERA 541 L PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE Volumen producto sin empaque: 1.37 m3; Tensión nominal de operación: 110 V CA; Corriente nominal de operación: 2.0 A; Potencia nominal de operación: 170 W; Potencia de descongelación: 290 W; Peso con empaque 143 Kg; Peso sin empaque 129 Kg; Temperatura de operación: 18°C-38°C; Clase de clima: ST (Ambientes tropicales 18-38ºC); Volumen nominal bruto: 541 Litros; Volumen nominal total de almacenamiento: 538.17 Litros; Refrigerante: R 134a; Cantidad de refrigerante: 190g; Agente espumante: Ciclo - Pentano; País de origen: KOR. puntos a calibrar como medio isotermico: congelacion: 3 puntos entre -25°C, -10°C refigreación: 3 puntos entre 2°C, 8°C. |  | UND | 1 | 4305877 | 4280668 |  |  | 4293272.5 | 4293272.5
28 | Termómetro digital Y termocupla pantalla LCD | Calibración acreditada PARA termómetro digital Y termocupla pantalla LCD TERMOMETRO DIGITAL DE DOS CANALES: CANAL 1: Puntos a calibrar: 1. T1 Sensor rígido 400 - 550 °C; 2: T2 Sensor flexible tipo K : -20, -10, 2, 8, 25,70, 100, 130, 200 °C. |  | UND | 1 | 3860940 | 3927000 |  |  | 3893970 | 3893970
30 | UNIDAD SCRUBBER BUCHI K-415 | Mantenimiento preventivo UNIDAD SCRUBBER BUCHI K-415 Características: Tipo: TripleScrub K-415;Peso: 11.2 Kg. Capacidad de aspiración de la bomba (máx.) 32 l/min. Capacidad de aspiración del sistema: ajustable aproximadamente entre 100 y 400 mbar por debajo de la presión atmosférica. Lugar de instalación solo para uso en interior. Temperatura de operación: +5 °C a +40 °C1/06/2021; Humedad relativa: máxima del 80% para temperaturas hasta 31 °C en descenso lineal hasta un 50% de humedad relativa a 40 °C. Anexar protocolo de mantenimiento. |  | UND | 1 | 507421 | 516103 |  |  | 511762 | 511762
31 | BURETA 25 mL ESCALA 0.05 ml. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: BURETA 25 mL ESCALA 0.05 ml. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
32 | Matraz aforado de 50 ml Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO Matraz aforado de 50 ml Clase A Punto a calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
33 | Matraz aforado de 100 ml. | Calibración acreditada Matraz aforado de 100 ml Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
35 | Matraz aforado de 500 ml. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO :Matraz aforado de 500 ml. Clase A. Puntos de calibración: 500 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
36 | Matraz aforado de 1000 ml. Clase A. | Calibración acreditada Matraz aforado de 1000 ml. Clase A. Puntos de calibración: 1000 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
37 | Matraz aforado de 25 ml. Clase A. | Calibración acreditada Matraz aforado de 25 ml. Clase A. Puntos de calibración: 25 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
39 | PIPETA VOLUMETRICA 5 mL | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 5 mL Puntos de calibración: 5 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
40 | PIPETA VOLUMETRICA 10 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 10 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
41 | PIPETA VOLUMETRICA 25 mL Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 25 mL Clase A. Puntos de calibración: 25 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
42 | PIPETA VOLUMETRICA 20 mL Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 20 mL Clase A. Puntos de calibración: 20 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
44 | PIPETA GRADUADA 5 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 5 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
45 | PIPETA GRADUADA 10 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 10 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
46 | PIPETA GRADUADA 25 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 25 mL. Clase A. Calibración, Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
47 | PROBETA 100 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 100 mL. Clase A. Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
48 | BURETA 25 mL VIDRIO ESCALA 0.05 mL. Clase A. | Calibración MATERIAL VOLUMETRICO:BURETA 25 mL VIDRIO ESCALA 0.05 mL. Clase A. Calibración acreditada Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor). anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
51 | PROBETA 50 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 50 mL. Clase A. Puntos de calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
56 | UNIDAD DIGESTOR ENZIMATICO PARA FIBRA DIETARIA | CALIBRACION ACREDITADA como medio isotermico, UNIDAD DIGESTOR ENZIMATICO PARA FIBRA DIETARIA RANGO DE TEMPERATURA: de ambiente a 105 °C POTENCIA: 900 W - PESO: 6.2 Kg DIMENSIONES (AXAXP): 413x295x410 mm PUNTOS A Calibrar como medio isotermico: un punto 60°C dos puntos entre 95°C - 100 °C. |  | UND | 1 | 3612085 | 3673887 |  |  | 3642986 | 3642986
59 | Incubadora | calibraciòn acreditada como medio isotermico Incubadora. Rango de temperatura 2°C Hasta 40°C. Puntos a calibrar como medio isotermico: 10°C, 20°C y 28°C |  | UND | 1 | 3258055 | 3380076 |  |  | 3319065.5 | 3319065.5
63 | PESA KERN 50g Clase E2 | CALIBRACION ACREDITADA DE PESA KERN 50g Clase E2 Calibración acreditada para pesa kern Cilindica Clase E2 de 50g. |  | UND | 1 | 519940 | 528836 |  |  | 524388 | 524388
68 | CALIBRACION ACREDITADA TERMOMETRO | CALIBRACION ACREDITADA calibración acreditada en con laboratorio acreditado en los siguientes puntos: 2ºC; 5ºC y 8ºC |  | UNID | 1 | 714976 | 727209 |  |  | 721092.5 | 721092.5
69 | CALIBRACION ACREDITADA TERMOMETRO | CALIBRACION ACREDITADA calibración acreditada en con laboratorio acreditado en los siguientes rango de de: 5ºC, 15°C y 30ºC |  | UNID | 1 | 714976 | 727209 |  |  | 721092.5 | 721092.5
70 | CALIBRACION ACREDITADA TERMOMETRO | CALIBRACION ACREDITADA calibración acreditada en con laboratorio acreditado en los siguientes puntos: -20ºC, -10°C y 0ºC |  | UNID | 1 | 714976 | 727209 |  |  | 721092.5 | 721092.5
ÚLTIMO RENGLÓN
VALOR TOTAL | [10 empty] | 78724464.815
NOTA: Adjuntar mínimo 2 soportes de los valores relacionados, que podrán ser precotizaciones, precios de catálogos de canales comerciales oficiales de proveedores o valores de acuerdos marco de precios de Colombia Compra. Los valores del estudio deberán corresponder a proveedores ubicados en Colombia y tener una fecha no mayor a 4 meses
Adecuaciones y construcciones | 11955 |  | Proyecto | Rubro | Total
Mantenimiento de bienes muebles, enseres, maquinaria, equipo, transporte y software | 11964 |  | 11976 | Mantenimiento de bienes muebles, enseres, maquinaria, equipo, transporte y software | 78724464.815
Maquinaria industrial | 11965
Materiales para formación profesional | 11969
Otras compras de equipos | 11971
Otros gastos por impresos y publicaciones | 11972
Servicios Personales Indirectos (SPI-0 Diferente a Roles SENNOVA) | 11973
Software | 11976
Viáticos y gastos de viaje al interior formación profesional | 11979
11983
12002
12013
12014
12021
12036
12038
12043
12047
12048
12049
12059
12062
12070
12072
12078
12081
12098
12108
12137
12151
12162
12194
12201
12206
12213
12216
12221
12247
12262
12265
12269
12277
12282
12283
12351
12355
12370
12385
12400
12410
12418
12434
12448
12466
12470
12481
12490
12504
12526
12529
12545
12592
12601
12618
12722
12726
12774
12784
12785
12811
12812
12818
12822
12833
12898
12927
12930
12935
13068
13076
13100
13145
13155
Note on D26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo aplica para los rubros: Maquinaria Industrial y Otras Compras de Equipos

## Hoja2 (hidden)
Coordinación Grupo SENNOVA - Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Formato guía Estudio de mercado - Convocatoria Sennova 2025
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Los campos verde claro claro corresponden a listas desplegables
Región | CARIBE
Regional | ATLÁNTICO
Nombre del centro de formación | 9302-Centro de Comercio y Servicios
Línea programática | 68 - Servicios tecnológicos
Titulo del Proyecto | Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos del Laboratorio de Alimentos y bebidas, para los ensayos fisicoquímicos en alimentos.
Código del proyecto 2024 al que se asocia | 11976
Red de conocimiento sectorial | Red Agrícola.
Áreas de conocimiento | 1. Ciencias naturales
Nombre formulador del proyecto | Alexis Valle Mora
Correo @sena.edu.co | avalle@sena.edu.co
Correo personal | alexisvallemora@gmail.com
Número celular | 311 4026001
IP | 52303
Rol Sennova | Responsable de ST
Rubro asociado al estudio de mercado | Mantenimiento de bienes muebles, enseres, maquinaria, equipo, transporte y software
Fecha de creación del documento | 2024-11-11
ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS | FOTO DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.1 (SIFC) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.2 (AVANTIKA) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.3 (KHYMOS) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.4 (INNOVATEK) | VALOR PROMEDIO / MENOR / MAYOR UNITARIO | TOTAL | OBSERVACIONES
1 | BALANZA ANALITICA EQUIMOX Modelo EAB 124i X 120g x 0,0001 g | Mantenimiento preventivo y calibración acreditada con patrones calibrados y acreditados para BALANZA ANALITICA EQUIMOX Modelo EAB 124i X 120g x 0,0001 g Capacidad: 120 g. legibilidad: 0,0001g. tamaño del plato:3,1 peso: 21 libras dimensiones: 15,4x 20,9x20,9. Puntos de calibración: Min.: 0 g. Max.: 120 g. Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, revisión y chequeo del sistema eléctrico con multímetro calibrado, verificación con masas calibradas bajo acreditación onac, se sugiere masas tipo F1 o E2 , la calibración debe estar vigente evidenciar esto con el certificado de calibración y el plan de aseguramiento metrológico, anexar protocolo de mantenimiento y verificación de balanzas, suministro e instalación sticker Puntos a calibrar: 1g, 50g, 100g. |  | Unidad | 1 | 2411918 | 2453185 |  |  | 2432551.5 | 2432551.5
2 | BALANZA ANALITICA RADWAG SEMIMICRO DOBLE RANGO BASICA 82/220 g 0,01/0,1 mg | Mantenimiento Preventivo y calibración acreditada con patrones calibrados y acreditados para BALANZA ANALITICA RADWAG SEMIMICRO DOBLE RANGO BASICA 82/220 g 0,01/0,1 mg Puntos de calibración: Min.: 0 g. Max.: 220 g. Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, revisión y chequeo del sistema eléctrico con multímetro calibrado, verificación con masas calibradas bajo acreditación onac, se sugiere masas tipo F1 o E2 , la calibración debe estar vigente evidenciar esto con el certificado de calibración y el plan de aseguramiento metrológico. Puntos a calibrar: 1g, 50g, 100g,150g |  | Unidad | 1 | 2411918 | 2453185 |  |  | 2432551.5 | 2432551.5
3 | BURETA DIGITAL X50 mL | Mantenimiento preventivo y calibración acreditada BURETA DIGITAL X50 mL Calibración, Puntos de calibración: 10%, 50 %, 100% Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor). Realizar rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna, lubricación verificación operacional, ajuste general del instrumento, anexar protocolo de mantenimiento y verificación de buretas |  | Unidad | 1 | 1091359 | 1110032 |  |  | 1100695.5 | 1100695.5
4 | BAÑO DE MARIA DIGITAL 12 LITROS Mantenimiento correctivo | calibración acreditada como medio isotérmico (con patrones calibrados y acreditados), BAÑO DE MARIA DIGITAL 12 LITROS Exactitud: ±0.2°C (37°c), Peso: 6.5 Kg, Ambiente de operación: 10°C – 30°C Resolución: 0.1°C. Calibración en sitio. realizar calibración con proveedor acreditado Puntos de calibración como medio isotermico: 30°C, 38 °C y 60°C. |  | UND | 1 | 1158970 | 1202376 |  |  | 1180673 | 1180673
5 | CABINA DE EXTRACCION DE VAPORES CON CONTROLES DIGITALES Y LAMPARA UV Y LUZ SODIO-SIN DUCTO. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR EL FILTRO A CAMBIAR | Mantenimiento preventivo (si requiere ajuste realizar). CON CAMBIO DE FILTRO (Filtro de Carbon activado, medidas: 495*1030*30mm) CABINA DE EXTRACCION DE VAPORES CON CONTROLES DIGITALES Y LAMPARA UV Y LUZ SODIO-SIN DUCTO. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR EL FILTRO A CAMBIAR Mantenimiento preventivo INCLUIR CAMBIO DE FILTRO (Filtro de Carbon activado, size 495*1030*30mm). Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, revisión y ajuste del display, presenta desajuste en el teclado, desarme total del equipo y limpieza general, chequeo y ajuste del sistema electrónico, realizar verificación del equipo con anemómetro. Incluir cambio de filtro (Filtro de Carbon activado, size 495*1030*30mm). Medidas del filtro: (Filtro de Carbon activado, medidas: 495*1030*30mm |  | UND | 1 | 13765772 | 14001302 |  |  | 13883537 | 13883537
6 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 1192328 | 1212729 |  |  | 1202528.5 | 1202528.5
7 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 1192328 | 1212729 |  |  | 1202528.5 | 1202528.5
8 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 1192328 | 1212729 |  |  | 1202528.5 | 1202528.5
9 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 1192328 | 1212729 |  |  | 1202528.5 | 1202528.5
10 | DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR | calibración acreditada ( con patrones calibrados y acreditados) para DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA LCD. ICLUIR CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADA POR PROVEEDOR Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor); . Calibración por el método de comparación directa, anexar certificado de calibración acreditado del instrumento patrón utilizado en la verificación, anexar protocolo de verificación, anexar convenio con laboratorio de metrología. SE SOLICITA CAMBIO DE BATERIAS EN SITIO Puntos a calibrar: Temperatura: 15°C, 25°C, 40°C Humedad Relativa: 30%, 50%, 90% RH |  | UND | 1 | 1192328 | 1212729 |  |  | 1202528.5 | 1202528.5
12 | DESIONIZADOR DE AGUA CON DOS COLUMNAS INCLUIR CAMBIO DE RESINA (anionica y cationica) | Mantenimiento preventivo DESIONIZADOR DE AGUA CON DOS COLUMNAS INCLUIR CAMBIO DE RESINA (anionica y cationica) Mantenimiento preventivo DESIONIZADOR DE AGUA CON DOS COLUMNAS INCLUIR CAMBIO DE RESINA (anionica y cationica) Flujo de operación: 30-50 L/h; Capacidad de intercambio: catiónico (120.394 mg CaCO3) aniónico (74.983 mg CaCO3). Rendimiento del ciclo de regeneración con agua de entrada dureza 30 ppm CaCO3: 4.000 L. Garantizar CAMBIO de resina aniónica y catiónica, revisión del sistema de prefiltrado, anexar protocolo de mantenimiento y lavado de resinas. incluir resinas (cationica y anionica) |  | UND | 1 | 1038359 | 1964690 |  |  | 1501524.5 | 1501524.5
13 | Mantenimiento y Calificación(Unidad de digestión de 8 puestos). | DIGESTOR DE PROTEINAS: mantenimiento y Calibración/calificación de digestor enzimaticón. Rutina de mantenimiento preventivo general, limpieza general interna y externa. Calificación o calibración en 8 puestos de la unidad de Digestión: Rangos: 180°C a 230°C 410°C a 430°C |  | UND | 1 | 6563247 | 6675543 |  |  | 6619395 | 6619395
14 | Mantenimiento DESTILADOR POR ARRASTRE DE VAPOR PARA DIGESTIONES, UDK139. | Mantenimiento de destilador por arrastre de vapor rutina de mantenimiento preventivo general, limpieza general interna y externa. |  | UND | 1 | 666890 | 678300 |  |  | 672595 | 672595
15 | ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA CASA MATRIZ AGILENT TECHNOLOGIES. DEBE INCLUIR KIT DE MANTENIMIENTO Y CALIFCACION. Adiconal Incluir: Glass impact beads Mark V/VI/7. 5/pk P.N 9910025700 -Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous 9910093400 ACTUALIZACION DE SOFWARE SpectrAA 5.6 - CAMARA: 110734390 ASSY CAMARA GTA SPARE | Mantenimiento preventivo y calificación ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA CASA MATRIZ AGILENT TECHNOLOGIES. DEBE INCLUIR KIT DE MANTENIMIENTO, CALIFCACION Y LOS SIGUIENTES ITEMS: (Capillary assembly for PSD-120, 5/pk PN:9910115100 X1) (Graphite electrodes for GTA 120, 1 pair PN:6310003400 X1) (Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous PN:9910093400 X1) (VGA 77 operaring supplies kit, PN:190025200 X1) (Plastic reagent vessel and cap 500mL 1/p, pn:6610011600 x1) Magnitud: Absorbancia (nm) ; Rango: 190- 900 nm, estos procesos de mantenimiento y calificación del equipo que incluye además las técnicas horno de grafito, generador de hidruros por VGA y llama deben ser ejecutados por la casa matriz. Incluir KIT de mantenimiento y Calificación para todos los componentes (Horno, llama, VGA) Adicional Incluir: -Glass impact beads Mark V/VI/7. 5/pk P.N 9910025700 -Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous P.N 9910093400 - ACTUALIZACION DE SOFWARE SpectrAA 5.6 - CAMARA: 110734390 ASSY CAMARA GTA SPARE |  | UND | 1 | 40715367 |  | 29544102.63 |  | 35129734.815 | 35129734.815
16 | Mantenimiento preventivo Para 5 MANOREDUCTORES Y LINEA DE GASES QUE FUNCIONAN PARA UN EQUIPO ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA AGILENT TECHNOLOGIES Incluir RECARGA DE GASES (ACETILENO, OXIDO NITROSO, NITROGENO, ARGON) | Mantenimiento preventivo de linea de gases, manoreductores y recarga de cilindros, Que trabajam para Equipo Espectrómetro de Absorción Atómica 240 FS AA. Mantenimiento preventivo a la red de gases, manómetros, revisión, ajuste de las válvulas pruebas de fugas, revisión de los sistemas de purga, tanqueo de todos los cilindros (ACETILENO, OXIDO NITROSO, NITROGENO, ARGON), incluir Certificado de analisis de los gases (impresos) Anexar protocolos de mantenimiento y verificación. | NA | UND | 1 | 29714847 | 42807037 |  |  | 36260942 | 36260942
18 | HORNO DE SECADO POR CONVECCION FORZADA 32 L. como medio isotérmico | calibración acreditada (con patrones calibrados y acreditados) HORNO DE SECADO POR CONVECCION FORZADA 32 L. Como medio isotérmico Tipo: UF30PLUS; Rango: 20°C-300°C . Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza general interna y externa, ajuste de parámetros y corrección de la indicación, realizar la verificación con instrumentos calibrados acreditados, anexar certificados de calibración del instrumento y el plan de aseguramiento metrológico, anexar protocolo de mantenimiento y verificación. Puntos a calibrar como medio isotermico: 100°C, 130°C y 160°C |  | UND | 1 | 2828833 | 3199791 |  |  | 3014312 | 3014312
19 | HORNO O MUFLA HASTA 1200 °C. como medio isotérmico. | calibración acreditada HORNO O MUFLA HASTA 1200 °C. como medio isotérmico. Calibración en sitio. Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza general interna y externa, ajuste de parámetros y corrección de la indicación, realizar la verificación con instrumentos calibrados acreditados, anexar certificados de calibración del instrumento y el plan de aseguramiento metrológico, anexar protocolo de mantenimiento y verificación. Calibración acreditada en el punto como medio isotérmico: 450°C, 525°C, 550 °C. |  | UND | 1 | 2828833 | 4217836 |  |  | 3523334.5 | 3523334.5
20 | MICROPIPETA 100-1000 µL MONOCANAL BOECO GERMANY | Calibración acreditada MICROPIPETA 100-1000 µL MONOCANAL BOECO GERMANY Puntos a calibrar: 10%-50% y 100% de su capacidad ( Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) |  | UND | 1 | 421193 | 428400 |  |  | 424796.5 | 424796.5
21 | MICROPIPETA 10-100 µL MONOCANAL BRAND | Calibración acreditada MICROPIPETA 10-100 µL MONOCANAL BRAND Puntos a calibrar: 10%-50% y 100% de su capacidad ( Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor). Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, verificación operacional, anexar protocolo de mantenimiento y verificación, realizar calibración acreditada. |  | UND | 1 | 421193 | 428400 |  |  | 424796.5 | 424796.5
22 | MICROPIPETA 10-100 µL MONOCANAL BRAND | Calibración acreditada MICROPIPETA 10-100 µL MONOCANAL BRAND Puntos a calibrar: 10%-50% y 100% de su capacidad ( Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor), Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, verificación operacional, anexar protocolo de mantenimiento y verificación, realizar calibración acreditada. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 421193 | 428400 |  |  | 424796.5 | 424796.5
23 | MICROPIPETA 100-1000 µL MONOCANAL BRAND | Calibración acreditada MICROPIPETA 100-1000 µL MONOCANAL BRAND Puntos a calibrar: 10%-50% y 100% de su capacidad ( Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor), Rutina de mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, verificación operacional, anexar protocolo de mantenimiento y verificación, realizar calibración acreditada. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 421193 | 428400 |  |  | 424796.5 | 424796.5
25 | NEVERA 541 L PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE | calibracion acreditada como medio isotermico, NEVERA 541 L PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE Volumen producto sin empaque: 1.37 m3; Tensión nominal de operación: 110 V CA; Corriente nominal de operación: 2.0 A; Potencia nominal de operación: 170 W; Potencia de descongelación: 290 W; Peso con empaque 143 Kg; Peso sin empaque 129 Kg; Temperatura de operación: 18°C-38°C; Clase de clima: ST (Ambientes tropicales 18-38ºC); Volumen nominal bruto: 541 Litros; Volumen nominal total de almacenamiento: 538.17 Litros; Refrigerante: R 134a; Cantidad de refrigerante: 190g; Agente espumante: Ciclo - Pentano; País de origen: KOR. puntos a calibrar como medio isotermico: congelacion: 3 puntos entre -25°C, -10°C refigreación: 3 puntos entre 2°C, 8°C. |  | UND | 1 | 4305877 | 4280668 |  |  | 4293272.5 | 4293272.5
27 | PURIFICADOR DE AGUA PARA LA OBTENCION DE AGUA TIPO 1 | Mantenimiento preventivo PURIFICADOR DE AGUA PARA LA OBTENCION DE AGUA TIPO 1 Características: Tipo: Smart2pure 3UV;Magnitud: Temperatura (°C), Conductividad (μS/cm);Rango: Temperatura (2°C - 35°C), Conductividad (0.055 - 30 μS/cm);Resolución: Temperatura (0.1°C), Conductividad (0.1 μS/cm); Tipo de agua producto: Tipo 1 y tipo 2, Caudal: 0.6 l/min; Índice densidad del sedimento (SDI) las bacterias ser < 0.01; Conductividad (temperatura de referencia +25°C): 1200 μS/cm (0.0008 MΩ*cm); Cloro libre: Max 0.1 ppm; Contenido de manganeso: Max 0.05 ppm; Contenido de hierro: Max 0.05 ppm; Rango pH 4-11; Temperatura: +2°C - +35°C; Presión: 1 - 6 bar /14 - 87 PSI (a presión > 6 bar / 87 PSI un reductor de presión debe instalarse arriba del Sistema) |  | UND | 1 | 1240181 | 1261400 |  |  | 1250790.5 | 1250790.5
28 | Termómetro digital Y termocupla pantalla LCD | Calibración acreditada PARA termómetro digital Y termocupla pantalla LCD TERMOMETRO DIGITAL DE DOS CANALES: CANAL 1: Puntos a calibrar: 1. T1 Sensor rígido 400 - 550 °C; 2: T2 Sensor flexible tipo K : -20, -10, 2, 8, 25,70, 100, 130, 200 °C. |  | UND | 1 | 3860940 | 3927000 |  |  | 3893970 | 3893970
30 | UNIDAD SCRUBBER BUCHI K-415 | Mantenimiento preventivo UNIDAD SCRUBBER BUCHI K-415 Características: Tipo: TripleScrub K-415;Peso: 11.2 Kg. Capacidad de aspiración de la bomba (máx.) 32 l/min. Capacidad de aspiración del sistema: ajustable aproximadamente entre 100 y 400 mbar por debajo de la presión atmosférica. Lugar de instalación solo para uso en interior. Temperatura de operación: +5 °C a +40 °C1/06/2021; Humedad relativa: máxima del 80% para temperaturas hasta 31 °C en descenso lineal hasta un 50% de humedad relativa a 40 °C. Anexar protocolo de mantenimiento. |  | UND | 1 | 507421 | 516103 |  |  | 511762 | 511762
31 | BURETA 25 mL ESCALA 0.05 Ml. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: BURETA 25 mL ESCALA 0.05 Ml. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
32 | Matraz aforado de 50 ml Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO Matraz aforado de 50 ml Clase A Punto a calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
33 | Matraz aforado de 100 ml. | Calibración acreditada Matraz aforado de 100 ml Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
34 | Matraz aforado de 250 ml. Clase A, | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: Matraz aforado de 250 ml. Clase A, Puntos de calibración: 250 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
35 | Matraz aforado de 500 ml. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO :Matraz aforado de 500 ml. Clase A. Puntos de calibración: 500 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
36 | Matraz aforado de 1000 ml. Clase A. | Calibración acreditada Matraz aforado de 1000 ml. Clase A. Puntos de calibración: 1000 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
37 | Matraz aforado de 25 ml. Clase A. | Calibración acreditada Matraz aforado de 25 ml. Clase A. Puntos de calibración: 25 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
38 | PIPETA VOLUMETRICA 2 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 2 mL. Clase A. Puntos de calibración: 2 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
39 | PIPETA VOLUMETRICA 5 mL | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 5 mL Puntos de calibración: 5 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
40 | PIPETA VOLUMETRICA 10 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 10 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
41 | PIPETA VOLUMETRICA 25 mL Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 25 mL Clase A. Puntos de calibración: 25 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
42 | PIPETA VOLUMETRICA 20 mL Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 20 mL Clase A. Puntos de calibración: 20 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
43 | PIPETA VOLUMETRICA 1 mL Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 1 mL Clase A.Puntos de calibración: 1 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
44 | PIPETA GRADUADA 5 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 5 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
45 | PIPETA GRADUADA 10 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 10 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
46 | PIPETA GRADUADA 25 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 25 mL. Clase A. Calibración, Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
47 | PROBETA 100 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 100 mL. Clase A. Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
48 | BURETA 25 mL VIDRIO ESCALA 0.05 mL. Clase A. | Calibración MATERIAL VOLUMETRICO:BURETA 25 mL VIDRIO ESCALA 0.05 mL. Clase A. Calibración acreditada Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor). anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
49 | Matraz aforado de 50 ml Clase A AMBAR. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO Matraz aforado de 50 ml Clase A AMBAR. Punto a calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
50 | Matraz aforado de 100 ml AMBAR | Calibración acreditada Matraz aforado de 100 ml AMBAR Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
51 | PROBETA 50 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 50 mL. Clase A. Puntos de calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
52 | PROBETA 250 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 50 mL. Clase A. Puntos de calibración: 250 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. |  | UND | 1 | 456293 | 464100 |  |  | 460196.5 | 460196.5
54 | REFRIGERADOR DE LABORATORIO | calibración acreditada de la nevera puntos a calibrar como medio isotermico: CALIBRAR TRES (3) PUNTOS ENTRE 2°C Y 8°C . |  | UND | 1 | 4305877 | 2327164 |  |  | 3316520.5 | 3316520.5
55 | UNIDAD FIBRA CRUDA Y PLANCHA DE CALENTAMIENTO. | Mantenimiento preventivo UNIDAD FIBRA CRUDA Y PLANCHA DE CALENTAMIENTO. DEBE INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ESTRUCTURA: Metálica con pintura epoxi, TIPO DE EXTRACCIÓN: caliente y fría NÚMERO DE MUESTRAS: FIWE 6 posiciones |  | UND | 1 | 6578808 | 12594365.19 |  |  | 9586586.595 | 9586586.595
56 | UNIDAD DIGESTOR ENZIMATICO PARA FIBRA DIETARIA | Mantenimiento preventivo Y CALIBRACION ACREDITADA como medio isotermico, UNIDAD DIGESTOR ENZIMATICO PARA FIBRA DIETARIA RANGO DE TEMPERATURA: de ambiente a 105 °C POTENCIA: 900 W - PESO: 6.2 Kg DIMENSIONES (AXAXP): 413x295x410 mm PUNTOS A Calibrar como medio isotermico: un punto 60°C dos puntos entre 95°C - 100 °C. |  | UND | 1 | 3612085 | 3673887 |  |  | 3642986 | 3642986
57 | UNIDAD FILTRACION FIBRA DIETARIA. | Mantenimiento preventivo UNIDAD FILTRACION FIBRA DIETARIA. DEBE INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ESTRUCTURA: metálica con pintura epoxi, BOMBA PERISTÁLTICA: alta capacidad de aspiración. CONTRAPRESIÓN: regulación electrónica, RECOGIDA DE RESIDUOS: separada, TIEMPO DE FILTRACIÓN: reducido . POTENCIA: 220 W. PESO: 28 Kg DIMENSIONES (AXAXP): 750x420x380 mm. |  | UND | 1 | 6674278 | 6788474 |  |  | 6731376 | 6731376
58 | COMPRESOR DE AIRE. | Compresor de aire. mantenimiento general. Cambio de consumibles (filtros, liquidos) rutina de mantenimiento. Cambio de filtro de aire (SI REQUIERE) |  | UND | 1 | 1333779 | 3074246 |  |  | 2204012.5 | 2204012.5
59 | Incubadora | calibraciòn acreditada como medio isotermico Incubadora. Rango de temperatura 2°C Hasta 40°C. Puntos a calibrar como medio isotermico: 10°C, 20°C y 28°C |  | UND | 1 | 3258055 | 3380076 |  |  | 3319065.5 | 3319065.5
62 | PESA TROEMNER 1g Clase M1 | CALIBRACION ACREDITADA DE PESA TROEMNER 1gClase M1 Calibración acreditada para pesa TROEMNER Cilindrica Clase M1 de 1g. |  | UND | 1 | 519940 | 528836 |  |  | 524388 | 524388
63 | PESA KERN 50g Clase E2 | CALIBRACION ACREDITADA DE PESA KERN 50g Clase E2 Calibración acreditada para pesa kern Cilindica Clase E2de 50g. |  | UND | 1 | 519940 | 528836 |  |  | 524388 | 524388
64 | PESA TROEMNER 100g Clase M1 | CALIBRACION ACREDITADA DE PESA TROEMNER 100g Clase M1 Calibración acreditada para pesa TROEMNER Cilindrica Clase M1 de 100g. |  | UND | 1 | 519940 | 528836 |  |  | 524388 | 524388
67 | CALIBRACION ACREDITADA TERMOMETRO | CALIBRACION ACREDITADA calibración acreditada en con laboratorio acreditado en los siguientes puntos: 2ºC; 5ºC y 8ºC |  | UNID | 1 | 714976 | 727209 |  |  | 721092.5 | 721092.5
68 | CALIBRACION ACREDITADA TERMOMETRO | CALIBRACION ACREDITADA calibración acreditada en con laboratorio acreditado en los siguientes puntos: 2ºC; 5ºC y 8ºC |  | UNID | 1 | 714976 | 727209 |  |  | 721092.5 | 721092.5
69 | CALIBRACION ACREDITADA TERMOMETRO | CALIBRACION ACREDITADA calibración acreditada en con laboratorio acreditado en los siguientes rango de de: 5ºC, 15°C y 30ºC |  | UNID | 1 | 714976 | 727209 |  |  | 721092.5 | 721092.5
70 | CALIBRACION ACREDITADA TERMOMETRO | CALIBRACION ACREDITADA calibración acreditada en con laboratorio acreditado en los siguientes puntos: -20ºC, -10°C y 0ºC |  | UNID | 1 | 714976 | 727209 |  |  | 721092.5 | 721092.5
71 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN PARA EL CROMATOGRAFO HPLC Marca Thermo Scientific, Modelo Ultimate 3000 Serial 8171503 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN PARA EL CROMATOGRAFO HPLC Marca Thermo Scientific, Modelo Ultimate 3000 Serial 8171503. El servicio debe incluir la revisión de todas las partes mecánicas, eléctricas y se requiere protocolo de calificación establecido por el Fabricante para garantizar que el equipo opere en óptimas condiciones. emplear Materiales de Referencia Certificados y trazables a organismos internacionales acreditados. |  | UNID | 1 | 44423625 |  |  | 44297750 | 44360687.5 | 44360687.5
ÚLTIMO RENGLÓN
VALOR TOTAL | [10 empty] | 213156561.41
NOTA: Adjuntar mínimo 2 soportes de los valores relacionados, que podrán ser precotizaciones, precios de catálogos de canales comerciales oficiales de proveedores o valores de acuerdos marco de precios de Colombia Compra. Los valores del estudio deberán corresponder a proveedores ubicados en Colombia y tener una fecha no mayor a 4 meses
Adecuaciones y construcciones | 11955 |  | Proyecto | Rubro | Total
Mantenimiento de bienes muebles, enseres, maquinaria, equipo, transporte y software | 11964 |  | 11976 | Mantenimiento de bienes muebles, enseres, maquinaria, equipo, transporte y software | 213156561.41
Maquinaria industrial | 11965
Materiales para formación profesional | 11969
Otras compras de equipos | 11971
Otros gastos por impresos y publicaciones | 11972
Servicios Personales Indirectos (SPI-0 Diferente a Roles SENNOVA) | 11973
Software | 11976
Viáticos y gastos de viaje al interior formación profesional | 11979
11983
12002
12013
12014
12021
12036
12038
12043
12047
12048
12049
12059
12062
12070
12072
12078
12081
12098
12108
12137
12151
12162
12194
12201
12206
12213
12216
12221
12247
12262
12265
12269
12277
12282
12283
12351
12355
12370
12385
12400
12410
12418
12434
12448
12466
12470
12481
12490
12504
12526
12529
12545
12592
12601
12618
12722
12726
12774
12784
12785
12811
12812
12818
12822
12833
12898
12927
12930
12935
13068
13076
13100
13145
13155
Note on D26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo aplica para los rubros: Maquinaria Industrial y Otras Compras de Equipos