FORMATO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ciudad y fecha

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES PARA DOTAR LOS LABORATORIOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA.

LOTE 3: Adquisición de baño de ultrasonido, incubadora y estufa/ horno de vacío de secado y calefacción con Bomba de vacío para dotar los laboratorios de la SMQB

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por el representante legal y/o persona natural, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales.

Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la prestación del servicio objeto del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas, conforme a las obligaciones establecidas en el proceso y los ponderables ofrecidos en la propuesta.

Los requisitos y condiciones técnicas exigidas por la entidad para la contratación requerida son las siguientes:

| Ítem | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baño de ultrasonido Con o sin calentamiento 1 L de capacidad minima Interruptor del temporizador de 0 a 15 min o funcionamiento continuo Depósito de acero inoxidable. | 1 |
| 2 | Incubadora (convección forzada) Rango de temperatura mínimo: desde 7 °C a 100 °C por encima de la temperatura ambiente Convección forzada Controlador con pantalla LCD, LED o retroiluminada Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG) Rejillas cromadas para disposición interna de los elementos Datos eléctricos: 120V a 60Hz Desviación de temperatura ambiente a 37 °C [± K] : 0.2 Fluctuación de la temperatura a 37 °C [± K]: 0.1 Capacidad: Mínimo 59 Litros Incluir certificado de calibración de fábrica. | 1 |
| 3 | Estufa /Horno de vacío de secado y calefacción con Bomba de vacío 50 L, de 120 VAC 50/60 Hz., que incluya todos los accesorios para la puesta en funcionamiento. Operacion hasta 250 °C, o Se aceptan temperaturas de operación 9°C por encima de la temperatura ambiente hasta 220°C Intervalo de vacío de 0 a -0.05 MPa. Panel de control. Ventana de vidrio Templado Cierre hermético. Opcional: Sistema de activación automático. Debe incluir bomba de vacío compatible con horno de vacío, de 120 VAC a 60 Hz la bomba debe alcanzar mínimo 7 mbar de vacío Es necesario que la bomba tenga resistencia química. | 1 |

Nota: Se aceptarán los equipos que cumplan con las características mínimas descritas o los que tengan características específicas superiores.

Proponente: ____________________

NIT No. ____________________

Dirección ____________________

Telefono____________	Fax _______________

Correo electrónico de la persona que atiende la presente contratación ________________

Nombre del Representante Legal: ____________________

Dirección _________________________________Telefono  ________________

Firma del Representante Legal ____________________

Correo electrónico____________________

Documento de Identificación ____________________