Convocatoria Pública No. CP-002-2025

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

II.I. DESCRIPCION.

El objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación de los proyectos objeto del Proceso de Contratación se identifican en la siguiente tabla:

| Objeto del proyecto | Plazo del Contrato | Valor Presupuesto Oficial (pesos incluido IVA) | Lugar(es) de ejecución del Contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MAMOGRAFÍA (MAMÓGRAFO) PARA USO DE LA E.S.E. FRAY LUIS DE LEÓN DE PLATO – MAGDALENA | UN (1) MES | SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($742.036.000,oo) M/L | PLATO – MAGDALENA |

II.II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En desarrollo del objeto contractual, el PROVEEDOR deberá entregar oportunamente al contratante UN (1) EQUIPO DE MAMOGRAFIA (MAMOGRAFO), conforme a las especificaciones técnicas que en adelante se exponen, las cuales corresponden a las plasmadas en la solicitud de recursos presentada al Ministerio de Protección Social:

|  | 7.3. Movimiento vertical: 600 mm + 150 mm (inclinación del círculo) |
| --- | --- |
|  | 7.4. Distancia mínima Bucky-suelo: 650 mm |
|  | 7.5. Distancia máxima en vertical: 1.250 mm |
|  | 7.6. Distancia máxima con inclinación: 1.400 mm |
|  | 7.7. Rotación: +90°, -180° (manual) |
|  | 7.8. Inclinación: +180°, -30° (manual) |
|  | 7.9. Rejilla: carrera de 8 mm con movimiento motorizado |
|  | 8. Estación de Adquisición |
|  | 8.1. Pantalla LCD LED o TFT LED grado médico de visualización |
|  | 8.2. Incluye sistema de cómputo para estación de trabajo (SSD 1TB, RAM 8GB, SO licenciado, periféricos) |
|  | 9. Conectividad: DICOM 3.0 |
|  | 10. Alimentación: 110-120 VCA (50/60 Hz) |
|  | 10.1 Sistema de UPS 3 -6 Kva |

II.III. AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS.

El futuro contratista deberá contar con todas las autorizaciones, permisos y/o licencias que sean requeridos para llevar a cabo las actividades objeto de la ejecución del contrato.