PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

No. SGC-SASI-017-2025

FORMATO No. 2

ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS

Bogotá, _________________________

Señores

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO – SGC

Diagonal 53 #34-53, Bogotá

Referencia: Proceso de Selección Abreviada No. SGC-SASI-017-2025

Con el ánimo de aplicar en la habilitación del factor de técnico, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, como Representante Legal de (persona jurídica o persona natural), en caso de resultar adjudicatario dentro de este proceso, me comprometo a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas exigidas en el proceso

- OBJETO A CONTRATAR:

Adquisición de acelerógrafos para actualización de la red nacional de acelerógrafos de la Dirección Técnica de Geoamenazas del SGC.

- CLASIFICACIÓN UNSPSC: El objeto a contratar debe clasificarse en cualquiera de los códigos del clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), relacionados a continuación:

| SEGMENTOS | FAMILIAS | CLASES | NOMBRE CLASES |
| --- | --- | --- | --- |
| 41000000 | 41110000 | 41114100 | Instrumentos sismológicos |
| 41000000 | 41110000 | 41111900 | Instrumentos indicadores de registro |
| 41000000 | 41110000 | 41113600 | Equipo de Medición y comprobación eléctrica |

- Adquisición de acelerógrafos para actualización de la red nacional de acelerógrafos de la Dirección Técnica de Geoamenazas del SGC: El Contratista que resulte seleccionado mediante el proceso de selección, se obliga a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas previstas a continuación:

ACELERÓGRAFOS COMPACTOS PARA RED POR DESCARGA CON MEMORIA ABATIBLE DE ALMACENAMIENTO

INTERNO MÍNIMO DE 32GB CON SUS PERIFÉRICOS (Cable de alimentación, antena GPS, cable de comunicaciones) cuya instrumentación cumpla las siguientes especificaciones técnicas:

|  | COMPONENTES | DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES |
| --- | --- | --- |
| ACELERÓGRAFO | Sensor | Tipo FBA - Force Balanced Accelerometer |
|  | Rango Dinámico Del Sensor | Mayor a 150 dB. Debe permitir prueba de calibración de los sensores: Seno y escalón. |
|  | Ganancia Configurable Por Interfaz Web. Rango De Medición | Mínimo 1g, 2g, 4g electrónicamente seleccionable por el usuario |
|  | Resolución Digitalizador / Rango Dinámico | 24 bits de resolución con rango dinámico mayor a 130 dB |
|  | Muestreo de las señales de cada Componente | 100 y 200 Mínimo, seleccionable para cada canal |
|  | Precisión En Sincronización (Timing) | Integrado completamente al sistema con oscilador interno. |
|  | Configuración rápida del equipo | Debe permitir la opción de carga y descarga de la configuración vía archivo, vía Interfaz Web |
|  | Archivo De Respuesta del equipo | Descargable Del Equipo En Formato Resp y/o Dataless Seed con la configuración definida por el usuario al momento de uso o instalación |
|  | Verificación Del Registro De La Serie De Tiempo | Las señales en registro deben poder visualizarse en tiempo real desde la interfaz web - Interfaz de usuario |
|  | Creación De Disparos Para Verificación De Calidad De La Señal | Debe permitir la declaración de eventos para la verificación del funcionamiento. Disparar eventos de prueba y verificar el estado de operación mediante indicadores LED. |
|  | Formato De Almacenamiento Interno De Datos | El almacenamiento interno de los datos en el dispositivo debe ser en MINISEED (puede haber otros formatos opcionales propietarios de fábrica, pero el formato de almacenamiento interno MSEED es obligatorio) |
|  | Almacenamiento de datos | Los datos deben poder configurarse para ser almacenados en formato miniseed, por canales independientes, con tamaño de almacenamiento de archivo configurable por hasta un (1) minuto, una (1) hora y/o un (1) día. La etiqueta o nombre de archivo debe ser compatible con el desarrollo propio del sistema de adquisición construido para la RSNC, que permita almacenar la información bajo la siguiente estructura de nombre para cada canal, en archivos de máximo un día de duración: NET.STA.LOC.CHAN.TYPE.YEAR.DAY (día juliano) i.e. CM.CBUCF.10.HNE.D.2022.058 - Componente EW CM.CBUCF.10.HNN.D.2022.058 - Componente NS CM.CBUCF.10.HNZ.D.2022.058 - Componente vertical Se debe entregar un archivo descargado directamente desde el equipo configurado con los siguientes parámetros técnicos: frecuencia de muestreo de 200 sps, ganancia de 2G, nombre de estación compuesto por cinco caracteres (por ejemplo, CBUCF), canales identificados como HNE, HNZ y HNN, LocID asignado como 10, red de adquisición especificada como LB. También debe adjuntarse el archivo de respuesta obtenido posteriormente a la configuración antes mencionada, en formato RESP o DATALESS, que permita verificar la correcta calibración y respuesta del equipo ante señales sísmicas. |
|  | Configuración De Cada Canal | Nombre de estación mínimo (ID) 5 caracteres alfanuméricosIdentificador de RED (NET) mínimo 2 caracteresCódigo de localización (LocID) mínimo 2 dígitos |
|  | Descarga De Datos | Los datos deben permitir la copia directa al PC o laptop (en formato mseed) sin necesidad de usar una aplicación adicional a la nativa de copia de datos del sistema operativo Linux o Windows del PC desde la tarjeta de memoria extraíble que permite la copia al computador de manera directa. Se debe poder también descargar los datos desde el equipo directamente al PC por medio de cable UTP, conexión ethernet, protocolo sftp, en caso de requerirse a una velocidad mínima de transmisión de datos. |
|  | Memoria Extraíble (Hot Swappable) | Los equipos deben tener unidad de almacenamiento (USB, SD, microSD, etc) intercambiable y extraíble en modo seguro, sin necesidad de abrir el equipo. El tamaño de almacenamiento de dicha memoria debe ser mínimo de 32GB |
|  | Protocolo De Comunicaciones | Opciones de comunicación: Ethernet TCP/IP 10/100Base-T, RS-232 (opcional), FTP (opcional) y SFTP. WiFI(opcional), modem 4G(opcional) |
|  | Transmisión De Datos | Telemetría sobre modem o radio. Transmisión de datos en tiempo real compatibles con SEEDLink, SeisComP, y Earthworm; con soporte de por lo menos 2 conexiones simultáneas. |
|  | Actualización De Versionamiento e Firmware A ravés De La Interfaz De Usuario | Fácilmente configurable desde el entorno de usuario -botón de “update” |
|  | Peso | Menor que 3kg |
|  | Dimensiones Carcasa | Portable para transporte aéreo. Sin elementos adicionales frágiles (ventanas digitales) que sufran por posibles golpes, debe ser robusto dado que es un sensor para la medición del movimiento fuerte ante un terremoto. |
|  | Anclaje | Sistema de anclaje físico. |
|  | Verificación de estado Del Equipo | Lectores led externos que indiquen el funcionamiento del equipo |
|  | Nivelación Verificación | Burbuja física de verificación de la Nivelación |
|  | GPS | Interno en el equipo con conector TNC (hembra) y la antena externa de GPS con 50 ohm de impedancia de salida y conector TNC (hembra). Incluir cable coaxial RG58 mayor a 8 metros |
|  | Protecciones y alimentación | Protección EMI/RMI: Todas las entradas y salidas deben estar protegidas contra EMI, RFI y transitorios. Además de las protecciones por Voltaje inverso, sobretensión y baja tensión. Fuente de Alimentación: Desde 9 VDC a 28VDC |
|  | Voltaje de alimentación | 12VDC a 24VDC |
|  | Consumo de potencia | Inferior a 3W (3 vatios) |
|  | Rango de Temperatura de operación | -20° a 60°C |
|  | Humedad | 0 a 100% |
|  | Garantía de funcionamiento | Garantía de fábrica de 1 año. El fabricante debe garantizar soporte técnico gratuito por email, actualizaciones de firmware gratuitas y disponibilidad de partes durante toda la vida útil del equipo. Si se llegase a presentar un problema de funcionamiento responsabilidad del fabricante o de alguno de sus proveedores que impida que el equipo o alguno de sus accesorios cumpla con su vida útil, el fabricante deberá notificar por correo o mediante su página web de dicho problema y de las formas de mitigarlo al menos con un año de anticipación. Si esto no se cumple el fabricante debe garantizar que correrá con los gastos de reposición de los equipos o accesorios, con el fin de garantizar su normal funcionamiento. Los equipos suministrados deben garantizar su correcto funcionamiento ante el problema del GPS conocido como “Week Number Roll Over” o “WNRO” o problemas relacionados. Entrenamiento: Se requiere entrenamiento MÍNIMO DE 16 horas en el manejo del equipo y el manual de usuario del equipo, en medio físico antes del entrenamiento, contemplando lo siguiente: Configuración y operación del o los equipos a instalar Tipos de conexiones Transferencia de datos Pruebas de chequeo del funcionamiento con diferentes opciones Recomendaciones en el cuidado de los equipos y su operación, tanto en instalación como en funcionamiento como estación permanente. |

OTROS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

CATALOGOS: El proponente deberá adjuntar junto a su propuesta catálogos o ficha técnicas del equipo ofrecido indicando marca y referencia donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. Las especificaciones que no se puedan evidenciar en los catálogos y/o fichas técnicas, deben ser certificadas por el fabricante del equipo mediante una carta en idioma español (esto como evidencia del cumplimiento de dichos parámetros para el equipo y modelo de la oferta), o, en su defecto, en idioma original con traducción simple.

CERTIFICADO COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: Él proponente debe anexar certificado de acreditación como proveedor, distribuidor y/o Resellers autorizado en colombia de los bienes o ítems a ofertar, en el caso que el distribuidor sea un intermediario de proveedor autorizado en Colombia, deberá anexar el certificado del proveedor autorizado en Colombia, emitido por la casa matriz donde demuestre su vínculo distribuidor y/o comercializador autorizado en Colombia de los bienes ofertados.

NOTA: En caso de que el proponente interesado NO, cuente con la certificación, de la casa matriz, como proveedor autorizado en Colombia deberá anexar documento firmado por el representante legal en Colombia donde indique la página web o link del fabricante, donde la entidad pueda verificar la relación comercial con la casa matriz.

ARCHIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS: Con el fin de verificar a priori el cumplimiento técnico de los requerimientos establecidos en el Anexo No. 1 – Ficha Técnica, el proponente entregará junto con su propuesta lo siguiente:

A. Documento técnico que contenga de manera explícita el modelamiento completo del sensor tipo FBA (Force Balanced Accelerometer), presentando detalladamente los valores dinámicos característicos del equipo, los parámetros operativos, así como la curva de respuesta en frecuencia. Dicho documento debe citar las fuentes oficiales del fabricante y evidenciar la realización de pruebas de laboratorio que respalden la información técnica presentada. Para ello, se deberá incluir información específica sobre las condiciones de medición, los instrumentos utilizados, los protocolos de ensayo aplicados y los resultados obtenidos. Esta documentación será esencial para la evaluación técnica del equipo y la verificación del cumplimiento de los requerimientos funcionales exigidos por la entidad contratante.

B. Archivo descargado directamente desde el equipo configurado con los siguientes parámetros técnicos: frecuencia de muestreo de 200sps, ganancia de 2G, nombre de estación compuesto por cinco caracteres (por ejemplo, SGCRA), canales identificados como HNE, HNZ y HNN, LocID asignado como 10, red de adquisición especificada como LB.

C. Archivo de respuesta instrumental obtenido posteriormente a la configuración antes mencionada, en formato RESP o DATALESS, que permita verificar la correcta calibración y respuesta del equipo ante señales sísmicas.

D. Imagen que capture la visualización de la interfaz de usuario del dispositivo. Esta imagen debe mostrar claramente el equipo en funcionamiento y evidenciar la señal registrada en el momento de la captura, lo cual corrobora la operatividad y adquisición de datos en tiempo real.

E. Registro continuo de los datos almacenados internamente por canal durante un periodo de 24 horas, iniciando a las 00:00:00 y finalizando a las 23:59:59 (equivalente a 1440 minutos o 86400 segundos). Dichos datos deberán presentarse en formato MINISEED, empleando la misma configuración utilizada anteriormente. Los nombres de los archivos pueden estructurarse de la siguiente manera:

LB.CBUCF.10.HNE.AAAAMMDD_000000 para el componente Este-Oeste (EW)

LB.CBUCF.10.HNN.AAAAMMDD_000000 para el componente Norte-Sur (NS)

LB.CBUCF.10.HNZ.AAAAMMDD_000000 para el componente Vertical

Es indispensable que estos nombres de archivo coincidan rigurosamente con los encabezados de las trazas remitidas, garantizando la correcta identificación y trazabilidad de la información contenida.

SOPORTE TÉCNICO

A. El contratista debe realizar entrenamiento a los funcionarios que indique la entidad en la sede central del SGC en la ciudad de Bogotá. durante la vigencia del contrato, previo a la entrega de los productos objeto del mismo, que deberá estar contenida dentro de la propuesta, debe tener una duración mínima de 16 horas.

B. Prestar asesoría técnica permanente durante el tiempo de vigencia del contrato sobre el manejo de los equipos y las aplicaciones y responderá las consultas que se le dirijan vía correo electrónico, telefónicamente o de modo presencial. Se contará con servicio remoto de diagnóstico con personal de fábrica inclusive si es necesario.

C. El contratista debe comprometerse en su oferta, a atender y responder las dudas o problemas que surjan durante la operación del equipo, con una oportunidad no mayor a tres (3) días hábiles.

D. El contratista deberá cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión del Servicio Geológico Colombiano que se relacionen con las actividades del contrato y con las normas de salud ocupacional y bioseguridad establecidas por la Entidad. Servicio de instalación, mano de obra personal calificado, equipos de alturas, herramientas, escaleras, anclajes, elementos de delimitación en zona rural alto riesgo.

- Lugar de entrega: Los elementos del objeto de este contrato deben ser entregados por el contratista en la sede Central del Servicio.

- Plazo de entrega: El plazo de ejecución será de 2 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, a saber, expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías requeridas en el contrato. sin sobrepasar el 22 de diciembre del 2025.

6. Forma de pago: El Servicio Geológico Colombiano efectuará el pago al contratista por el valor total del contrato, en un único pago, correspondiente a los bienes efectivamente entregados y conforme con la oferta económica presentada. Este pago se realizará previa verificación, visto bueno y certificación de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, con el cumplimiento total de las especificaciones técnicas mínimas del anexo 1.

La conformidad deberá estar reflejada en la factura o cuenta de cobro, acompañada de los respectivos soportes y registro de entrada al almacén de la entidad.

La documentación de cobro deberá radicarse en la Tesorería del Servicio Geológico Colombiano, ubicada en la Diagonal 53 No. 34-53, o presentarse a través de los canales digitales dispuestos por la entidad para tal fin. Se deja constancia de que la obligación de pago por parte del SGC está sujeta a la disponibilidad de recursos en el Plan Anual de Caja (PAC) y a la liquidez de tesorería de la entidad.

Asimismo, en caso de estar obligado conforme a la normatividad vigente, el Contratista deberá presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, requisito indispensable para el trámite del pago, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020.

Nombre o Razón Social del CONTRATISTA___________________________

Nombre del Representante Legal__________________________________

Nit ________________ de________

Dirección____________________________________________

Ciudad______________________________________________

Teléfono ____________________________________________

Fax ________________________________________________

Correo electrónico ____________________________________

___________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL