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                         NIT:800.113.6727
                         Secretaria de Salud
                                 Despacho

                                                        
ANEXO 1 - CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENCIONES METROLOGICAS DE LOS EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

REQUISITOS TECNICOS DE CONTENIDO HABILITANTE

Las especificidades a continuación relacionadas son requisitos de contenido habilitante que harán del desarrollo del proceso, un proceso ajustado a derecho y con el cumplimiento de los estándares mínimos en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio, además de permitir a la entidad satisfacer sus necesidades.

La empresa oferente debe aportar como mínimo que cuenta con acreditación en ISO/IEC 17025 (Laboratorios de Calibración (LAC) - Reconocimiento internacional IAAC/ILAC) en magnitudes para realizar la calibración y calificación de los equipos conforme a lo siguiente:

1.	 La empresa oferente, debe certificar que se encuentra acreditada en mínimo las siguientes magnitudes: 
•	Pequeños volúmenes (hasta 5 L)
•	Temperatura
•	Masa
              •	Termoreactor
              •	Autoclaves
•	Espectrofotometría en los siguientes puntos  de longitud de onda (220 nm, 235 nm, 257 nm, 275 nm, 313 nm, 350 nm, 405 nm, 410 nm, 420 nm, 440 nm, 450 nm, 465 nm, 492 nm, 520 nm, 530 nm, 546,1 nm, 550 nm, 560 nm, 570 nm, 590 nm, 605 nm, 610 nm, 620 nm, 630 nm, 635 nm, 650 nm, 660 nm, 680 nm, 690 nm, 750 nm, 820 nm y 880 nm))
•	Caracterización de medios isotérmicos en temperatura  que incluya como mínimo (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)

Nota: El oferente debe garantizar que todas las magnitudes y parámetros listados se encuentran expresamente detallados en el alcance del certificado de acreditación, el cual debe estar vigente al momento de la presentación de la oferta.

2.	Los certificados de calibración deben ser emitidos por la respectiva empresa que realizo dicha calibración, la cual debe estar acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC en la norma ISO 17025:2017 y además con vigencia en las magnitudes solicitadas y dichos certificados deben incluir, 
•	Condiciones Ambientales a las cuales fue realizada la prueba.
•	El respectivo procedimiento de calibración.
•	Las pruebas a las que fue sometido el equipo que se ha calibrado.
•	La Repetibilidad.
•	La Reproducibilidad.
•	Errores de Indicación, Error Sistemático, Error Máximo.
•	 Incertidumbre de la Medición incluidos el factor de cobertura k.
•	Trazabilidad 
•	El Estado de Conformidad.

3.	La empresa oferente deberá contar con capacitación y soporte técnico certificados por parte de al menos una de las marcas de los equipos relacionados en el proceso.  

NOTA: en caso de proponentes plurales las especificaciones técnicas de contenido habilitante antes mencionadas podrán ser acreditadas por uno de los integrantes de la estructura plural.

5.4.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO


	FORMACIÓN ACADEMICA
	CANTIDAD
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA

	Técnico profesional en Aseguramiento Metrológico Industrial
	1
	4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con calibración de equipos
	-    Curso en las magnitudes acreditadas
(conductividad, espectrofotómetro,
volumen, medios isotermos)
-    Curso en incertidumbre de medición
-    Curso en metrología Básica

	Técnico en Análisis de muestras químicas
	1
	4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con calibración de equipos
	-     Curso en las magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos)
- Curso en  incertidumbre de medición y/o Curso en metrología Básica

	Tecnólogo en química aplicada a la industria
	1
	4 AÑOS de experiencia laboral  relacionada con calibración de equipos
	-     Curso en las magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos)
-    Curso en incertidumbre de medición y/o  Curso metrología Básica

	tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial instrumental y/o  Técnico en mantenimiento de equipo biomédico y/o  yo Técnologo electromecanico
	1
	4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con mantenimiento de equipos de medición. 
	Formación en mantenimiento preventivo o correctivo de (pH, conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos, balanzas)

	Ingeniero Eléctronico y/o   Ingeniero Biomedico 

	1
	1 AÑO de experiencia profesional relacionada con calibración de equipos
	Título profesional en Ingeniero Eléctriconico, aportar tarjeta profesional 
- Curso en magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) y/o Curso en incertidumbre de medición y/o Curso de metrología Básica

	Ingeniero Químico y/o
Químico Puro
	1
	5 AÑOS de experiencia profesional  relacionada con calibración de equipos
	-Titulo profesional en Ingeniería química y/o Química Pura, aportar tarjeta profesional
- Curso en magnitudes acreditadas (pH, conductividad, espectrofotómetro, volumen,
medios isotermos) 
-Curso en incertidumbre de medición 
-Curso de metrología Básica
-Curso en estadística Básica y avanzada



NOTA: Los estudios adicionales y/o complementarios descritos en el cuadro anterior con el título FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA es requerido al personal con el fin que ejecuten en debida forma el objeto y las actividades contractuales. 

EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR PARA EL EQUIPO DE TRABAJO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS: 
1. Hoja de vida completa de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.
2. Fotocopia del documento de identidad 
3. Acreditación del título profesional y/o técnico
4. Tarjeta profesional cuando aplique
5. Certificado de vigencia de tarjeta profesional
6. Certificaciones y/o contratos 
7. que acrediten la experiencia general y específica del personal propuesto.
8. Para que la acreditación sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente información: 
· Nombre e Identificación del Contratante.
· Objeto claramente definido.
· Fecha de iniciación y Fecha de terminación
· Valor
· Teléfono
· Dirección 
· Debe firmarse por la persona autorizada para realizar esta clase de certificaciones.

[bookmark: _Hlk80105901]OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN EXTERNA, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Realizar intervenciones metrológicas de los equipos relacionados a continuación: 

1.1 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM
	FAMILIA
	EQUIPO
	DESCRIPCION
	CODIGO INVENTARIO
	SERIAL

	
	
	
	
	
	

	1
	pH - Conductividad
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105802
	23313171

	2
	pH - Conductividad
	CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	87148
	7450440

	3
	pH - Conductividad
	MEDIDOR DE IONES METROHM 781
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	119
	1781001015180

	4
	pH - Conductividad
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	184
	2664184

	5
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	102389
	15101013

	6
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77876
	11Z8331

	7
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77877
	14072172

	8
	Volumétricos 
	Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE
	Monocanal de 5-40 ul
	VEISP-PAR
	77878
	B65400

	9
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX  CALIBRA 852
	Multicanal de 10-100 ul
	VEISP-PAR
	102388
	21041012

	10
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-PAR
	159
	05M09712

	11
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-MICRO
	158
	05M09713

	12
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	20 A 200 ul
	VEISP-MICRO
	162
	YL3K031433

	13
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-MICRO
	164
	05N88760

	14
	Volumétricos 
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	 
	4542300781

	15
	Volumétricos 
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	 
	4542302806

	16
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	92770
	19072078

	17
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-VIR
	2
	16111034

	18
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 10-100 ul
	VEISP-VIR
	6
	05E68994

	19
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 2-20 ul
	VEISP-VIR
	7
	11Z0994

	20
	Volumétricos 
	PIPETA MULTICANAL 8
	Multicanal 5 uL-50 uL 
	VEISP-VIR
	102390
	B25911

	21
	Volumétricos 
	Micropipeta CHANNEL GIANT
	Multicanal de 20-200ul
	VEISP-VIR
	9
	TP412193002

	22
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VEISP-VIR
	10
	7031287

	23
	Volumétricos 
	MICROPIPETA BOECO
	 30-300 ul
	VEISP-VIR
	156
	JF726751

	24
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 100 A 1000 ul
	VEISP-VIR
	165
	17J03891

	25
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-VIR
	163
	FP61654

	26
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 D3E 20 A 200 ul
	VEISP-VIR
	161
	16J46352

	27
	Volumétricos 
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 10-100 ul
	VFRAC-AG
	12
	9405

	28
	Volumétricos 
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	13
	KU10848

	29
	Volumétricos 
	Micropipeta BOECO
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	14
	8077119

	30
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AL
	16
	04E63204

	31
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	17
	08E03825

	32
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	18
	08E03824

	33
	Volumétricos 
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal 10-100 uL 
	VFRAC-AL
	211
	05A3321

	34
	Volumétricos 
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal de 5-50 ul
	VFRAC-AL
	212
	06A3973

	35
	Volumétricos 
	MICROPIPETA AUTOMATICA 
	 
	VFRAC-AL
	230
	PG216964

	36
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	26
	07E01572

	37
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	27
	07E01781

	38
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 0,5-10 µl 
	VFRAC-FQ
	28
	10R1530

	39
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE  BOECO
	Monocanal 10-100 µl 
	VFRAC-FQ
	29
	8076888

	40
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE  BRAND
	Monocanal 10 µl 
	VFRAC-FQ
	32
	05P5494

	41
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO
	 Monocanal 10 µl
	VFRAC-FQ
	33
	5077604

	42
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	 Monocanal 5-50 µl 
	VFRAC-FQ
	107727
	339074

	43
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	Monocanal 10-100 µl
	VFRAC-FQ
	107726
	F1352666

	44
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	1-5 ml 
	VFRAC-FQ
	198
	YL6D142814

	45
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	0.5-5 mL 
	VFRAC-FQ
	253
	04E52776

	46
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	1-10 mL 
	VFRAC-FQ
	254
	11M98309

	47
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	2-20 uL
	VFRAC-FQ
	255
	10D3898

	48
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO 
	5-50 uL 
	VFRAC-FQ
	256
	8006327

	49
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO 
	100-1000 uL 
	VFRAC-ENT
	250
	GJ381317

	50
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND 
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	107462
	10F88502

	51
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	183
	17K25069

	52
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	197
	17K25072

	53
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	432
	24E92432

	54
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	216
	N46628H

	55
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	217
	N46418H 

	56
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	218
	N23908H

	57
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	219
	N24010H

	58
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	220
	K21733H

	59
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	221
	K22241H

	60
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 36 - 37 °C
	VEISP-MICRO
	92767
	E509.0376

	61
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 0-70 °C
	VEISP-MYC
	89386
	E508.089

	62
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMMERT U 30
	Rango de medición 37°C
	VEISP-LYE
	136
	831652

	63
	Isotérmicos calor
	Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18
	Rango de medición 37°C
	VEISP-VIR
	107623
	19675

	64
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	37
	07 - 29445

	65
	Isotérmicos calor
	Horno MEMMERT 
	Rango de medición 45-50°C
	VFRAC-AL
	40371
	NO REGISTRA

	66
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AL
	105822
	15-05078

	67
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1)
	VFRAC-AL
	105821
	15 - 05079

	68
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 240 UL
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	105809
	14-16223

	69
	Isotérmicos calor
	Incubadora
	Rango de medición 25°C
	VFRAC-AL
	105823
	671990163684

	70
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 35°C
	VFRAC-AG
	39
	14-14666

	71
	Isotérmicos calor
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 39°C
	VFRAC-AG
	107674
	J1105119

	72
	Isotérmicos calor
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AG
	41
	j1503053

	73
	Isotérmicos calor
	Baño Serológico MEMMERT 3630
	Ranngo de medición 37-42°C
	VFRAC-AL
	42
	363419

	74
	Isotérmicos calor
	BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200
	Rango de medición 20-90 °C 
	VFRAC-FQ
	45
	407994

	75
	Isotérmicos calor
	HORNO  MARCA BINDER FD53
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40418
	970611

	76
	Isotérmicos calor
	MUFLA THERMO SCIENTIFIC
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	200
	1126188901181200

	77
	Isotérmicos calor
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	C1000/CFX96
	VEISP-BM 
	487
	TL22EH22010487

	78
	Isotérmicos calor
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VFRAC-ENT
	317
	L222,0336

	79
	Isotérmicos calor
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VEISP-MICRO
	337
	L222,0337

	80
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA REFRIGERADA
	Rango de medicion : 10-80 °C
	VFRAC-AL 
	17
	V123,0017

	81
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA CO2
	Rango de medicion: 30-80 °C
	VEISP-MICRO
	47
	520,0047

	82
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA  MARCA MEMERT
	 
	VEISP-BM 
	713
	B222,2713

	83
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA BINDER 
	Rango de medicion : Ambiente a 100 °C
	VFRAC-AG
	336
	20210000012336

	84
	Isotérmicos - Frío
	Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V
	Rango de medición 0 a -45°C
	VEISP-VIR
	87473
	JULTAA073P

	85
	Isotérmicos - Frío
	Congelador VWR
	Rango de medición -40°C hasta -10°C
	VEISP-VIR
	210
	300228153

	86
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410003
	VFRAC-AG
	105811
	20160410003

	87
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410006
	VFRAC-AG
	105812
	YC66020150410006

	88
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410002
	VFRAC-AL
	48
	YC66020150410001

	89
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105814
	YC66020150410002

	90
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	49
	YC66020150410004

	91
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	251
	20220328-1

	92
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-BM
	247
	20220328-II

	93
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM
	245
	XXI-02VC20220326-II

	94
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM 
	246
	XXI-02VC20220326-I

	95
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -40 a -86°C
	VEISP-BM 
	244
	B0H1KE1T0QGM1J0066

	96
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango medicion: -50 a -86
	VEISP-MICRO
	504
	300557504

	97
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP- PAR
	729
	BIOR2200729

	98
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -MICRO
	798
	BIOR2200798

	99
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -VIR
	796
	BIOR2200796

	100
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP - PAR
	802
	BIOR2200802

	101
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	799
	BIOR2200799

	102
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AG
	801
	BIOR2200801

	103
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-ENT
	318
	BIOR2200797

	104
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-CM
	803
	BIOR2200803

	105
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	243
	2091416

	106
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion
	VEISP-CM
	27
	DF25V32826220027C

	107
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	 
	DF86V58826220041C

	108
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	147
	4C036026220436

	109
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	112
	YC005016220112

	110
	Cabinas 
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	Modelo CB12A-46, CLASE A II
	VEISP-CM 
	252
	4588867

	111
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	CLASE II
	VEISP-MYC 
	129
	300122206

	112
	Cabinas 
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	CLASE A II 
	VEIPS-BM
	87
	AHA1907087

	113
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-MICRO 
	428
	300536428

	114
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VFRAC-AG
	325
	300552542

	115
	Cabinas 
	CABINA EXTRACTORA DE GASES 
	          
	VFRAC-FQ
	320
	2021-168431

	116
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-VIR
	109
	4589109

	117
	Cabinas 
	ESTACION DE TRABAJO PARA PCR
	CLASE A II 
	VEISP-BM 
	132
	8PCR211000132A

	118
	Esterilización
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión Vertical 
	VEISP-LYE
	105820
	LDZM-80KCS

	119
	Esterilización
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión, Vertical 
	VFRAC-LYE
	105819
	LDZ-80KCS

	120
	Esterilización
	Autoclave YONGFENG DSX 280KB24
	Serie No registra
	VFRAC-LYE
	105805
	A1409311111

	121
	Esterilización
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	MC CORNICK 
	VFRAC-AL 
	152
	1014001-2

	122
	Centrífugas 
	Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS
	Rango de medición
	VEISP-MICRO
	60
	140189

	123
	Centrífugas 
	Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R
	Rango de medición
	VEISP-MYC
	61
	0000130-03-00

	124
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	221
	5428HQ827392

	125
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	248
	MRB22A018

	126
	Centrifuga 
	MINICENTRIFUGA 
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	291
	14080291

	127
	Centrifuga 
	MINICENTRIFUGA 
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	 
	HB222BC0000153

	128
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA TD5A
	SIN DATO 
	VFRAC-AG
	55
	 D 20131119

	129
	Centrifuga 
	MICROCENTRIFUGA
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	999
	HB222BC0000153

	130
	Agitadores 
	Vórtex MISTRAL 1192 Fabricante Lab-Line Instrument Inc.
	Serie 0192-0536
	VEISP-VIR
	62
	1920536

	131
	Agitadores 
	Vortex Boeco
	 
	VEISP-BM
	407
	1020322072407

	132
	Agitadores 
	Vortex Boeco
	-
	VEISP-MICRO
	199
	1020321093199

	133
	Agitadores 
	Vortex Boeco
	 
	 
	 
	1020322072360

	134
	Agitadores 
	Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000
	Serie 8462
	VEISP-PAR
	8462
	220421065

	135
	Agitadores 
	Agitador de Manzzini BOECO 0S 20
	Rango de medición 180 rpm
	VEISP-MICRO
	89385
	 0B0811025

	136
	Agitadores 
	Plancha de Agitación THOMAS SSI
	Serie 120919001
	VFRAC-AG
	63
	120919001

	137
	Agitadores 
	Vórtex BENCH MARK
	NO TIENE 
	VFRAC-AG
	64
	13060518

	138
	Agitadores 
	STOMACHER 400 BLENDER
	Serie 31618
	VFRAC-AL
	40407
	31618

	139
	Agitadores 
	PADDLE BLENDER Mezcaldor SCIENTZ-11L
	Serie No registra
	VFRAC-AL
	65
	No Registra

	140
	Agitadores 
	Agitador Rotacional INVITROGEN DINABENDS SAMPLE MIXER
	Serie 03131001
	VFRAC-AG
	66
	3131001

	141
	Agitadores 
	VORTEX THERMOSCIENTIFIC 
	NO TIENE
	VEISP-MYC
	36
	EBKT17001

	142
	Agitadores 
	VORTEX HEIDOLPH
	REAX CONTROL
	VFRAC-AL
	208
	541-1000-01-0

	143
	Agitadores 
	MEZCLADOR DE PLACAS FISHER 
	MS157
	VFRAC-AL
	58
	SIN SERIE

	144
	Agitadores 
	 CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL 
	PICK PEN II 1M
	VFRAC-AL
	154
	23001-0707

	145
	Agitadores 
	 CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL 
	PICK PEN II 8M
	VFRAC-AL
	153
	10590

	146
	Agitadores 
	 CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL 
	PICK PEN II 1M
	VFRAC-AL
	182
	PART 73090

	147
	Agitadores 
	 CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL 
	PICK MAN 
	VFRAC-AL
	24
	785

	148
	Agitadores 
	CONCENTRADOR MAGNETICO
	MPC-S
	VFRAC-AG
	213
	A13346

	149
	Agitadores 
	CONCENTRADOR MAGNETICO
	MPC-6
	VFRAC-AG
	214
	1216434

	150
	Agitadores 
	 VORTEX MIXER
	EQUIPO PROYECTO BIOCONTENCION 
	VEISP-BM
	8
	81720221008

	151
	Óptica medición 
	TURBIDIMETRO HACH 2100
	0 NTU - 4000 NTU 
	VFRAC-FQ
	14315
	50100010048

	152
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300
	190 nm- 1100 nm
	VFRAC-FQ
	87471
	EUV3164102

	153
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	-
	VFRAC-FQ
	314
	9A5A281042

	154
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	-
	VFRAC-FQ
	315
	9A5A281043

	155
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	969
	24100B000969

	156
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	968
	24100B000968

	157
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	930
	24100B000930

	158
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	810
	24100B000810

	159
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	941
	24100B000941

	160
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	945
	24100B000945

	161
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	814
	24100B000814

	162
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	834
	24100B000834

	163
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	 
	 

	164
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	 
	 

	165
	Óptica medición 
	TURBIDIMETRO HACH
	0 NTU -  10000 NTU 
	VFRAC-FQ
	13
	2024120C0013

	166
	Óptica observación
	Microscopio de Fluorescencia  NIKON LH-M100C-1
	Serie 464151
	VEISP-PAR
	11616
	464151

	167
	Óptica observación
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	Serie 849442
	VEISP-PAR
	42056
	849442

	168
	Óptica observación
	Microscopio óptico OLYMPUS CX221EDRFS1
	Serie 4F8S432
	VEISP-PAR
	105789
	4F8S432

	169
	Óptica observación
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	Serie 405245
	VEISP-MICRO
	42033
	405245

	170
	Óptica observación
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	Serie 850438
	VEISP-MYC
	8451
	850438

	171
	Óptica observación
	Microscopio óptico LABOMED  Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	85
	111150329126011

	172
	Óptica observación
	Microscopio de Fluorescencia 
	Capacidad una placa
	VFRAC-AG
	86
	930944

	173
	Óptica observación
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	Capacidad una placa
	VFRAC-AL
	107526
	844055

	174
	Óptica observación
	Estereoscopio TASCO NIKON N° 870984
	Placa de Almacen 042034
	VFRAC-ENT
	42035
	87094

	175
	Óptica observación
	Estereoscopio  NIKON SMZ-27
	Placa de Almacen 008451
	VFRAC-ENT
	8451
	331279

	176
	Óptica observación
	Estereoscopio  WILD TASCO NIKON ADVANCE OPTICAL
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-ENT
	87
	21218

	177
	Óptica observación
	Microscopio NIKON ECLIPSE E 400
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-ENT
	88
	651635

	178
	 
	ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS
	Placa de almacen 4474
	VFRAC-ENT
	232
	3944012134

	179
	Óptica observación
	Microscopio CARL ZEISS  AXIOSTAR PLUS
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-ENT
	89
	3108016662

	180
	Óptica observación
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	167
	170981779

	181
	Óptica observación
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	168
	140981739

	182
	Óptica observación
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	169
	170981769

	183
	Óptica observación
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	170
	170981789

	184
	Equipos de pesaje
	Balanza Analítica SARTORIUS 
	Rango de medición máximo 3200 g 
	VFRAC-MC
	93
	32805584

	185
	Equipos de pesaje
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL  ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97379
	25650770

	186
	Equipos de pesaje
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	105806
	24950496

	187
	Equipos de pesaje
	BALANZA ANALITICA DIGITAL  AND HR-200
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97377
	50004

	188
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-PAR
	95
	2023

	189
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-MICRO
	128
	2108

	190
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-CM 
	96
	2024

	191
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-VIR
	97
	2025

	192
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-LYE 
	224
	102029

	193
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	223
	102035

	194
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	99
	2034

	195
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	242
	MCI-500

	196
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AL
	100
	2035

	197
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	228
	102031

	198
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	236
	NO APLICA

	199
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	237
	NO APLICA

	200
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	234
	NO APLICA

	201
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	226
	102030

	202
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	305
	NO IDENTIFICA 

	203
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	306
	NO IDENTIFICA 

	204
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	227
	102036

	205
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	109
	2043

	206
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-LYE
	249
	SIN SERIE

	207
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	240
	SIN SERIE

	208
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	241
	 

	209
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	233
	102034

	210
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-LYE
	107
	 

	211
	Temperatura / Humedad relativa
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	Rango de medición 2-8 °C
	VEISP-MICRO
	102
	SIN SERIE

	212
	Temperatura / Humedad relativa
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	Rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	105
	2040

	213
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR
	Rango de medición -50  a 70 °C
	VEISP-BM 
	106
	2041

	214
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	172
	170500558

	215
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	138
	SIN SERIE

	216
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	139
	SIN SERIE

	217
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	141
	SIN SERIE

	218
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-MICRO
	142
	SIN SERIE

	219
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-MICRO
	143
	SIN SERIE

	220
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	145
	SIN SERIE

	221
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	147
	SIN SERIE

	222
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	148
	SIN SERIE

	223
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	222
	SIN SERIE

	224
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	171
	S/N170500570

	225
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	185
	S/N170844934

	226
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	205
	181705671

	227
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	 
	SIN SERIE

	228
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	1454
	220221454

	229
	Equipos especiales
	ANALIZADOR DE LECHE EKOMILK
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97380
	120236

	230
	Equipos especiales
	EXTRACTOR DE GRASA SELECTA DET-GRAS
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	105801
	4002842

	232
	Equipos especiales
	BAÑO ULTRASONIDO BRANSON 2510
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	13395
	RLB060268629D

	233
	Equipos especiales
	CROMATOGRAFO DE GASES
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	201
	C12255602239

	234
	Equipos especiales
	AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	202
	C12345601584

	235
	Equipos especiales
	UNIDAD DE DESTILACION BUCHI 324
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	11562
	2033374

	236
	Equipos especiales
	UNIDAD DE DESTILACION BUCHI 316
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	40425
	685960

	237
	Equipos especiales
	ROTAVAPORADOR BUCHI R124 - B480
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	40421
	45678912

	238
	Equipos especiales
	DENSIMETRO DENSITO METTLER  TOLEDO
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	121
	LWE90241

	239
	Equipos especiales
	JARRA DE ANAEROBIOSIS 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AL
	206
	1163870001

	240
	Equipos especiales
	JARRA DE ANAEROBIOSIS 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AL
	207
	No Registra

	241
	Equipos especiales
	CUENTA COLONIAS DIGITAL 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-AL
	209
	245

	242
	Equipos especiales
	EQUIPO DE ELUSION - FILTAMAX EXPRESS 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AG
	56
	20125

	243
	Equipos especiales
	SELLADOR QUANTY TRY 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AG
	38
	5872

	244
	Equipos especiales
	Pipeteador Eppendorf Repeater Plus
	Serie 4570267
	VFRAC-AG
	68
	4570267

	245
	Equipos especiales
	Pipeteador BRAND Dispenstte
	Manual
	VFRAC-AG
	69
	06E81023

	246
	Equipos especiales
	Pipeteador JENCONS
	Rango de medición 1-100 ml
	VFRAC-AG
	70
	AR6622

	247
	Equipos especiales
	Cromato UV C70G Marca UVP.Inc
	Serie 11805
	VFRAC-AG
	14314
	11805

	248
	Equipos especiales
	Bomba de flujo variable FISCHER SCIENTIFIC
	Rango de medición 120-2200 ml
	VFRAC-AG
	71
	130481729

	249
	Equipos especiales
	Estacion de captura de parasitos 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AG
	72
	28

	250
	Equipos especiales
	Estacion de captura de parasitos 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AG
	73
	29

	251
	Equipos especiales
	Lavador de ELISA ROBONIK WASHWELL
	Serie AW0101106RBK
	VEISP-VIR
	42062
	AW0101106RBK

	252
	Equipos especiales
	ANALIZADOR TOC 
	 
	VFRAC-FQ
	312
	VC22342006

	253
	Equipos especiales
	ANALIZADOR DE MERCURIO DMA
	 
	VFRAC-FQ
	313
	22123606

	254
	Purificación agua para laboratorio
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	89119
	NO IDENTIFICA 

	255
	Purificación agua para laboratorio
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	89120
	NO IDENTIFICA 

	256
	Purificación agua para laboratorio
	DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40423
	58261033742

	257
	Purificación agua para laboratorio
	PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105818
	JEAPL1020

	258
	Patrones físicos de trabajo
	JUEGO DE PESAS 
	1 mg-500 mg
	VFRAC-FQ
	195
	AQ1720237

	259
	Patrones físicos de trabajo
	BAROMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	203
	181746089

	260
	Patrones físicos de trabajo
	TERMOMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	204
	181499317



1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE CALIBRACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	FAMILIA 
	EQUIPO 
	DESCRIPCION 
	CODIGO INVENTARIO 
	UBICACIÓN
	SERIAL
	PUNTOS A CALIBRAR 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	102389
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	15101013
	20 uL, 100 uL, 200 uL 

	2
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77876
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	11Z8331
	20 uL, 100 uL, 200 uL 

	3
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77877
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	14072172
	20 uL, 100 uL, 200 uL 

	4
	Volumétricos 
	Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE
	Monocanal de 5-40 ul
	VEISP-PAR
	77878
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	B65400
	5 uL, 20 uL, 40 uL 

	5
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX  CALIBRA 852
	Multicanal de 10-100 ul
	VEISP-PAR
	102388
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	21041012
	10 uL, 50 uL, 100 uL 

	6
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-PAR
	159
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	05M09712
	10 uL

	7
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-MICRO
	158
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	05M09713
	10 uL

	8
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	20 A 200 ul
	VEISP-MICRO
	162
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	YL3K031433
	20 uL, 100 uL, 200 uL 

	9
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-MICRO
	164
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	05N88760
	50 uL 

	10
	Volumétricos 
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	 
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	4542300781
	280 uL

	11
	Volumétricos 
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	 
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	4542302806
	145 uL

	12
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	92770
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	19072078
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 

	13
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-VIR
	2
	VEISP-VIROLOGIA 
	16111034
	20 uL, 100 uL, 200 uL 

	14
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 10-100 ul
	VEISP-VIR
	6
	VEISP-VIROLOGIA 
	05E68994
	10 uL, 50 uL, 100 uL 

	15
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 2-20 ul
	VEISP-VIR
	7
	VEISP-VIROLOGIA 
	11Z0994
	2 uL, 10 uL, 20 uL 

	16
	Volumétricos 
	PIPETA MULTICANAL 8
	Multicanal 5 uL-50 uL 
	VEISP-VIR
	102390
	VEISP-VIROLOGIA 
	B25911
	5 uL, 25 uL, 50 uL 

	17
	Volumétricos 
	Micropipeta CHANNEL GIANT
	Multicanal de 20-200ul
	VEISP-VIR
	9
	VEISP-VIROLOGIA 
	TP412193002
	20 uL, 100 uL, 200 uL 

	18
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VEISP-VIR
	10
	VEISP-VIROLOGIA 
	7031287
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 

	19
	Volumétricos 
	MICROPIPETA BOECO
	 30-300 ul
	VEISP-VIR
	156
	VEISP-VIROLOGIA 
	JF726751
	30 uL, 150 uL, 300 uL 

	20
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 100 A 1000 ul
	VEISP-VIR
	165
	VEISP-VIROLOGIA 
	17J03891
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 

	21
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-VIR
	163
	VEISP-VIROLOGIA 
	FP61654
	50 uL 

	22
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 D3E 20 A 200 ul
	VEISP-VIR
	161
	VEISP-VIROLOGIA 
	16J46352
	75 uL, 100 uL, 200 uL 

	23
	Volumétricos 
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 10-100 ul
	VFRAC-AG
	12
	VFRAC-AGUAS 
	9405
	10 uL, 50 uL, 100 uL 

	24
	Volumétricos 
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	13
	VFRAC-AGUAS 
	KU10848
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 

	25
	Volumétricos 
	Micropipeta BOECO
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	14
	VFRAC-AGUAS 
	8077119
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 

	26
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AL
	16
	VFRAC-ALIMENTOS 
	04E63204
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 

	27
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	17
	VFRAC-ALIMENTOS 
	08E03825
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 

	28
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	18
	VFRAC-ALIMENTOS 
	08E03824
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 

	29
	Volumétricos 
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal 10-100 uL 
	VFRAC-AL
	211
	VFRAC-ALIMENTOS 
	05A3321
	10 uL, 50 uL, 100 uL 

	30
	Volumétricos 
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal de 5-50 ul
	VFRAC-AL
	212
	VFRAC-ALIMENTOS 
	06A3973
	5 uL, 25 uL, 50 uL 

	31
	Volumétricos 
	MICROPIPETA AUTOMATICA 
	 
	VFRAC-AL
	230
	VFRAC-ALIMENTOS 
	PG216964
	100, 500, 1000 uL 

	32
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	26
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	07E01572
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 

	33
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	27
	VFRAC-FISICOQUIMICO  
	07E01781
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 

	34
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 0,5-10 µl 
	VFRAC-FQ
	28
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	10R1530
	1 uL, 5 uL, 10 uL 

	35
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE  BOECO
	Monocanal 10-100 µl 
	VFRAC-FQ
	29
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	8076888
	10 uL, 50 uL, 100 uL 

	36
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE  BRAND
	Monocanal 10 µl 
	VFRAC-FQ
	32
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	05P5494
	10 uL

	37
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO
	 Monocanal 10 µl
	VFRAC-FQ
	33
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	5077604
	10 uL

	38
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	 Monocanal 5-50 µl 
	VFRAC-FQ
	107727
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	339074
	5 uL, 25 uL, 50 uL 

	39
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	Monocanal 10-100 µl
	VFRAC-FQ
	107726
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	F1352666
	10 uL, 50 uL, 100 uL 

	40
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	1-5 ml 
	VFRAC-FQ
	198
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	YL6D142814
	5 mL, 2.5 mL, 5 mL 

	41
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	0.5-5 mL 
	VFRAC-FQ
	253
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	04E52776
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 

	42
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	1-10 mL 
	VFRAC-FQ
	254
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	11M98309
	1 mL, 5 mL, 10 mL 

	43
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	2-20 uL
	VFRAC-FQ
	255
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	10D3898
	2 uL, 10 uL, 20 uL 

	44
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO 
	5-50 uL 
	VFRAC-FQ
	256
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	8006327
	5 uL, 25 uL, 50 uL 

	45
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO 
	100-1000 uL 
	VFRAC-ENT
	250
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	GJ381317
	10 uL 

	46
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND 
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	107462
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	10F88502
	5, 25, 50 mL 

	47
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	183
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	17K25069
	5, 25, 50 mL 

	48
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	197
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	17K25072
	5, 25, 50 mL 

	49
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	432
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24E92432
	5, 25, 50 mL 

	50
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	216
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	N46628H
	1 uL, 5 uL, 10 uL 

	51
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	217
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	N46418H 
	1 uL, 5 uL, 10 uL 

	52
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	218
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	N23908H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 

	53
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	219
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	N24010H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 

	54
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	220
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	K21733H
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 

	55
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	221
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	K22241H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 

	56
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	1000 mL 

	57
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	1000 mL 

	58
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	1000 mL 

	59
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	1000 mL 

	60
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 

	61
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 

	62
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-5
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 

	63
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-6
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 

	64
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-7
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 

	65
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-9
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 

	66
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-10
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 

	67
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	100 mL 

	68
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	100 mL 

	69
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	100 mL 

	70
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	404
	20 mL 

	71
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	404
	20 mL 

	72
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	404
	20 mL 

	73
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	404
	20 mL 

	74
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	4618
	10 mL 

	75
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	4618
	10 mL 

	76
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	4618
	10 mL 

	77
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	4618
	10 mL 

	78
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-5
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	4618
	10 mL 

	79
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	619
	5 mL 

	80
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	619
	5 mL 

	81
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	619
	5 mL 

	82
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	619
	5 mL 

	83
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-5
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	619
	5 mL 

	84
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	401
	2 mL 

	85
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	401
	2 mL 

	86
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	401
	2 mL 

	87
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	401
	2 mL 

	88
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-5
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	401
	2 mL 

	89
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	404
	3 mL

	90
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	404
	3 mL

	91
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	404
	3 mL

	92
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	10, 50 y 100 mL

	93
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	10, 50 y 100 mL

	94
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	10, 50 y 100 mL

	95
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-5
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	10, 50 y 100 mL

	96
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-6
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	10, 50 y 100 mL

	97
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	25 mL
	VFRAC-FQ-VPR
	25-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL

	98
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	25 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	25-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL

	99
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 36 - 37 °C
	VEISP-MICRO
	92767
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	E509.0376
	37°C ± 1

	100
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 0-70 °C
	VEISP-MYC
	89386
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	E508.089
	36,0 °C

	101
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMMERT U 30
	Rango de medición 37°C
	VEISP-LYE
	136
	VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	831652
	37°C ± 1

	102
	Isotérmicos calor
	Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18
	Rango de medición 37°C
	VEISP-VIR
	107623
	VEISP-VIROLOGIA 
	19675
	36°C ± 1

	103
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	37
	VFRAC-ALIMENTOS 
	07 - 29445
	35°C ± 1

	104
	Isotérmicos calor
	Horno MEMMERT 
	Rango de medición 45-50°C
	VFRAC-AL
	40371
	VFRAC-ALIMENTOS 
	NO REGISTRA
	44.5°C

	105
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AL
	105822
	VFRAC-ALIMENTOS 
	15-05078
	37°C ± 1

	106
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1)
	VFRAC-AL
	105821
	VFRAC-ALIMENTOS 
	15 - 05079
	41°C ± 1

	107
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 240 UL
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	105809
	VFRAC-ALIMENTOS 
	14-16223
	30°C ± 1

	108
	Isotérmicos calor
	Incubadora
	Rango de medición 25°C
	VFRAC-AL
	105823
	VFRAC-ALIMENTOS 
	671990163684
	38°C ± 1

	109
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 35°C
	VFRAC-AG
	39
	VFRAC-AGUAS 
	14-14666
	35°C ± 1

	110
	Isotérmicos calor
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 39°C
	VFRAC-AG
	107674
	VFRAC-AGUAS 
	J1105119
	38 °C

	111
	Isotérmicos calor
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AG
	41
	VFRAC-AGUAS 
	j1503053
	35 °C

	112
	Isotérmicos calor
	Baño Serológico MEMMERT 3630
	Ranngo de medición 37-42°C
	VFRAC-AL
	42
	VFRAC-ALIMENTOS 
	363419
	37 Y 80 °C

	113
	Isotérmicos calor
	BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200
	Rango de medición 20-90 °C 
	VFRAC-FQ
	45
	VFRAC-AGUAS 
	407994
	NA

	114
	Isotérmicos calor
	HORNO  MARCA BINDER FD53
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40418
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	970611
	105°C

	115
	Isotérmicos calor
	MUFLA THERMO SCIENTIFIC
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	200
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	1126188901181200
	N.A. 

	116
	Isotérmicos calor
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VFRAC-ENT
	317
	ENTOMOLOGIA 
	L222,0336
	40 °C

	117
	Isotérmicos calor
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VEISP-MICRO
	337
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	L222,0337
	37 ° C

	118
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA REFRIGERADA
	Rango de medicion : 10-80 °C
	VFRAC-AL 
	17
	VFRAC-MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 
	V123,0017
	22 ° C

	119
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA CO2
	Rango de medicion: 30-80 °C
	VEISP-MICRO
	47
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	520,0047
	35° C

	120
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA  MARCA MEMERT
	 
	VEISP-BM 
	713
	VEISP-ESTERILIZACION
	B222,2713
	55 °C

	121
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA BINDER 
	Rango de medicion : Ambiente a 100 °C
	VFRAC-AG
	336
	VFRAC-ESTERILIZACION 
	20210000012336
	38°C ± 1

	122
	Isotérmicos - Frío
	Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V
	Rango de medición 0 a -45°C
	VEISP-VIR
	87473
	VEISP
	JULTAA073P
	- 45°C

	123
	Isotérmicos - Frío
	Congelador VWR
	Rango de medición -40°C hasta -10°C
	VEISP-VIR
	210
	VEISP - VIROLOGIA 
	300228153
	-30

	124
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410003
	VFRAC-AG
	105811
	VFRAC-AGUAS 
	20160410003
	4°C

	125
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410006
	VFRAC-AG
	105812
	VFRAC-AGUAS 
	YC66020150410006
	4°C y 6°C

	126
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410002
	VFRAC-AL
	48
	VFRAC-ALIMENTOS 
	YC66020150410001
	4°C y 6°C

	127
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105814
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	YC66020150410002
	4°C y 6°C

	128
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	49
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	YC66020150410004
	4°C y 6°C

	129
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	251
	VEISP 
	20220328-1
	4°C y 6°C

	130
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-BM
	247
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	20220328-II
	4°C y 6°C

	131
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM
	245
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	XXI-02VC20220326-II
	-30 °C 

	132
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM 
	246
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	XXI-02VC20220326-I
	-30 °C 

	133
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -40 a -86°C
	VEISP-BM 
	244
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	B0H1KE1T0QGM1J0066
	-80 °C 

	134
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango medicion: -50 a -86
	VEISP-MICRO
	504
	VEISP-MICROBIOLOGIA CLINICA
	300557504
	- 80 °C

	135
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP- PAR
	729
	VEISP
	BIOR2200729
	4°C y 6°C

	136
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -MICRO
	798
	VEISP
	BIOR2200798
	4°C y 6°C

	137
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -VIR
	796
	VEISP
	BIOR2200796
	4°C y 6°C

	138
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP - PAR
	802
	VEISP
	BIOR2200802
	4°C y 6°C

	139
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	799
	VFRAC-ALIMENTOS 
	BIOR2200799
	4°C y 6°C

	140
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AG
	801
	VFRAC-AGUAS 
	BIOR2200801
	4°C y 6°C

	141
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-ENT
	318
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	BIOR2200797
	4°C y 6°C

	142
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-CM
	803
	VFRAC- CENTRAL DE MUESTRAS
	BIOR2200803
	4°C y 6°C

	143
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	243
	VFRAC-MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
	2091416
	-80 °C 

	144
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion
	VEISP-CM
	27
	VEISP- CENTRAL DE MUESTRAS 
	DF25V32826220027C
	-20 °C

	145
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	 
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	DF86V58826220041C
	-80 °C 

	146
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	147
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	4C036026220436
	4 °C

	147
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	112
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	YC005016220112
	4 °C

	148
	Esterilización
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión Vertical 
	VEISP-LYE
	105820
	VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	LDZM-80KCS
	121°C , 36.3 PSI, 15 MIN

	149
	Esterilización
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión, Vertical 
	VFRAC-LYE
	105819
	VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	LDZ-80KCS
	121°C , 37.4  PSI, 15 MIN

	150
	Esterilización
	Autoclave YONGFENG DSX 280KB24
	Serie No registra
	VFRAC-LYE
	105805
	VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	A1409311111
	120°C , 0,3 PSI, 15 MIN

	151
	Esterilización
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	MC CORNICK 
	VFRAC-AL 
	152
	VFRAC-ALIMENTOS 
	1014001-2
	974 °C 

	152
	Centrífugas 
	Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS
	Rango de medición
	VEISP-MICRO
	60
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	140189
	500-3000 RPM 

	153
	Centrífugas 
	Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R
	Rango de medición
	VEISP-MYC
	61
	VEISP-MYCOBACTERIAS 
	0000130-03-00
	500, 2500 y 5000

	154
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	221
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	5428HQ827392
	0-14000 RPM 

	155
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	248
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	MRB22A018
	200, 7600, 15000

	156
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA TD5A
	SIN DATO 
	VFRAC-AG
	55
	VFRAC-AGUAS 
	 D 20131119
	N.A. 

	157
	Centrifuga 
	MICROCENTRIFUGA
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	999
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	HB222BC0000153
	 

	158
	Agitadores 
	Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000
	Serie 8462
	VEISP-PAR
	8462
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	220421065
	25°C,800 ± 100 rpm

	159
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300
	190 nm- 1100 nm
	VFRAC-FQ
	87471
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	EUV3164102
	190 nm- 1100 nm

	160
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	-
	VFRAC-FQ
	314
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	9A5A281042
	190 nm- 1100 nm

	161
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	-
	VFRAC-FQ
	315
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	9A5A281043
	190 nm- 1100 nm

	162
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	969
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000969
	530 nm

	163
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	968
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000968
	530 nm

	164
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	930
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000930
	530 nm

	165
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	810
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000810
	530 nm

	166
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	941
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000941
	530 nm

	167
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	945
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000945
	530 nm

	168
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	814
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000814
	530 nm

	169
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	834
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000834
	530 nm

	170
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	 
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	 
	530 nm

	171
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	 
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	 
	530 nm

	172
	Equipos de pesaje
	Balanza Analítica SARTORIUS 
	Rango de medición máximo 3200 g 
	VFRAC-MC
	93
	VFRAC-MEDIOS DE CULTIVO 
	32805584
	5 gr, 100 gr

	173
	Equipos de pesaje
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL  ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97379
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	25650770
	0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 

	174
	Equipos de pesaje
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	105806
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24950496
	0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 

	175
	Equipos de pesaje
	BALANZA ANALITICA DIGITAL  AND HR-200
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97377
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	50004
	1 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 

	176
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-PAR
	95
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	2023
	T° 23°C y  HR: 40%

	177
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-MICRO
	128
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	2108
	T° 23°C y  HR: 40%

	178
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-CM 
	96
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	2024
	T° 23°C y HR: 40%

	179
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-VIR
	97
	VEISP-VIROLOGIA 
	2025
	T° 23°C y HR: 40%

	180
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-LYE 
	224
	VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	102029
	T° 23°C y  HR: 40%

	181
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	223
	VEISP-VIROLOGIA 
	102035
	T° 23°C y  HR: 40%

	182
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	99
	VFRAC-AGUAS 
	2034
	T° 23°C y HR: 40%

	183
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	242
	VFRAC-AGUAS 
	MCI-500
	 

	184
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AL
	100
	VFRAC-ALIMENTOS 
	2035
	T° 23°C y HR: 40%

	185
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	228
	VFRAC-ALIMENTOS 
	102031
	T° 23°C y  HR: 40%

	186
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	236
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	NO APLICA
	T° 23°C y  HR: 40%

	187
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	237
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	NO APLICA
	T° 23°C y  HR: 40%

	188
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	234
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	NO APLICA
	T° 23°C y  HR: 40%

	189
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	226
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	102030
	T° 23°C y  HR: 40%

	190
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	305
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	NO IDENTIFICA 
	T° 23°C y  HR: 40%

	191
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	306
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	NO IDENTIFICA 
	T° 23°C y  HR: 40%

	192
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	227
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	102036
	T° 23°C y  HR: 40%

	193
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-LYE
	249
	VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	SIN SERIE
	T° 23°C y  HR: 40%

	194
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	240
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	SIN SERIE
	T° 23°C y  HR: 40%

	195
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	241
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	 
	 

	196
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	233
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	102034
	T° 23°C HR: 40%

	197
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-LYE
	107
	 
	 
	T° 23°C HR: 40%

	198
	Temperatura / Humedad relativa
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	Rango de medición 2-8 °C
	VEISP-MICRO
	102
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C

	199
	Temperatura / Humedad relativa
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	Rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	105
	 
	2040
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C

	200
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR
	Rango de medición -50  a 70 °C
	VEISP-BM 
	106
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	2041
	0, 2, 6 Y 8 °C 

	201
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	172
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	170500558
	2 Y 8°C

	202
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	138
	VEISP-VIROLOGIA 
	SIN SERIE
	0, 2, 6 Y 8 °C 

	203
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	139
	VEISP-VIROLOGIA 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C

	204
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	141
	VFRAC-CENTRAL DE MUESTRAS 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C

	205
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-MICRO
	142
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C

	206
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-MICRO
	143
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	SIN SERIE
	0, 2, 6 Y 8 °C 

	207
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	145
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	SIN SERIE
	0°C, 4°C, 6 °C, 8°C

	208
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	147
	VFRAC-ALIMENTOS 
	SIN SERIE
	2 Y 8°C

	209
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	148
	VFRAC-ALIMENTOS 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C

	210
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	222
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C

	211
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	171
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	S/N170500570
	2 Y 8°C

	212
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	185
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	S/N170844934
	2 Y 8°C

	213
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	205
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	181705671
	0, 15, 23 y 30 °C

	214
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	 
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	SIN SERIE
	0, 15, 23 y 30 °C

	215
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	1454
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	220221454
	0, 15, 23 y 30 °C

	216
	Patrones físicos de trabajo
	JUEGO DE PESAS 
	1 mg-500 mg
	VFRAC-FQ
	195
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	AQ1720237
	N.A.

	217
	Patrones físicos de trabajo
	BAROMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	203
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	181746089
	N.A.

	218
	Patrones físicos de trabajo
	TERMOMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	204
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	181499317
	N.A.




1.3 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	EQUIPO 
	DESCRIPCION 
	CODIGO INVENTARIO 
	UBICACIÓN
	SERIAL
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105802
	VFRAC-Físico-Químico
	23313171
	Suministro de electrodo para pH 

	2
	CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	87148
	VFRAC-Físico-Químico
	7450440
	Suministro de electrodo para conductividad

	3
	MEDIDOR DE IONES METROHM 781
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	119
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	1781001015180
	Suministro de electrodo para Flúor y Yodo

	4
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	184
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	2664184
	Suministro de electrodo para pH 

	5
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP- PAR
	729
	VEISP
	BIOR2200729
	Cambio de gas

	6
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -MICRO
	798
	VEISP
	BIOR2200798
	Cambio de gas

	7
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -VIR
	796
	VEISP
	BIOR2200796
	Cambio de gas

	8
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP - PAR
	802
	VEISP
	BIOR2200802
	Cambio de gas

	9
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	799
	VFRAC-ALIMENTOS 
	BIOR2200799
	Cambio de gas

	10
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AG
	801
	VFRAC-AGUAS 
	BIOR2200801
	Cambio de gas

	11
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-ENT
	318
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	BIOR2200797
	Cambio de gas

	12
	Cabina de seguridad biológica JPINGLOBAL 
	Modelo CB12A-46, CLASE A II
	VEISP-CM 
	252
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	4588867
	Suministro de filtros

	13
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	CLASE II
	VEISP-MYC 
	129
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR- PRE PCR
	300122206
	Suministro de filtros

	14
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	CLASE A II 
	VEIPS-BM
	87
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	AHA1907087
	Suministro de filtros

	15
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-MICRO 
	428
	VEISP- MICROBIOLOGIA CLINICA 
	300536428
	Suministro de filtros

	16
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VFRAC-AG
	325
	VFRAC-AGUAS 
	300552542
	Suministro de filtros

	17
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-VIR
	109
	VEISP-VIR
	4589109
	Suministro de filtros

	18
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	167
	VEISP-MYCOBACTERIAS 
	170981779
	Cambio de lampara led

	19
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	168
	VEISP-MYCOBACTERIAS 
	140981739
	Cambio de lampara led

	20
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	169
	VEISP-MYCOBACTERIAS 
	170981769
	Cambio de lampara led

	21
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	89119
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	NO IDENTIFICA 
	N.A.

	22
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	89120
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	NO IDENTIFICA 
	N.A.

	23
	DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40423
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	58261033742
	N.A.

	24
	PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105818
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	JEAPL1020
	N.A.




1.4 INVENTARIO DE EQUIPOS A PRESTAR SERVICIO DE CALIFICACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	FAMILIA 
	EQUIPO 
	DESCRIPCION 
	CODIGO INVENTARIO 
	UBICACIÓN
	SERIAL

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cabinas 
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	Modelo CB12A-46, CLASE A II
	VEISP-CM 
	252
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	4588867

	2
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	CLASE II
	VEISP-MYC 
	129
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR- PRE PCR
	300122206

	3
	Cabinas 
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	CLASE A II 
	VEIPS-BM
	87
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	 

	4
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-MICRO 
	428
	VEISP- MICROBIOLOGIA CLINICA 
	300536428

	5
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VFRAC-AG
	325
	VFRAC-AGUAS 
	300552542

	6
	Cabinas 
	CABINA EXTRACTORA DE GASES 
	          
	VFRAC-FQ
	320
	VFRAC-FQ
	2021-168431

	7
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-VIR
	109
	VEISP-VIR
	4589109

	8
	Cabinas 
	ESTACION DE TRABAJO PARA PCR
	CLASE A II 
	VEISP-BM 
	132
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	8PCR211000132A

	9
	Equipos especiales
	CROMATOGRAFO DE GASES
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	201
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	C12255602239

	10
	Equipos especiales
	ANALIZADOR TOC 
	 
	VFRAC-FQ
	312
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	VC22342006

	11
	Equipos especiales
	ANALIZADOR DE MERCURIO DMA
	 
	VFRAC-FQ
	313
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	22123606

	7
	Isotérmicos calor
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	C1000/CFX96
	VEISP-BM 
	487
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	TL22EH22010487

	12
	Isotérmicos calor
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	 
	VEISP-BM 
	 
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	 



2. Entregar los equipos funcionando, en perfectas condiciones y a entera satisfacción del Laboratorio de Salud Pública del Tolima. 
3. Realizar la intervención metrológica de cada equipo bajo condiciones ambientales controladas
4. Certificar la calibración de los patrones utilizados emitidos por proveedor acreditado en el intervalo de uso de los equipos vigentes y trazados a patrón Nacional.
5. Entregar informe en medio físico con membrete de la empresa detallando las actividades realizadas con sus respectivos resultados y declaración de conformidad en el cumplimiento, máximo diez días hábiles después de ejecutada la intervención 
6. Entregar etiqueta del proveedor con registro de operación de confirmación metrológica realizada, fecha de realización.
7. Entregar Certificaciones de fábrica con el respectivo tiempo de garantía del repuesto y mano de obra en el caso de que se suministren repuestos originales.
8. Anexar certificado de acreditación emitido o reconocido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC,en la magnitud e intervalo requeridos para el equipo según su uso previsto.
9. Anexar informe y autorización de verificación de competencia técnica de proveedor no acreditado en caso de que en Colombia no se cuente con proveedores acreditados en la magnitud relacionada.
10. Comunicar la interpretación del certificado de intervención metrológica emitido 
11. Entregar los certificados de intervención metrológica de cada equipo intervenido, los cuales como mínimo deben contener los requisitos señalados a continuación; 

	CERTIFICADOS DE CALIBRACION 

	ASPECTO
	CALIBRACION 

	Soporte documental membreteado de la firma que realiza la intervención 
	x

	Logo del ente acreditador 
	x

	Título, por ejemplo: reporte de repotenciamiento, certificado de calibración 
	x

	Nombre y dirección del lugar donde se realizaron las calibraciones, si fuera diferente a la dirección del proveedor de la calibración. 
	X

	Identificación única del documento soporte y en cada página una identificación para asegurar que cada una es reconocida como parte del documento e identificación del final del documento
	x

	Nombre del cliente 
	x 

	Dirección del cliente 
	x

	Descripción única del equipo: Nombre, Marca modelo y/o número de serie, numero de inventario y/o número de identificación, según requerimiento del laboratorio 
	x

	Fecha de recepción (en caso de que el equipo se envié a las instalaciones del proveedor)
	x

	Identificación del método utilizado y descripción de actividad realizada con relación de normas de referencia aplicadas
	x

	Fecha de ejecución de la actividad 
	x

	Rango o punto de medición controlado 
	x

	Condiciones ambientales durante la ejecución de la actividad que influyan en los resultados
	x

	Identificación de los patrones, dentro de los documentos soporte, utilizados en la actividad para medición de cada variable medida en la intervención realizada  y copia  de los respectivos certificados de trazabilidad vigente emitidos por el ente acreditador 
Los patrones deben estar calibrados en los puntos de calibración o en un rango dentro del cual se encuentren estos puntos 
	x 
Cuando el proveedor del servicio este acreditado por ente acreditador puede no ser exigida la copia de los certificados de trazabilidad 

	Resultados de cada actividad en unidades del Sistema internacional o su respectiva conversión, si es posible. 
	X

	Errores de medición en unidades del Sistema internacional o su respectiva conversión, si es posible.
	X

	Cumplimiento de criterios de aceptación 
	x

	Declaración de que los resultados solo están relacionados con los ítems intervenidos
	x

	Nombre, función y forma o identificación equivalente de las personas que autorizan el documento soporte 
	x

	Declaración de conformidad 
	x



12. Realizar las correcciones requeridas por el Laboratorio a los certificados de calibración y entregar los documentos corregidos máximo 5 días hábiles después de realizado el requerimiento, sin costo adicional para el Laboratorio de Salud Pública del Tolima 
13. Realizar el repotenciamiento y mantenimiento de todos los equipos.
14. Realizar el mantenimiento, verificación, calibración y calificación de los equipos del Laboratorio de Salud Pública, listados de acuerdo a la ISO/IEC 17025 y al aseguramiento metrológico de los equipos de laboratorios de ensayos.
15. Realizar la calibración de los equipos isotérmicos con mínimo 9 juegos de patrón de temperatura con sus respectivos sensores (mínimo 5 sensores por patrón).
16. Reponer los objetos del contrato que resulten averiados o extraviados durante la prestación del servicio, de por lo menos la misma marca, modelo y calidad. 
17. Realizar la intervención a los equipos en el momento en que el Laboratorio de Salud Publica lo requiera y bajo las condiciones que el supervisor del contrato establezca. 
18. Proporcionar todos los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin ningún costo adicional. 
19. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social (salarios, riesgos profesionales y pensiones). Parafiscales. 
20. Suscribir los documentos necesarios y solicitados por el DEPARTAMENTO con el objeto de llevar el control y pagos respectivos.
21. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía
22. Permitir al supervisor el acceso a los sitios de trabajo y en términos generales suministrar toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión.
23. Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes, durante el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando a ello haya lugar.
24. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento del objeto contractual, 
25. A la entrega de los respectivos informes, se deben brindar asesoría respecto al análisis e interpretación de los resultados obtenidos incluyendo los cálculos de Robustez, Exactitud, Precisión e incertidumbre.
26. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.
27. El futuro contratista deberá en caso de que aplique dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en materia de gestión ambiental adoptadas por le entidad a través de circular 020 de 2023, las cuales establecen:
0. Cumplir con la política ambiental implementada por la Gobernación del Tolima desarrollando buenas prácticas ambientales, relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.
0. Tener disponible y remitir los respectivos soportes como actas o certificados de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos generados o su plan de aprovechamiento según la normativa ambientales vigentes.
0. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá utilizar elementos o insumos  biodegradables y NO de icopor o plástico de un solo uso. Se excluyen de la prohibición: 
· Los plásticos de un solo uso destinados a propósitos médicos y la contención de sustancias químicas, para la  disposición de residuos hospitalarios.
· Los plásticos de un solo uso destinados a los procesos de producción de la fábrica de licores del Tolima
28. Dar cumplimiento a la circular No. 044 de fecha 23 de julio de 2024, sobre la prohibición y sustitución de los plásticos de un solo uso. 


OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Atender las observaciones o requerimientos formulados por el DEPARTAMENTO, a través del supervisor del contrato, corregir las fallas y/o suplir los elementos a que haya lugar. 
1. Cumplir y garantizar con lo establecido en las políticas de tratamiento de datos personales, seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la Información de la entidad.
1. Informar oportunamente al departamento sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y afecte el desarrollo del contrato.
1. Suscribir los documentos necesarios y solicitados por el DEPARTAMENTO con el objeto de llevar el control y pago respectivo. 
1. Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor del contrato, una vez perfeccionado y legalizado (estampillas, póliza única de cumplimiento y registro presupuestal) del presente contrato.  
1. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. 
1. Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 del 2007. 
1. Presentar los informes de ejecución técnica al supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del pago.
1. Realizar revisión permanente de la cuenta del SECOP II con el fin de verificar el estado del contrato y aprobar las modificaciones, el acta de liquidación, el acta de cierre, entre otros. Así las cosas, es responsabilidad exclusiva del contratista revisar directamente desde su perfil las actuaciones pendientes, que se encontraran “En revisión del Proveedor” hasta el momento en que el contratista realice la aprobación en la plataforma.
1. Cumplir con la política ambiental implementada por la Gobernación del Tolima, desarrollando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente del agua, energía, papel y manejo de residuos.
1. El contratista se obliga con la Gobernación del Tolima a destinar para la ejecución del objeto contractual, la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional; en un porcentaje no inferior al 5% del total ejecutado, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 – si aplica
1. Firmar el acta de liquidación una vez culmine la ejecución del acto contractual.
1. Asumir los impuestos, tasas y contribuciones que generen la suscripción del acto contractual.



En constancia de lo anterior, firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].
____________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 1A – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Ciudad.

Asunto: Selección Abreviada Menor Cuantía Nº _____ de 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERVENCIONES METROLOGICAS DE LOS EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA.

Respetados señores

El suscrito (Los suscritos) __________________________, conforme las condiciones que se estipulan en la Invitación correspondiente al proceso de selección precitado en el Asunto, presentamos la siguiente propuesta:

1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones o modificaciones a los mismos, y recibí de la gobernación del Tolima respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
2. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de requisitos y especificaciones técnicas dl anexo respectivo del pliego de condiciones del proceso de la referencia.
3. Que la oferta económica y la oferta técnica  están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.
4. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para tal efecto.
5. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
6. que en caso de resultar adjudicatario suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
7. que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato e iniciaremos la ejecución del mismo según lo consignado en el pliego.
8. Que manifiesto que el proponente está a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
9. Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo establecido en los documentos del proceso.
10. bajo la gravedad de juramento declaramos no estar incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la presente propuesta y suscribir el contrato en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del mismo.
11. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía de 2025, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o través de intermediarios, mediante la operación de captación o recaudo en operaciones no autorizados tales como, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.
12. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración.
13. Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de los últimos cinco años anteriores a la entrega de las propuestas. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas y/o cláusulas penales), por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que la impuso. En caso de caducidad ella genera inhabilidad para contratar por cinco años.) Según lo establecido en el pliego, sus adendas y documentos de aclaraciones y todo documento que haga parte integral del presente proceso de contratación.


VIGENCIA DE LA OFERTA:

La presente oferta tiene una validez mínima de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección:


[image: ]






Nombre y firma completo del proponente:
Correo electrónico:
Dirección:
Firma del proponente y/o representante legal:










ANEXO 2 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha
Señores
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – Tolima

Proceso de Contratación [OBJETO “Diligenciar el objeto contractual] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la DEPARTAMENTO DEL TOLIMA para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.


En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 

____________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]



ANEXO 3 - CERTIFICADO PARA ACREDITAR EL FACTOR DE CALIDAD

Proceso de Contratación [OBJETO “Diligenciar el objeto contractual]

Yo, [______________] identificado con la cédula de Ciudadanía No. [___________], en mi calidad de representante legal, me permito ofrecer los ACTIVIDADES ADICIONALES sin costo como lo describo a continuación:

En el evento de que el Proponente ofrezca ACTIVIDADES ADICIONALES, deberá diligenciar la casilla marcando con (X) lo ofrecido.

	DESCRIPCION
	PUNTAJE

	Cuatro (04) Capacitaciones en la norma del buen manejo de los equipos a todo el personal del Laboratorio de Salud Pública. 
Con intensidad horaria mínima de 3 horas cada una
	20

	Tres (03) Capacitaciones en la norma del buen manejo de los equipos a todo el personal del Laboratorio de Salud Pública. Con intensidad horaria mínima de 3 horas cada una
	15

	Dos (02) Capacitaciones en la norma del buen manejo de los equipos a todo el personal del Laboratorio de Salud Pública. Con intensidad horaria mínima de 3 horas cada una
	5

	MAXIMO
	20 PUNTOS



	El oferente deberá presentar un certificado de acreditación vigente emitido por un ente acreditador reconocido en Colombia (como ONAC o cualquier otro organismo con reconocimiento internacional válido en el país), en el que conste que el laboratorio está acreditado en la magnitud de temperatura.
El certificado debe cumplir con los siguientes requisitos específicos:
· Incluir expresamente la magnitud de temperatura en su alcance de acreditación.
· Cubrir el rango de medición de 0 °C a 60 °C, aplicado en medios isotermos (por ejemplo, baños termostatados o bloques secos).
· Indicar una incertidumbre expandida de medida igual o inferior a 0,25 °C en dicho rango.
Este certificado debe estar vigente al momento de la presentación de la oferta.
	19,75

	El oferente deberá presentar certificado de capacidad de ofrecer garantía técnica de los servicios prestados ofertados igual a un (1) año
	10

	MAXIMO 
	29,75 PUNTOS




Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

____________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 4 - OFERTA ECONÓMICA

1.1 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM
	FAMILIA
	EQUIPO
	DESCRIPCION
	CODIGO INVENTARIO
	SERIAL
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA

	1
	pH - Conductividad
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105802
	23313171
	
	

	2
	pH - Conductividad
	CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	87148
	7450440
	
	

	3
	pH - Conductividad
	MEDIDOR DE IONES METROHM 781
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	119
	1781001015180
	
	

	4
	pH - Conductividad
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	184
	2664184
	
	

	5
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	102389
	15101013
	
	

	6
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77876
	11Z8331
	
	

	7
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77877
	14072172
	
	

	8
	Volumétricos 
	Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE
	Monocanal de 5-40 ul
	VEISP-PAR
	77878
	B65400
	
	

	9
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX  CALIBRA 852
	Multicanal de 10-100 ul
	VEISP-PAR
	102388
	21041012
	
	

	10
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-PAR
	159
	05M09712
	
	

	11
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-MICRO
	158
	05M09713
	
	

	12
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	20 A 200 ul
	VEISP-MICRO
	162
	YL3K031433
	
	

	13
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-MICRO
	164
	05N88760
	
	

	14
	Volumétricos 
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	 
	4542300781
	
	

	15
	Volumétricos 
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	 
	4542302806
	
	

	16
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	92770
	19072078
	
	

	17
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-VIR
	2
	16111034
	
	

	18
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 10-100 ul
	VEISP-VIR
	6
	05E68994
	
	

	19
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 2-20 ul
	VEISP-VIR
	7
	11Z0994
	
	

	20
	Volumétricos 
	PIPETA MULTICANAL 8
	Multicanal 5 uL-50 uL 
	VEISP-VIR
	102390
	B25911
	
	

	21
	Volumétricos 
	Micropipeta CHANNEL GIANT
	Multicanal de 20-200ul
	VEISP-VIR
	9
	TP412193002
	
	

	22
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VEISP-VIR
	10
	7031287
	
	

	23
	Volumétricos 
	MICROPIPETA BOECO
	 30-300 ul
	VEISP-VIR
	156
	JF726751
	
	

	24
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 100 A 1000 ul
	VEISP-VIR
	165
	17J03891
	
	

	25
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-VIR
	163
	FP61654
	
	

	26
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 D3E 20 A 200 ul
	VEISP-VIR
	161
	16J46352
	
	

	27
	Volumétricos 
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 10-100 ul
	VFRAC-AG
	12
	9405
	
	

	28
	Volumétricos 
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	13
	KU10848
	
	

	29
	Volumétricos 
	Micropipeta BOECO
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	14
	8077119
	
	

	30
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AL
	16
	04E63204
	
	

	31
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	17
	08E03825
	
	

	32
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	18
	08E03824
	
	

	33
	Volumétricos 
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal 10-100 uL 
	VFRAC-AL
	211
	05A3321
	
	

	34
	Volumétricos 
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal de 5-50 ul
	VFRAC-AL
	212
	06A3973
	
	

	35
	Volumétricos 
	MICROPIPETA AUTOMATICA 
	 
	VFRAC-AL
	230
	PG216964
	
	

	36
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	26
	07E01572
	
	

	37
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	27
	07E01781
	
	

	38
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 0,5-10 µl 
	VFRAC-FQ
	28
	10R1530
	
	

	39
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE  BOECO
	Monocanal 10-100 µl 
	VFRAC-FQ
	29
	8076888
	
	

	40
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE  BRAND
	Monocanal 10 µl 
	VFRAC-FQ
	32
	05P5494
	
	

	41
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO
	 Monocanal 10 µl
	VFRAC-FQ
	33
	5077604
	
	

	42
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	 Monocanal 5-50 µl 
	VFRAC-FQ
	107727
	339074
	
	

	43
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	Monocanal 10-100 µl
	VFRAC-FQ
	107726
	F1352666
	
	

	44
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	1-5 ml 
	VFRAC-FQ
	198
	YL6D142814
	
	

	45
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	0.5-5 mL 
	VFRAC-FQ
	253
	04E52776
	
	

	46
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	1-10 mL 
	VFRAC-FQ
	254
	11M98309
	
	

	47
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	2-20 uL
	VFRAC-FQ
	255
	10D3898
	
	

	48
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO 
	5-50 uL 
	VFRAC-FQ
	256
	8006327
	
	

	49
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO 
	100-1000 uL 
	VFRAC-ENT
	250
	GJ381317
	
	

	50
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND 
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	107462
	10F88502
	
	

	51
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	183
	17K25069
	
	

	52
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	197
	17K25072
	
	

	53
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	432
	24E92432
	
	

	54
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	216
	N46628H
	
	

	55
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	217
	N46418H 
	
	

	56
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	218
	N23908H
	
	

	57
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	219
	N24010H
	
	

	58
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	220
	K21733H
	
	

	59
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	221
	K22241H
	
	

	60
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 36 - 37 °C
	VEISP-MICRO
	92767
	E509.0376
	
	

	61
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 0-70 °C
	VEISP-MYC
	89386
	E508.089
	
	

	62
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMMERT U 30
	Rango de medición 37°C
	VEISP-LYE
	136
	831652
	
	

	63
	Isotérmicos calor
	Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18
	Rango de medición 37°C
	VEISP-VIR
	107623
	19675
	
	

	64
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	37
	07 - 29445
	
	

	65
	Isotérmicos calor
	Horno MEMMERT 
	Rango de medición 45-50°C
	VFRAC-AL
	40371
	NO REGISTRA
	
	

	66
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AL
	105822
	15-05078
	
	

	67
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1)
	VFRAC-AL
	105821
	15 - 05079
	
	

	68
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 240 UL
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	105809
	14-16223
	
	

	69
	Isotérmicos calor
	Incubadora
	Rango de medición 25°C
	VFRAC-AL
	105823
	671990163684
	
	

	70
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 35°C
	VFRAC-AG
	39
	14-14666
	
	

	71
	Isotérmicos calor
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 39°C
	VFRAC-AG
	107674
	J1105119
	
	

	72
	Isotérmicos calor
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AG
	41
	j1503053
	
	

	73
	Isotérmicos calor
	Baño Serológico MEMMERT 3630
	Ranngo de medición 37-42°C
	VFRAC-AL
	42
	363419
	
	

	74
	Isotérmicos calor
	BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200
	Rango de medición 20-90 °C 
	VFRAC-FQ
	45
	407994
	
	

	75
	Isotérmicos calor
	HORNO  MARCA BINDER FD53
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40418
	970611
	
	

	76
	Isotérmicos calor
	MUFLA THERMO SCIENTIFIC
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	200
	1126188901181200
	
	

	77
	Isotérmicos calor
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	C1000/CFX96
	VEISP-BM 
	487
	TL22EH22010487
	
	

	78
	Isotérmicos calor
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VFRAC-ENT
	317
	L222,0336
	
	

	79
	Isotérmicos calor
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VEISP-MICRO
	337
	L222,0337
	
	

	80
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA REFRIGERADA
	Rango de medicion : 10-80 °C
	VFRAC-AL 
	17
	V123,0017
	
	

	81
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA CO2
	Rango de medicion: 30-80 °C
	VEISP-MICRO
	47
	520,0047
	
	

	82
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA  MARCA MEMERT
	 
	VEISP-BM 
	713
	B222,2713
	
	

	83
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA BINDER 
	Rango de medicion : Ambiente a 100 °C
	VFRAC-AG
	336
	20210000012336
	
	

	84
	Isotérmicos - Frío
	Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V
	Rango de medición 0 a -45°C
	VEISP-VIR
	87473
	JULTAA073P
	
	

	85
	Isotérmicos - Frío
	Congelador VWR
	Rango de medición -40°C hasta -10°C
	VEISP-VIR
	210
	300228153
	
	

	86
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410003
	VFRAC-AG
	105811
	20160410003
	
	

	87
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410006
	VFRAC-AG
	105812
	YC66020150410006
	
	

	88
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410002
	VFRAC-AL
	48
	YC66020150410001
	
	

	89
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105814
	YC66020150410002
	
	

	90
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	49
	YC66020150410004
	
	

	91
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	251
	20220328-1
	
	

	92
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-BM
	247
	20220328-II
	
	

	93
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM
	245
	XXI-02VC20220326-II
	
	

	94
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM 
	246
	XXI-02VC20220326-I
	
	

	95
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -40 a -86°C
	VEISP-BM 
	244
	B0H1KE1T0QGM1J0066
	
	

	96
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango medicion: -50 a -86
	VEISP-MICRO
	504
	300557504
	
	

	97
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP- PAR
	729
	BIOR2200729
	
	

	98
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -MICRO
	798
	BIOR2200798
	
	

	99
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -VIR
	796
	BIOR2200796
	
	

	100
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP - PAR
	802
	BIOR2200802
	
	

	101
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	799
	BIOR2200799
	
	

	102
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AG
	801
	BIOR2200801
	
	

	103
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-ENT
	318
	BIOR2200797
	
	

	104
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-CM
	803
	BIOR2200803
	
	

	105
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	243
	2091416
	
	

	106
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion
	VEISP-CM
	27
	DF25V32826220027C
	
	

	107
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	 
	DF86V58826220041C
	
	

	108
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	147
	4C036026220436
	
	

	109
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	112
	YC005016220112
	
	

	110
	Cabinas 
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	Modelo CB12A-46, CLASE A II
	VEISP-CM 
	252
	4588867
	
	

	111
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	CLASE II
	VEISP-MYC 
	129
	300122206
	
	

	112
	Cabinas 
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	CLASE A II 
	VEIPS-BM
	87
	AHA1907087
	
	

	113
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-MICRO 
	428
	300536428
	
	

	114
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VFRAC-AG
	325
	300552542
	
	

	115
	Cabinas 
	CABINA EXTRACTORA DE GASES 
	          
	VFRAC-FQ
	320
	2021-168431
	
	

	116
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-VIR
	109
	4589109
	
	

	117
	Cabinas 
	ESTACION DE TRABAJO PARA PCR
	CLASE A II 
	VEISP-BM 
	132
	8PCR211000132A
	
	

	118
	Esterilización
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión Vertical 
	VEISP-LYE
	105820
	LDZM-80KCS
	
	

	119
	Esterilización
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión, Vertical 
	VFRAC-LYE
	105819
	LDZ-80KCS
	
	

	120
	Esterilización
	Autoclave YONGFENG DSX 280KB24
	Serie No registra
	VFRAC-LYE
	105805
	A1409311111
	
	

	121
	Esterilización
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	MC CORNICK 
	VFRAC-AL 
	152
	1014001-2
	
	

	122
	Centrífugas 
	Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS
	Rango de medición
	VEISP-MICRO
	60
	140189
	
	

	123
	Centrífugas 
	Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R
	Rango de medición
	VEISP-MYC
	61
	0000130-03-00
	
	

	124
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	221
	5428HQ827392
	
	

	125
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	248
	MRB22A018
	
	

	126
	Centrifuga 
	MINICENTRIFUGA 
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	291
	14080291
	
	

	127
	Centrifuga 
	MINICENTRIFUGA 
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	 
	HB222BC0000153
	
	

	128
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA TD5A
	SIN DATO 
	VFRAC-AG
	55
	 D 20131119
	
	

	129
	Centrifuga 
	MICROCENTRIFUGA
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	999
	HB222BC0000153
	
	

	130
	Agitadores 
	Vórtex MISTRAL 1192 Fabricante Lab-Line Instrument Inc.
	Serie 0192-0536
	VEISP-VIR
	62
	1920536
	
	

	131
	Agitadores 
	Vortex Boeco
	 
	VEISP-BM
	407
	1020322072407
	
	

	132
	Agitadores 
	Vortex Boeco
	-
	VEISP-MICRO
	199
	1020321093199
	
	

	133
	Agitadores 
	Vortex Boeco
	 
	 
	 
	1020322072360
	
	

	134
	Agitadores 
	Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000
	Serie 8462
	VEISP-PAR
	8462
	220421065
	
	

	135
	Agitadores 
	Agitador de Manzzini BOECO 0S 20
	Rango de medición 180 rpm
	VEISP-MICRO
	89385
	 0B0811025
	
	

	136
	Agitadores 
	Plancha de Agitación THOMAS SSI
	Serie 120919001
	VFRAC-AG
	63
	120919001
	
	

	137
	Agitadores 
	Vórtex BENCH MARK
	NO TIENE 
	VFRAC-AG
	64
	13060518
	
	

	138
	Agitadores 
	STOMACHER 400 BLENDER
	Serie 31618
	VFRAC-AL
	40407
	31618
	
	

	139
	Agitadores 
	PADDLE BLENDER Mezcaldor SCIENTZ-11L
	Serie No registra
	VFRAC-AL
	65
	No Registra
	
	

	140
	Agitadores 
	Agitador Rotacional INVITROGEN DINABENDS SAMPLE MIXER
	Serie 03131001
	VFRAC-AG
	66
	3131001
	
	

	141
	Agitadores 
	VORTEX THERMOSCIENTIFIC 
	NO TIENE
	VEISP-MYC
	36
	EBKT17001
	
	

	142
	Agitadores 
	VORTEX HEIDOLPH
	REAX CONTROL
	VFRAC-AL
	208
	541-1000-01-0
	
	

	143
	Agitadores 
	MEZCLADOR DE PLACAS FISHER 
	MS157
	VFRAC-AL
	58
	SIN SERIE
	
	

	144
	Agitadores 
	 CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL 
	PICK PEN II 1M
	VFRAC-AL
	154
	23001-0707
	
	

	145
	Agitadores 
	 CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL 
	PICK PEN II 8M
	VFRAC-AL
	153
	10590
	
	

	146
	Agitadores 
	 CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL 
	PICK PEN II 1M
	VFRAC-AL
	182
	PART 73090
	
	

	147
	Agitadores 
	 CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL 
	PICK MAN 
	VFRAC-AL
	24
	785
	
	

	148
	Agitadores 
	CONCENTRADOR MAGNETICO
	MPC-S
	VFRAC-AG
	213
	A13346
	
	

	149
	Agitadores 
	CONCENTRADOR MAGNETICO
	MPC-6
	VFRAC-AG
	214
	1216434
	
	

	150
	Agitadores 
	 VORTEX MIXER
	EQUIPO PROYECTO BIOCONTENCION 
	VEISP-BM
	8
	81720221008
	
	

	151
	Óptica medición 
	TURBIDIMETRO HACH 2100
	0 NTU - 4000 NTU 
	VFRAC-FQ
	14315
	50100010048
	
	

	152
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300
	190 nm- 1100 nm
	VFRAC-FQ
	87471
	EUV3164102
	
	

	153
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	-
	VFRAC-FQ
	314
	9A5A281042
	
	

	154
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	-
	VFRAC-FQ
	315
	9A5A281043
	
	

	155
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	969
	24100B000969
	
	

	156
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	968
	24100B000968
	
	

	157
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	930
	24100B000930
	
	

	158
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	810
	24100B000810
	
	

	159
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	941
	24100B000941
	
	

	160
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	945
	24100B000945
	
	

	161
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	814
	24100B000814
	
	

	162
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	834
	24100B000834
	
	

	163
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	 
	 
	
	

	164
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	 
	 
	
	

	165
	Óptica medición 
	TURBIDIMETRO HACH
	0 NTU -  10000 NTU 
	VFRAC-FQ
	13
	2024120C0013
	
	

	166
	Óptica observación
	Microscopio de Fluorescencia  NIKON LH-M100C-1
	Serie 464151
	VEISP-PAR
	11616
	464151
	
	

	167
	Óptica observación
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	Serie 849442
	VEISP-PAR
	42056
	849442
	
	

	168
	Óptica observación
	Microscopio óptico OLYMPUS CX221EDRFS1
	Serie 4F8S432
	VEISP-PAR
	105789
	4F8S432
	
	

	169
	Óptica observación
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	Serie 405245
	VEISP-MICRO
	42033
	405245
	
	

	170
	Óptica observación
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	Serie 850438
	VEISP-MYC
	8451
	850438
	
	

	171
	Óptica observación
	Microscopio óptico LABOMED  Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	85
	111150329126011
	
	

	172
	Óptica observación
	Microscopio de Fluorescencia 
	Capacidad una placa
	VFRAC-AG
	86
	930944
	
	

	173
	Óptica observación
	Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200
	Capacidad una placa
	VFRAC-AL
	107526
	844055
	
	

	174
	Óptica observación
	Estereoscopio TASCO NIKON N° 870984
	Placa de Almacen 042034
	VFRAC-ENT
	42035
	87094
	
	

	175
	Óptica observación
	Estereoscopio  NIKON SMZ-27
	Placa de Almacen 008451
	VFRAC-ENT
	8451
	331279
	
	

	176
	Óptica observación
	Estereoscopio  WILD TASCO NIKON ADVANCE OPTICAL
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-ENT
	87
	21218
	
	

	177
	Óptica observación
	Microscopio NIKON ECLIPSE E 400
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-ENT
	88
	651635
	
	

	178
	 
	ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS
	Placa de almacen 4474
	VFRAC-ENT
	232
	3944012134
	
	

	179
	Óptica observación
	Microscopio CARL ZEISS  AXIOSTAR PLUS
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-ENT
	89
	3108016662
	
	

	180
	Óptica observación
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	167
	170981779
	
	

	181
	Óptica observación
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	168
	140981739
	
	

	182
	Óptica observación
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	169
	170981769
	
	

	183
	Óptica observación
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	170
	170981789
	
	

	184
	Equipos de pesaje
	Balanza Analítica SARTORIUS 
	Rango de medición máximo 3200 g 
	VFRAC-MC
	93
	32805584
	
	

	185
	Equipos de pesaje
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL  ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97379
	25650770
	
	

	186
	Equipos de pesaje
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	105806
	24950496
	
	

	187
	Equipos de pesaje
	BALANZA ANALITICA DIGITAL  AND HR-200
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97377
	50004
	
	

	188
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-PAR
	95
	2023
	
	

	189
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-MICRO
	128
	2108
	
	

	190
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-CM 
	96
	2024
	
	

	191
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-VIR
	97
	2025
	
	

	192
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-LYE 
	224
	102029
	
	

	193
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	223
	102035
	
	

	194
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	99
	2034
	
	

	195
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	242
	MCI-500
	
	

	196
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AL
	100
	2035
	
	

	197
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	228
	102031
	
	

	198
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	236
	NO APLICA
	
	

	199
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	237
	NO APLICA
	
	

	200
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	234
	NO APLICA
	
	

	201
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	226
	102030
	
	

	202
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	305
	NO IDENTIFICA 
	
	

	203
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	306
	NO IDENTIFICA 
	
	

	204
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	227
	102036
	
	

	205
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	109
	2043
	
	

	206
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-LYE
	249
	SIN SERIE
	
	

	207
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	240
	SIN SERIE
	
	

	208
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	241
	 
	
	

	209
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	233
	102034
	
	

	210
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-LYE
	107
	 
	
	

	211
	Temperatura / Humedad relativa
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	Rango de medición 2-8 °C
	VEISP-MICRO
	102
	SIN SERIE
	
	

	212
	Temperatura / Humedad relativa
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	Rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	105
	2040
	
	

	213
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR
	Rango de medición -50  a 70 °C
	VEISP-BM 
	106
	2041
	
	

	214
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	172
	170500558
	
	

	215
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	138
	SIN SERIE
	
	

	216
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	139
	SIN SERIE
	
	

	217
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	141
	SIN SERIE
	
	

	218
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-MICRO
	142
	SIN SERIE
	
	

	219
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-MICRO
	143
	SIN SERIE
	
	

	220
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	145
	SIN SERIE
	
	

	221
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	147
	SIN SERIE
	
	

	222
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	148
	SIN SERIE
	
	

	223
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	222
	SIN SERIE
	
	

	224
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	171
	S/N170500570
	
	

	225
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	185
	S/N170844934
	
	

	226
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	205
	181705671
	
	

	227
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	 
	SIN SERIE
	
	

	228
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	1454
	220221454
	
	

	229
	Equipos especiales
	ANALIZADOR DE LECHE EKOMILK
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97380
	120236
	
	

	230
	Equipos especiales
	EXTRACTOR DE GRASA SELECTA DET-GRAS
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	105801
	4002842
	
	

	232
	Equipos especiales
	BAÑO ULTRASONIDO BRANSON 2510
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	13395
	RLB060268629D
	
	

	233
	Equipos especiales
	CROMATOGRAFO DE GASES
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	201
	C12255602239
	
	

	234
	Equipos especiales
	AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	202
	C12345601584
	
	

	235
	Equipos especiales
	UNIDAD DE DESTILACION BUCHI 324
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	11562
	2033374
	
	

	236
	Equipos especiales
	UNIDAD DE DESTILACION BUCHI 316
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	40425
	685960
	
	

	237
	Equipos especiales
	ROTAVAPORADOR BUCHI R124 - B480
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	40421
	45678912
	
	

	238
	Equipos especiales
	DENSIMETRO DENSITO METTLER  TOLEDO
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	121
	LWE90241
	
	

	239
	Equipos especiales
	JARRA DE ANAEROBIOSIS 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AL
	206
	1163870001
	
	

	240
	Equipos especiales
	JARRA DE ANAEROBIOSIS 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AL
	207
	No Registra
	
	

	241
	Equipos especiales
	CUENTA COLONIAS DIGITAL 
	SIN DESCRIPCION
	VFRAC-AL
	209
	245
	
	

	242
	Equipos especiales
	EQUIPO DE ELUSION - FILTAMAX EXPRESS 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AG
	56
	20125
	
	

	243
	Equipos especiales
	SELLADOR QUANTY TRY 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AG
	38
	5872
	
	

	244
	Equipos especiales
	Pipeteador Eppendorf Repeater Plus
	Serie 4570267
	VFRAC-AG
	68
	4570267
	
	

	245
	Equipos especiales
	Pipeteador BRAND Dispenstte
	Manual
	VFRAC-AG
	69
	06E81023
	
	

	246
	Equipos especiales
	Pipeteador JENCONS
	Rango de medición 1-100 ml
	VFRAC-AG
	70
	AR6622
	
	

	247
	Equipos especiales
	Cromato UV C70G Marca UVP.Inc
	Serie 11805
	VFRAC-AG
	14314
	11805
	
	

	248
	Equipos especiales
	Bomba de flujo variable FISCHER SCIENTIFIC
	Rango de medición 120-2200 ml
	VFRAC-AG
	71
	130481729
	
	

	249
	Equipos especiales
	Estacion de captura de parasitos 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AG
	72
	28
	
	

	250
	Equipos especiales
	Estacion de captura de parasitos 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-AG
	73
	29
	
	

	251
	Equipos especiales
	Lavador de ELISA ROBONIK WASHWELL
	Serie AW0101106RBK
	VEISP-VIR
	42062
	AW0101106RBK
	
	

	252
	Equipos especiales
	ANALIZADOR TOC 
	 
	VFRAC-FQ
	312
	VC22342006
	
	

	253
	Equipos especiales
	ANALIZADOR DE MERCURIO DMA
	 
	VFRAC-FQ
	313
	22123606
	
	

	254
	Purificación agua para laboratorio
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	89119
	NO IDENTIFICA 
	
	

	255
	Purificación agua para laboratorio
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	89120
	NO IDENTIFICA 
	
	

	256
	Purificación agua para laboratorio
	DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40423
	58261033742
	
	

	257
	Purificación agua para laboratorio
	PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105818
	JEAPL1020
	
	

	258
	Patrones físicos de trabajo
	JUEGO DE PESAS 
	1 mg-500 mg
	VFRAC-FQ
	195
	AQ1720237
	
	

	259
	Patrones físicos de trabajo
	BAROMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	203
	181746089
	
	

	260
	Patrones físicos de trabajo
	TERMOMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	204
	181499317
	
	



1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE CALIBRACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	FAMILIA 
	EQUIPO 
	DESCRIPCION 
	CODIGO INVENTARIO 
	UBICACIÓN
	SERIAL
	PUNTOS A CALIBRAR 
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA

	1
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	102389
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	15101013
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	

	2
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77876
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	11Z8331
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	

	3
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822
	Monocanal de 20-200 ul
	VEISP-PAR
	77877
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	14072172
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	

	4
	Volumétricos 
	Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE
	Monocanal de 5-40 ul
	VEISP-PAR
	77878
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	B65400
	5 uL, 20 uL, 40 uL 
	
	

	5
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX  CALIBRA 852
	Multicanal de 10-100 ul
	VEISP-PAR
	102388
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	21041012
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	

	6
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-PAR
	159
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	05M09712
	10 uL
	
	

	7
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	VOLUMEN FIJO 10 ul
	VEISP-MICRO
	158
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	05M09713
	10 uL
	
	

	8
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	20 A 200 ul
	VEISP-MICRO
	162
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	YL3K031433
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	

	9
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-MICRO
	164
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	05N88760
	50 uL 
	
	

	10
	Volumétricos 
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	 
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	4542300781
	280 uL
	
	

	11
	Volumétricos 
	PIPETA  A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	 
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	4542302806
	145 uL
	
	

	12
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal de 100-1000 ul
	VEISP-MICRO
	92770
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	19072078
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	

	13
	Volumétricos 
	Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852
	Multicanal de 20-200 ul
	VEISP-VIR
	2
	VEISP-VIROLOGIA 
	16111034
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	

	14
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 10-100 ul
	VEISP-VIR
	6
	VEISP-VIROLOGIA 
	05E68994
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	

	15
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 2-20 ul
	VEISP-VIR
	7
	VEISP-VIROLOGIA 
	11Z0994
	2 uL, 10 uL, 20 uL 
	
	

	16
	Volumétricos 
	PIPETA MULTICANAL 8
	Multicanal 5 uL-50 uL 
	VEISP-VIR
	102390
	VEISP-VIROLOGIA 
	B25911
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	
	

	17
	Volumétricos 
	Micropipeta CHANNEL GIANT
	Multicanal de 20-200ul
	VEISP-VIR
	9
	VEISP-VIROLOGIA 
	TP412193002
	20 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	

	18
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VEISP-VIR
	10
	VEISP-VIROLOGIA 
	7031287
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	

	19
	Volumétricos 
	MICROPIPETA BOECO
	 30-300 ul
	VEISP-VIR
	156
	VEISP-VIROLOGIA 
	JF726751
	30 uL, 150 uL, 300 uL 
	
	

	20
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 100 A 1000 ul
	VEISP-VIR
	165
	VEISP-VIROLOGIA 
	17J03891
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	

	21
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 VOLUMEN FIJO 50 ul
	VEISP-VIR
	163
	VEISP-VIROLOGIA 
	FP61654
	50 uL 
	
	

	22
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	 D3E 20 A 200 ul
	VEISP-VIR
	161
	VEISP-VIROLOGIA 
	16J46352
	75 uL, 100 uL, 200 uL 
	
	

	23
	Volumétricos 
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 10-100 ul
	VFRAC-AG
	12
	VFRAC-AGUAS 
	9405
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	

	24
	Volumétricos 
	Micropipeta FISHER BRAND
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	13
	VFRAC-AGUAS 
	KU10848
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	

	25
	Volumétricos 
	Micropipeta BOECO
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AG
	14
	VFRAC-AGUAS 
	8077119
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	

	26
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 100-1000 ul
	VFRAC-AL
	16
	VFRAC-ALIMENTOS 
	04E63204
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	

	27
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	17
	VFRAC-ALIMENTOS 
	08E03825
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 
	
	

	28
	Volumétricos 
	Micropipeta BRAND TRASFERPETTE
	Monocanal de 0,5-5 ml
	VFRAC-AL
	18
	VFRAC-ALIMENTOS 
	08E03824
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 
	
	

	29
	Volumétricos 
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal 10-100 uL 
	VFRAC-AL
	211
	VFRAC-ALIMENTOS 
	05A3321
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	

	30
	Volumétricos 
	Pipeta automatica BRAND 
	Monocanal de 5-50 ul
	VFRAC-AL
	212
	VFRAC-ALIMENTOS 
	06A3973
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	
	

	31
	Volumétricos 
	MICROPIPETA AUTOMATICA 
	 
	VFRAC-AL
	230
	VFRAC-ALIMENTOS 
	PG216964
	100, 500, 1000 uL 
	
	

	32
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	26
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	07E01572
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	

	33
	Volumétricos 
	PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE 
	Monocanal 100-1000 µl 
	VFRAC-FQ
	27
	VFRAC-FISICOQUIMICO  
	07E01781
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	

	34
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	Monocanal 0,5-10 µl 
	VFRAC-FQ
	28
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	10R1530
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	
	

	35
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE  BOECO
	Monocanal 10-100 µl 
	VFRAC-FQ
	29
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	8076888
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	

	36
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE  BRAND
	Monocanal 10 µl 
	VFRAC-FQ
	32
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	05P5494
	10 uL
	
	

	37
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO
	 Monocanal 10 µl
	VFRAC-FQ
	33
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	5077604
	10 uL
	
	

	38
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	 Monocanal 5-50 µl 
	VFRAC-FQ
	107727
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	339074
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	
	

	39
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO
	Monocanal 10-100 µl
	VFRAC-FQ
	107726
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	F1352666
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	

	40
	Volumétricos 
	MICROPIPETA HUMAN
	1-5 ml 
	VFRAC-FQ
	198
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	YL6D142814
	5 mL, 2.5 mL, 5 mL 
	
	

	41
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	0.5-5 mL 
	VFRAC-FQ
	253
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	04E52776
	0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL 
	
	

	42
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	1-10 mL 
	VFRAC-FQ
	254
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	11M98309
	1 mL, 5 mL, 10 mL 
	
	

	43
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BRAND
	2-20 uL
	VFRAC-FQ
	255
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	10D3898
	2 uL, 10 uL, 20 uL 
	
	

	44
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO 
	5-50 uL 
	VFRAC-FQ
	256
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	8006327
	5 uL, 25 uL, 50 uL 
	
	

	45
	Volumétricos 
	TRANSFERPETTE BOECO 
	100-1000 uL 
	VFRAC-ENT
	250
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	GJ381317
	10 uL 
	
	

	46
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND 
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	107462
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	10F88502
	5, 25, 50 mL 
	
	

	47
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	183
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	17K25069
	5, 25, 50 mL 
	
	

	48
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	197
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	17K25072
	5, 25, 50 mL 
	
	

	49
	Volumétricos 
	BURETAS DIGITALES  BRAND
	DE 50 ml 
	VFRAC-FQ
	432
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24E92432
	5, 25, 50 mL 
	
	

	50
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	216
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	N46628H
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	
	

	51
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	05-10 uL 
	VEISP-BM
	217
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	N46418H 
	1 uL, 5 uL, 10 uL 
	
	

	52
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	218
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	N23908H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	

	53
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	10-100 uL 
	VEISP-BM
	219
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	N24010H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	

	54
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	220
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	K21733H
	100 uL, 500 uL, 1000 uL 
	
	

	55
	Volumétricos 
	MICROPIPETA EPPENDORF
	100-1000 uL 
	VEISP-BM
	221
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	K22241H
	10 uL, 50 uL, 100 uL 
	
	

	56
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	1000 mL 
	
	

	57
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	1000 mL 
	
	

	58
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	1000 mL 
	
	

	59
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	1000 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	1000-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	1000 mL 
	
	

	60
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 
	
	

	61
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 
	
	

	62
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-5
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 
	
	

	63
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-6
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 
	
	

	64
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-7
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 
	
	

	65
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-9
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 
	
	

	66
	Volumétricos 
	MATRAZ DE VIDRIO AFORADO 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VM
	100-10
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	319
	100 mL 
	
	

	67
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	100 mL 
	
	

	68
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	100 mL 
	
	

	69
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	100-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	119
	100 mL 
	
	

	70
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	404
	20 mL 
	
	

	71
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	404
	20 mL 
	
	

	72
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	404
	20 mL 
	
	

	73
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	20 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	20-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	404
	20 mL 
	
	

	74
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	4618
	10 mL 
	
	

	75
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	4618
	10 mL 
	
	

	76
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	4618
	10 mL 
	
	

	77
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	4618
	10 mL 
	
	

	78
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	10 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	10-5
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	4618
	10 mL 
	
	

	79
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	619
	5 mL 
	
	

	80
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	619
	5 mL 
	
	

	81
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	619
	5 mL 
	
	

	82
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	619
	5 mL 
	
	

	83
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	5 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	5-5
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	619
	5 mL 
	
	

	84
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	401
	2 mL 
	
	

	85
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	401
	2 mL 
	
	

	86
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	401
	2 mL 
	
	

	87
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	401
	2 mL 
	
	

	88
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	2 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	2-5
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	401
	2 mL 
	
	

	89
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	404
	3 mL
	
	

	90
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	404
	3 mL
	
	

	91
	Volumétricos 
	PIPETA DE VIDRIO AFORADA 
	3 mL 
	VFRAC-FQ-VP
	3-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	404
	3 mL
	
	

	92
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	10, 50 y 100 mL
	
	

	93
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-3
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	10, 50 y 100 mL
	
	

	94
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-4
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	10, 50 y 100 mL
	
	

	95
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-5
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	10, 50 y 100 mL
	
	

	96
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	100 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	100-6
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	10, 50 y 100 mL
	
	

	97
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	25 mL
	VFRAC-FQ-VPR
	25-1
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL
	
	

	98
	Volumétricos 
	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 
	25 mL 
	VFRAC-FQ-VPR
	25-2
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	-
	2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL
	
	

	99
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 36 - 37 °C
	VEISP-MICRO
	92767
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	E509.0376
	37°C ± 1
	
	

	100
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMERT INE 500
	Rango de medición 0-70 °C
	VEISP-MYC
	89386
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	E508.089
	36,0 °C
	
	

	101
	Isotérmicos calor
	Incubadora MEMMERT U 30
	Rango de medición 37°C
	VEISP-LYE
	136
	VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	831652
	37°C ± 1
	
	

	102
	Isotérmicos calor
	Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18
	Rango de medición 37°C
	VEISP-VIR
	107623
	VEISP-VIROLOGIA 
	19675
	36°C ± 1
	
	

	103
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	37
	VFRAC-ALIMENTOS 
	07 - 29445
	35°C ± 1
	
	

	104
	Isotérmicos calor
	Horno MEMMERT 
	Rango de medición 45-50°C
	VFRAC-AL
	40371
	VFRAC-ALIMENTOS 
	NO REGISTRA
	44.5°C
	
	

	105
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AL
	105822
	VFRAC-ALIMENTOS 
	15-05078
	37°C ± 1
	
	

	106
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1)
	VFRAC-AL
	105821
	VFRAC-ALIMENTOS 
	15 - 05079
	41°C ± 1
	
	

	107
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 240 UL
	Rango de medición 37°C
	VFRAC-AL
	105809
	VFRAC-ALIMENTOS 
	14-16223
	30°C ± 1
	
	

	108
	Isotérmicos calor
	Incubadora
	Rango de medición 25°C
	VFRAC-AL
	105823
	VFRAC-ALIMENTOS 
	671990163684
	38°C ± 1
	
	

	109
	Isotérmicos calor
	Incubadora BINDER 115 UL
	Rango de medición 35°C
	VFRAC-AG
	39
	VFRAC-AGUAS 
	14-14666
	35°C ± 1
	
	

	110
	Isotérmicos calor
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 39°C
	VFRAC-AG
	107674
	VFRAC-AGUAS 
	J1105119
	38 °C
	
	

	111
	Isotérmicos calor
	Incubadora YAMATO SINCE 1889
	Rango de medición 30°C
	VFRAC-AG
	41
	VFRAC-AGUAS 
	j1503053
	35 °C
	
	

	112
	Isotérmicos calor
	Baño Serológico MEMMERT 3630
	Ranngo de medición 37-42°C
	VFRAC-AL
	42
	VFRAC-ALIMENTOS 
	363419
	37 Y 80 °C
	
	

	113
	Isotérmicos calor
	BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200
	Rango de medición 20-90 °C 
	VFRAC-FQ
	45
	VFRAC-AGUAS 
	407994
	NA
	
	

	114
	Isotérmicos calor
	HORNO  MARCA BINDER FD53
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40418
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	970611
	105°C
	
	

	115
	Isotérmicos calor
	MUFLA THERMO SCIENTIFIC
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	200
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	1126188901181200
	N.A. 
	
	

	116
	Isotérmicos calor
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VFRAC-ENT
	317
	ENTOMOLOGIA 
	L222,0336
	40 °C
	
	

	117
	Isotérmicos calor
	BAÑO SEROLOGICO
	Rango de medición: 20-95 °C
	VEISP-MICRO
	337
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	L222,0337
	37 ° C
	
	

	118
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA REFRIGERADA
	Rango de medicion : 10-80 °C
	VFRAC-AL 
	17
	VFRAC-MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 
	V123,0017
	22 ° C
	
	

	119
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA CO2
	Rango de medicion: 30-80 °C
	VEISP-MICRO
	47
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	520,0047
	35° C
	
	

	120
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA  MARCA MEMERT
	 
	VEISP-BM 
	713
	VEISP-ESTERILIZACION
	B222,2713
	55 °C
	
	

	121
	Isotérmicos calor
	INCUBADORA BINDER 
	Rango de medicion : Ambiente a 100 °C
	VFRAC-AG
	336
	VFRAC-ESTERILIZACION 
	20210000012336
	38°C ± 1
	
	

	122
	Isotérmicos - Frío
	Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V
	Rango de medición 0 a -45°C
	VEISP-VIR
	87473
	VEISP
	JULTAA073P
	- 45°C
	
	

	123
	Isotérmicos - Frío
	Congelador VWR
	Rango de medición -40°C hasta -10°C
	VEISP-VIR
	210
	VEISP - VIROLOGIA 
	300228153
	-30
	
	

	124
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410003
	VFRAC-AG
	105811
	VFRAC-AGUAS 
	20160410003
	4°C
	
	

	125
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410006
	VFRAC-AG
	105812
	VFRAC-AGUAS 
	YC66020150410006
	4°C y 6°C
	
	

	126
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	Serie 20160410002
	VFRAC-AL
	48
	VFRAC-ALIMENTOS 
	YC66020150410001
	4°C y 6°C
	
	

	127
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105814
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	YC66020150410002
	4°C y 6°C
	
	

	128
	Isotérmicos - Frío
	Refrigerador FarmacéuticoYC 660
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	49
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	YC66020150410004
	4°C y 6°C
	
	

	129
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	251
	VEISP 
	20220328-1
	4°C y 6°C
	
	

	130
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador vertical ULTRALAB
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-BM
	247
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	20220328-II
	4°C y 6°C
	
	

	131
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM
	245
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	XXI-02VC20220326-II
	-30 °C 
	
	

	132
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion -30 °C 
	VEISP-BM 
	246
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	XXI-02VC20220326-I
	-30 °C 
	
	

	133
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -40 a -86°C
	VEISP-BM 
	244
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	B0H1KE1T0QGM1J0066
	-80 °C 
	
	

	134
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango medicion: -50 a -86
	VEISP-MICRO
	504
	VEISP-MICROBIOLOGIA CLINICA
	300557504
	- 80 °C
	
	

	135
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP- PAR
	729
	VEISP
	BIOR2200729
	4°C y 6°C
	
	

	136
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -MICRO
	798
	VEISP
	BIOR2200798
	4°C y 6°C
	
	

	137
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -VIR
	796
	VEISP
	BIOR2200796
	4°C y 6°C
	
	

	138
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP - PAR
	802
	VEISP
	BIOR2200802
	4°C y 6°C
	
	

	139
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	799
	VFRAC-ALIMENTOS 
	BIOR2200799
	4°C y 6°C
	
	

	140
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AG
	801
	VFRAC-AGUAS 
	BIOR2200801
	4°C y 6°C
	
	

	141
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-ENT
	318
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	BIOR2200797
	4°C y 6°C
	
	

	142
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-CM
	803
	VFRAC- CENTRAL DE MUESTRAS
	BIOR2200803
	4°C y 6°C
	
	

	143
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	243
	VFRAC-MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
	2091416
	-80 °C 
	
	

	144
	Isotermicos-Frio 
	Congelador 
	Rango de medicion
	VEISP-CM
	27
	VEISP- CENTRAL DE MUESTRAS 
	DF25V32826220027C
	-20 °C
	
	

	145
	Isotermicos-Frio 
	Ultracongelador
	Rango de medicion -86 a -50 °C
	VEISP-BM
	 
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	DF86V58826220041C
	-80 °C 
	
	

	146
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	147
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	4C036026220436
	4 °C
	
	

	147
	Isotermicos-Frio 
	Refrigerador Biobase
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	112
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	YC005016220112
	4 °C
	
	

	148
	Esterilización
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión Vertical 
	VEISP-LYE
	105820
	VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	LDZM-80KCS
	121°C , 36.3 PSI, 15 MIN
	
	

	149
	Esterilización
	Autoclave Vertical SHENAN  LDZM 80KCS
	Esterilizador de vapor a presión, Vertical 
	VFRAC-LYE
	105819
	VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	LDZ-80KCS
	121°C , 37.4  PSI, 15 MIN
	
	

	150
	Esterilización
	Autoclave YONGFENG DSX 280KB24
	Serie No registra
	VFRAC-LYE
	105805
	VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	A1409311111
	120°C , 0,3 PSI, 15 MIN
	
	

	151
	Esterilización
	ESTERILIZADOR DE ASAS 
	MC CORNICK 
	VFRAC-AL 
	152
	VFRAC-ALIMENTOS 
	1014001-2
	974 °C 
	
	

	152
	Centrífugas 
	Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS
	Rango de medición
	VEISP-MICRO
	60
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	140189
	500-3000 RPM 
	
	

	153
	Centrífugas 
	Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R
	Rango de medición
	VEISP-MYC
	61
	VEISP-MYCOBACTERIAS 
	0000130-03-00
	500, 2500 y 5000
	
	

	154
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	221
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	5428HQ827392
	0-14000 RPM 
	
	

	155
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA REFRIGERADA 
	REFRIGERADA
	VEISP-BM 
	248
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	MRB22A018
	200, 7600, 15000
	
	

	156
	Centrífugas 
	CENTRIFUGA TD5A
	SIN DATO 
	VFRAC-AG
	55
	VFRAC-AGUAS 
	 D 20131119
	N.A. 
	
	

	157
	Centrifuga 
	MICROCENTRIFUGA
	SIN DATO 
	VEISP-BM
	999
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	HB222BC0000153
	 
	
	

	158
	Agitadores 
	Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000
	Serie 8462
	VEISP-PAR
	8462
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	220421065
	25°C,800 ± 100 rpm
	
	

	159
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300
	190 nm- 1100 nm
	VFRAC-FQ
	87471
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	EUV3164102
	190 nm- 1100 nm
	
	

	160
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	-
	VFRAC-FQ
	314
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	9A5A281042
	190 nm- 1100 nm
	
	

	161
	Óptica medición 
	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180
	-
	VFRAC-FQ
	315
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	9A5A281043
	190 nm- 1100 nm
	
	

	162
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	969
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000969
	530 nm
	
	

	163
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	968
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000968
	530 nm
	
	

	164
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	930
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000930
	530 nm
	
	

	165
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	810
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000810
	530 nm
	
	

	166
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	941
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000941
	530 nm
	
	

	167
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	945
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000945
	530 nm
	
	

	168
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	814
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000814
	530 nm
	
	

	169
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	834
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24100B000834
	530 nm
	
	

	170
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	 
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	 
	530 nm
	
	

	171
	Óptica medición 
	COLORIMETRO HACH 
	-
	VFRAC-FQ
	 
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	 
	530 nm
	
	

	172
	Equipos de pesaje
	Balanza Analítica SARTORIUS 
	Rango de medición máximo 3200 g 
	VFRAC-MC
	93
	VFRAC-MEDIOS DE CULTIVO 
	32805584
	5 gr, 100 gr
	
	

	173
	Equipos de pesaje
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL  ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97379
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	25650770
	0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 
	
	

	174
	Equipos de pesaje
	BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G 
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	105806
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	24950496
	0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 
	
	

	175
	Equipos de pesaje
	BALANZA ANALITICA DIGITAL  AND HR-200
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	97377
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	50004
	1 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g 
	
	

	176
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-PAR
	95
	VEISP-PARASITOLOGIA 
	2023
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	177
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-MICRO
	128
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	2108
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	178
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-CM 
	96
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	2024
	T° 23°C y HR: 40%
	
	

	179
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VEISP-VIR
	97
	VEISP-VIROLOGIA 
	2025
	T° 23°C y HR: 40%
	
	

	180
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-LYE 
	224
	VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	102029
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	181
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	223
	VEISP-VIROLOGIA 
	102035
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	182
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	99
	VFRAC-AGUAS 
	2034
	T° 23°C y HR: 40%
	
	

	183
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AG
	242
	VFRAC-AGUAS 
	MCI-500
	 
	
	

	184
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-AL
	100
	VFRAC-ALIMENTOS 
	2035
	T° 23°C y HR: 40%
	
	

	185
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	228
	VFRAC-ALIMENTOS 
	102031
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	186
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	236
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	NO APLICA
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	187
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	237
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	NO APLICA
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	188
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VEISP-BM
	234
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	NO APLICA
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	189
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	226
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	102030
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	190
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	305
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	NO IDENTIFICA 
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	191
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	306
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	NO IDENTIFICA 
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	192
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	227
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	102036
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	193
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-LYE
	249
	VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION 
	SIN SERIE
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	194
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	240
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	SIN SERIE
	T° 23°C y  HR: 40%
	
	

	195
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	241
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	 
	 
	
	

	196
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 
	NO TIENE 
	VFRAC-ENT
	233
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	102034
	T° 23°C HR: 40%
	
	

	197
	Temperatura / Humedad relativa
	Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1
	Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60%
	VFRAC-LYE
	107
	 
	 
	T° 23°C HR: 40%
	
	

	198
	Temperatura / Humedad relativa
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	Rango de medición 2-8 °C
	VEISP-MICRO
	102
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C
	
	

	199
	Temperatura / Humedad relativa
	Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER
	Rango de medición 2-8 °C
	VEISP-CM
	105
	 
	2040
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C
	
	

	200
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR
	Rango de medición -50  a 70 °C
	VEISP-BM 
	106
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	2041
	0, 2, 6 Y 8 °C 
	
	

	201
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	172
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	170500558
	2 Y 8°C
	
	

	202
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	138
	VEISP-VIROLOGIA 
	SIN SERIE
	0, 2, 6 Y 8 °C 
	
	

	203
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	139
	VEISP-VIROLOGIA 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C
	
	

	204
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	141
	VFRAC-CENTRAL DE MUESTRAS 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C
	
	

	205
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-MICRO
	142
	VEISP-MICROBIOLOGIA 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C
	
	

	206
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-MICRO
	143
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	SIN SERIE
	0, 2, 6 Y 8 °C 
	
	

	207
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-CM
	145
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	SIN SERIE
	0°C, 4°C, 6 °C, 8°C
	
	

	208
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	147
	VFRAC-ALIMENTOS 
	SIN SERIE
	2 Y 8°C
	
	

	209
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VFRAC-AL
	148
	VFRAC-ALIMENTOS 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C
	
	

	210
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER
	NO TIENE
	VEISP-VIR
	222
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	SIN SERIE
	0°C, 2°C, 6 °C, 8°C
	
	

	211
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VEISP-CM
	171
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	S/N170500570
	2 Y 8°C
	
	

	212
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY 
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	185
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	S/N170844934
	2 Y 8°C
	
	

	213
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	205
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	181705671
	0, 15, 23 y 30 °C
	
	

	214
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	 
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	SIN SERIE
	0, 15, 23 y 30 °C
	
	

	215
	Temperatura / Humedad relativa
	TERMOHIGROMETRO 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	1454
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	220221454
	0, 15, 23 y 30 °C
	
	

	216
	Patrones físicos de trabajo
	JUEGO DE PESAS 
	1 mg-500 mg
	VFRAC-FQ
	195
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	AQ1720237
	N.A.
	
	

	217
	Patrones físicos de trabajo
	BAROMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	203
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	181746089
	N.A.
	
	

	218
	Patrones físicos de trabajo
	TERMOMETRO PATRON 
	NO TIENE 
	VFRAC-FQ
	204
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	181499317
	N.A.
	
	








1.3 INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	EQUIPO 
	DESCRIPCION 
	CODIGO INVENTARIO 
	UBICACIÓN
	SERIAL
	 
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA

	1
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105802
	VFRAC-Físico-Químico
	23313171
	Suministro de electrodo para pH 
	
	

	2
	CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	87148
	VFRAC-Físico-Químico
	7450440
	Suministro de electrodo para conductividad
	
	

	3
	MEDIDOR DE IONES METROHM 781
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	119
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	1781001015180
	Suministro de electrodo para Flúor y Yodo
	
	

	4
	POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700   
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	184
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	2664184
	Suministro de electrodo para pH 
	
	

	5
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP- PAR
	729
	VEISP
	BIOR2200729
	Cambio de gas
	
	

	6
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -MICRO
	798
	VEISP
	BIOR2200798
	Cambio de gas
	
	

	7
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP -VIR
	796
	VEISP
	BIOR2200796
	Cambio de gas
	
	

	8
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VEISP - PAR
	802
	VEISP
	BIOR2200802
	Cambio de gas
	
	

	9
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AL
	799
	VFRAC-ALIMENTOS 
	BIOR2200799
	Cambio de gas
	
	

	10
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-AG
	801
	VFRAC-AGUAS 
	BIOR2200801
	Cambio de gas
	
	

	11
	Refrigerador 
	Panorámico rango de medición 2-8 °C
	VFRAC-ENT
	318
	VFRAC-ENTOMOLOGIA 
	BIOR2200797
	Cambio de gas
	
	

	12
	Cabina de seguridad biológica JPINGLOBAL 
	Modelo CB12A-46, CLASE A II
	VEISP-CM 
	252
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	4588867
	Suministro de filtros
	
	

	13
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	CLASE II
	VEISP-MYC 
	129
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR- PRE PCR
	300122206
	Suministro de filtros
	
	

	14
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	CLASE A II 
	VEIPS-BM
	87
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	AHA1907087
	Suministro de filtros
	
	

	15
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-MICRO 
	428
	VEISP- MICROBIOLOGIA CLINICA 
	300536428
	Suministro de filtros
	
	

	16
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VFRAC-AG
	325
	VFRAC-AGUAS 
	300552542
	Suministro de filtros
	
	

	17
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-VIR
	109
	VEISP-VIR
	4589109
	Suministro de filtros
	
	

	18
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	167
	VEISP-MYCOBACTERIAS 
	170981779
	Cambio de lampara led
	
	

	19
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	168
	VEISP-MYCOBACTERIAS 
	140981739
	Cambio de lampara led
	
	

	20
	Microscopio LABOMED Lx 400
	SIN DESCRIPCION 
	VEISP-MYC
	169
	VEISP-MYCOBACTERIAS 
	170981769
	Cambio de lampara led
	
	

	21
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	89119
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	NO IDENTIFICA 
	N.A.
	
	

	22
	DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	89120
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	NO IDENTIFICA 
	N.A.
	
	

	23
	DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	40423
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	58261033742
	N.A.
	
	

	24
	PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30
	NO TIENE
	VFRAC-FQ
	105818
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	JEAPL1020
	N.A.
	
	




1.4 INVENTARIO DE EQUIPOS A PRESTAR SERVICIO DE CALIFICACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

	ITEM 
	FAMILIA 
	EQUIPO 
	DESCRIPCION 
	CODIGO INVENTARIO 
	UBICACIÓN
	SERIAL
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA

	1
	Cabinas 
	Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL 
	Modelo CB12A-46, CLASE A II
	VEISP-CM 
	252
	VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS 
	4588867
	
	

	2
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC
	CLASE II
	VEISP-MYC 
	129
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR- PRE PCR
	300122206
	
	

	3
	Cabinas 
	CABINA DE BIOSEGURIDAD 
	CLASE A II 
	VEIPS-BM
	87
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	 
	
	

	4
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-MICRO 
	428
	VEISP- MICROBIOLOGIA CLINICA 
	300536428
	
	

	5
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VFRAC-AG
	325
	VFRAC-AGUAS 
	300552542
	
	

	6
	Cabinas 
	CABINA EXTRACTORA DE GASES 
	          
	VFRAC-FQ
	320
	VFRAC-FQ
	2021-168431
	
	

	7
	Cabinas 
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II
	CLASE A II 
	VEISP-VIR
	109
	VEISP-VIR
	4589109
	
	

	8
	Cabinas 
	ESTACION DE TRABAJO PARA PCR
	CLASE A II 
	VEISP-BM 
	132
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	8PCR211000132A
	
	

	9
	Equipos especiales
	CROMATOGRAFO DE GASES
	SIN DESCRIPCION 
	VFRAC-FQ
	201
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	C12255602239
	
	

	10
	Equipos especiales
	ANALIZADOR TOC 
	 
	VFRAC-FQ
	312
	VFRAC-FISICOQUIMICO 
	VC22342006
	
	

	11
	Equipos especiales
	ANALIZADOR DE MERCURIO DMA
	 
	VFRAC-FQ
	313
	VFRAC-FISICOQUIMICO
	22123606
	
	

	7
	Isotérmicos calor
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	C1000/CFX96
	VEISP-BM 
	487
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	TL22EH22010487
	
	

	12
	Isotérmicos calor
	TERMOCICLADOR  DE TIEMPO REAL 
	 
	VEISP-BM 
	 
	VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR
	 
	
	



	SUBTOTAL
	

	IVA 
	

	TOTAL IVA INCLUIDO
	







[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]















ANEXO 5 - CERTIFICADO EQUIPO DE TRABAJO 


Oferente: 

	Nombre del profesional
	Profesión
	N° de matrícula profesional 
(Si aplica)
	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales, con el que se acredita la experiencia

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 2025.








_______________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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ANEXO 6
MANIFESTACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


Yo _______________, actuando en calidad de (persona natural, o el representante legal, o apoderado persona jurídica), de , manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el comitente vendedor, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). 




El comitente vendedor: (Nombre, número del documento de identificación




























ANEXO 7 – CONSTANCIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA PROPONENTE EXTRANJERO
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[image: ]






















ANEXO 8 - APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 



CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA


El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - ________________________, identificada con NIT. ______________, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.
Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
La presente se expide a los ___ días del mes de _________ del año 2025, en _______
Se firma según el caso por:

________________________
Tarjeta No. _________
Revisor Fiscal)
Firma Representante Legal ______________________________
C.C. No.



CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL


El suscrito _________________________________________, identificado con ______________, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera. Adjunto planilla de pago. 
Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2025, en__________
Se firma según el caso por:

________________________
C.C. No.











ANEXO 9 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL




1. Proponente que oferte servicios de origen nacional

CERTIFICACIÓN

Declaro bajo la gravedad de juramento que la firma que represento fue constituida de acuerdo con la legislación nacional (Ley 816 de 2003), por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia.

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

Nombre _____________________________________
Firma representante legal ______________________




2. Proponente que acredite la incorporación de servicios profesionales, técnicos y Operativos de origen nacional.

CERTIFICACIÓN

	Puntaje Componente Nacional
Recurso Humano
	Puntaje Componente Extranjero
Recurso Humano

	

	



Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

Nombre _____________________________________
Firma representante legal ______________________












	
ANEXO  - 10 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES




Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.


Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por Gobernación del Tolima a  lo siguiente: 

1. La Gobernación  del Tolima actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 5.1.4, numerales 2, 5, 6 y 7 de la invitación, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas. 

	Finalidad
	Autoriza

	
	SÍ
	NO

	Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.
	
	



1. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

1. Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 5.1.4, numerales 2, 5, 6 y 7 de la invitación, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

Derechos del titular: Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: 

1. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 

1. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos. 

1. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

1. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

1. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 

1. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por la Gobernacion del Tolima   para la atención al público, la línea de atención nacional (8) 2517725, el correo electrónico contactenos@tolima.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.tolima.gov.co o través del ítem mensajes de la plataforma SECOP II, disponibles de Lunes a jueves de 7:00am a 6:00pm y viernes de 7:00am a 5:00pm.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: 
Firma: 
Identificación: 
Fecha: 






















	ANEXO – 11 - PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)




Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio. 

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  

	Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda












	ANEXO -12-  VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD




Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

_______________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]


















	ANEXO  -12A- (EMPLEADOR – PROPONENTE)
VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA



Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o representante del proponente plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación: 
	Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal
	Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión

	
	


[Incluir el siguiente cuadro para los proponentes plurales] 
	Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del proponente plural
	Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del proponente plural

	
	


En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.
______________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]










	ANEXO – 12B- (TRABAJADOR)
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD



Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


________________________________________
[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]





















	ANEXO – 13- VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA



Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que:
1. El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina].

1. En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas].
	
Nombre completo  
	
Número de identificación

	
	







Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección. [Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de la misma].
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__
________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] 







	ANEXO – 14 -  PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA O INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)



Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas. 

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación: 

	Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.
________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]












	ANEXO  - 15 - PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)



Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del proponente plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  
	Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	


Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.
________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]












	ANEXO  - 16- ACREDITACIÓN MIPYME



Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de N° XXXXXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del proponente, o integrante de proponente plural] declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes. 
Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

__________________________________________________
[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]


[En el evento que sea un proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]
















	ANEXO – 17- PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES



Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA 
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.
[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________
[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]
_________________________              _________________________
[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]
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La presente oferta tiene una validez minima de NOVENTA (90) dias calendario a partir de la fecha de cierre de la

presente convocatoria.

Recibiré notificaciones en la siguiente direccion en:

Persona de contacto

[Nombre]

Direccién

[Direccion de la compafiia]

Teléfono

[Teléfono de la compafia]

Celular

e-mail

[Direccidn de correo electrénico de la compafiia)

Firma representante legal del Proponente
Nombre:

C.C.No.:
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