ANEXO 1 - CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENCIONES METROLOGICAS DE LOS EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

REQUISITOS TECNICOS DE CONTENIDO HABILITANTE

Las especificidades a continuación relacionadas son requisitos de contenido habilitante que harán del desarrollo del proceso, un proceso ajustado a derecho y con el cumplimiento de los estándares mínimos en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio, además de permitir a la entidad satisfacer sus necesidades.

La empresa oferente debe aportar como mínimo que cuenta con acreditación en ISO/IEC 17025 (Laboratorios de Calibración (LAC) - Reconocimiento internacional IAAC/ILAC) en magnitudes para realizar la calibración y calificación de los equipos conforme a lo siguiente:

1.	 La empresa oferente, debe certificar que se encuentra acreditada en mínimo las siguientes magnitudes:

•	Pequeños volúmenes (hasta 5 L)

•	Temperatura

•	Masa

•	Termoreactor

•	Autoclaves

•	Espectrofotometría en los siguientes puntos  de longitud de onda (220 nm, 235 nm, 257 nm, 275 nm, 313 nm, 350 nm, 405 nm, 410 nm, 420 nm, 440 nm, 450 nm, 465 nm, 492 nm, 520 nm, 530 nm, 546,1 nm, 550 nm, 560 nm, 570 nm, 590 nm, 605 nm, 610 nm, 620 nm, 630 nm, 635 nm, 650 nm, 660 nm, 680 nm, 690 nm, 750 nm, 820 nm y 880 nm))

•	Caracterización de medios isotérmicos en temperatura  que incluya como mínimo (exactitud conjunto sensor indicador, homogeneidad y estabilidad)

Nota: El oferente debe garantizar que todas las magnitudes y parámetros listados se encuentran expresamente detallados en el alcance del certificado de acreditación, el cual debe estar vigente al momento de la presentación de la oferta.

2.	Los certificados de calibración deben ser emitidos por la respectiva empresa que realizo dicha calibración, la cual debe estar acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC en la norma ISO 17025:2017 y además con vigencia en las magnitudes solicitadas y dichos certificados deben incluir,

•	Condiciones Ambientales a las cuales fue realizada la prueba.

•	El respectivo procedimiento de calibración.

•	Las pruebas a las que fue sometido el equipo que se ha calibrado.

•	La Repetibilidad.

•	La Reproducibilidad.

•	Errores de Indicación, Error Sistemático, Error Máximo.

•	 Incertidumbre de la Medición incluidos el factor de cobertura k.

•	Trazabilidad

•	El Estado de Conformidad.

3.	La empresa oferente deberá contar con capacitación y soporte técnico certificados por parte de al menos una de las marcas de los equipos relacionados en el proceso.

NOTA: en caso de proponentes plurales las especificaciones técnicas de contenido habilitante antes mencionadas podrán ser acreditadas por uno de los integrantes de la estructura plural.

5.4.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

| FORMACIÓN ACADEMICA | CANTIDAD | EXPERIENCIA ESPECIFICA | FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico profesional en Aseguramiento Metrológico Industrial | 1 | 4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con calibración de equipos | - Curso en las magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) - Curso en incertidumbre de medición - Curso en metrología Básica |
| Técnico en Análisis de muestras químicas | 1 | 4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con calibración de equipos | - Curso en las magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) - Curso en incertidumbre de medición y/o Curso en metrología Básica |
| Tecnólogo en química aplicada a la industria | 1 | 4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con calibración de equipos | - Curso en las magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) - Curso en incertidumbre de medición y/o Curso metrología Básica |
| tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial instrumental y/o Técnico en mantenimiento de equipo biomédico y/o yo Técnologo electromecanico | 1 | 4 AÑOS de experiencia laboral relacionada con mantenimiento de equipos de medición. | Formación en mantenimiento preventivo o correctivo de (pH, conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos, balanzas) |
| Ingeniero Eléctronico y/o Ingeniero Biomedico | 1 | 1 AÑO de experiencia profesional relacionada con calibración de equipos | Título profesional en Ingeniero Eléctriconico, aportar tarjeta profesional - Curso en magnitudes acreditadas (conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) y/o Curso en incertidumbre de medición y/o Curso de metrología Básica |
| Ingeniero Químico y/o Químico Puro | 1 | 5 AÑOS de experiencia profesional relacionada con calibración de equipos | -Titulo profesional en Ingeniería química y/o Química Pura, aportar tarjeta profesional - Curso en magnitudes acreditadas (pH, conductividad, espectrofotómetro, volumen, medios isotermos) -Curso en incertidumbre de medición -Curso de metrología Básica -Curso en estadística Básica y avanzada |

NOTA: Los estudios adicionales y/o complementarios descritos en el cuadro anterior con el título FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA es requerido al personal con el fin que ejecuten en debida forma el objeto y las actividades contractuales.

EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR PARA EL EQUIPO DE TRABAJO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS:

- Hoja de vida completa de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.

- Fotocopia del documento de identidad

- Acreditación del título profesional y/o técnico

- Tarjeta profesional cuando aplique

- Certificado de vigencia de tarjeta profesional

- Certificaciones y/o contratos

- que acrediten la experiencia general y específica del personal propuesto.

- Para que la acreditación sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente información:

- Nombre e Identificación del Contratante.

- Objeto claramente definido.

- Fecha de iniciación y Fecha de terminación

- Valor

- Teléfono

- Dirección

- Debe firmarse por la persona autorizada para realizar esta clase de certificaciones.

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN EXTERNA, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

- Realizar intervenciones metrológicas de los equipos relacionados a continuación:

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | FAMILIA | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | SERIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH - Conductividad | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105802 | 23313171 |
| 2 | pH - Conductividad | CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 87148 | 7450440 |
| 3 | pH - Conductividad | MEDIDOR DE IONES METROHM 781 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 119 | 1781001015180 |
| 4 | pH - Conductividad | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 184 | 2664184 |
| 5 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 102389 | 15101013 |
| 6 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77876 | 11Z8331 |
| 7 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822 | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77877 | 14072172 |
| 8 | Volumétricos | Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE | Monocanal de 5-40 ul | VEISP-PAR | 77878 | B65400 |
| 9 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 10-100 ul | VEISP-PAR | 102388 | 21041012 |
| 10 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-PAR | 159 | 05M09712 |
| 11 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-MICRO | 158 | 05M09713 |
| 12 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 20 A 200 ul | VEISP-MICRO | 162 | YL3K031433 |
| 13 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-MICRO | 164 | 05N88760 |
| 14 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO |  | 4542300781 |
| 15 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO |  | 4542302806 |
| 16 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO | 92770 | 19072078 |
| 17 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-VIR | 2 | 16111034 |
| 18 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 10-100 ul | VEISP-VIR | 6 | 05E68994 |
| 19 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 2-20 ul | VEISP-VIR | 7 | 11Z0994 |
| 20 | Volumétricos | PIPETA MULTICANAL 8 | Multicanal 5 uL-50 uL | VEISP-VIR | 102390 | B25911 |
| 21 | Volumétricos | Micropipeta CHANNEL GIANT | Multicanal de 20-200ul | VEISP-VIR | 9 | TP412193002 |
| 22 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VEISP-VIR | 10 | 7031287 |
| 23 | Volumétricos | MICROPIPETA BOECO | 30-300 ul | VEISP-VIR | 156 | JF726751 |
| 24 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 100 A 1000 ul | VEISP-VIR | 165 | 17J03891 |
| 25 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-VIR | 163 | FP61654 |
| 26 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | D3E 20 A 200 ul | VEISP-VIR | 161 | 16J46352 |
| 27 | Volumétricos | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 10-100 ul | VFRAC-AG | 12 | 9405 |
| 28 | Volumétricos | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 13 | KU10848 |
| 29 | Volumétricos | Micropipeta BOECO | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 14 | 8077119 |
| 30 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AL | 16 | 04E63204 |
| 31 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 17 | 08E03825 |
| 32 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 18 | 08E03824 |
| 33 | Volumétricos | Pipeta automatica BRAND | Monocanal 10-100 uL | VFRAC-AL | 211 | 05A3321 |
| 34 | Volumétricos | Pipeta automatica BRAND | Monocanal de 5-50 ul | VFRAC-AL | 212 | 06A3973 |
| 35 | Volumétricos | MICROPIPETA AUTOMATICA |  | VFRAC-AL | 230 | PG216964 |
| 36 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ | 26 | 07E01572 |
| 37 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ | 27 | 07E01781 |
| 38 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 0,5-10 µl | VFRAC-FQ | 28 | 10R1530 |
| 39 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 29 | 8076888 |
| 40 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 32 | 05P5494 |
| 41 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 33 | 5077604 |
| 42 | Volumétricos | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 5-50 µl | VFRAC-FQ | 107727 | 339074 |
| 43 | Volumétricos | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 107726 | F1352666 |
| 44 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 1-5 ml | VFRAC-FQ | 198 | YL6D142814 |
| 45 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 0.5-5 mL | VFRAC-FQ | 253 | 04E52776 |
| 46 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 1-10 mL | VFRAC-FQ | 254 | 11M98309 |
| 47 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 2-20 uL | VFRAC-FQ | 255 | 10D3898 |
| 48 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | 5-50 uL | VFRAC-FQ | 256 | 8006327 |
| 49 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | 100-1000 uL | VFRAC-ENT | 250 | GJ381317 |
| 50 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 107462 | 10F88502 |
| 51 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 183 | 17K25069 |
| 52 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 197 | 17K25072 |
| 53 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 432 | 24E92432 |
| 54 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 216 | N46628H |
| 55 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 217 | N46418H |
| 56 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 218 | N23908H |
| 57 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 219 | N24010H |
| 58 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 220 | K21733H |
| 59 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 221 | K22241H |
| 60 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 36 - 37 °C | VEISP-MICRO | 92767 | E509.0376 |
| 61 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 0-70 °C | VEISP-MYC | 89386 | E508.089 |
| 62 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMMERT U 30 | Rango de medición 37°C | VEISP-LYE | 136 | 831652 |
| 63 | Isotérmicos calor | Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18 | Rango de medición 37°C | VEISP-VIR | 107623 | 19675 |
| 64 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 37 | 07 - 29445 |
| 65 | Isotérmicos calor | Horno MEMMERT | Rango de medición 45-50°C | VFRAC-AL | 40371 | NO REGISTRA |
| 66 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 30°C | VFRAC-AL | 105822 | 15-05078 |
| 67 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1) | VFRAC-AL | 105821 | 15 - 05079 |
| 68 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 240 UL | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 105809 | 14-16223 |
| 69 | Isotérmicos calor | Incubadora | Rango de medición 25°C | VFRAC-AL | 105823 | 671990163684 |
| 70 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 35°C | VFRAC-AG | 39 | 14-14666 |
| 71 | Isotérmicos calor | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 39°C | VFRAC-AG | 107674 | J1105119 |
| 72 | Isotérmicos calor | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 30°C | VFRAC-AG | 41 | j1503053 |
| 73 | Isotérmicos calor | Baño Serológico MEMMERT 3630 | Ranngo de medición 37-42°C | VFRAC-AL | 42 | 363419 |
| 74 | Isotérmicos calor | BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200 | Rango de medición 20-90 °C | VFRAC-FQ | 45 | 407994 |
| 75 | Isotérmicos calor | HORNO MARCA BINDER FD53 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40418 | 970611 |
| 76 | Isotérmicos calor | MUFLA THERMO SCIENTIFIC | NO TIENE | VFRAC-FQ | 200 | 1126188901181200 |
| 77 | Isotérmicos calor | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL | C1000/CFX96 | VEISP-BM | 487 | TL22EH22010487 |
| 78 | Isotérmicos calor | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VFRAC-ENT | 317 | L222,0336 |
| 79 | Isotérmicos calor | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VEISP-MICRO | 337 | L222,0337 |
| 80 | Isotérmicos calor | INCUBADORA REFRIGERADA | Rango de medicion : 10-80 °C | VFRAC-AL | 17 | V123,0017 |
| 81 | Isotérmicos calor | INCUBADORA CO2 | Rango de medicion: 30-80 °C | VEISP-MICRO | 47 | 520,0047 |
| 82 | Isotérmicos calor | INCUBADORA MARCA MEMERT |  | VEISP-BM | 713 | B222,2713 |
| 83 | Isotérmicos calor | INCUBADORA BINDER | Rango de medicion : Ambiente a 100 °C | VFRAC-AG | 336 | 20210000012336 |
| 84 | Isotérmicos - Frío | Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V | Rango de medición 0 a -45°C | VEISP-VIR | 87473 | JULTAA073P |
| 85 | Isotérmicos - Frío | Congelador VWR | Rango de medición -40°C hasta -10°C | VEISP-VIR | 210 | 300228153 |
| 86 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410003 | VFRAC-AG | 105811 | 20160410003 |
| 87 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410006 | VFRAC-AG | 105812 | YC66020150410006 |
| 88 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410002 | VFRAC-AL | 48 | YC66020150410001 |
| 89 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105814 | YC66020150410002 |
| 90 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 49 | YC66020150410004 |
| 91 | Isotermicos-Frio | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 251 | 20220328-1 |
| 92 | Isotermicos-Frio | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-BM | 247 | 20220328-II |
| 93 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 245 | XXI-02VC20220326-II |
| 94 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 246 | XXI-02VC20220326-I |
| 95 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -40 a -86°C | VEISP-BM | 244 | B0H1KE1T0QGM1J0066 |
| 96 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango medicion: -50 a -86 | VEISP-MICRO | 504 | 300557504 |
| 97 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP- PAR | 729 | BIOR2200729 |
| 98 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -MICRO | 798 | BIOR2200798 |
| 99 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -VIR | 796 | BIOR2200796 |
| 100 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP - PAR | 802 | BIOR2200802 |
| 101 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 799 | BIOR2200799 |
| 102 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AG | 801 | BIOR2200801 |
| 103 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-ENT | 318 | BIOR2200797 |
| 104 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-CM | 803 | BIOR2200803 |
| 105 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM | 243 | 2091416 |
| 106 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion | VEISP-CM | 27 | DF25V32826220027C |
| 107 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM |  | DF86V58826220041C |
| 108 | Isotermicos-Frio | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 147 | 4C036026220436 |
| 109 | Isotermicos-Frio | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 112 | YC005016220112 |
| 110 | Cabinas | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | Modelo CB12A-46, CLASE A II | VEISP-CM | 252 | 4588867 |
| 111 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | CLASE II | VEISP-MYC | 129 | 300122206 |
| 112 | Cabinas | CABINA DE BIOSEGURIDAD | CLASE A II | VEIPS-BM | 87 | AHA1907087 |
| 113 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-MICRO | 428 | 300536428 |
| 114 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VFRAC-AG | 325 | 300552542 |
| 115 | Cabinas | CABINA EXTRACTORA DE GASES |  | VFRAC-FQ | 320 | 2021-168431 |
| 116 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-VIR | 109 | 4589109 |
| 117 | Cabinas | ESTACION DE TRABAJO PARA PCR | CLASE A II | VEISP-BM | 132 | 8PCR211000132A |
| 118 | Esterilización | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión Vertical | VEISP-LYE | 105820 | LDZM-80KCS |
| 119 | Esterilización | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión, Vertical | VFRAC-LYE | 105819 | LDZ-80KCS |
| 120 | Esterilización | Autoclave YONGFENG DSX 280KB24 | Serie No registra | VFRAC-LYE | 105805 | A1409311111 |
| 121 | Esterilización | ESTERILIZADOR DE ASAS | MC CORNICK | VFRAC-AL | 152 | 1014001-2 |
| 122 | Centrífugas | Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS | Rango de medición | VEISP-MICRO | 60 | 140189 |
| 123 | Centrífugas | Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R | Rango de medición | VEISP-MYC | 61 | 0000130-03-00 |
| 124 | Centrífugas | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 221 | 5428HQ827392 |
| 125 | Centrífugas | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 248 | MRB22A018 |
| 126 | Centrifuga | MINICENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM | 291 | 14080291 |
| 127 | Centrifuga | MINICENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM |  | HB222BC0000153 |
| 128 | Centrífugas | CENTRIFUGA TD5A | SIN DATO | VFRAC-AG | 55 | D 20131119 |
| 129 | Centrifuga | MICROCENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM | 999 | HB222BC0000153 |
| 130 | Agitadores | Vórtex MISTRAL 1192 Fabricante Lab-Line Instrument Inc. | Serie 0192-0536 | VEISP-VIR | 62 | 1920536 |
| 131 | Agitadores | Vortex Boeco |  | VEISP-BM | 407 | 1020322072407 |
| 132 | Agitadores | Vortex Boeco | - | VEISP-MICRO | 199 | 1020321093199 |
| 133 | Agitadores | Vortex Boeco |  |  |  | 1020322072360 |
| 134 | Agitadores | Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000 | Serie 8462 | VEISP-PAR | 8462 | 220421065 |
| 135 | Agitadores | Agitador de Manzzini BOECO 0S 20 | Rango de medición 180 rpm | VEISP-MICRO | 89385 | 0B0811025 |
| 136 | Agitadores | Plancha de Agitación THOMAS SSI | Serie 120919001 | VFRAC-AG | 63 | 120919001 |
| 137 | Agitadores | Vórtex BENCH MARK | NO TIENE | VFRAC-AG | 64 | 13060518 |
| 138 | Agitadores | STOMACHER 400 BLENDER | Serie 31618 | VFRAC-AL | 40407 | 31618 |
| 139 | Agitadores | PADDLE BLENDER Mezcaldor SCIENTZ-11L | Serie No registra | VFRAC-AL | 65 | No Registra |
| 140 | Agitadores | Agitador Rotacional INVITROGEN DINABENDS SAMPLE MIXER | Serie 03131001 | VFRAC-AG | 66 | 3131001 |
| 141 | Agitadores | VORTEX THERMOSCIENTIFIC | NO TIENE | VEISP-MYC | 36 | EBKT17001 |
| 142 | Agitadores | VORTEX HEIDOLPH | REAX CONTROL | VFRAC-AL | 208 | 541-1000-01-0 |
| 143 | Agitadores | MEZCLADOR DE PLACAS FISHER | MS157 | VFRAC-AL | 58 | SIN SERIE |
| 144 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL | PICK PEN II 1M | VFRAC-AL | 154 | 23001-0707 |
| 145 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL | PICK PEN II 8M | VFRAC-AL | 153 | 10590 |
| 146 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL | PICK PEN II 1M | VFRAC-AL | 182 | PART 73090 |
| 147 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL | PICK MAN | VFRAC-AL | 24 | 785 |
| 148 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO | MPC-S | VFRAC-AG | 213 | A13346 |
| 149 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO | MPC-6 | VFRAC-AG | 214 | 1216434 |
| 150 | Agitadores | VORTEX MIXER | EQUIPO PROYECTO BIOCONTENCION | VEISP-BM | 8 | 81720221008 |
| 151 | Óptica medición | TURBIDIMETRO HACH 2100 | 0 NTU - 4000 NTU | VFRAC-FQ | 14315 | 50100010048 |
| 152 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300 | 190 nm- 1100 nm | VFRAC-FQ | 87471 | EUV3164102 |
| 153 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | - | VFRAC-FQ | 314 | 9A5A281042 |
| 154 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | - | VFRAC-FQ | 315 | 9A5A281043 |
| 155 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 969 | 24100B000969 |
| 156 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 968 | 24100B000968 |
| 157 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 930 | 24100B000930 |
| 158 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 810 | 24100B000810 |
| 159 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 941 | 24100B000941 |
| 160 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 945 | 24100B000945 |
| 161 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 814 | 24100B000814 |
| 162 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 834 | 24100B000834 |
| 163 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ |  |  |
| 164 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ |  |  |
| 165 | Óptica medición | TURBIDIMETRO HACH | 0 NTU - 10000 NTU | VFRAC-FQ | 13 | 2024120C0013 |
| 166 | Óptica observación | Microscopio de Fluorescencia NIKON LH-M100C-1 | Serie 464151 | VEISP-PAR | 11616 | 464151 |
| 167 | Óptica observación | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | Serie 849442 | VEISP-PAR | 42056 | 849442 |
| 168 | Óptica observación | Microscopio óptico OLYMPUS CX221EDRFS1 | Serie 4F8S432 | VEISP-PAR | 105789 | 4F8S432 |
| 169 | Óptica observación | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | Serie 405245 | VEISP-MICRO | 42033 | 405245 |
| 170 | Óptica observación | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | Serie 850438 | VEISP-MYC | 8451 | 850438 |
| 171 | Óptica observación | Microscopio óptico LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 85 | 111150329126011 |
| 172 | Óptica observación | Microscopio de Fluorescencia | Capacidad una placa | VFRAC-AG | 86 | 930944 |
| 173 | Óptica observación | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | Capacidad una placa | VFRAC-AL | 107526 | 844055 |
| 174 | Óptica observación | Estereoscopio TASCO NIKON N° 870984 | Placa de Almacen 042034 | VFRAC-ENT | 42035 | 87094 |
| 175 | Óptica observación | Estereoscopio NIKON SMZ-27 | Placa de Almacen 008451 | VFRAC-ENT | 8451 | 331279 |
| 176 | Óptica observación | Estereoscopio WILD TASCO NIKON ADVANCE OPTICAL | SIN DESCRIPCION | VFRAC-ENT | 87 | 21218 |
| 177 | Óptica observación | Microscopio NIKON ECLIPSE E 400 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-ENT | 88 | 651635 |
| 178 |  | ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS | Placa de almacen 4474 | VFRAC-ENT | 232 | 3944012134 |
| 179 | Óptica observación | Microscopio CARL ZEISS AXIOSTAR PLUS | SIN DESCRIPCION | VFRAC-ENT | 89 | 3108016662 |
| 180 | Óptica observación | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 167 | 170981779 |
| 181 | Óptica observación | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 168 | 140981739 |
| 182 | Óptica observación | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 169 | 170981769 |
| 183 | Óptica observación | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 170 | 170981789 |
| 184 | Equipos de pesaje | Balanza Analítica SARTORIUS | Rango de medición máximo 3200 g | VFRAC-MC | 93 | 32805584 |
| 185 | Equipos de pesaje | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97379 | 25650770 |
| 186 | Equipos de pesaje | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 105806 | 24950496 |
| 187 | Equipos de pesaje | BALANZA ANALITICA DIGITAL AND HR-200 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97377 | 50004 |
| 188 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-PAR | 95 | 2023 |
| 189 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-MICRO | 128 | 2108 |
| 190 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-CM | 96 | 2024 |
| 191 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-VIR | 97 | 2025 |
| 192 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-LYE | 224 | 102029 |
| 193 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-VIR | 223 | 102035 |
| 194 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 99 | 2034 |
| 195 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 242 | MCI-500 |
| 196 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AL | 100 | 2035 |
| 197 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-AL | 228 | 102031 |
| 198 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 236 | NO APLICA |
| 199 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 237 | NO APLICA |
| 200 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 234 | NO APLICA |
| 201 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 226 | 102030 |
| 202 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 305 | NO IDENTIFICA |
| 203 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 306 | NO IDENTIFICA |
| 204 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 227 | 102036 |
| 205 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital | NO TIENE | VFRAC-FQ | 109 | 2043 |
| 206 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-LYE | 249 | SIN SERIE |
| 207 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 240 | SIN SERIE |
| 208 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 241 |  |
| 209 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 233 | 102034 |
| 210 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-LYE | 107 |  |
| 211 | Temperatura / Humedad relativa | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | Rango de medición 2-8 °C | VEISP-MICRO | 102 | SIN SERIE |
| 212 | Temperatura / Humedad relativa | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | Rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 105 | 2040 |
| 213 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR | Rango de medición -50 a 70 °C | VEISP-BM | 106 | 2041 |
| 214 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 172 | 170500558 |
| 215 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 138 | SIN SERIE |
| 216 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 139 | SIN SERIE |
| 217 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 141 | SIN SERIE |
| 218 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-MICRO | 142 | SIN SERIE |
| 219 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-MICRO | 143 | SIN SERIE |
| 220 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 145 | SIN SERIE |
| 221 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VFRAC-AL | 147 | SIN SERIE |
| 222 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VFRAC-AL | 148 | SIN SERIE |
| 223 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 222 | SIN SERIE |
| 224 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 171 | S/N170500570 |
| 225 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VFRAC-FQ | 185 | S/N170844934 |
| 226 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 205 | 181705671 |
| 227 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ |  | SIN SERIE |
| 228 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ | 1454 | 220221454 |
| 229 | Equipos especiales | ANALIZADOR DE LECHE EKOMILK | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97380 | 120236 |
| 230 | Equipos especiales | EXTRACTOR DE GRASA SELECTA DET-GRAS | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 105801 | 4002842 |
| 232 | Equipos especiales | BAÑO ULTRASONIDO BRANSON 2510 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 13395 | RLB060268629D |
| 233 | Equipos especiales | CROMATOGRAFO DE GASES | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 201 | C12255602239 |
| 234 | Equipos especiales | AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 202 | C12345601584 |
| 235 | Equipos especiales | UNIDAD DE DESTILACION BUCHI 324 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 11562 | 2033374 |
| 236 | Equipos especiales | UNIDAD DE DESTILACION BUCHI 316 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 40425 | 685960 |
| 237 | Equipos especiales | ROTAVAPORADOR BUCHI R124 - B480 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 40421 | 45678912 |
| 238 | Equipos especiales | DENSIMETRO DENSITO METTLER TOLEDO | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 121 | LWE90241 |
| 239 | Equipos especiales | JARRA DE ANAEROBIOSIS | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AL | 206 | 1163870001 |
| 240 | Equipos especiales | JARRA DE ANAEROBIOSIS | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AL | 207 | No Registra |
| 241 | Equipos especiales | CUENTA COLONIAS DIGITAL | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AL | 209 | 245 |
| 242 | Equipos especiales | EQUIPO DE ELUSION - FILTAMAX EXPRESS | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AG | 56 | 20125 |
| 243 | Equipos especiales | SELLADOR QUANTY TRY | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AG | 38 | 5872 |
| 244 | Equipos especiales | Pipeteador Eppendorf Repeater Plus | Serie 4570267 | VFRAC-AG | 68 | 4570267 |
| 245 | Equipos especiales | Pipeteador BRAND Dispenstte | Manual | VFRAC-AG | 69 | 06E81023 |
| 246 | Equipos especiales | Pipeteador JENCONS | Rango de medición 1-100 ml | VFRAC-AG | 70 | AR6622 |
| 247 | Equipos especiales | Cromato UV C70G Marca UVP.Inc | Serie 11805 | VFRAC-AG | 14314 | 11805 |
| 248 | Equipos especiales | Bomba de flujo variable FISCHER SCIENTIFIC | Rango de medición 120-2200 ml | VFRAC-AG | 71 | 130481729 |
| 249 | Equipos especiales | Estacion de captura de parasitos | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AG | 72 | 28 |
| 250 | Equipos especiales | Estacion de captura de parasitos | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AG | 73 | 29 |
| 251 | Equipos especiales | Lavador de ELISA ROBONIK WASHWELL | Serie AW0101106RBK | VEISP-VIR | 42062 | AW0101106RBK |
| 252 | Equipos especiales | ANALIZADOR TOC |  | VFRAC-FQ | 312 | VC22342006 |
| 253 | Equipos especiales | ANALIZADOR DE MERCURIO DMA |  | VFRAC-FQ | 313 | 22123606 |
| 254 | Purificación agua para laboratorio | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | NO TIENE | VFRAC-FQ | 89119 | NO IDENTIFICA |
| 255 | Purificación agua para laboratorio | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | NO TIENE | VFRAC-FQ | 89120 | NO IDENTIFICA |
| 256 | Purificación agua para laboratorio | DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40423 | 58261033742 |
| 257 | Purificación agua para laboratorio | PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105818 | JEAPL1020 |
| 258 | Patrones físicos de trabajo | JUEGO DE PESAS | 1 mg-500 mg | VFRAC-FQ | 195 | AQ1720237 |
| 259 | Patrones físicos de trabajo | BAROMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 203 | 181746089 |
| 260 | Patrones físicos de trabajo | TERMOMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 204 | 181499317 |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE CALIBRACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | FAMILIA | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | UBICACIÓN | SERIAL | PUNTOS A CALIBRAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 102389 | VEISP-PARASITOLOGIA | 15101013 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |
| 2 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77876 | VEISP-PARASITOLOGIA | 11Z8331 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |
| 3 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822 | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77877 | VEISP-PARASITOLOGIA | 14072172 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |
| 4 | Volumétricos | Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE | Monocanal de 5-40 ul | VEISP-PAR | 77878 | VEISP-PARASITOLOGIA | B65400 | 5 uL, 20 uL, 40 uL |
| 5 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 10-100 ul | VEISP-PAR | 102388 | VEISP-PARASITOLOGIA | 21041012 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |
| 6 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-PAR | 159 | VEISP-PARASITOLOGIA | 05M09712 | 10 uL |
| 7 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-MICRO | 158 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 05M09713 | 10 uL |
| 8 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 20 A 200 ul | VEISP-MICRO | 162 | VEISP-MICROBIOLOGIA | YL3K031433 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |
| 9 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-MICRO | 164 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 05N88760 | 50 uL |
| 10 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO |  | VEISP-MICROBIOLOGIA | 4542300781 | 280 uL |
| 11 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO |  | VEISP-MICROBIOLOGIA | 4542302806 | 145 uL |
| 12 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO | 92770 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 19072078 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |
| 13 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-VIR | 2 | VEISP-VIROLOGIA | 16111034 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |
| 14 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 10-100 ul | VEISP-VIR | 6 | VEISP-VIROLOGIA | 05E68994 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |
| 15 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 2-20 ul | VEISP-VIR | 7 | VEISP-VIROLOGIA | 11Z0994 | 2 uL, 10 uL, 20 uL |
| 16 | Volumétricos | PIPETA MULTICANAL 8 | Multicanal 5 uL-50 uL | VEISP-VIR | 102390 | VEISP-VIROLOGIA | B25911 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |
| 17 | Volumétricos | Micropipeta CHANNEL GIANT | Multicanal de 20-200ul | VEISP-VIR | 9 | VEISP-VIROLOGIA | TP412193002 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |
| 18 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VEISP-VIR | 10 | VEISP-VIROLOGIA | 7031287 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |
| 19 | Volumétricos | MICROPIPETA BOECO | 30-300 ul | VEISP-VIR | 156 | VEISP-VIROLOGIA | JF726751 | 30 uL, 150 uL, 300 uL |
| 20 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 100 A 1000 ul | VEISP-VIR | 165 | VEISP-VIROLOGIA | 17J03891 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |
| 21 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-VIR | 163 | VEISP-VIROLOGIA | FP61654 | 50 uL |
| 22 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | D3E 20 A 200 ul | VEISP-VIR | 161 | VEISP-VIROLOGIA | 16J46352 | 75 uL, 100 uL, 200 uL |
| 23 | Volumétricos | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 10-100 ul | VFRAC-AG | 12 | VFRAC-AGUAS | 9405 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |
| 24 | Volumétricos | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 13 | VFRAC-AGUAS | KU10848 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |
| 25 | Volumétricos | Micropipeta BOECO | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 14 | VFRAC-AGUAS | 8077119 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |
| 26 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AL | 16 | VFRAC-ALIMENTOS | 04E63204 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |
| 27 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 17 | VFRAC-ALIMENTOS | 08E03825 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |
| 28 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 18 | VFRAC-ALIMENTOS | 08E03824 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |
| 29 | Volumétricos | Pipeta automatica BRAND | Monocanal 10-100 uL | VFRAC-AL | 211 | VFRAC-ALIMENTOS | 05A3321 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |
| 30 | Volumétricos | Pipeta automatica BRAND | Monocanal de 5-50 ul | VFRAC-AL | 212 | VFRAC-ALIMENTOS | 06A3973 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |
| 31 | Volumétricos | MICROPIPETA AUTOMATICA |  | VFRAC-AL | 230 | VFRAC-ALIMENTOS | PG216964 | 100, 500, 1000 uL |
| 32 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ | 26 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 07E01572 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |
| 33 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ | 27 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 07E01781 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |
| 34 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 0,5-10 µl | VFRAC-FQ | 28 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 10R1530 | 1 uL, 5 uL, 10 uL |
| 35 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 29 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 8076888 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |
| 36 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 32 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 05P5494 | 10 uL |
| 37 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 33 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 5077604 | 10 uL |
| 38 | Volumétricos | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 5-50 µl | VFRAC-FQ | 107727 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 339074 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |
| 39 | Volumétricos | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 107726 | VFRAC-FISICOQUIMICO | F1352666 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |
| 40 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 1-5 ml | VFRAC-FQ | 198 | VFRAC-FISICOQUIMICO | YL6D142814 | 5 mL, 2.5 mL, 5 mL |
| 41 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 0.5-5 mL | VFRAC-FQ | 253 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 04E52776 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |
| 42 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 1-10 mL | VFRAC-FQ | 254 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 11M98309 | 1 mL, 5 mL, 10 mL |
| 43 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 2-20 uL | VFRAC-FQ | 255 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 10D3898 | 2 uL, 10 uL, 20 uL |
| 44 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | 5-50 uL | VFRAC-FQ | 256 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 8006327 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |
| 45 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | 100-1000 uL | VFRAC-ENT | 250 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | GJ381317 | 10 uL |
| 46 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 107462 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 10F88502 | 5, 25, 50 mL |
| 47 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 183 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 17K25069 | 5, 25, 50 mL |
| 48 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 197 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 17K25072 | 5, 25, 50 mL |
| 49 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 432 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24E92432 | 5, 25, 50 mL |
| 50 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 216 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | N46628H | 1 uL, 5 uL, 10 uL |
| 51 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 217 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | N46418H | 1 uL, 5 uL, 10 uL |
| 52 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 218 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | N23908H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |
| 53 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 219 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | N24010H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |
| 54 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 220 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | K21733H | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |
| 55 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 221 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | K22241H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |
| 56 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 1000 mL |
| 57 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 1000 mL |
| 58 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 1000 mL |
| 59 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 1000 mL |
| 60 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |
| 61 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |
| 62 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-5 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |
| 63 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-6 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |
| 64 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-7 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |
| 65 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-9 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |
| 66 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-10 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |
| 67 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 100 mL |
| 68 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 100 mL |
| 69 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 100 mL |
| 70 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 20 mL |
| 71 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 20 mL |
| 72 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 20 mL |
| 73 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 20 mL |
| 74 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4618 | 10 mL |
| 75 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4618 | 10 mL |
| 76 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4618 | 10 mL |
| 77 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4618 | 10 mL |
| 78 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-5 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4618 | 10 mL |
| 79 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 619 | 5 mL |
| 80 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 619 | 5 mL |
| 81 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 619 | 5 mL |
| 82 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 619 | 5 mL |
| 83 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-5 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 619 | 5 mL |
| 84 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 401 | 2 mL |
| 85 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 401 | 2 mL |
| 86 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 401 | 2 mL |
| 87 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 401 | 2 mL |
| 88 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-5 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 401 | 2 mL |
| 89 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 3 mL |
| 90 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 3 mL |
| 91 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 3 mL |
| 92 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 10, 50 y 100 mL |
| 93 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 10, 50 y 100 mL |
| 94 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 10, 50 y 100 mL |
| 95 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-5 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 10, 50 y 100 mL |
| 96 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-6 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 10, 50 y 100 mL |
| 97 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 25 mL | VFRAC-FQ-VPR | 25-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL |
| 98 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 25 mL | VFRAC-FQ-VPR | 25-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL |
| 99 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 36 - 37 °C | VEISP-MICRO | 92767 | VEISP-MICROBIOLOGIA | E509.0376 | 37°C ± 1 |
| 100 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 0-70 °C | VEISP-MYC | 89386 | VEISP-MICROBIOLOGIA | E508.089 | 36,0 °C |
| 101 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMMERT U 30 | Rango de medición 37°C | VEISP-LYE | 136 | VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION | 831652 | 37°C ± 1 |
| 102 | Isotérmicos calor | Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18 | Rango de medición 37°C | VEISP-VIR | 107623 | VEISP-VIROLOGIA | 19675 | 36°C ± 1 |
| 103 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 37 | VFRAC-ALIMENTOS | 07 - 29445 | 35°C ± 1 |
| 104 | Isotérmicos calor | Horno MEMMERT | Rango de medición 45-50°C | VFRAC-AL | 40371 | VFRAC-ALIMENTOS | NO REGISTRA | 44.5°C |
| 105 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 30°C | VFRAC-AL | 105822 | VFRAC-ALIMENTOS | 15-05078 | 37°C ± 1 |
| 106 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1) | VFRAC-AL | 105821 | VFRAC-ALIMENTOS | 15 - 05079 | 41°C ± 1 |
| 107 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 240 UL | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 105809 | VFRAC-ALIMENTOS | 14-16223 | 30°C ± 1 |
| 108 | Isotérmicos calor | Incubadora | Rango de medición 25°C | VFRAC-AL | 105823 | VFRAC-ALIMENTOS | 671990163684 | 38°C ± 1 |
| 109 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 35°C | VFRAC-AG | 39 | VFRAC-AGUAS | 14-14666 | 35°C ± 1 |
| 110 | Isotérmicos calor | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 39°C | VFRAC-AG | 107674 | VFRAC-AGUAS | J1105119 | 38 °C |
| 111 | Isotérmicos calor | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 30°C | VFRAC-AG | 41 | VFRAC-AGUAS | j1503053 | 35 °C |
| 112 | Isotérmicos calor | Baño Serológico MEMMERT 3630 | Ranngo de medición 37-42°C | VFRAC-AL | 42 | VFRAC-ALIMENTOS | 363419 | 37 Y 80 °C |
| 113 | Isotérmicos calor | BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200 | Rango de medición 20-90 °C | VFRAC-FQ | 45 | VFRAC-AGUAS | 407994 | NA |
| 114 | Isotérmicos calor | HORNO MARCA BINDER FD53 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40418 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 970611 | 105°C |
| 115 | Isotérmicos calor | MUFLA THERMO SCIENTIFIC | NO TIENE | VFRAC-FQ | 200 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 1126188901181200 | N.A. |
| 116 | Isotérmicos calor | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VFRAC-ENT | 317 | ENTOMOLOGIA | L222,0336 | 40 °C |
| 117 | Isotérmicos calor | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VEISP-MICRO | 337 | VEISP-MICROBIOLOGIA | L222,0337 | 37 ° C |
| 118 | Isotérmicos calor | INCUBADORA REFRIGERADA | Rango de medicion : 10-80 °C | VFRAC-AL | 17 | VFRAC-MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | V123,0017 | 22 ° C |
| 119 | Isotérmicos calor | INCUBADORA CO2 | Rango de medicion: 30-80 °C | VEISP-MICRO | 47 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 520,0047 | 35° C |
| 120 | Isotérmicos calor | INCUBADORA MARCA MEMERT |  | VEISP-BM | 713 | VEISP-ESTERILIZACION | B222,2713 | 55 °C |
| 121 | Isotérmicos calor | INCUBADORA BINDER | Rango de medicion : Ambiente a 100 °C | VFRAC-AG | 336 | VFRAC-ESTERILIZACION | 20210000012336 | 38°C ± 1 |
| 122 | Isotérmicos - Frío | Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V | Rango de medición 0 a -45°C | VEISP-VIR | 87473 | VEISP | JULTAA073P | - 45°C |
| 123 | Isotérmicos - Frío | Congelador VWR | Rango de medición -40°C hasta -10°C | VEISP-VIR | 210 | VEISP - VIROLOGIA | 300228153 | -30 |
| 124 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410003 | VFRAC-AG | 105811 | VFRAC-AGUAS | 20160410003 | 4°C |
| 125 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410006 | VFRAC-AG | 105812 | VFRAC-AGUAS | YC66020150410006 | 4°C y 6°C |
| 126 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410002 | VFRAC-AL | 48 | VFRAC-ALIMENTOS | YC66020150410001 | 4°C y 6°C |
| 127 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105814 | VFRAC-FISICOQUIMICO | YC66020150410002 | 4°C y 6°C |
| 128 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 49 | VFRAC-FISICOQUIMICO | YC66020150410004 | 4°C y 6°C |
| 129 | Isotermicos-Frio | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 251 | VEISP | 20220328-1 | 4°C y 6°C |
| 130 | Isotermicos-Frio | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-BM | 247 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | 20220328-II | 4°C y 6°C |
| 131 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 245 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | XXI-02VC20220326-II | -30 °C |
| 132 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 246 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | XXI-02VC20220326-I | -30 °C |
| 133 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -40 a -86°C | VEISP-BM | 244 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | B0H1KE1T0QGM1J0066 | -80 °C |
| 134 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango medicion: -50 a -86 | VEISP-MICRO | 504 | VEISP-MICROBIOLOGIA CLINICA | 300557504 | - 80 °C |
| 135 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP- PAR | 729 | VEISP | BIOR2200729 | 4°C y 6°C |
| 136 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -MICRO | 798 | VEISP | BIOR2200798 | 4°C y 6°C |
| 137 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -VIR | 796 | VEISP | BIOR2200796 | 4°C y 6°C |
| 138 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP - PAR | 802 | VEISP | BIOR2200802 | 4°C y 6°C |
| 139 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 799 | VFRAC-ALIMENTOS | BIOR2200799 | 4°C y 6°C |
| 140 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AG | 801 | VFRAC-AGUAS | BIOR2200801 | 4°C y 6°C |
| 141 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-ENT | 318 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | BIOR2200797 | 4°C y 6°C |
| 142 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-CM | 803 | VFRAC- CENTRAL DE MUESTRAS | BIOR2200803 | 4°C y 6°C |
| 143 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM | 243 | VFRAC-MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 2091416 | -80 °C |
| 144 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion | VEISP-CM | 27 | VEISP- CENTRAL DE MUESTRAS | DF25V32826220027C | -20 °C |
| 145 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM |  | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | DF86V58826220041C | -80 °C |
| 146 | Isotermicos-Frio | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 147 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4C036026220436 | 4 °C |
| 147 | Isotermicos-Frio | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 112 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | YC005016220112 | 4 °C |
| 148 | Esterilización | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión Vertical | VEISP-LYE | 105820 | VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION | LDZM-80KCS | 121°C , 36.3 PSI, 15 MIN |
| 149 | Esterilización | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión, Vertical | VFRAC-LYE | 105819 | VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION | LDZ-80KCS | 121°C , 37.4 PSI, 15 MIN |
| 150 | Esterilización | Autoclave YONGFENG DSX 280KB24 | Serie No registra | VFRAC-LYE | 105805 | VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION | A1409311111 | 120°C , 0,3 PSI, 15 MIN |
| 151 | Esterilización | ESTERILIZADOR DE ASAS | MC CORNICK | VFRAC-AL | 152 | VFRAC-ALIMENTOS | 1014001-2 | 974 °C |
| 152 | Centrífugas | Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS | Rango de medición | VEISP-MICRO | 60 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 140189 | 500-3000 RPM |
| 153 | Centrífugas | Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R | Rango de medición | VEISP-MYC | 61 | VEISP-MYCOBACTERIAS | 0000130-03-00 | 500, 2500 y 5000 |
| 154 | Centrífugas | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 221 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | 5428HQ827392 | 0-14000 RPM |
| 155 | Centrífugas | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 248 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | MRB22A018 | 200, 7600, 15000 |
| 156 | Centrífugas | CENTRIFUGA TD5A | SIN DATO | VFRAC-AG | 55 | VFRAC-AGUAS | D 20131119 | N.A. |
| 157 | Centrifuga | MICROCENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM | 999 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | HB222BC0000153 |  |
| 158 | Agitadores | Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000 | Serie 8462 | VEISP-PAR | 8462 | VEISP-PARASITOLOGIA | 220421065 | 25°C,800 ± 100 rpm |
| 159 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300 | 190 nm- 1100 nm | VFRAC-FQ | 87471 | VFRAC-FISICOQUIMICO | EUV3164102 | 190 nm- 1100 nm |
| 160 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | - | VFRAC-FQ | 314 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 9A5A281042 | 190 nm- 1100 nm |
| 161 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | - | VFRAC-FQ | 315 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 9A5A281043 | 190 nm- 1100 nm |
| 162 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 969 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000969 | 530 nm |
| 163 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 968 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000968 | 530 nm |
| 164 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 930 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000930 | 530 nm |
| 165 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 810 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000810 | 530 nm |
| 166 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 941 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000941 | 530 nm |
| 167 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 945 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000945 | 530 nm |
| 168 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 814 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000814 | 530 nm |
| 169 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 834 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000834 | 530 nm |
| 170 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ |  | VFRAC-FISICOQUIMICO |  | 530 nm |
| 171 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ |  | VFRAC-FISICOQUIMICO |  | 530 nm |
| 172 | Equipos de pesaje | Balanza Analítica SARTORIUS | Rango de medición máximo 3200 g | VFRAC-MC | 93 | VFRAC-MEDIOS DE CULTIVO | 32805584 | 5 gr, 100 gr |
| 173 | Equipos de pesaje | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97379 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 25650770 | 0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |
| 174 | Equipos de pesaje | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 105806 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24950496 | 0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |
| 175 | Equipos de pesaje | BALANZA ANALITICA DIGITAL AND HR-200 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97377 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 50004 | 1 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |
| 176 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-PAR | 95 | VEISP-PARASITOLOGIA | 2023 | T° 23°C y HR: 40% |
| 177 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-MICRO | 128 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 2108 | T° 23°C y HR: 40% |
| 178 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-CM | 96 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | 2024 | T° 23°C y HR: 40% |
| 179 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-VIR | 97 | VEISP-VIROLOGIA | 2025 | T° 23°C y HR: 40% |
| 180 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-LYE | 224 | VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION | 102029 | T° 23°C y HR: 40% |
| 181 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-VIR | 223 | VEISP-VIROLOGIA | 102035 | T° 23°C y HR: 40% |
| 182 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 99 | VFRAC-AGUAS | 2034 | T° 23°C y HR: 40% |
| 183 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 242 | VFRAC-AGUAS | MCI-500 |  |
| 184 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AL | 100 | VFRAC-ALIMENTOS | 2035 | T° 23°C y HR: 40% |
| 185 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-AL | 228 | VFRAC-ALIMENTOS | 102031 | T° 23°C y HR: 40% |
| 186 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 236 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | NO APLICA | T° 23°C y HR: 40% |
| 187 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 237 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | NO APLICA | T° 23°C y HR: 40% |
| 188 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 234 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | NO APLICA | T° 23°C y HR: 40% |
| 189 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 226 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 102030 | T° 23°C y HR: 40% |
| 190 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 305 | VFRAC-FISICOQUIMICO | NO IDENTIFICA | T° 23°C y HR: 40% |
| 191 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 306 | VFRAC-FISICOQUIMICO | NO IDENTIFICA | T° 23°C y HR: 40% |
| 192 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 227 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 102036 | T° 23°C y HR: 40% |
| 193 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-LYE | 249 | VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION | SIN SERIE | T° 23°C y HR: 40% |
| 194 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 240 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | SIN SERIE | T° 23°C y HR: 40% |
| 195 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 241 | VFRAC-ENTOMOLOGIA |  |  |
| 196 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 233 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | 102034 | T° 23°C HR: 40% |
| 197 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-LYE | 107 |  |  | T° 23°C HR: 40% |
| 198 | Temperatura / Humedad relativa | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | Rango de medición 2-8 °C | VEISP-MICRO | 102 | VEISP-MICROBIOLOGIA | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |
| 199 | Temperatura / Humedad relativa | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | Rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 105 |  | 2040 | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |
| 200 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR | Rango de medición -50 a 70 °C | VEISP-BM | 106 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 2041 | 0, 2, 6 Y 8 °C |
| 201 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 172 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | 170500558 | 2 Y 8°C |
| 202 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 138 | VEISP-VIROLOGIA | SIN SERIE | 0, 2, 6 Y 8 °C |
| 203 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 139 | VEISP-VIROLOGIA | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |
| 204 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 141 | VFRAC-CENTRAL DE MUESTRAS | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |
| 205 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-MICRO | 142 | VEISP-MICROBIOLOGIA | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |
| 206 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-MICRO | 143 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | SIN SERIE | 0, 2, 6 Y 8 °C |
| 207 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 145 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | SIN SERIE | 0°C, 4°C, 6 °C, 8°C |
| 208 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VFRAC-AL | 147 | VFRAC-ALIMENTOS | SIN SERIE | 2 Y 8°C |
| 209 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VFRAC-AL | 148 | VFRAC-ALIMENTOS | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |
| 210 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 222 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |
| 211 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 171 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | S/N170500570 | 2 Y 8°C |
| 212 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VFRAC-FQ | 185 | VFRAC-FISICOQUIMICO | S/N170844934 | 2 Y 8°C |
| 213 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 205 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 181705671 | 0, 15, 23 y 30 °C |
| 214 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ |  | VFRAC-FISICOQUIMICO | SIN SERIE | 0, 15, 23 y 30 °C |
| 215 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ | 1454 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 220221454 | 0, 15, 23 y 30 °C |
| 216 | Patrones físicos de trabajo | JUEGO DE PESAS | 1 mg-500 mg | VFRAC-FQ | 195 | VFRAC-FISICOQUIMICO | AQ1720237 | N.A. |
| 217 | Patrones físicos de trabajo | BAROMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 203 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 181746089 | N.A. |
| 218 | Patrones físicos de trabajo | TERMOMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 204 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 181499317 | N.A. |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | UBICACIÓN | SERIAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105802 | VFRAC-Físico-Químico | 23313171 | Suministro de electrodo para pH |
| 2 | CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 87148 | VFRAC-Físico-Químico | 7450440 | Suministro de electrodo para conductividad |
| 3 | MEDIDOR DE IONES METROHM 781 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 119 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 1781001015180 | Suministro de electrodo para Flúor y Yodo |
| 4 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 184 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 2664184 | Suministro de electrodo para pH |
| 5 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP- PAR | 729 | VEISP | BIOR2200729 | Cambio de gas |
| 6 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -MICRO | 798 | VEISP | BIOR2200798 | Cambio de gas |
| 7 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -VIR | 796 | VEISP | BIOR2200796 | Cambio de gas |
| 8 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP - PAR | 802 | VEISP | BIOR2200802 | Cambio de gas |
| 9 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 799 | VFRAC-ALIMENTOS | BIOR2200799 | Cambio de gas |
| 10 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AG | 801 | VFRAC-AGUAS | BIOR2200801 | Cambio de gas |
| 11 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-ENT | 318 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | BIOR2200797 | Cambio de gas |
| 12 | Cabina de seguridad biológica JPINGLOBAL | Modelo CB12A-46, CLASE A II | VEISP-CM | 252 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | 4588867 | Suministro de filtros |
| 13 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | CLASE II | VEISP-MYC | 129 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR- PRE PCR | 300122206 | Suministro de filtros |
| 14 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | CLASE A II | VEIPS-BM | 87 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | AHA1907087 | Suministro de filtros |
| 15 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-MICRO | 428 | VEISP- MICROBIOLOGIA CLINICA | 300536428 | Suministro de filtros |
| 16 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VFRAC-AG | 325 | VFRAC-AGUAS | 300552542 | Suministro de filtros |
| 17 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-VIR | 109 | VEISP-VIR | 4589109 | Suministro de filtros |
| 18 | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 167 | VEISP-MYCOBACTERIAS | 170981779 | Cambio de lampara led |
| 19 | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 168 | VEISP-MYCOBACTERIAS | 140981739 | Cambio de lampara led |
| 20 | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 169 | VEISP-MYCOBACTERIAS | 170981769 | Cambio de lampara led |
| 21 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | NO TIENE | VFRAC-FQ | 89119 | VFRAC-FISICOQUIMICO | NO IDENTIFICA | N.A. |
| 22 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | NO TIENE | VFRAC-FQ | 89120 | VFRAC-FISICOQUIMICO | NO IDENTIFICA | N.A. |
| 23 | DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40423 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 58261033742 | N.A. |
| 24 | PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105818 | VFRAC-FISICOQUIMICO | JEAPL1020 | N.A. |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A PRESTAR SERVICIO DE CALIFICACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | FAMILIA | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | UBICACIÓN | SERIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabinas | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | Modelo CB12A-46, CLASE A II | VEISP-CM | 252 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | 4588867 |
| 2 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | CLASE II | VEISP-MYC | 129 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR- PRE PCR | 300122206 |
| 3 | Cabinas | CABINA DE BIOSEGURIDAD | CLASE A II | VEIPS-BM | 87 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR |  |
| 4 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-MICRO | 428 | VEISP- MICROBIOLOGIA CLINICA | 300536428 |
| 5 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VFRAC-AG | 325 | VFRAC-AGUAS | 300552542 |
| 6 | Cabinas | CABINA EXTRACTORA DE GASES |  | VFRAC-FQ | 320 | VFRAC-FQ | 2021-168431 |
| 7 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-VIR | 109 | VEISP-VIR | 4589109 |
| 8 | Cabinas | ESTACION DE TRABAJO PARA PCR | CLASE A II | VEISP-BM | 132 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | 8PCR211000132A |
| 9 | Equipos especiales | CROMATOGRAFO DE GASES | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 201 | VFRAC-FISICOQUIMICO | C12255602239 |
| 10 | Equipos especiales | ANALIZADOR TOC |  | VFRAC-FQ | 312 | VFRAC-FISICOQUIMICO | VC22342006 |
| 11 | Equipos especiales | ANALIZADOR DE MERCURIO DMA |  | VFRAC-FQ | 313 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 22123606 |
| 7 | Isotérmicos calor | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL | C1000/CFX96 | VEISP-BM | 487 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | TL22EH22010487 |
| 12 | Isotérmicos calor | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL |  | VEISP-BM |  | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR |  |

- Entregar los equipos funcionando, en perfectas condiciones y a entera satisfacción del Laboratorio de Salud Pública del Tolima.

- Realizar la intervención metrológica de cada equipo bajo condiciones ambientales controladas

- Certificar la calibración de los patrones utilizados emitidos por proveedor acreditado en el intervalo de uso de los equipos vigentes y trazados a patrón Nacional.

- Entregar informe en medio físico con membrete de la empresa detallando las actividades realizadas con sus respectivos resultados y declaración de conformidad en el cumplimiento, máximo diez días hábiles después de ejecutada la intervención

- Entregar etiqueta del proveedor con registro de operación de confirmación metrológica realizada, fecha de realización.

- Entregar Certificaciones de fábrica con el respectivo tiempo de garantía del repuesto y mano de obra en el caso de que se suministren repuestos originales.

- Anexar certificado de acreditación emitido o reconocido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC,en la magnitud e intervalo requeridos para el equipo según su uso previsto.

- Anexar informe y autorización de verificación de competencia técnica de proveedor no acreditado en caso de que en Colombia no se cuente con proveedores acreditados en la magnitud relacionada.

- Comunicar la interpretación del certificado de intervención metrológica emitido

- Entregar los certificados de intervención metrológica de cada equipo intervenido, los cuales como mínimo deben contener los requisitos señalados a continuación;

| CERTIFICADOS DE CALIBRACION |  |
| --- | --- |
| ASPECTO | CALIBRACION |
| Soporte documental membreteado de la firma que realiza la intervención | x |
| Logo del ente acreditador | x |
| Título, por ejemplo: reporte de repotenciamiento, certificado de calibración | x |
| Nombre y dirección del lugar donde se realizaron las calibraciones, si fuera diferente a la dirección del proveedor de la calibración. | X |
| Identificación única del documento soporte y en cada página una identificación para asegurar que cada una es reconocida como parte del documento e identificación del final del documento | x |
| Nombre del cliente | x |
| Dirección del cliente | x |
| Descripción única del equipo: Nombre, Marca modelo y/o número de serie, numero de inventario y/o número de identificación, según requerimiento del laboratorio | x |
| Fecha de recepción (en caso de que el equipo se envié a las instalaciones del proveedor) | x |
| Identificación del método utilizado y descripción de actividad realizada con relación de normas de referencia aplicadas | x |
| Fecha de ejecución de la actividad | x |
| Rango o punto de medición controlado | x |
| Condiciones ambientales durante la ejecución de la actividad que influyan en los resultados | x |
| Identificación de los patrones, dentro de los documentos soporte, utilizados en la actividad para medición de cada variable medida en la intervención realizada y copia de los respectivos certificados de trazabilidad vigente emitidos por el ente acreditador Los patrones deben estar calibrados en los puntos de calibración o en un rango dentro del cual se encuentren estos puntos | x Cuando el proveedor del servicio este acreditado por ente acreditador puede no ser exigida la copia de los certificados de trazabilidad |
| Resultados de cada actividad en unidades del Sistema internacional o su respectiva conversión, si es posible. | X |
| Errores de medición en unidades del Sistema internacional o su respectiva conversión, si es posible. | X |
| Cumplimiento de criterios de aceptación | x |
| Declaración de que los resultados solo están relacionados con los ítems intervenidos | x |
| Nombre, función y forma o identificación equivalente de las personas que autorizan el documento soporte | x |
| Declaración de conformidad | x |

- Realizar las correcciones requeridas por el Laboratorio a los certificados de calibración y entregar los documentos corregidos máximo 5 días hábiles después de realizado el requerimiento, sin costo adicional para el Laboratorio de Salud Pública del Tolima

- Realizar el repotenciamiento y mantenimiento de todos los equipos.

- Realizar el mantenimiento, verificación, calibración y calificación de los equipos del Laboratorio de Salud Pública, listados de acuerdo a la ISO/IEC 17025 y al aseguramiento metrológico de los equipos de laboratorios de ensayos.

- Realizar la calibración de los equipos isotérmicos con mínimo 9 juegos de patrón de temperatura con sus respectivos sensores (mínimo 5 sensores por patrón).

- Reponer los objetos del contrato que resulten averiados o extraviados durante la prestación del servicio, de por lo menos la misma marca, modelo y calidad.

- Realizar la intervención a los equipos en el momento en que el Laboratorio de Salud Publica lo requiera y bajo las condiciones que el supervisor del contrato establezca.

- Proporcionar todos los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin ningún costo adicional.

- Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social (salarios, riesgos profesionales y pensiones). Parafiscales.

- Suscribir los documentos necesarios y solicitados por el DEPARTAMENTO con el objeto de llevar el control y pagos respectivos.

- Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía

- Permitir al supervisor el acceso a los sitios de trabajo y en términos generales suministrar toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión.

- Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes, durante el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando a ello haya lugar.

- Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento del objeto contractual,

- A la entrega de los respectivos informes, se deben brindar asesoría respecto al análisis e interpretación de los resultados obtenidos incluyendo los cálculos de Robustez, Exactitud, Precisión e incertidumbre.

- Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.

- El futuro contratista deberá en caso de que aplique dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en materia de gestión ambiental adoptadas por le entidad a través de circular 020 de 2023, las cuales establecen:

  - Cumplir con la política ambiental implementada por la Gobernación del Tolima desarrollando buenas prácticas ambientales, relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos.

  - Tener disponible y remitir los respectivos soportes como actas o certificados de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos generados o su plan de aprovechamiento según la normativa ambientales vigentes.

  - Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá utilizar elementos o insumos  biodegradables y NO de icopor o plástico de un solo uso. Se excluyen de la prohibición:

- Los plásticos de un solo uso destinados a propósitos médicos y la contención de sustancias químicas, para la  disposición de residuos hospitalarios.

- Los plásticos de un solo uso destinados a los procesos de producción de la fábrica de licores del Tolima

- Dar cumplimiento a la circular No. 044 de fecha 23 de julio de 2024, sobre la prohibición y sustitución de los plásticos de un solo uso.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

- Atender las observaciones o requerimientos formulados por el DEPARTAMENTO, a través del supervisor del contrato, corregir las fallas y/o suplir los elementos a que haya lugar.

- Cumplir y garantizar con lo establecido en las políticas de tratamiento de datos personales, seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la Información de la entidad.

- Informar oportunamente al departamento sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y afecte el desarrollo del contrato.

- Suscribir los documentos necesarios y solicitados por el DEPARTAMENTO con el objeto de llevar el control y pago respectivo.

- Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor del contrato, una vez perfeccionado y legalizado (estampillas, póliza única de cumplimiento y registro presupuestal) del presente contrato.

- Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.

- Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.

- Presentar los informes de ejecución técnica al supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del pago.

- Realizar revisión permanente de la cuenta del SECOP II con el fin de verificar el estado del contrato y aprobar las modificaciones, el acta de liquidación, el acta de cierre, entre otros. Así las cosas, es responsabilidad exclusiva del contratista revisar directamente desde su perfil las actuaciones pendientes, que se encontraran “En revisión del Proveedor” hasta el momento en que el contratista realice la aprobación en la plataforma.

- Cumplir con la política ambiental implementada por la Gobernación del Tolima, desarrollando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente del agua, energía, papel y manejo de residuos.

- El contratista se obliga con la Gobernación del Tolima a destinar para la ejecución del objeto contractual, la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional; en un porcentaje no inferior al 5% del total ejecutado, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 – si aplica

- Firmar el acta de liquidación una vez culmine la ejecución del acto contractual.

- Asumir los impuestos, tasas y contribuciones que generen la suscripción del acto contractual.

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

____________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 1A – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Ciudad.

Asunto: Selección Abreviada Menor Cuantía Nº _____ de 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERVENCIONES METROLOGICAS DE LOS EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA.

Respetados señores

El suscrito (Los suscritos) __________________________, conforme las condiciones que se estipulan en la Invitación correspondiente al proceso de selección precitado en el Asunto, presentamos la siguiente propuesta:

1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones o modificaciones a los mismos, y recibí de la gobernación del Tolima respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de requisitos y especificaciones técnicas dl anexo respectivo del pliego de condiciones del proceso de la referencia.

3. Que la oferta económica y la oferta técnica  están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

4. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para tal efecto.

5. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

6. que en caso de resultar adjudicatario suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.

7. que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato e iniciaremos la ejecución del mismo según lo consignado en el pliego.

8. Que manifiesto que el proponente está a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

9. Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo establecido en los documentos del proceso.

10. bajo la gravedad de juramento declaramos no estar incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la presente propuesta y suscribir el contrato en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del mismo.

11. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía de 2025, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o través de intermediarios, mediante la operación de captación o recaudo en operaciones no autorizados tales como, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.

12. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración.

13. Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de los últimos cinco años anteriores a la entrega de las propuestas. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas y/o cláusulas penales), por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que la impuso. En caso de caducidad ella genera inhabilidad para contratar por cinco años.) Según lo establecido en el pliego, sus adendas y documentos de aclaraciones y todo documento que haga parte integral del presente proceso de contratación.

VIGENCIA DE LA OFERTA:

La presente oferta tiene una validez mínima de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección:

Nombre y firma completo del proponente:

Correo electrónico:

Dirección:

Firma del proponente y/o representante legal:

ANEXO 2 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Señores

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – Tolima

Proceso de Contratación [OBJETO “Diligenciar el objeto contractual] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la DEPARTAMENTO DEL TOLIMA para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

____________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 3 - CERTIFICADO PARA ACREDITAR EL FACTOR DE CALIDAD

Proceso de Contratación [OBJETO “Diligenciar el objeto contractual]

Yo, [______________] identificado con la cédula de Ciudadanía No. [___________], en mi calidad de representante legal, me permito ofrecer los ACTIVIDADES ADICIONALES sin costo como lo describo a continuación:

En el evento de que el Proponente ofrezca ACTIVIDADES ADICIONALES, deberá diligenciar la casilla marcando con (X) lo ofrecido.

| DESCRIPCION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Cuatro (04) Capacitaciones en la norma del buen manejo de los equipos a todo el personal del Laboratorio de Salud Pública. Con intensidad horaria mínima de 3 horas cada una | 20 |
| Tres (03) Capacitaciones en la norma del buen manejo de los equipos a todo el personal del Laboratorio de Salud Pública. Con intensidad horaria mínima de 3 horas cada una | 15 |
| Dos (02) Capacitaciones en la norma del buen manejo de los equipos a todo el personal del Laboratorio de Salud Pública. Con intensidad horaria mínima de 3 horas cada una | 5 |
| MAXIMO | 20 PUNTOS |

| El oferente deberá presentar un certificado de acreditación vigente emitido por un ente acreditador reconocido en Colombia (como ONAC o cualquier otro organismo con reconocimiento internacional válido en el país), en el que conste que el laboratorio está acreditado en la magnitud de temperatura. El certificado debe cumplir con los siguientes requisitos específicos: - Incluir expresamente la magnitud de temperatura en su alcance de acreditación. - Cubrir el rango de medición de 0 °C a 60 °C, aplicado en medios isotermos (por ejemplo, baños termostatados o bloques secos). - Indicar una incertidumbre expandida de medida igual o inferior a 0,25 °C en dicho rango. Este certificado debe estar vigente al momento de la presentación de la oferta. | 19,75 |
| --- | --- |
| El oferente deberá presentar certificado de capacidad de ofrecer garantía técnica de los servicios prestados ofertados igual a un (1) año | 10 |
| MAXIMO | 29,75 PUNTOS |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

____________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 4 - OFERTA ECONÓMICA

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | FAMILIA | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | SERIAL | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH - Conductividad | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105802 | 23313171 |  |  |
| 2 | pH - Conductividad | CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 87148 | 7450440 |  |  |
| 3 | pH - Conductividad | MEDIDOR DE IONES METROHM 781 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 119 | 1781001015180 |  |  |
| 4 | pH - Conductividad | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 184 | 2664184 |  |  |
| 5 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 102389 | 15101013 |  |  |
| 6 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77876 | 11Z8331 |  |  |
| 7 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822 | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77877 | 14072172 |  |  |
| 8 | Volumétricos | Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE | Monocanal de 5-40 ul | VEISP-PAR | 77878 | B65400 |  |  |
| 9 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 10-100 ul | VEISP-PAR | 102388 | 21041012 |  |  |
| 10 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-PAR | 159 | 05M09712 |  |  |
| 11 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-MICRO | 158 | 05M09713 |  |  |
| 12 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 20 A 200 ul | VEISP-MICRO | 162 | YL3K031433 |  |  |
| 13 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-MICRO | 164 | 05N88760 |  |  |
| 14 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO |  | 4542300781 |  |  |
| 15 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO |  | 4542302806 |  |  |
| 16 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO | 92770 | 19072078 |  |  |
| 17 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-VIR | 2 | 16111034 |  |  |
| 18 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 10-100 ul | VEISP-VIR | 6 | 05E68994 |  |  |
| 19 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 2-20 ul | VEISP-VIR | 7 | 11Z0994 |  |  |
| 20 | Volumétricos | PIPETA MULTICANAL 8 | Multicanal 5 uL-50 uL | VEISP-VIR | 102390 | B25911 |  |  |
| 21 | Volumétricos | Micropipeta CHANNEL GIANT | Multicanal de 20-200ul | VEISP-VIR | 9 | TP412193002 |  |  |
| 22 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VEISP-VIR | 10 | 7031287 |  |  |
| 23 | Volumétricos | MICROPIPETA BOECO | 30-300 ul | VEISP-VIR | 156 | JF726751 |  |  |
| 24 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 100 A 1000 ul | VEISP-VIR | 165 | 17J03891 |  |  |
| 25 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-VIR | 163 | FP61654 |  |  |
| 26 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | D3E 20 A 200 ul | VEISP-VIR | 161 | 16J46352 |  |  |
| 27 | Volumétricos | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 10-100 ul | VFRAC-AG | 12 | 9405 |  |  |
| 28 | Volumétricos | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 13 | KU10848 |  |  |
| 29 | Volumétricos | Micropipeta BOECO | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 14 | 8077119 |  |  |
| 30 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AL | 16 | 04E63204 |  |  |
| 31 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 17 | 08E03825 |  |  |
| 32 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 18 | 08E03824 |  |  |
| 33 | Volumétricos | Pipeta automatica BRAND | Monocanal 10-100 uL | VFRAC-AL | 211 | 05A3321 |  |  |
| 34 | Volumétricos | Pipeta automatica BRAND | Monocanal de 5-50 ul | VFRAC-AL | 212 | 06A3973 |  |  |
| 35 | Volumétricos | MICROPIPETA AUTOMATICA |  | VFRAC-AL | 230 | PG216964 |  |  |
| 36 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ | 26 | 07E01572 |  |  |
| 37 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ | 27 | 07E01781 |  |  |
| 38 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 0,5-10 µl | VFRAC-FQ | 28 | 10R1530 |  |  |
| 39 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 29 | 8076888 |  |  |
| 40 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 32 | 05P5494 |  |  |
| 41 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 33 | 5077604 |  |  |
| 42 | Volumétricos | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 5-50 µl | VFRAC-FQ | 107727 | 339074 |  |  |
| 43 | Volumétricos | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 107726 | F1352666 |  |  |
| 44 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 1-5 ml | VFRAC-FQ | 198 | YL6D142814 |  |  |
| 45 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 0.5-5 mL | VFRAC-FQ | 253 | 04E52776 |  |  |
| 46 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 1-10 mL | VFRAC-FQ | 254 | 11M98309 |  |  |
| 47 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 2-20 uL | VFRAC-FQ | 255 | 10D3898 |  |  |
| 48 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | 5-50 uL | VFRAC-FQ | 256 | 8006327 |  |  |
| 49 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | 100-1000 uL | VFRAC-ENT | 250 | GJ381317 |  |  |
| 50 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 107462 | 10F88502 |  |  |
| 51 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 183 | 17K25069 |  |  |
| 52 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 197 | 17K25072 |  |  |
| 53 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 432 | 24E92432 |  |  |
| 54 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 216 | N46628H |  |  |
| 55 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 217 | N46418H |  |  |
| 56 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 218 | N23908H |  |  |
| 57 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 219 | N24010H |  |  |
| 58 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 220 | K21733H |  |  |
| 59 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 221 | K22241H |  |  |
| 60 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 36 - 37 °C | VEISP-MICRO | 92767 | E509.0376 |  |  |
| 61 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 0-70 °C | VEISP-MYC | 89386 | E508.089 |  |  |
| 62 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMMERT U 30 | Rango de medición 37°C | VEISP-LYE | 136 | 831652 |  |  |
| 63 | Isotérmicos calor | Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18 | Rango de medición 37°C | VEISP-VIR | 107623 | 19675 |  |  |
| 64 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 37 | 07 - 29445 |  |  |
| 65 | Isotérmicos calor | Horno MEMMERT | Rango de medición 45-50°C | VFRAC-AL | 40371 | NO REGISTRA |  |  |
| 66 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 30°C | VFRAC-AL | 105822 | 15-05078 |  |  |
| 67 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1) | VFRAC-AL | 105821 | 15 - 05079 |  |  |
| 68 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 240 UL | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 105809 | 14-16223 |  |  |
| 69 | Isotérmicos calor | Incubadora | Rango de medición 25°C | VFRAC-AL | 105823 | 671990163684 |  |  |
| 70 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 35°C | VFRAC-AG | 39 | 14-14666 |  |  |
| 71 | Isotérmicos calor | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 39°C | VFRAC-AG | 107674 | J1105119 |  |  |
| 72 | Isotérmicos calor | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 30°C | VFRAC-AG | 41 | j1503053 |  |  |
| 73 | Isotérmicos calor | Baño Serológico MEMMERT 3630 | Ranngo de medición 37-42°C | VFRAC-AL | 42 | 363419 |  |  |
| 74 | Isotérmicos calor | BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200 | Rango de medición 20-90 °C | VFRAC-FQ | 45 | 407994 |  |  |
| 75 | Isotérmicos calor | HORNO MARCA BINDER FD53 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40418 | 970611 |  |  |
| 76 | Isotérmicos calor | MUFLA THERMO SCIENTIFIC | NO TIENE | VFRAC-FQ | 200 | 1126188901181200 |  |  |
| 77 | Isotérmicos calor | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL | C1000/CFX96 | VEISP-BM | 487 | TL22EH22010487 |  |  |
| 78 | Isotérmicos calor | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VFRAC-ENT | 317 | L222,0336 |  |  |
| 79 | Isotérmicos calor | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VEISP-MICRO | 337 | L222,0337 |  |  |
| 80 | Isotérmicos calor | INCUBADORA REFRIGERADA | Rango de medicion : 10-80 °C | VFRAC-AL | 17 | V123,0017 |  |  |
| 81 | Isotérmicos calor | INCUBADORA CO2 | Rango de medicion: 30-80 °C | VEISP-MICRO | 47 | 520,0047 |  |  |
| 82 | Isotérmicos calor | INCUBADORA MARCA MEMERT |  | VEISP-BM | 713 | B222,2713 |  |  |
| 83 | Isotérmicos calor | INCUBADORA BINDER | Rango de medicion : Ambiente a 100 °C | VFRAC-AG | 336 | 20210000012336 |  |  |
| 84 | Isotérmicos - Frío | Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V | Rango de medición 0 a -45°C | VEISP-VIR | 87473 | JULTAA073P |  |  |
| 85 | Isotérmicos - Frío | Congelador VWR | Rango de medición -40°C hasta -10°C | VEISP-VIR | 210 | 300228153 |  |  |
| 86 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410003 | VFRAC-AG | 105811 | 20160410003 |  |  |
| 87 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410006 | VFRAC-AG | 105812 | YC66020150410006 |  |  |
| 88 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410002 | VFRAC-AL | 48 | YC66020150410001 |  |  |
| 89 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105814 | YC66020150410002 |  |  |
| 90 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 49 | YC66020150410004 |  |  |
| 91 | Isotermicos-Frio | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 251 | 20220328-1 |  |  |
| 92 | Isotermicos-Frio | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-BM | 247 | 20220328-II |  |  |
| 93 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 245 | XXI-02VC20220326-II |  |  |
| 94 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 246 | XXI-02VC20220326-I |  |  |
| 95 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -40 a -86°C | VEISP-BM | 244 | B0H1KE1T0QGM1J0066 |  |  |
| 96 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango medicion: -50 a -86 | VEISP-MICRO | 504 | 300557504 |  |  |
| 97 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP- PAR | 729 | BIOR2200729 |  |  |
| 98 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -MICRO | 798 | BIOR2200798 |  |  |
| 99 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -VIR | 796 | BIOR2200796 |  |  |
| 100 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP - PAR | 802 | BIOR2200802 |  |  |
| 101 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 799 | BIOR2200799 |  |  |
| 102 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AG | 801 | BIOR2200801 |  |  |
| 103 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-ENT | 318 | BIOR2200797 |  |  |
| 104 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-CM | 803 | BIOR2200803 |  |  |
| 105 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM | 243 | 2091416 |  |  |
| 106 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion | VEISP-CM | 27 | DF25V32826220027C |  |  |
| 107 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM |  | DF86V58826220041C |  |  |
| 108 | Isotermicos-Frio | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 147 | 4C036026220436 |  |  |
| 109 | Isotermicos-Frio | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 112 | YC005016220112 |  |  |
| 110 | Cabinas | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | Modelo CB12A-46, CLASE A II | VEISP-CM | 252 | 4588867 |  |  |
| 111 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | CLASE II | VEISP-MYC | 129 | 300122206 |  |  |
| 112 | Cabinas | CABINA DE BIOSEGURIDAD | CLASE A II | VEIPS-BM | 87 | AHA1907087 |  |  |
| 113 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-MICRO | 428 | 300536428 |  |  |
| 114 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VFRAC-AG | 325 | 300552542 |  |  |
| 115 | Cabinas | CABINA EXTRACTORA DE GASES |  | VFRAC-FQ | 320 | 2021-168431 |  |  |
| 116 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-VIR | 109 | 4589109 |  |  |
| 117 | Cabinas | ESTACION DE TRABAJO PARA PCR | CLASE A II | VEISP-BM | 132 | 8PCR211000132A |  |  |
| 118 | Esterilización | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión Vertical | VEISP-LYE | 105820 | LDZM-80KCS |  |  |
| 119 | Esterilización | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión, Vertical | VFRAC-LYE | 105819 | LDZ-80KCS |  |  |
| 120 | Esterilización | Autoclave YONGFENG DSX 280KB24 | Serie No registra | VFRAC-LYE | 105805 | A1409311111 |  |  |
| 121 | Esterilización | ESTERILIZADOR DE ASAS | MC CORNICK | VFRAC-AL | 152 | 1014001-2 |  |  |
| 122 | Centrífugas | Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS | Rango de medición | VEISP-MICRO | 60 | 140189 |  |  |
| 123 | Centrífugas | Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R | Rango de medición | VEISP-MYC | 61 | 0000130-03-00 |  |  |
| 124 | Centrífugas | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 221 | 5428HQ827392 |  |  |
| 125 | Centrífugas | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 248 | MRB22A018 |  |  |
| 126 | Centrifuga | MINICENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM | 291 | 14080291 |  |  |
| 127 | Centrifuga | MINICENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM |  | HB222BC0000153 |  |  |
| 128 | Centrífugas | CENTRIFUGA TD5A | SIN DATO | VFRAC-AG | 55 | D 20131119 |  |  |
| 129 | Centrifuga | MICROCENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM | 999 | HB222BC0000153 |  |  |
| 130 | Agitadores | Vórtex MISTRAL 1192 Fabricante Lab-Line Instrument Inc. | Serie 0192-0536 | VEISP-VIR | 62 | 1920536 |  |  |
| 131 | Agitadores | Vortex Boeco |  | VEISP-BM | 407 | 1020322072407 |  |  |
| 132 | Agitadores | Vortex Boeco | - | VEISP-MICRO | 199 | 1020321093199 |  |  |
| 133 | Agitadores | Vortex Boeco |  |  |  | 1020322072360 |  |  |
| 134 | Agitadores | Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000 | Serie 8462 | VEISP-PAR | 8462 | 220421065 |  |  |
| 135 | Agitadores | Agitador de Manzzini BOECO 0S 20 | Rango de medición 180 rpm | VEISP-MICRO | 89385 | 0B0811025 |  |  |
| 136 | Agitadores | Plancha de Agitación THOMAS SSI | Serie 120919001 | VFRAC-AG | 63 | 120919001 |  |  |
| 137 | Agitadores | Vórtex BENCH MARK | NO TIENE | VFRAC-AG | 64 | 13060518 |  |  |
| 138 | Agitadores | STOMACHER 400 BLENDER | Serie 31618 | VFRAC-AL | 40407 | 31618 |  |  |
| 139 | Agitadores | PADDLE BLENDER Mezcaldor SCIENTZ-11L | Serie No registra | VFRAC-AL | 65 | No Registra |  |  |
| 140 | Agitadores | Agitador Rotacional INVITROGEN DINABENDS SAMPLE MIXER | Serie 03131001 | VFRAC-AG | 66 | 3131001 |  |  |
| 141 | Agitadores | VORTEX THERMOSCIENTIFIC | NO TIENE | VEISP-MYC | 36 | EBKT17001 |  |  |
| 142 | Agitadores | VORTEX HEIDOLPH | REAX CONTROL | VFRAC-AL | 208 | 541-1000-01-0 |  |  |
| 143 | Agitadores | MEZCLADOR DE PLACAS FISHER | MS157 | VFRAC-AL | 58 | SIN SERIE |  |  |
| 144 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL | PICK PEN II 1M | VFRAC-AL | 154 | 23001-0707 |  |  |
| 145 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL | PICK PEN II 8M | VFRAC-AL | 153 | 10590 |  |  |
| 146 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL | PICK PEN II 1M | VFRAC-AL | 182 | PART 73090 |  |  |
| 147 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO BIOCONTROL | PICK MAN | VFRAC-AL | 24 | 785 |  |  |
| 148 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO | MPC-S | VFRAC-AG | 213 | A13346 |  |  |
| 149 | Agitadores | CONCENTRADOR MAGNETICO | MPC-6 | VFRAC-AG | 214 | 1216434 |  |  |
| 150 | Agitadores | VORTEX MIXER | EQUIPO PROYECTO BIOCONTENCION | VEISP-BM | 8 | 81720221008 |  |  |
| 151 | Óptica medición | TURBIDIMETRO HACH 2100 | 0 NTU - 4000 NTU | VFRAC-FQ | 14315 | 50100010048 |  |  |
| 152 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300 | 190 nm- 1100 nm | VFRAC-FQ | 87471 | EUV3164102 |  |  |
| 153 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | - | VFRAC-FQ | 314 | 9A5A281042 |  |  |
| 154 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | - | VFRAC-FQ | 315 | 9A5A281043 |  |  |
| 155 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 969 | 24100B000969 |  |  |
| 156 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 968 | 24100B000968 |  |  |
| 157 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 930 | 24100B000930 |  |  |
| 158 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 810 | 24100B000810 |  |  |
| 159 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 941 | 24100B000941 |  |  |
| 160 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 945 | 24100B000945 |  |  |
| 161 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 814 | 24100B000814 |  |  |
| 162 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 834 | 24100B000834 |  |  |
| 163 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ |  |  |  |  |
| 164 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ |  |  |  |  |
| 165 | Óptica medición | TURBIDIMETRO HACH | 0 NTU - 10000 NTU | VFRAC-FQ | 13 | 2024120C0013 |  |  |
| 166 | Óptica observación | Microscopio de Fluorescencia NIKON LH-M100C-1 | Serie 464151 | VEISP-PAR | 11616 | 464151 |  |  |
| 167 | Óptica observación | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | Serie 849442 | VEISP-PAR | 42056 | 849442 |  |  |
| 168 | Óptica observación | Microscopio óptico OLYMPUS CX221EDRFS1 | Serie 4F8S432 | VEISP-PAR | 105789 | 4F8S432 |  |  |
| 169 | Óptica observación | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | Serie 405245 | VEISP-MICRO | 42033 | 405245 |  |  |
| 170 | Óptica observación | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | Serie 850438 | VEISP-MYC | 8451 | 850438 |  |  |
| 171 | Óptica observación | Microscopio óptico LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 85 | 111150329126011 |  |  |
| 172 | Óptica observación | Microscopio de Fluorescencia | Capacidad una placa | VFRAC-AG | 86 | 930944 |  |  |
| 173 | Óptica observación | Microscopio óptico NIKON ECLIPSE E200 | Capacidad una placa | VFRAC-AL | 107526 | 844055 |  |  |
| 174 | Óptica observación | Estereoscopio TASCO NIKON N° 870984 | Placa de Almacen 042034 | VFRAC-ENT | 42035 | 87094 |  |  |
| 175 | Óptica observación | Estereoscopio NIKON SMZ-27 | Placa de Almacen 008451 | VFRAC-ENT | 8451 | 331279 |  |  |
| 176 | Óptica observación | Estereoscopio WILD TASCO NIKON ADVANCE OPTICAL | SIN DESCRIPCION | VFRAC-ENT | 87 | 21218 |  |  |
| 177 | Óptica observación | Microscopio NIKON ECLIPSE E 400 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-ENT | 88 | 651635 |  |  |
| 178 |  | ESTEREOSCOPIO CARL ZEISS | Placa de almacen 4474 | VFRAC-ENT | 232 | 3944012134 |  |  |
| 179 | Óptica observación | Microscopio CARL ZEISS AXIOSTAR PLUS | SIN DESCRIPCION | VFRAC-ENT | 89 | 3108016662 |  |  |
| 180 | Óptica observación | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 167 | 170981779 |  |  |
| 181 | Óptica observación | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 168 | 140981739 |  |  |
| 182 | Óptica observación | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 169 | 170981769 |  |  |
| 183 | Óptica observación | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 170 | 170981789 |  |  |
| 184 | Equipos de pesaje | Balanza Analítica SARTORIUS | Rango de medición máximo 3200 g | VFRAC-MC | 93 | 32805584 |  |  |
| 185 | Equipos de pesaje | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97379 | 25650770 |  |  |
| 186 | Equipos de pesaje | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 105806 | 24950496 |  |  |
| 187 | Equipos de pesaje | BALANZA ANALITICA DIGITAL AND HR-200 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97377 | 50004 |  |  |
| 188 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-PAR | 95 | 2023 |  |  |
| 189 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-MICRO | 128 | 2108 |  |  |
| 190 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-CM | 96 | 2024 |  |  |
| 191 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-VIR | 97 | 2025 |  |  |
| 192 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-LYE | 224 | 102029 |  |  |
| 193 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-VIR | 223 | 102035 |  |  |
| 194 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 99 | 2034 |  |  |
| 195 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 242 | MCI-500 |  |  |
| 196 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AL | 100 | 2035 |  |  |
| 197 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-AL | 228 | 102031 |  |  |
| 198 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 236 | NO APLICA |  |  |
| 199 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 237 | NO APLICA |  |  |
| 200 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 234 | NO APLICA |  |  |
| 201 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 226 | 102030 |  |  |
| 202 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 305 | NO IDENTIFICA |  |  |
| 203 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 306 | NO IDENTIFICA |  |  |
| 204 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 227 | 102036 |  |  |
| 205 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital | NO TIENE | VFRAC-FQ | 109 | 2043 |  |  |
| 206 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-LYE | 249 | SIN SERIE |  |  |
| 207 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 240 | SIN SERIE |  |  |
| 208 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 241 |  |  |  |
| 209 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 233 | 102034 |  |  |
| 210 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-LYE | 107 |  |  |  |
| 211 | Temperatura / Humedad relativa | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | Rango de medición 2-8 °C | VEISP-MICRO | 102 | SIN SERIE |  |  |
| 212 | Temperatura / Humedad relativa | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | Rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 105 | 2040 |  |  |
| 213 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR | Rango de medición -50 a 70 °C | VEISP-BM | 106 | 2041 |  |  |
| 214 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 172 | 170500558 |  |  |
| 215 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 138 | SIN SERIE |  |  |
| 216 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 139 | SIN SERIE |  |  |
| 217 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 141 | SIN SERIE |  |  |
| 218 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-MICRO | 142 | SIN SERIE |  |  |
| 219 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-MICRO | 143 | SIN SERIE |  |  |
| 220 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 145 | SIN SERIE |  |  |
| 221 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VFRAC-AL | 147 | SIN SERIE |  |  |
| 222 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VFRAC-AL | 148 | SIN SERIE |  |  |
| 223 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 222 | SIN SERIE |  |  |
| 224 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 171 | S/N170500570 |  |  |
| 225 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VFRAC-FQ | 185 | S/N170844934 |  |  |
| 226 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 205 | 181705671 |  |  |
| 227 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ |  | SIN SERIE |  |  |
| 228 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ | 1454 | 220221454 |  |  |
| 229 | Equipos especiales | ANALIZADOR DE LECHE EKOMILK | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97380 | 120236 |  |  |
| 230 | Equipos especiales | EXTRACTOR DE GRASA SELECTA DET-GRAS | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 105801 | 4002842 |  |  |
| 232 | Equipos especiales | BAÑO ULTRASONIDO BRANSON 2510 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 13395 | RLB060268629D |  |  |
| 233 | Equipos especiales | CROMATOGRAFO DE GASES | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 201 | C12255602239 |  |  |
| 234 | Equipos especiales | AUTOMUESTREADOR CROMATOGRAFO DE GASES | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 202 | C12345601584 |  |  |
| 235 | Equipos especiales | UNIDAD DE DESTILACION BUCHI 324 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 11562 | 2033374 |  |  |
| 236 | Equipos especiales | UNIDAD DE DESTILACION BUCHI 316 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 40425 | 685960 |  |  |
| 237 | Equipos especiales | ROTAVAPORADOR BUCHI R124 - B480 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 40421 | 45678912 |  |  |
| 238 | Equipos especiales | DENSIMETRO DENSITO METTLER TOLEDO | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 121 | LWE90241 |  |  |
| 239 | Equipos especiales | JARRA DE ANAEROBIOSIS | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AL | 206 | 1163870001 |  |  |
| 240 | Equipos especiales | JARRA DE ANAEROBIOSIS | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AL | 207 | No Registra |  |  |
| 241 | Equipos especiales | CUENTA COLONIAS DIGITAL | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AL | 209 | 245 |  |  |
| 242 | Equipos especiales | EQUIPO DE ELUSION - FILTAMAX EXPRESS | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AG | 56 | 20125 |  |  |
| 243 | Equipos especiales | SELLADOR QUANTY TRY | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AG | 38 | 5872 |  |  |
| 244 | Equipos especiales | Pipeteador Eppendorf Repeater Plus | Serie 4570267 | VFRAC-AG | 68 | 4570267 |  |  |
| 245 | Equipos especiales | Pipeteador BRAND Dispenstte | Manual | VFRAC-AG | 69 | 06E81023 |  |  |
| 246 | Equipos especiales | Pipeteador JENCONS | Rango de medición 1-100 ml | VFRAC-AG | 70 | AR6622 |  |  |
| 247 | Equipos especiales | Cromato UV C70G Marca UVP.Inc | Serie 11805 | VFRAC-AG | 14314 | 11805 |  |  |
| 248 | Equipos especiales | Bomba de flujo variable FISCHER SCIENTIFIC | Rango de medición 120-2200 ml | VFRAC-AG | 71 | 130481729 |  |  |
| 249 | Equipos especiales | Estacion de captura de parasitos | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AG | 72 | 28 |  |  |
| 250 | Equipos especiales | Estacion de captura de parasitos | SIN DESCRIPCION | VFRAC-AG | 73 | 29 |  |  |
| 251 | Equipos especiales | Lavador de ELISA ROBONIK WASHWELL | Serie AW0101106RBK | VEISP-VIR | 42062 | AW0101106RBK |  |  |
| 252 | Equipos especiales | ANALIZADOR TOC |  | VFRAC-FQ | 312 | VC22342006 |  |  |
| 253 | Equipos especiales | ANALIZADOR DE MERCURIO DMA |  | VFRAC-FQ | 313 | 22123606 |  |  |
| 254 | Purificación agua para laboratorio | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | NO TIENE | VFRAC-FQ | 89119 | NO IDENTIFICA |  |  |
| 255 | Purificación agua para laboratorio | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | NO TIENE | VFRAC-FQ | 89120 | NO IDENTIFICA |  |  |
| 256 | Purificación agua para laboratorio | DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40423 | 58261033742 |  |  |
| 257 | Purificación agua para laboratorio | PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105818 | JEAPL1020 |  |  |
| 258 | Patrones físicos de trabajo | JUEGO DE PESAS | 1 mg-500 mg | VFRAC-FQ | 195 | AQ1720237 |  |  |
| 259 | Patrones físicos de trabajo | BAROMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 203 | 181746089 |  |  |
| 260 | Patrones físicos de trabajo | TERMOMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 204 | 181499317 |  |  |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE CALIBRACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | FAMILIA | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | UBICACIÓN | SERIAL | PUNTOS A CALIBRAR | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 102389 | VEISP-PARASITOLOGIA | 15101013 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |
| 2 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77876 | VEISP-PARASITOLOGIA | 11Z8331 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |
| 3 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 822 | Monocanal de 20-200 ul | VEISP-PAR | 77877 | VEISP-PARASITOLOGIA | 14072172 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |
| 4 | Volumétricos | Micropipeta LABSYSTEMS FINNPIPETTE | Monocanal de 5-40 ul | VEISP-PAR | 77878 | VEISP-PARASITOLOGIA | B65400 | 5 uL, 20 uL, 40 uL |  |  |
| 5 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 10-100 ul | VEISP-PAR | 102388 | VEISP-PARASITOLOGIA | 21041012 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |
| 6 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-PAR | 159 | VEISP-PARASITOLOGIA | 05M09712 | 10 uL |  |  |
| 7 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 10 ul | VEISP-MICRO | 158 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 05M09713 | 10 uL |  |  |
| 8 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 20 A 200 ul | VEISP-MICRO | 162 | VEISP-MICROBIOLOGIA | YL3K031433 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |
| 9 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-MICRO | 164 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 05N88760 | 50 uL |  |  |
| 10 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO |  | VEISP-MICROBIOLOGIA | 4542300781 | 280 uL |  |  |
| 11 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO |  | VEISP-MICROBIOLOGIA | 4542302806 | 145 uL |  |  |
| 12 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal de 100-1000 ul | VEISP-MICRO | 92770 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 19072078 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |
| 13 | Volumétricos | Micropipeta SOCOREX CALIBRA 852 | Multicanal de 20-200 ul | VEISP-VIR | 2 | VEISP-VIROLOGIA | 16111034 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |
| 14 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 10-100 ul | VEISP-VIR | 6 | VEISP-VIROLOGIA | 05E68994 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |
| 15 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 2-20 ul | VEISP-VIR | 7 | VEISP-VIROLOGIA | 11Z0994 | 2 uL, 10 uL, 20 uL |  |  |
| 16 | Volumétricos | PIPETA MULTICANAL 8 | Multicanal 5 uL-50 uL | VEISP-VIR | 102390 | VEISP-VIROLOGIA | B25911 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |  |
| 17 | Volumétricos | Micropipeta CHANNEL GIANT | Multicanal de 20-200ul | VEISP-VIR | 9 | VEISP-VIROLOGIA | TP412193002 | 20 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |
| 18 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VEISP-VIR | 10 | VEISP-VIROLOGIA | 7031287 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |
| 19 | Volumétricos | MICROPIPETA BOECO | 30-300 ul | VEISP-VIR | 156 | VEISP-VIROLOGIA | JF726751 | 30 uL, 150 uL, 300 uL |  |  |
| 20 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 100 A 1000 ul | VEISP-VIR | 165 | VEISP-VIROLOGIA | 17J03891 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |
| 21 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | VOLUMEN FIJO 50 ul | VEISP-VIR | 163 | VEISP-VIROLOGIA | FP61654 | 50 uL |  |  |
| 22 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | D3E 20 A 200 ul | VEISP-VIR | 161 | VEISP-VIROLOGIA | 16J46352 | 75 uL, 100 uL, 200 uL |  |  |
| 23 | Volumétricos | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 10-100 ul | VFRAC-AG | 12 | VFRAC-AGUAS | 9405 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |
| 24 | Volumétricos | Micropipeta FISHER BRAND | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 13 | VFRAC-AGUAS | KU10848 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |
| 25 | Volumétricos | Micropipeta BOECO | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AG | 14 | VFRAC-AGUAS | 8077119 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |
| 26 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 100-1000 ul | VFRAC-AL | 16 | VFRAC-ALIMENTOS | 04E63204 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |
| 27 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 17 | VFRAC-ALIMENTOS | 08E03825 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |  |  |
| 28 | Volumétricos | Micropipeta BRAND TRASFERPETTE | Monocanal de 0,5-5 ml | VFRAC-AL | 18 | VFRAC-ALIMENTOS | 08E03824 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |  |  |
| 29 | Volumétricos | Pipeta automatica BRAND | Monocanal 10-100 uL | VFRAC-AL | 211 | VFRAC-ALIMENTOS | 05A3321 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |
| 30 | Volumétricos | Pipeta automatica BRAND | Monocanal de 5-50 ul | VFRAC-AL | 212 | VFRAC-ALIMENTOS | 06A3973 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |  |
| 31 | Volumétricos | MICROPIPETA AUTOMATICA |  | VFRAC-AL | 230 | VFRAC-ALIMENTOS | PG216964 | 100, 500, 1000 uL |  |  |
| 32 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ | 26 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 07E01572 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |
| 33 | Volumétricos | PIPETA A PISTON DESPLAZAMIENTO POR AIRE | Monocanal 100-1000 µl | VFRAC-FQ | 27 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 07E01781 | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |
| 34 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 0,5-10 µl | VFRAC-FQ | 28 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 10R1530 | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |  |
| 35 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 29 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 8076888 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |
| 36 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 32 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 05P5494 | 10 uL |  |  |
| 37 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | Monocanal 10 µl | VFRAC-FQ | 33 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 5077604 | 10 uL |  |  |
| 38 | Volumétricos | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 5-50 µl | VFRAC-FQ | 107727 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 339074 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |  |
| 39 | Volumétricos | TRANSFERPETTE ACCUMAX PRO | Monocanal 10-100 µl | VFRAC-FQ | 107726 | VFRAC-FISICOQUIMICO | F1352666 | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |
| 40 | Volumétricos | MICROPIPETA HUMAN | 1-5 ml | VFRAC-FQ | 198 | VFRAC-FISICOQUIMICO | YL6D142814 | 5 mL, 2.5 mL, 5 mL |  |  |
| 41 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 0.5-5 mL | VFRAC-FQ | 253 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 04E52776 | 0.5 mL, 2,5 mL, 5 mL |  |  |
| 42 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 1-10 mL | VFRAC-FQ | 254 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 11M98309 | 1 mL, 5 mL, 10 mL |  |  |
| 43 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BRAND | 2-20 uL | VFRAC-FQ | 255 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 10D3898 | 2 uL, 10 uL, 20 uL |  |  |
| 44 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | 5-50 uL | VFRAC-FQ | 256 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 8006327 | 5 uL, 25 uL, 50 uL |  |  |
| 45 | Volumétricos | TRANSFERPETTE BOECO | 100-1000 uL | VFRAC-ENT | 250 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | GJ381317 | 10 uL |  |  |
| 46 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 107462 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 10F88502 | 5, 25, 50 mL |  |  |
| 47 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 183 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 17K25069 | 5, 25, 50 mL |  |  |
| 48 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 197 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 17K25072 | 5, 25, 50 mL |  |  |
| 49 | Volumétricos | BURETAS DIGITALES BRAND | DE 50 ml | VFRAC-FQ | 432 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24E92432 | 5, 25, 50 mL |  |  |
| 50 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 216 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | N46628H | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |  |
| 51 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 05-10 uL | VEISP-BM | 217 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | N46418H | 1 uL, 5 uL, 10 uL |  |  |
| 52 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 218 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | N23908H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |
| 53 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 10-100 uL | VEISP-BM | 219 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | N24010H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |
| 54 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 220 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | K21733H | 100 uL, 500 uL, 1000 uL |  |  |
| 55 | Volumétricos | MICROPIPETA EPPENDORF | 100-1000 uL | VEISP-BM | 221 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | K22241H | 10 uL, 50 uL, 100 uL |  |  |
| 56 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 1000 mL |  |  |
| 57 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 1000 mL |  |  |
| 58 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 1000 mL |  |  |
| 59 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 1000 mL | VFRAC-FQ-VM | 1000-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 1000 mL |  |  |
| 60 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |  |  |
| 61 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |  |  |
| 62 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-5 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |  |  |
| 63 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-6 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |  |  |
| 64 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-7 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |  |  |
| 65 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-9 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |  |  |
| 66 | Volumétricos | MATRAZ DE VIDRIO AFORADO | 100 mL | VFRAC-FQ-VM | 100-10 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 319 | 100 mL |  |  |
| 67 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 100 mL |  |  |
| 68 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 100 mL |  |  |
| 69 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VP | 100-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 119 | 100 mL |  |  |
| 70 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 20 mL |  |  |
| 71 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 20 mL |  |  |
| 72 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 20 mL |  |  |
| 73 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 20 mL | VFRAC-FQ-VP | 20-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 20 mL |  |  |
| 74 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4618 | 10 mL |  |  |
| 75 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4618 | 10 mL |  |  |
| 76 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4618 | 10 mL |  |  |
| 77 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4618 | 10 mL |  |  |
| 78 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 10 mL | VFRAC-FQ-VP | 10-5 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4618 | 10 mL |  |  |
| 79 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 619 | 5 mL |  |  |
| 80 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 619 | 5 mL |  |  |
| 81 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 619 | 5 mL |  |  |
| 82 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 619 | 5 mL |  |  |
| 83 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 5 mL | VFRAC-FQ-VP | 5-5 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 619 | 5 mL |  |  |
| 84 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 401 | 2 mL |  |  |
| 85 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 401 | 2 mL |  |  |
| 86 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 401 | 2 mL |  |  |
| 87 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 401 | 2 mL |  |  |
| 88 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 2 mL | VFRAC-FQ-VP | 2-5 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 401 | 2 mL |  |  |
| 89 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 3 mL |  |  |
| 90 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 3 mL |  |  |
| 91 | Volumétricos | PIPETA DE VIDRIO AFORADA | 3 mL | VFRAC-FQ-VP | 3-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 404 | 3 mL |  |  |
| 92 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 10, 50 y 100 mL |  |  |
| 93 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-3 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 10, 50 y 100 mL |  |  |
| 94 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-4 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 10, 50 y 100 mL |  |  |
| 95 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-5 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 10, 50 y 100 mL |  |  |
| 96 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 100 mL | VFRAC-FQ-VPR | 100-6 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 10, 50 y 100 mL |  |  |
| 97 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 25 mL | VFRAC-FQ-VPR | 25-1 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL |  |  |
| 98 | Volumétricos | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA | 25 mL | VFRAC-FQ-VPR | 25-2 | VFRAC-FISICOQUIMICO | - | 2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL |  |  |
| 99 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 36 - 37 °C | VEISP-MICRO | 92767 | VEISP-MICROBIOLOGIA | E509.0376 | 37°C ± 1 |  |  |
| 100 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMERT INE 500 | Rango de medición 0-70 °C | VEISP-MYC | 89386 | VEISP-MICROBIOLOGIA | E508.089 | 36,0 °C |  |  |
| 101 | Isotérmicos calor | Incubadora MEMMERT U 30 | Rango de medición 37°C | VEISP-LYE | 136 | VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION | 831652 | 37°C ± 1 |  |  |
| 102 | Isotérmicos calor | Incubadora STUART SCIENTIFIC INCUBATOR SI 18 | Rango de medición 37°C | VEISP-VIR | 107623 | VEISP-VIROLOGIA | 19675 | 36°C ± 1 |  |  |
| 103 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 37 | VFRAC-ALIMENTOS | 07 - 29445 | 35°C ± 1 |  |  |
| 104 | Isotérmicos calor | Horno MEMMERT | Rango de medición 45-50°C | VFRAC-AL | 40371 | VFRAC-ALIMENTOS | NO REGISTRA | 44.5°C |  |  |
| 105 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 30°C | VFRAC-AL | 105822 | VFRAC-ALIMENTOS | 15-05078 | 37°C ± 1 |  |  |
| 106 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 44,5°C (44 a 41,5 ± 1) | VFRAC-AL | 105821 | VFRAC-ALIMENTOS | 15 - 05079 | 41°C ± 1 |  |  |
| 107 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 240 UL | Rango de medición 37°C | VFRAC-AL | 105809 | VFRAC-ALIMENTOS | 14-16223 | 30°C ± 1 |  |  |
| 108 | Isotérmicos calor | Incubadora | Rango de medición 25°C | VFRAC-AL | 105823 | VFRAC-ALIMENTOS | 671990163684 | 38°C ± 1 |  |  |
| 109 | Isotérmicos calor | Incubadora BINDER 115 UL | Rango de medición 35°C | VFRAC-AG | 39 | VFRAC-AGUAS | 14-14666 | 35°C ± 1 |  |  |
| 110 | Isotérmicos calor | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 39°C | VFRAC-AG | 107674 | VFRAC-AGUAS | J1105119 | 38 °C |  |  |
| 111 | Isotérmicos calor | Incubadora YAMATO SINCE 1889 | Rango de medición 30°C | VFRAC-AG | 41 | VFRAC-AGUAS | j1503053 | 35 °C |  |  |
| 112 | Isotérmicos calor | Baño Serológico MEMMERT 3630 | Ranngo de medición 37-42°C | VFRAC-AL | 42 | VFRAC-ALIMENTOS | 363419 | 37 Y 80 °C |  |  |
| 113 | Isotérmicos calor | BAÑO MARIA CON AGITACION SELECTA UNITRONIC 200 | Rango de medición 20-90 °C | VFRAC-FQ | 45 | VFRAC-AGUAS | 407994 | NA |  |  |
| 114 | Isotérmicos calor | HORNO MARCA BINDER FD53 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40418 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 970611 | 105°C |  |  |
| 115 | Isotérmicos calor | MUFLA THERMO SCIENTIFIC | NO TIENE | VFRAC-FQ | 200 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 1126188901181200 | N.A. |  |  |
| 116 | Isotérmicos calor | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VFRAC-ENT | 317 | ENTOMOLOGIA | L222,0336 | 40 °C |  |  |
| 117 | Isotérmicos calor | BAÑO SEROLOGICO | Rango de medición: 20-95 °C | VEISP-MICRO | 337 | VEISP-MICROBIOLOGIA | L222,0337 | 37 ° C |  |  |
| 118 | Isotérmicos calor | INCUBADORA REFRIGERADA | Rango de medicion : 10-80 °C | VFRAC-AL | 17 | VFRAC-MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | V123,0017 | 22 ° C |  |  |
| 119 | Isotérmicos calor | INCUBADORA CO2 | Rango de medicion: 30-80 °C | VEISP-MICRO | 47 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 520,0047 | 35° C |  |  |
| 120 | Isotérmicos calor | INCUBADORA MARCA MEMERT |  | VEISP-BM | 713 | VEISP-ESTERILIZACION | B222,2713 | 55 °C |  |  |
| 121 | Isotérmicos calor | INCUBADORA BINDER | Rango de medicion : Ambiente a 100 °C | VFRAC-AG | 336 | VFRAC-ESTERILIZACION | 20210000012336 | 38°C ± 1 |  |  |
| 122 | Isotérmicos - Frío | Congelador KALTIS Controlador electrónico Prime 220 V | Rango de medición 0 a -45°C | VEISP-VIR | 87473 | VEISP | JULTAA073P | - 45°C |  |  |
| 123 | Isotérmicos - Frío | Congelador VWR | Rango de medición -40°C hasta -10°C | VEISP-VIR | 210 | VEISP - VIROLOGIA | 300228153 | -30 |  |  |
| 124 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410003 | VFRAC-AG | 105811 | VFRAC-AGUAS | 20160410003 | 4°C |  |  |
| 125 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410006 | VFRAC-AG | 105812 | VFRAC-AGUAS | YC66020150410006 | 4°C y 6°C |  |  |
| 126 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | Serie 20160410002 | VFRAC-AL | 48 | VFRAC-ALIMENTOS | YC66020150410001 | 4°C y 6°C |  |  |
| 127 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105814 | VFRAC-FISICOQUIMICO | YC66020150410002 | 4°C y 6°C |  |  |
| 128 | Isotérmicos - Frío | Refrigerador FarmacéuticoYC 660 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 49 | VFRAC-FISICOQUIMICO | YC66020150410004 | 4°C y 6°C |  |  |
| 129 | Isotermicos-Frio | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 251 | VEISP | 20220328-1 | 4°C y 6°C |  |  |
| 130 | Isotermicos-Frio | Refrigerador vertical ULTRALAB | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-BM | 247 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | 20220328-II | 4°C y 6°C |  |  |
| 131 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 245 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | XXI-02VC20220326-II | -30 °C |  |  |
| 132 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion -30 °C | VEISP-BM | 246 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | XXI-02VC20220326-I | -30 °C |  |  |
| 133 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -40 a -86°C | VEISP-BM | 244 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | B0H1KE1T0QGM1J0066 | -80 °C |  |  |
| 134 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango medicion: -50 a -86 | VEISP-MICRO | 504 | VEISP-MICROBIOLOGIA CLINICA | 300557504 | - 80 °C |  |  |
| 135 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP- PAR | 729 | VEISP | BIOR2200729 | 4°C y 6°C |  |  |
| 136 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -MICRO | 798 | VEISP | BIOR2200798 | 4°C y 6°C |  |  |
| 137 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -VIR | 796 | VEISP | BIOR2200796 | 4°C y 6°C |  |  |
| 138 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP - PAR | 802 | VEISP | BIOR2200802 | 4°C y 6°C |  |  |
| 139 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 799 | VFRAC-ALIMENTOS | BIOR2200799 | 4°C y 6°C |  |  |
| 140 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AG | 801 | VFRAC-AGUAS | BIOR2200801 | 4°C y 6°C |  |  |
| 141 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-ENT | 318 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | BIOR2200797 | 4°C y 6°C |  |  |
| 142 | Isotermicos-Frio | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-CM | 803 | VFRAC- CENTRAL DE MUESTRAS | BIOR2200803 | 4°C y 6°C |  |  |
| 143 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM | 243 | VFRAC-MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 2091416 | -80 °C |  |  |
| 144 | Isotermicos-Frio | Congelador | Rango de medicion | VEISP-CM | 27 | VEISP- CENTRAL DE MUESTRAS | DF25V32826220027C | -20 °C |  |  |
| 145 | Isotermicos-Frio | Ultracongelador | Rango de medicion -86 a -50 °C | VEISP-BM |  | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | DF86V58826220041C | -80 °C |  |  |
| 146 | Isotermicos-Frio | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 147 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 4C036026220436 | 4 °C |  |  |
| 147 | Isotermicos-Frio | Refrigerador Biobase | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 112 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | YC005016220112 | 4 °C |  |  |
| 148 | Esterilización | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión Vertical | VEISP-LYE | 105820 | VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION | LDZM-80KCS | 121°C , 36.3 PSI, 15 MIN |  |  |
| 149 | Esterilización | Autoclave Vertical SHENAN LDZM 80KCS | Esterilizador de vapor a presión, Vertical | VFRAC-LYE | 105819 | VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION | LDZ-80KCS | 121°C , 37.4 PSI, 15 MIN |  |  |
| 150 | Esterilización | Autoclave YONGFENG DSX 280KB24 | Serie No registra | VFRAC-LYE | 105805 | VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION | A1409311111 | 120°C , 0,3 PSI, 15 MIN |  |  |
| 151 | Esterilización | ESTERILIZADOR DE ASAS | MC CORNICK | VFRAC-AL | 152 | VFRAC-ALIMENTOS | 1014001-2 | 974 °C |  |  |
| 152 | Centrífugas | Centrífuga DYNAC-CLAY-ADAMS | Rango de medición | VEISP-MICRO | 60 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 140189 | 500-3000 RPM |  |  |
| 153 | Centrífugas | Centrífuga refrigerada BOECO U-320 R | Rango de medición | VEISP-MYC | 61 | VEISP-MYCOBACTERIAS | 0000130-03-00 | 500, 2500 y 5000 |  |  |
| 154 | Centrífugas | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 221 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | 5428HQ827392 | 0-14000 RPM |  |  |
| 155 | Centrífugas | CENTRIFUGA REFRIGERADA | REFRIGERADA | VEISP-BM | 248 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | MRB22A018 | 200, 7600, 15000 |  |  |
| 156 | Centrífugas | CENTRIFUGA TD5A | SIN DATO | VFRAC-AG | 55 | VFRAC-AGUAS | D 20131119 | N.A. |  |  |
| 157 | Centrifuga | MICROCENTRIFUGA | SIN DATO | VEISP-BM | 999 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | HB222BC0000153 |  |  |  |
| 158 | Agitadores | Agitador -Incubador BOEKEL SCIENTIFIC 130000 | Serie 8462 | VEISP-PAR | 8462 | VEISP-PARASITOLOGIA | 220421065 | 25°C,800 ± 100 rpm |  |  |
| 159 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO UV-Vis THERMO EVOLUTION 300 | 190 nm- 1100 nm | VFRAC-FQ | 87471 | VFRAC-FISICOQUIMICO | EUV3164102 | 190 nm- 1100 nm |  |  |
| 160 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | - | VFRAC-FQ | 314 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 9A5A281042 | 190 nm- 1100 nm |  |  |
| 161 | Óptica medición | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 180 | - | VFRAC-FQ | 315 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 9A5A281043 | 190 nm- 1100 nm |  |  |
| 162 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 969 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000969 | 530 nm |  |  |
| 163 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 968 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000968 | 530 nm |  |  |
| 164 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 930 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000930 | 530 nm |  |  |
| 165 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 810 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000810 | 530 nm |  |  |
| 166 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 941 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000941 | 530 nm |  |  |
| 167 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 945 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000945 | 530 nm |  |  |
| 168 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 814 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000814 | 530 nm |  |  |
| 169 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ | 834 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24100B000834 | 530 nm |  |  |
| 170 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ |  | VFRAC-FISICOQUIMICO |  | 530 nm |  |  |
| 171 | Óptica medición | COLORIMETRO HACH | - | VFRAC-FQ |  | VFRAC-FISICOQUIMICO |  | 530 nm |  |  |
| 172 | Equipos de pesaje | Balanza Analítica SARTORIUS | Rango de medición máximo 3200 g | VFRAC-MC | 93 | VFRAC-MEDIOS DE CULTIVO | 32805584 | 5 gr, 100 gr |  |  |
| 173 | Equipos de pesaje | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97379 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 25650770 | 0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |  |  |
| 174 | Equipos de pesaje | BALANZAS ANALITICAS DIGITAL ACCULAB 200 G | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 105806 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 24950496 | 0 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |  |  |
| 175 | Equipos de pesaje | BALANZA ANALITICA DIGITAL AND HR-200 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 97377 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 50004 | 1 g, 0,01 g, 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 100 g y 200 g |  |  |
| 176 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-PAR | 95 | VEISP-PARASITOLOGIA | 2023 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 177 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-2 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-MICRO | 128 | VEISP-MICROBIOLOGIA | 2108 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 178 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-CM | 96 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | 2024 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 179 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VEISP-VIR | 97 | VEISP-VIROLOGIA | 2025 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 180 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-LYE | 224 | VEISP-LAVADO Y ESTERILIZACION | 102029 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 181 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-VIR | 223 | VEISP-VIROLOGIA | 102035 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 182 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 99 | VFRAC-AGUAS | 2034 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 183 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AG | 242 | VFRAC-AGUAS | MCI-500 |  |  |  |
| 184 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-AL | 100 | VFRAC-ALIMENTOS | 2035 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 185 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-AL | 228 | VFRAC-ALIMENTOS | 102031 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 186 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 236 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | NO APLICA | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 187 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 237 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | NO APLICA | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 188 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VEISP-BM | 234 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | NO APLICA | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 189 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 226 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 102030 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 190 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 305 | VFRAC-FISICOQUIMICO | NO IDENTIFICA | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 191 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 306 | VFRAC-FISICOQUIMICO | NO IDENTIFICA | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 192 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-FQ | 227 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 102036 | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 193 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-LYE | 249 | VFRAC-LAVADO Y ESTERILIZACION | SIN SERIE | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 194 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 240 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | SIN SERIE | T° 23°C y HR: 40% |  |  |
| 195 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 241 | VFRAC-ENTOMOLOGIA |  |  |  |  |
| 196 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | NO TIENE | VFRAC-ENT | 233 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | 102034 | T° 23°C HR: 40% |  |  |
| 197 | Temperatura / Humedad relativa | Termohigrómetro digital CLOCK/HUMIDITY HTC-1 | Temperatura 18-25°C y Humedad Hasta 60% | VFRAC-LYE | 107 |  |  | T° 23°C HR: 40% |  |  |
| 198 | Temperatura / Humedad relativa | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | Rango de medición 2-8 °C | VEISP-MICRO | 102 | VEISP-MICROBIOLOGIA | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |  |  |
| 199 | Temperatura / Humedad relativa | Termómetro Digital FRIDGE/FREEZER THERMOMETER | Rango de medición 2-8 °C | VEISP-CM | 105 |  | 2040 | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |  |  |
| 200 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMENTRO CONJUNTO INDICADOR - SENSOR | Rango de medición -50 a 70 °C | VEISP-BM | 106 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 2041 | 0, 2, 6 Y 8 °C |  |  |
| 201 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 172 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | 170500558 | 2 Y 8°C |  |  |
| 202 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 138 | VEISP-VIROLOGIA | SIN SERIE | 0, 2, 6 Y 8 °C |  |  |
| 203 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 139 | VEISP-VIROLOGIA | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |  |  |
| 204 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 141 | VFRAC-CENTRAL DE MUESTRAS | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |  |  |
| 205 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-MICRO | 142 | VEISP-MICROBIOLOGIA | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |  |  |
| 206 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-MICRO | 143 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | SIN SERIE | 0, 2, 6 Y 8 °C |  |  |
| 207 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-CM | 145 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | SIN SERIE | 0°C, 4°C, 6 °C, 8°C |  |  |
| 208 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VFRAC-AL | 147 | VFRAC-ALIMENTOS | SIN SERIE | 2 Y 8°C |  |  |
| 209 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VFRAC-AL | 148 | VFRAC-ALIMENTOS | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |  |  |
| 210 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS FRIDGE/FREEZER | NO TIENE | VEISP-VIR | 222 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | SIN SERIE | 0°C, 2°C, 6 °C, 8°C |  |  |
| 211 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VEISP-CM | 171 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | S/N170500570 | 2 Y 8°C |  |  |
| 212 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOMETRO INFRAROJO CONTROL COMPANY | NO TIENE | VFRAC-FQ | 185 | VFRAC-FISICOQUIMICO | S/N170844934 | 2 Y 8°C |  |  |
| 213 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 205 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 181705671 | 0, 15, 23 y 30 °C |  |  |
| 214 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ |  | VFRAC-FISICOQUIMICO | SIN SERIE | 0, 15, 23 y 30 °C |  |  |
| 215 | Temperatura / Humedad relativa | TERMOHIGROMETRO | NO TIENE | VFRAC-FQ | 1454 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 220221454 | 0, 15, 23 y 30 °C |  |  |
| 216 | Patrones físicos de trabajo | JUEGO DE PESAS | 1 mg-500 mg | VFRAC-FQ | 195 | VFRAC-FISICOQUIMICO | AQ1720237 | N.A. |  |  |
| 217 | Patrones físicos de trabajo | BAROMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 203 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 181746089 | N.A. |  |  |
| 218 | Patrones físicos de trabajo | TERMOMETRO PATRON | NO TIENE | VFRAC-FQ | 204 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 181499317 | N.A. |  |  |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | UBICACIÓN | SERIAL |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105802 | VFRAC-Físico-Químico | 23313171 | Suministro de electrodo para pH |  |  |
| 2 | CONDUCTIMETRO WTW TERMINAL 7400 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 87148 | VFRAC-Físico-Químico | 7450440 | Suministro de electrodo para conductividad |  |  |
| 3 | MEDIDOR DE IONES METROHM 781 | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 119 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 1781001015180 | Suministro de electrodo para Flúor y Yodo |  |  |
| 4 | POTENCIOMETRO OAKTON pH 2700 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 184 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 2664184 | Suministro de electrodo para pH |  |  |
| 5 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP- PAR | 729 | VEISP | BIOR2200729 | Cambio de gas |  |  |
| 6 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -MICRO | 798 | VEISP | BIOR2200798 | Cambio de gas |  |  |
| 7 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP -VIR | 796 | VEISP | BIOR2200796 | Cambio de gas |  |  |
| 8 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VEISP - PAR | 802 | VEISP | BIOR2200802 | Cambio de gas |  |  |
| 9 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AL | 799 | VFRAC-ALIMENTOS | BIOR2200799 | Cambio de gas |  |  |
| 10 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-AG | 801 | VFRAC-AGUAS | BIOR2200801 | Cambio de gas |  |  |
| 11 | Refrigerador | Panorámico rango de medición 2-8 °C | VFRAC-ENT | 318 | VFRAC-ENTOMOLOGIA | BIOR2200797 | Cambio de gas |  |  |
| 12 | Cabina de seguridad biológica JPINGLOBAL | Modelo CB12A-46, CLASE A II | VEISP-CM | 252 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | 4588867 | Suministro de filtros |  |  |
| 13 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | CLASE II | VEISP-MYC | 129 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR- PRE PCR | 300122206 | Suministro de filtros |  |  |
| 14 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | CLASE A II | VEIPS-BM | 87 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | AHA1907087 | Suministro de filtros |  |  |
| 15 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-MICRO | 428 | VEISP- MICROBIOLOGIA CLINICA | 300536428 | Suministro de filtros |  |  |
| 16 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VFRAC-AG | 325 | VFRAC-AGUAS | 300552542 | Suministro de filtros |  |  |
| 17 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-VIR | 109 | VEISP-VIR | 4589109 | Suministro de filtros |  |  |
| 18 | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 167 | VEISP-MYCOBACTERIAS | 170981779 | Cambio de lampara led |  |  |
| 19 | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 168 | VEISP-MYCOBACTERIAS | 140981739 | Cambio de lampara led |  |  |
| 20 | Microscopio LABOMED Lx 400 | SIN DESCRIPCION | VEISP-MYC | 169 | VEISP-MYCOBACTERIAS | 170981769 | Cambio de lampara led |  |  |
| 21 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | NO TIENE | VFRAC-FQ | 89119 | VFRAC-FISICOQUIMICO | NO IDENTIFICA | N.A. |  |  |
| 22 | DESTILADORES DE AGUA POLAR BEAR | NO TIENE | VFRAC-FQ | 89120 | VFRAC-FISICOQUIMICO | NO IDENTIFICA | N.A. |  |  |
| 23 | DESIONIZADOR DE AGUA BARNSTEAD E-PURE | NO TIENE | VFRAC-FQ | 40423 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 58261033742 | N.A. |  |  |
| 24 | PURIFICADOR DE AGUA TIPO I Y TIPO II, RIOMIX 30 | NO TIENE | VFRAC-FQ | 105818 | VFRAC-FISICOQUIMICO | JEAPL1020 | N.A. |  |  |

  - INVENTARIO DE EQUIPOS A PRESTAR SERVICIO DE CALIFICACION EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

| ITEM | FAMILIA | EQUIPO | DESCRIPCION | CODIGO INVENTARIO |  | UBICACIÓN | SERIAL | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabinas | Cabina de seguridad biologica JPINGLOBAL | Modelo CB12A-46, CLASE A II | VEISP-CM | 252 | VEISP-CENTRAL DE MUESTRAS | 4588867 |  |  |
| 2 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA THERMO SCIENTIFIC | CLASE II | VEISP-MYC | 129 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR- PRE PCR | 300122206 |  |  |
| 3 | Cabinas | CABINA DE BIOSEGURIDAD | CLASE A II | VEIPS-BM | 87 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  |
| 4 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-MICRO | 428 | VEISP- MICROBIOLOGIA CLINICA | 300536428 |  |  |
| 5 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VFRAC-AG | 325 | VFRAC-AGUAS | 300552542 |  |  |
| 6 | Cabinas | CABINA EXTRACTORA DE GASES |  | VFRAC-FQ | 320 | VFRAC-FQ | 2021-168431 |  |  |
| 7 | Cabinas | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II | CLASE A II | VEISP-VIR | 109 | VEISP-VIR | 4589109 |  |  |
| 8 | Cabinas | ESTACION DE TRABAJO PARA PCR | CLASE A II | VEISP-BM | 132 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | 8PCR211000132A |  |  |
| 9 | Equipos especiales | CROMATOGRAFO DE GASES | SIN DESCRIPCION | VFRAC-FQ | 201 | VFRAC-FISICOQUIMICO | C12255602239 |  |  |
| 10 | Equipos especiales | ANALIZADOR TOC |  | VFRAC-FQ | 312 | VFRAC-FISICOQUIMICO | VC22342006 |  |  |
| 11 | Equipos especiales | ANALIZADOR DE MERCURIO DMA |  | VFRAC-FQ | 313 | VFRAC-FISICOQUIMICO | 22123606 |  |  |
| 7 | Isotérmicos calor | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL | C1000/CFX96 | VEISP-BM | 487 | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR | TL22EH22010487 |  |  |
| 12 | Isotérmicos calor | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL |  | VEISP-BM |  | VEISP-BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  |

| SUBTOTAL |  |
| --- | --- |
| IVA |  |
| TOTAL IVA INCLUIDO |  |

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 5 - CERTIFICADO EQUIPO DE TRABAJO

Oferente:

| Nombre del profesional | Profesión | N° de matrícula profesional (Si aplica) | Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales, con el que se acredita la experiencia |
| --- | --- | --- | --- |

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 2025.

_______________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 6

MANIFESTACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Yo _______________, actuando en calidad de (persona natural, o el representante legal, o apoderado persona jurídica), de , manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el comitente vendedor, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

El comitente vendedor: (Nombre, número del documento de identificación

ANEXO 7 – CONSTANCIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA PROPONENTE EXTRANJERO

ANEXO 8 - APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - ________________________, identificada con NIT. ______________, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de _________ del año 2025, en _______

Se firma según el caso por:

________________________

Tarjeta No. _________

Revisor Fiscal)

Firma Representante Legal ______________________________

C.C. No.

CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL

El suscrito _________________________________________, identificado con ______________, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera. Adjunto planilla de pago.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2025, en__________

Se firma según el caso por:

________________________

C.C. No.

ANEXO 9 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

- Proponente que oferte servicios de origen nacional

CERTIFICACIÓN

Declaro bajo la gravedad de juramento que la firma que represento fue constituida de acuerdo con la legislación nacional (Ley 816 de 2003), por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia.

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

Nombre _____________________________________

Firma representante legal ______________________

- Proponente que acredite la incorporación de servicios profesionales, técnicos y Operativos de origen nacional.

CERTIFICACIÓN

| Puntaje Componente Nacional Recurso Humano | Puntaje Componente Extranjero Recurso Humano |
| --- | --- |

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

Nombre _____________________________________

Firma representante legal ______________________

ANEXO - 10 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

# Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por Gobernación del Tolima a  lo siguiente:

- La Gobernación  del Tolima actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 5.1.4, numerales 2, 5, 6 y 7 de la invitación, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| # Finalidad | # Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | # SÍ | # NO |
| # Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. |  |  |

- Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 5.1.4, numerales 2, 5, 6 y 7 de la invitación, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

# Derechos del titular: Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- Solicitar prueba de la autorización otorgada.

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por la Gobernacion del Tolima   para la atención al público, la línea de atención nacional (8) 2517725, el correo electrónico contactenos@tolima.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.tolima.gov.co o través del ítem mensajes de la plataforma SECOP II, disponibles de Lunes a jueves de 7:00am a 6:00pm y viernes de 7:00am a 5:00pm.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre:

Firma:

Identificación:

Fecha:

ANEXO – 11 - PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda

ANEXO -12- VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

_______________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

ANEXO -12A- (EMPLEADOR – PROPONENTE) VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o representante del proponente plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal | Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión |
| --- | --- |

[Incluir el siguiente cuadro para los proponentes plurales]

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del proponente plural | Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del proponente plural |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

______________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]

ANEXO – 12B- (TRABAJADOR) VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]

ANEXO – 13- VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que:

- El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina].

- En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas].

| Nombre completo | Número de identificación |
| --- | --- |

Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección. [Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de la misma].

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]

ANEXO – 14 - PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA O INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

ANEXO - 15 - PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del proponente plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

ANEXO - 16- ACREDITACIÓN MIPYME

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de N° XXXXXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del proponente, o integrante de proponente plural] declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

__________________________________________________

[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

ANEXO – 17- PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación menor cuantía N° MEN-2025-XXXX, cuyo objeto es: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________              _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]