## Lote Masa
Consolidado de Necesidades de Mantenimiento y Calibración de Equipos
|  |  | Fecha: | 2025-08-15 |  |  |  | Lote | Masa
N° Ítem | DIRECCIÓN | Sede | Grupo de Trabajo / Laboratorio / Técnica de análisis | Ubicación | Nombre Equipo y/o Instrumento | Tipo de Equipo | Marca | Modelo | P: Placa S: Serial CB: Código Bidimensional | Intervalo de trabajo | Resolución (División de Escala) | Año: 2025 |  |  | Calibración |  | Observaciones
[12 empty] | Mtto Preventivo | Verificación | Calibración | Puntos de calibración | Incertidumbre (CMC)
1 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Hg Suelos | Laboratorio 234 | Juego de pesas KERN | EQUIPOS DE PESAJE | KERN&SOHN | F1 | 13356 | N.A | mg |  |  | X | por cada masa |  | 17 PIEZAS
2 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 123 | JUEGO DE PESAS TROMNER TRO 7228-1 CLASE F1 | EQUIPOS DE PESAJE | TROMMER | TRO 7228-1 CLASE F1 | 57883 |  | N/A |  |  | X | 5mg, 10mg,20 mg,100 mg,200 mg,500mg,1g,2g,5g,10g,20g, 50g y 100g; 17 pesas, calibración de todo el juego. | Calibración con pesas clase E1 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo | 17 piezas
3 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Preparación de Muestras | Juego de pesas COD BID:013353 | PATRONES DE REFERENCIA | OHAUS | CLASE F2 | 13353 |  | N/A |  |  | X | 1 g - 1000 g |  | 13 piezas
4 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 215 | Juego de pesas KERN F1 | EQUIPOS DE PESAJE | KERN & SOHN | F1 | S:G027055 - CB:043750 | 0.0050 a 500 g 5 mg a 1 Kg | N/A |  |  | X | (5; 10; 20; 20';50; 100: 200; 200'; 500)mg ; (1; 2; 2'; 5; 10; 20; 20'; 50; 100; 200; 200';500)g ; 1000 g | (5-10)mg; U= 0,007mg, (20-100)mg; U= 0,012mg (200-500)mg; U= 0,022mg, (1-5)g; U= 0,01mg (10-50)g; U= 0,08mg, 100g; U= 0,16mg, 200g; U= 0,30mg, 500g; U= 0,80mg, 1Kg; U= 1,6mg | 22 Piezas
5 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | LAB 208 | Juego de Pesas OHAUS Clase F2 | EQUIPO DE PESAJE | OHAUS | Class-P-Metric F2 | CB: 17260 | 10 mg -100 g | N/A |  |  | X | En las pesas del juego de pesas |  | 19 Piezas
6 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | JUEGO PESAS | MASAS 1604581 | ALPHA | LÁMINA / CILINDRICA | 62682 |  | N.A. |  |  | X |  | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo (200 mg ± 0.020 mg) - (500 mg ± 0.025 mg) - (1g ± 0.03 mg) - (100g ± 0.16 mg) | 21 Piezas (0,002g - 200 g)
7 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | PESA PATRÓN 5 KILOGRAMOS SERVIBALANZAS F2 | EQUIPOS DE PESAJE | SERVIBALANZAS | CILINDRICA | 13358 NO TIENE CODIGO BIDIMENSIONAL | Masa | 1 |  |  | X
8 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | PESA PATRÓN 2 KILOGRAMOS SERVIBALANZAS F2 | EQUIPOS DE PESAJE | SERVIBALANZAS | CILINDRICA |  | Masa | 1 |  |  | X |  |  | 1 PIEZA
9 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | PESAS PATRÓN METLER TOLEDO AB 204 CLASE F2 | EQUIPOS DE PESAJE | METTLER | CILINDRICA | Serie: ME-216506 | Masa | 1 |  |  | X |  |  | 2 PIEZAS
10 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | PESA PATRÓN KERN EW 2200 500 grs CLASE F2 | EQUIPOS DE PESAJE | KERN | EW 2200 |  | Masa | 1 |  |  | X |  |  | 1 PIEZA
11 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Juego de Pesas | EQUIPOS DE PESAJE | NO REPORTA | Troemner | CB 10624 | Miligramos: 1-2-2-5-10-20-20-50-100-200-200-500 Gramos: 1-2-2-5-10-20-20-50-100 | NO REPORTA |  |  | X | 21 Piezas No Normalizada |  | 21 Piezas No Normalizada
12 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | Pesas no normalizadas JICA 200274 | EQUIPOS DE PESAJE | Se desconoce | Se desconoce | 059534 | 13 unidades. N/A intervalo de trabajo | Selección de pesos entre 0.01g a 100g |  |  | X | Para 13 pesas: 0.01g, 0.02g, 0.05g, 0.1g, 0.2g, 0.5g, 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g | 0.00002g a 0.0001g (iniciando con la pesa de 0.01 g, pasando por valores intermedios según la pesa, hasta la pesa de 100 g) | 13 Piezas
13 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A segundo piso ala oriental | Juego de pesas (F1) | Equipos de pesaje | KERN&SOHN | Type 312-054 | G1324141 | 5 mg - 500 g | NA |  |  | X | Calibración de la masa de cada elemento en el rango de (5 mg a 500 g) | < maximo error permitido para cada masa F1 | 24 piezas
14 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Kit de pesas | Pesas de verificación | Servibalanzas | 1802875 | 55354 | 1 mg - 200 g | N/A |  |  | X | Incluir las todas las masas de 100 mg hasta 200 g | 3 %
15 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Juego de Pesas Patrón | Pesaje | KERN&SOHN | Klasse E2 313-044 | P: 012280 S: G1113552 CB: 030751 | 0,001 g - 200 g | N/A |  |  | X | 1 a 200 mg | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones. | 23 Piezas
16 | DL | Central Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Preparación | Preparación de Muestras | Balanza de precisión ADAM | EQUIPOS DE PESAJE | ADAM | PGW-4502i | 4264 CB 070415 | 0-4500g | ±0,01 g | X | X | X | 5g-10g-50g-100g-500g-1000g-2000g-3000g-5000g-8100g | 0,1g
17 | DL | Central Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Preparación | Preparación de Muestras | Balanza Mettler Toledo | EQUIPOS DE PESAJE | METTLER TOLEDO | PB8000 | 164 | 0-8100g | ±1g | X | X | X | 1g-50g-100g-200g-500g-1000g-1500g-2000g-3000g-4500g | 0,1g
18 | DL | Central Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Preparación | Preparación de Muestras | Balanza RADWAG | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | PS4500/C/2 | 42812 | 0-4500g | ±0,01 g | X | X | X | 1g-50g-100g-200g-500g-1000g-1500g-2000g-3000g-4500g | 0,1g
19 | DL | Central Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Preparación | Preparación de Muestras | Bascula de respel | EQUIPOS DE PESAJE | BBG | Industry 20 | 75485 | 0,1 a 600 kg | 0,1 kg | X | X | X | 5 kg, 10 kg 20 kg 80 kg 100 kg 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg | N/A
20 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Hg Suelos | Laboratorio 234 | Balanza RADWAG AS 220.R2 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | AS 220.R2 | 45212 | 0.0001g - 220g | 0,1 mg | X | X | X
21 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 123 | BALANZA ANALÍTICA | EQUIPOS DE PESAJE | SARTORIUS | SECURA 124-1S | 52005 | 0,010 a 120g | 0,1 mg | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga. *Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(0,01g-0,1g-0,5g-1g-2g-10g-50g-70g-100g)*Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(10g-50g-100g) | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
22 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 123 | Balanza analítica RAD WAG AS220/C/2 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | AS 220/C/2 | 703 | 0,0001 g a 220 g | 0,1 mg | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga. *Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(0,01g-0,1g-0,2g-1g-5g-10g-20g-50g-100g-220g). *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(5g-50g-150g) | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
23 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 124 | Balanza analítica Sartorius CP124S | EQUIPOS DE PESAJE | SARTORIUS | CP 124S | 2271 | 0,0001 g a 120 g | 0,1 mg | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga. *Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(0,01g-0,2g-0,5g-1g-2g-5g-10g-20g-50g-120g). *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(10g-50g-100g) | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
24 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 124 | Balanza Analítica Sartorius | EQUIPOS DE PESAJE | SARTORIUS | SECURA 124-1S | 54543 | 0,0001 g a 120 g | 0,1 mg | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga. *Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(0,01g-0,2g-0,5g-1g-2g-5g-10g-20g-50g-120g). *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(10g-50g-100g) | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
25 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | Balanza analítica RADWAG 400595 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | AS220/C/2 | 4874 | 0,01 g a 220 g | 0.0001 g | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga. *Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(1g-5g-10g-25g-35g-50g-70g-100g-150g-220g). *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(5g-50g-150g) | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
26 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | laboratorio 101- Preparación de Carbón. | Balanza de plato Mettler P16-52 | EQUIPOS DE PESAJE | METTLER | PC 16-52 | 4002 | 0,1 g a 16000 g | 0,1 g | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga.*Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(10g-50g-100g-500g-1000g-2000g-5000g-8000g-10000g-16000g). *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(3500g-5000g-10000g) | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo (0,072g)
27 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 103 | Balanza RADWAG PS 4500/C/2-008943 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | PS 4500/C/2 | 8943 | 0,01 g a 4500 g | 0,01 g | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga.*Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(0,5g-5g-10g-50g-100g-500g-1000g-2000g-3000g-4500g). *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(200g-500g-1000g) | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo (0,023g)
28 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 114- Preparación de Probetas de Petrografía | Balanza RADWAG PS 4500/C/2-402645 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | PS 4500/C/2 | 4046 | 0,01 g a 4500 g | 0,01 g | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga.*Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(0,5g-5g-10g-50g-100g-500g-1000g-2000g-3000g-4500g). *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(120g-500g-1000g) | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
29 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | laboratorio 101- Preparación de Carbón. | Balanza RADWAG PS 4500/C/2-402647 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | PS 4500/C/2 | 4043 | 0,01 g a 4500 g | 0,01g | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga.*Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(0,5g-5g-10g-50g-100g-500g-1000g-2000g-3000g-4500g). *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(120g-500g-1000g) | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
30 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 123 | Juego de Pesas Patrón | EQUIPOS DE PESAJE | No informa | Exactitud F1 | 55936 |  | N/A | X | X | X | Pesas F1: 1mg, 2mg, 5mg, 10mg,20 mg,50 mg, 100 mg,200 mg,500mg,1g,2g,5g,10g,20g, 50g y 100g, 21 piezas, calibración de todo el juego | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo | 21 piezas
31 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 124 | Balanza Sartorius CPA224S | EQUIPOS DE PESAJE | SARTORIUS | CPA 224S | 2270 |  | 0,1mg | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga. *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(10g-50g-100g) *Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(0,01g-0,1g- 1g, 10g, 20g-50g, 70g, 100 g, 150g, 180g 220g).
32 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 123 | Balanza Analítica 070486 | EQUIPO DE PESAJE | SARTORIUS | SECURA 124-1S | 70486 | 0,010 a 120g | 0,1 mg | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga. *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza(10g-50g-100g) *Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza(0,01g-0,1g-0,5g-1g-2g-10g- 30g, 50g-70g-100g 120g) | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
33 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 101 | Bascula | EQUIPOS DE PESAJE |  |  | 62606 |  |  | X | X | X | 25Kg-30kg
34 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | LAB 204 | Balanza analítica semimicroanalitica | EQUIPOS DE PESAJE | SARTORIUS | CUBIS MSU225P-100-DU | 051877 | 0,01 g a 220 g | 0,0001 g | X | X | X | *Prueba de excentricidad: 5 repeticiones de 1 carga. *Prueba de error de indicación: 10 puntos de diferente carga que cubran el rango de la balanza *Prueba de repetibilidad:10 repeticiones de 3 cargas distribuidas en el rango de la balanza. * Calibrar 0,001 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 220 g
35 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 219 | BALANZA SARTORIUS 000525 | EQUIPOS DE PESAJE | SARTORIUS | AX 224 | S: 27890100; CB:000525 | 0,1mg-1000 mg | 0,1mg | X | X | X | Prueba de repetibilidad: Se deben hacer 10 repeticiones de cada una de las siguientes masas: 0,02g; 5g; y 10g. Prueba de Excentricidad: Se deben hacer 5 repeticiones de 5g. Prueba de error de indicación: Se deben evaluar los siguientes 10 puntos: 0,01 g, 0,05 g, 0,1 g, 0,5g, 1 g, 5g, 10g, 20 g, 22g, 25 g, 50g. | Entre 0,01g y 50g, U= 0,00009 | Realizar al final del contrato
36 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 215 | Balanza KERN 046771 | EQUIPOS DE PESAJE | KERN&SOHN | EW2200-2NM | P:022773 - S:087770125 - CB:046771 | 0.5g - 2200g 1g - 2200g | 0,01g | X | X | X | Prueba de repetibilidad:Se deben hacer 10 repeticiones de cada una de las siguientes masas: 0,1g; 20g; y 50g. Prueba de Excentricidad: Se deben hacer 5 repeticiones de 20g. Prueba de error de indicación: Se deben evaluar los siguientes puntos: 0,5 g, 1 g, 2g, 5g, 10g, 15g, 17g, 18 g, 20 g, 25 g, 50g, 100 g, 160g.
37 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 131 | Balanza AND 026887 | EQUIPOS DE PESAJE | AND | GF1200 | S:T0352688 -CB: 026887 | 0.01g - 1210 g | 0,01g | X | X | X | Prueba de repetibilidad:Se deben hacer 10 repeticiones de cada una de las siguientes masas: 0,1g; 20g; y 50g. Prueba de Excentricidad: Se deben hacer 5 repeticiones de 20g. Prueba de error de indicación: Se deben evaluar los siguientes puntos: 0,5g, 1g, 5g, 10 g, 12g, 15g, 20g, 25g, 50g, 100g, 160 g.
38 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Balanza digital ADAM 003076 | EQUIPOS DE PESAJE | ADAM | PGW 2502i | P:13778 - S:AE44L256 - CB:003076 | 0,01g - 2500 g | 0,01g | X | X | X | Prueba de repetibilidad:Se deben hacer 10 repeticiones de las siguientes masas: 5g; 1000g; y 2000g. Prueba de Excentricidad:Se deben hacer 5 repeticiones de 1000g. Prueba de error de indicación:Se deben evaluar los siguientes 10 puntos: 0,2g, 2g, 5g, 10g, 20g, 35g, 50g, 70 g, 100g, 200g, 350g, 500g, 1000g, 1500g.
39 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aplicaciones Geoambientales | Lab 206 | Balanza analítica RADWAG 400604 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | AS220/C/2 | CB:002862 | 10 mg - 220 g | 0.1 mg | X | X | X | 0.01, 0.05, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10,50, 100,150,200 y 220 g | Debe cumplir con Lo indicado para balanzas analíticas clase I | Prueba de excentricidad de carga se usa 100 g. Prueba de repetibilidad 0.05 , 100 y 200 g. Prueba de exactitud 0.01, 0.05, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10,50, 100,150 y 220 g. Prueba de tara 0.5 , 5,100 y 200 g.
40 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Balanza Analítica OHAUS PA 214 Pionner Serie 8329230300 | EQUIPOS DE PESAJE | OHAUS | PA214 Pionner | 9175 | 0,01-210 g | 0,1 mg | X | X | X | 0,001g, 0,01g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 1,g, 2 g, 5,g, 10 g; 20 g, 50g, 100g, 200 g, 210 g. | 0,000075 g (con carga hasta 10 g)
41 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 208 | Balanza analítica RADWAG 400608 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | AS 220/C/2 | 2864 | 0,01-220 g | 0,1 mg | X | X | X | 0,001g, 0,01g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 1,g, 2 g, 5,g, 10 g; 20 g, 50g, 100g, 200 g, 210 g. | 0,000075 g (con carga hasta 10 g)
42 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Balanza Mecánica METTLER Serie 84329 | EQUIPOS DE PESAJE | METTLER | K7T | 4129 | 0,1 - 800 g | 0,1 g | X | X | X | 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 800 g | 0,082 g
43 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Balanza | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | AS 220/C/2 | 4120 | 0,01-220 g | 0,1 mg | X | X | X | 0,001g, 0,01g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 1,g, 2 g, 5,g, 10 g; 20 g, 50g, 100g, 200 g, 210 g.
44 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | BALANZA OHAUS 7131292491 | EQUIPOS DE PESAJE | OHAUS | Scout Pro SP402 | 33725H41:R41 |  | 0,1 g | X | X | X | 0,1g; 0,5g; 1,0g; 10g; 50g; 100g; 150g; 200g; 300g; 400g | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo (200 mg ± 0.020 mg) - (500 mg ± 0.025 mg) - (1g ± 0.03 mg) - (100g ± 0.16 mg)
45 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | BALANZA RADWAG 400598 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | AS220/C/2 | 002863 |  | 0,0001 g | X | X | X | 0,05g; 0,1g; 0,2g; 1,0g; 5,0g; 10g; 30g; 50g; 100g; 220g | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo (200 mg ± 0.020 mg) - (500 mg ± 0.025 mg) - (1g ± 0.03 mg) - (100g ± 0.16 mg)
46 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Laboratorio de Preparación de secciones | Bloque H | Balanza Mecánica Triple Brazo 2,729,439 | EQUIPOS DE PESAJE | OHAUS | Triple Beam Balance | 003227 | 0,0 - 2610 g | 0,1g | X | X | X | 2g, 250g, 500g, 750, 1000g, 1250g, 1500g, 1750g, 2000g, 2250g, 2600g.
47 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Laboratorio de Preparación de secciones | Bloque H | Balanza Digital 003228 | EQUIPOS DE PESAJE | METTLER | PC 220 | 003228 | 0 a 220g | 0,001g | X | X | X | 0,5g, 20g, 40g, 60g, 80, 100, 120, 140g, 160g, 180g, 200g.
48 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | BALANZA ANALITICA RADWAG 402644 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | PS 4500/C/2 | 402644 - 5929 | 0,5 - 4500g | 0,01 g | X | X | X | 0,5 - 10 - 40 -130 - 200 - 300 - 500 - 500 - 1000 - 2000 g
49 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | BALANZA ANALÍTICA DIGITAL 8029301015 | EQUIPOS DE PESAJE | OHAUS | ADVENTURE PRO AV 8101 | 8029301015 - 5932 | 0,1 - 8100 g | 0,1 g | X | X | X | 0,5 - 10 - 30 - 50 - 80 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 g
50 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | BALANZA ANALÍTICA OHAUS P-214 | EQUIPOS DE PESAJE | OHAUS | PA-214 | 8329230291 - 00227 | 0,0001 - 210g | 0,0001 g | X | X | X | 0,5 - 10 - 20 - 40 - 50 - 70 - 90 - 120 - 150 g
51 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | BALANZA ANALÍTICA DIGITAL LEXUS | EQUIPOS DE PESAJE | LEXUS | XAFIR - 2 | LT 110138 - 3692 | 0,01 - 4100 g | 0,01 g | X | X | X | 0,5 - 10 - 30 - 50 - 100 - 250 - 500 -750 - 1000 - 2000g
52 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | BALANZA ANALÍTICA DIGITAL YS126245 | EQUIPOS DE PESAJE | LEXUS | MIX - A | YS126245 - 5937 | 0,2 - 3000 g | 0,01 g | X | X | X | 0,5 - 10 - 40 - 50 - 100 -200 - 500 - 1000 - 2000 - 3000g
53 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | BALANZA DENVER | EQUIPOS DE PESAJE | DENVER | SI-234 | CB 003067 | 0.0001 - 230g | 0,0001g | X | X | X | 0,1 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 100 - 120 - 150 - 230 g
54 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Balanza de Precisión Ohaus | EQUIPOS DE PESAJE | OHAUS | TS120 | CB 11290 | 20 gr-210 gr | 0,001 g | X | X | X | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 -80 90 -110 g
55 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Balanza Analitica | EQUIPOS DE PESAJE | KERN | AEJ 220-4M | CB 10619 | 0,1 gr-220 gr | 0,1 mg | X | X | X | 0,01 - 0,02 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 50 - 220 g
56 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Balanza de Precisión | EQUIPOS DE PESAJE | Sartorius | PT 2100 | 10618 | 0,5 g -2100 g | 100 mg | X | X | X | 5 - 10 - 20 -50 -100 -500 -800 - 1000 - 1500 - 2100 g
57 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Preparacion Medellin | Bascula de plataforma en acero inoxidabel | EQUIPOS DE PESAJE | KERN | KFB-TAM | CB 039557 | 30 Kg -150 kg | 0,1 kg | X | X | X | 20 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 Kg
58 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 105 LABORATORIO QUÍMICA | Balanza Analitica RADWAG 402326 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | AS 220/C/2 | 14281 | 0 a 220 g | 0.1 mg | X | X | X | Calibración: dentro del rango de cargas mínima y máxima de la balanza, incluir los puntos de calibración 0,2g y 5,0g y cargas dentro de este rango. 10 (según numeral 5.2 de guía SIM MWG7/cg-01/v.00.) | ±0,00017g (carga mínima 0,01g) ±0,00079g (carga máxima 220g) | Mantenimiento preventivo: Revisión de la celda, tarjeta y limpieza general.
59 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 105 LABORATORIO QUÍMICA | Balanza Analítica 400582 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | AS220/C/2 | 14279 | 0 a 220 g | 0.1 mg | X | X | X | 10 (según numeral 5.2 de guía SIM MWG7/cg-01/v.00.) Puntos Calibración: 0,5g, 50g,200g | ±0,00019g (carga mínima 0,01g) ±0,00061g (carga máxima 220g) | Mantenimiento preventivo: Revisión de la celda, tarjeta y limpieza general.
60 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA (mineralogía) | Balanza Analitíca 705543 | EQUIPOS DE PESAJE | A&D COMPANY | ER-182 A | 14277 | 0 a 180 g | 0.1 mg | X | X | X | 10 (según numeral 5.2 de guía SIM MWG7/cg-01/v.00.) Puntos Calibración: 0,5g, 50g,150g | ±0,00012g (carga mínima 0,01g) ±0,00044g (carga máxima 180g) | Mantenimiento preventivo: Revisión de la celda, tarjeta y limpieza general.
61 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Balanza de Plato Electrónica D400800088 | EQUIPOS DE PESAJE | SHIMADZU | Libror EB-620S-A | 14218 | 0 a 620 g | 0.01 g | X | X | X | 10 (según numeral 5.2 de guía SIM MWG7/cg-01/v.00.) Puntos Calibración: 10g, 50g,200g, 600g | ±0,012g (carga mínima 1,0g) a ±0,024g (carga máxima 620,0g) | Mantenimiento preventivo: Revisión de la celda, tarjeta y limpieza general.
62 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Balanza de plato Electronica 3010935 | EQUIPOS DE PESAJE | CHYO | MV-30K | 14219 | 0 a 30 kg | 0.002 Kg/ 0.005/ 0.01 Kg (Acorde a carga máxima en la que se ajuste: 6 Kg/ 15 Kg o 30 Kg) | X | X | X | 10 (según numeral 5.2 de guía SIM MWG7/cg-01/v.00.) Puntos Calibración: 10g, 50g,1000g, 6000g | ±0,0048Kg (carga mínima 0,20Kg) ±0,011Kg (carga máxima (30,0Kg) | Mantenimiento preventivo: Revisión de la celda, tarjeta y limpieza general.
63 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Balanza De Precisión 402648 | EQUIPOS DE PESAJE | RADWAG | PS 4500/C/2 | 14207 | 0 g a 4500 g | 0.01 g | X | X | X | 10 (según numeral 5.2 de guía SIM MWG7/cg-01/v.00.) Puntos Calibración: 10g, 50g,500g, 4000g | ±0,016g (carga mínima 5,0g) ±0,052g (carga máxima 4500g | Mantenimiento preventivo: Revisión de la celda, tarjeta y limpieza general.
64 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | Balanza de Precisión 5614023 | EQUIPOS DE PESAJE | A&D COMPANY | FY 3000 | 12849 | 0 a 3100 g | 0,1 g | X | X | X | 10 (según numeral 5.2 de guía SIM MWG7/cg-01/v.00.) Puntos Calibración: 10g,50g, 100g, 500g, 3000g | ±0,079g (carga mínima 0g) ±0,19g (carga máxima 3100g) | Mantenimiento preventivo: Revisión de la celda, tarjeta y limpieza general.
65 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 103 LABORATORIO ELECTROMETALURGIA | Balanza Micrométrica B407287008 | EQUIPOS DE PESAJE | METTLER | XP 6 | 12978 | 0 a 5 g | 1 ug | X | X | X | 10 (según numeral 5.2 de guía SIM MWG7/cg-01/v.00.) Calibración: Dentro del rango de cargas mínima y máxima de la balanza, incluir los puntos de calibración 10ug, 0,2g y 5,0g y cargas dentro de este rango. | ±0,0000010g (carga mínima 0g) ±0,000023g (carga máxima 5g) Ver observación | Mantenimiento preventivo: Revisión de la celda, tarjeta y limpieza general.
66 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 106 LABORATORIO GEOAMBIENTAL | Balanza Analítica 4603816 | EQUIPOS DE PESAJE | PRECISA | EP 220A | 057583 | 0.1 mg a 220 g | 0.1 mg | X | X | X | 10 (según numeral 5.2 de guía SIM MWG7/cg-01/v.00.) Dentro del rango de cargas mínima y máxima de la balanza, incluir los puntos de calibración 0.01g, 0.1g, 1.0g, 10.0g, 20.0g, 50.0g, 100g, 150g y 220g. | ±9,8E-05 g (carga mínima 0,01g) ±4,2E-04 (carga máxima 220g)
67 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LIES | Bloque I - Primer piso | Microbalanza Sartorius LIES | EQUIPOS DE PESAJE | SARTORIUS | Cubis MSE6.6S-000-DM | S: 28401147 CB: 005942 | 2mg - 6.1g | 0,000001g | X | X | X | De 1mg a 6g | Se deben emplear pesas tipo E2, con la tolerancia establecida de acuerdo con a "INTERNATIONAL RECOMMENDATION OIML R 111-1)
68 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A segundo piso ala oriental | Balanza analítica | Equipos de pesaje | Ohaus | PA214 | S/N 8328320479 CB 8892 | (0,0001 - 210) g | 0.0001 g | X | X | X | 10 puntos en el intervalo de (0,01 - 210) g | Acorde a los errores maxímos permitidos de la balanza | Revisión y limpieza del sistema electrónico (Revisión de la tarjeta electrónica, voltajes de alimentación, cables, terminales, conectores, teclado, display, si aplica), Limpieza del platillo y celda de cargue de pesaje, limpieza de la cámara de pesaje, verificación y ajuste de funcionamiento. Entrega del informe técnico de mantenimiento, sticker, registro fotográfico (si aplica).
69 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A segundo piso ala oriental | Balanza analítica | Equipos de pesaje | Radwag | AS 220/C/2 | S/N 400586 CB 8893 | (0,0001 - 210) g | 0.0001 g | X | X | X | 10 puntos en el intervalo de (0,01 - 210) g | Acorde a los errores maxímos permitidos de la balanza | Revisión y limpieza del sistema electrónico (Revisión de la tarjeta electrónica, voltajes de alimentación, cables, terminales, conectores, teclado, display, si aplica), Limpieza del platillo y celda de cargue de pesaje, limpieza de la cámara de pesaje, verificación y ajuste de funcionamiento. Entrega del informe técnico de mantenimiento, sticker, registro fotográfico (si aplica).
70 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A segundo piso ala oriental | Balanza analítica | Equipos de pesaje | Radwag | AS 220/C/2 | S/N 402318 CB 8894 | (0,0001 - 210) g | 0.0001 g | X | X | X | 10 puntos en el intervalo de (0,01 - 210) g | Acorde a los errores maxímos permitidos de la balanza | Revisión y limpieza del sistema electrónico (Revisión de la tarjeta electrónica, voltajes de alimentación, cables, terminales, conectores, teclado, display, si aplica), Limpieza del platillo y celda de cargue de pesaje, limpieza de la cámara de pesaje, verificación y ajuste de funcionamiento. Entrega del informe técnico de mantenimiento, sticker, registro fotográfico (si aplica).
71 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LRA | Bloque F - LRA. | Báscula LRA | EQUIPOS DE PESAJE | BBG | LOGISTIC-300 | (S)6110217. (CB)53527 | Masa (0-300 kg) | 0,05 kg | X | X | X | Debe incluir al menos tres puntos de calibración que cubran todo el intervalo de trabajo del equipo. Ej: 10 kg, 100 kg, 200 kg. | Máximo 3%
72 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Balanza de precisión | Equipos de pesaje | Ohaus | PA2202C | CB: 030936 | 0 a 2200 g | 10 mg | X | X | X | Debe incluir al menos tres puntos de calibración que cubran todo el intervalo de trabajo del equipo. | Máximo 3%
73 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Balanza analitica | Equipos de pesaje | Mettler | AE 160 | CB: 08093 | 0 a 162 g | 0,1 mg | X | X | X | Debe incluir al menos tres puntos de calibración que cubran todo el intervalo de trabajo del equipo. | Máximo 3%
74 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Balanza analítica | Equipos de pesaje | Ohaus | PA224C | CB: 030935 | 0 a 220 g | 0,1 mg | X | X | X | Debe incluir al menos tres puntos que cubran todo el intervalo de trabajo del equipo. | Máximo 3%
75 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Balanza Analítica | Equipo de pesaje | METTLER | AE 200 | S: M12288 CB: 003789 | 0,01g a 200 g | 0,01g | X | X | X | 10 Indicaciones incluyendo 1, 45 y 80 gramos | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones. | Inspeccion fisica interna y externa, verificacion de encendido y apagado de equipo, verificacion funcionamiento de display, limpieza interna y externa del equipo, verificacion de cableado interno y de componentes electronicos. Calibración en 1, 45 y 80 gramos
76 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Balanza Analítica | Equipo de pesaje | RADWAG | AS220/C/2 | S: 402324 CB: 003792 | 0,01 g - 220 g | 0,01g | X | X | X | 10 Indicaciones incluyendo 1, 45 y 80 gramos | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones. | Inspeccion fisica interna y externa, verificacion de encendido y apagado de equipo, verificacion funcionamiento de display, limpieza interna y externa del equipo, verificacion de cableado interno y de componentes electronicos. Calibración en 1, 45 y 80 gramos
77 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / HUELLAS DE FISION | LHF | Bascula Electronica Vibra | EQUIPOS DE PESAJE | VIBRA | HJ-K | S:135465001/CB:016561 |  |  | X | X | X |  |  | Caracteristicas:Hasta de 22 kilogramos +o-0.1gramo
78 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Datación Plomo 210 | Bloque A primer piso ala oriental (Lab-Pb210) | Semi micro balanza analítica | Equipos de pesaje | Radwag | XAB2/220.3y | S/N 012565 | (0,0001 - 220) g Cap max: 82/220 g | 0.0001 g/1e5g | X | X | X | 10 puntos en el intervalo de medición del equipo (0,01 - 220) g 0,000001-8 g | Acorde a los errores maxímos permitidos de la balanza | El equipo tiene dos escalas de medición, se debe hacer calibración en ambas. Revisión y limpieza del sistema electrónico (Revisión de la tarjeta electrónica, voltajes de alimentación, cables, terminales, conectores, teclado, display, si aplica), Limpieza del platillo y celda de cargue de pesaje, limpieza de la cámara de pesaje, verificación y ajuste de funcionamiento. Entrega del informe técnico de mantenimiento, sticker, registro fotográfico (si aplica).
79 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Planta Gamma | Planta Gamma | BALANZA ANALÍTICA DIGITAL | Pesaje | METTLER | AE 240 | I20314 | 0,001g-200g | 0,001g | X | X | X | 1g, 10g, 20g, 50g, 100g | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones.
80 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Planta Gamma | Planta Gamma | BALANZA MECÁNICA DIAL-O-GRAM | Pesaje | OHAUS | I54919 | 5955 | 0g-2610g | 0,1g | X | X | X | 50g, 500g, 1000g, 2000g, | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones.
81 | DGA | POPAYAN | Geoquímica inorganica y ambiental | OVSPop | BALANZA OHAUS POPAYAN | EQUIPOS DE PESAJE | OHAUS | Scout Pro SP402 | 37474 | 0-400 g | 0,1 g | X | X | X | 10 puntos en el intervalo de medición del equipo incluyendo 5, 200 y 400 g | Calibración con pesas clase E2 que aporten una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo (0..013 g)
82 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | BALANZA 8331360616 | Equipo de pesaje | OHAUS | 210 | ´034905 | 0-210 g | 0,0001 g | X | X | X | 10 puntos en el intervalo de medición del equipo incluyendo 5, 100 y 200 g | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo | No realiza mediciones, solo aparece la información de "Balanza descalibrada"

## Lote Temperatura
Consolidado de Necesidades de Mantenimiento y Calibración de Equipos
|  |  | Fecha: | 2025-08-15 |  |  |  | Lote | Temperatura
N° Ítem | DIRECCIÓN | Sede | Grupo de Trabajo / Laboratorio / Técnica de análisis | Ubicación | Nombre Equipo y/o Instrumento | Tipo de Equipo | Marca | Modelo | P: Placa S: Serial CB: Código Bidimensional | Intervalo de trabajo | Resolución (División de Escala) | Año: 2025 |  |  | Calibración |  | Observaciones
[12 empty] | Mtto Preventivo | Verificación / Caracterización | Calibración | Puntos de calibración | Incertidumbre (CMC)
1 | DL | Central - Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Preparación | Preparación de Muestras | TERMOHIGROMETRO DIGITAL 063632 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 63632 | -40°C a 125°C 0% hr a 100%hr | ±0,1 °C ±0,1 %hr | X |  | X | 5°C-15°C-30°C-40°C 10% 30 % 50 % 80% 95% | N/A
2 | DL | Central - Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Preparación | Preparación de Muestras | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL YOWEXA 063633 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 63633 | -40°C a 125°C | ±0,1 °C | X |  | X | 5°C-15°C-30°C-40°C 10% 30 % 50 % 80% 95% | N/A
3 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Hg Suelos | Laboratorio 234 | Termohigrómetro | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | Yowexa | GSM-21 E | 063628 | -40°C a 125°C Y 0% Hr a 100% Hr | 0,1°C 1% | X |  | X | 15°C - 20°C - 25°C 30%HR - 50%HR - 80%HR
4 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental /DRX | Laboratorio 102 | Termohigrómetro datalogger | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | CB:063635 | Rango de temperatura:-40 a 125°C / Rango de humedad: 0-100% Rh | 0.1°C / 0.1°%Rh | X |  | X | 15, 20 y 25°C 30,50 y 80%hr | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
5 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 123 | TERMOHIGROMETRO 063627 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 63627 | 0,1°C; 0,1°%HR | Temperatura: -40 a 125°C; Humedad Relativa : 0 a 100% | X |  | X | 20°C , 25 °C , 30 °C, 30% 45% 60%HR
6 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 101 | TERMOHIGROMETRO 063644 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 63644 | 0,1°C; 0,1°%HR | Temperatura: -40 a 125°C; Humedad Relativa : 0 a 100% | X |  | X | 15°C, 20°C, 30°C, 40% 60% 80%HR
7 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 124 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL YOWEXA 063646 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 63646 | 0,1°C; 0,1°%HR | Temperatura: -40 a 125°C; Humedad Relativa : 0 a 100% | X |  | X | 20°C , 25 °C , 30 °C, 30% 45% 60%HR
8 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 116 | TERMOHIGROMETRO 063643 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 63643 | 0,1°C; 0,1°%HR | Temperatura: -40 a 125°C; Humedad Relativa : 0 a 100% | X |  | X | 10°C , 20 °C , 30 °C, 30% 45% 60%HR
9 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio | TERMOHIGROMETRO 065972 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | EXTECH | 42280 | 65972 | 0,1°C; 0,1°%HR | Temperatura: -20 a 70°C; Humedad Relativa : 0 a 100% | X |  | X | 25°C, 30°C 35°C 90% 95%
10 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio | TERMOHIGROMETRO 071852 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | EXTECH | 42280 | 71852 | 0,1°C; 0,1°%HR | Temperatura: -20 a 70°C; Humedad Relativa : 0 a 100% | X |  | X | 25°C, 30°C 35°C 90 % 95%
11 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 123 | termomemtro de mercurio | MEDIDORES DE TEMPERATURA | M&W |  | T-3240 | -20°C a 110°C | 1°C |  |  | X | 10°C, 50°C, 100°C
12 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 124 | Termometro de alcohol | MEDIDORES DE TEMPERATURA | DOUBLE-SAFE |  | 215136 | -10°C a 260°C | 1°C |  |  | X | 10°C, 100°C, 200°C
13 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | LAB 223 | Termohigrómetro Testo 608-H1 S/N 99 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | TESTO | 608-H1 | CB: 013383 |  | 0,1 °C - 1% | X |  | X | T: 15 °C 20 °C 25 °C H: 30% 50% 80 %
14 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | LAB 223 | Termohigrómetro datalogger 063626 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | CB: 063626 |  | 0,1 °C - 1% | X |  | X | T: 15 °C 20 °C 25 °C H: 30% 50% 80 %
15 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | LAB 204 | Termohigrómetro datalogger 063641 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | CB: 063641 |  | 0,1 °C - 1% | X |  | X | T: 15 °C 20 °C 25 °C H: 30% 50% 80 %
16 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 230 | Termohigrometro digital con Datalogger | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | S: 191220GSM0094138, CB:63037 CB: 063637 | Temperatura:10°C a 30°C Humedad:0-100% | 0,1°C; 0,1% | X |  | X | Temperatura: 15 °C, 20 °C y 30 °C; humedad relativa: 30%,50%, 85% | Incertibumbre menor al valor de tolerancia del equipo
17 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 207 | Termohigrometro digital con Datalogger | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | S:191220GSM0094136,CB:63036 | Temperatura:10°C a 30°C Humedad:0-100% | 0,1°C; 0,1% | X |  | X | Temperatura: 15 °C, 20 °C y 30 °C; humedad relativa: 30%,50%, 85% | Incertibumbre menor al valor de tolerancia del equipo
18 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 225 | Termohigrometro digital con Datalogger | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | S:191220GSM0094168; CB:63038 | Temperatura:10°C a 30°C Humedad:0-100% | 0,1°C; 0,1% | X |  | X | Temperatura: 15 °C, 20 °C y 30 °C; humedad relativa: 30%,50%, 85% | Incertibumbre menor al valor de tolerancia del equipo
19 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aplicaciones Geoambientales | Lab 206 | Termohigrómetro datalogger | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | S: 191220GSM0094125 CB: 063634 | Rango de temperatura:-40 a 125°C / Rango de humedad: 0-100% Rh | 0.1°C / 0.1°%Rh | X |  | X | 15, 25 y 35 °C 30, 50 y 90 %hr | ≤ a la resolución del instrumento
20 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aplicaciones Geoambientales | Lab 206 | Termohigrómetro Testo 608-H1 S/N 98 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | TESTO | 608-H1 | CB: 013377 | 0°C a +50 °C -20 a +50 °Ctd 10 hasta 95 %HR | 0,1 °C - 1% | X |  | X | 15, 25 y 35 °C 30, 50 y 90 %hr | ≤ a la resolución del instrumento
21 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 63642 | Temperatura: -40 a 125°C; Humedad Relativa : 0 a 100% | 0,1°C; 0,1°%HR | X |  | X | T: 15°C, 20°C, 30°C HR%: 30, 50, 90
22 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Termómetros para neveras | MEDIDOR DE TEMPERATURA | Generico | FRIDGE / FREEZER THERMOMETER | N/A | Temperatura: -40 a 125°C; Humedad Relativa : 0 a 100% | 0,1 °C | X |  | X | 2 °C 4 °C 6°C
23 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Termómetros para neveras | MEDIDOR DE TEMPERATURA | Generico | FRIDGE / FREEZER THERMOMETER | N/A | Temperatura: -40 a 125°C; Humedad Relativa : 0 a 100% | 0,1 °C | X |  | X | 2 °C 4 °C 6°C
24 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL YOWEXA 063639 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | YOWEXA | GSM-21E | 63639 | Temperatura Humedad | 0.1 | X |  | X | 15 °C 20° C 25 °C 30 °C 30% 50 % 80%
25 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL YOWEXA 063640 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | YOWEXA | GSM-21E | 63640 | Temperatura | 0.1 | X |  | X | 15 °C 20° C 25 °C 30 °C 30% 50 % 80%
26 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | TERMOMETRO DIGITAL 4003443 + TERMOCUPLA | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | TEMP 300 | 079721 | 82 | 0,1°C | X |  | X | 1°C; 4 °C; 6°C; 30 °C | (30°C= ±0.08 - 60°C= ±0.08 - 90°C=±0.27
27 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | TERMOMETRO DIGITAL 4003446 + TERMOCUPLA | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | TEMP 300 | 079722 |  | 0,1°C | X |  | X | 0°C; 30 °C; 60 °C; 90 °C | (30°C= ±0.08 - 60°C= ±0.08 - 90°C=±0.27
28 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | TERMOMETRO DIGITAL 4003748 TERMOCUPLA TIPO K 032597 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | TEMP 300 | Indicador CB: 033864 TERMOCUPLA CB: 032597 | 85 | 0,1°C | X |  | X | 0°C; 30 °C; 60 °C; 90 °C | (30°C= ±0.08 - 60°C= ±0.08 - 90°C=±0.27
29 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | TERMOMETRO DIGITAL 4003854 Termocupla CB: 0032596 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | TEMP 300 | Indicador CB: 033862 Termocupla CB: 032596 | 90 | 0,1°C | X |  | X | 4°C; 6 °C; 20 °C; | (2°C= ±0.08; 6°C= ±0.08 - 20°C= ±0.08 )
30 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | TERMOMETRO DIGITAL 4003906 + TERMOCUPLA | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | TEMP 300 | 079720 |  | 0,1°C | X |  | X | 0°C; 30 °C; 60 °C; 90 °C | (30°C= ±0.08 - 60°C= ±0.08 - 90°C=±0.27
31 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | Termohigrometro Jumbo - Brixco | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | BRIXCO | JUMBO L017 | 034360 |  | 0,1°C /0,1%HR | X |  | X | 15°C, 20°C, 30°C/ %HR:30,50,80 | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo ± 0.08 °C
32 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL YOWEXA 063630 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 63630 |  | 0,1°C /0,1%HR | X |  | X | 15°C, 20°C, 30°C/ %HR:30,50,80 | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo ± 0.08 °C
33 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | TERMOHIGROMETRO | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 63629 |  | 0,1°C /0,1%HR | X |  | X | 15°C, 20°C, 30°C/ %HR:30,50,80 | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo ± 0.08 °C
34 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Termohigrómetro | MEDIOS ISOTÉRMICOS | Yowexa | GSM-21E | CB 063631 | 11-95%RH | 0,1 RH% | X |  | X | 20 - 25 - 30 °C 15 - 50 - 80 %HR
35 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | TERMOHIGRÓMETRO DATALOGGER 200429DWL0098765 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | WELLZION | DWL-21 | 014150 | 15 a 28°C 30% a 70% HR | 0.1°C / 0.1 hr | X |  | X | 15, 23, 30°C 30%, 50%, 70% HR | (+/-) 0.17, 0,23 y 0,29°C; respectivamente (+/-) 1.4% HR | Limpieza general, revisión de conexiones, voltaje. Hacer calibración de temperatura y humedad
36 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 106 LABORATORIO FLUORESCENCIA | TERMOHIGRÓMETRO DATALOGGER 200429DWL0098794 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | WELLZION | DWL-21 | 014151 | 15 a 28°C 30% a 70% HR | 0.1°C / 0.1 hr | X |  | X | 22, 25, 28°C 30%, 50%, 70% HR | (+/-) 0.22, 0.25 y 0.28°C; respectivamente (+/-) 1.6% HR | Limpieza general, revisión de conexiones, voltaje. Hacer calibración de temperatura y humedad
37 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | TERMOHIGRÓMETRO DATALOGGER 200429DWL0098786 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | WELLZION | DWL-21 | 014153 | 15 a 28°C 30% a 70% HR | 0.1°C / 0.1 hr | X |  | X | 18, 20, 22°C 40%, 50%, 60% HR | (+/-) 0.18, 0.20 y 0.22°C; respectivamente (+/-) 1.6, 1.5 y 1.5% HR; respectivaente | Limpieza general, revisión de conexiones, voltaje. Hacer calibración de temperatura y humedad
38 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 103 LABORATORIO ELECTROMETALURGIA | TERMOHIGRÓMETRO DATALOGGER 200429DWL0098809 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | WELLZION | DWL-21 | 014154 | 15 a 40°C 30% a 80% HR | 0.1°C (-40°C a 125°C) 0.1 % HR (0 a 100%) | X |  | X | 15, 30, 40°C 40%, 60%, 80% HR | (+/-) 0.17, 0.29 y 0.23°C; respectivamente (+/-) 1.7% HR | Limpieza general, revisión de conexiones, voltaje. Hacer calibración de temperatura y humedad
39 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | TERMOHIGRÓMETRO DATALOGGER 200429DWL0098808 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | WELLZION | DWL-21 | 014156 | 15 a 40°C 30% a 80% HR | 0.1°C (-40°C a 125°C) 0.1 % HR (0 a 100%) | X |  | X | 15, 23, 30°C 30%, 50%, 70% HR | (+/-) 0.17, 0.23 y 0.29°C; respectivamente (+/-) 1.4% HR | Limpieza general, revisión de conexiones, voltaje. Hacer calibración de temperatura y humedad
40 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 103 LABORATORIO ELECTROMETALURGIA | TERMOHIGRÓMETRO DATALOGGER 200429DWL0098831 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | WELLZION | DWL-21 | 014165 | 15 a 40°C 30% a 80% HR | 0.1°C (-40°C a 125°C) 0.1 % HR (0 a 100%) | X |  | X | 15, 23, 30°C 30%, 50%, 70% HR | (+/-) 0.17, 0.23 y 0.29°C; respectivamente (+/-) 1.4% HR | Limpieza general, revisión de conexiones, voltaje. Hacer calibración de temperatura y humedad
41 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | TERMOHIGRÓMETRO DATALOGGER 200429DWL0098785 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | WELLZION | DWL-21 | 014166 | 5° C a 28°C 30% a 70% HR | 0.1°C (-40°C a 125°C) 0.1 % HR (0 a 100%) | X |  | X | 10, 18, 25°C 55%, 63%, 80% HR | (+/-) 0.24, 0.18 y 0.25°C; respectivamente '(+/-) 1.6% HR | Limpieza general, revisión de conexiones, voltaje. Hacer calibración de temperatura y humedad
42 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 105 LABORATORIO QUÍMICA | TERMOHIGRÓMETRO DATALOGGER 200429DWL0098806 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | WELLZION | DWL-21 | 014168 | 15 a 40°C 30% a 80% HR | 0.1°C (-40°C a 125°C) 0.1 % HR (0 a 100%) | X |  | X | 15, 30, 40°C 40%, 60%, 80% HR | (+/-) 0.17, 0.29 y 0.23°C; respectivamente (+/-) 1.6% HR | Limpieza general, revisión de conexiones, voltaje. Hacer calibración de temperatura y humedad
43 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Termómetro infrarrojo doble láser 190817201 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | EXTECH INSTRUMENTS | 42570 | 014155 | 90 a 200°C | 0.1°C (0 a 2000°C) | X |  | X | 100°C 300°C 1000°C | ±0.8 (100°C) ±1.1 (150°C) ±1.4 (200°C) | Adicional otros puntos de calibracion en el umbral alto
44 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Termómetro digital de termopar tipo K_T195674 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | AGPTEK | 6802 II | 59640 | Ambiente a 105°C | 0.1°C | X |  | X | 50° C 100 °C 120 °C | ±0.21 (para 300) ±0.21 (para 500) ±5.10 (para 700) | Preventivo: revisión general
45 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 105 LABORATORIO QUÍMICA | Termómetro digital de punzón 5456 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | THOMSON | TP101 | 059535 | (-)40 a 200°C | ±0.1°C (-50 a ~300°C) | X | X | X | -40°C, 150°C, 100°C 200°C 300°C | ±0,15 (100°C) ±0,60 (200°C)
46 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG/LIES | Bloque I - Primer piso | Sensor de humedad y temperatura Datalogger LIES | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | S: 191220GSM0094165 CB: 063650 | Humedad: 0%HR-100%HR Temperatura: -40°C-125°C | 0,1 ᵒC 0,1% HR | X |  | X | Temperatura: 15ᵒC - 25ᵒC - 35ᵒC. Humedad: 40 % - 50 % - 60 % HR | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresión de la incertidumbre en las mediciones.
47 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG/LIES | Bloque I - Primer piso | Sensor de humedad y temperatura Datalogger LIES | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | EXTECH | RHT20 | A21040765 72163 | Humedad: 0%HR-100%HR Temperatura: -40°C-125°C | 0,1 ᵒC 0,1% HR | X |  | X | Temperatura: 15ᵒC - 25ᵒC - 30ᵒC. Humedad: 20 % - 50 % - 70 % HR | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresión de la incertidumbre en las mediciones.
48 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A segundo piso ala oriental | Termohigrómetro | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | HOBO | UX100-003 | 10351217 | T:20 °C; 25 °C; 30 °C HR: 30 %; 50 %; 70% | T 0.024°C y 0,07% RH a 25 °C T: 0,01 °C HR: 0,1 % | X |  | X | T:20 °C; 25 °C; 30 °C HR: 30 %; 50 %; 70% | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
49 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A primer piso ala oriental | Termohigrómetro | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DL1 | YOWEXA | GSM-21E | S: 191220GSM0094155 / Sensor 5321 CB: 063657 | H: 0 %-100% T: -40ºC A 125 ºC | 0.1 % HR 0.1 oC Temp | X |  | X | T:20 °C; 25 °C; 30 °C HR: 30 %; 50 %; 70% | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
50 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A segundo piso ala oriental | Termohigrómetro | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DL2 | YOWEXA | GSM-21E | S: 191220GSM0094150 / Sonda 5268 CB: 063660 | H: 0 %-100% T: -40ºC A 125 ºC | 0.1 % HR 0.1 oC Temp | X |  | X | T:20 °C; 25 °C; 30 °C HR: 30 %; 50 %; 70% | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
51 | DRM | Central - Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Termómetro de alcohol | Medios Isotérmicos | Brixco | Ninguno | Ninguno | 6 meses al año | 0,1 °C | X | X | X | 20 °C | 0,05 °C | Ninguno
52 | DRM | Central - Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Termómetro digital con termopar tipo K | Medios Isotérmicos | Omega | 871 A | CB: 030832 | 6 meses al año | 0,1 °C | X | X | X | 20, 30 y 50 °C | 0,05 °C | Mantenimiento preventivo y calibración
53 | DRM | Central - Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Termómetro digital con termopar tipo K | Medios Isotérmicos | Omega | 871 A | CB: 028636 | 6 meses al año | 0,1 °C | X | X | X | 20, 30 y 50 °C | 0,05 °C | Mantenimiento preventivo y calibración
54 | DRM | Central - Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Termómetro digital con termopar tipo K | Medios Isotérmicos | Uni-T | UT320D | NA | 6 meses al año | 0,1 °C | X | X | X | 20, 30 y 50 °C | 0,05 °C | Mantenimiento preventivo y calibración
55 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Datacion U-Pb | Laboratorio de datación U/Pb | Sensor de humedad y temperatura Datalogger | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | CEM | DT 172 | S: 160201637 CB: 41022 | (-40 a 70) ºC (0 - 100)%HR | 0.1 ºC y 0.1%HR | X |  | X | T= 18,0, 20.0 y 24 ºC %HR= 30 y 50 | T=0.10 %HR=1.8 y 1,8
56 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Datacion U-Pb | Laboratorio de datación U/Pb | Sensor de humedad y temperatura Datalogger | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | EXTECH | RHT20 | S: 130817563 CB: 022655 | (-40 a 70) ºC (0 - 100)%HR | 0.1 ºC y 0.1%HR | X |  | X | T=18, 20 Y 24ºC %HR= 50, 55, 60 | T=0.10, 0.10, 0.095 %HR= 1.9, 1.9, 1.9
57 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LRA | Bloque F - LRA. | Termohigrometro | Medidores de temperatura humedad | YOWEXA | GSM-21E | CB: 63654 | Humedad 0% - 100 %HR y Temperatura -40°C a 125°C | 0.1% Humedad Relativa y 0.1 °C Temperatura | X |  | X | 3 puntos de temperatura (15 °C, 25 °C y 30 °C) y 3 puntos de HR (40 %, 50 % y 60 %)
58 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Termometro 01 | Medidores de temperatura humedad | THOMSON | TP-101 | S:5458 | Desde -50ºC a 300ºC | 1 °C | X |  | X | 3 puntos de temperatura (50 °C, 100 °C y 200 °C) | Máximo 3%
59 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Termometro 02 | Medidores de temperatura humedad | THOMSON | TP-101 | S:5459 | Desde -50ºC a 300ºC | 1 °C | X |  | X | 3 puntos de temperatura (50 °C, 100 °C y 200 °C) | Máximo 3%
60 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Laboratorio de Neutrones Retardados-LNR | LNR | Termohigrómetro | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | S: 191220GSM0094174 / Sensor 5339 CB: 063656 | H: 0 %-100% T: -40ºC A 125 ºC | 0.1 % HR 0.1 oC Temp | X |  | X | T:20 °C; 25 °C; 30 °C HR: 30 %; 50 %; 70% | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
61 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Laboratorio de Neutrones Retardados-LNR | LNR | Termohigrómetro | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | S: 191220GSM0094148 / Sonda 5269 CB: 063658 | H: 0 %-100% T: -40ºC A 125 ºC | 0.1 % HR 0.1 oC Temp | X |  | X | T:20 °C; 25 °C; 30 °C HR: 30 %; 50 %; 70% | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
62 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Laboratorio de Neutrones Retardados-LNR | LNR | Termohigrómetro | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | HOBO | UX100-003 | S: 10351219 CB: 077516 | Temperatura/Humendad | T 0.024°C y 0,07% RH a 25 °C T: 0,01 °C HR: 0,1 % | X |  | X | T:20 °C; 25 °C; 30 °C HR: 30 %; 50 %; 70% | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
63 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Planta Gamma | Planta Gamma | TERMOHIGROMETRO | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 191220GSM0094147 | TEMPERATURA(-40 °C a 125 °C) | 0,1 °C 0,1 % | X |  | X | 15 °C ; 20 °C ; 35 °C 30% ; 50% ; 80% | Máxima de 0,3°C Máxima de 5%
64 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Planta Gamma | Planta Gamma | TERMOHIGROMETRO | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 191220GSM0094143 | TEMPERATURA(-40 °C a 125 °C) | 0,1 °C 0,1 % | X |  | X | 15 °C ; 20 °C ; 35 °C 30% ; 50% ; 80% | Máxima de 0,3°C Máxima de 5%
65 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Planta Gamma | Planta Gamma | TERMOMETRO DE PUNZÓN | Medidor de temperatura | Digital thermometer |  | 46186 | -50/200°C | 0,1 °C |  |  | X | 10°C ; 20 °C ; 30 °C ; 50 °C , 100 °C | Máxima de 0,3°C
66 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Microsonda electrónica | BloqueA - ala oriental Primer piso-Lab Microsonda electrónica | SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - DATALOGGER | Medidor de temperatura y humedad | YOWEXA | GSM-21E | CB: 063649 | Humedad: 0%HR-100%HR Temperatura: -40°C-125°C | 0,1 ᵒC 0,1% HR | X |  | X | 10.0°C, 20.0 ºC, 30°C 40.0 %HR, 50%HR, 60%HR | T=0.24 y %HR=1.8
67 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / SEM | Bloque I - Ala Oeste - primer piso | Termohigrómetro Datalogger | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | CEM | DT-172 | p: N.A. S: 160201694 CB: 410020 | HR: 30-70 % T°: 50 °C | 0,1 ᵒC 0,1% HR | X |  | X | Temperatura: 18ᵒC - 24ᵒC - 28ᵒC. Humedad: 20 % - 50 % - 70 % HR | Según las recomendaciones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresión de la incertidumbre en las mediciones.
68 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Datación U-Th/He | Laboratorio de datación U-Th/He | Sensor de humedad y temperatura Datalogger | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | EXTECH | RHT20 | S: A21040841 CB: 051950 | Humedad 0% - 100 %HR y Temperatura -40°C a 125°C | 0.1 °C y 0.1%HR | X |  | X | T = 16, 20 y 24 °C 20,50 y 80% HR
69 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Termohigrometro 01 | Medidores de temperatura humedad | YOWEXA | GSM-21E | CB: 063653 | Humedad 0% - 100 %HR y Temperatura -40°C a 125°C | 0.1% Humedad Relativa y 0.1 °C Temperatura | X |  | X | 3 puntos de temperatura (15 °C, 20 °C y 25 °C) y 3 puntos de HR (40 %, 50 % y 60 %) | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
70 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Termohigrometro 02 | Medidores de temperatura humedad | YOWEXA | GSM-21E | CB: 063664 | Humedad 0% - 100 %HR y Temperatura -40°C a 125°C | 0.1% Humedad Relativa y 0.1 °C Temperatura | X |  | X | 3 puntos de temperatura (15 °C, 20 °C y 25 °C) y 3 puntos de HR (40 %, 50 % y 60 %) | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
71 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Termohigrometro 03 | Medidores de temperatura humedad | YOWEXA | GSM-21E | CB: 063661 | Humedad 0% - 100 %HR y Temperatura -40°C a 125°C | H: 0 %-100% T: -40ºC A 125 ºC | X |  | X | 3 puntos de temperatura (15 °C, 20 °C y 25 °C) y 3 puntos de HR (40 %, 50 % y 60 %) | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
72 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Termohigrometro 04 | Medidores de temperatura humedad | YOWEXA | GSM-21E | CB: 063652 | Humedad 0% - 100 %HR y Temperatura -40°C a 125°C | H: 0 %-100% T: -40ºC A 125 ºC | X |  | X | 3 puntos de temperatura (15 °C, 20 °C y 25 °C) y 3 puntos de HR (40 %, 50 % y 60 %) | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
73 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Termohigrometro 05 | Medidores de temperatura humedad | YOWEXA | GSM-21E | CB: 063651 | Humedad 0% - 100 %HR y Temperatura -40°C a 125°C | H: 0 %-100% T: -40ºC A 125 ºC | X |  | X | 3 puntos de temperatura (15 °C, 20 °C y 25 °C) y 3 puntos de HR (40 %, 50 % y 60 %) | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
74 | DAN | DAN-CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Termometro infrarrojo | Medidor de temperatura | TRUPER | - | 71877 | -50 ºC a 500 ºC | 0,1 ºC/ ºF |  |  | X | 10,20,50 | -50 ºC a 100 ºC +/-3°C, 101°C a 500°C +/-1.5% de la lectura
75 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / GDR | Almacen 2 - Bloque T | Termohigrómetro, , estación 09, Foso 09 | Medidores de temperatura y humedad | FULLL GAUGE | MT-530 Super | 42590-0488-1241 | 60 °C 60 % - 80 % | 0,1 °C 0,1 % | X |  | X | 60 °C 60 % - 80 % | 1,5 °C 5 %
76 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / GDR | Almacen 2 - Bloque T | Termohigrómetro, estación 10, Foso 01 | Medidores de temperatura y humedad | FULLL GAUGE | MT-530 Super | 43687-0304-1310 | 60 °C 60 % - 80 % | 0,1 °C 0,1 % | X |  | X | 60 °C 60 % - 80 % | 1,5 °C 5 %
77 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / GDR | Almacen 2 - Bloque T | Termohigrómetro, estación 11 , Perimetral | Medidores de temperatura y humedad | FULLL GAUGE | MT-530 Super | 43687,0302,1310 | 60 °C 60 % - 80 % | 0,1 °C 0,1 % | X |  | X | 60 °C 60 % - 80 % | 1,5 °C 5 %
78 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / GDR | Almacen 2 - Bloque T | Termohigrómetro, estación 2, Foso 12 | Medidores de temperatura y humedad | FULLL GAUGE | MP-531-MI | 28693-3195-0833 | 60 °C 60 % - 80 % | 0,1 °C 0,1 % | X |  | X | 60 °C 60 % - 80 % | 1,5 °C 5 %
79 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / GDR | Almacen 2 - Bloque T | Termohigrómetro, estación 5, Foso 13 | Medidores de temperatura y humedad | FULLL GAUGE | MP-531-MI | -- | 60 °C 60 % - 80 % | 0,1 °C 0,1 % | X |  | X | 60 °C 60 % - 80 % | 1,5 °C 5 %
80 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / GDR | Almacen 2 - Bloque T | Termohigrómetro, estación 6 | Medidores de temperatura y humedad | FULLL GAUGE | MP-531-MI | 28693-0196-0838 | 60 °C 60 % - 80 % | 0,1 °C 0,1 % | X |  | X | 60 °C 60 % - 80 % | 1,5 °C 5 %
81 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / GDR | Almacen 2 - Bloque T | Termohigrómetro estación 7, Exterior | Medidores de temperatura y humedad | FULLL GAUGE | MP-531-MI | 28693-0197-0838 | 60 °C 60 % - 80 % | 0,1 °C 0,1 % | X |  | X | 60 °C 60 % - 80 % | 1,5 °C 5 %
82 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / GDR | Almacen 2 - Bloque T | Termohigrómetro estación 8, área procesamiento | Medidores de temperatura y humedad | FULLL GAUGE | MP-531-MI | 28693-0073-0838 | 60 °C 60 % - 80 % | 0,1 °C 0,1 % | X |  | X | 60 °C 60 % - 80 % | 1,5 °C 5 %
83 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG /C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Termohigrometro/datalogger | Medidor de temperatura y humedad | HOBO | UX100-003 | S: 10351218 CB: No registra | T: -20° a 70°C HR: 15% a 95% | T 0.024°C y 0,07% RH a 25 °C T: 0,01 °C HR: 0,1 % | X |  | X | Punto de calibración a 20ºC | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones. | Inspeccion fisica, verificacion de funcionamiento de pulsadores, desarmado de equipo, verificacion estado display, medicion voltaje de pila, limpieza interna, armado de equipo, pruebas de funcionamiento con higrometro patron. Calibracion involucrando el uso de patrones de temperatura mediante comparacion directa y camara climatica
84 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG /C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Termómetro | Medidor de temperatura | COLE PARMER | Digi-sense 8528-40 | S: K91002123 CB: 005940 | -10 °C - 200 °C | 0,1 °C | X |  | X | Calibracion a 800ºC, 600ºC y 100ºC con una sonda tipo K. | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones. | Calibracion a 800ºC, 600ºC y 100ºC con una sonda tipo K. Inspeccion fisica, verificacion de funcionamiento de pulsadores, desarmado de equipo, verificacion estado display, medicion voltaje de pila, limpieza interna, armado de equipo, pruebas de funcionamiento con patron mediante comparacion directa y camara climatica
85 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | LSCD-CA-022 Barómetro 4 LSCD | MEDIDORES DE PRESION , TEMPERATURA Y HUMEDAD | TITON | Env-Coll 2012/2T | 2703 | TEMPERATURA (15 °C a 25 °C)HUMEDAD (30% a 80%) | 0,001°C 0,01 % | X |  | X | 15 °C ; 18 °C ; 20 °C ; 22 °C ; 25 °C 30%,50%,80% | Máxima de 0,05 °C Máxima de 5% | Sotfware Env51Coll.exe (programa), el equipo titon tiene varias sondas,- LSCD-CA-22-T1 medidor de temperatura T1,- LSCD-CA-22-T2 medidor de temperatura T2,- Barómetro LSCD-CA-22 (Barómetro 4 LSCD) medidor de presión, Sensor de humedad LSCD-CA-22 medidor de húmedad (LSCD-CA-22-Humidity Sensor).
86 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | LSCD-CA-14, LSCD-CA-15 TERMOHIGROMETRO 5 LSCD | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | FULL GAUGE | MT 530 SUPER | 31969-0144-0941 (LSCD-CA-14) // 31969-0044-0941 (LSCD-CA-15) | TEMPERATURA(15 °C a 25 °C) HUMEDAD(30% a 80%) | 0,1°C 0,1% | X |  | X | 15 °C ; 18 °C ; 20 °C ; 22 °C ; 25 °C 30% ; 50% ; 80% | Máxima de 0,3 °C Máxima de 5% | Sotfware asociado SITRAD. Para el caso de los termohigrometro 5 LSCD posee codigo bidimensional (igual) 8148 pero las series son diferentes, porque son dos equipos empotrados en una caja y dos sondas. Denominados: LSCD-CA-14 SALAS DE CONSOLAS 1 LSCD-CA-15 BUNKER 1 Calibración para I semestre del año 2026.
87 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | LSCD-CA-16, LSCD-CA-17 TERMOHIGROMETRO 6 LSCD | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | FULL GAUGE | MT 530 SUPER | 31969-0041-0941 (LSCD-CA-16) // 31969-0043-0941 (LSCD-CA-17) | TEMPERATURA(15 °C a 25 °C) HUMEDAD(30% a 80%) | 0,1°C 0,1% | X |  | X | 15 °C ; 18 °C ; 20 °C ; 22 °C ; 25 °C 30% ; 50% ; 80% | Máxima de 0,3 °C Máxima de 5% | "Sotfware asociado SITRAD Para el caso del termohigrometro 6 posee codigo bidimensional (igual) 8219 pero las series son diferentes, porque son dos equipos empotrados en una caja. Contiene dos sondas denominadas: LSCD-CA-16 Sala de consola 2 LSC-CA-17 Bunker 2" Calibración para I semestre del año 2026.
88 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | TERMOMETRO LSCD-CA-24 | MEDIDORES DE TEMPERATURA | PTW | MERCURIO 23261 | LSCD-CA-24 | TEMPERATURA(15 °C a 25 °C) | 0,1 °C | X |  | X | 15 °C ; 18 °C ; 20 °C ; 22 °C ; 25 °C | Máxima de 0,3°C
89 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | TERMOHIGROMETRO LSCD-CA-25 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 191220GSM0094175 (Sonda 5273) | TEMPERATURA(15 °C a 25 °C) HUMEDAD(30% a 80%) | 0,1 °C 0,1% | X |  | X | 15 °C ; 18 °C ; 20 °C ; 22 °C ; 25 °C 30% ; 50% ; 80% | Máxima de 0,3°C Máxima de 5% | SOFTWARE ASOCIADO Calibración para I semestre del año 2026.
90 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | TERMOHIGROMETRO LSCD-CA-26 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | YOWEXA | GSM-21E | 191220GSM0094130 (Sonda 5242) | TEMPERATURA(15 °C a 25 °C) HUMEDAD(30% a 80%) | 0,1 °C 0,1% | X |  | X | 15 °C ; 18 °C ; 20 °C ; 22 °C ; 25 °C 30% ; 50% ; 80% | Máxima de 0,3°C Máxima de 5% | SOFTWARE ASOCIADO Calibración para I semestre del año 2026.
91 | DGA | POPAYAN | Geoquímica inorganica y ambiental | OVSPop | TERMÓMETRO | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | Temp 300 | 37477 |  | 0,1 °C | X |  | X | 0°C; 30 °C; 90 °C; 120 °C, 150, 200 y 250 °C | 30, 100 y 250 °C y la incertifumbre respectiva es +/-0,0063, +/-0.063 y +/-0,065
92 | DGA | POPAYAN | Geoquímica inorganica y ambiental | OVSPop | TERMÓMETRO | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | Temp 300 | 37478 |  | 0,1 °C | X |  | X | 0°C; 30 °C; 90 °C; 120 °C, 150, 200 y 250 °C | 30, 100 y 250 °C y la incertifumbre respectiva es +/-0,0063, +/-0.063 y +/-0,065
93 | DGA | POPAYAN | Geoquímica inorganica y ambiental | OVSPop | TERMÓMETRO | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | Temp 300 | 37479 |  | 0,1 °C | X |  | X | 0°C; 30 °C; 90 °C; 120 °C, 150, 200 y 250 °C | 30, 100 y 250 °C y la incertifumbre respectiva es +/-0,0063, +/-0.063 y +/-0,065
94 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | TERMÓMETRO 4003709 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | Temp 300 | ´023224 | 6-400°C | 0,1 °C | X | X | X | 0°C; 20°C; 80°C; 200°C; 400°C | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
95 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | TERMÓMETRO 4003755 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | Temp 300 | ´023223 | 6-400°C | 0,1 °C | X | X | X | 0°C; 20°C; 80°C; 200°C; 400°C | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
96 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | TERMÓMETRO 4003850 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | Temp 300 | ´023225 | 6-400°C | 0,1 °C | X | X | X | 0°C; 20°C; 80°C; 200°C; 400°C | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo | No funciona bien el teclado y en ocasiones la pantalla muestra medidas negativas o el mensaje: "UR"
97 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | TERMÓMETRO 4003852 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | Temp 300 | ´023226 | 6-400°C | 0,1 °C | X | X | X | 0°C; 20°C; 80°C; 200°C; 400°C | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo | No funciona bien el teclado y en ocasiones la pantalla muestra medidas negativas o el mensaje: "UR"
98 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | TERMÓMETRO 4003853 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | OAKTON | Temp 300 | ´023227 | 6-400°C | 0,1 °C | X | X | X | 0°C; 20°C; 80°C; 200°C; 400°C | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
99 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental /DRX | Oficina 236 | Termómetro digital con termopar tipo k | MEDIOS ISOTÉRMICOS | AGPTEK | 6802II | CB: 052387 | Intervalo de trabajo: 350°C a 950°C Rango operativo del termómetro(-50 °C a 1300°C) | 0.1 °C | X |  | X | 350°C, 500°C, 550°C, 600°C, 1000 °C | N/A
100 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio | TERMOMETRO CON TERMOCUPLA TM-917 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | LUTRON | TM-917 | 9106 |  | 0,1°C | X |  | X | 30, 40, 105, 150°C
101 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio | TERMOMETRO DIGITAL CON TERMOCUPLA EXTERNA TIPO K | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD |  | DT-503 | Indicador: 059807 Termocupla 1: 077192 Termocupla 2: 304-727-2902 Termocupla 3: 050112 |  | 0,1 °C | X |  | X | Termocupla 1: 077192: 15°C, 20°C, 30, 105, 150°C Termocupla 2: 304-727-2902: 500°C- 750°C -850°C, 950°C Termocupla 3: 050112: 500°C- 750°C -850°C, 950°C
102 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 207 | TERMÓMETRO DIGITAL 030835 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | VWR | 23609-232 | P:013767 - S:111471894 - CB:030835 | Ambiente a +1000°C ; - | 0,1°C | X |  | X | Sensor 2: 350°C, 550°C, 600°C 750°C, 985°C y 1000°C. Sensor 3: 40 °C y 105°C | NA
103 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aplicaciones Geoambientales | Lab 206 | Termocupla Línea de transfrencia con controlador de temperatura |  | PIKE TECHNOLOGIES | Modelo 608-274-2721 | S: 19020507601054096 | Rango de temperatura:-ambiente -300 °C | +/- 1,0 °C | X |  | X | 150°C, 200°C y 300 °C | N/A | Indicador con termocupla externa, usada para tranferencia de gases.
104 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 224 | TERMÓMETRO Y TERMOCUPLA EXTECH 421502 | MEDIDOR DE TEMPERATURA | EXTECH | 421502 | 13369 | Temperatura: -40 a 125°C; Humedad Relativa : 0 a 100% | 0,1 °C | X |  | X | SONDA1: 4°C, 25 °C, 105°C, 180°C SONDA 2: 4°C, 25 °C, 105°C, 180°C
105 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | TERMÓMETRO Y TERMOCUPLA EXTECH 421502 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | EXTECH | 421502 | 53000099 - 13368 | Temperatura | 1°C | X |  | X | 40°C, 60°C 110 °C
106 | DAN | DAN-CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Termocuplas | Medidor de temperatura | Cole-Parmer | - | S: 9520 CB:18867 | -50 ºC a 500 ºC | 0,1 ºC/ ºF | X |  | X | 10,20,50 | -50 ºC a 100 ºC +/-3°C, 101°C a 500°C +/-1.5% de la lectura
107 | DL | Central - Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Preparación | Preparación de Muestras | Nevera ORMS | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | Zingal | N.A. | 002349 | 2 a 6 °C | 0,1°C | X | X | X | 3°C , 5°C | N/A
108 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Hg Suelos | LAB 234 | Nevera de Laboratorio | Equipo de enfriamiento y refrigeración | Termec | 2021-C-1030 | CB 70469 | 2 - 10 °C | 0,1 °C | X | X |  | NA | NA
109 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | Nevera Laboratorio | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | PRO-3000 | NA | 54312 |  | 0,1°C | X | X | X | 1 °C | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
110 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | NEVERA LABORATORIO | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | TERMEC | NA | 62710 |  | 0,1°C | X | X | X | 2 °C | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo
111 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | Nevera TEC09102 | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | TERMEC | 2021-C-1030 | 059521 | 0 a 12°C | 0.1°C | X | X |  | N/A | N/A | Verificar solo a 16°C
112 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAIE | LAIE | Nevera LAIE | Nevera | SUPERNORDIKO | TOTAL ACERO REF. 430 | CB: 16553 | N.A. | N.A. | X | X | X |  |  | Inspeccion fisica interna y externa, verificacion de encendido y apagado de equipo, verificacion de control de temperatura, limpieza interna y externa del equipo, verificacion de cableado interno y de componentes electronicos, verificacion circuito de refrigerante, verificacion de funcionamiento de sistema NoFrost.
113 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | NEVERA | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | Wonder | WPV-1150 AI | 73220 | 2 a 6 °C | N/A | X | X | X | 2 °C 4 °C 6°C
114 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | NEVERA | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | Wonder | WPV-1150 AI | 73221 | 2 a 6 °C | N/A | X | X | X | 2 °C 4 °C 6°C | N/A
115 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | NEVERA | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | Zingal | N/A | 42829 | 2 a 6 °C | N/A | X | X | X | 2 °C 4 °C 6°C | N/A
116 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG /C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Nevera de Laboratorio | Nevera | SUPERNORDIKO | No registra | S: 14-E0401 CB: 030752 | 2°C a 8°C | 0,1°C | X | X | X | 2°C y 4°C | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones. | Inspeccion fisica interna y externa, verificacion de encendido y apagado de equipo, verificacion de control de temperatura, limpieza interna y externa del equipo, verificacion de cableado interno y de componentes electronicos, verificacion circuito de refrigerante. Calibracion involucrando el uso de patrones de temperatura mediante comparacion directa.
117 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Datación Plomo 210 | Bloque A primer piso ala oriental (lab-Pb-210) | Nevera | Equipo de refrigeración | Frigomaster | No reporta | No reporta | No reporta | NA | X | X | X | Por definir |  | Se requiere el diagnóstico del estado del equipo, mantenimiento y calibracion de temperaturas, rampas de calentamiento y temporizadores
118 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | Plancha de calentamiento con agitación | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | BIOBASE |  | 65096 |  |  | X | X | X | 70°C-100°C
119 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | Plancha de calentamieno | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | Fisherbrand | isotemp | 65095 |  |  | X | X | X | 50°C, 100°C y 250°C.
120 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | Plancha de calentamiento | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | Fisherbrand | isotemp | 65097 |  |  | X | X | X | 50°C, 100°C y 250°C.
121 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | 202 | Plancha de Calentamiento y agitación | Equipos de calentamiento | Biobase | MS-H340-S4 | CB: 58322 | 20 - 200 °C | 1 °C | X | X |  | NA | NA
122 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Plancha de calentamiento y agitación 065971 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | BIOBASE | HPS-600 | S:20200810006 - CB: 065971 | Máx 350°C y 1500 rpm | N/A | X | X |  | Verificación a: 60 y 80°C | N/A
123 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Plancha de calentamiento 003079 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | WISE THERM | HP-LP | P:012071 - S:04034581110001 - CB:003079 | 0,1°C- 350°C | 0,1°C | X | X |  | Verificación a: 60 y 80°C | N/A
124 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Plancha de calentamiento 009196 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | WISE THERM | HP-LP2 | P:041549 - S: 0403458111C001 - CB: 009196 | 0,1°C- 350°C | 0,1 °C | X | X |  | Verificación a: 60 y 80°C | N/A
125 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Plancha de calentamiento y agitación 003080 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | WISESTIR | SMHS-6 | P:012907 - S:0400504111k001 - CB:003080 | 0,1°C 320°C | 0,1 °C / 1 RPM (0,5°C) | X | X |  | Verificación a: 60 y 80°C | N/A | Un puesto no calienta, posición 5
126 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Plancha de calentamiento y agitación 076151 (Antes 003081 ) | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | WISESTIR | SMHS-6 | P: 022797 - S:0400504111k002 - CB:076151 (Antes 003081 ) | Máximo 350°C | 0,1 °C / 1 RPM (0,5°C) | X | X |  | Verificación a: 60 y 80°C | N/A
127 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aplicaciones Geoambientales | Lab 206 | Plancha de calentamiento y agitación | PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN | BIOBASE | MS-H340-S4 | S: JA20BAD0000120 CB:070483 | 200-1500 rpm 25-340 °C | Temperatura:1°C Velocidad: 10rpm | X | X |  | N/A | N/A
128 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | Plancha de calentamiento con agitación | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO |  | TS-1 | 777 |  | 5°C | X | X | X | 30°C, 50°C, 100°C
129 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | Plancha de calentamiento TORREY PINES SCIENTIFIC | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO |  |  | 774 |  | N/A | X | X | X | 30°C, 50°C, 100°C
130 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Laboratorio de Preparación de secciones | Bloque H | Plancha de calentamiento 003230 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | CORNING | PC 100 | 003230 | 0-150°C | N/A | X | X |  | N/A
131 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Laboratorio de Preparación de secciones | Bloque H | Plancha de calentamiento y agitación 003229 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | CORNING | PC 320 | 003229 | 0-150°C | N/A | X | X |  | N/A
132 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Plancha de Calentamiento SCHOTT | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | SCHOTT | Ceran CK111 | 4140 | Temperatura ambiente-500 °C | No aplica | X | X |  | N/A | N/A
133 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 208 | Plancha de Calentamiento SCHOTT | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | SCHOTT | Ceran CK111 | 2037 | Temperatura ambiente-500 °C | No aplica | X | X |  | N/A | N/A
134 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | Plancha de calentamiento 201222001 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | BIOBASE | HP3 | 063563 | Temperatura Amb a 300°C | 1°C (0 a 300°C) | X | X | X | 50°C, 100°C y 200°C | N/A
135 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Plancha de calentamiento 201222002 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | BIOBASE | HP5 | 063565 | amb a 250°C | 1°C (0 a 300°C) | X | X | X | 70°C, 100°C, 150°C y 250°C | N/A
136 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 106 LABORATORIO GEOAMBIENTAL | Plancha de calentamiento y agitación MP20BAP0001417 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | BIOBASE | MS7-H550-S | 063557 | Temperatura: 0 a 550°C Agitación: 5 a 500 rpm | 0 a 550°C 0 a 500 rpm | X | X | X | Puntos calibración 50, 100 250°C, 550°C
137 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 106 LABORATORIO GEOAMBIENTAL | Plancha de calentamiento y agitación MP20BAP0001420 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | BIOBASE | MS7-H550-S | 063556 | Temperatura: 0 a 550°C Agitación: 5 a 500 rpm | 0 a 550°C 0 a 500 rpm | X | X | X | 50°C 250°C 550°C | N/A
138 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 106 LABORATORIO GEOAMBIENTAL | Plancha de calentamiento y agitación magnética 4 posiciones 567512 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | VELP SCIENTIFICA | AM4 | 042542 | amb a 550°C | 1°C | X | X | X | 50°C 250°C 550°C | N/A
139 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 105 LABORATORIO QUÍMICA | Plancha de calentamiento y agitación magnética 4 posiciones 550821 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | VELP SCIENTIFICA | AM4 | 042541 | amb a 550°C | 1°C | X | X | X | 50°C 250°C 550°C | N/A
140 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Plancha de agitación y calentamiento 01 | Equipos de calentamiento | Daihan Scientific | Maxtir-500 | CB: 055356 | Max. 500°C ; 80-1500 rpm | ± 0,3 °C ; 5rpm | X | X | X | 3 puntos de temperatura (50 °C, 100 °C y 200 °C) | 5 °C
141 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Plancha de agitación y calentamiento 02 | Equipos de calentamiento | DragonLAB | MS7-H550-Pro | CB: 030755 | T Ambiente - 550°C | 1 °C ; 10 rpm | X | X | X | 3 puntos de temperatura (50 °C, 100 °C y 200 °C) | 5 °C
142 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Plancha de agitación y calentamiento 03 | Equipos de calentamiento | DragonLAB | MS7-H550-Pro | CB: 030756 | T Ambiente - 550°C | 1 °C ; 10 rpm | X | X | X | 3 puntos de temperatura (50 °C, 100 °C y 200 °C) | 5 °C
143 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Plancha de agitación y calentamiento 04 | Equipos de calentamiento | Biobase | MS7-H550-S | CB: 076489 | T Ambiente - 550°C | 1 °C | X | X | X | N/A | N/A
144 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Plancha de agitación y calentamiento 05 | Equipos de calentamiento | Biobase | MS7-H550-S | CB: 076488 | T Ambiente - 550°C | 1 °C | X | X | X | N/A | N/A
145 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Plancha de agitación y calentamiento 06 | Equipos de calentamiento | Biobase | MS7-H550-S | CB: 076487 | T Ambiente - 550°C | 1 °C | X | X | X | N/A | N/A
146 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / HUELLAS DE FISION | LHF | Plancha de Calentamiento Thermo Cimarec HP131535 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | THERMO SCIENTIFIC | Cimarec HP131535 | S:C1757101243054/CB: 003877 | N.A | N.A | X | X |  | N.A | 5°C
147 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Hg Suelos | LAB 220 | Mufla NEY VULCAN | Equipos de calentamiento | Ney Vulcan | 2-525-S-II | CB:000112 | 50 - 1100 °C | 1°C | X | X | X | 600 °c
148 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental /DRX | Laboratorio 220 | Mufla Nabertherm LT 15/12 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | NABERTHERM | LT 15/12 | CB: 062631 | 30 - 1200°C | 1°C | X | X | X | 350°C, 500°C, 550°C, 600°C, 1000 °C | N/A
149 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 130-Cuarto de Muflas | Mufla Lab-line Carbolite | EQUIPO DE CALENTAMIENTO | CARBOLITE | 4285 | 794 |  | 1°C | X | X | X | 300 °C; 500 °C ; 750°C, 950 | ± 20°C
150 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 130-Cuarto de Muflas | Mufla 000795 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | ABAREPHOR | 1200-220-3 | 795 |  | 5°C | X | X | X | 300 °C; 500 °C ; 750°C, 950 | ± 20°C
151 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 130-Cuarto de Muflas | MUFLA PARA CENIZAS | MEDIOS ISOTERMICOS | THERMOLYNE | F6030CM-33-60 | 58649 |  | 5°C | X | X | X | 300 °C; 500 °C ; 750°C, 950 | ± 20°C
152 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 130-Cuarto de Muflas | MUFLA ACEQ 054518 | MEDIOS ISOTERMICOS | ACEQUILABS | MFR-2007 | 54518 |  | 5°C | X | X | X | 300 °C; 500 °C ; 750°C, 950 | ± 20°C
153 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Mufla 000108 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | ABAREPHOR | 1200-220-3 | P:021300 -CB: 000108 | Ambiente a 985°C | 1 °C por encima de 1000°C y 0.1°C por debajo de 1000°C | X | X | X | Tanto la calibración de indicación como los ensayos de uniformidad y estabilidad se deben hacer a 350°C, 550°C, 600°C 750°C, 985°C y 1000°C.
154 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Mufla Vulcan Ney 2-550 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | NEY | 2-525 SERIES II | P:02192 S:AKH10314 CB:000221 | Ambiente a 985°C | 1°C | X | X | X | Tanto la calibración de indicación como los ensayos de uniformidad y estabilidad se deben hacer a 350°C, 550°C, 600°C 750°C, 985°C | 750°C; U = +/- 0,797 °C 1000°C; U = +/- 3,362 °C | Cambio refractario y controlador , revisión de resistencias
155 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 220 | Mufla | MEDIOS ISOTÉRMICOS | Thermoline | THERMOLINE F30420C | S:1262081004312 | 200-980°C- Continúa, 980-1093 °C Discontinúa | 1°C | X | X | X | Tanto la calibración de indicación como los ensayos de uniformidad y estabilidad se deben hacer a 350°C, 550°C, 600°C 750°C, 985°C |  | Remplazo controlador para realizarle programación de mas de una rampa y varias temperaturas. Pintura electrostatica Cambio refractario.
156 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Mufla Thermolyne | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | THERMO SCIENTIFIC | F47955 | CB 11294 |  |  | X | X | X | 480°C y 1000°C
157 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | PREPARACIÓN DE MUESTRAS | Mufla de mesa 85203 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | THERMO SCIENTIFIC | F47900 | 14092 | 550°C a 960°C | Valor a verificar: 750°C 1°C (5°C a 1000°C) | X | X | X | 600 °C y 950 °C | (+/-) 1,0 y 2,8 a 600°C (+/-) 1,5 y 7,0 a 950°C | Revisión de las resitencias, suministro y arreglo de piso
158 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | PREPARACIÓN DE MUESTRAS | Mufla Nebertherm GMBH 380504 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | Nabertherm GMBH | LH15/12 | 054401 | amb a 1100°C | 1°C (amb a 1100°C) | X | X | X | 400°C, 600°C, 900°C, 970°C y 1100°C | ± 2.4°C (para 600) ± 2.8°C (para 950) ± 2.3°C (para 1100°C) | Preventivo: Revisión de resistencias. Correctivo: Suministro de resistencias (1)
159 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | PREPARACIÓN DE MUESTRAS | Mufla Nebertherm GMBH 380505 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | Nabertherm GMBH | LH120/12 | 054403 | amb a 1100°C | 1°C (amb a 1100°C) | X | X | X | 400°C, 600°C, 900°C, 970°C y 1100°C | ± 5.9°C (para 500) ± 7.2°C (para 700) | Preventivo: Revisión de resistencias. Correctivo: Suministro de resistencias (1)
160 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | PREPARACIÓN DE MUESTRAS | Mufla Nebertherm GMBH 380506 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | Nabertherm GMBH | LH120/12 | 054404 | amb a 1100°C | 1°C (amb a 1200°C) | X | X | X | 400°C, 600°C, 900°C, 970°C y 1100°C | ± 2.4°C (para 600) ± 2.9°C (para 950) ± 2.4°C (para 1100°C) | Preventivo: Revisión de resistencias. Correctivo: Suministro de resistencias (1)
161 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG /C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Mufla | Equipo de calentamiento | ACEQUILABS | ACEQUILABS | S: ACQ8881-19 CB: 003781 | 100°C a 800 °C | 1°C | X | X | X | 700 °C y 750°C | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones. | Puntos de calibración 750 °C y 700°C. Inspeccion fisica interna y externa, verificacion de encendido y apagado de equipo, verificacion de control de temperatura , funcionamiento de display, limpieza interna y externa del equipo, verificacion de cableado interno y de componentes electronicos, verificacion de temperatura entregada por el equipo. Calibracion involucrando el uso de patrones de temperatura mediante comparacion directa.
162 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Datación Plomo 210 | Bloque A primer piso ala oriental (lab-Pb-210) | Mufla | Equipo para calcinar muestras | No reporta | SX2-2,5-12 | CB: 016576 | NA | NA | X | X | X | 300ºC, 550ºC y 1000ºC |  | Se requiere el diagnóstico del estado del equipo, mantenimiento y calibracion de temperaturas, rampas de calentamiento y temporizadores
163 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | HORNO HOSKINS | MEDIOS ISOTERMICOS | TERRIGENO | HC-04MV | 58651 |  | 1°C | X | X | X | 950°C | ± 20°C
164 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | Horno FSI | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | PREISER | N.A | 2320 |  | 0,1A | X | X | X
165 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Laboratorio de Preparación de secciones | Bloque H | Horno 761561 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | MEMMERT | TV30U | 003231 | 30 a 60°C | 10°C | X | X | X | 40°C - 60°C
166 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Laboratorio de Preparación de secciones | Bloque H | Horno 820236 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | MEMMERT | UL 50 | 003233 | 0 a 60°C | 1°C | X | X | X | 40°C - 60°C
167 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Laboratorio de Preparación de secciones | Bloque H | Horno 002817 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | NAPCO | 301 Incubator | 002817 | 20 a 60°C | 1°C | X | X | X | 40°C - 60°C
168 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | HORNO ESTABILIZADOR | MEDIOS ISOTÉRMICOS | PINZUAR | PG-190 | 167 - 2946 | Temperatura | 0,1° C | X | X | X | 40°C, 60°C 110 °C
169 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | HORNO ESTABILIZADOR 168 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | PINZUAR | PG-190 | 168 - 3688 | Temperatura | 0,1° C | X | X | X | 40°C, 60°C 110 °C
170 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | HORNO ESTABILIZADOR MEMMERT | MEDIOS ISOTÉRMICOS | MEMMERT | UM 600 | 910613 - 2906 | Temperatura | 0,1° C | X | X | X | 40°C, 60°C 110 °C
171 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Preparacion Medellin | HORNO ESTABILIZADOR 169 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | PINZUAR | PG-190 | CB 3689 | 50 C -80C | 0,1° C | X | X | X | 70°C - 100°C
172 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Horno Mufla Terrigeno | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | TERRIGENO | 8 | CB 7485 | 700 C - 1200 C | 1° C | X | X | X | 700°C - 1100°C
173 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Horno Mufla Terrigeno. | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | TERRIGENO | 8 | CB 7486 | 700 C - 1200 C | 1° C | X | X | X | 700°C - 1100°C
174 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Pulidos Medellin | Horno Digital con Microprocesador | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | ESCO | OFA - 54 -8 | 11121 | 30 C - 70 C | 1 °C | X | X | X | 40°C - 80°C
175 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | Horno de Calentamiento 40254206 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | ISUZU | ASF-1115 | 12845 | Ambiente a 115°C | Verificación a 105°C 0,1 °C (amb a 260°C) | X | X | X | 60 °C y 110 °C | (+/-) 0,63 y 1,4 a 60°C | Correctivo: Revisión y cambios de empaques porque se filtra el agua durante el funcionamiento.
176 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | PREPARACIÓN DE MUESTRAS | Horno de tostacion H-204 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | IRIE SHOKAI CO., LTD. | MIK-G H-204 | 13070 (y 13072 ver observación) | 470°C a 680°C | 1 ºC (25-1200 ºC) | X | X | X | 477°C y 677°C | (+/-) 2,2 a 477°C (+/-) 2.2 a 677°C | Preventivo: Limpieza general de unidad de tostación y de control de temperatura *Aclaración: El equipo consta del horno y su controlador. El código bid. del horno es 13070 y de su control digital de temperatura: 13072
177 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | PREPARACIÓN DE MUESTRAS | HORNO INDUCCIÓN RDO1948008583 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | RDO Induction LLC | EasyMelt HD | 049271 | Temperatura 0 a 1300°C Tiempo (1 a 30 min) | 0.1°C 1 min | X | X | X | N/A | N/A | El servicio prefeblemente debe realizado INDUTECSA S.A Preventivo. Sistema de recirculación de agua: verificar la conductividad del agua de-ionizada 35 k ohms (ver manual), correcto flujo de aire, cambiar agua del tanque, limpieza general y del motor, lubricar los rodamientos. Hacer mantenimiento a la unidad de calentamiento.
178 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A segundo piso ala oriental | Horno de convección forzada | Horno de convección forzada | ESCO | OFA-54TN-9 | S: 2014-T01647 CB: 030766 | 25 - 150 oC | 0.5 oC | X |  | X | Externo. Verificación de los puntos 40°C,105°C y 200 °C | NA
179 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Horno de secado | Equipos de calentamiento | Biobase | BOV-V65F | CB: 052010 | > 10 °C a 300 °C | 0,1 °C | X | X | X | 3 puntos de temperatura: (50°C, 100 °C y 200°C) | Máximo 3 %
180 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Planta Gamma | Planta Gamma | HORNO | Medios isotermicos | MEMMERT | TV30u | 5441 | 30-220°C | 10°C | X |  | X | 60°C | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones.
181 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 129 | Estufa BLUE M | EQUIPO DE CALENTAMIENTO | BLUE M | V-500C-2 | 2327 |  | 5C | X | X | X
182 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | laboratorio 101- Preparación de Carbón. | ESTUFA DE SECADO AL AIRE | MEDIOS ISOTERMICOS | PREISER | Z91-2290-83 | 58650 |  | 1°C | X | X | X | 20-30-40°C
183 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | laboratorio 101- Preparación de Carbón. | ESTUFA DE SECADO AL AIRE 58648 | MEDIOS ISOTERMICOS | PREISER | Z91-2290-83 | 58648 |  | 1°C | X | X | X | 20-30-40°C
184 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 124 | Estufa de secado BLUE M | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | BLUE M | No Informa | 693 |  | 5°C | X | X | X
185 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 129 | Estufa de secado HERAEUS | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | HERAEUS | No informa | 785 |  | 10°C | X | X | X | 105°C-150°C | 5°C
186 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 129 | Estufa de secado Salvis A.G. Luzern | EQUIPO DE CALENTAMIENTO | SALVIS | No informa | 784 |  | 10°C | X | X | X
187 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 129 | Estufa MEMMERT UL40 | EQUIPO DE CALENTAMIENTO | MEMMERT | UL 40 | 698 |  | 1°C | X | X | X | 105°C
188 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 101-preparación de carbones. | Estufas de secado al aire Preiser/Mineco | EQUIPO DE CALENTAMIENTO | PREISER | 912290-02 | 4005 |  | 1°C | X | X | X | 20-30-40°C
189 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 123 | ESTUFA DE SECADO | EQUIPO DE CALENTAMIENTO | PREISER SCIENTIFIC | 100 MOISTURE OVEN | 52446 |  | 10°C | X | X | X | 107°C | ± 3°C
190 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 108 | CUARTO TERMOSTATADO | MEDIOS ISOTERMICOS | JAMSON | PM-2830 | 9204 | 30°C |  | X | X | X | 30°C
191 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | LAB 220 | Estufa - Horno MEMMERT | MEDIOS ISOTÉRMICOS | MEMMERT | UL 40 | CB:'000433 | 60 °C | 1°C | X | X |  | N/A | N/A
192 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | LAB 220 | Estufa - Horno MEMMERT | MEDIOS ISOTÉRMICOS | MEMMERT | ULE 400 | CB:'000434 | 60 °C | 1°C | X | X |  | N/A | N/A
193 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 220 | ESTUFA ESCO 000222 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | ESCO | OFA-110-8 | P:022678 - S:2010-44962 - CB: 000222 | Ambiente a 110°C | 1 °C | X | X | X | Tanto la calibración de indicadión, como los ensayos de uniformidad y estabilidad se deben hacer 40°C y 105 °C.
194 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Estufa VENTICELL 026883 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | VENTICELL | LSIS-B2V/VC111 | S:D141170 - CB:026883 | Ambiente a 105°C | 1 °C | X | X | X | Tanto la calibración de indicadión, como los ensayos de uniformidad y estabilidad se deben hacer 40°C y 105 °C.
195 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aplicaciones Geoambientales | Lab 206 | Estufa VENTICELL 2 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | VENTICELL | LSIS-B2V/VC111 | 026884 | 10-250°C | 1°C | X | X | X | 40 y 105 °C | ≤ a la resolución del instrumento
196 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Estufa ESCO Serie 2014-T01654 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | ESCO | OFA-110TN-9 | 26882 | 100-200 °C | 0,1 °C | X | X | X | 105 °C / 180 °C | 3,1 ° a 105 °C/ 5,9 a 180 °C
197 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Estufa BINDER Serie 920215 | MEDIOS ISOTÉRMICOS | BINDER | ED 115 | 4075 | 30-300 °C | 0,1 °C | X | X | X | 105 °C / 180 °C | 2,7 °C a 105 °C / 3,2 °C a 180 °C
198 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Estufa ESCO Serie 2014-T01548 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | ESCO | OFA- 170TN-8 | 26881 | 100-200 °C | 0,1 °C | X | X | X | 105 °C/ 180 °C | 6,5 °C a 105 °C / 9,8 °C a 180 °C
199 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Estufa de secado por convección forzada | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | BIOBASE | BOV-V136F | CB 39555 | 10 ° C - 250 °C | 0,1° C | X | X |  |  |  | Puerta no cierra bien
200 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Estufa | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | MEMMERT | UM - 100 | 4074 | 25 °C - 200 °C | 0,1 °C | X | X | X | 40 °C 60 °C y 80 °C | N/A
201 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Estufa de Secado 200087 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | B & T | 6 entrepaños | 14226 | ambiente a 46°C | 0,1 °C |  | X | X | 43°C | (+/-) 5,3°C | Incluir la revisión del sistema de calentamiento y resistencia
202 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | Estufa secadora 200485 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | YAMATO | DK-63 | 12918 | Ambiente a 220°C |  | X | X | X |  | 105°C Punto: 50, 100 | (+/-) 2,9 y 0,96 °C
203 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG /C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Estufa de secado con conveccion forzada ESCO | Equipos de Calentamiento | ESCO | OFA-54-8 | S: 2014-JOT01645 CB: 030763 | 10°C a 300°C | 0,1°C | X | X | X | 60°C y 120°C | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones. | Puntos de calibración 60°C y 120°C. Inspeccion fisica interna y externa, verificacion de encendido y apagado de equipo, verificacion de control de temperatura y ventilador convección forzada, funcionamiento de display, limpieza interna y externa del equipo, verificacion de cableado interno y de componentes electronicos, verificacion de temperatura entregada por el equipo. Calibracion involucrando el uso de patrones de temperatura mediante comparacion directa.
204 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / HUELLAS DE FISION | LHF | Estufa de Secado ESCO OFA-54-8 2011-23038 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | ESCO | OFA-54-8 | S:2011-23038 /CB: 016560 | N.A | N.A | X | X | X | Calibrar 3 puntos (40°C, 60°C y 235°C) | 1°C | Inspeccion fisica interna y externa, verificacion de encendido y apagado de equipo, verificacion de control de temperatura y funcionamiento de conveccion forzada (ventilador interno), funcionamiento de display, limpieza interna y externa del equipo, verificacion de cableado interno y de componentes electronicos, verificacion de temperatura entregada por el equipo.
205 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / HUELLAS DE FISION | LHF | Estufa de Secado ESCO OFA-54-8 2011-59248 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | ESCO | OFA-54-8 | S:2011-59248/CB: 008002 | N.A | N.A | X | X | X | Calibrar 3 puntos (40°C, 60°C y 235°C) | 1°C | Inspeccion fisica interna y externa, verificacion de encendido y apagado de equipo, verificacion de control de temperatura y funcionamiento de conveccion forzada (ventilador interno), funcionamiento de display, limpieza interna y externa del equipo, verificacion de cableado interno y de componentes electronicos, verificacion de temperatura entregada por el equipo.
206 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / HUELLAS DE FISION | LHF | Estufa de secado Memmert | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | MEMMERT | U 30 | CB: 002971 | N.A | N.A | X | X | X | Calibrar 3 puntos (40°C, 60°C y 235°C) | 1°C | Mantenimiento y calibración del equipo realizada en 2024. Inspeccion fisica interna y externa, verificacion de encendido y apagado de equipo, verificacion de control de temperatura y funcionamiento de conveccion forzada (ventilador interno), funcionamiento de display, limpieza interna y externa del equipo, verificacion de cableado interno y de componentes electronicos, verificacion de temperatura entregada por el equipo.
207 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | BAÑO DE MARIA | MEDIOS ISOTÉRMICOS | NAPCO | 220 A | 3 - 88 - N09505 - 2909 | Temperatura | 1° C | X | X | X | 20°C 40 °C, 60 °C, 80 °C
208 | DRM | Central - Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Baño termostado | Medios Isotérmicos | GammaLab | WB-CO-50 | CB: 028634 | 6 meses al año | 0,1 °C | X | X |  | No aplica | No aplica | Mantenimiento preventivo
209 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG /C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Baño termostatado recirculante | Equipo de calentamiento | BIOBASE | SWB-A | S: 502017 CB: 030765 | N/A | N/A | X | X |  | N/A | N/A | Inspeccion fisica interna y externa, verificacion de encendido y apagado de equipo, verificacion de control de temperatura, funcionamiento de display, limpieza interna y externa del equipo, verificacion de cableado interno y de componentes electronicos, verificacion de temperatura entregada por el equipo, verificacion del motor de la bandeja de agitacion, verificacion involucrando el uso de patrones de temperatura mediante comparacion directa
210 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG /C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Baño termostatado recirculante | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | KINGDAK | MPG – 10C | S:131021375 BD: 002980 | -10 °C - 100 °C | 1°C | X | X |  |  |  | En el mantenimiento preventivo de 2021 se identificó que el equipo no enfria de manera adecuada, por lo que es necesario la revisión de la unidad de enfriamiento y su recarga. Tampoco recircula por lo que se requiere revisión de la unidad de recirculación.
211 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / HUELLAS DE FISION | LHF | Baño Termostatado Lauda E100 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | LAUDA | E100 | S:LSZ4333-04-009/CB: 003870 | N.A | N.A | X | X |  | No aplica
212 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / HUELLAS DE FISION | LHF | Baño Ultrasonido Elma E30 | EQUIPOS DE AGITACIÓN | ELMA | E30 | S:100902071/CB: 005497 | N.A | N.A | X | X |  | N.A | N.A
213 | DRM | Central - Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Set canister | Medios Isotérmicos | Terratek | CBM2010-004CMR-220 | CB: 028499 | 4 meses al año | 0,1 °C | X | X | X | 20, 30 y 50 °C | 0,05 °C | Se requiere cambio de termostato bimetalico Modelo B-200
214 | DRM | Central - Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Set canister | Medios Isotérmicos | Terratek | CBM2010-004CMR-220 | CB: 035100 | 4 meses al año | 0,1 °C | X | X | X | 20, 30 y 50 °C | 0,05 °C | Se requiere cambio de termostato bimetalico Modelo B-200
215 | DRM | Central - Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Set canister | Medios Isotérmicos | Terratek | CBM2010-004CMR-220 | CB: 028500 | 4 meses al año | 0,1 °C | X | X | X | 20, 30 y 50 °C | 0,05 °C | Se requiere cambio de termostato bimetalico Modelo B-200
216 | DRM | Central - Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Set canister | Medios Isotérmicos | Terratek | CBM2010-004CMR-220 | CB: 035099 | 4 meses al año | 0,1 °C | X | X | X | 20, 30 y 50 °C | 0,05 °C | Se requiere cambio de termostato bimetalico Modelo B-200
217 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Incubadora | Equipo de enfriamiento y refrigeración | TEST | Tedo-125E-R | CB: 076490 | 4 a 60°c | 0.1℃ | X | X | X | 3 puntos de calibración (10 °C, 15 °C y 20 °C) | N/A
218 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | CAMARA TERMOGRAFICA REF T440 | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | FLIR | T440 | ´036731 | °F:-4°F a 2192°F, °C: (-20°C a 1200°C) | 320 × 240 píxeles sensibilidad térmica:<0.045°C a 30°C | X | X | X | 0°C; 20°C; 80°C; 200°C; 400°C | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo

## Lote Volumen
Consolidado de Necesidades de Mantenimiento y Calibración de Equipos
|  |  | Fecha: | 2025-08-15 |  |  |  | Lote | Volumen
N° Ítem | DIRECCIÓN | Sede | Grupo de Trabajo / Laboratorio / Técnica de análisis | Ubicación | Nombre Equipo y/o Instrumento | Tipo de Equipo | Marca | Modelo | P: Placa S: Serial CB: Código Bidimensional | Intervalo de trabajo | Resolución (División de Escala) | Año: 2025 |  |  | Calibración |  | Observaciones
[12 empty] | Mtto Preventivo | Verificación | Calibración | Puntos de calibración | Incertidumbre (CMC)
1 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 124 | Bureta digital | EQUIPO DE VOLUMETRIA | BRAND |  | 22F93208 | 0-50ml |  | X | X | X | 5-15-30-50ml
2 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 124 | Bureta digital | EQUIPO DE VOLUMETRIA | JENCONS |  | 6029 | 0 mL -30mL |  | X | X | X | 5-15-30ml
3 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Bureta Digital 25 m | Equipos de volumetría | Brand | Titrette class A precisión | S12M11344 -CB035668 | 1 ml-25 ml | 0.01 | X | X | X | 2,5 mL, 12,5mL 25 mL | N/A
4 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Bureta Digital 25 m | Equipos de volumetría | Brand | Titrette class A precisión | S12M113348 -CB035666 | 1 ml-25 ml | 0.01 | X | X | X | 2,5 mL, 12,5mL 25 mL
5 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Bureta Digital 25 m | Equipos de volumetría | Brand | Titrette class A precisión | S12M113348 -CB035667 | 1 ml-25 ml | 0.01 | X | X | X | 2,5 mL, 12,5mL 25 mL
6 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | Aguas | Bureta Digital DCB 5000 | Equipo de Volumetria | Boeco | DCB 5000 | CB:57658 | 0,01 - 50,00 mL | 0,01 | X | X | X | NA | NA
7 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Hg Suelos | Laboratorio 234 | TRANSFERPIPETA 1000 µL | EQUIPO DE VOLUMETRÍA | BRAND | Transferpette S | S: 07J11579 | 100 µL - 1000 µL | 1 µL | X | X | X | 100 uL - 500 uL- 1000 Ul
8 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Hg Suelos | Laboratorio 234 | TRANSFERPIPETA 200 µL | EQUIPO DE VOLUMETRIA | BRAND | Transferpette S | S: 05J95611 | 20 µL - 200 µL | 1 µL | X | X | X | En el rango de trabajo del equipo
9 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Hg Suelos | Laboratorio 234 | TRANSFERPIPETA 5 mL | EQUIPO DE VOLUMETRIA | BRAND | Transferpette S | S: 09G20864 | 500 µL - 5000 µL | 1 µL | X | X | X | 0,5 mL - 2,5 mL - 5 mL
10 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 124 | MICROPIPETA | EQUIPO DE VOLUMETRIA | BRAND |  | 52485 | 100 - 1000 uL |  | X | X | X | 1-5-10ml
11 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio | Micropipeta | EQUIPO DE VOLUMETRIA | BRAND |  |  | 100 - 1000 uL |  | X | X | X | 1-5-10ml
12 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | LAB 223 | Micropipeta electronica Transferpette | EQUIPO VOLUMETRICO | BRAND | TRANSFERPETTE ELECTRONIC | S: 21G98927 | 50 uL - 1000 uL | 1 uL | X | X | X | 100 500 1000 | 0,25 0,28 0,40
13 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | LAB 223 | Micropipeta electronica Transferpette | EQUIPO VOLUMETRICO | BRAND | TRANSFERPETTE ELECTRONIC | S: 21F84518 | 250 uL - 5000 uL | 0,005 uL | X | X | X | 500 2500 5000 | 1,1 1,5 2,2
14 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental /DRX | Laboratorio 220 | Pipeteado | Equipo de Volumetria | BRAND | Accu-Jet pro | S:24M90869 |  |  | X | X | X
15 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Pipeta de pistón 10 mL | EQUIPO DE MEDICION | BRAND | Transferpette S | S:19D54080 CB:057202 | 1-10 ml | 0,01 mL | X | X | X | 1 mL,5 mL, 10 mL | Incertibumbre menor al valor de tolerancia del equipo.
16 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Dispensador volumétrico 50 mL | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette Organic | S:19H22987 CB:057203 | 5-50 mL | 1mL | X | X | X | 6 mL, 25 mL; 50 mL | Incertibumbre menor al valor de tolerancia del equipo
17 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Dosificador volumétrico 10 mL 052495 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette® S para analisis traza | S:19L75395 CB: 052495 | 1-10 ml | 0,2mL | X | X | X | 1 mL,5 mL, 10 mL | Incertibumbre menor al valor de tolerancia del equipo
18 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Dosificador volumétrico 10 mL 052496 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette® S para analisis traza | S:19K53755 CB:052496 | 1-10 ml | 0,2mL | X | X | X | Verificación y calibración a: 1ml; 5ml; 10ml. | Incertibumbre menor al valor de tolerancia del equipo
19 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Dosificador volumétrico 10ml 057204 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette® S para analisis traza | S:19C35030 CB:057204 | 1-10 ml | 0,2mL | X | X | X | 1 mL,5 mL, 10 mL | Incertibumbre menor al valor de tolerancia del equipo
20 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Dispensador volumétrico análogo 1-10ml | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette lll | S:09J48370 - CB:012014 | 1-10 ml | 0,2mL | X | X | X | Verificación y calibración a: 1ml; 5ml; 10ml. | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo.
21 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Dispensador volumétrico análogo 1-10ml | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette lll |  | 1-10 ml | 0,2mL | X | X | X | Verificación y calibración a: 1ml; 5ml; 10ml. | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo.
22 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Dispensador volumétrico 10ml | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette Organic | S:08L69202 - CB:051391 | 1-10 ml | 0,2mL | X | X | X | Verificación y calibración a: 1ml; 5ml; 10ml. | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo.
23 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Dosificador volumétrico 50ml 012013 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette Organic | S:10J64295 - CB:012013 | 5-50 ml | 1mL | X | X | X | 5 mL, 25 mL; 50 mL | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo.
24 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 216 | Dispensador volumétrico análogo 1-10 ml con válvula de purga. | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette lll | S:05J90687 - CB:000537 | 1-10 ml | 0,2mL | X | X | X | Verificación y calibración a: 1ml; 5ml; 10ml. | Calibración con equipo que aporte una incertidumbre menor o igual a la resolución del equipo.
25 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aplicaciones Geoambientales | Lab 206 | Micropipeta BOECO 5 Ml | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BOECO | GP - Serie | S: O8M49242 | 0.5 mL a 5 mL | 0.005 mL | X | X | X | 0.5 mL, 2,5 mL y 5 mL | ≤ a la resolución del instrumento
26 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 208 | Pipeteador BRAND Serie 07J24453 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Accu-Jet pro | 58070 | 0.1 - 200 mL | No aplica | X | X |  | N/A | N/A
27 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Pipeteador BRAND Serie 07J24474 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Accu-Jet pro | 4922 | 0,1 - 100 mL | No aplica | X | X |  | N/A | N/A
28 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Laboratorio 208 | Transferpipeta 5 ml | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | Brand | Transferpette S | 4921 | 0,5 - 5 mL | 5 uL | X | X | X | 500-2500-5000 uL | 0,08 uL
29 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 208 | Transferpipeta 5 ml | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | Brand | Transferpette S | 12001 | 0,5 - 5 mL | 5 uL | X | X | X | 500-2500-5000 uL | 0,08 uL
30 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 208 | Transferpipeta 5 ml Boeco Serie 08M49197 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BOECO | 991500 | N/A | 0,5 - 5 mL | 5 uL | X | X | X | 500-2500-5000 uL | 0,08 uL
31 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 208 | Dispensador | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette Organic | 4972 | 1 - 10 ml | 0,2 ml | X | X | X | 1 ml, 5 ml, 10 ml | Incertidumbre menor al valor de tolerancia del equipo
32 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 208 | Dispensador | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | Dispensette | 5322 | 2,5 - 25 ml | 0,5 ml |  | X | X | 2,5 ml, 15ml, 25 ml |  | El embolo esta muy duro para su manipulación, el equipo se traba al tomar el volumen
33 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | Pipeta BRAND Serie 07L52531 | MEDICIÓN DE VOLUMENES | BRAND | Transferpette S | 034362 |  | 1 µL | X | X | X | Calibrar en 100, 500, 1000 µL | Menor o igual a la resolución del Equipo
34 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | Pipeta BRAND Serie 06L45330 | MEDICIÓN DE VOLUMENES | BRAND | Transferpette S | 034363 |  | 0,1 µL | X | X | X | Calibrar en 10, 50, 100 µL | Menor o igual a la resolución del Equipo
35 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Micropipeta | Volumetria | BRAND | Transferpette S | CB 39566 |  |  | X | X | X | 100 - 500 - 1000 uL
36 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Micropipeta | Volumetria | BRAND | Transferpette S | CB39567 |  |  | X | X | X | 0,5 - 2,5 - 5 mL
37 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Dispensador | Volumetria | BRAND | Dispensette | CB 4951 |  |  | X | X | X | 0,5 - 2,5 - 5 mL
38 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | DOSIFICADOR 01Y0144 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | DISPENSETTE | S: 01Y0144 | Volumen 1 a 10 ml | Puntos a verificar 1000 μl, 5000 μl y 10000 μl | X | X | X | 1, 5 y 10 ml | ± 0,012 (1 ml) ± 0,0089 (5 ml) ± 0,0078 (10 ml) | Puntos verificados 1000 μl, 5000 μl y 10000 μl División de escala 0,2 ml (Resolución 1 ml a 10 ml)
39 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | DOSIFICADOR 10E30252 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | DISPENSETTE ORGANIC | No tiene CB | Volumen 1 a 10 ml | Puntos a verificar: 1000 μl, 5000 μl y 10000 μl | X | X | X | 1, 5 y 10 ml | (+/-) 5,7 μL | Puntos verificados: 1000 μl, 5000 μl y 10000 μl División de escala 0,2 ml (Resolución 1 ml a 10 ml)
40 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | DOSIFICADOR 10E30253 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | DISPENSETTE | CB: 46195 S: 09N48563 | Volumen 1 a 10 ml | 0,2 ml | X | X | X | 1, 5 y 10 ml | (+/-) 5,7 μL | División de escala 0,2 ml (Resolución 1 ml a 10 ml)
41 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | DOSIFICADOR 12X9385 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | DISPENSETTE | No tiene CB | Volumen 0,5 ml a 5 ml | Puntos a verificar: 500μl, 2500μl, 5000 μl | X | X | X | 0.5, 2.5 y 5 ml | (+/-) 0,0069 ml | Puntos verificados: 500μl, 2500μl, 5000 μl División de escala 0,1 ml (Rango: 0,5 ml a 5 ml)
42 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | DOSIFICADOR 12X9386 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | DISPENSETTE | 14825 | Volumen 0,5 ml a 5 ml | Puntos a verificar: 500μl, 2500μl, 5000 μl | X | X | X | 0.5, 2.5 y 5 ml | (+/-) 0,0051 ml | Puntos verificados: 500μl, 2500μl, 5000 μl División de escala 0,1 ml (Rango: 0,5 ml a 5 ml)
43 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | MICROPIPETA 03X3711 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | TRANSFERPETTE | S: 03X3711 | Volumen 100 μl a 1000 μl | 1μl | X | X | X | 100 μl, 500 μl y 1000 μl | ± 0,29 (100 μl) ± 0,54 (500 μl) ± 1,78 (1000 μl) | División de escala 1μl (Resolución 100 μl a 1000 μl)
44 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | MICROPIPETA 07X1071 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | TRANSFERPETTE | S: 07X1071 | Volumen 100 μl a 1000 μl | 5μl | X | X | X | 100 μl, 500 μl y 1000 μl | ± 0,49 (100 μl) ± 0,48 (500 μl) ± 1,3 (1000 μl) | División de escala 0,02 ml (Resolución 0,5 ml a 5 ml)
45 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | MICROPIPETA 09V0347 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | TRANSFERPETTE | S: 09V0347 | 500 a 5000 μl | Puntos a verificar: 500 μl, 2500 μl y 5000 μl | X | X | X
46 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO | DOSIFICADOR 19A04765 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | DISPENSETTE | CB No asignado | Volumen 0.5 ml a 5 ml | 0.1 ml | X | X | X | 0,5 ml, 2,5 ml, 5 ml | N/A
47 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | DOSIFICADOR 19C41970 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | DISPENSETTE ORGANIC | CB No asignado | Volumen 0.5 ml a 5 ml | 0.1 ml | X | X | X | 0,5 ml, 2,5 ml, 5 ml | N/A
48 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | DOSIFICADOR 19C41971 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | DISPENSETTE ORGANIC | CB No asignado | Volumen | 0.2 ml | X | X | X | 1 ml, 5 ml, y 10 ml | N/A
49 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | DOSIFICADOR 11N75371 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | DISPENSETTE | 025498 | Volumen | 0.2 ml | X | X | X | 1 ml, 5 ml, y 10 ml | 1m, 5ml y 10 ml | MP: limpieza del embolo y verificado.
50 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 105 LABORATORIO QUÍMICA | MICROPIPETA 18J18437 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | TRANSFERPETTE | S: 18J18437 | Volumen |  | X | X | X | N/A | N/A | División de escala 0,1μl (Resolución 10 μl a 100 μl)
51 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 105 LABORATORIO QUÍMICA | MICROPIPETA 18L62582 | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | BRAND | TRANSFERPETTE | S: 18L62582 | Volumen |  | X | X | X | N/A | N/A | División de escala 1μl (Resolución 100 μl a 1000 μl)
52 | DRM | Central Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Sub sistema de medición | Bureta | Terratek | Ninguno | CB:028490 | 6 meses al año | 1 mL y 5 mL | X | X | X | 50 mL, 125 mL,250 mL 200 mL, 500 mL, 1000 mL | 0,05 ml y 1 mL | Dispositivo compuesto por dos buretas de vidrio de 250 ml y 1000ml, marca Kimax.
53 | DRM | Central Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Probeta plastica de 500 mL | Probeta | Generica | Ninguno | Ninguno | 6 meses al año | 1 mL |  | X | X | 100 mL, 250 mL,500 mL | 0,1 ml | Ninguna
54 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Datacion U-Pb | Laboratorio de datación U/Pb | MICROPIPETA 5000 uL U/Pb | Medidor de Volumen | BOECO | GP-SERIE | S: BOE9915000 CB: 052999 | 0.500 mL a 5.000 mL | 0.005 mL | X | X | X | 0.5, 2.5 Y 5 mL | 0,81, 1,4 y 1,3 uL Respectivamente
55 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Datacion U-Pb | Laboratorio de datación U/Pb | MICROPIPETA 5000 uL U/Pb | Medidor de Volumen | CAAP | CAAP BRAVO | S: JF10439 CB: 52998 | 100 - 1000 uL | 1 uL | X | X | X | 100, 500, 1000 uL | 0,48, 0,48, 0,48 uL respectivamente
56 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A segundo piso ala oriental | Micropipeta United (AN) (14209408) | Equipos de volumetría | United | PRV-1000 | 14209408 | 50 uL- 1000 uL | 10 uL | X | X | X | (100, 500 y 1000) uL | < maximo error permitido para la indicación de volumen | Método gravimetrico; ISO 4787 o método equivalente. Ultima calibración en dicembre 2021. Se requiere proveedor externo acreditado para la calibración

## Lote pH y Conductividad
Consolidado de Necesidades de Mantenimiento y Calibración de Equipos
|  |  | Fecha: | 2025-08-15 |  |  |  | Lote | Multiparámetros
N° Ítem | DIRECCIÓN | Sede | Grupo de Trabajo / Laboratorio / Técnica de análisis | Ubicación | Nombre Equipo y/o Instrumento | Tipo de Equipo | Marca | Modelo | P: Placa S: Serial CB: Código Bidimensional | Intervalo de trabajo | Resolución (División de Escala) | Año: 2025 |  |  | Repuesto (Electrodos u otros) | Calibración |  | Observaciones
[12 empty] | Mtto Preventivo | Verificación | Calibración |  | Puntos de calibración | Incertidumbre (CMC)
1 | DL | Central - Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 123 | MULTIPARÁMETRO | MEDIDODRES DE VARIABLES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS | THERMO SCIENTIFIC | ORION VERSA STAR PRO | 54765 | pH:0.00 a 14.00; Conductividad:0.001 µS a 3000 mS; Resistividad: 2 ohm a 100 meg-ohm; Temperatura:-5 a 105 °C | pH: 0.01; conductividad: 0.001 µS, Resistividad: 2 ohms-cm, Temperatura:0.1 | X | X | X | X |  |  | Se requiere electrodo dde pH y conductividad Referencia pH: 8157BNUMD Referencia conductividad: 013005MD
2 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / ICP-MS | Aguas | Medidor multiparámetro Thermo Scientific Orion Star A329 Serial G12611 | Medidor de pH y conductividad | Thermo Scientific | Orion Star A 329 | CB: 57627 | pH 2-20 | 0,1 | X |  |  | X |  |  | Electrodo de PH Referencia: 8107UWMMD
3 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / ICP-MS | Aguas | Medidor multiparámetro Thermo Scientific Orion Star A329 Serial G12602 | Medidor de pH y conductividad | Thermo Scientific | Orion Star A 329 | CB: 57628 | pH 2-20 | 0,1 | X |  |  | X |  |  | Electrodo de PH Referencia: 8107UWMMD
4 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / ICP-MS | 202 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD HANNA | Medidor de pH y conductividad | Hanna Instruments | HI 5321 | CB: 58324 | 0 - 200 mS/cm | 0,001 mS/cm | X | X | X | X | PH 4 - 7 - 10 cd 40 uS - 1413 uS - 28000 uS | NA | Electrodo de PH Referencia: I76312
5 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Aplic Geoambientales | Lab 206 | Multiparámetro HANNA HI5521 | MEDIDORES DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | HANNA INSTRUMENTS | HI5521 | S: 04310011101 CB: 057647 | pH:-2.00 a 20.00; Conductividad:0.000 µS a 1000 mS; Temperatura:-20.0 a 120.0°C | pH: 0.1, 0.01, 0.001 Conductividad: 0.001 µs/cm; 0.01 µs/cm; 0,1 µs/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm;0,1 mS/cm Temperatura: 0.1°C | X | X | X |  | pH: 2,4,7,10 y 12 Coductividad: 99,1 ,1411 y 9970 µS/cm | ≤ a la incertidumbre de los patrones usados en la calibración. | La calibración hacerla en 3 electrodos de pH y 1 conductividad
6 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Aplic Geoambientales | Lab 206 | Phmetro directo de suelos. HANNA HI99121 |  | HANNA INSTRUMENTS | HI99121 | S/N TA06240240 | pH:-2.00 a 16.00; Temperatura:-5,0 a 105.0°C | pH: 0.1 y 0.01 Temperatura: 0.1°C | X | X | X |  | pH: 4 7 y 10 | ≤ a la incertidumbre de los patrones usados en la calibración.
7 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Aguas | Laboratorio 147 | Multiparámetro THERMO SCIENTIFIC Serie A09247 | Multiparámetro | Thermo Scientific | ORION 5 STAR | 4063 | Conductividad: 100 - 2000 uS/cm. pH: 4-7-10 | pH 0,001; conductividad 4 cifras significativos hasta 0,001 uS/cm | X | X | X |  | Conductividad: 84 uS/cm, 1413 uS/cm. pH: 4,7,10 | Conductividad: 2,0 uS/cm (84uS/cm); 6,0 uS/cm (1413uS/cm). pH: 0,087 (4) 0,087 (7), 0,13 (10)
8 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Aguas | Laboratorio 208 | Multiparámetro THERMO SCIENTIFIC Serie G03550 | Multiparámetro | Thermo Scientific | STAR A 325 | 24483 | Conductividad: 100 - 2000 uS/cm. pH: 4-7-10 | pH 0,001; conductividad 4 cifras significativos hasta 0,001 uS/cm | X | X | X |  | Conductividad: 84 uS/cm, 1413 uS/cm. pH: 4,7,10 | Conductividad: 2,2 uS/cm (100uS/cm); 4,9 uS/cm (1413uS/cm). pH: 0,017 (4) 0,014 (7), 0,022 (10)
9 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Aguas | Laboratorio 147 | Multiparámetro THERMO SCIENTIFIC Serie G03550 | Multiparámetro | Thermo Scientific | STAR A 325 | 4484 | Conductividad: 100 - 2000 uS/cm. pH: 4-7-10 | pH 0,001; conductividad 4 cifras significativos hasta 0,001 uS/cm | X | X | X |  | Conductividad: 84 uS/cm, 1413 uS/cm. pH: 4,7,10 | Conductividad: 2,2 uS/cm (100uS/cm); 4,9 uS/cm (1413uS/cm). pH: 0,017 (4) 0,014 (7), 0,022 (10)
10 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Aguas | Laboratorio 147 | Multiparámetro THERMO SCIENTIFIC Serie A09246 | Multiparámetro | Thermo Scientific | ORION 5 STAR | 4069 | Conductividad: 100 - 2000 uS/cm. pH: 4-7-10 | pH 0,001; conductividad 4 cifras significativos hasta 0,001 uS/cm |  | X | X | X | Conductividad: 84 uS/cm, 1413 uS/cm. pH: 4,7,10 | Conductividad: 2,2 uS/cm (100uS/cm); 4,9 uS/cm (1413uS/cm). pH: 0,017 (4) 0,014 (7), 0,022 (10). | La tecla para calibrar no funciona. Se requiere electrodo y soluciones de pH y conductividad Referencia pH: 8102BNUWP Referencia conductividad: 013010MD
11 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Aguas | Laboratorio 147 | Multiparámetro THERMO SCIENTIFIC Serie A09246 | Multiparámetro | Thermo Scientific | ORION 5 STAR | 4062 | Conductividad: 100 - 2000 uS/cm. pH: 4-7-10 | pH 0,001; conductividad 4 cifras significativos hasta 0,001 uS/cm |  | X | X | X | Conductividad: 84 uS/cm, 1413 uS/cm. pH: 4,7,10 | Conductividad: 2,2 uS/cm (100uS/cm); 4,9 uS/cm (1413uS/cm). pH: 0,017 (4) 0,014 (7), 0,022 (10). | El equipo prende pero no funciona correctamente. Se requiere electrodo y soluciones de pH y conductividad. Referencia pH: 8107UWMMD Referencia conductividad: 013010MD
12 | DL | Central - Bogotá | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Aguas | Laboratorio 147 | Multiparámetro THERMO SCIENTIFIC Serie A09246 | Multiparámetro | Thermo Scientific | ORION 5 STAR | 4064 | Conductividad: 100 - 2000 uS/cm. pH: 4-7-10 | pH 0,001; conductividad 4 cifras significativos hasta 0,001 uS/cm |  | X | X | X | Conductividad: 84 uS/cm, 1413 uS/cm. pH: 4,7,10 | Conductividad: 2,2 uS/cm (100uS/cm); 4,9 uS/cm (1413uS/cm). pH: 0,017 (4) 0,014 (7), 0,022 (10). | El equipo prende pero no tiene funciona el teclado. Se requiere electrodo y soluciones de pH y conductividad Referencia pH: 9165BNWP Referencia conductividad: 013010MD
13 | DL | Manizales | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Manizales | Lab 108 | MULTIPARAMETRO G04139 | MEDIDORES DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | THERMO SCIENTIFIC | A325 | 20102 |  | 0,1 mv, 0,01 UpH, 0,001um/cm | X | X | X |  | pH: 2,4,7,10,12 CE: 10, 100,1413,10000 µS/cm | 4.001 pH + / - 0.065;15.2 uS/cm 4.6. E -01; 6.987 pH + / - 0.065;100.3 uS/cm 2.2. E + 00 ; 9.966 pH + / - 0.065; 1411.0 uS/cm 4.8 E +00;979.7 uS/cm 4.1 E + 00
14 | DL | Manizales | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Manizales | Lab 108 | MULTIPARAMETRO G04215 | MEDIDORES DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | THERMO SCIENTIFIC | A325 | 20099 |  | 0,1 mv, 0,01 UpH, 0,001um/cm | X | X | X |  | pH: 2,4,7,10,12 CE: 10, 100,1413,10000 µS/cm | 4.001 pH + / - 0.065;15.2 uS/cm 4.6. E -01; 6.987 pH + / - 0.065;100.3 uS/cm 2.2. E + 00 ; 9.966 pH + / - 0.065; 1411.0 uS/cm 4.8 E +00;979.7 uS/cm 4.1 E + 00
15 | DL | Manizales | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Manizales | Lab 108 | MULTIPARAMETRO G04345 | MEDIDORES DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | THERMO SCIENTIFIC | A325 | 20100 |  | 0,1 mv, 0,01 UpH, 0,001um/cm | X | X | X |  | pH: 2,4,7,10,12 CE: 10, 100,1413,10000 µS/cm | 4.001 pH + / - 0.065;15.2 uS/cm 4.6. E -01; 6.987 pH + / - 0.065;100.3 uS/cm 2.2. E + 00 ; 9.966 pH + / - 0.065; 1411.0 uS/cm 4.8 E +00;979.7 uS/cm 4.1 E + 00
16 | DL | Manizales | GEOQUIMICA INORGANICA Y AMBIENTAL / Manizales | Lab 108 | CONDUCTIMETRO HANNA | MEDIDORES DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | Hanna Instruments | HI5321 | 66869 |  |  | X | X | X |  | 1 µS/cm; 5 µS/cm; 84 µS/cm, 100 µS/cm | Rango de agua Ultrapura
17 | DL | Medellín | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellín | Lab Geoquimica Medellin | Conductímetro | EQUIPO DE MEDICIÓN DE PH Y CONDUCTIVIDAD | HANNA | HI5321 | 62278 |  | 0,001 uS/cm | X | X | X | X | 0,5 - 1 - 84 uS/cm |  | Se requiere sonda del Conductímrtro Hanna es Referencia: HI 76312 (0-200 mS/cm)
18 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Medidor de pH-mV-ORP L91002698 | ACONDICIONADORES Y CONVERTIDORES DE SEÑAL A/D | COLE PARMER | Digi-Sense 5938-00 | 13009 | 0 a 14 pH | 0.1 pH | X | X | X |  | 4, 7 y 10
19 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | pH Metro G04221 | ACONDICIONADORES Y CONVERTIDORES DE SEÑAL A/D | THERMO SCIENTIFIC | Orion Star A325 | 14886 | 15 a 50°C 0 a 14 pH 0 a 9999 mS/cm Conductividad | 1°C 0,01 pH 0,0001 mS/cm | X | X | X |  | 4, 7 y 10
20 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | MULTIPARÁMETRO ORION STAR A3265_G12877 | ACONDICIONADORES Y CONVERTIDORES DE SEÑAL A/D | THERMO SCIENTIFIC | ORION STAR A3265 (pH/RDO/OD) | 049260 | Concentración oxígeno disuelto 0,5 a 10 mg/L 0 a 12 Ph | 0,1; 0,01; 0,001 pH/ 0,1 mV/ 0,1°C/ 0,1% sat; 1% sat; para concentración 0,01 mg/L; 0,1 mg/L 0,1; 0,01; 0,001 pH | X | X | X | X | 4, 7 y 10 | ±0.01 (para los 3 puntos de calibración) | Suministro de insumos- 1. (2) Electros ORP Referencia 9179BNMD 2. (2) Electrodos OD Referencia 087030MD
21 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | MULTIPARÁMETRO ORION STAR A3265_G12866 | ACONDICIONADORES Y CONVERTIDORES DE SEÑAL A/D | THERMO SCIENTIFIC | ORION STAR A3265 (pH/RDO/OD) | 049258 | 0 a 10 mg/L en agua Concentración OD 0 a 14 pH | pH/ Potencial de óxido reducción (ORP)/ Temperatura /Oxígeno disuelto 0,1; 0,01; 0,001 pH/ 0,1 mV/ 0,1°C/ 0,1% sat; 1% sat; para concentración 0,01 mg/L; 0,1 mg/L | X | X | X |  | 4, 7 y 10 | ±0.01 (para los 3 puntos de calibración)
22 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | MULTIPARÁMETRO ORION STAR A3295_G12632 | ACONDICIONADORES Y CONVERTIDORES DE SEÑAL A/D | THERMO SCIENTIFIC | ORION STAR A3265 (pH/RDO/OD) | 049256 | 0 a 20 mg/L Concentración oxígeno disuelto 0 a 14 pH 0,001 µS a 200 mS Conductividad | pH: 0,1; 0,01; 0,001 conductividad: 0,001 μS/cm o superior. ORP:0,1 mV/ 0,1°C OD: 0,1% sat; 1% saturación; para concentración 0,01 mg/L; 0,1 mg/L; resistividad: 2 ohm*cm; salinidad: 0,01 ppt (precisión relativa:+/- 0,1) | X | X | X |  | 4, 7 y 10 84,6 μS/cm 1400 μS/cm | 0,02 (para pH 4) -0.02 (para pH 7) 0.03 (para pH 10) <2.2 (para 84,6 μS/cm) 5.0 (para 1400 μS/cm)
23 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 106 LABORATORIO GEOAMBIENTAL | Medidor de sobremesa F9BA80339B | ACONDICIONADORES Y CONVERTIDORES DE SEÑAL A/D | HANNA INSTRUMENTS | HI 5321 | 059536 | 0.001 a 1000 µS/cm Conductividad | 0.001 µS/cm | X | X | X |  | Calibración. Calibrar 3 puntos en las variables que especifíque el responsable metrológico del equipo (TDS, resistividad, conductividad o salinidad)
24 | DAN | DAN - CAN Bogotá | GIANG | LAIE | Multiparametro LAIE | Multiparámetro | Hanna | HI 9829 | S: 04310028101 CB: 065451 | pH:-2.00 a 14.00; Conductividad:0.000 µS a 1000 mS; Temperatura:-20.0 a 120.0°C | pH: 0.1, 0.01, 0.001 Conductividad: 0.001 µs/cm; 0.01 µs/cm; 0,1 µs/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm;0,1 mS/cm Temperatura: 0.1°C | X | X | X | X | pH: 4,7 y10 Conductividad: 84 5, y 1413 µS/cm | ≤ a la incertidumbre de los patrones usados en la calibración. | Se requiere compra de sondas nuevas: pH HI7609829-1 Conductividad HI7609829-3 Oxigeno disuelto HI7609829-2 Se requiere solucion para electrodo HI7042S
25 | DAN | DAN - CAN Bogotá | GIANG | LAIE | Medidor de sobremesa de Conductividad LAIE | Conductivimetro | Hanna | HI 5321 | S: 06030019101 | No expecificado | 0,01 µS/cm | X | X | X | X | pH: 2,7 y10 Conductividad: 85 uS/cm y 1413 uS/cm | ≤ a la incertidumbre de los patrones usados en la calibración. | Se requiere compra de sonda nueva: Conductividad HI76312
26 | DAN | DAN - CAN Bogotá | GIANG | LAIE | Multiparametro Orion Star LAIE 083718 | Multiparámetro | THERMO SCIENTIFIC | ORION STAR A329 | G19815 | pH:-2.00 a 20.00; Conductividad:0.001 µS a 3000 mS; Temperatura:-50.0 a 105.0°C | pH: 0.1, 0.01, 0.001 Conductividad: 0.001 µs/cm; Temperatura: 0.1°C | X | X | X | X | pH: 2,7 y10 Conductividad: 85 uS/cm y 1413 uS/cm | ≤ a la incertidumbre de los patrones usados en la calibración. | Se requiere compra de sondas nuevas: pH STARA3290 Conductividad 013010MD Oxigeno disuelto 087010MD
27 | DAN | DAN - CAN Bogotá | GIANG | LAIE | Multiparametro Orion Star LAIE 083719 | Multiparámetro | THERMO SCIENTIFIC | ORION STAR A329 | G19819 | pH:-2.00 a 20.00; Conductividad:0.001 µS a 3000 mS; Temperatura:-50.0 a 105.0°C | pH: 0.1, 0.01, 0.001 Conductividad: 0.001 µs/cm; Temperatura: 0.1°C | X | X | X | X | pH: 2,7 y10 Conductividad: 85 uS/cm y 1413 uS/cm | ≤ a la incertidumbre de los patrones usados en la calibración. | Se requiere compra de sondas nuevas: pH STARA3290 Conductividad 013010MD Oxigeno disuelto 087010MD
28 | DAN | DAN - CAN Bogotá | GIAR | Laboratorio de Radioquímica | Multiparametro 01 | Medidores de variables electricas y electronicas | THERMO SCIENTIFIC | Orion Star A215 | Multparámetro CB: 053108 Sonda pH 1 CB: no registra Sonda pH 2 CB:058654 Sonda conductividad CB:no registra | pH:-2.00 a 20.00; Conductividad:0.001 µS a 3000 mS; Resistividad: 2 ohm a 100 meg-ohm; Temperatura:-5 a 105 °C | pH: 0.001; conductividad: 0.001 µS, Resistividad: 2 ohms-cm, Temperatura:0.1 | X | X | X | X | Debe incluir al menos tres puntos de calibración que cubran todo el intervalo de trabajo del equipo. pH = [4,00; 7,00; 10,00] Cond = [1413 µS; 12,9 mS] | Máximo 5 % | Se requiere compra de sondas nuevas: pH Orion 8157BNUMD Conductividad Orion 013005MD
29 | DAN | DAN - CAN Bogotá | GIAR | Laboratorio de Radioquímica | Multiparametro 02 | Medidores de variables electricas y electronicas | HANNA INSTRUMENTS | HI 255 | CB: 09585 | Desde -2 a 16 pH, 0.00 uS/cm hasta 500.0 mS/cm, 0.0 a 400.0 % NaCl | 0.01 pH; 0.01 uS/cm, 0.1 uS/cm, 1 uS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm | X | X | X | X | Debe incluir al menos tres puntos de calibración que cubran todo el intervalo de trabajo del equipo. pH = [4,01; 7,00] Cond = [1413 µS; 12,9 mS] | Máximo 5 % | Se requiere compra de sonda nueva de pH H1131B
30 | DAN | DAN - CAN Bogotá | GIAR | Laboratorio de Radioquímica | Multiparametro portatil | Medidores de variables electricas y electronicas | THERMO SCIENTIFIC | Orion Star A325 | Multparámetro: (S)G09019. (CB)53107. Sonda pH 1: VW1-18619. (CB)N/R Sonda pH 2: YZ1-11076. (CB)058653 Sonda conductividad: VW1-17782. (CB)N/R | pH:-2.00 a 20.00; Conductividad:0.001 µS a 3000 mS; Resistividad: 2 ohm a 100 meg-ohm; Temperatura:-5 a 105 °C | pH: 0.001; conductividad: 0.001 µS, Resistividad: 2 ohms-cm, Temperatura:0.1 | X | X | X |  | Debe incluir al menos tres puntos de calibración que cubran todo el intervalo de trabajo del equipo. pH = [4,01; 7,00] Cond = [1413 µS; 12,9 mS] | Máximo 5 %
31 | DAN | DAN - CAN Bogotá | GIAR / Planta Gamma | Planta Gamma | MONITOR DE CONDUCTIVIDAD | Medición de conductividad | HANNA | BL-983320 |  | 0uS/cm,-199,9uS/cm | 0,1 uS/cm | X | X | X |  | 10uS/cm, 20uS/cm, 50uS/cm | Según las recomentadiones del documento GTC Guía BIPM/ISO para la evaluación y expresiòn de la incertidumbre en las mediciones. | Calibración para ambos sensores.
32 | DAN | DAN - CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Multiparámetro | Medidor de pH y coonductividad | THERMO SCIENTIFC | ORION STAR A325 | 53117 | PH:-2-20, Conductividad: 0.001 μS/cm to 3000 mS/cm | PH: 0.1/0.01/0.001, Conductividad: 0.001 μS minimum, auto ranging up to 4 significant digits | X |  |  |  | PH:3,6,8, Conductividad:1,2,10 | Conductividad: 0.5% of reading ±1 digit > 3 μS; 0.5% of reading ±0.01 μS ≤ 3 μS, PH: ±0.002
33 | DAN | DAN - CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Multiparámetro | Medidor de pH y coonductividad | THERMO SCIENTIFC | ORION STAR A325 | 17128 | PH:-2-20, Conductividad: 0.001 μS/cm to 3000 mS/cm | PH: 0.1/0.01/0.001, Conductividad: 0.001 μS minimum, auto ranging up to 4 significant digits | X |  |  |  | PH:3,6,8, Conductividad:1,2,10 | Conductividad: 0.5% of reading ±1 digit > 3 μS; 0.5% of reading ±0.01 μS ≤ 3 μS, PH: ±0.002
34 | DAN | DAN - CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Sensor de conductividad | Medidor de conductividad | Myron L | CS51 | - | 0-10 to 0-20,000 µS/ppm |  |  |  | X |  | 1, 2 , 10 | - | Dos sondas. Se deben calibrar instaladas en sistema de procesamiento piscina principal reactor
35 | DAN | DAN - CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Sonda conductividad | Sonda para medición de conductividad de equipo multiparámetro | ORION | ORION 013010MD | - | De 1 µS/cm a 200 mS/cm | - |  |  | X |  | Conductividad:1,2,10 | - | Dos sondas
36 | DAN | DAN - CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Sonda conductividad | Sonda para medición de conductividad de equipo multiparámetro | THERMO SCIENTIFC | COND 4-electrode cell, 3m 013010MD | - | De 1 µS/cm a 200 mS/cm | - |  |  | X |  | Conductividad:1,2,10 | - | Dos sondas
37 | DAN | DAN - CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Sonda PH | Sonda para medición de pH de equipo multiparámetro | HAOSHI | H-101 pH | - | 0 to 14 | ± 0.1pH |  |  | X |  |  | - | Dos sondas. Se deben calibrar instaladas
38 | DAN | DAN - CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Sonda PH | Sonda para medición de pH de equipo multiparámetro | ORION | ORION 8107WMMD | - | 0 to 14 | - |  |  | X |  | PH:3,6,8 | - | Dos sondas
39 | DAN | DAN - CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Sonda PH | Sonda para medición de pH de equipo multiparámetro | THERMO SCIENTIFC | ORION 8107UWMMD | - | 0-14 | - |  |  | X |  | PH:3,6,8 | - | Dos sondas
40 | DRM | Central - Bogotá | Investigaciòn en Geoquìmica y Geofìsica Aplicada | Oficina 219 | Medidor Multiparámetro de pH/Conductividad Portátil | Multiparamétrico | Thermo Scientific | Orion Star A325 | Sec 9032952 S 11217 CB 053200 | pH: -2 a 20 unidades ORP: ±2000.0 mV Conductividad: 0.001 µS a 3000 mS | pH: 0.1, 0.01, 0.001 ORP: 0.1 Conductividad: 0.001µS mìnimo; con mìnimo 4 cifras significativas Temp. Ref.: 5, 10, 15, 20, 25 °C (default) | X |  | X | X | pH: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.46 Conductividad: 100 µS, 1413 µS y 12,900 Ms. Calibraciòn ORP automatica de un punto al valor Eh |  | 1. Solución almacenamiento de electrodos Referencia 810001, 475 ml (3 frascos) 2. Solución de limpieza de electrodos Referencia 900024, 60 ml (6 frascos) 3. Botella de almacenamiento de electrodo Referencia 910003, 12 ml (1 repuesto) 4. Se requiree electrodo de pH y conductividad Referencia pH: 8107UWMMD Referencia conductividad: 013010MD
41 | DRM | Central - Bogotá | Investigaciòn en Geoquìmica y Geofìsica Aplicada | Oficina 219 | Medidor Multiparámetro de pH/Conductividad Portátil | Multiparamétrico | Thermo Scientific | Orion Star A325 | Sec 9032953 S 11203 CB 053199 | pH: -2 a 20 unidades ORP: ±2000.0 mV Conductividad: 0.001 µS a 3000 mS | pH: 0.1, 0.01, 0.001 ORP: 0.1 Conductividad: 0.001µS mìnimo; con mìnimo 4 cifras significativas Temp. Ref.: 5, 10, 15, 20, 25 °C (default) | X |  | X | X | pH: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.46 Conductividad: 100 µS, 1413 µS y 12,900 Ms. Calibraciòn ORP automatica de un punto al valor Eh |  | Se requiree electrodo de pH y conductividad Referencia pH: 8107UWMMD Referencia conductividad: 013010MD
42 | DRM | Central - Bogotá | Investigaciòn en Geoquìmica y Geofìsica Aplicada | Oficina 219 | Medidor Multiparámetro de pH/Conductividad Portátil | Multiparamétrico | Thermo Scientific | Orion Star A325 | Sec 9032954 S 11207 CB 053197 | pH: -2 a 20 unidades ORP: ±2000.0 mV Conductividad: 0.001 µS a 3000 mS | pH: 0.1, 0.01, 0.001 ORP: 0.1 Conductividad: 0.001µS mìnimo; con mìnimo 4 cifras significativas Temp. Ref.: 5, 10, 15, 20, 25 °C (default) | X |  | X | X | pH: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.46 Conductividad: 100 µS, 1413 µS y 12,900 Ms. Calibraciòn ORP automatica de un punto al valor Eh |  | Se requiree electrodo de pH y conductividad Referencia pH: 8107UWMMD Referencia conductividad: 013010MD
43 | DRM | Central - Bogotá | Investigaciòn en Geoquìmica y Geofìsica Aplicada | Oficina 219 | Medidor Multiparámetro de pH/Conductividad Portátil | Multiparamétrico | Thermo Scientific | Orion Star A325 | Sec 9032955 S 11208 CB 053198 | pH: -2 a 20 unidades ORP: ±2000.0 mV Conductividad: 0.001 µS a 3000 mS | pH: 0.1, 0.01, 0.001 ORP: 0.1 Conductividad: 0.001µS mìnimo; con mìnimo 4 cifras significativas Temp. Ref.: 5, 10, 15, 20, 25 °C (default) | X |  | X | X | pH: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.46 Conductividad: 100 µS, 1413 µS y 12,900 Ms. Calibraciòn ORP automatica de un punto al valor Eh |  | Se requiree electrodo de pH y conductividad Referencia pH: 8107UWMMD Referencia conductividad: 013010MD
44 | DRM | Central - Bogotá | Investigaciòn en Geoquìmica y Geofìsica Aplicada | Oficina 219 | Medidor Multiparámetro de pH/Conductividad Portátil | Multiparamétrico | Thermo Scientific | Orion Star A325 | Sec 9032956 S 11295 CB 053196 | pH: -2 a 20 unidades ORP: ±2000.0 mV Conductividad: 0.001 µS a 3000 mS | pH: 0.1, 0.01, 0.001 ORP: 0.1 Conductividad: 0.001µS mìnimo; con mìnimo 4 cifras significativas Temp. Ref.: 5, 10, 15, 20, 25 °C (default) | X |  | X | X | pH: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.46 Conductividad: 100 µS, 1413 µS y 12,900 Ms. Calibraciòn ORP automatica de un punto al valor Eh |  | Se requiree electrodo de pH y conductividad Referencia pH: 8107UWMMD Referencia conductividad: 013010MD
45 | DGA | POPAYAN | Geoquímica inorganica y ambiental | OVSPO | MULTIPARÁMETRO G04210 | MEDIDORES DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | THERMO SCIENTIFIC | ORION STAR | 37468 | 0.1 mv, 0.01 UpH, 0.001um/cm |  | X |  | X |  | pH: 2,4,6,7,10 CE: 15, 100,1413,12800 µS/cm | 4.001 pH + / - 0.065;15.2 uS/cm 4.6. E -01; 6.987 pH + / - 0.065;100.3 uS/cm 2.2. E + 00 ; 9.966 pH + / - 0.065; 1411.0 uS/cm 4.8 E +00;979.7 uS/cm 4.1 E + 00
46 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | MULTIPARÁMETRO G04350 | MEDIDORES DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | ORION STAR | A325 | ´020106 | pH 0-14 CE 0-400 mS/cm | 0.1 mv, 0.01 UpH, 0.001um/cm | X | X | X | X | pH: 2,4,6,7,10 CE: 15, 100,1413,12800 µS/cm | 4.001 pH + / - 0.065;15.2 uS/cm 4.6. E -01; 6.987 pH + / - 0.065;100.3 uS/cm 2.2. E + 00 ; 9.966 pH + / - 0.065; 1411.0 uS/cm 4.8 E +00;979.7 uS/cm 4.1 E + 00 | sensores de pH XR3-15858 y conductividad SQ1-12730. algunas veces falla el teclado. Referencia pH: 8157BNUMD Referencia conductividad: 013010MD
47 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | CELDA DE CONDUCTIVIDAD 013010MD | MEDIDORES DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | ORION | 013010MD | AQ1-13893 | CE 0-400 mS/cm | NA | X | X | X |  | CE: 15, 100,1413,12800 µS/cm | uS/cm 4.8 E +00;979.7 uS/cm 4.1 E + 01
48 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | CELDA DE CONDUCTIVIDAD 013010MD | MEDIDORES DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | ORION | 013010MD | AS1-11699 | CE 0-400 mS/cm | NA | X | X | X |  | CE: 15, 100,1413,12800 µS/cm | uS/cm 4.8 E +00;979.7 uS/cm 4.1 E + 02
49 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | ELECTRODO DE pH 8157BNUMD | MEDIDORES DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | ORION | 8157BNUMD | AQ1-15188 | pH 0-14 | NA | X | X | X |  | pH: 2,4,6,7,10 | 4.001 pH + / - 0.065;15.2 uS/cm 4.6. E -01; 6.987 pH + / - 0.065;100.3 uS/cm 2.2. E + 00 ; 9.966 pH + / - 0.06
Note on F47: ====== ID#AAABpq7k9pM María Stella Jiménez (2025-08-21 14:18:34) (con electrodo de pH ROSS Ultra® pH/ATC Triode con cuerpo epóxico, gel de bajo mantenimiento 8107 UWMMD
Note on F48: ====== ID#AAABpq7k9pI María Stella Jiménez (2025-08-21 14:18:34) (con electrodo de pH ROSS Ultra® pH/ATC Triode con cuerpo epóxico, gel de bajo mantenimiento 8107 UWMMD
Note on F49: ====== ID#AAABpq7k9pU María Stella Jiménez (2025-08-21 14:18:34) (con electrodo de pH ROSS Ultra® pH/ATC Triode con cuerpo epóxico, gel de bajo mantenimiento 8107 UWMMD
Note on F50: ====== ID#AAABpq7k9pE María Stella Jiménez (2025-08-21 14:18:34) (con electrodo de pH ROSS Ultra® pH/ATC Triode con cuerpo epóxico, gel de bajo mantenimiento 8107 UWMMD
Note on F51: ====== ID#AAABpq7k9pQ María Stella Jiménez (2025-08-21 14:18:34) (con electrodo de pH ROSS Ultra® pH/ATC Triode con cuerpo epóxico, gel de bajo mantenimiento 8107 UWMMD

## Lote Otras Variables
Consolidado de Necesidades de Mantenimiento y Calibración de Equipos
|  |  | Fecha: | 2025-08-15 |  |  |  | Lote | Otras Variables
N° Ítem | DIRECCIÓN | Sede | Grupo de Trabajo / Laboratorio / Técnica de análisis | Ubicación | Nombre Equipo y/o Instrumento | Tipo de Equipo | Marca | Modelo | P: Placa S: Serial CB: Código Bidimensional | Intervalo de trabajo | Resolución (División de Escala) | Año: 2025 |  |  | Calibración |  | Observaciones
[12 empty] | Mtto Preventivo | Verificación | Calibración | Puntos de calibración | Incertidumbre (CMC)
1 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental /DRX | Laboratorio 216 | Bomba de vacío Serie 36441410 | EQUIPOS DE VACÍO | VACUBRAND | MZ 2C NT | CB: 006590 | 2 - 2.3 metros cubicos por hora | No aplica | X
2 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental /DRX | Laboratorio 216 | Bomba de vacío | EQUIPOS DE VACÍO | Rocker |  | CB:059960 | 23 L / min |  | X
3 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio128 | Bomba de vacío 36441405 | EQUIPOS DE VACÍO | VACUBRAND | MZ 2C NT | 779 | N/A | N/A | X
4 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio128 | Bomba de vacío 36540808 | EQUIPOS DE VACÍO | VACUBRAND | MZ 2C NT | 780 | N/A | N/A | X
5 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 208 | Bomba de vacío | EQUIPOS DE VACIO | Edwards | E2M2 | 2878 |  |  | X
6 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | 224 | Bomba de Vacío Rocker 410 C | Sistema de Vacío | Rocker | Rocker 410 C | CB: 59955 | NA | NA | X
7 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Bomba de vacio Vacuubrand Serie 36540809 | EQUIPOS DE VACÍO | VACUBRAND | MZ 2C NT | 2337 | 2 - 2.3 metros cubicos por hora | No aplica | X
8 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Laboratorio de Preparación de secciones | Bloque H | Bomba de vacío 002857 | EQUIPOS DE VACÍO | EDWARDS | E2M8 | 002857 | N/A | N/A | X
9 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | BOMBA DE VACÍO 39119504 | EQUIPOS DE VACÍO | VACUBRAND | ME 2C NT | 32595 |  | No Aplica | X
10 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Bomba de Vacío | EQUIPOS DE VACÍO | GAST | ROA-V210-AA | 11079 |  | NO REPORTA | X
11 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Pulidos Medellin | Bomba de Vacío | EQUIPOS DE VACÍO | ROCKER | 410C | CB39559 |  |  | X
12 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Pulidos Medellin | Bomba de Vacío | EQUIPOS DE VACÍO | CLS-CIENTIFIC |  | CB055653 |  |  | X |  |  |  |  | Pierde el vacio en el funcionamiento
13 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | Bomba de vacio 009583 | EQUIPOS DE VACÍO | SATO | ST-150 | 12851 | Presion | 10Pa | X |  |  |  |  | Limpieza de componentes internos, suministro de manguera para empatar con el equipo de filtración.
14 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | Bomba de vacio 59486 | EQUIPOS DE VACÍO | ULVAC | G-50D | 14380 | Presion | 10Pa | X |  |  |  |  | Limpieza de componentes internos, suministro de manguera para empatar con el equipo de filtración.
15 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | PLANTA PILOTO | BOMBA VACÍO C514 | PLANTA PILOTO | EBARA | 20NVD6.4A | 13181 (Nuevo 53024) | Caudal | 100 l/min | X
16 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A primer piso ala oriental | Bomba de Vacío | Bomba de vacío | Millipore | Millipore | CB: 5811 | NA | NA | X
17 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A primer piso ala oriental | Bomba de Vacío | Bomba de Vacío | ROCKER | ROCKER410C | 189410-22-BZKB021 | NA | NA | X
18 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LRA | Bloque F - LRA. | Bomba de vacío ALFA_01 | EQUIPOS DE BOMBEO | Bomba: Edwards RV Moror: RV8 | Bomba: 1400. Motor: 200-230/380-460V, 50/60Hz, Three phase | (P)15748/17105. (CB-Antiguo)8576. (S)184990/184930. CB:058901. | Presión. 0-30 (pul H2O). |  | X |  |  |  |  | Limpieza general externa.
19 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LRA | Bloque F - LRA. | Bomba de vacío ALFA LRA | EQUIPOS DE BOMBEO | Bomba: Edwards RV Moror: RV8 | Bomba: 1400. Motor: 200-230/380-460V, 50/60Hz, Three phase | (S)184990/184930. (P)15748/17105. (CB-Antiguo)8576. CB:058901. | Presión. 0-30 (pul H2O). |  | X
20 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LRA | Bloque F - LRA. | Bomba de vacío ALFA_02 | EQUIPOS DE BOMBEO | EDWARDS | E-Lab 2 |  | 1 bar | N/A | X |  |  |  |  | Limpieza interna y externa
21 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Bomba rocker 410C | Equipos de bombeo | Rocker | 410C | CB: 071976 | 23L/min | N/A | X
22 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Bomba rocker 410C | Equipos de bombeo | Rocker | 410C | CB: 071975 | 23L/min | N/A | X
23 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG /C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Bomba de vacío | Sistema de vacío | Pfeiffer | Duo 5M | CB: 030764 |  |  | X | X |  |  |  | Realizar cambio de aceite (colocando el aceite adecuado) y al igual cambio de filtros. Inspeccion fisica, verificacion de funcionamiento de pulsadores, desarmado de equipo, limpieza interna, armado de equipo, pruebas de funcionamiento.
24 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG /C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Bomba de vacío | Sistema de vacío | Pfeiffer | Duo 5M | CB: 030761 |  |  | X | X |  |  |  | Realizar cambio de aceite (colocando el aceite adecuado) y al igual cambio de filtros. Inspeccion fisica, verificacion de funcionamiento de pulsadores, desarmado de equipo, limpieza interna, armado de equipo, pruebas de funcionamiento.
25 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / HUELLAS DE FISION | LHF | Bomba de Vacio Thomson VP280 | EQUIPOS DE VACIO | THOMSON | VP280 | S: 1706/CB: 016577 |  |  | X |  |  |  |  | Revisar continuamente nivel de aceite asi como que la temperatura no externa no supere los 45°C, puede ocasionalmente ante esfuerzo continuado emitir vapor de aceite
26 | DGA | POPÁYAN | OVSPo | OVSPo | BOMBA VACIO | EQUIPOS DE VACÍO | VACUBRAND | ME 2C NT | 37480 | N/A |  | X
27 | DGA | PASTO | OVSPA | OVSPA- Geoquímica | BOMBA VACIO | Equipo Complementario | Vacuubrand | MD 4C NT | ´023228 | N/A | N/A | X |  |  |  |  | se usa para hacer vacío en Botellas Gigenbachy en el momento no está realizando el vacio que se requiere.
28 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | BOMBA DE VACIOS | EQUIPOS DE VACÍO | CONTROLS | 28-WF-2001 | 21602416- CB 076181 | Presion |  | X
29 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | BOMBA PARA VACIOS | EQUIPOS DE VACÍO | FISHER | C.55.JXKPK - 5060 | 10215-133 - 2944 | Presión |  | X
30 | DL | Central Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Preparación | Preparación de Muestras | COMPRESOR | COMPRESORES | ATLAS COPCO | 230/3/60 | 3189 | N/A | N/A | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
31 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 123 | COMPRESOR | COMPRESORES |  | PRPD040002-124 | 52448 |  |  | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
32 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | laboratorio 101- Preparación de Carbón. | COMPRESOR | COMPRESORES | ATLAS COPCO | AC75E300V 230/3/60 AUTOMAN. | 4050 | (1-300)PSI |  | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
33 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio | Compresor | COMPRESORES | MILESTONE |  | 706 |  |  | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
34 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 131 | Compresor JUN AIR 000217 | COMPRESOR | JUN AIR | 6-25 | S:679742 - CB:000217 | Presión máxima 8-10 bar | N/A | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
35 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 204 | Compresor de aire SCHULZ (1) | COMPRESORES | SOLEUS AIR Schulz | MSV 4 MSV 6/30 | 82237 000436 |  | N/A | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
36 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 204 | Compresor de aire SCHULZ (2) | COMPRESORES | SOLEUS AIR Schulz | MSV 4 MSV 6/30 | 82346 000435 |  | N/A | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
37 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Laboratorio de Preparación de secciones | Bloque H | Compresor 14023982 | COMPRESORES | KAESER | KC120-10 | 005284 | N/A | N/A | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
38 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | Compresor | COMPRESORES | Enter USA | No hay Registro | 002939 | N/A |  | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
39 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Preparacion Medellin | Compresor de Piston | COMPRESORES | SCHULZ | MSV 6 | CB 62274 | N/A | N/A | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
40 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Pulidos Medellin | Compresor de Piston | COMPRESORES | ORALGALAXI | SP-70-8 | CB39560 |  |  | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
41 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | COMPRESOR RH00137 | COMPRESORES | IWATA | DSU-04P | 12852 | Presión | 15Kg/m2 | X |  |  |  |  | Suministro de manguera de aire.Manguera de Aire 3/8-pulg 15mt 300 PSI Máx. PVC Ubermann Cambio de aceite
42 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Compresor 31102684 | COMPRESORES | NITTO KOHKI | MEDO LD-120 | 14802 | Caudal volumétrico | 120L/min | X |  |  |  |  | Cambio de aceite
43 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Compresor 90321060 | COMPRESORES | TOSHIBA | Toscon | 14232 | presión 0 a 1,18 Pa | máximo 1700 rpm/ Resolución de presión 0 a 1,18 Pa | X |  |  |  |  | REVISIÒN DE LA CAJA DE ENCENDIDO Y SUMINISTRO, LIMPIEZA, SUMINISTRO DE Manguera de Aire 3/8-pulg 15mt 300 PSI Máx. PVC Ubermann Cambio de aceite
44 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | PREPARACIÓN DE MUESTRAS | COMPRESOR L1319 | COMPRESORES | NIKKISO EIKO | B-B10 | 13065 | Frecuencia 20 rpm a 1725 rpm | Resolución de 20 rpm a 1725 rpm | X |  |  |  |  | No se puede prender (sistema de encendido dañado)
45 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Secador de Muestras de Bombillas 200092 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | N/A | N/A | 12997 | 250 a 500°C | Resolución 250 a 500°C (no tiene división de escala, la temperatura depende de la potencia de la bombilla que se utilice)/ Potencia 1,5 WATTS (100V) | X |  |  |  |  | suministro de bombillos y revisar cables
46 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG/LIES | Bloque I - Primer piso | Compresor - LIES | COMPRESORES | Atlas Copco | Oil-Free Air | S: S2012A26140 CB: N.A. Parte del conflo | 3.5 bar-5 bar (50 psi-75 psi) | N.A | X
47 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | Compresor Panther P15TC | Compresor | HOPEWELL DESIGNS | Panther P15TC | 928212 | Presión 120 Psi (8 Bar). | 10 psi | X
48 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | Compresor Panther P15TC | Compresor | Werther International Inc. 8614 Veterans Memorial Drive-HOUSTON, TX 77088 corresponde al sistema irradiador Rayos X | Panther P15TC | S: 000928212 CB: 39206 | Presión 120 Psi (8 Bar). | 10 psi | X |  |  |  |  | Compresor del del sistema de irradiación Rayos X marca HOPEWELL DESING (CB: 057656, S: 2108456/04)
49 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | Compresor de bajada irradiador Cobalto 60 | Compresor | MANCHESTER - IL TANK | 304978 | S: 0320-5210 CB: 058655 | Presión 200 Psi (8 Bar). | 10 psi | X |  |  |  |  | Compresor del irradiador G-100 (Código Bidimensional: 058655) Cobalto 60
50 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | Compresor de subida irradiador Cobalto 60 | Compresor | HOPEWELL DESINGS | G-100 | 73929 | Dosis absorbida en agua | 1 psi | X |  |  |  |  | Compresor del irradiador G-100 (Código Bidimensional: 058655) Cobalto 60, insumos 4 filtros de aire y 2 litros de aceite SAE 40 O 50.
51 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | Compresor del irradiador G-10 | Compresor | Werther International Inc. 8614 Veterans Memorial Drive-HOUSTON, TX 77088 | P15-TC | S: 001018052 CB: 066447 | Presión 120 Psi (8 Bar). | 10 psi | X |  |  |  |  | Compresor del sistema de irradiación G-10 (CB: 031827).
52 | DRM | Central Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Compresor | Compresor | Elite | CA2070 | CB: 059830 | 6 meses al año | N/A | X |  |  | Ninguno | N/A | Mantenimiento preventivo, cambio de aceite y correa.
53 | DRM | Central Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Compresor | Compresor | Elite | CA30120 | CB: 059830 | 6 meses al año | N/A | X |  |  | Ninguno | N/A | Mantenimiento preventivo, cambio de aceite y correa.
54 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / LAAN | Bloque A primer piso ala oriental | DESHUMIDIFICADOR | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | DAR | DAR-901-35 | CB: 45382 | 30% A 80% | 0.01 | X
55 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / Laboratorio de Radioquímica | Laboratorio de Radioquímica | Deshumidificador | Equipos de enfriemiento y refrigeración | DAR | DAR-901-35 | CB: 045380 | 40 % , 80% HR | N/A | X
56 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / Laboratorio de Neutrones Retardados-LNR | Bloque A primer piso ala oriental | DESHUMIDIFICADOR | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | DAR | DAR-901-35 | CB: 45384 | 30% A 80% | 0.01 | X
57 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / GDR | Almacen 2 - Bloque T | Deshumificador | Deshumificador |  | DPI-70-03 | 47680010457 | N/A | N/A | X
58 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / GDR | Almacen 2 - Bloque T | Deshumificador | Deshumificador |  | DPI-70-03 | 47680010471 | N/A | N/A | X
59 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 1 LSCD | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | SOLEUS AIR | DP1-70-03 | Serial: 49580010676 Códifigo bidimensional: 008747 | 30% A 80% | 0.01 | X
60 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 4 LSCD | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | BIONAIRE | BD20 | Serial: LA012 Código bidimensional: 058001 | 30% A 80% | 0.01 | X
61 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 5 LSCD | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | SOLEUS AIR | DP1-70-03 | Serial: 80010621 Códifigo bidimensional: 3959 | 30% A 80% | 0.01 | X
62 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 6 LSCD | MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | No registra | DAR-901-35 | Códifigo bidimensional: 45366 | 30% A 80% | 0.01 | X
63 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 7 LSCD | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | DAR | DAR-901-35 | Códifigo bidimensional: 45368 | 30% A 80% | 0.01 | X
64 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 8 LSCD | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | DAR | DAR-901-35 | Códifigo bidimensional: 45370 | 30% A 80% | 0.01 | X
65 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 9 LSCD | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | DAR | DAR-901-35 | Códifigo bidimensional: 45372 | 30% A 80% | 0.01 | X
66 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 10 LSCD | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | DAR | DAR-901-35 | Códifigo bidimensional: 45374 | 30% A 80% | 0.01 | X
67 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 11 LSCD | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | DAR | DAR-901-35 | Código bidimensional: 045376 | 30% A 80% | 0.01 | X
68 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 12 LSCD | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | DAR | DAR-901-35 | Código bidimensional: 45386 | 30% A 80% | 0.01 | X
69 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | DESHUMIDIFICADOR 13 LSCD | EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN | DAR | DAR-901-35 | Código bidimensional: 45389 | 30% A 80% | 0.01 | X
70 | DL | Central Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Preparación | Preparación de Muestras | Baño de Ultrasonido Biobase UC-30ST | EQUIPO DE LIMPIEZA | BIOBASE | UC-30ST | 59956 | N/A | N/A | X
71 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | LAB 220 | Baño ultrasonido Sweepzone | SISTEMAS DE PURIFICACIÓN | SWEEP ZONE | S1000 | CB; 000493 | NA | No aplica | X
72 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | BAÑO TERMOSTATADO | MEDIOS ISOTERMICOS | WB20 S/N W41860383 | WB20 | 66905 |  |  | X
73 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | LAB 223 | Limpiador ultrasónico ULTRAMET III | EQUIPOS DE ULTRASONIDO | BUEHLER | ULTRAMET III | CB: 000198 | NA | No aplica | X
74 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 104 LABORATORIO QUÍMICA | ULTRASONIDO FS2001867 | EQUIPOS DE ULTRASONIDO | DECON | FS200 | 12919 | 0 a 30 min | 2,5 min | X
75 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | ULTRASONIDO 2998370 | EQUIPOS DE ULTRASONIDO | SINESONIC | UA200 | 12844 | 0 a 30 min | 2 min | X
76 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | Planchas de agitación | EQUIPO DE AGITACION MECANICA | [5 empty] | X
77 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | Planchas de agitación | EQUIPO DE AGITACION MECANICA | [5 empty] | X
78 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aplicaciones Geoambientales | Lab 206 | Plancha de calentamiento y agitación scilogex | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | SCILOGEX | MS-H280-PRO | S: MR178AJ0001738 CB: 045397 | 100-1500 rpm / temperatura ambiente a 280 °C | 0.5 °C | X
79 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Plato Calentador. | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | CORNING | PC- 500 | 11289- P 010790 |  | 10 °C | X
80 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Pulidos Medellin | Calentador Portaobjetos | Equipo de calentamiento | BUHELER |  | CB5275 |  |  | X
81 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Agitador | EQUIPOS DE AGITACIÓN | Vortex |  | CB10160 |  |  | X |  |  |  |  | inestabilidad de revoluciones
82 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental /DRX | Laboratorio 216 | Agitador | EQUIPOS DE AGITACIÓN | Vortex |  | CB: 043744 |  |  | X
83 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 128 | AGITADOR ORBITAL AVANZADO | EQUIPOS DE AGITACIÓN | SHAKER | NO INFORMA | 25493 |  |  | X
84 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 101 | ANEMOMETRO |  |  | TA465-X-NB | 062629/62630 |  |  | X |  | X | 1m/s 5m/s 10 m/s
85 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | laboratorio 101- Preparación de Carbón. | JUEGO DE TAMICES | EQUIPO DE TAMAÑO DE PARTICULA |  |  | 058559 058562 058558 058574 058570 058555 058567 058566 |  |  |  |  | X | Mallas N° 4-8-16-20-30-40-60-200
86 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 101 | CUARTEADOR 004016 | EQUIPO DE DIVISION |  |  | 4016 |  |  |  |  | X
87 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Orgánica | Laboratorio 101 | CUARTEADOR 00183 | EQUIPO DE DIVISION |  |  | 9183 |  |  |  |  | X
88 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | 202 | Centrifuga | Separadores Gravimetricos | Thermo Scientific | HERAEUS X1 | CB: 57538 | 300 - 4500 rpm | 10 rpm | X
89 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / ICP-MS | 202 | Mezclador giratorio vertical | Equipos de agitación | Biobase | MX-RL-E | CB 58342 | 0 - 80 rpm | 1 rpm | X
90 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 219 | RUEDA HOMOGENIZADORA | HOMOGENEIZADORES DE MUESTRAS | BIOBASE | MX-RD-MAX | S:5451 CB:059958 | N/A | N/A | X
91 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / FRX | LAB 131 | RUEDA HOMOGENIZADORA PREISER | HOMOGENEIZADORES DE MUESTRAS | PREISER | ILPP4A | CB:026886 | N/A | N/A | X
92 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aplicaciones Geoambientales | Lab 206 | Agitador de hélice | EQUIPOS DE AGITACIÓN | COLE PARMER | 50006-03 | S: 250CPU326 CB: 045395 | 50 a 2.500rpm | 10 RPM | X
93 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aplicaciones Geoambientales | Lab 206 | Sonicador ultrasónico UP400ST | EQUIPOS DE ULTRASONIDO | HIELSCHER | UP400ST | CB:059959 | Amplitud Ajustable de 20 a 100%, Indicación de Temperatura °C, °F (-50°C a 200°C) | N/A | X
94 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Espectrofotómetro HACH Serie 970200001967 | ESPECTROSCOPIOS | HACH | DR/2010 | 2339 | 400 a 900 nm | No aplica | X | X | X | 2, 5, 10, 50, 100 , 500 UC
95 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Espectrofotómetro UV-Visible THERMO Serie EV3-172009 | ESPECTROSCOPIOS | THERMO SCIENTIFIC | Evolution 300 | 4088 | 190 a 1100 nm | No aplica | X | X | X |  |  | Realizar calificacion con materiales de referencia
96 | DL | Central Bogotá | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Aguas | Laboratorio 147 | Turbidimetro portátil | ESPECTROFOTÓMETRO | Thermo Scientific | Orion AQUAfast 3010 | 35619 | 0.01 - 1000 NTU | 0,01; 0,1; 1,0 NTU | X | X | X | 800; 100; 20; 0,02 NTU
97 | DL | Manizales | Geoquímica Inorgánica y Ambiental / Manizales | Lab 108 | AGITADOR 621930355469 | EQUIPOS DE AGITACIÓN | THERMOLYNE | 546415 | 32514 |  |  | X
98 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Pulidos Medellin | Agitador Magnético. | EQUIPOS DE AGITACIÓN | CORNING | S: LR33491 |  |  | NO REPORTA | X |  |  |  |  | Equipo para remplazar
99 | DL | Medellin | Geomecánica y Procesos Físicos / Medellin | Lab Geoquimica Medellin | Mesa WILFLEY | EQUIPO DE MEDICIÓN DE PH Y CONDUCTIVIDAD | WILFLEY | REF: 013118L086 | 11273 |  |  | X |  |  |  |  | Oxidacion en el sistema de aceite Oxidacion en el eje Fugas en el sistema de agua
100 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Autoclave RXM90 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO | SHIMPO | 33L | 13002 | 25 a 250ªC | Resolución 25 a 250 ºC | X |  |  |  |  | Mantenimiento preventivo: Revisión general
101 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Celda de Flotación 250g 156 | SEPARADORES FISICOQUÍMICOS | OHTA KIKAY SEISAKUSHO CO., LTD | MS-250g | 14225 | Masa | 250g | X
102 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Celda de Flotación 500g 157 | SEPARADORES FISICOQUÍMICOS | OHTA KIKAY SEISAKUSHO CO., LTD | MS-500g | 14228 | Masa | 500 g | X
103 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Centrifuga 108168 | SEPARADORES GRAVIMÉTRICOS | KOKUSAN | H-11N A | 14754 | Frecuencia 0 a 400 rpm | 0-400 rpm | X |  |  |  |  | De QUIMICA. Equipo operativo Preventivo: Limpieza interna de componentes, lubricación, revisión de conexiones eléctricas.
104 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | CENTRIFUGA 110110 | SEPARADORES GRAVIMÉTRICOS | KOKUSAN | H18 | 12865 | Frecuencia 0 a 400 rpm | 0-400 rpm | X |  |  |  |  | Preventivo. limpieza general interna y externa; revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico - tarjeta electrónica, ajuste de contactos eléctrics, revisión de swiches y cableado- ; revisión, afinación y lubricación de sistema mecánico; revisión y limpieza de motor, rodamientos y cámara; verificación de funcionamiento.
105 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | SELLADORA DE BOLSAS 200333 | EQUIPOS DE CALENTAMIENTO |  |  | 12987 | 3 a 5 seg | Hermeticidad del sellado no tiene divisiòn de escala | X
106 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | SEPARADOR MAGNÉTICO 2141 | SEPARADORES MAGNÉTICOS | FRANTZ | L-1 | 12850 | Corriente 0,1 a 3 Amperios | 0,1 A | X |  |  |  |  | Adaptador código bidimensional 22890
107 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | Regulador de voltaje_20429 | REGULADORES DE VOLTAJE. | SPECTRONIC | No reporta | 12889 | 0 a 1 KW | Capacidad 1 kW /el voltaje no tiene división de escala | X
108 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Turbidímetro 201501067 | ACONDICIONADORES Y CONVERTIDORES DE SEÑAL A/D | SCIENTIFIC INDUSTRIES | 20008 | 30780 | Turbidez 0.01 a 1100 NTU | 0.01 NTU (<100 NTU); 0.1 NTU (para 100 NTU a 999.9) Y 1. 0 NTU (para 1000 a 1100 NTU) | X | X |  | 0, 100 y/o 1000 NTU | N/A | cód. bidimensionales: 30779, 30781) y turbdímetro (cód. bidimensional 30782). Requiere kit de ajuste según fabricante (soluciones patrón 0, 100 y 1000 NTU).
109 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 102 LABORATORIO METALURGIA | Molino Hard Grove MFG01D | EQUIPOS PARA ÍNDICE DE DUREZA | YOSHIDA SEISAKUSHO | 1134 | 12983 | potencia / ciclo | 100W/60 rpm | X |  |  |  |  | Suministro de aceite y sellante, revision de contador rpm
110 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | PREPARACIÓN DE MUESTRAS | Pulverizador de anillos WM10981 | EQUIPOS DE CONMINUCIÓN | KAWASAKI | T-100 | 14089 | 90 a 1000 rpm | Frecuencia: 90 a 1000 rpm; 0,5 a 71 kW | X |  |  |  |  | Revision de resortes y velocidad, suministro de resortes
111 | DL | Cali | Geometalurgia y Geoambiental | 206 LABORATORIO PETROGRAFÍA MINERALOGÍA | ROTAMIXER | EQUIPOS DE AGITACIÓN | HATI | TF2013 | 14384 | Velocidad |  | X |  |  |  |  | Sumistro: Pieza del mecanismo orbital, porque esta frenado
112 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG /C14 | Laboratorio Carbono-14, Sede CAN, Bloque I | Centrífuga HERMLE Z446 | Centrífuga | HERMLE | Z446 | S: 79A1950010 CB: 058408 | 200 a 4000 rpm | 1 rpm | X | X |  |  |  | Inspeccion fisica, verificacion de funcionamiento de pulsadores y display, desarmado de equipo, limpieza interna, armado de equipo, pruebas de funcionamiento. Entregar informe de mantenimiento preventivo, informe de verificación, Etiquetas de mto preventivo.
113 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / HUELLAS DE FISION | LHF | Separador Magnetico Isodinamico Frantz LB-1 | SEPARADORES MAGNÉTICOS | FRANTZ | LB-1 | S:697/CB:003882 |  |  | X | X |  |  |  | Separador magnetico/isodinamico de minerales. Equipo especializado. limpieza general interna y externa. lubricación de partes móviles. cambio de consumibles protectores de rampa. Verificacion campo magnetico con gaussimetro
114 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIANG / HUELLAS DE FISION | LHF | Centrífuga HERMLE Z306 | Centrífuga | HERMLE | Z306 | S: 76145062 CB: 058404 | 200 a 6000 rpm | 1 rpm | X |  |  |  |  | Inspeccion fisica, verificacion de funcionamiento de pulsadores y display, desarmado de equipo, limpieza interna, armado de equipo, pruebas de funcionamiento. Entregar informe de mantenimiento preventivo, informe de verificación, Etiquetas de mto preventivo. Cambio junta o empaque de caucho de la tapa.
115 | DAN | DAN-CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Pinza amperimétrica | Medidor de corriente y voltaje | FLUKE | 337 | 52993 | 1000A, 600V | Corriente: ±2 % +5 dígitos, Voltaje: ±1 % +5 dígitos |  |  | X | Voltaje:10,20,50. Corriente: 100,500,10000mA | Corriente: ±2 % +5 dígitos, Voltaje: ±1 % +5 dígitos
116 | DAN | DAN-CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Multimetro | Medidor de corriente y voltaje | KEITHLEY | - | S: 8842 CB:12724 | 10A, 1000V | Corriente: 500.00 µA, Voltaje: 50mV |  |  | X | Voltaje:10,20,50 V. Corriente: 100,500,1000mA | Voltaje: 0,4%, Corriente:0,61%
117 | DAN | DAN-CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Multimetro | Medidor de corriente y voltaje | FLUKE | 8845A | S: 8845 CB:022724 | 10A, 1000V | Corriente: 500.00 µA, Voltaje: 50mV |  |  | X | Voltaje:10,20,50 V. Corriente: 100,500,1000mA | Voltaje: 0,4%, Corriente:0,61%
118 | DAN | DAN-CAN Bogotá | Reactor | Reactor | Metro Digital | Medidor de distancia | Bosch | DLE 3 601 K16000 | 52994 | 0-50 m | 1 mm |  |  | X | 10,20,30,40,50 | 1,5 mm
119 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | LSCD-CA-022 Barómetro 4 LSCD | MEDIDORES DE PRESION , TEMPERATURA Y HUMEDAD | TITON | Env-Coll 2012/2T | 2703 | PRESIÓN (70 kPa a 102,5 kPa) | 0,001 kPa |  |  | X | 70 kPa; 72.5 kPa; 73.5 kPa; 74.5 kPa; 75 kPa; 75.5 kPa; 77.5 kPa; 80 kPa; 82.5 kPa; 85 kPa; 87.5 kPa; 90 kPa; 92 kPa; 94.5 kPa; 96 kPa; 97.5 kPa; 98.5 kPa; 99.5 kPa; 100 kPa; 101.325 kPa; 102.5 kPa | Máxima de 0,03 kPa | Sotfware Env51Coll.exe (programa), el equipo titon tiene varias sondas,- LSCD-CA-22-T1 medidor de temperatura T1,- LSCD-CA-22-T2 medidor de temperatura T2,- Barómetro LSCD-CA-22 (Barómetro 4 LSCD) medidor de presión, Sensor de humedad LSCD-CA-22 medidor de húmedad (LSCD-CA-22-Humidity Sensor).
120 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | BAROMETRO LSCD-CA-23 | MEDIDOR DE PRESIÓN | VAISALA | PTB330 | N3940500 | PRESIÓN (70 kPa a 102,5 kPa) | 0,001 kPa |  |  | X | 70 kPa; 72.5 kPa; 73.5 kPa; 74.5 kPa; 75 kPa; 75.5 kPa; 77.5 kPa; 80 kPa; 82.5 kPa; 85 kPa; 87.5 kPa; 90 kPa; 92 kPa; 94.5 kPa; 96 kPa; 97.5 kPa; 98.5 kPa; 99.5 kPa; 100 kPa; 101.325 kPa; 102.5 kPa | Máxima de 0,03 kPa
121 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | ELECTROMETRO KEITHLEY | MEDIDOR DE CARGA Y CORRIENTE | KEITHLEY | 6517B | 4509579 | VOLTAJE (fuente de voltaje) CORRIENTE | 5 Mv 10 aA |  |  | X | Fuente de Voltaje: 0, +/-50, +/- 100 V, +/- 150 V, +/- 200 V, +/- 250 V, +/- 300 V, +/- 350 V, +/- 400 V, +/- 450 V, +/- 500 V Corriente: 20 pA, 75pA, 100 pA, 150 pA, 200 pA, 250 pA, 300 pA | 0,0003 0,0015 | SE REQUIERE REUNIÓN PREVIA CON EL LABORATORIO QUE VA A REALIZAR LA CALIBRACIÓN DEL ELECTROMETRO Modelo 6517B puede hacer mediciones de 10 aA a 21 mA.
122 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | PTW-UNITEST | CAPACITANCIA | PTW | 47003 | 74 | Capacitancia | 0.1 |  |  | X | 220 pF | 0.0012
123 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | MICROMETRO | MEDIDORES DE LONGITUD | MITUTOYO | 139-204 | 2041 | LONGITUD | 0,01 mm |  |  | X | 1. INTERVALO DE MEDICIÓN (Base principal): 100 mm a 1000 mm PUNTOS DE CALIBRACIÓN: 100,0 mm; 105,500 mm; 109,08 mm (importante); 112,900 mm ; 117,600 mm; 122,800 mm; 125,000 mm. 2. INTERVALO DE MEDICIÓN (conjunto de varillas): 75 mm a 450 mm PUNTOS DE CALIBRACIÓN: 75 mm, 150 mm, 225 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm. | 1. INTERVALO DE MEDICIÓN (Base principal): ± 2,5 µm 2. INTERVALO DE MEDICIÓN (Vías de extensión): ± 10 µm | El micrometros contiene once (11) varillas y conjunto de llaves metalicas
124 | DAN | DAN-CAN Bogotá | GIAR / LSCD | LSCD | MICROMETRO | MEDIDORES DE LONGITUD | MITUTOYO | 139-204 | 2041 | LONGITUD | 0,01 mm |  |  | X | N/A | N/A
125 | DRM | Central Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Barómetro | Barómetro | Sunroad | FR500 | NA | 6 meses al año | 0,01 inHg | X | X | X | 20, 30 y 40 inHg | 0,005 inHg | Cambio del puerto de carga
126 | DRM | Central Bogotá | Potencial de Minerales/medicion de gases/GMAC | Edificio quimico -Laboratorio 104 | Barómetro | Barómetro | Sunroad | FR500 | NA | 6 meses al año | 0,01 inHg | X | X | X | 20, 30 y 40 inHg | 0,005 inHg | Cambio del puerto de carga
127 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | MAQUINA DE LOS ANGELES | EQUIPOS PARA ÍNDICE DE DUREZA | DIRIMPEX | PC-117 | 1155 - 2848 | masa Velocidad | 0,1 g 30 a 33 RPM | X | X |  | Lectura Tiempo - RPM (3 lecturas): 32-64-97-130-163-196-229-262-295-328 Peso unitario de cada esfera: 390 a 445 g Diametro unitario de cada esfera: 46,8 mm |  | Informe de verificación que cumpla con los requerimientos de la norma ASTM C131/C131M - 20 y INV E-218-13 para dicho equipo para muestras con peso 5000 g ± 25 g.
128 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | PENETROMETRO DE BOLSILLO | EQUIPOS PARA ÍNDICE DE DUREZA | HUMBOLDT | HF-4200 | N.A - 12600 | Presión | 0,25 kg/cm2 | X | X |  | 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 kg/cm2
129 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | PENETROMETRO DE BOLSILLO | EQUIPOS PARA ÍNDICE DE DUREZA | HUMBOLDT | HF-4200 | N.A - 12599 | Presión | 0,25 kg/cm2 | X | X |  | 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 kg/cm2
130 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | MICRO DEVAL | EQUIPOS PARA ÍNDICE DE DUREZA | DIRIMPEX |  | N.A. - 2849 | masa | 1500 g ± 5 g | X | X |  | Lectura Tiempo (ciclo de 2 horas) - RPM (3 lecturas): 20 ciclos en intervalos hasta llegar a las 2 horas - desde 500 hasta 12000 RPM Peso total de la carga de esferas: 5000 g Diametro unitario de cada esfera: 9,5 mm |  | Informe de verificación que cumpla con los requerimientos de la norma INV E-238-13 y INV E-238-13 para dicho equipo para muestras con peso 1500 ± 5 g
131 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | CAZUELA DE CASAGRANDE No. 1 | EQUIPOS PARA ÍNDICE DE DUREZA | R&R | RS-204-51 | -57971 | N/A |  | X |  |  | Verificación de acuerdo a la Norma INV E-125-13 de: * Desgaste de la base y resiliencia * Desgaste de la cazuela y verificación en peso * Desgaste del soporte de la cazuela * Desgaste de la leva * Patas de caucho * Ranuradores * Ajuste y verificación de la altura de caída libre de la cazuela | N.A | Informe de verificación que cumpla con los requerimientos de la norma INV E-125-13 y INV E-125-13 para dicho equipo.
132 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | CAZUELA DE CASAGRANDE No. 2 | EQUIPOS PARA ÍNDICE DE DUREZA | R&R | RS-204-51 | - | N/A |  | X |  |  | Verificación de acuerdo a la Norma INV E-125-13 de: * Desgaste de la base y resiliencia * Desgaste de la cazuela y verificación en peso * Desgaste del soporte de la cazuela * Desgaste de la leva * Patas de caucho * Ranuradores * Ajuste y verificación de la altura de caída libre de la cazuela | N.A | Informe de verificación que cumpla con los requerimientos de la norma INV E-125-13 y INV E-125-13 para dicho equipo.
133 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | CAZUELA DE CASAGRANDE | EQUIPOS PARA ÍNDICE DE DUREZA | CONTROLS |  | CB:009592 | N/A |  | X |  |  | Verificación de acuerdo a la Norma INV E-125-13 de: * Desgaste de la base y resiliencia * Desgaste de la cazuela y verificación en peso * Desgaste del soporte de la cazuela * Desgaste de la leva * Patas de caucho * Ranuradores * Ajuste y verificación de la altura de caída libre de la cazuela | N.A | Informe de verificación que cumpla con los requerimientos de la norma INV E-125-13 y INV E-125-13 para dicho equipo.
134 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | HIDRÓMETRO 151H ** Preguntar | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | HUMBOLDT | H-4242 | N/A - 35480 | 1 -1.038 gravedad específica | 0,001 divisiones a 68 ° F (20 ° C) | X |  | X |  |  | ASTM D 422-63 y INV E-123-13
135 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | HIDRÓMETRO 152H ** Preguntar | EQUIPOS DE VOLUMETRÍA | HUMBOLDT | H-4142 | CB: 012601 | 0 - 60 g/L | 1g / L a 68 ° F (20 ° C) | X |  | X |  |  | ASTM D 422-63 y INV E-123-13
136 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | TAMIZADORA | EQUIPOS DE AGITACIÓN | R&R |  | CB002908 | Tiempo | 10 min (verificar) | X | X |  | Lectura Tiempo (ciclo de 10 minutos) - RPM (3 lecturas): 10 ciclos en intervalos hasta llegar a 10 minutos - desde 200 - 300 - 500 RPM Capacidad de operación: 7 tamices más tapa y fondo Tipo de movimiento: Excéntrico vertical | N.A | Expedición de Informe de verificación que cumpla con los requerimientos de la norma INV E-123 07
137 | DL | DL-CAN Bogotá | Geomecánica y Procesos Físicos / Geotecnia | Bloque I | VELETA DE BOLSILLO | EQUIPOS DE RESISTENCIA | HUMBOLDT | H-4212M | 9591 | 0 kgf/cm² a 1 kgf/cm² | 0,05 kgf/cm2 | X | X |  | 0,3 - 0,5 - 0,9 kgf/cm2 |  | ASTM D8121/D8121M-19

## Hoja1 (hidden)
82
218
56
137
49
542