## LOTE 7 BALANZAS
VIGENCIA | [5 empty] | 2025 | [21 empty] | ACTIVIDADES MINIMAS PARA EL MANTENIMIENTO DURANTE LA GARANTÍA
SERVICIO FORENSE: | [5 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA | [11 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE | [5 empty] | CANTIDAD TOTAL | ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | EQUIPO | GRUPO | AREA TECNOLOGICA | ESPECIFICACIÓN | PRESENTACION | LABORATORIO / ORGANISMO DE INSPECCIÓN | [11 empty] | SECCIONAL
[18 empty] | Boyaca |  |  | CASANARE | META
[6 empty] | GRUPO DE GENÉTICA | GRUPO DE TOXICOLOGIA | GRUPO DE BIOLOGÍA | GRUPO DE ESTUPEFACIENTES | GRUPO DE BALÍSTICA | GRUPO DE EVIDENCIA TRAZA | GRUPO DE CLINICA | GRUPO DE PATOLOGÍA | GRUPO DE LOFOSCOPIA | CENTRAL DE EVIDENCIAS | FISICA | GRAFOLOGIA | GRUPO DE TOXICOLOGIA | GRUPO DE BIOLOGÍA | GRUPO DE GENÉTICA |  | GRUPO DE BIOLOGÍA | GRUPO DE GENÉTICA |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA
21 | Semi-microbalanza |  |  | Semi-microbalanza: 1. Capacidad máx. 200 g a 300 g 2. Legibilidad: 0,01 mg (0,00001 g) 3. Tiempo de estabilización ≤ a 4 s 4. Peso mínimo 15 mg o menor 5. Repetibilidad, típica 0,015 mg o mejor. (0,000015 g) 6. Linealidad: 0,1 mg (0,0001 g) o menor 7. Alimentación eléctrica a 115-120 v 8. Con cabina corta aires. 9. Que incluya masa que permita verificación de la capacidad máxima de la balanza (clase E2) 10. Que incluya capacitación de uso, cuidado y manejo. 11. Guía de nivelado (burbuja de nivel) o de preferencia automática. 12. El equipo a la entrega debe estar calibrado por organismo acreditado ante el ONAC. 13. Mantenimiento preventivo: Uno al año que incluya calibración por organismo acreditado ante el ONAC. | unidad | 1 | [21 empty] | a. Inspección Inicial y Diagnóstico Verificación del estado físico del equipo: cámara de pesaje, pantalla, botones, nivel de burbuja. Revisión de condiciones ambientales: temperatura, humedad, vibraciones y flujo de aire. b. Limpieza Técnica Controlada Limpieza de la cámara de pesaje con paños antiestáticos y alcohol isopropílico (70%). Eliminación de partículas, residuos o contaminantes que puedan alterar la lectura. Limpieza de componentes ópticos o sensores (si aplica), siguiendo especificaciones del fabricante. c. Revisión de Componentes Electrónicos Inspección del cableado, conectores, fuente de alimentación y sensores de carga. Prueba de estabilidad de lectura en condiciones controladas. Validación del software de pesaje y actualización de firmware (si aplica). d. Calibración Metrológico Verificación de linealidad, repetibilidad y sensibilidad. Realizar ajuste de ser necesario, teniendo en cuenta la recomendación OIML R111. Registro de desviaciones y emisión de certificado de calibración. e. Documentación Técnica y Recomendaciones Registro detallado de hallazgos, ajustes realizados y condiciones de operación. Recomendaciones sobre frecuencia de calibración, condiciones ambientales ideales y uso de accesorios.
22 |  |  |  | Balanza Analítica 1. Capacidad máx. 200-300 g 2. División de escala: 0,1 mg (0,0001 g) 3. Tiempo de estabilización <= a 4 s 4. Peso mínimo (USP 0,1 %, típico): 170 mg o menor 5. Repetibilidad, típica: 0,1 mg o mejor. (0,0001 g) 6. Linealidad: 0,2 mg (0,0002 g) o mejor 7. Alimentación eléctrica a 115-120 8. Con cabina corta aires de apertura manual o automática. 9. Que incluya masa que permita la verificación de la capacidad máxima de la balanza (clase F1 o F2) 10. Que incluya capacitación de uso, cuidado y manejo. 11. Guía de nivelado (burbuja de nivel) o de preferencia automática. 12. El equipo a la entrega debe estar calibrado por organismo acreditado ante el ONAC. 13. Mantenimiento preventivo: Uno durante el tiempo de vigencia de la garantia del equipo. | unidad | [5 empty] | 1 | [16 empty] | a. Inspección Inicial y Diagnóstico Verificación del estado físico del equipo: cámara de pesaje, pantalla, botones, nivel de burbuja. Revisión de condiciones ambientales: temperatura, humedad, vibraciones y flujo de aire. b. Limpieza Técnica Controlada Limpieza de la cámara de pesaje con paños antiestáticos y alcohol isopropílico (70%). Eliminación de partículas, residuos o contaminantes que puedan alterar la lectura. Limpieza de componentes ópticos o sensores (si aplica), siguiendo especificaciones del fabricante. c. Revisión de Componentes Electrónicos Inspección del cableado, conectores, fuente de alimentación y sensores de carga. Prueba de estabilidad de lectura en condiciones controladas. Validación del software de pesaje y actualización de firmware (si aplica). d. Calibración Metrológico Verificación de linealidad, repetibilidad y sensibilidad. Realizar ajuste de ser necesario, teniendo en cuenta la recomendación OIML R111. Registro de desviaciones y emisión de certificado de calibración. e. Documentación Técnica y Recomendaciones Registro detallado de hallazgos, ajustes realizados y condiciones de operación. Recomendaciones sobre frecuencia de calibración, condiciones ambientales ideales y uso de accesorios.

## LOTE 9 EQU PROC MUESTRAS
VIGENCIA | [5 empty] | 2025 | [21 empty] | ACTIVIDADES MINIMAS PARA EL MANTENIMIENTO DURANTE LA GARANTÍA
SERVICIO FORENSE: | [5 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA | [11 empty] | DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE | [5 empty] | CANTIDAD TOTAL | ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | EQUIPO | GRUPO | AREA TECNOLOGICA | ESPECIFICACIÓN | PRESENTACION | LABORATORIO / ORGANISMO DE INSPECCIÓN | [11 empty] | SECCIONAL
[18 empty] | Boyaca |  |  | CASANARE | META
[6 empty] | GRUPO DE GENÉTICA | GRUPO DE TOXICOLOGIA | GRUPO DE BIOLOGÍA | GRUPO DE ESTUPEFACIENTES | GRUPO DE BALÍSTICA | GRUPO DE EVIDENCIA TRAZA | GRUPO DE CLINICA | GRUPO DE PATOLOGÍA | GRUPO DE LOFOSCOPIA | CENTRAL DE EVIDENCIAS | FISICA | GRAFOLOGIA | GRUPO DE TOXICOLOGIA | GRUPO DE BIOLOGÍA | GRUPO DE GENÉTICA |  | GRUPO DE BIOLOGÍA | GRUPO DE GENÉTICA |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA
25 | Autoclave | 2. Equipos de intermedia tecnología | 2.1 Equipos de Tecnología intermedia | Esterilizador o autoclave horizontal y/o sobremesa: 1. Capacidad del tanque: 23 Litros ± 5 Litros. 2. Rango de temperatura de esterilización: 121°C a 134°C (el rango de temperatura puede extenderse más allá de los límites especificados). 3. Control con microprocesador 4. Pantalla para visualización de parámetros y gráficos 5. Generador de vapor incorporado o resistencias eléctricas 6. Alarmas de puerta abierta, temperatura y presión 7. Equipo con cargue de agua y desague manual 8. Sistema de pre y post vacío 9. Válvula de seguridad 10. Sistema de seguridad que impida la apertura de la puerta si existe presión en la cámara 11. Programación de ciclos para esterización de líquidos, pipetas, vidrio, instrumental empaquetado y no empaquetado, residuos 12. Sensor de temperatura PT100 13. Cámara interna en acero inoxidable 14. Cámara de una sola pieza 15. Programación de ciclo Bowie and Dick 16. Almacenamiento de los últimos 200 ciclos 17. Sistema de monitoreo del nivel de agua 18. Control de Fo 19. Puerto de comunicación USB o Ethernet 20. Dimensiones: 50 cm ± 10 cm (ancho) x 50 cm ± 10 cm (alto) x 57 cm ± 10 cm (profundidad) 21. Cumpla con las normas ISO 17665-1: Esterilización de productos sanitarios y a las normas de seguridad y EMC: IEC/UL/EN 61010-1, IEC 61010-2-040, EN 61326 y/o normas equivalentes. 22. Método de secado: Sistema de vacío para secado rápido de materiales esterilizados. 23. Condiciones eléctricas: 110-120V / 60 Hz 24. La oferta debe incluir mínimo una bandeja de acero inoxidable, la cual se debe entregar con el equipo 25. Deben incluir todos los accesorios que se requieran para su funcionamiento y se deben especificar dentro de la oferta. 26. Un (1) año mínimo de garantía, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la puesta en marcha a satisfacción. 27. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. | Unidad | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | a. Inspección Técnica Detallada Revisión de la cámara de esterilización por desgaste o corrosión. Verificación de la puerta, bisagras y sistema de cierre hermético. Evaluación de sensores de presión, temperatura y nivel de agua. b. Limpieza Profunda Limpieza interna de la cámara con productos no abrasivos. Desincrustación de residuos minerales en el generador de vapor. Limpieza del colador de drenaje y válvulas. c. Revisión de Componentes Críticos Inspección de la junta de la puerta por grietas o desgaste. Verificación del sistema de vacío y líneas de vapor. Revisión de tuberías, válvulas y conexiones por fugas o obstrucciones. d. Verificación y Pruebas de Funcionamiento Verificación de manómetros y sensores de temperatura. Pruebas de ciclos de esterilización para verificar eficiencia. Validación de parámetros según normas de seguridad y calidad. f. Informe Técnico detallado incluyendo registro de ciclos de prueba y validación de funcionamiento y Recomendaciones para uso adecuado y próximo mantenimiento preventivo.