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ANEXO No. 1 “ANEXO TÉCNICO”

Obligaciones del Contratista: Debe prestar los servicios que se detallarán de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean solicitados por el Contratante, para cada grupo, lote o segmento así:

a. Realizar Mantenimiento Preventivo, el cual incluye:

· Inspección: Revisar el equipo y las partes que lo componen: controles, teclas, interruptores, chasis, incluyendo accesorios como sensores, mangueras, cables eléctricos, conector de alimentación, con el propósito de detectar signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes o cualquier signo que obligue a sustituir las partes afectadas o tomar acciones pertinentes para garantizar el correcto funcionamiento. 
· Limpieza integral interna y externa de los equipos y de elementos electrónicos y eléctricos (como tarjetas, contactos eléctricos, conectores, enchufes y terminales). Limpiar la suciedad, desechos, polvo, moho o manchas, en las partes internas y externas que componen el equipo, empleando los métodos apropiados a las necesidades. Por tanto, se puede incluir: Limpieza interna y externa con limpiadores biodegradables, escobillón y lija (en los casos que aplique); Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando desinfectantes bactericidas no residuales ni corrosivos; Limpieza de elementos electrónicos y eléctricos utilizando limpiador de contactos eléctricos con las siguientes características: no corrosivo, que no deje residuos y que no dañe la capa de ozono. 
· Lubricación: Lubricar motores, bisagras, baleros, y cualquier otro mecanismo que lo necesite. Puede ser realizado en el momento de la inspección, y deben utilizarse los lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes. 
· Verificación del funcionamiento: Realizar las pruebas de funcionamiento del equipo, en todos los modos de operación que estos posean, una vez realizado el mantenimiento preventivo. La verificación se debe realizar en presencia del operario del equipo y del supervisor designado. Al finalizar el mantenimiento el contratista debe entregar el área de trabajo debidamente organizada y limpia. 
· Informe de mantenimiento preventivo realizado y elementos necesarios: Presentar informe de los trabajos de mantenimiento preventivo realizados,  donde se indique: nombre y código del equipo, ubicación, fecha de mantenimiento, repuestos o partes reemplazadas (si aplica), reporte o calificación del estado de funcionamiento del equipo después del mantenimiento, las recomendaciones para la correcta operación y el óptimo funcionamiento del mismo, una lista de los elementos consumibles y repuestos recomendados para el próximo mantenimiento del equipo, indicando las respectivas especificaciones cuando aplique. 

b. Realizar Mantenimiento Correctivo y Reparaciones en caso de requerirlo, el cual incluye: 

· Corrección de los defectos que se aprecian en el funcionamiento del equipo: repararlos para devolver la correcta funcionalidad, lo cual incluye el reemplazo de partes defectuosas o deterioradas, por el desgaste de uso normal del equipo, de modo que prevengan el desgaste en otras partes o sistemas del mismo. 
· Verificación del funcionamiento: Realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos, en todos los modos de operación que estos posean, una vez realizado el mantenimiento correctivo. La verificación se debe realizar en presencia del operario del equipo o del supervisor designado. 
· Informe de mantenimiento correctivo realizado y elementos necesarios: Presentar informe de los trabajos de mantenimiento correctivo realizados,  donde se indique: nombre y código del equipo, ubicación, fecha de mantenimiento, repuestos o partes reemplazadas y reparación realizada, reporte o calificación del estado de funcionamiento del equipo después del mantenimiento correctivo, las recomendaciones para la correcta operación y el óptimo funcionamiento del mismo, una lista de los elementos consumibles y repuestos recomendados para el próximo mantenimiento del equipo, indicando las respectivas especificaciones cuando aplique.

c. Realizar Calibración o Calificación de los equipos, el cual incluye: 

· Verificación y ajuste: de los valores los instrumentos, en los rangos y/o puntos requeridos, comparándolos de manera directa con patrones de medida o materiales de referencia certificados, para garantizar que el instrumento queda en óptimas condiciones técnicas y metrológicas de funcionamiento, utilizando materiales de referencia fabricados y certificados según la Guía ISO 17034 vigente, y/o acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC. 
· Verificación del funcionamiento: Realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos, en todos los modos de operación que estos posean, una vez realizada la calibración. Cuando aplique la verificación se debe realizar en presencia del operario del equipo y del supervisor designado. 
· Certificado de Calibración o calificación: Presentar el certificado de calibraciones realizadas a los equipos, el cual debe cumplir con los requerido en la norma ISO/IEC 17025:2017 sobre informes de calibración.
· Certificaciones de trazabilidad: cuando la calibración sea realizada por trazabilidad, en los casos así requeridos por el laboratorio, se debe entregar copia de las certificaciones de trazabilidad de los materiales de referencia utilizados para la calibración o verificación de los equipos. 

d. Condiciones Generales a los servicios de Mantenimiento, Reparación, Calibración o Calificación de equipos. 

· Para cada equipo y servicio, fijar un adhesivo (etiqueta), en el que se detalle como mínimo lo siguiente: Identificación de la empresa que realizó el mantenimiento preventivo, correctivo y/o calibración, nombre o código del equipo, fecha de mantenimiento y/o calibración, número de informe del trabajo realizado. En todo caso NO se debe indicar la fecha del próximo mantenimiento o calibración. 

· En todos los casos, los informes entregados tanto de mantenimiento o calibración, deberán contener además la siguiente información:

Nombre del Laboratorio: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC – LABORATORIO AMBIENTAL 
Ciudad: CALI – VALLE DEL CAUCA
Dirección: CARRERA 53 # 13A – 50
Teléfono: 602 620 66 00 EXT. 1503

· El los informes y/o certificados se debe anexar a la hoja de vida de cada equipo, como evidencia de su realización, por lo tanto, se deben entregar tanto en médio electrónico como en físico. 
 
· Para los siguientes ítems del Grupo 1: EQUIPOS GENERALES Y DE APOYO; el mantenimiento, calibración y/o calificación requeridos debe ser realizada únicamente por la empresa autorizada en Colombia por cada marca de equipo. 

	ITEM
	EQUIPO

	2
	Compresor de aire, marca Kaeser, 

	3
	Bomba de vacio de tornillo rotativo, marca Kaeser 

	11
	Desionizador de agua marca Barstead Nano Pure /  

	12
	Equipo Desionizador Agua Tipo II /Thermo Scientific Barnstead Pacific TII con tanque de almacenamiento 

	13
	Equipo Desionizador Agua Tipo I /marca Thermo Scientific/ Barnstead Micropure 

	34
	Sonda YSI  (leer OD)- Analizador Automático DBO- SCPSCIENCE 



e. Entregar un cronograma de trabajo al supervisor del contrato al inicio de la ejecución del contrato indicando las fechas y el personal responsable de realizar las actividades de mantenimiento y calibración. 
f. Prestar los servicios en la ciudad de Santiago de Cali, en el Laboratorio Ambiental de la CVC ubicado en la Carrera 53 # 13 A – 50, sitio de ubicación de los equipos, salvo en aquellos casos en que los equipos deban ser llevados a laboratorios especializados para efectuarles los procesos pertinentes, en cuyo caso el contratista asume el trabajo y los costos de embalaje y envío, y se hace responsable por la integridad del los mismos. 
g. Garantizar la logística de embalaje, transporte y aseguramiento de los equipos que deben ser llevados fuera de las instalaciones de la Corporación y que serán entregados en las instalaciones de la Corporación. 
h. El contratista deberá contar con un coordinador de enlace con el propósito de coordinar las actividades, facilitar la comunicación y toma de decisiones. 
i. Garantizar que los elementos o repuestos utilizados para el mantenimiento del equipo o los consumibles, sean nuevos y originales, no re manufacturados; que cumplan con las especificaciones técnicas de la misma marca del equipo o de lo contrario deben ser compatibles con el equipo y funcionar apropiadamente. 
j. Garantizar que el servicio prestado se realice empleando procedimientos y técnicas adecuadas, con previo y pleno conocimiento integral del funcionamiento del equipo. 
k. Contar con todos los equipos, estándares y herramientas necesarias y apropiadas para realizar las actividades que el servicio requiere. 
l. Salvaguardar todos los bienes que la Corporación le asigne. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este. 
m. Informar a la entidad contratante de las situaciones que requieran atención con el fin de tomar las medidas correctivas oportunamente. 
n. Garantizar la dotación permanente de los Elementos de Protección Personal, en cumplimiento de la normatividad relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo y adoptar las medidas de protección y seguridad, necesarias para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquier usuario de la CVC, funcionarios y/o personal a su cargo mientras se lleva a cabo la prestación del servicio.    
o. En caso que aplique, deberá verificar el cumplimiento y desempeño del personal propuesto y de ser necesario, reemplazar a aquellos que no cumplan con las expectativas, conforme a los informes presentados por el supervisor del contrato, dicho personal deberá tener las mismas o mejores calidades (experiencia y formación académica) a las requeridas por la Entidad. 
p. Cumplir con los requisitos establecidos en la Guía para Proveedores IL-007 del Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con la labor específica a realizar en el Laboratorio Ambiental de la CVC.
q. Evitar dejar sustancias o materiales nocivos, que perjudiquen la flora, fauna o salud humana, no contaminar la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua y realizar la entrega apropiada al contratante de los residuos o partes de los equipos, que se originen producto de la ejecución del respectivo servicio.  
r. El contratista deberá responder por las fallas en la operación de los equipos, la mala manipulación de los equipos y repuestos que estuvieron bajo su cargo durante la ejecución de las actividades del contrato. 
s. Para todos los grupos, una vez finalizadas la totalidad de las actividades establecidas en el contrato, deben presentar un documento en el que relacionen los informes de mantenimiento y calibración o calificación (según corresponda) realizados.
t. Para las calibraciones que incluyen error máximo permitido; por ejemplo, calibración de temperatura a 60 °C ± 2 °C, la incertidumbre expandida reportada en la calibración del instrumento bajo calibración debe ser menor que el error máximo incluido en la solicitud (± 2 °C en el ejemplo) para que la calibración sea válida.
u. Para los informes de los equipos que no cuenten con proveedor de calibración acreditado y sean verificados por trazabilidad se debe incluir: método de referencia utilizado, registros derivados de la validación de los procedimientos utilizados para la calibración, documentos de la trazabilidad metrológica de las mediciones (calibración de patrones trazables), documentos y registros sobre el aseguramiento de la validez de los resultados (cronogramas de evidencias de aseguramiento metrológico de los patrones utiizados en la calibración), procedimiento de estimación de la incertidumbre, declaración que las instalaciones y las condiciones ambientales en las que se realiza la verificación son adecuadas para las calibraciones y soportes que demuestren competencia del personal que realiza la verificación. Para dar cumplimiento al documento del IDEAM SAL-PL004 Política de equipamiento.
v. [bookmark: _Hlk211854439]Para todos los grupos; es decir, (1,2,3); El Contratista; por sí mismo y por medio de su personal vinculado o subcontratado, se obliga a mantener en estricta reserva y confidencialidad toda información, documentación, datos, resultados, procedimientos, métodos, registros y demás información técnica, administrativa, financiera o de cualquier otra naturaleza a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato, relacionada con el Laboratorio Ambiental de la CVC y sus actividades inherentes.


A continuación, se relaciona la Tabla 1 “Especificaciones Técnicas”, de cada uno de los equipos, segmentado por Grupos, con las consideraciones del servicio a desarrollar por parte del Contratista así:
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Grupo 1 Equipos Generales Y De Apoyo

	ITEM
	CODIGO
	EQUIPO
	MODELO/SERIE
	UBICACIÓN
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	OBSERVACIONES (PARA MANTENIMIENTO)
	CALIBRACION /VERIFICACION
	OBSERVACIONES (PARA CALIBRACION)

	 
	 
	REFRIGERACION / COMPRESORES / APOYO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	01
	Cuarto Frío
	Fabricacion nacional
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante. (Suministro e instalación de refrigerante si aplica)
	Calibración 
	Temperatura a calibrar 2°C, 4 ± 2 °C, 6°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	2
	226
	Compresor de aire, marca Kaeser, Parte No. 101981,0
	Modelo: SK 15T / serie: 1399
	Operando
	No requerido
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento solamente por Kaeser.  Set filtros compresor SK (1), aceite sintético S-460 2 galones, Kit Service-UNIT ECO DRAIN 31/31F (1); Cartucho remoción extrafino OX-60 (1), Drenador interno automático (1). Servicio técnico
	No aplica
	No aplica

	3
	227
	Bomba de vacio de tornillo rotativo, marca Kaeser, parte No. 1.880.30010
	Modelo: ASV 40 / serie: 1032
	Operando
	No requerido
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento solamente por Kaeser.  Suministro y cambio de filtro de aceite 14bar (1);  Esterilla filtrante 112x112x10 (2) y 710x575x10 (1),   Cartucho de filtro de aire Ø115x253 (1); Aceite sintético S-460 (3 galones), KIT cartucho separado aceite Ø170x 435mm (1); filtro de aire M14x 14,5, Cartucho filtro de aire Ø150x 326mm (1); Servicio técnico, limpieza e inspección del tanque y mantenimiento
	No aplica
	No aplica

	4
	301
	Congelador vertical/ HACEB/
	Modelo:COV AS 245L CE 1P BL/ Serie: CV160140100064.
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento 
	Calibración 
	Temperatura de operación (-25°C a -15°C). Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio

	5
	382
	Refrigerador QLS
	Modelo CR-23-A-SSA-HC/ SERIE:190821574
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento (homogeniedad y estabilidad de la temperatura de trabajo)
	Calibración 
	Calibración 6 + 2°C. por laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio 

	6
	494
	Refrigerador de 300 L marca Frimed 
	Modelo FS-30 serie FF0247FM30222
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante.
	Calibración 
	Temperatura a calibrar 6 ± 2 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 y caracterización del medio

	7
	495
	Refrigerador de 300 L para microbiología marca Frimed 
	Modelo FS-30 serie FF0248FM30222
	Área de extracción
	Si
	No requerido
	Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante.
	Calibración 
	Temperatura a calibrar 6 ± 2 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025. y caracterización del medio

	8
	508
	Congelador horizontal, Electrolux
	Modelo AFC50W3HTW serie 22102814
	Primer piso 
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación de funcionamiento, revisión de  circuito eléctrico y parte electrica. (Suministro e instalación de refrigerante si aplica)
	No requerido
	No aplica

	 
	 
	CAMPANAS EXTRACTORAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	115
	Cabina extractora marca Protenal
	Sin Informacion
	Bodega de reactivos 2° piso
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, lubricación y verificación del funcionamiento
	Calificación
	Calificación con instrumentos trazables y determinación de niveles de explosividad y tiempo mínimo para exposición a ambientes seguros.

	10
	199
	Cabina de seguridad biológica/ ESCO
	Modelo:Streamline SC2-4 A2
Serie: 2012-74426
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Limpieza general del equipo, cambio de luz UV, y  filtros  HEPA 
	SI
	Realizar calificación Flujo 80 a 100 lineal ft3/min. Solicitar certificación clase 1 o 2 de la cabina in situ.

	 
	 
	DESIONIZADORES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	09
	Desionizador de agua 
	Marca BARNSTEAD, modelo D4641/D4742, serie 1090050457268/851970482546
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación de funcionamiento, por empresa autorizada por el fabricante. limpieza de mangueras, Cambio de 8 cartuchos 
	No requerido
	No aplica

	12
	231
	Equipo Desionizador Agua Tipo II / Thermo Scientific Barnstead Pacific TII  con tanque de almacenamiento
	Ref.  50132131 
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante. Lavado y desinfección del tanque de almacenamiento del agua tipo II y verificación del sensor de nivel.  Instalación cartucho (Ref. 09.4011) y  membrana de ósmosis inversa (Ref. 22.0046), suministro Cleaning Solution (CMX25) y jeringa para proceso de desinfección
	No requerido
	No aplica

	13
	520
	Equipo Desionizador Agua Tipo  marca Thermo Scientific Barnstead Micropure
	Ref. 50132373/ Serie 41580063 
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante. Suministro de Cleaning Solution y jeringa (CMX25) para proceso de desinfeción.  Suministro y cambio de cartucho de desinfección micropure (Ref. 09.1102), cambio cartucho pulidor
ultrapuro (09.1006) y filtro estéril 0,2 μ.
(09.1003)
	No requerido
	No aplica

	 
	 
	MULTIPARÁMETROS /CONDUCTIMETROS/ PORTÁTILES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	7
	Conductímetro, marca METROHM, 
	Modelo 712/ Serie: 19137
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración a estandares alto y bajo con  entidad acreditada por ONAC
Cond: 100 μS, 1413 o 1414 μS, 10 mS y 59 mS o cercanos.

	15
	12
	pHmetro, marca METROHM,
	Modelo: 7807 /Serie: 02373
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración a estandares alto y bajo con  entidad acreditada por ONAC
pH: 4,0; 7,0 y 10,0

	16
	310
	Peachimetro Ohaus
	Modelo  Starter 2100/ Serie B817764678
	 Microbiología
	Si
	No requerido
	Mantenimienimiento y  calibración y si se requiere suministro y cambio  del electrodo pH de vidrio con punta de lanza 2 en 1 Ref. 30240974, modelo: ST270.
	Calibración 
	Calibración a estandares alto y bajo con  entidad acreditada por ONAC
pH: 4,0; 7,0 y 10,0

	17
	403
	Multiparámetro, Horiba
	Modelo  U-5000/ serial: 37155
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con  entidad acreditada por ONAC

	18
	404
	Multiparámetro, Horiba
	Modelo  U-5000/ serial: ux9yakrv
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con  entidad acreditada por ONAC

	19
	405
	Multiparámetro, Horiba
	Modelo  U-5000 G/ serial: upp2c0ok
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con  entidad acreditada por ONAC

	20
	463
	Medidor multiparámetro portátil Thermo Scientific
	Modelo Orion Star A329, serial: G15072
	Bodega de campo 1º piso
	Si
	No requerido
	Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display.  Suministro y cambio del sensor de conductividad  Ref. 013010MD, K= 0,475 / 1 µS … 200 mS/cm EP GPH  y suministro del repuesto tapa óptica para sonda de oxígeno (1) Ref. 087001
	Calibración 
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH. Calibrar OD a cero,  agua saturada con aire y 20 mg/L con  entidad acreditada por ONAC

	21
	464
	Medidor multiparámetro portátil Thermo Scientific
	 Modelo Orion Star A329,  serial: G15266
	Bodega de campo 1º piso
	Si
	No requerido
	Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display y suministro del repuesto tapa óptica para sonda de oxígeno (1) Ref. 087001. 
	Calibración 
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH.  Calibrar OD a cero,  agua saturada con aire y 20 mg/L con  entidad acreditada por ONAC

	22
	469
	Multiparámetro, Horiba 
	Modelo U-5000 G /Serie No. S7NH4VTY
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con  entidad acreditada por ONAC

	23
	470
	Multiparámetro, EUTECH INSTRUMENTS,  
	Serie 2282501
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. Calibrar con  entidad acreditada por ONAC

	24
	511
	Medidor portátil de pH  Fisher Scientific 
	Accumet AP110, S/N:3110941
	Bodega de campo 1° piso
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión tarjeta electrónica
	Calibración 
	pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC

	25
	512
	Medidor portátil de pH  Fisher Scientific 
	Accumet AP110, S/N:3110943
	Bodega de campo 1° piso
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC

	26
	513
	Medidor portátil de pH  Fisher Scientific 
	Accumet AP110, S/N:2862378
	Bodega de campo 1° piso
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC

	27
	569
	Medidor portatil multiparámetro / Hanna
	HL9829-00041
	Bodega de campo 1º piso
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH. Calibrar OD a cero,  agua saturada con aire y 20 mg/L con  entidad acreditada por ONAC

	28
	595
	Multiparámetro, Horiba 
	Modelo U-5000  /Serie No. LXTXWVC8
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. Calibrar con  entidad acreditada por ONAC

	29
	596
	Monitor de compuestos orgánicos volátiles VOC Marca  Rae-Systems 
	Modelo: MiniRae 3000 / Serie: 592926425
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, según el manual del equipo
	Calibración
	Se debe realizar calibración de acuerdo al manual del equipo

	 
	 
	OPTICA O SIMILARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	201
	Espectrofotómetro UV-Vis HACH
	Modelo DR 6000 / Serie 1450117
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	Calibración longitud de onda  390, 410, 605, 612 y 690 nm (o cercanas) por entidad acreditada por ONAC

	31
	204
	Microscopio binocular, Leica
	Modelo: DM500
Serie: 8040079145M
	Hidrobiología
	Si
	No requerido
	Mantenimiento preventivo del equipo para oculares y objetivos 4X, 10X y 100X. Limpieza general del equipo (oculares, objetivos, condesador, etc). Revisión de la parte eléctrica.
	No requerido
	No aplica

	32
	205
	Microscopio estereoscopio, Leica
	Modelo: EZ4
Serie: 104471975732128
	Hidrobiología
	Si
	No requerido
	Mantenimiento preventivo al equipo, en especial revisión de oculares y objetivo. Limpieza general y revisión de los obturadores, macrometro y micrometro, luces, etc. Revisión y ajuste del prisma.
	No requerido
	No aplica

	33
	459
	Turbidímetro, Marca: Hach
	Modelo:2100Q
Serie:14090C035038
	Aguas
	Si
	No requerido
	Mantenimiento preventivo del equipo para la lámpara, circuito eléctrico y limpieza general. 
	Calibración
	Calibración del equipo en los puntos 10 NTU, 20 NTU, 100 NTU y 800 NTU. El intervalo de medición del equipo es de 0 a 1000 NTU

	34
	474
	Sonda YSI  (leer OD)- Analizador Automático DBO- SCPSCIENCE
	Sonda YSI ProBOD; serie 21H12941; Sensor Type: Optical; dynamic luminescence quenching lifetime detection,  0-20 mg/L, ±0.1 mg/L or ±1% reading, whichever greater; 20-50 mg/L, ±15% reading
0-200%, ±1% reading or ±1%, whichever greater; 200-500%, ±15% reading                                                      Modelo BOD-300; NS BOD0121450079
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento Y comprobación con tabla estandar de Oxigeno - proveer Sensor reemplazable OD y protector del sensor (punta del sensor cap.) -  Verificacion de los ejes X, Y y  Z; en todos los rack; llenado de botellas winkler en los rack A, B y C.          Pruebas de encendido.                  Cambio de consumibles(mangueras)
	Calibración
	Calibración in situ de sonda de oxígeno oxígeno cero < 0,2 mg/L, agua saturada con aire y 20 mg/L con  entidad acreditada por ONAC

	35
	504
	Lector de microplacas / Marca: Eurofins Abraxis
	Modelo: 4303
Serie: 4303-1204
	Hidrobiología
	Si
	No requerido
	Mantenimiento preventivo del equipo  incluyendo inspección, limpieza y verificación del funcionamiento/
Revisión de filtros. 
	Calibración
	Calibración del equipo, exactitud fotométrica ±(1% ±0,010) 0,0 a 1,5 ABS ± (2% ±0,010) 1,5 a 3,0 ABS. Calibración filtros, el equipo cuenta con los rangos de longitud de onda así: 4 filtros estándar: 405, 450, 492 y 630 nm.
6 filtros: 405, 450, 492, 545, 600 y 630 nm. EL ANÁLISIS EN EL EQUIPO SE HACE A 450 nm. 

	36
	586
	Espectrofotómetro / Marca: Thermo
	Modelo: Genesys 40
Serie: 9A2C348007
	Aguas
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración
	Calibración del equipo en las longitudes de onda 400 nm, 410 nm, 630 nm, 647 nm, 664 nm y 750 nm, o cercanas, cuatro de las cuales son las longitudes de onda usadas en el análisis de clorofila.  
Calibración del equipo en la longitud de onda 600 nm, o cercana la cual se usa para determinar la densidad óptica bacteriana para la verificación de métodos microbiológicos.  

	 
	 
	VARIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	16
	Molino Electrico
	NA
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	No requerido
	No aplica

	38
	169
	Sellador  Quanti-tray 
	Modelo:2X
Serie: 10-236-06784
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Limpieza completa del equipo, interna y externa y cambio de piezas en caso requerido 
	No requerido
	No aplica

	39
	197
	Cabina para análisis de fluorescencia 
	Modelo:CM-10A
Serie: 1845075
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Revision y limpieza del equipo, verificacion, limpieza de las gafas y lampara UV 
	No requerido
	No aplica

	40
	200
	Titulador Titroline Alpha Plus
	475110
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655).
Calibración de electrodo de pH en los puntos 4,0; 7,0 y 10,0 

	41
	206
	Agitador, marca HEIDOLPH
	Modelo 541-20008-00 REAX 20/8
	Área Instrumentacion
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento a 30 RPM
	No requerido
	No aplica

	42
	286
	Plancha de Agitacion SCI Logex
	Modelo MS-S, número de serie: MD3F001749
	Área Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	No requerido
	No aplica

	43
	370
	Digestor Macro-kjeldahl, marca Electrothermal 
	Modelo MQ3868B/E
Serie: M893700
	Extracción
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza y verificación del funcionamiento, revisión y ajuste circuito eléctrico , verificación y ajuste cableado y terminales eléctricas, funcionamiento de la manta, revisión y ajuste de resistencias, revisión control de temperatura
	No requerido
	No aplica

	44
	372
	Lavadora de cristalería de laboratorio / Labconco
	Modelo FlskScrubber/ Serie 190880919/ / calentador Bosh Tronic 220V
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante.  Suministro y cambio de empaques 
	No requerido
	No aplica

	45
	468
	Agitador Vortex, Operación de contacto y continuo
	Modelo: MX-S, Marca: LB PRO, Cat N°: 821200040244
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento.  Suministro y cambio del cabezal de goma
	No requerido
	No aplica

	46
	516
	Agitador Horizontal, marca EBERBACH CORPORATION
	Modelo: NC0879533/
Serie: SN0000568
	Área de extracción
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Número de oscilaciones (entre 160 RPM y 200 RPM) 180 ± 20 RPM/ 
Verificación trazable

	47
	563
	Centifruga, Marca:Infitek
	Modelo: CFG-21J
Serie: IFTJW230925001
	 
	Si
	No requerido
	Limpieza general, revisión del rotor y circuito eléctrico. 
	No requerido
	No aplica

	48
	564
	Bomba de vacío, Merck
	Referencia WP 6111560. 
Serial N°: VB5D029850
	 
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	No requerido
	No aplica




Grupo 2. Equipos Masa, Temperatura, Volumen
	ITEM
	CODIGO
	EQUIPO
	MODELO/SERIE
	UBICACIÓN
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	OBSERVACIONES (PARA MANTENIMIENTO)
	CALIBRACION /VERIFICACION
	OBSERVACIONES (PARA CALIBRACION)

	 
	 
	MASA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	141
	Balanza, marca  METTLER, modelo  PC-24, Carga máxima: 24.000 g y Carga mínima: 20 g, d: 1 g
	marca  METTLER
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	Calibración  (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad

	2
	167
	Balanza Analitica, marca METTLER TOLEDO/ Máx 220 g. d 0,1 mg
	Modelo: NewClassic MF/Mod: ML 204  /01
	Hidrobiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	Calibración  (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad

	3
	260
	Balanza de precision de campo  (Emisiones) (ADAM) Rango: 0- 600 g Resolución: 0,01 g
	Modelo: HCB602H
	Área Instrumentación
	Si
	No aplica
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento 
	Calibración 
	Calibracion  (masa) y ajuste con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad

	4
	300
	Balanza Analitica, marca OHAUS/ Máx 2200 g. d 0,01 g
	Modelo: ADVENTURER/Serie: B7355583628
	Laboratorio de Aire
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración  (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad

	5
	309
	Balanza Ohaus/ Máx 210 g. d 0,1 mg
	Modelo  PX124 /Serie: 820863996
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad

	6
	383
	Microbalanza para filtros con mesa anti-vibratoria, marca REDWAG, modelo MYA 5.4 Y.F., serie 622596
	Marca REDWAG, modelo MYA 5.4 Y.F.
	Microbiología
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad

	7
	514
	Balanza analitica  (Emisiones). Resolución: 0,00001 g    (Ohaus).Rango: 0-220g
	Modelo EX225/AD-serie C227396299).
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento 
	Calibración 
	Calibracion  (masa) y ajuste con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad

	8
	268
	
	Juego de pesas  1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 y 100 g



	Juego de pesas Clase E2
	Laboratorio de Aire
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	9
	303
	Pesa de 2 kg, marca SB LTDA
	Modelo clase M1, número de serie 2361
	Centro de documentación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	10
	409
	Pesa de 200 g, cilíndrica, marca  Sartorius 
	Modelo clase E2
	Centro de documentación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	11
	515
	Juego de pesas  5, 50, 100, 200(2) y 500 mg laminas (6), 1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100 y 200 g (2) cilíndricas (11)
	Clase de exactitud E2, marca Kern & Sohn GmbH, serial G2233478. 
	Centro de documentación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	 
	 
	TEMPERATURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	11
	Incubadora  PRECISION SCIENTIFIC 815
	Modelo 815/ N serie 84026377
	Laboratorio Aguas
	Si
	Si
	Inspección, Diagnóstico de su estado, verificación de homogeneidad y estabilidad de la temperatura de trabajo, verificación y revisión del sistema eléctrico y electrónico. Ajuste. Revisión y cambio de repuestos consumibles (ventiladores), cambio de gas refrigerante. corregir partes oxidadas
	Calibración 
	Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C  y caracterización del medio

	13
	33
	Horno de secado, Binder
	ED-115/980423
	Área de extracción y destilación
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Por entidad acreditada en la temperatura a 110 °C + 5 °C y caracterización del medio

	14
	103
	Baño Maria, Memmert
	Modelo: WB 147/serie:
1495,0794
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. Cambio del botón encendido
	No requiere
	No aplica

	15
	216
	Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC
	Modelo ETHG-912, serie BOE330-2
	Coordinación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C.
Calibración de humedad a 30%, 50% y 80%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	16
	218
	Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC
	Modelo ETHG-912, serie BOE330-4
	Bodega de campo 1º piso
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C.
Calibración de humedad a 30%, 50% y 80%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	17
	223
	Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC
	Modelo ETHG-912, serie BOE330-9
	Coordinación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C.
Calibración de humedad a 30%, 50% y 80%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	18
	224
	Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC
	Modelo ETHG-912, serie BOE330-10
	Coordinación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C.
Calibración de humedad a 30%, 50% y 80%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	19
	234
	Baño Maria, Memmert
	Modelo: WNB 7- 45/serie: L613,0168
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Por entidad acreditada en la temperatura a  77 °C + 2 °C y caracterización del medio

	20
	257
	Termometro trazable a Nist, marca H.B. INSTRUMENTS COMPANY
	Modelo CAT 61054-649, número de serie H.B.34372 
	Centro de documentación
	Si
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de -18°C, 5°C y 10 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	21
	258
	Termometro trazable a Nist, marca H.B. INSTRUMENTS COMPANY
	Modelo CAT 61054-649, número de serie H.B.34431 
	Centro de documentación
	Si
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 20°C, 30°C y 60 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	22
	302
	Baño Maria, Memmert
	Modelo: WNB 7- 45/serie: L417,1045
	Laboratorio Aguas
	Operando
	No requerido
	No requerido
	No requiere
	No aplica

	23
	308
	Horno de secado, Memmert
	Modelo: UN 110/serie: B4172345
	Área de cromatografia
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión de la parte eléctrica y ajustes si es necesario
	Calibración 
	Calibración de temperatura a 104 °C ± 1°C, 110 °C + 5 °C y 180 °C  por entidad acreditada ONAC y  caracterización del medio

	24
	311
	Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE
	Modelo Biotemp, número de serie 000347
	Área de microbiología
	NO
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y  Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	25
	312
	Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE
	Modelo Biotemp, número de serie 000348
	 Área de instrumentación
	NO
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y  Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	26
	313
	Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE
	Modelo Biotemp, número de serie 000349
	Área de extracción
	NO
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y  Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	27
	371
	Manta de calentamiento, marca ELECTROTHERMAL,
	Modelo EME61000/CEBX1, serie M846940
	Área de extracción
	Si
	Si
	La posición  1(izquierda a derecha) no regula la temperatura, revisar y reparar
	No requerido
	No aplica

	28
	375
	Termoreactor/ Merck
	Modelo TR 620, serie 19085216
	Laboratorio Aguas - DBO
	Si
	Si
	Limpiar a fondo  el bloque térmico, revisión y limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos.  Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Temperatura de operación 150°C + 2°C . Calibración con laboratorio acreditado por ONAC en 5 pozos aleatorios, incluyendo los dos bloques y caracterización del medio

	29
	377
	Termohigrómetro/ Fisherbrand Traceable
	Traceable Memorry-Loc NS 192370026
	Área de Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display
	Calibración
	Calibración: 
Temperatura de 15°C, 20 ± 1°C y 30 °C.
Humedad a 20%, 30% y 45%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	30
	378
	Termohigrómetro con datalogger, marca TRACEABLE
	Modelo MEMORY-LOC, serie 192370029
	Área de extracción
	Si
	No requerido
	Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display
	Calibración 
	Calibración: 
Temperatura de 15°C, 20 ± 1°C y 30 °C.
Humedad a 20%, 30% y 45%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	31
	456
	Termómetro digital, marca H-B Instrument
	Serial AB42109
	Área de microbiología
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 2, 6 y 13 ± 2  °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	32
	457
	Termómetro digital, marca H-B Instrument
	Serial AB42519
	Área Aguas
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 35 ± 0,5 °C y 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	33
	458
	Baño de Agua Marca: MEMMERT
	Modelo: WNB14
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	No requerido
	No aplica

	34
	462
	Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPIDN30
	Modelo 2021/ Serie: 004588849
	Microbiología
	Si
	Si, fuera de servicio
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Revisión y cambio de termostato, presenta mensaje de error y no controla la temperatura
	Calibración 
	Temperatura de calibración 60 °C ± 2,0 °C; 41°C ± 0,5°C; 45°C ± 0,5°C Calibración con laboratorio acreditado por ONAC

	35
	479
	Termometro digital para termocuplas, marca Fluke
	Serie 56192077MV
	Centro de documentación
	Si
	No requerido
	Limpieza, verificación de circuito eléctrico, repuesto de bateria
	Calibración
	Calibración de temperatura de -5°C, 20 ± 1,0°C; 35 ± 0,5 °C; 44,5 ± 0,2°C;  60 ± 2,0 °C; 77 ± 2°C, 90 °C; 103 ± 2,0°C; 104°C ± 1 °C; 110 ± 5,0°C; 180 °C   por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	36
	486
	Termómetro para refrigerador, marca Traceable, 
	Serie 210958712
	 Microbiología
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de -18 °C; 6 ± 2°C y 10 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	37
	487
	Incubadora de convección forzada JP Inglobal Ref. JPIDF256
	Modelo 2021/ Serie: 004588830
	Laboratorio Aguas
	Si
	Si, fuera de servicio
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Revisión y cambio de termostato, presenta mensaje de error y no controla la temperatura
	Calibración 
	Temperatura de operación 35 °C ± 0,5 °C. con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio

	38
	488
	Incubadora DBO marca JP Inglobal / JPIR581+C44:G45
	Modelo 2022/ serie: 4588853
	Laboratorio Aguas
	Si
	No
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. Ajuste interno de puertas de vidrio. Suministro de dos celdas Peltier 159W (ref. JP-AC-162) y dos fuentes 24VDC 20A (ref. JPUP-24V-20A
	Calibración en las areas de uso interno
	Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C (6 posiciones dentro de la incubadora) y caracterización del medio

	39
	489
	Incubadora DBO marca JP Inglobal / JPIR581
	Modelo 2022 / serie: 4588854
	Laboratorio Aguas
	No
	Si
	Inspección, Diagnóstico de su estado, verificación  de homogeneidad y estabilidad de la temperatura de trabajo. Ajuste interno de puertas de vidrio. Suministro  e instalación de dos fuentes 24VDC 20A (ref. JPUP-24V-20A - No está funcionando
	Calibración en las areas de uso interno
	Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C (6 posiciones dentro de la incubadora) y caracterización del medio

	40
	493
	Autoclave horizontal digital 140 L Jpinglobal 
	Modelo 2022/ Serie: 004588832
	Microbiología
	Si
	Si
	Limpieza de la cámara de trabajo, ductos y tanque de almacenamiento de agua, corrección de fugas si aplica.   Falla en el termostato o control de temperatura por lo cual se sube sin control y  se debe apagar 
	Calibración 
	Temperaturan 121°C ± 2 °C  (200 kPa+/- 10 kPa) Validación de Temperatura con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio

	41
	506
	Baño de agua con recirculación marca Thermo Scientific
	Modelo TS COL 35 1184M01 / Serie: 300552118
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento 
	Calibración 
	Temperatura de operación 44,5°C ± 0,2°C. con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio

	42
	546
	Termómetro con sonda, Control company
	Serie 211001325
	Laboratorio aguas
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperaturas 20 ± 1,0°C; 35 ± 0,5 °C y 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	43
	547
	Termometro digital de punzón, H-B Instrument
	Serial AB46807
	Laboratorio Aguas
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 2 °C, 6 °C y 13 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	44
	565
	Termoreactor /Merck 
	TR620 serie 1712010001
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión y limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos
	Calibración 
	Temperatura de operación 150 °C + 2°C. Calibración con laboratorio acreditado por ONAC en 5 pozos aleatorios los 2 bloques, y caracterización del medio

	45
	574
	Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPIDN30
	Modelo 2021/ Serie: 004588850
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Cambio si lo requiere de resistencia de calentamiento (Ref. JPRA-INC-30L)
	Si
	Temperatura de operación 60°C ± 2,0 °C, Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio

	46
	575
	Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPID256
	Modelo 2021/ Serie: 004588831
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Cambio si lo requiere de resistencia de calentamiento (Ref. JPRA-INC-256L)
	Si
	Temperatura de operación 35 °C ± 0,5 °C. Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio

	47
	581
	Termometro digital de punzón, H-B Instrument
	Serial AB46808
	Entrada de muestras
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperaturas 2°C; 10°C y 15°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	48
	583
	Termómetro con sonda, Control company
	Serial 211001326
	Centro de documentación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperaturas de 20 ± 1,0 °C; 35 ± 0,5 °C; 44,5 ± 0,2°C; 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025

	 
	 
	VOLUMEN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	389
	Transferpipeta  0,5 - 5 ml, 
	Modelo:GIANT Modelo S/ /Serie: S05M51105004
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	50
	390
	Micropipeta, monocanal, ajustable, 10 - 100 µL
	BOECO / SA Series
	Área Cromatografía
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	51
	392
	Micropipeta, monocanal, ajustable, 20 - 200 µL
	ACCUMAX / LK678144
	Área Cromatografía
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	52
	394
	Transferpipeta  de 1  - 10 mL/ Brand/ 
	Modelo: Transferpette S/ Serie: 19D54021
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	53
	395
	Transferpipeta  de 100 - 1000 µL/ escala 0,005, Brand/ 
	Modelo: Transferpette S/ Serie: 19G06568
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	54
	398
	Transferpipeta  1-10 mL, Boeco
	SN: 10N66706
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	55
	423
	Transferpipeta Brand 0,5 - 5 ml, 
	Modelo:Transferpette S/ /Serie: 19E64174
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	56
	460
	Transferpipeta Marca Boeco, Volumen 100-1000 µl
	Serie: NI1038031
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	57
	410
	Micropipeta monocanal, BRAND ajustable, 100 - 1000 µL 
	Modelo: Transferpette S/ Serie: 19D54021
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	58
	411
	Micropipeta monocanal, Brand  ajustable, 0,5 - 10 µl
	Transferpette S/Serie: 05L32289
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	59
	412
	Micropipeta monocanal, BOECO (SA SERIES), ajustable, 10 - 100 µL
	BOECO/Serie: CT14623
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	60
	461
	Transferpipeta  de 100 - 1000 µL
/ BOECO / 
	Modelo: BOE9611100/     Serie: ME905968
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	61
	490
	Micropipeta monocanal, Brand ajustable, 0,5 - 5 mL
	Transferpette S/Serie: 19E64175
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	62
	413
	Micropipeta monocanal, ACCUMAX (A Series) ajustable, 20 - 200 µl
	ACCUMAX/Serie: GK451542
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	63
	505
	Transferpipeta multicanal 30-300 µl/ Brand
	Modelo: Transferpette S-8
Serie: 21C34020
	Hidrobiología
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	64
	549
	Micropipeta, monocanal, ajustable, 100 - 1000 µL
	BOECO / HF414238
	Área Cromatografía
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC  y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) en los siguientes volumenes: 50 µl, 100 µl y 250 µl. 

	65
	571
	Micropipeta, monocanal, ajustable, 0,5 - 5 mL
	BRAND / LK678675
	Área Cromatografía
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	66
	584
	Micropipeta 0,5 a 5 mL. Autoclavable/ Accumax A. 
	Cat AV-905. Serial GK451442
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	67
	591
	TRANSFERPIPETA  1000 - 10000 µL/ GIANTS
	NS: S10M90321015
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	68
	481
	Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML
	Serie: 21k62572
	Área suelos
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	69
	482
	Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML
	Serie: 21k82573
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	70
	483
	Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML
	Serie: 21k60814
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	71
	484
	Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML
	Serie: 21k62571
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	72
	485
	Bureta digital  - Titrette Brand 25 ML
	Serie: 21K60801
	Área Aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	73
	580
	Bureta digital Brand de 25 mL, Dispensette
	DE-M21, serie 21K62570
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	74
	592
	Transferpipeta 20-200 µL 
	Cat BOE9610220, LK677767
	Laboratorio aguas
	No requerido
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	75
	599
	Transferpipeta Rango 500- 5000 µl
	S05M51105030
	Laboratorio aguas
	No requerido
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	76
	518
	Dispensador de medios 
	Modelo: FlexiPump Pro 
Serie: 562000S03043
	Microbiología
	No requerido
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)

	 
	 
	EQUIPOS EMISIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	230
	Manómetro digital-DWYER/  Rango: (0-30 psi)(0-61,08 In Hg)
	Modelo 477 AV-6/ serie 062CMY-
	Laboratorio aire
	SI
	Corregir fuga a manometro si se requiere
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, realizar prueba de fugas
	Calibración 
	Calibración de presión con entidad acreditada por ONAC en Rango: 0-61,08 in Hg

	78
	274
	Inclinómetro digital / Smart tools
	Modelo L6786/serie 162/46-11)
	Laboratorio aire
	SI
	
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento.
	Calibración 
	Calibración con entidad acreditada por ONAC de angulo en el rango 0-90°

	79
	254
	Analizador de gases de combustión/  E.Instruments
	 Modelo E8500/ serie 12180
	Laboratorio aire
	SI
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración sensores electroquímicos 
	Calibración sensores electroquímicos de O2(Rango 0-21%), NO(Rango 0-4000 ppm), NO2(Rango 0-1000 ppm), sensor de CO2 -non dispersive infrared (NDIR) (Rango 0-20%),el certificado debe contar con trazabilidad de equipos NIST o en su defecto de fabrica. Se sugiere ponerse en contacto con Carey Hollman <carey.hollman@sauermanngroup.com> y/o  Joe Abadia -Premac cel 3117499826

	80
	181
	Consola de muestreo isocinético marca: ENVIRONMENTAL SUPPLY
	Modelo: C-5000, No. de serie: 1849.
	Laboratorio de Aire
	No Aplica
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento y ajuste del medidor de gas seco en caso necesario
	Calibración 
	Verificación con patrón trazable siguiendo metodología EPA: de gasometro seco y placa de orificio de consola isocinética de acuerdo a US EPA 5(Numeral 10.3.1). Determinación Coeficiente Gamma (Y) y ΔH@, con procedimiento US EPA 5. Rango: (0,33 a 1,2) ft3/min 

	81
	181
	Consola de muestreo
	 
	Laboratorio de Aire
	SI
	No requerido
	Inspeccion,limpieza ,revision del circuito electrico y electronico y Verificacion del funcionamiento de los equipos electricos y electronicos (Indicador de temperatura Marca Jenco modelo 765,controladores de temperatura ), realizar los ajustes respectivos y cambio de cableado o conector si se requiere/  Realizado solo por tecnólogo o ingeniero electrónico
	No aplica
	No aplica

	82
	181
	Medidor tipo diafragma-modelo S-275 –Sensus
	S/N: 15032198.
	Laboratorio de Aire
	No Aplica
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de caudal con entidad acreditada por ONAC

	83
	181
	Manómetro inclinado .Intervalo de medicion 0 In H20 a 10 In H20(Marca Dwyer)
	 
	Laboratorio de Aire
	No Aplica
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento 
	Calibración 
	Calibración de columna de  liquido mano y barometricas, con entidad acreditada por ONAC

	84
	182
	Calibrador de termocuplas Marca Fluke 714; SERIE: 1637008 
	 
	Laboratorio aire
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 0 - 400 °C (0-20-130-260-400ºC)

	85
	181
	Termocupla tipo k  - Caja fría - perilla de la consola No. 4.
	 
	Consola de muestreo
	No Aplica
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/  Rango 35 - 68 °F, (35-55-68 ºF)

	86
	181
	Termocupla tipo k    Caja caliente-  perilla de la consola No. 3.
	 
	Caja Caliente
	No Aplica
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)

	87
	181
	Termocupla tipo k auxiliar salida  Caja caliente-  perilla de la consola No. 3.
	 
	Caja Caliente
	No Aplica
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/  Rango: 70 - 110 °F, (70-85-110 ºF)

	88
	181
	Termocupla tipo k  entrada del medidor de  gas seco  perilla No. 6.
	 
	Medidor de gas seco
	No Aplica
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 - 110 °F, (70-85-110 ºF)

	89
	181
	Termocupla tipo k esalida del medidor de  gas seco , perilla  No. 7.
	 
	Medidor de gas seco
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	90
	181
	Termocupla tipo k  gas de chimenea  Sonda No. 5   perilla  No. 1.
	 
	Sonda No. 5
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)

	91
	181
	Termocupla tipo k calentamiento de  la Sonda No. 5 , perilla  No. 2.
	 
	Sonda No. 5
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	92
	181
	Termocupla tipo k gas de chimenea Sonda No. 11   perilla  No. 1
	 
	Sonda No. 11
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONA'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	93
	181
	Termocupla tipo k calentamiento  Sonda No. 11 , perilla No. 2.
	 
	Sonda No. 11
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)

	94
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea  Sonda No. 4   perilla  No. 1.
	 
	Sonda No. 4
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	95
	181
	Termocupla tipo k  calentamiento de  la Sonda No. 4 , perilla No. 2.
	 
	Sonda No. 4
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	96
	181
	Termocupla tipo k  temperatura  gases de chimenea  Sonda No. 8   perilla No. 1.
	 
	Sonda No. 8
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)

	97
	181
	Termocupla tipo k  calentamiento Sonda No. 8 , perilla No. 2.
	 
	Sonda No. 8
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	98
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea  Sonda No 6   perilla  No. 1.
	 
	Sonda No. 6
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	99
	181
	Termocupla tipo k calentamiento Sonda No 6 , perilla No. 2.
	 
	Sonda No. 6
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)

	100
	181
	Termocupla tipo k gases de chimenea Sonda No 13   perilla  No. 1.
	 
	Sonda No. 13
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	101
	181
	Termocupla tipo k calentamiento Sonda No 13 , perilla No. 2.
	 
	Sonda No. 13
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	102
	181
	Termocupla tipo k gases de chimenea  Termocupla T5 auxiliar.  perilla  No. 1.
	 
	Termocupla No. 5
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)

	103
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea  Termocupla T11 auxiliar.  perilla No. 1.
	 
	Termocupla No. 11
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC /Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	104
	181
	Termocupla tipo k gases de chimenea  Termocupla T4   Auxiliar -perilla  No. 1.
	 
	Termocupla No. 4
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC /Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	105
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea  Termocupla T6 auxiliar  perilla No. 1.
	 
	Termocupla No .6
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC / Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)

	106
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea termocupla T8 Auxiliar .   perilla  No. 1.
	 
	Termocupla No. 8
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC / Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	107
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea Termocupla auxilar  No 13 .  perilla No. 1.
	 
	Termocupla No. 13
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC / Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)

	108
	181
	Termocupla tipo k  Balones  muestreo de NOx.M7
	 
	Termocupla M7
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC / Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)

	109
	314
	Pie de Rey digital –Mitutoyo  
	Modelo: CD-6" ASX-BSerie:18900455
	Laboratorio de Aire
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibracion con entidad acreditada por ONAC/ Rango ( 0 a 150 mm)

	110
	567
	Altimetro-barometro digital  multifunción -Sunroad
	Modelo FR500/ serie: 200299558
	Laboratorio de Aire
	No Aplica
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración tanto en altura (m) como presión(in hg)  con entidad acreditada por ONAC/ Rango( 8,859 a 32,483 inHg)




Grupo 3. Estaciones De Calidad del Aire
	ITEM
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	CANTIDAD
	UBICACIÓN 
(ECA/Municipio)
	CODIGO LISTADO MAESTRO
	ESTADO
	REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES

	1
	Calibrador Dinámico
	Teledyne
	T753U
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	347
	En funcionamiento
	OZONO 
Diagnóstico
Comprobación de fugas y flujo del fotómetro y ajustes
Calibración Fotómetro de Ozono con certificado con trazabilidad NIST o ONAC
Mantenimiento preventivo
DILUCIÓN DE GASES 
Diagnóstico
Comprobación de fugas y flujo de las válvulas de controlador de flujo másico MFC (baja, media y alta) y ajustes
Mantenimiento preventivo

	2
	Medidor de Flujo
	Alicat Scientific
	MW-200SCCM-D
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	491
	En funcionamiento
	Calibración de flujo 0 a 200 sccm (5 puntos)
certificación trazabilidad NIST o ONAC

	3
	Medidor de Flujo
	Alicat Scientific
	MW-20SLPM-D
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	492
	En funcionamiento
	Calibración flujo 0 a 20 slpm (5 puntos) 
Certificación trazabilidad NIST o ONAC

	4
	Medidor multiparámetro
	Streamline 
	Pro™ MultiCal™ System
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	170
	En funcionamiento
	Calibración de Flujo 0 - 20 l/min (5 puntos), Temperatura 0 - 40°C (3 puntos) y presión Barométrica 0,750 - 1,050 atm (3 puntos) 

Certificación trazabilidad NIST o ONAC

	5
	Medidor multiparámetro
	Mesalabs
	TetraCal® 
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	434
	En funcionamiento
	Calibración de Flujo [venturi 1: 1.2 a 6 L/min, venturi 2: 6 a 30 L/min] 5 puntos; Temperatura: Temperatura 0 - 40°C y presión Barométrica 0,750 - 1,050 atm (3 puntos cada uno)  
Certificación trazabilidad NIST o ONAC

	6
	Medidor multiparámetro
	Vaisala
	MI70
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	455
	En funcionamiento
	Calibración de Temperatura 0 - 40°C (3puntos), Humedad Relativa (7 puntos)  
Certificación trazabilidad NIST o ONAC

	7
	Manómetro Digital
	DWYER
	477AV
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	517
	En funcionamiento
	Calibración de Presión 
Siete (7) puntos de Calibración 
0 psi - 5 psi - 10 psi - 15 psi - 20psi -25 psi- 30 psi

Certificación trazabilidad NIST o ONAC

	8
	Aire Acondicionado de 18000 BTU
	LG, Mirage
	3 Inverter y 3 Convencionales
	6
	[bookmark: _GoBack]ECA Cartago/Cartago
CAD Carrera 6 calle 11 esquina
	N/A
	En funcionamiento
	[bookmark: x__Hlk213750422]Mantenimiento preventivo: limpieza, comprobación de presiones, verificación de fugaz, verificación del nivel del refrigerante, verificación del funcionamiento. Correctivo: reemplazar el aislante térmico para la tubería de cobre, condensadores de arranque para el motor y refrigerante en los casos que aplique.

	
	
	
	
	
	ECA Tuluá/CVC Tuluá
Carrera 27 A No.42-32
	N/A
	En funcionamiento
	

	
	
	
	
	
	ECA Buga / Acuavalle Buga
Carrera 18 No. 17A-49
	N/A
	En funcionamiento
	

	
	
	
	
	
	ECA Yumbo / Yumbo
Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor Calle 8  con Carrera 12
	N/A
	En funcionamiento
	

	
	
	
	
	
	ECA Palmira / Palmira
ALCALDIA 
	N/A
	En funcionamiento
	

	
	
	
	
	
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	N/A
	En funcionamiento
	






ANEXO No. 2
CRONOGRAMA

El cronograma del proceso se podrá visualizar directamente en la plataforma SECOP II; será el establecido en la sección “Cronograma” en el expediente del presente proceso de Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía No. 35 de 2025, en la Plataforma del SECOP II

Nota: Las fechas y plazos indicados en la plataforma podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones.






































ANEXO No. 3
PACTO DE PROBIDAD PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA SELECCION ABREVIADA POR LA CAUSAL DE MENOR CUANTÍA CVC No 035 de 2025

El Suscrito a saber ________________________, domiciliado en ________________ identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________de ____________, quien obra en calidad de _________________________ que en adelante se denominará el proponente, manifiesta su voluntad de asumir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que la CVC adelanta el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA CVC No. 035 de 2025, cuyo objeto consiste en: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LOS GRUPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS AMBIENTAL. Que es interés del proponente y de la CVC, apoyar la acción del Estado Colombiano para promover la cultura de la probidad y fortalecer la transparencia en los procesos de contratación.

2. Que el Proponente pacta y asume los siguientes compromisos:

NO ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, en el proceso de contratación.

NO permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente, o un asesor o Proveedor o Contratista lo haga en su nombre. 

Impartirá instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores y a cualquier otro representante suyo exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia en el presente proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: No ofrecer o pagar sobornos y cualquier halago a los funcionarios de la CVC ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación de la propuesta, ni a ofrecer pagos ni halagos a  los funcionarios de la CVC, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su propuesta.

NO efectuará acuerdos o realizará actos o conductas que tengan por objeto o como objeto la colusión en el presente proceso contractual.

Se compromete a verificar toda la información, que a través de terceros deba presentar a esta Entidad para efectos del proceso contractual.

Asumirá la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad para efectos de esta contratación.

Actuará bajo los principios de la ética, la moral, las buenas costumbres, la probidad y en general bajo los principios del artículo 23 de la Ley 80 de 1993, que rigen la contratación estatal.

Asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el pliego de condiciones, si se verificare el incumplimiento de los compromisos de integridad en el proceso contractual.

En todo caso, con la firma de este documento, se entiende que el proponente conoce y acepta, todas y cada una de las obligaciones incluidas en el mismo y por lo tanto, no será necesario para habilitarlo, la entrega de este documento al momento de presentar la oferta; toda vez que este documento se entiende incorporado en la carta de presentación de la propuesta.


FIRMA DEL PROPONENTE
C.C. o NIT.






























ANEXO No. 4
CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO ELECTRÓNICO

[bookmark: _Hlk75204672]Entre los suscritos a saber: MARCO ANTONIO SUAREZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.399.245 expedida en Cali (Valle), obrando en su condición de Director General de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, designado mediante el Acuerdo CD No. 056 del 2019, expedido por el Consejo Directivo y posesionado el primero (1°) de enero de 2020, ante el Notario Segundo del Circulo de Cali, actuando en nombre y representación de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, identificada con el NIT 890.399.002-7, debidamente facultado para la celebración de este contrato, haciendo constar que la misma es un ente Corporativo de carácter público, creado por el Decreto Ley 3110 de 1954, transformado por la Ley 99 de 1993 y reestructurado por el Decreto 1275 de 1994, dotado de autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica independiente, coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quién en adelante se denominara LA CVC, de una parte, y de la otra XXXXXX, identificado con la  cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en Cali, quien obra en nombre y representación de la XXXXXXXXX, en su calidad de Representante Legal, haciendo constar que el mismo está conformado por ______________ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. ______________  de ______________  y ______________, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. ______________ de ______________; y quien para los efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de selección abreviada de menor cuantía determinado por las siguientes cláusulas, CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato consiste en REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LOS GRUPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS AMBIENTAL., atendiendo las especificaciones técnicas aprobadas por la CVC, las condiciones contenidas en los estudios previos, el pliego y la propuesta presentada, documentos estos que forman parte integrante del presente contrato, en desarrollo de la Selección Abreviada de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025.  CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.   En cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con la CVC a: ____________________________, condiciones contenidas en el Estudio Previo, el Pliego de Condiciones y la propuesta presentada por el oferente, documentos estos que forman parte integrante del presente contrato. Constituyen obligaciones especiales a cargo del CONTRATISTA, las siguientes: XXXXXXXXXXXX  CLAUSULA TERCERA. -  OBLIGACIONES DE LA CVC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CLAUSULA CUARTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor Para los cinco (5) grupos: 1) Primer Pago: Equivalente al cincuenta (50%) del valor del contrato, una vez realizado el mantenimiento del 50% de los equipos, lo cual debe soportar con los respectivos informes de mantenimiento para cada equipo. Este pago se realizará, dentro de los veinte (20) días calendario seguidos al recibo de la factura debidamente diligenciada y con la constancia del supervisor del contrato, donde manifieste que dicho recibo parcial se realizó a entera satisfacción. 2) Segundo pago: Pago final por el saldo restante, equivalente al cincuenta (50%) del valor del contrato, una vez finalizadas la totalidad de las actividades establecidas en el contrato, soportadas mediante la totalidad de los informes de mantenimiento para cada equipo, así como la totalidad de los certificados de calibración y/o calificación según corresponda, con la constancia del supervisor, donde manifieste que dicho recibo final se realizó a entera satisfacción  y concepto favorable al mismo con el cumplimiento de lo exigido en el numeral 3 del presente documento. S PRESUPUESTALES. El presente contrato posee certificado de disponibilidad presupuestal N° XXX del XX de XX de 2025, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de La CVC. Los pagos que se realicen con cargo al presente contrato se sujetarán a las apropiaciones presupuestales de la CVC para la vigencia 2025. CLAUSULA SEXTA. - PLAZO.  El plazo de ejecución de cada contrato resultante de la adjudicación POR GRUPOS, será a partir de la suscripción del acta de inicio por parte de supervisor y contratista, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo solamente podrá ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por la CVC. PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC podrá ampliar el plazo para la ejecución del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto que al efecto deberá proferir EL SUPERVISOR, ante solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con QUINCE (15) días hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato. Esta ampliación del plazo podrá operar por las siguientes causas: Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito; d) Otros que la CVC considere suficientes para conceder la prórroga. La solicitud deberá enviarse por EL CONTRATISTA al SUPERVISOR. Vencido este término, cualquier solicitud que se presente quedara sin ningún valor. PARÁGRAFO TERCERO: Para las modificaciones relacionadas con el plazo, se levantará un acta que deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y El SUPERVISOR del contrato, en la cual se consignarán las causas que la originaron. Una vez suscrita dicha acta, previa aprobación por parte de la CVC, se procederá a realizar una adición al contrato para la ampliación del plazo, el cual deberá ser suscrito por quienes suscribieron el contrato principal y deberá contener la obligación del CONTRATISTA de extender o prorrogar las garantías otorgadas de conformidad con la cuantía y por el término que le fije la CVC. PARÁGRAFO CUARTO: CLAUSULA OCTAVA. - INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATISTA ejecutará el presente contrato por sus propios medios y con plena autonomía técnica y directiva, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 32, numeral 3°, Ley 80 de 1993, este contrato no genera relación laboral alguna entre EL CONTRATISTA y el personal que este emplee para la prestación del servicio y la CVC, por lo cual no tiene derecho al reconocimiento ni al pago de Prestaciones Sociales y/o a ningún tipo de acreencias laborales por parte de la CVC. En consecuencia, la CVC únicamente se obliga a reconocer las sumas expresamente pactadas. CLAUSULA NOVENA. - MULTAS CONTRACTUALES UNILATERALES. El CONTRATISTA se hará acreedor al pago de multas conminatorias para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, hasta por una cuantía equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día de mora o retraso injustificado en la ejecución de las actividades pactadas, previo informe escrito presentado por el Interventor o supervisor del Contrato y una vez surtido el debido proceso conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO: Una vez en firme el acto administrativo que decreta la imposición de la multa, el valor de esta última se deducirá de las cuentas que se le adeuden al contratista sin perjuicio de hacer efectivas las garantías. CLAUSULA DÉCIMA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.  En caso de incumplimiento por parte del Contratista, de cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales, LA CVC podrá exigir el pago a título de pena, en los términos del artículo 1592 del Código Civil, para imputar el valor de los perjuicios que pueda sufrir LA CVC en caso de incumplimiento, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato;  para lo cual, el mismo, firmado por las partes, prestará mérito ejecutivo, renunciando EL CONTRATISTA a requerimientos de constitución en mora. PARÁGRAFO: La CVC podrá, previo informe escrito presentado por el Interventor o supervisor del Contrato, y una vez surtido el debido proceso conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la CLÁUSULA penal pecuniaria y las garantías cuando a ello haya lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si existiere discrepancia sobre el monto de los intereses, se aplicarán los regulados en el Artículo 1617 del Código Civil. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. -. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por mutuo acuerdo, se podrá suspender temporalmente la ejecución total o parcial del contrato, sin que cesen los efectos legales del mismo. En este caso, las partes suscribirán un acta de suspensión temporal en la cual se haga constar dicha circunstancia y la fecha estimada de reiniciación del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO. Por causas ajenas al CONTRATISTA y que supediten la continuación de todos los trabajos al cumplimiento, mejoramiento o solución de situaciones que sean responsabilidad de la CVC y que además no ameriten la suscripción de un contrato adicional que prorrogue el plazo del contrato, se podrán suscribir actas de suspensión provisional del contrato, las cuales serán acordadas en consenso entre la CVC, EL SUPERVISOR y el CONTRATISTA, previa solicitud por parte del CONTRATISTA a la SUPERVISIÓN. Una vez que se normalice la situación que generó la suspensión, se procederá de inmediato a suscribir un Acta de Reinicio de los trabajos. El CONTRATISTA estará obligado a realizar las actualizaciones de la Garantía Única, teniendo en cuenta para su vigencia el período en que los trabajos estuvieron suspendidos. De igual forma, el CONTRATISTA suministrará dentro de un plazo perentorio establecido por EL SUPERVISOR, los documentos actualizados que conforman el cronograma definitivo de trabajo. Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningún momento constituirán motivos para suscribir actas de suspensión. PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez suscrita el acta de suspensión se deberá remitir copia de la misma a la compañía de Seguros que emitió la Garantía Única para que tome las medidas del caso. Superadas las causas que dieron origen a la suspensión del contrato, mediante acta suscrita por las partes se reiniciar su ejecución y EL CONTRATISTA deberá modificar la Garantía Única teniendo en cuenta el tiempo de suspensión del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. -CLAUSULA DECIMA CUARTA. - CESIÓN. Dado que el presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y características del contratista, le está prohibido a éste ceder total o parcialmente el mismo sin la autorización previa y escrita de la CVC. CLAUSULA DECIMA QUINTA. -  ADICIONES. El presente contrato podrá adicionarse si a juicio de la CVC, así lo requiere el desarrollo del mismo, siempre y cuando previamente a su vencimiento y de conformidad con la solicitud sustentada por el SUPERVISOR del contrato, se formalice con la correspondiente adición al contrato. Para efectos de adición en dinero, será necesario contar con el Certificado de Disponibilidad Correspondiente y deberá tener en cuenta las limitaciones señaladas por el Estatuto General de Contratación Pública, respecto de las adiciones al valor del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. -. CLAUSULA DECIMA NOVENA. CLAUSULA VIGÉSIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Constituyen documentos del contrato los siguientes: 1) La Propuesta presentada por el CONTRATISTA, 2) Estudios Previos, 3) Pliego de Condiciones, 4) Adendas y 5) Los demás documentos mencionados en las consideraciones preliminares y todos aquellos requeridos para la presente contratación, conforme a la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibición que consagra la Constitución Política y la Ley. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - GARANTÍA. El CONTRATISTA deberá constituir a favor de la CVC, una Garantía que avale el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Consistente en una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato hasta su liquidación y la prolongación de sus efectos, se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Los riesgos a amparar son: Cumplimiento: Constituida por un monto equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato más seis (06) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la Póliza. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Constituida por un monto equivalente al DIEZ (10%) POR CIENTO del valor total del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato más tres (3) años. Calidad del servicio: Constituida por un monto equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del contrato e igual a la duración del Contrato y un (1) año más contado a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo a entera Satisfacción de los trabajos. PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato o a la entrega de la copia de la minuta que adiciona el mismo, el contratista deberá entregar a LA CVC la garantía de cumplimiento. PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse contratos adicionales, se procederá así: 1) Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia de la póliza única en los correspondientes riesgos amparados, en el mismo término de la prórroga autorizada. 2) Si es aumento del valor del contrato, aumentará el valor de los riesgos amparados en la garantía única y otorgada en igual proporción. Para adicionar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, se le concede al CONTRATISTA un término perentorio de 5 días hábiles a partir del perfeccionamiento de la adición al presente contrato o a la entrega de la copia de la minuta que adiciona el mismo. PARÁGRAFO CUARTO: En el evento en que por cualquier motivo LA CVC, haga efectiva la garantía constituida, EL CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantía en la proporción y por el término respectivo amparando el riesgo correspondiente. PARÁGRAFO QUINTO: Corresponde al CONTRATISTA el pago de las primas de la Garantía Única exigida en el presente Contrato, así como sus prórrogas causadas por ampliación en tiempo y/o valor, por demoras, omisiones y otros motivos no imputables a la CVC. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. -  OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, concordado con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para la celebración del presente contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando a estas últimas hubiera lugar. PARÁGRAFO: Al momento de liquidar el presente contrato, el Supervisor deberá verificar y dejar constancia en el Acta, del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes mencionados, durante toda la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y la sumas que debió haber cotizado. En el evento en que no se hubiera realizado totalmente los aportes correspondientes, LA CVC deberá poner en conocimiento de dichos hechos a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Protección Social, a fin de que dichas entidades en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 828 del 2003, efectúen las investigaciones e impongan las sanciones a que hubiere lugar sobre el contratista que ha evadido o eludido el deber de cotizar a los Sistemas Generales de Pensión y Salud. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Este contrato se rige por las normas Civiles y Comerciales en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, en todo aquello que sea procedente. Las eventuales controversias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato, serán competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula siguiente. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA apoyará la acción del Estado Colombiano y particularmente la CVC podrá fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución y la Ley Colombiana tales como: 1).- EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer ni dar dadivas ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y primero civil, ni a ningún asesor de al CVC. 2).- El contratista se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la ejecución del presente contrato.  CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - IMPUESTOS. Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan a la CVC, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de impuestos, la CVC efectuará a las cuentas o facturas del CONTRATISTA las retenciones que establezca la ley. CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD. El contratista se obliga a mantener libre a La CVC, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCIÓN. El servicio objeto delpresente contrato debe ser realizado en la ciudad de Santiago de Cali, en el Laboratorio Ambiental de la Corporación Autonoma Regional del Valle del _Cauca – CVC, en la carrera 53 No. 13A - 50, en horario de las 8:00 a.m. hasta las 12:30 m. y de la 1:30 p.m. hasta las 5:30 p.m., de lunes a viernes.CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES. Las notificaciones o comunicaciones entre las partes contratantes deberán dirigirse a las siguientes direcciones: A la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC en la Carrera 56 No. 11 – 36, Dirección Técnica Ambiental, piso 3° de la ciudad de Santiago de Cali y al CONTRATISTA en la (carrera 69 # 13B – 100 MZ I CS 27 HSD LA). El cambio de dirección será notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación. Cualquier notificación, orden, instrucción o comunicación de la CVC, se dirigirá al Contratista, y será entregada personalmente a éste en sus oficinas o a través de correo certificado, caso en el cual la respectiva comunicación se considerará recibida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su despacho, salvo el caso en que dicha notificación, orden, instrucción o comunicación sea enviada a través de fax, confirmado telefónicamente, evento en el cual se considerará recibido el mismo día de su envío. CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento de surgir diferencias referentes al desarrollo del contrato, o referentes a los actos de la administración que afecten la relación contractual, las personas acudirán al empleo de mecanismos de solución de controversias contractuales previstas en la Ley 80 de 1993, a la conciliación, a la amigable composición y a la transacción. CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. -PERFECCIONAMIENTO, Y EJECUCIÓN. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de la Garantía constituida por el CONTRATISTA. PARÁGRAFO: Si el contratista no cumple con sus obligaciones, se dará por terminado el contrato en forma inmediata. Para constancia se firma en Santiago de Cali a los,

	
Director General		Representante Legal


Esta minuta está sujeta a cambios.


































ANEXO No. 5
INSTRUCTIVO PARA OBTENER LISTADO DE POSIBLES OFERENTES A PARTIR DE SORTEO

Paso 1: Ingresar a Microsoft Teams ®

Paso 2: Copiar y pegar el link en el navegador para ingresar a la reunión

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a543906bdd7e74f85a38ac1e2ba5641f2%40thread.tacv2/1684957251184?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfd83882-ef56-49fd-9d6f-1b4e4f4fd9eb%22%2c%22Oid%22%3a%222d7425e5-a399-446c-a5e5-372e306b2eae%22%7d

Paso 3: Dar click en continuar en este explorador

[image: ]
 
Paso 4: Escribir el nombre de la persona natural o jurídica, seleccione unirse ahora, e ingrese con micrófono apagado.

[image: ]

*El nombre de la persona natural, jurídica, consocio, uniones temporales debe ser igual al presentado en la manifestación de interés.





Registro de interesados


1.	Copiar y pegar en el navegador el siguiente link:   https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=NeoPortalPage#FormId=gjjY31bv_UmdbxtOT0_Z6yiQrg-XwbNNvuwDaIi2YqVUODlPSDk0T0JGVzNITjNURElVMU81Wjg3OS4u

2.	Diligenciar el formato de registro (se dará tres (3) minutos para realizar el registro)

3.	Se publica en pantalla compartida la reunión de sorteo, base de datos donde se puede visualizar la posición en la que quedo cada interesado

4.	La selección de los interesados que pueden continuar en el proceso se hace mediante balotera física de donde se sacan diez (10) balotas con los números correspondientes a la posición del registro.

5.	En todo caso, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el Literal H, del Capitulo Segundo “Instructivo para obtener listado de posibles oferentes a partir del sorteo”, contenido en el Complemento al Pliego de Condiciones Electrónico.


























ANEXO 6
GLORARIO

Mantenimiento de Equipos de Laboratorio

Preventivo: Es la programación de actividades de inspección de los equipos, que incluyen la revisión, limpieza integral interna y externa del equipo y sus elementos eléctricos o electrónicos, lubricación.  Una vez realizado el mantenimiento preventivo, se verifica el funcionamiento en todos los modos de operación que posean los equipos.

Mantenimiento correctivo y reparaciones: Consistente en la corrección de los defectos que se aprecian en el funcionamiento del equipo y repararlos para devolver la correcta funcionalidad, lo cual incluye el reemplazo de partes defectuosas o deterioradas, por el desgaste de uso normal del equipo, de modo que prevengan el desgaste en otras partes o sistemas del mismo. Una vez realizado el mantenimiento se debe verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO: Que consiste en la verificación y ajuste de los valores de los instrumentos, comparándolos de manera directa con patrones de medida o materiales de referencia certificados, para garantizar que el instrumento queda en óptimas condiciones técnicas y metrológicas de funcionamiento respondiendo a los requisitos determinados por las normas de calidad y así garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas, por tanto se usan materiales de referencia fabricados y certificados según la Guía ISO 34:2009, y/o acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC. Una vez realizado el mantenimiento se debe verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Calificación de Equipos: La calificación de equipos implica una serie de acciones con el fin de garantizar y documentar que todos los equipos, sistemas e instalaciones funcionen como se espera y cumplan con los estándares necesarios de acuerdo con los estándares y guías actuales de manera que cumplan con los criterios se aceptación.

















FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores:
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Dirección Técnica- Grupo de Laboratorio Ambiental
Ciudad
Cordial Saludo,

De conformidad con la convocatoria pública para participar en la Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía CVC No. 35 de 2025, el suscrito en representación de __________(denominación de la persona jurídica, consorcio o unión temporal) por medio de la presente somete a su consideración, la propuesta para la prestación del servicio de _________________, de conformidad con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada de menor cuantía. En caso de que me sea adjudicado el contrato, me comprometo a cumplir estrictamente los requisitos exigidos de acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones, dentro de las propuestas de los precios unitarios totales propuestos en los anexos contenidos en el mismo y aceptados por la CVC

El suscrito declara expresamente:

A. Que ninguna persona o entidad distinta a las aquí nombradas tiene interés en esta propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella llegue a celebrarse, por consiguiente, solo compromete a los firmantes.

B. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer el PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRÓNICO Y EL ANEXO COMPLEMENTARIO, las adendas, actas y demás documentos, expedidos por LA CVC y en consecuencia acepto que cumpliré todos los requerimientos técnicos establecidos en el PLIEGO DE CONDICIONES, sus anexos, adendas, formatos y en el contrato. 

C. Que he tomado en cuenta todas las circunstancias que inciden en la determinación de precios de la propuesta y que mis precios unitarios no variarán durante la ejecución del contrato, salvo en aquello expresamente autorizado en los pliegos de condiciones.

D. Que en caso de que se me adjudique el contrato, me comprometo a formalizarlo con base en los documentos de la Selección Abreviada por la causal Menor Cuantía y otorgar las garantías que se establecen en el pliego de condiciones y en la minuta del contrato.

E. Que hemos verificado dentro del proceso de selección en la página Web del Portal Único de Contratación del SECOP II los documentos de preguntas y respuestas y aceptamos su contenido.

INFORMACIÓN SOBRE PREGUNTAS			 FECHA DE RECIBO
Y RESPUESTAS	



ADENDAS Nº						 FECHA DE RECIBO


F. El suscrito declara bajo juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades de que trata el artículo 8, de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 (Para el caso de que el proponente sea una persona natural).
 
G. El suscrito representante legal de la sociedad proponente declara bajo juramento que ni él ni los demás representantes legales de la misma, ni sus socios se encuentran incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere el artículo 8º de la Ley 80 de 1993. (Para el caso de que el proponente sea una persona jurídica)

H. El suscrito acepta que las notificaciones de los actos administrativos realizadas dentro del proceso de selección se realizan a través de la plataforma electrónica del SECOP II, teniendo en cuenta que tienen valor probatorio de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con el Código General del Proceso, sin embargo, establece como oficina a la cual se le puede dirigir correspondencia, la siguiente:
	Dirección:
	Ciudad: 
	Teléfonos:
Correo electrónico:

I. El suscrito certifica bajo la gravedad del juramento que _____________________ (denominación de la persona natural, jurídica que presenta propuesta) no tiene de sanciones administrativas impuestas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional del Trabajo. 

J. Información sobre la persona o personas que firmará(n) el contrato en caso de adjudicación del mismo:

Nombre(s) completo(s), identificación (número y lugar de expedición del documento) y cargo(s) 

K. La presente oferta tiene vigencia por espacio de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del cierre de la Selección Abreviada de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025

__________________________
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
NOTA: En el evento que el presente Anexo no se encuentre firmado por el proponente, se asignará la condición de NO HABILITADO.

FORMATO No. 2
CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
(2 A – CONSORCIO)

Nombre del Consorcio: 

Los suscritos,

[image: ]
Debidamente autorizados según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los estatutos de cada miembro se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el Artículo 7, Numeral 1o. de la Ley 80 de 1993, conjuntamente formulamos propuesta y suscribiremos el eventual contrato dentro del desarrollo del proceso de Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025, cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LOS GRUPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS AMBIENTAL., de acuerdo con las condiciones y especificaciones administrativas, financieras y técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones.

En caso que nos sea adjudicado el contrato, responderemos SOLIDARIAMENTE por la celebración y ejecución del Contrato; y declaramos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman el presente Consorcio.

Manifestamos que designamos como representante del Consorcio para todos los efectos legales   a 		, identificado con la cédula de ciudadanía No. 	 expedida en la ciudad de. 	. A pesar de lo anterior, aceptamos que el contrato sea formulado de tal manera que comprometa a todos los miembros del Consorcio.

Declaramos que la duración del Consorcio será de 	días calendario. (Mínimo el plazo de ejecución propuesto más un (1) año).

Atentamente,


El representante legal y su suplente en el Consorcio, firmarán el presente documento, con C.C. o NIT


FORMATO No. 2
CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
(2 B - UNIÓN TEMPORAL)


Nombre de la Unión Temporal:

Los suscritos (NOMBRES DE LAS PERSONAS NATURALES O DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE LA UNIÓN TEMPORAL), obrando en nombre propio personas naturales) o en  nombre  y  representación  de  	 (personas jurídicas), debidamente autorizadas según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los estatutos se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el artículo 7, numeral 2 de la Ley 80 de 1993, conjuntamente formulamos PROPUESTA, en la modalidad de UNIÓN TEMPORAL para la Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025, cuyo objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LOS GRUPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS AMBIENTAL”.

En caso que nos sea adjudicado el Contrato, respondemos solidariamente por el cumplimiento de la propuesta y la celebración y ejecución del contrato. Igualmente, manifestamos que designamos como representante de la Unión Temporal para todos los efectos legales a 	, identificado con la cédula de ciudadanía No. 	 de   . El porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros en el    caso de la presente Unión Temporal es:

Cada uno de los participantes, es decir 	y 	, aportan los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución (Los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento de La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, como se describe a continuación:

INTEGRANTE 	: 		INTEGRANTE 	:
Declaramos que la duración de la Unión Temporal será de 	días calendario. (Mínimo el plazo de ejecución propuesto más un (1) año).

Atentamente,


El representante legal y su suplente en la Unión Temporal, firmarán el presente documento, con C.C. o NIT






FORMATO No. 3 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

	





1
	No. Contrato
	
	Fecha inicio
	
	Fecha finalización
	

	
	Contratante
	
	Teléfono
	
	CÓDIGO UNSPSC
	

	
	Interventor
	
	Teléfono
	
	
	

	
	Objeto del Contrato
	

	
	

	
	

	
	CALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO REPORTADO (Anotar el correspondiente porcentaje)

	
	Contratista Directo
	
	Consorcio
	
	Unión Temporal
	

	
	Fecha Acta de Liquidación Final del Contrato
	

	
	Valor ejecutado ($)
	

	
	Valor ejecutado (SMMLV)
	



	





2
	No. Contrato
	
	Fecha inicio
	
	Fecha finalización
	

	
	Contratante
	
	Teléfono
	
	CÓDIGO UNSPSC
	

	
	Interventor
	
	Teléfono
	
	
	

	
	Objeto del Contrato
	

	
	

	
	

	
	CALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO REPORTADO (Anotar el correspondiente porcentaje)

	
	Contratista Directo
	
	Consorcio
	
	Unión Temporal
	

	
	Fecha Acta de Liquidación Final del Contrato
	

	
	Valor ejecutado ($)
	

	
	Valor ejecutado (SMMLV)
	

	
	
	





	





3
	No. Contrato
	
	Fecha inicio
	
	Fecha finalización
	

	
	Contratante
	
	Teléfono
	
	CÓDIGO UNSPSC
	

	
	Interventor
	
	Teléfono
	
	
	

	
	Objeto del Contrato
	

	
	

	
	

	
	CALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO REPORTADO (Anotar el correspondiente porcentaje)

	
	Contratista Directo
	
	Consorcio
	
	Unión Temporal
	

	
	Fecha Acta de Liquidación Final del Contrato
	

	
	Valor ejecutado ($)
	

	
	Valor ejecutado (SMMLV)
	





1. Se debe diligenciar este formato por cada contrato o experiencia que se quiera reportar. Para los contratos que se encuentren reportados en el RUP como Experiencia Acreditada o a través de certificaciones.
_________________________________________________________________________________________
Nombre y firma del representante legal del proponente y CC o NIT.
1) La CVC se reserva el derecho de confrontar esta información. 
2)  Cualquier inconsistencia en la información suministrada, será motivo de rechazo de la propuesta.
3)  Toda esta información se verificará con cada una de las certificaciones aportadas y cumpliendo






































FORMATO No. 4
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 








Ver indicadores de capacidad financiera y organizacional





































FORMATO No. 5 
CAPACIDAD RESIDUAL (Cuando se trate de Obra)





No aplica








































FORMATO No. 6 
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
(6A Persona Natural)

Debe cumplir con lo enunciado en el literal A, numeral 5 del Capítulo IV del presente Pliego de Condiciones 









































FORMATO No. 6  
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
(6 B Persona Jurídica)


Ciudad y Fecha 



Señores
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC
Ciudad


Nombre o razón social del proponente:


CERTIFICACIÓN


Certifico bajo gravedad de juramento que 	 _________con C.C. No.  	o NIT No. 	, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA, Sistema de Seguridad Integral y de Parafiscales, en los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía No. 035 de 2025.

Expedida a los días del mes de  	 


Nombre:


Firma: 	

(Del proponente, o del representante legal, o del revisor fiscal (cuando el proponente esté obligado a tener revisor fiscal)


Firma del Proponente:  	   C.C. o NIT





FORMATO No. 7 
CALIDAD

Ciudad y Fecha 

Señores
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC
Ciudad

Nombre o razón social del proponente:

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) en adelante el “PROPONENTE” manifiesto que en caso de ser adjudicado el proceso de Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía No. 035 de 2025, me comprometo a brindar sin costo adicional para la CVC: 

A continuación, se detallan las condiciones del factor calidad PARA CADA GRUPO.

La Corporación Autónoma Regional el Valle del Cauca - CVC asignará un puntaje MÁXIMO DE CUARENTA (40) PUNTOS al proponente  que ofrezcan adicionalmente y sin costo alguno, los siguientes servicios propuestos para cada GRUPO:
Grupo 1: Equipos Generales y de Apoyo
	CRITERIO DE CALIDAD
	PUNTAJE

	El proponente que ofrezca una bolsa de 20 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de los equipos del grupo 1, O
	20

	El proponente que ofrezca una bolsa de 40 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de los equipos del grupo 1.
	40



Grupo 2: Equipos Masa, Temperatura, Volumen
	CRITERIO DE CALIDAD
	PUNTAJE

	El proponente que ofrezca una bolsa de 30 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración de los equipos del grupo 2, O
	20

	El proponente que ofrezca una bolsa de 60 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración de los equipos del grupo 2. 
	40



Grupo 3: Estaciones de Calidad del Aire
	CRITERIO DE CALIDAD
	PUNTAJE

	El proponente que ofrezca una bolsa de 5 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración de los equipos del grupo 3, O
	20

	El proponente que ofrezca una bolsa de 10 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración de los equipos del grupo 3.
	40


Regla aplicable a todos los Grupos: Las horas serán utilizadas conforme a las necesidades del contrato, previa solicitud escrita del supervisor; y deben ser soportado mediante informes de servicio debidamente firmados por el supervisor contrato.

Para acreditar los servicios ofrecidos, los proponentes deben presentar un documento suscrito bajo la gravedad de juramento, donde señalen el ofrecimiento de la capacitación adicional de su propuesta y el diligenciamiento del Formato No. 7 “Calidad”

Igualmente se aclara que el puntaje Maximo otorgado a cada Grupo por concepto de calidad, será de cuarenta (40) puntos. 










FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE































FORMATO No. 8
PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

[Fecha] 


Señores 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC 
Carrera 57 # 11-29, Piso 1 CAC 
Cali 


Ref.: Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía No. 035 de 2025

Objeto: 


Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) en adelante el “PROPONENTE”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el componente colombiano (de bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos que será destinado para la ejecución del contrato, en caso de que se me adjudique, según el caso), será de origen %XX colombiano. 



Nombre del Proponente __________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal __________________________________________ 
Identificación del extranjero________________________________________________





__________________________________ 
Firma Representante Legal Proponente  








FORMATO No. 9
PUNTAJE DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tiene la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres. Para acreditar su condición, los respectivos soportes deben ser los descritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021, debiendo expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.]

[Fecha] 

Señores 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC 
Carrera 57 # 11-29, Piso 1 CAC 
Cali 

Ref.: Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía No. 035 de 2025

Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] 
Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, o contador, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal, revisor fiscal o contador] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021, cumplimos con alguna(s) siguiente(s) condición que nos acredita como emprendimientos y/o empresas de mujeres, para lo cual señalaré con una “X”, la condición que cumplo:
	Condición 
	Acreditado con
	Marcar con “X” LA QUE CUMPLA

	Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.
	Certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.
	

	Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.
	Certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente.
	

	Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. 
	Mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.
	

	Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 
	Mediante certificación expedida por el representante legal.
	


De igual manera anexamos el respectivo soporte de la acreditación de esta(s) condición(es) según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__




________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda























FORMATO No. 10
FACTORES DE DESEMPATE

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)
[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y mujeres víctima de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información vertida en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]
Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio. 
En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  
	Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda
FORMATO 10B  
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

[Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]





FORMATO 10C
VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR – PROPONENTE)

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tiene en su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta del personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión. En el caso de los proponentes plurales, este formato lo diligenciará el representante del proponente plural en el cual certifica la totalidad de los trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 
REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o representante del proponente plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación: 

	Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal
	Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión

	
	



[Incluir el siguiente cuadro para los proponentes plurales] 



	Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del proponente plural
	Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del proponente plural

	
	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

______________________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]


































FORMATO 10D 
VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y por tanto no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:
[Incluir el nombre del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que:

i) El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina]
ii) En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas]
	
Nombre completo  
	
Número de identificación

	
	







iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección. [Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de la misma].
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__
_______________________________
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] 

FORMATO 10E 
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas. 

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  

	Identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad)
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	



En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]



FORMATO 10F
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica del proponente plural en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas. 

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación: 

	Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	


En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


________________________________________
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]



FORMATO 10G
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, del integrante del proponente plural (persona jurídica) en el que mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. Este formato lo podrá presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condición anterior, tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta. 

En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de   este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]


Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del proponente plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:  
	Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) 
	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	



[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), numeral 7, del numeral 4.6 del documento tipo incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]



FORMATO 10H – ACREDITACIÓN MIPYME

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:
[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del proponente, o integrante de proponente plural] declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes. 
[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), literal 10, del numeral 4.6 del documento tipo incluir la siguiente redacción:]
Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]
__________________________________________________
[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea una proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]
_________________________               _________________________
[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

FORMATO 10I
PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES


Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Ciudad] 

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  
Objeto: 
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.
[En el evento que sea una proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]


_________________________               _________________________
[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]



[En el evento que sea una proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]


_________________________               _________________________
[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]





FORMATO 10J – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE JÓVENES EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL ICBF
Este formato se diligencia por el representante legal o revisor fiscal de la persona jurídica, o por el integrante del Proponente Plural (persona natural o jurídica), en el que participen mayoritariamente jóvenes egresados del Sistema de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]  

OBJETO: 

Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]
Estimados señores:
 [Nombre del representante legal o revisor fiscal], identificado con [tipo y número de documento], en mi condición de [representante legal / revisor fiscal] de [Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [●], certifico bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica que represento está conformada por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF, conforme a la definición, lineamientos y certificación oficial expedida por dicha entidad.
Para acreditar esta condición, se adjuntan los certificados individuales expedidos por el ICBF, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación.
En el siguiente cuadro, se relacionan los jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF que conforman la mayoría accionaria o de participación en la persona jurídica
	Nombre completo
	Tipo y número de documento
	Número de cuotas / porcentaje de participación
	Certificación del ICBF adjunta (Sí/No)

	
	
	
	



	
	
	
	


· Declaro, además, que la información presentada es veraz, verificable y que la participación de estos jóvenes se encuentra registrada en los libros de comercio de la sociedad (cuando aplique), en cumplimiento del artículo 61 del Código de Comercio.
· En caso de tratarse de un Proponente Plural, manifiesto que este integrante cuenta con una participación no inferior al veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural, y que cumple con los requisitos de participación mayoritaria descritos anteriormente.
Documentos anexos:
1. Certificaciones oficiales expedidas por el ICBF para cada joven egresado.
2. Documento de identificación de cada uno de los egresados.
3. Registro mercantil o acta de constitución que acredite la participación accionaria o cuota parte.
En constancia, se firma en [Ciudad], a los ___ días del mes de ___________ de 20__.

[Nombre y firma del representante legal o revisor fiscal]
Cargo: __________________________
NIT o CC: ______________________
Teléfono: _______________________
Correo electrónico: ______________



























FORMATO No. 11
AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El presente Formato lo diligenciará toda persona (proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]
[Ciudad] 	

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente: 

1) La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas. 

	Finalidad
	Autoriza

	
	SÍ
	NO

	Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.
	
	

	
	
	



2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: 
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. 
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]
Firma: [Incluir firma del titular]
Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]
Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó






FORMULARIO No. 1

A. FORMULARIO No. 1. “Propuesta Económica” El siguiente cuadro debe ser tenido en cuenta como referencia, al momento de diligenciarla oferta económica en la plataforma del SECOP II dentro del proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025

Grupo 1 Equipos Generales Y De Apoyo
	ITEM
	CODIGO
	EQUIPO
	MODELO/SERIE
	UBICACIÓN
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	OBSERVACIONES (PARA MANTENIMIENTO)
	CALIBRACION /VERIFICACION
	OBSERVACIONES (PARA CALIBRACION)
	Valor antes de IVA

	 
	 
	REFRIGERACION / COMPRESORES / APOYO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	01
	Cuarto Frío
	Fabricacion nacional
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante. (Suministro e instalación de refrigerante si aplica)
	Calibración 
	Temperatura a calibrar 2°C, 4 ± 2 °C, 6°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	2
	226
	Compresor de aire, marca Kaeser, Parte No. 101981,0
	Modelo: SK 15T / serie: 1399
	Operando
	No requerido
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento solamente por Kaeser.  Set filtros compresor SK (1), aceite sintético S-460 2 galones, Kit Service-UNIT ECO DRAIN 31/31F (1); Cartucho remoción extrafino OX-60 (1), Drenador interno automático (1). Servicio técnico
	No aplica
	No aplica
	

	3
	227
	Bomba de vacio de tornillo rotativo, marca Kaeser,  parte No. 1.880.30010
	Modelo: ASV 40 / serie: 1032
	Operando
	No requerido
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento solamente por Kaeser.  Suministro y cambio de filtro de aceite 14bar (1);  Esterilla filtrante 112x112x10 (2) y 710x575x10 (1),   Cartucho de filtro de aire Ø115x253 (1); Aceite sintético S-460 (3 galones), KIT cartucho separado aceite Ø170x 435mm (1); filtro de aire M14x 14,5, Cartucho filtro de aire Ø150x 326mm (1); Servicio técnico, limpieza e inspección del tanque y mantenimiento
	No aplica
	No aplica
	

	4
	301
	Congelador vertical/ HACEB/
	Modelo:COV AS 245L CE 1P BL/ Serie: CV160140100064.
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento 
	Calibración 
	Temperatura de operación (-25°C a -15°C). Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio
	

	5
	382
	Refrigerador QLS
	Modelo CR-23-A-SSA-HC/ SERIE:190821574
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento (homogeniedad y estabilidad de la temperatura de trabajo)
	Calibración 
	Calibración 6 + 2°C. por laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio 
	

	6
	494
	Refrigerador de 300 L marca Frimed 
	Modelo FS-30 serie FF0247FM30222
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante.
	Calibración 
	Temperatura a calibrar 6 ± 2 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 y caracterización del medio
	

	7
	495
	Refrigerador de 300 L para microbiología marca Frimed 
	Modelo FS-30 serie FF0248FM30222
	Área de extracción
	Si
	No requerido
	Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante.
	Calibración 
	Temperatura a calibrar 6 ± 2 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025. y caracterización del medio
	

	8
	508
	Congelador horizontal, Electrolux
	Modelo AFC50W3HTW serie 22102814
	Primer piso 
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación de funcionamiento, revisión de  circuito eléctrico y parte electrica. (Suministro e instalación de refrigerante si aplica)
	No requerido
	No aplica
	

	 
	 
	CAMPANAS EXTRACTORAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	115
	Cabina extractora marca Protenal
	Sin Informacion
	Bodega de reactivos 2° piso
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, lubricación y verificación del funcionamiento
	Calificación
	Calificación con instrumentos trazables y determinación de niveles de explosividad y tiempo mínimo para exposición a ambientes seguros.
	

	10
	199
	Cabina de seguridad biológica/ ESCO
	Modelo:Streamline SC2-4 A2
Serie: 2012-74426
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Limpieza general del equipo, cambio de luz UV, y  filtros  HEPA 
	SI
	Realizar calificación Flujo 80 a 100 lineal ft3/min. Solicitar certificación clase 1 o 2 de la cabina in situ.
	

	 
	 
	DESIONIZADORES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	09
	Desionizador de agua 
	Marca BARNSTEAD, modelo D4641/D4742, serie 1090050457268/851970482546
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación de funcionamiento, por empresa autorizada por el fabricante. limpieza de mangueras, Cambio de 8 cartuchos 
	No requerido
	No aplica
	

	12
	231
	Equipo Desionizador Agua Tipo II / Thermo Scientific Barnstead Pacific TII  con tanque de almacenamiento
	Ref.  50132131 
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante. Lavado y desinfección del tanque de almacenamiento del agua tipo II y verificación del sensor de nivel.  Instalación cartucho (Ref. 09.4011) y  membrana de ósmosis inversa (Ref. 22.0046), suministro Cleaning Solution (CMX25) y jeringa para proceso de desinfección
	No requerido
	No aplica
	

	13
	520
	Equipo Desionizador Agua Tipo  marca Thermo Scientific Barnstead Micropure
	Ref. 50132373/ Serie 41580063 
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante. Suministro de Cleaning Solution y jeringa (CMX25) para proceso de desinfeción.  Suministro y cambio de cartucho de desinfección micropure (Ref. 09.1102), cambio cartucho pulidor
ultrapuro (09.1006) y filtro estéril 0,2 μ.
(09.1003)
	No requerido
	No aplica
	

	 
	 
	MULTIPARÁMETROS / CONDUCTIMETROS/ PORTÁTILES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	7
	Conductímetro, marca METROHM, 
	Modelo 712/ Serie: 19137
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración a estandares alto y bajo con  entidad acreditada por ONAC
Cond: 100 μS, 1413 o 1414 μS, 10 mS y 59 mS o cercanos.
	

	15
	12
	pHmetro, marca METROHM,
	Modelo: 7807 /Serie: 02373
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración a estandares alto y bajo con  entidad acreditada por ONAC
pH: 4,0; 7,0 y 10,0
	

	16
	310
	Peachimetro Ohaus
	Modelo  Starter 2100/ Serie B817764678
	 Microbiología
	Si
	No requerido
	Mantenimienimiento y  calibración y si se requiere suministro y cambio  del electrodo pH de vidrio con punta de lanza 2 en 1 Ref. 30240974, modelo: ST270.
	Calibración 
	Calibración a estandares alto y bajo con  entidad acreditada por ONAC
pH: 4,0; 7,0 y 10,0
	

	17
	403
	Multiparámetro, Horiba
	Modelo  U-5000/ serial: 37155
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con  entidad acreditada por ONAC
	

	18
	404
	Multiparámetro, Horiba
	Modelo  U-5000/ serial: ux9yakrv
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con  entidad acreditada por ONAC
	

	19
	405
	Multiparámetro, Horiba
	Modelo  U-5000 G/ serial: upp2c0ok
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con  entidad acreditada por ONAC
	

	20
	463
	Medidor multiparámetro portátil Thermo Scientific
	Modelo Orion Star A329, serial: G15072
	Bodega de campo 1º piso
	Si
	No requerido
	Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display.  Suministro y cambio del sensor de conductividad  Ref. 013010MD, K= 0,475 / 1 µS … 200 mS/cm EP GPH  y suministro del repuesto tapa óptica para sonda de oxígeno (1) Ref. 087001
	Calibración 
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH. Calibrar OD a cero,  agua saturada con aire y 20 mg/L con  entidad acreditada por ONAC
	

	21
	464
	Medidor multiparámetro portátil Thermo Scientific
	 Modelo Orion Star A329,  serial: G15266
	Bodega de campo 1º piso
	Si
	No requerido
	Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display y suministro del repuesto tapa óptica para sonda de oxígeno (1) Ref. 087001. 
	Calibración 
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH.  Calibrar OD a cero,  agua saturada con aire y 20 mg/L con  entidad acreditada por ONAC
	

	22
	469
	Multiparámetro, Horiba 
	Modelo U-5000 G /Serie No. S7NH4VTY
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con  entidad acreditada por ONAC
	

	23
	470
	Multiparámetro, EUTECH INSTRUMENTS,  
	Serie 2282501
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. Calibrar con  entidad acreditada por ONAC
	

	24
	511
	 Medidor portátil de pH  Fisher Scientific 
	Accumet AP110, S/N:3110941
	Bodega de campo 1° piso
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión tarjeta electrónica
	Calibración 
	pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC
	

	25
	512
	 Medidor portátil de pH  Fisher Scientific 
	Accumet AP110, S/N:3110943
	Bodega de campo 1° piso
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC
	

	26
	513
	 Medidor portátil de pH  Fisher Scientific 
	Accumet AP110, S/N:2862378
	Bodega de campo 1° piso
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC
	

	27
	569
	Medidor portatil multiparámetro / Hanna
	HL9829-00041
	Bodega de campo 1º piso
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH. Calibrar OD a cero,  agua saturada con aire y 20 mg/L con  entidad acreditada por ONAC
	

	28
	595
	Multiparámetro, Horiba 
	Modelo U-5000  /Serie No. LXTXWVC8
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. Calibrar con  entidad acreditada por ONAC
	

	29
	596
	Monitor de compuestos orgánicos volátiles VOC Marca  Rae-Systems 
	Modelo: MiniRae 3000 / Serie: 592926425
	Bodega Grupo Recursos Hídricos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, según el manual del equipo
	Calibración
	Se debe realizar calibración  de  acuerdo al manual del equipo
	

	 
	 
	OPTICA O SIMILARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	30
	201
	Espectrofotómetro UV-Vis HACH
	Modelo DR 6000 / Serie 1450117
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	Calibración longitud de onda  390, 410, 605, 612 y 690 nm (o cercanas) por entidad acreditada por ONAC
	

	31
	204
	Microscopio binocular, Leica
	Modelo: DM500
Serie: 8040079145M
	Hidrobiología
	Si
	No requerido
	Mantenimiento preventivo del equipo para oculares y objetivos 4X, 10X y 100X. Limpieza general del equipo (oculares, objetivos, condesador, etc). Revisión de la parte eléctrica.
	No requerido
	No aplica
	

	32
	205
	Microscopio estereoscopio, Leica
	Modelo: EZ4
Serie: 104471975732128
	Hidrobiología
	Si
	No requerido
	Mantenimiento preventivo al equipo, en especial revisión de oculares y objetivo. Limpieza general y revisión de los obturadores, macrometro y micrometro, luces, etc. Revisión y ajuste del prisma.
	No requerido
	No aplica
	

	33
	459
	Turbidímetro, Marca: Hach
	Modelo:2100Q
Serie:14090C035038
	Aguas
	Si
	No requerido
	Mantenimiento preventivo del equipo para la lámpara, circuito eléctrico y limpieza general. 
	Calibración
	Calibración del equipo en los puntos 10 NTU, 20 NTU, 100 NTU y 800 NTU. El intervalo de medición del equipo es de 0 a 1000 NTU
	

	34
	474
	Sonda YSI  (leer OD)- Analizador Automático DBO- SCPSCIENCE
	Sonda YSI ProBOD; serie 21H12941; Sensor Type: Optical; dynamic luminescence quenching lifetime detection,  0-20 mg/L, ±0.1 mg/L or ±1% reading, whichever greater; 20-50 mg/L, ±15% reading
0-200%, ±1% reading or ±1%, whichever greater; 200-500%, ±15% reading                                                      Modelo BOD-300; NS BOD0121450079
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento Y comprobación con tabla estandar de Oxigeno - proveer Sensor reemplazable OD y protector del sensor (punta del sensor cap.) -  Verificacion de los ejes X, Y y  Z; en todos los rack; llenado de botellas winkler en los rack A, B y C.          Pruebas de encendido.                  Cambio de consumibles(mangueras)
	Calibración
	Calibración in situ de sonda de oxígeno oxígeno cero < 0,2 mg/L, agua saturada con aire y 20 mg/L con  entidad acreditada por ONAC
	

	35
	504
	Lector de microplacas / Marca: Eurofins Abraxis
	Modelo: 4303
Serie: 4303-1204
	Hidrobiología
	Si
	No requerido
	Mantenimiento preventivo del equipo  incluyendo inspección, limpieza y verificación del funcionamiento/
Revisión de filtros. 
	Calibración
	Calibración del equipo, exactitud fotométrica ±(1% ±0,010) 0,0 a 1,5 ABS ± (2% ±0,010) 1,5 a 3,0 ABS. Calibración filtros, el equipo cuenta con los rangos de longitud de onda así: 4 filtros estándar: 405, 450, 492 y 630 nm.
6 filtros: 405, 450, 492, 545, 600 y 630 nm. EL ANÁLISIS EN EL EQUIPO SE HACE A 450 nm. 
	

	36
	586
	Espectrofotómetro / Marca: Thermo
	Modelo: Genesys 40
Serie: 9A2C348007
	Aguas
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración
	Calibración del equipo en las longitudes de onda 400 nm, 410 nm, 630 nm, 647 nm, 664 nm y 750 nm, o cercanas, cuatro de las cuales son las longitudes de onda usadas en el análisis de clorofila.  
Calibración del equipo en la longitud de onda 600 nm, o cercana la cual se usa para determinar la densidad óptica bacteriana para la verificación de métodos microbiológicos.  
	

	 
	 
	VARIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	37
	16
	Molino Electrico
	NA
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	No requerido
	No aplica
	

	38
	169
	Sellador  Quanti-tray 
	Modelo:2X
Serie: 10-236-06784
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Limpieza completa del equipo, interna y externa y cambio de piezas en caso requerido 
	No requerido
	No aplica
	

	39
	197
	Cabina para análisis de fluorescencia 
	Modelo:CM-10A
Serie: 1845075
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Revision y limpieza del equipo, verificacion, limpieza de las gafas y lampara UV 
	No requerido
	No aplica
	

	40
	200
	Titulador Titroline Alpha Plus
	475110
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655).
Calibración de electrodo de pH en los puntos 4,0; 7,0 y 10,0
	

	41
	206
	Agitador, marca HEIDOLPH
	Modelo 541-20008-00 REAX 20/8
	Área Instrumentacion
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento a 30 RPM
	No requerido
	No aplica
	

	42
	286
	Plancha de Agitacion SCI Logex
	Modelo MS-S, número de serie: MD3F001749
	Área Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	No requerido
	No aplica
	

	43
	370
	Digestor Macro-kjeldahl, marca Electrothermal 
	Modelo MQ3868B/E
Serie: M893700
	Extracción
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza y verificación del funcionamiento, revisión y ajuste circuito eléctrico , verificación y ajuste cableado y terminales eléctricas, funcionamiento de la manta, revisión y ajuste de resistencias, revisión control de temperatura
	No requerido
	No aplica
	

	44
	372
	Lavadora de cristalería de laboratorio / Labconco
	Modelo FlskScrubber/ Serie 190880919/ / calentador Bosh Tronic 220V
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante.  Suministro y cambio de empaques 
	No requerido
	No aplica
	

	45
	468
	Agitador Vortex, Operación de contacto y continuo
	Modelo: MX-S, Marca: LB PRO, Cat N°: 821200040244
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento.  Suministro y cambio del cabezal de goma
	No requerido
	No aplica
	

	46
	516
	Agitador Horizontal, marca EBERBACH CORPORATION
	Modelo: NC0879533/
Serie: SN0000568
	Área de extracción
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Número de oscilaciones (entre 160 RPM y 200 RPM) 180 ± 20 RPM/ 
Verificación trazable
	

	47
	563
	Centifruga, Marca:Infitek
	Modelo: CFG-21J
Serie: IFTJW230925001
	 
	Si
	No requerido
	Limpieza general, revisión del rotor y circuito eléctrico. 
	No requerido
	No aplica
	

	48
	564
	Bomba de vacío, Merck
	Referencia WP 6111560. 
Serial N°: VB5D029850
	 
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	No requerido
	No aplica
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FORMULARIO No. 1 “Propuesta Económica” El siguiente cuadro debe ser tenido en cuenta como referencia, al momento de diligenciarla oferta económica en la plataforma del SECOP II dentro del proceso Selección Abreviada por la causal de de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025.

Grupo 2. Equipos Masa, Temperatura, Volumen

	ITEM
	CODIGO
	EQUIPO
	MODELO/SERIE
	UBICACIÓN
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	OBSERVACIONES (PARA MANTENIMIENTO)
	CALIBRACION /VERIFICACION
	OBSERVACIONES (PARA CALIBRACION)
	Valor antes de IVA

	 
	 
	MASA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	141
	Balanza, marca  METTLER, modelo  PC-24, Carga máxima: 24.000 g y Carga mínima: 20 g, d: 1 g
	marca  METTLER
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	Calibración  (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad
	

	2
	167
	Balanza Analitica, marca METTLER TOLEDO/ Máx 220 g. d 0,1 mg
	Modelo: NewClassic MF/Mod: ML 204  /01
	Hidrobiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración
	Calibración  (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad
	

	3
	260
	Balanza de precision de campo  (Emisiones) (ADAM) Rango: 0- 600 g
Resolución: 0,01 g
	Modelo: HCB602H
	Área Instrumentación
	Si
	No aplica
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento 
	Calibración 
	Calibracion  (masa) y ajuste con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad
	

	4
	300
	Balanza Analitica, marca OHAUS/ Máx 2200 g. d 0,01 g
	Modelo: ADVENTURER/Serie: B7355583628
	Laboratorio de Aire
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración  (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad
	

	5
	309
	Balanza Ohaus/ Máx 210 g. d 0,1 mg
	Modelo  PX124 /Serie: 820863996
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad
	

	6
	383
	Microbalanza para filtros con mesa anti-vibratoria, marca REDWAG, modelo MYA 5.4 Y.F., serie 622596
	Marca REDWAG, modelo MYA 5.4 Y.F.
	Microbiología
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad
	

	7
	514
	Balanza analitica  (Emisiones). Resolución: 0,00001 g    (Ohaus).Rango: 0-220g
	Modelo EX225/AD-serie C227396299).
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento 
	Calibración 
	Calibracion  (masa) y ajuste con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad
	

	8
	268
	
	Juego de pesas  1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 y 100 g



	Juego de pesas Clase E2
	Laboratorio de Aire
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	9
	303
	Pesa de 2 kg, marca SB LTDA
	Modelo clase M1, número de serie 2361
	Centro de documentación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	10
	409
	Pesa de 200 g, cilíndrica, marca  Sartorius 
	Modelo clase E2
	Centro de documentación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	11
	515
	Juego de pesas  5, 50, 100, 200(2) y 500 mg laminas (6), 1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100 y 200 g (2) cilíndricas (11)
	Clase de exactitud E2, marca Kern & Sohn GmbH, serial G2233478. 
	Centro de documentación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	 
	 
	TEMPERATURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	11
	Incubadora  PRECISION SCIENTIFIC 815
	Modelo 815/ N serie 84026377
	Laboratorio Aguas
	Si
	Si
	Inspección, Diagnóstico de su estado, verificación  de homogeneidad y estabilidad de la temperatura de trabajo, verificación y revisión del sistema eléctrico y electrónico. Ajuste. Revisión y cambio de repuestos consumibles (ventiladores), cambio de gas refrigerante. corregir partes oxidadas
	Calibración 
	Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C  y caracterización del medio
	

	13
	33
	Horno de secado, Binder
	ED-115/980423
	Área de extracción y destilación
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Por entidad acreditada en la temperatura a 110 °C + 5 °C y caracterización del medio
	

	14
	103
	Baño Maria, Memmert
	Modelo: WB 147/serie:
1495,0794
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. Cambio del botón encendido
	No requiere
	No aplica
	

	15
	216
	Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC
	Modelo ETHG-912, serie BOE330-2
	Coordinación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C.
Calibración de humedad a 30%, 50% y 80%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	16
	218
	Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC
	Modelo ETHG-912, serie BOE330-4
	Bodega de campo 1º piso
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C.
Calibración de humedad a 30%, 50% y 80%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	17
	223
	Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC
	Modelo ETHG-912, serie BOE330-9
	Coordinación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C.
Calibración de humedad a 30%, 50% y 80%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	18
	224
	Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC
	Modelo ETHG-912, serie BOE330-10
	Coordinación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C.
Calibración de humedad a 30%, 50% y 80%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	19
	234
	Baño Maria, Memmert
	Modelo: WNB 7- 45/serie: L613,0168
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Por entidad acreditada en la temperatura a  77 °C + 2 °C y caracterización del medio
	

	20
	257
	Termometro trazable a Nist, marca H.B. INSTRUMENTS COMPANY
	Modelo CAT 61054-649, número de serie H.B.34372 
	Centro de documentación
	Si
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de -18°C, 5°C y 10 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	21
	258
	Termometro trazable a Nist, marca H.B. INSTRUMENTS COMPANY
	Modelo CAT 61054-649, número de serie H.B.34431 
	Centro de documentación
	Si
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 20°C, 30°C y 60 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	22
	302
	Baño Maria, Memmert
	Modelo: WNB 7- 45/serie: L417,1045
	Laboratorio Aguas
	Operando
	No requerido
	No requerido
	No requiere
	No aplica
	

	23
	308
	Horno de secado, Memmert
	Modelo: UN 110/serie: B4172345
	Área de cromatografia
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión de la parte eléctrica y ajustes si es necesario
	Calibración 
	Calibración de temperatura a 104 °C ± 1°C, 110 °C + 5 °C y 180 °C  por entidad acreditada ONAC y  caracterización del medio
	

	24
	311
	Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE
	Modelo Biotemp, número de serie 000347
	Área de microbiología
	NO
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y  Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	25
	312
	Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE
	Modelo Biotemp, número de serie 000348
	 Área de instrumentación
	NO
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y  Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	26
	313
	Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE
	Modelo Biotemp, número de serie 000349
	Área de extracción
	NO
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y  Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	27
	371
	Manta de calentamiento, marca ELECTROTHERMAL,
	Modelo EME61000/CEBX1, serie M846940
	Área de extracción
	Si
	Si
	La posición  1(izquierda a derecha) no regula la temperatura, revisar y reparar
	No requerido
	No aplica
	

	28
	375
	Termoreactor/ Merck
	Modelo TR 620, serie 19085216
	Laboratorio Aguas - DBO
	Si
	Si
	Limpiar a fondo  el bloque térmico, revisión y limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos.  Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Temperatura de operación 150°C + 2°C . Calibración con laboratorio acreditado por ONAC en 5 pozos aleatorios, incluyendo los dos bloques y caracterización del medio
	

	29
	377
	Termohigrómetro/ Fisherbrand Traceable
	Traceable Memorry-Loc NS 192370026
	Área de Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display
	Calibración
	Calibración: 
Temperatura de 15°C, 20 ± 1°C y 30 °C.
Humedad a 20%, 30% y 45%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	30
	378
	Termohigrómetro con datalogger, marca TRACEABLE
	Modelo MEMORY-LOC, serie 192370029
	Área de extracción
	Si
	No requerido
	Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display
	Calibración 
	Calibración: 
Temperatura de 15°C, 20 ± 1°C y 30 °C.
Humedad a 20%, 30% y 45%
 por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	31
	456
	Termómetro digital, marca H-B Instrument
	Serial AB42109
	Área de microbiología
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 2, 6 y 13 ± 2  °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	32
	457
	Termómetro digital, marca H-B Instrument
	Serial AB42519
	Área Aguas
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 35 ± 0,5 °C y 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	33
	458
	Baño de Agua Marca: MEMMERT
	Modelo: WNB14
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	No requerido
	No aplica
	

	34
	462
	Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPIDN30
	Modelo 2021/ Serie: 004588849
	Microbiología
	Si
	Si, fuera de servicio
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Revisión y cambio de termostato, presenta mensaje de error y no controla la temperatura
	Calibración 
	Temperatura de calibración 60 °C ± 2,0 °C; 41°C ± 0,5°C; 45°C ± 0,5°C Calibración con laboratorio acreditado por ONAC
	

	35
	479
	Termometro digital para termocuplas, marca Fluke
	Serie 56192077MV
	Centro de documentación
	Si
	No requerido
	Limpieza, verificación de circuito eléctrico, repuesto de bateria
	Calibración
	Calibración de temperatura de -5°C, 20 ± 1,0°C; 35 ± 0,5 °C; 44,5 ± 0,2°C;  60 ± 2,0 °C; 77 ± 2°C, 90 °C; 103 ± 2,0°C; 104°C ± 1 °C; 110 ± 5,0°C; 180 °C   por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	36
	486
	Termómetro para refrigerador, marca Traceable, 
	Serie 210958712
	 Microbiología
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de -18 °C; 6 ± 2°C y 10 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	37
	487
	Incubadora de convección forzada JP Inglobal Ref. JPIDF256
	Modelo 2021/ Serie: 004588830
	Laboratorio Aguas
	Si
	Si, fuera de servicio
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Revisión y cambio de termostato, presenta mensaje de error y no controla la temperatura
	Calibración 
	Temperatura de operación 35 °C +/- 0.5 °C. con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio
	

	38
	488
	Incubadora DBO marca JP Inglobal / JPIR581+C44:G45
	Modelo 2022/ serie: 4588853
	Laboratorio Aguas
	Si
	No
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. Ajuste interno de puertas de vidrio. Suministro de dos celdas Peltier 159W (ref. JP-AC-162) y dos fuentes 24VDC 20A (ref. JPUP-24V-20A
	Calibración en las areas de uso interno
	Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C  (6 posiciones dentro de la incubadora)  y caracterización del medio
	

	39
	489
	Incubadora DBO marca JP Inglobal / JPIR581
	Modelo 2022 / serie: 4588854
	Laboratorio Aguas
	No
	Si
	Inspección, Diagnóstico de su estado, verificación  de homogeneidad y estabilidad de la temperatura de trabajo. Ajuste interno de puertas de vidrio. Suministro  e instalación de dos fuentes 24VDC 20A (ref. JPUP-24V-20A - No está funcionando
	Calibración en las areas de uso interno
	Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C  (6 posiciones dentro de la incubadora) y caracterización del medio
	

	40
	493
	Autoclave horizontal digital 140 L Jpinglobal 
	Modelo 2022/ Serie: 004588832
	Microbiología
	Si
	Si
	Limpieza de la cámara de trabajo, ductos y tanque de almacenamiento de agua, corrección de fugas si aplica.   Falla en el termostato o control de temperatura por lo cual se sube sin control y  se debe apagar 
	Calibración 
	Temperaturan 121°C ± 2 °C  (200 kPa+/- 10 kPa) Validación de Temperatura con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio
	

	41
	506
	Baño de agua con recirculación marca Thermo Scientific
	Modelo TS COL 35 1184M01 / Serie: 300552118
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento 
	Calibración 
	Temperatura de operación 44,5°C +/-0,2°C. con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio
	

	42
	546
	Termómetro con sonda, Control company
	Serie 211001325
	Laboratorio aguas
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperaturas  20 ± 1,0°C; 35 ± 0,5 °C y 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	43
	547
	Termometro digital de punzón, H-B Instrument
	Serial AB46807
	Laboratorio Aguas
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperatura de 2°C, 6°C y 13 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	44
	565
	Termoreactor /Merck 
	TR620 serie 1712010001
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión y limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos
	Calibración 
	Temperatura de operación 150 °C + 2°C. Calibración con laboratorio acreditado por ONAC en 5 pozos aleatorios los 2 bloques, y caracterización del medio
	

	45
	574
	Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPIDN30
	Modelo 2021/ Serie: 004588850
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Cambio si lo requiere de resistencia de calentamiento (Ref. JPRA-INC-30L)
	Si
	Temperatura de operación 60°C ± 2,0 °C, Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio
	

	46
	575
	Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPID256
	Modelo 2021/ Serie: 004588831
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Cambio si lo requiere de resistencia de calentamiento (Ref. JPRA-INC-256L)
	Si
	Temperatura de operación 35 °C +/- 0.5 °C. Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio
	

	47
	581
	Termometro digital de punzón, H-B Instrument
	Serial AB46808
	Entrada de muestras
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperaturas  2°C; 10°C y 15°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	48
	583
	Termómetro con sonda, Control company
	Serial 211001326
	Centro de documentación
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración 
	Calibración de temperaturas de 20 ± 1,0°C; 35 ± 0,5 °C; 44,5 ± 0,2°C;  60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025
	

	 
	 
	VOLUMEN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	49
	389
	Transferpipeta  0,5 - 5 ml, 
	Modelo:GIANT Modelo S/ /Serie: S05M51105004
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	50
	390
	Micropipeta, monocanal, ajustable, 10 - 100 µL
	BOECO / SA Series
	Área Cromatografía
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	51
	392
	Micropipeta, monocanal, ajustable, 20 - 200 µL
	ACCUMAX / LK678144
	Área Cromatografía
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	52
	394
	Transferpipeta  de 1  - 10 mL/ Brand/ 
	Modelo: Transferpette S/ Serie: 19D54021
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	53
	395
	Transferpipeta  de 100 - 1000 µL/ escala 0,005, Brand/ 
	Modelo: Transferpette S/ Serie: 19G06568
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	54
	398
	Transferpipeta  1-10 mL, Boeco
	SN: 10N66706
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	55
	423
	Transferpipeta Brand 0,5 - 5 ml, 
	Modelo:Transferpette S/ /Serie: 19E64174
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	56
	460
	Transferpipeta Marca Boeco, Volumen 100-1000 µl
	Serie: NI1038031
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	57
	410
	Micropipeta monocanal, BRAND ajustable, 100 - 1000 µL 
	Modelo: Transferpette S/ Serie: 19D54021
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	58
	411
	Micropipeta monocanal, Brand  ajustable, 0,5 - 10 µl
	Transferpette S/Serie: 05L32289
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	59
	412
	Micropipeta monocanal, BOECO (SA SERIES), ajustable, 10 - 100 µL
	BOECO/Serie: CT14623
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	60
	461
	Transferpipeta  de 100 - 1000 µL
/ BOECO / 
	Modelo: BOE9611100/     Serie: ME905968
	Microbiología
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	61
	490
	Micropipeta monocanal, Brand ajustable, 0,5 - 5 mL
	Transferpette S/Serie: 19E64175
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	62
	413
	Micropipeta monocanal, ACCUMAX (A Series) ajustable, 20 - 200 µl
	ACCUMAX/Serie: GK451542
	Área Instrumentación
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	63
	505
	Transferpipeta multicanal 30-300 µl/ Brand
	Modelo: Transferpette S-8
Serie: 21C34020
	Hidrobiología
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	64
	549
	Micropipeta, monocanal, ajustable, 100 - 1000 µL
	BOECO / HF414238
	Área Cromatografía
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC  y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) en los siguientes volumenes: 50 µl, 100 µl y 250 µl. 
	

	65
	571
	Micropipeta, monocanal, ajustable, 0,5 - 5 mL
	BRAND / LK678675
	Área Cromatografía
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	66
	584
	Micropipeta 0,5 a 5 mL. Autoclavable/ Accumax A. 
	Cat AV-905. Serial GK451442
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	67
	591
	TRANSFERPIPETA  1000 - 10000 µL/ GIANTS
	NS: S10M90321015
	Laboratorio Aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	68
	481
	Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML
	Serie: 21k62572
	Área suelos
	No requerido
	No requerido
	No aplica
	Calibración
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	69
	482
	Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML
	Serie: 21k82573
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	70
	483
	Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML
	Serie: 21k60814
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	71
	484
	Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML
	Serie: 21k62571
	Área suelos
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	72
	485
	Bureta digital  - Titrette Brand 25 ML
	Serie: 21K60801
	Área Aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	73
	580
	Bureta digital Brand de 25 mL, Dispensette
	DE-M21, serie 21K62570
	Laboratorio aguas
	Si
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	74
	592
	Transferpipeta 20-200 µL 
	Cat BOE9610220, LK677767
	Laboratorio aguas
	No requerido
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	75
	599
	Transferpipeta Rango 500- 5000 µl
	S05M51105030
	Laboratorio aguas
	No requerido
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	76
	518
	Dispensador  de medios 
	Modelo:FlexiPump Pro 
Serie: 562000S03043
	Microbiología
	No requerido
	No requerido
	Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo
	Calibración 
	Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655)
	

	 
	 
	EQUIPOS EMISIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	77
	230
	Manómetro digital-DWYER/  Rango: (0-30 psi)(0-61,08 In Hg)
	Modelo 477 AV-6/ serie 062CMY-
	Laboratorio aire
	SI
	Corregir fuga a manometro si se requiere
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento,realizar prueba de fugas
	Calibración 
	Calibración de presión con entidad acreditada por ONAC en  Rango: 0-61,08 in Hg
	

	78
	274
	Inclinómetro digital / Smart tools
	Modelo L6786/serie 162/46-11)
	Laboratorio aire
	SI
	
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento.
	Calibración 
	Calibración  con entidad acreditada por ONAC de angulo en el rango 0-90°
	

	79
	254
	Analizador de gases de combustión/  E.Instruments
	 Modelo E8500/ serie 12180
	Laboratorio aire
	SI
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración sensores electroquímicos 
	Calibración sensores electroquímicos de O2(Rango 0-21%), NO(Rango 0-4000 ppm), NO2(Rango 0-1000 ppm), sensor de CO2 -non dispersive infrared (NDIR) (Rango 0-20%),el certificado debe contar con trazabilidad de equipos NIST o en su defecto de fabrica. Se sugiere ponerse en contacto con Carey Hollman <carey.hollman@sauermanngroup.com>  y/o  Joe Abadia -Premac cel 3117499826
	

	80
	181
	Consola de muestreo isocinético marca: ENVIRONMENTAL SUPPLY
	Modelo: C-5000, No. de serie: 1849.
	Laboratorio de Aire
	No Aplica
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento y ajuste del medidor de gas seco en caso necesario
	Calibración 
	Verificación con patrón trazable siguiendo metodología EPA: de gasometro seco y placa de orificio de consola isocinética de acuerdo a US EPA 5(Numeral 10.3.1).Determinación Coeficiente Gamma (Y) y ΔH@,  con procedimiento US EPA 5. Rango: (0,33 a 1,2 ) ft3/min 
	

	81
	181
	Consola de muestreo
	 
	Laboratorio de Aire
	SI
	No requerido
	Inspeccion,limpieza ,revision del circuito electrico y electronico y Verificacion del funcionamiento de los equipos electricos y electronicos (Indicador de temperatura Marca Jenco modelo 765,controladores de temperatura ), realizar los ajustes respectivos y cambio de cableado o conector si se requiere/  Realizado solo por tecnólogo o ingeniero electrónico
	No aplica
	No aplica
	

	82
	181
	Medidor tipo diafragma-modelo S-275 –Sensus
	S/N: 15032198.
	Laboratorio de Aire
	No Aplica
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de caudal con entidad acreditada por ONAC
	

	83
	181
	Manómetro inclinado .Intervalo de medicion 0 In H20 a 10 In H20(Marca Dwyer)
	 
	Laboratorio de Aire
	No Aplica
	No requerido
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento 
	Calibración 
	Calibración de columna de  liquido mano y barometricas, con entidad acreditada por ONAC
	

	84
	182
	Calibrador de termocuplas Marca Fluke 714; SERIE: 1637008 
	 
	Laboratorio aire
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 0 - 400 °C (0-20-130-260-400ºC)
	

	85
	181
	Termocupla tipo k  - Caja fría - perilla de la consola No. 4.
	 
	Consola de muestreo
	No Aplica
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/  Rango 35 - 68 °F, (35-55-68 ºF)
	

	86
	181
	Termocupla tipo k    Caja caliente-  perilla de la consola No. 3.
	 
	Caja Caliente
	No Aplica
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)
	

	87
	181
	Termocupla tipo k auxiliar salida  Caja caliente-  perilla de la consola No. 3.
	 
	Caja Caliente
	No Aplica
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/  Rango: 70 - 110 °F, (70-85-110 ºF)
	

	88
	181
	Termocupla tipo k  entrada del medidor de  gas seco  perilla No. 6.
	 
	Medidor de gas seco
	No Aplica
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 - 110 °F, (70-85-110 ºF)
	

	89
	181
	Termocupla tipo k esalida del medidor de  gas seco , perilla  No. 7.
	 
	Medidor de gas seco
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	90
	181
	Termocupla tipo k  gas de chimenea  Sonda No. 5   perilla  No. 1.
	 
	Sonda No. 5
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)
	

	91
	181
	Termocupla tipo k calentamiento de  la Sonda No. 5 , perilla  No. 2.
	 
	Sonda No. 5
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	92
	181
	Termocupla tipo k gas de chimenea Sonda No. 11   perilla  No. 1
	 
	Sonda No. 11
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONA'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	93
	181
	Termocupla tipo k calentamiento  Sonda No. 11 , perilla No. 2.
	 
	Sonda No. 11
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)
	

	94
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea  Sonda No. 4   perilla  No. 1.
	 
	Sonda No. 4
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	95
	181
	Termocupla tipo k  calentamiento de  la Sonda No. 4 , perilla No. 2.
	 
	Sonda No. 4
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	96
	181
	Termocupla tipo k  temperatura  gases de chimenea  Sonda No. 8   perilla No. 1.
	 
	Sonda No. 8
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)
	

	97
	181
	Termocupla tipo k  calentamiento Sonda No. 8 , perilla No. 2.
	 
	Sonda No. 8
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	98
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea  Sonda No 6   perilla  No. 1.
	 
	Sonda No. 6
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	99
	181
	Termocupla tipo k calentamiento Sonda No 6 , perilla No. 2.
	 
	Sonda No. 6
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)
	

	100
	181
	Termocupla tipo k gases de chimenea Sonda No 13   perilla  No. 1.
	 
	Sonda No. 13
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	101
	181
	Termocupla tipo k calentamiento Sonda No 13 , perilla No. 2.
	 
	Sonda No. 13
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	102
	181
	Termocupla tipo k gases de chimenea  Termocupla T5 auxiliar.  perilla  No. 1.
	 
	Termocupla No. 5
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)
	

	103
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea  Termocupla T11 auxiliar.  perilla No. 1.
	 
	Termocupla No. 11
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC /Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	104
	181
	Termocupla tipo k gases de chimenea  Termocupla T4   Auxiliar -perilla  No. 1.
	 
	Termocupla No. 4
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC /Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	105
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea  Termocupla T6 auxiliar  perilla No. 1.
	 
	Termocupla No .6
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC / Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)
	

	106
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea termocupla T8 Auxiliar .   perilla  No. 1.
	 
	Termocupla No. 8
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC / Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	107
	181
	Termocupla tipo k  gases de chimenea Termocupla auxilar  No 13 .  perilla No. 1.
	 
	Termocupla No. 13
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC / Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF)
	

	108
	181
	Termocupla tipo k  Balones  muestreo de NOx.M7
	 
	Termocupla M7
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	'Calibración de la temperatura  por entidad acreditada ONAC / Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF)
	

	109
	314
	Pie de Rey digital –Mitutoyo  
	Modelo: CD-6" ASX-BSerie:18900455
	Laboratorio de Aire
	SI
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibracion con entidad acreditada por ONAC/ Rango ( 0 a 150 mm)
	

	110
	567
	Altimetro-barometro digital  multifunción -Sunroad
	Modelo FR500/ serie: 200299558
	Laboratorio de Aire
	No Aplica
	Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme
	Verificación del funcionamiento
	Calibración 
	Calibración tanto en altura (m) como presión(in hg)  con entidad acreditada por ONAC/ Rango( 8,859 a 32,483 inHg)
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FORMULARIO No. 1 PROPUESTA ECONÓMICA El siguiente cuadro debe ser tenido en cuenta como referencia, al momento de diligenciarla oferta económica en la plataforma del SECOP II dentro del proceso Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025

Grupo 3. Estaciones De Calidad del Aire
	ITEM
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	CANTIDAD
	UBICACIÓN 
(ECA/Municipio)
	CODIGO LISTADO MAESTRO
	ESTADO
	REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES
	Valor antes de IVA

	1
	Calibrador Dinámico
	Teledyne
	T753U
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	347
	En funcionamiento
	OZONO 
Diagnóstico
Comprobación de fugas y flujo del fotómetro y ajustes
Calibración Fotómetro de Ozono con certificado con trazabilidad NIST o ONAC
Mantenimiento preventivo
DILUCIÓN DE GASES 
Diagnóstico
Comprobación de fugas y flujo de las válvulas de controlador de flujo másico MFC (baja, media y alta) y ajustes
Mantenimiento preventivo
	

	2
	Medidor de Flujo
	Alicat Scientific
	MW-200SCCM-D
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	491
	En funcionamiento
	Calibración de flujo 0 a 200 sccm (5 puntos)
certificación trazabilidad NIST o ONAC
	

	3
	Medidor de Flujo
	Alicat Scientific
	MW-20SLPM-D
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	492
	En funcionamiento
	Calibración flujo 0 a 20 slpm (5 puntos) 
Certificación trazabilidad NIST o ONAC
	

	4
	Medidor multiparámetro
	Streamline 
	Pro™ MultiCal™ System
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	170
	En funcionamiento
	Calibración de Flujo 0 - 20 l/min (5 puntos), Temperatura 0 - 40°C (3 puntos) y presión Barométrica 0,750 - 1,050 atm (3 puntos) 

Certificación trazabilidad NIST o ONAC
	

	5
	Medidor multiparámetro
	Mesalabs
	TetraCal® 
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	434
	En funcionamiento
	Calibración de Flujo [venturi 1: 1.2 a 6 L/min, venturi 2: 6 a 30 L/min] 5 puntos; Temperatura: Temperatura 0 - 40°C y presión Barométrica 0,750 - 1,050 atm (3 puntos cada uno)  
Certificación trazabilidad NIST o ONAC
	

	6
	Medidor multiparámetro
	Vaisala
	MI70
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	455
	En funcionamiento
	Calibración de Temperatura 0 - 40°C (3puntos), Humedad Relativa (7 puntos)  
Certificación trazabilidad NIST o ONAC
	

	7
	Manómetro Digital
	DWYER
	477AV
	1
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	517
	En funcionamiento
	Calibración de Presión 
Siete (7) puntos de Calibración 
0 psi - 5 psi - 10 psi - 15 psi - 20psi -25 psi- 30 psi

Certificación trazabilidad NIST o ONAC
	

	8
	Aire Acondicionado de 18000 BTU
	LG, Mirage
	3 Inverter y 3 Convencionales
	6
	ECA Cartago/Cartago
CAD Carrera 6 calle 11 esquina
	N/A
	En funcionamiento
	Mantenimiento preventivo: limpieza, comprobación de presiones, verificación de fugaz, verificación del nivel del refrigerante, verificación del funcionamiento. Correctivo: reemplazar el aislante térmico para la tubería de cobre, condensadores de arranque para el motor y refrigerante en los casos que aplique.
	

	
	
	
	
	
	ECA Tuluá/CVC Tuluá
Carrera 27 A No.42-32
	N/A
	En funcionamiento
	
	

	
	
	
	
	
	ECA Buga / Acuavalle Buga
Carrera 18 No. 17A-49
	N/A
	En funcionamiento
	
	

	
	
	
	
	
	ECA Yumbo / Yumbo
Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor Calle 8  con Carrera 12
	N/A
	En funcionamiento
	
	

	
	
	
	
	
	ECA Palmira / Palmira
ALCALDIA 
	N/A
	En funcionamiento
	
	

	
	
	
	
	
	Laboratorio Ambiental CVC / Cali 
Carrera 53 #13A - 50
	N/A
	En funcionamiento
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	Valor total antes de IVA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	IVA (19%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Valor total + IVA
	



	Nombre o razón social del proponente
	 
	 

	 
	 

	NIT o C.C
	
	 
	 
	 
	 

	Nombre del Representante Legal
	 
	 
	 
	 

	Dirección
	
	 
	 
	 
	 

	Ciudad
	
	 
	 
	 
	 

	Teléfono
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	Correo Electrónico
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	 
	
	 
	 
	 

	
	Firma Representante Legal




MATRIZ No. 1 EXPERIENCIA
(JUSTIFICAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE LA OBRA DE ACUERDO CON LA COMPLEJIDAD)













No aplica

MATRIZ No. 2
INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES


JUSTIFICAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE LA OBRA DE ACUERDO CON LA COMPLEJIDAD)















No aplica


























MATRIZ No. 3
RIESGOS

Frente a la contratación que pretende satisfacer la Corporación, se procede a asignar los riesgos entre las partes contratantes y la forma de mitigarlo, siguiendo el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” expedido por Colombia Compra Eficiente.

	No
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/
Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del Contrato?
	Persona Responsable por implementar tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Tecnológico
	Fallas en la operación de los equipos por parte del contratista durante la ejecución de las actividades del contrato
	Afecta el funcionamiento de los equipos y los sistemas de gestión del laboratorio
	1
	5
	6
	Alto
	Contratista
	El supervisor deberá verificar el el estado de los equipos, previo al incio de las actividades del contrato
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Desde el inicio de la ejecución del contrato. 
	A la entrega a satisfacción del objeto contratado
	Seguimiento por parte del supervisor
	Dante la ejecución del contrato

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Tecnológico
	Indebida manipulación de los equipos y repuestos durante la ejecución de las actividades del contrato
	Afecta el funcionamiento de los equipos y los sistemas de gestión del laboratorio
	1
	5
	6
	Alto
	Contratista
	El supervisor deberá verificar el correcto funcionamiento de los equipos en el momento de la entrega
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Desde el inicio de la ejecución del contrato. Verificación del estado de funcionamiento del equipo posterior a la ejecución de las actividades del contrato
	A la entrega a satisfacción del objeto contratado
	Seguimiento permanete a los avances de las actividades, por parte del supervisor
	Dante la ejecución del contrato

	3
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Repuestos no cumplen con las condiciones técnicas y de calidad requeridas
	Afecta el funcionamiento de los equipos y los sistemas de gestión del laboratorio
	1
	4
	5
	Medio
	Contratista
	El supervisor debe estar en contacto permanente con el contratista
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde el inicio de la ejecución del contrato
	A la entrega a satisfacción del objeto contratado
	Seguimiento por parte del supervisor
	Durante la ejecución del contrato

	4
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Que no se entreguen los certificados de calibración y/o calificación de los equipos
	Afecta los sistemas de gestión del laboratorio
	1
	4
	5
	Medio
	Contratista
	Realizar seguimiento y verificación permanente a las actividades, durante la ejecución del contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde el inicio de la ejecución del contrato
	A la entrega a satisfacción del objeto contratado
	Seguimiento por parte del supervisor y Verificación de la entrega de los certificados de calibración realizados
	Durante la ejecución del contrato

	5
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Pérdida, hurto o deterioro del bien en manos el contratista
	Retraso o suspensión del contrato
	1
	4
	5
	Medio
	Contratista
	El contratista debe garantizar que se repondrá el bien afectado
	1
	5
	6
	Alto
	Si
	Contratista
	Desde el inicio de la ejecución del contrato
	A la entrega a satisfacción del objeto contratado
	Seguimiento por parte del Supervisor
	Una vez se presente la situación

	7
	Específico
	Interno y Externo
	Contractual
	Operacional y legales
	Retraso en la entrega de los informes y certificados de calibración y/o calificación por parte del contratista o que los mismos no se ajustan a los requerimientos del contrato
	Se retrasa la ejecución del contrato por responsabilidad del contratista quien debe cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso fortuito.  Puede generarse inclumpliiento de la sobligaciones y actividades pactadas
	1
	4
	5
	Medio
	Supervisor y Contratista
	Solicitud de póliza de cumplimiento y seguimietno por parte del supervisor a los avances presentados por el contratista con el fin de evidenciar opotunamente posibilidades de correcciones y/o ajustes en los informes y /o certificaciones
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor y Contratista
	Contractual y ejecución












































	A la entrega a satisfacción del objeto contratado
	Estalecer el los documentos previos la solicitud de la garantía de cumplimiento y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales  por parte del supervisor del contrato
	En la elaboración de los requisitos del proceso y durante la ejecución del contrato

	8
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No existe disponibilidad en el mercado de los repuestos requeridos para el desarrollo del contrato
	Afecta la ejecución y avance del contrato de acuerdo con el cronograma o no poder ejecutar las actividades que involucren dichos repuestos
	2
	5
	7
	Alto
	Contratista
	El contratista puede planterar soluciones alternativas para la consecuención de repuestos que suplan la necesidad
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde el proceso de observaciones al pproyecto de pliegos












	A la entrega a satisfacción del objeto contratado
	Desde el inicio de la ejecución
	Desde el inicio del proceso hasta la finalización.
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