ANEXOS

FORMATOS

FORMULARIOS

MATRICES

ANEXO No. 1 “ANEXO TÉCNICO”

Obligaciones del Contratista: Debe prestar los servicios que se detallarán de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean solicitados por el Contratante, para cada grupo, lote o segmento así:

- Realizar Mantenimiento Preventivo, el cual incluye:

- Inspección: Revisar el equipo y las partes que lo componen: controles, teclas, interruptores, chasis, incluyendo accesorios como sensores, mangueras, cables eléctricos, conector de alimentación, con el propósito de detectar signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes o cualquier signo que obligue a sustituir las partes afectadas o tomar acciones pertinentes para garantizar el correcto funcionamiento.

- Limpieza integral interna y externa de los equipos y de elementos electrónicos y eléctricos (como tarjetas, contactos eléctricos, conectores, enchufes y terminales). Limpiar la suciedad, desechos, polvo, moho o manchas, en las partes internas y externas que componen el equipo, empleando los métodos apropiados a las necesidades. Por tanto, se puede incluir: Limpieza interna y externa con limpiadores biodegradables, escobillón y lija (en los casos que aplique); Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando desinfectantes bactericidas no residuales ni corrosivos; Limpieza de elementos electrónicos y eléctricos utilizando limpiador de contactos eléctricos con las siguientes características: no corrosivo, que no deje residuos y que no dañe la capa de ozono.

- Lubricación: Lubricar motores, bisagras, baleros, y cualquier otro mecanismo que lo necesite. Puede ser realizado en el momento de la inspección, y deben utilizarse los lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes.

- Verificación del funcionamiento: Realizar las pruebas de funcionamiento del equipo, en todos los modos de operación que estos posean, una vez realizado el mantenimiento preventivo. La verificación se debe realizar en presencia del operario del equipo y del supervisor designado. Al finalizar el mantenimiento el contratista debe entregar el área de trabajo debidamente organizada y limpia.

- Informe de mantenimiento preventivo realizado y elementos necesarios: Presentar informe de los trabajos de mantenimiento preventivo realizados,  donde se indique: nombre y código del equipo, ubicación, fecha de mantenimiento, repuestos o partes reemplazadas (si aplica), reporte o calificación del estado de funcionamiento del equipo después del mantenimiento, las recomendaciones para la correcta operación y el óptimo funcionamiento del mismo, una lista de los elementos consumibles y repuestos recomendados para el próximo mantenimiento del equipo, indicando las respectivas especificaciones cuando aplique.

- Realizar Mantenimiento Correctivo y Reparaciones en caso de requerirlo, el cual incluye:

- Corrección de los defectos que se aprecian en el funcionamiento del equipo: repararlos para devolver la correcta funcionalidad, lo cual incluye el reemplazo de partes defectuosas o deterioradas, por el desgaste de uso normal del equipo, de modo que prevengan el desgaste en otras partes o sistemas del mismo.

- Verificación del funcionamiento: Realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos, en todos los modos de operación que estos posean, una vez realizado el mantenimiento correctivo. La verificación se debe realizar en presencia del operario del equipo o del supervisor designado.

- Informe de mantenimiento correctivo realizado y elementos necesarios: Presentar informe de los trabajos de mantenimiento correctivo realizados,  donde se indique: nombre y código del equipo, ubicación, fecha de mantenimiento, repuestos o partes reemplazadas y reparación realizada, reporte o calificación del estado de funcionamiento del equipo después del mantenimiento correctivo, las recomendaciones para la correcta operación y el óptimo funcionamiento del mismo, una lista de los elementos consumibles y repuestos recomendados para el próximo mantenimiento del equipo, indicando las respectivas especificaciones cuando aplique.

- Realizar Calibración o Calificación de los equipos, el cual incluye:

- Verificación y ajuste: de los valores los instrumentos, en los rangos y/o puntos requeridos, comparándolos de manera directa con patrones de medida o materiales de referencia certificados, para garantizar que el instrumento queda en óptimas condiciones técnicas y metrológicas de funcionamiento, utilizando materiales de referencia fabricados y certificados según la Guía ISO 17034 vigente, y/o acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC.

- Verificación del funcionamiento: Realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos, en todos los modos de operación que estos posean, una vez realizada la calibración. Cuando aplique la verificación se debe realizar en presencia del operario del equipo y del supervisor designado.

- Certificado de Calibración o calificación: Presentar el certificado de calibraciones realizadas a los equipos, el cual debe cumplir con los requerido en la norma ISO/IEC 17025:2017 sobre informes de calibración.

- Certificaciones de trazabilidad: cuando la calibración sea realizada por trazabilidad, en los casos así requeridos por el laboratorio, se debe entregar copia de las certificaciones de trazabilidad de los materiales de referencia utilizados para la calibración o verificación de los equipos.

- Condiciones Generales a los servicios de Mantenimiento, Reparación, Calibración o Calificación de equipos.

- Para cada equipo y servicio, fijar un adhesivo (etiqueta), en el que se detalle como mínimo lo siguiente: Identificación de la empresa que realizó el mantenimiento preventivo, correctivo y/o calibración, nombre o código del equipo, fecha de mantenimiento y/o calibración, número de informe del trabajo realizado. En todo caso NO se debe indicar la fecha del próximo mantenimiento o calibración.

- En todos los casos, los informes entregados tanto de mantenimiento o calibración, deberán contener además la siguiente información:

Nombre del Laboratorio: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC – LABORATORIO AMBIENTAL

Ciudad: CALI – VALLE DEL CAUCA

Dirección: CARRERA 53 # 13A – 50

Teléfono: 602 620 66 00 EXT. 1503

- El los informes y/o certificados se debe anexar a la hoja de vida de cada equipo, como evidencia de su realización, por lo tanto, se deben entregar tanto en médio electrónico como en físico.

- Para los siguientes ítems del Grupo 1: EQUIPOS GENERALES Y DE APOYO; el mantenimiento, calibración y/o calificación requeridos debe ser realizada únicamente por la empresa autorizada en Colombia por cada marca de equipo.

| ITEM | EQUIPO |
| --- | --- |
| 2 | Compresor de aire, marca Kaeser, |
| 3 | Bomba de vacio de tornillo rotativo, marca Kaeser |
| 11 | Desionizador de agua marca Barstead Nano Pure / |
| 12 | Equipo Desionizador Agua Tipo II /Thermo Scientific Barnstead Pacific TII con tanque de almacenamiento |
| 13 | Equipo Desionizador Agua Tipo I /marca Thermo Scientific/ Barnstead Micropure |
| 34 | Sonda YSI (leer OD)- Analizador Automático DBO- SCPSCIENCE |

- Entregar un cronograma de trabajo al supervisor del contrato al inicio de la ejecución del contrato indicando las fechas y el personal responsable de realizar las actividades de mantenimiento y calibración.

- Prestar los servicios en la ciudad de Santiago de Cali, en el Laboratorio Ambiental de la CVC ubicado en la Carrera 53 # 13 A – 50, sitio de ubicación de los equipos, salvo en aquellos casos en que los equipos deban ser llevados a laboratorios especializados para efectuarles los procesos pertinentes, en cuyo caso el contratista asume el trabajo y los costos de embalaje y envío, y se hace responsable por la integridad del los mismos.

- Garantizar la logística de embalaje, transporte y aseguramiento de los equipos que deben ser llevados fuera de las instalaciones de la Corporación y que serán entregados en las instalaciones de la Corporación.

- El contratista deberá contar con un coordinador de enlace con el propósito de coordinar las actividades, facilitar la comunicación y toma de decisiones.

- Garantizar que los elementos o repuestos utilizados para el mantenimiento del equipo o los consumibles, sean nuevos y originales, no re manufacturados; que cumplan con las especificaciones técnicas de la misma marca del equipo o de lo contrario deben ser compatibles con el equipo y funcionar apropiadamente.

- Garantizar que el servicio prestado se realice empleando procedimientos y técnicas adecuadas, con previo y pleno conocimiento integral del funcionamiento del equipo.

- Contar con todos los equipos, estándares y herramientas necesarias y apropiadas para realizar las actividades que el servicio requiere.

- Salvaguardar todos los bienes que la Corporación le asigne. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este.

- Informar a la entidad contratante de las situaciones que requieran atención con el fin de tomar las medidas correctivas oportunamente.

- Garantizar la dotación permanente de los Elementos de Protección Personal, en cumplimiento de la normatividad relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo y adoptar las medidas de protección y seguridad, necesarias para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquier usuario de la CVC, funcionarios y/o personal a su cargo mientras se lleva a cabo la prestación del servicio.

- En caso que aplique, deberá verificar el cumplimiento y desempeño del personal propuesto y de ser necesario, reemplazar a aquellos que no cumplan con las expectativas, conforme a los informes presentados por el supervisor del contrato, dicho personal deberá tener las mismas o mejores calidades (experiencia y formación académica) a las requeridas por la Entidad.

- Cumplir con los requisitos establecidos en la Guía para Proveedores IL-007 del Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con la labor específica a realizar en el Laboratorio Ambiental de la CVC.

- Evitar dejar sustancias o materiales nocivos, que perjudiquen la flora, fauna o salud humana, no contaminar la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua y realizar la entrega apropiada al contratante de los residuos o partes de los equipos, que se originen producto de la ejecución del respectivo servicio.

- El contratista deberá responder por las fallas en la operación de los equipos, la mala manipulación de los equipos y repuestos que estuvieron bajo su cargo durante la ejecución de las actividades del contrato.

- Para todos los grupos, una vez finalizadas la totalidad de las actividades establecidas en el contrato, deben presentar un documento en el que relacionen los informes de mantenimiento y calibración o calificación (según corresponda) realizados.

- Para las calibraciones que incluyen error máximo permitido; por ejemplo, calibración de temperatura a 60 °C ± 2 °C, la incertidumbre expandida reportada en la calibración del instrumento bajo calibración debe ser menor que el error máximo incluido en la solicitud (± 2 °C en el ejemplo) para que la calibración sea válida.

- Para los informes de los equipos que no cuenten con proveedor de calibración acreditado y sean verificados por trazabilidad se debe incluir: método de referencia utilizado, registros derivados de la validación de los procedimientos utilizados para la calibración, documentos de la trazabilidad metrológica de las mediciones (calibración de patrones trazables), documentos y registros sobre el aseguramiento de la validez de los resultados (cronogramas de evidencias de aseguramiento metrológico de los patrones utiizados en la calibración), procedimiento de estimación de la incertidumbre, declaración que las instalaciones y las condiciones ambientales en las que se realiza la verificación son adecuadas para las calibraciones y soportes que demuestren competencia del personal que realiza la verificación. Para dar cumplimiento al documento del IDEAM SAL-PL004 Política de equipamiento.

- Para todos los grupos; es decir, (1,2,3); El Contratista; por sí mismo y por medio de su personal vinculado o subcontratado, se obliga a mantener en estricta reserva y confidencialidad toda información, documentación, datos, resultados, procedimientos, métodos, registros y demás información técnica, administrativa, financiera o de cualquier otra naturaleza a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato, relacionada con el Laboratorio Ambiental de la CVC y sus actividades inherentes.

A continuación, se relaciona la Tabla 1 “Especificaciones Técnicas”, de cada uno de los equipos, segmentado por Grupos, con las consideraciones del servicio a desarrollar por parte del Contratista así:

Grupo 1 Equipos Generales Y De Apoyo

| ITEM | CODIGO | EQUIPO | MODELO/SERIE | UBICACIÓN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | OBSERVACIONES (PARA MANTENIMIENTO) | CALIBRACION /VERIFICACION | OBSERVACIONES (PARA CALIBRACION) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REFRIGERACION / COMPRESORES / APOYO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Cuarto Frío | Fabricacion nacional | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante. (Suministro e instalación de refrigerante si aplica) | Calibración | Temperatura a calibrar 2°C, 4 ± 2 °C, 6°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 2 | 226 | Compresor de aire, marca Kaeser, Parte No. 101981,0 | Modelo: SK 15T / serie: 1399 | Operando | No requerido | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento solamente por Kaeser. Set filtros compresor SK (1), aceite sintético S-460 2 galones, Kit Service-UNIT ECO DRAIN 31/31F (1); Cartucho remoción extrafino OX-60 (1), Drenador interno automático (1). Servicio técnico | No aplica | No aplica |
| 3 | 227 | Bomba de vacio de tornillo rotativo, marca Kaeser, parte No. 1.880.30010 | Modelo: ASV 40 / serie: 1032 | Operando | No requerido | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento solamente por Kaeser. Suministro y cambio de filtro de aceite 14bar (1); Esterilla filtrante 112x112x10 (2) y 710x575x10 (1), Cartucho de filtro de aire Ø115x253 (1); Aceite sintético S-460 (3 galones), KIT cartucho separado aceite Ø170x 435mm (1); filtro de aire M14x 14,5, Cartucho filtro de aire Ø150x 326mm (1); Servicio técnico, limpieza e inspección del tanque y mantenimiento | No aplica | No aplica |
| 4 | 301 | Congelador vertical/ HACEB/ | Modelo:COV AS 245L CE 1P BL/ Serie: CV160140100064. | Microbiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Temperatura de operación (-25°C a -15°C). Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |
| 5 | 382 | Refrigerador QLS | Modelo CR-23-A-SSA-HC/ SERIE:190821574 | Microbiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento (homogeniedad y estabilidad de la temperatura de trabajo) | Calibración | Calibración 6 + 2°C. por laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |
| 6 | 494 | Refrigerador de 300 L marca Frimed | Modelo FS-30 serie FF0247FM30222 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante. | Calibración | Temperatura a calibrar 6 ± 2 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 y caracterización del medio |
| 7 | 495 | Refrigerador de 300 L para microbiología marca Frimed | Modelo FS-30 serie FF0248FM30222 | Área de extracción | Si | No requerido | Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante. | Calibración | Temperatura a calibrar 6 ± 2 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025. y caracterización del medio |
| 8 | 508 | Congelador horizontal, Electrolux | Modelo AFC50W3HTW serie 22102814 | Primer piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación de funcionamiento, revisión de circuito eléctrico y parte electrica. (Suministro e instalación de refrigerante si aplica) | No requerido | No aplica |
|  |  | CAMPANAS EXTRACTORAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 115 | Cabina extractora marca Protenal | Sin Informacion | Bodega de reactivos 2° piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, lubricación y verificación del funcionamiento | Calificación | Calificación con instrumentos trazables y determinación de niveles de explosividad y tiempo mínimo para exposición a ambientes seguros. |
| 10 | 199 | Cabina de seguridad biológica/ ESCO | Modelo:Streamline SC2-4 A2 Serie: 2012-74426 | Microbiología | Si | No requerido | Limpieza general del equipo, cambio de luz UV, y filtros HEPA | SI | Realizar calificación Flujo 80 a 100 lineal ft3/min. Solicitar certificación clase 1 o 2 de la cabina in situ. |
|  |  | DESIONIZADORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 09 | Desionizador de agua | Marca BARNSTEAD, modelo D4641/D4742, serie 1090050457268/851970482546 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación de funcionamiento, por empresa autorizada por el fabricante. limpieza de mangueras, Cambio de 8 cartuchos | No requerido | No aplica |
| 12 | 231 | Equipo Desionizador Agua Tipo II / Thermo Scientific Barnstead Pacific TII con tanque de almacenamiento | Ref. 50132131 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante. Lavado y desinfección del tanque de almacenamiento del agua tipo II y verificación del sensor de nivel. Instalación cartucho (Ref. 09.4011) y membrana de ósmosis inversa (Ref. 22.0046), suministro Cleaning Solution (CMX25) y jeringa para proceso de desinfección | No requerido | No aplica |
| 13 | 520 | Equipo Desionizador Agua Tipo marca Thermo Scientific Barnstead Micropure | Ref. 50132373/ Serie 41580063 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante. Suministro de Cleaning Solution y jeringa (CMX25) para proceso de desinfeción. Suministro y cambio de cartucho de desinfección micropure (Ref. 09.1102), cambio cartucho pulidor ultrapuro (09.1006) y filtro estéril 0,2 μ. (09.1003) | No requerido | No aplica |
|  |  | MULTIPARÁMETROS /CONDUCTIMETROS/ PORTÁTILES |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7 | Conductímetro, marca METROHM, | Modelo 712/ Serie: 19137 | Área suelos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración a estandares alto y bajo con entidad acreditada por ONAC Cond: 100 μS, 1413 o 1414 μS, 10 mS y 59 mS o cercanos. |
| 15 | 12 | pHmetro, marca METROHM, | Modelo: 7807 /Serie: 02373 | Área suelos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración a estandares alto y bajo con entidad acreditada por ONAC pH: 4,0; 7,0 y 10,0 |
| 16 | 310 | Peachimetro Ohaus | Modelo Starter 2100/ Serie B817764678 | Microbiología | Si | No requerido | Mantenimienimiento y calibración y si se requiere suministro y cambio del electrodo pH de vidrio con punta de lanza 2 en 1 Ref. 30240974, modelo: ST270. | Calibración | Calibración a estandares alto y bajo con entidad acreditada por ONAC pH: 4,0; 7,0 y 10,0 |
| 17 | 403 | Multiparámetro, Horiba | Modelo U-5000/ serial: 37155 | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con entidad acreditada por ONAC |
| 18 | 404 | Multiparámetro, Horiba | Modelo U-5000/ serial: ux9yakrv | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con entidad acreditada por ONAC |
| 19 | 405 | Multiparámetro, Horiba | Modelo U-5000 G/ serial: upp2c0ok | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con entidad acreditada por ONAC |
| 20 | 463 | Medidor multiparámetro portátil Thermo Scientific | Modelo Orion Star A329, serial: G15072 | Bodega de campo 1º piso | Si | No requerido | Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display. Suministro y cambio del sensor de conductividad Ref. 013010MD, K= 0,475 / 1 µS … 200 mS/cm EP GPH y suministro del repuesto tapa óptica para sonda de oxígeno (1) Ref. 087001 | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH. Calibrar OD a cero, agua saturada con aire y 20 mg/L con entidad acreditada por ONAC |
| 21 | 464 | Medidor multiparámetro portátil Thermo Scientific | Modelo Orion Star A329, serial: G15266 | Bodega de campo 1º piso | Si | No requerido | Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display y suministro del repuesto tapa óptica para sonda de oxígeno (1) Ref. 087001. | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH. Calibrar OD a cero, agua saturada con aire y 20 mg/L con entidad acreditada por ONAC |
| 22 | 469 | Multiparámetro, Horiba | Modelo U-5000 G /Serie No. S7NH4VTY | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con entidad acreditada por ONAC |
| 23 | 470 | Multiparámetro, EUTECH INSTRUMENTS, | Serie 2282501 | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. Calibrar con entidad acreditada por ONAC |
| 24 | 511 | Medidor portátil de pH Fisher Scientific | Accumet AP110, S/N:3110941 | Bodega de campo 1° piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión tarjeta electrónica | Calibración | pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC |
| 25 | 512 | Medidor portátil de pH Fisher Scientific | Accumet AP110, S/N:3110943 | Bodega de campo 1° piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC |
| 26 | 513 | Medidor portátil de pH Fisher Scientific | Accumet AP110, S/N:2862378 | Bodega de campo 1° piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC |
| 27 | 569 | Medidor portatil multiparámetro / Hanna | HL9829-00041 | Bodega de campo 1º piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH. Calibrar OD a cero, agua saturada con aire y 20 mg/L con entidad acreditada por ONAC |
| 28 | 595 | Multiparámetro, Horiba | Modelo U-5000 /Serie No. LXTXWVC8 | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. Calibrar con entidad acreditada por ONAC |
| 29 | 596 | Monitor de compuestos orgánicos volátiles VOC Marca Rae-Systems | Modelo: MiniRae 3000 / Serie: 592926425 | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, según el manual del equipo | Calibración | Se debe realizar calibración de acuerdo al manual del equipo |
|  |  | OPTICA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 201 | Espectrofotómetro UV-Vis HACH | Modelo DR 6000 / Serie 1450117 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración longitud de onda 390, 410, 605, 612 y 690 nm (o cercanas) por entidad acreditada por ONAC |
| 31 | 204 | Microscopio binocular, Leica | Modelo: DM500 Serie: 8040079145M | Hidrobiología | Si | No requerido | Mantenimiento preventivo del equipo para oculares y objetivos 4X, 10X y 100X. Limpieza general del equipo (oculares, objetivos, condesador, etc). Revisión de la parte eléctrica. | No requerido | No aplica |
| 32 | 205 | Microscopio estereoscopio, Leica | Modelo: EZ4 Serie: 104471975732128 | Hidrobiología | Si | No requerido | Mantenimiento preventivo al equipo, en especial revisión de oculares y objetivo. Limpieza general y revisión de los obturadores, macrometro y micrometro, luces, etc. Revisión y ajuste del prisma. | No requerido | No aplica |
| 33 | 459 | Turbidímetro, Marca: Hach | Modelo:2100Q Serie:14090C035038 | Aguas | Si | No requerido | Mantenimiento preventivo del equipo para la lámpara, circuito eléctrico y limpieza general. | Calibración | Calibración del equipo en los puntos 10 NTU, 20 NTU, 100 NTU y 800 NTU. El intervalo de medición del equipo es de 0 a 1000 NTU |
| 34 | 474 | Sonda YSI (leer OD)- Analizador Automático DBO- SCPSCIENCE | Sonda YSI ProBOD; serie 21H12941; Sensor Type: Optical; dynamic luminescence quenching lifetime detection, 0-20 mg/L, ±0.1 mg/L or ±1% reading, whichever greater; 20-50 mg/L, ±15% reading 0-200%, ±1% reading or ±1%, whichever greater; 200-500%, ±15% reading Modelo BOD-300; NS BOD0121450079 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento Y comprobación con tabla estandar de Oxigeno - proveer Sensor reemplazable OD y protector del sensor (punta del sensor cap.) - Verificacion de los ejes X, Y y Z; en todos los rack; llenado de botellas winkler en los rack A, B y C. Pruebas de encendido. Cambio de consumibles(mangueras) | Calibración | Calibración in situ de sonda de oxígeno oxígeno cero < 0,2 mg/L, agua saturada con aire y 20 mg/L con entidad acreditada por ONAC |
| 35 | 504 | Lector de microplacas / Marca: Eurofins Abraxis | Modelo: 4303 Serie: 4303-1204 | Hidrobiología | Si | No requerido | Mantenimiento preventivo del equipo incluyendo inspección, limpieza y verificación del funcionamiento/ Revisión de filtros. | Calibración | Calibración del equipo, exactitud fotométrica ±(1% ±0,010) 0,0 a 1,5 ABS ± (2% ±0,010) 1,5 a 3,0 ABS. Calibración filtros, el equipo cuenta con los rangos de longitud de onda así: 4 filtros estándar: 405, 450, 492 y 630 nm. 6 filtros: 405, 450, 492, 545, 600 y 630 nm. EL ANÁLISIS EN EL EQUIPO SE HACE A 450 nm. |
| 36 | 586 | Espectrofotómetro / Marca: Thermo | Modelo: Genesys 40 Serie: 9A2C348007 | Aguas | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración del equipo en las longitudes de onda 400 nm, 410 nm, 630 nm, 647 nm, 664 nm y 750 nm, o cercanas, cuatro de las cuales son las longitudes de onda usadas en el análisis de clorofila. Calibración del equipo en la longitud de onda 600 nm, o cercana la cual se usa para determinar la densidad óptica bacteriana para la verificación de métodos microbiológicos. |
|  |  | VARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 16 | Molino Electrico | NA | Área suelos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | No requerido | No aplica |
| 38 | 169 | Sellador Quanti-tray | Modelo:2X Serie: 10-236-06784 | Microbiología | Si | No requerido | Limpieza completa del equipo, interna y externa y cambio de piezas en caso requerido | No requerido | No aplica |
| 39 | 197 | Cabina para análisis de fluorescencia | Modelo:CM-10A Serie: 1845075 | Microbiología | Si | No requerido | Revision y limpieza del equipo, verificacion, limpieza de las gafas y lampara UV | No requerido | No aplica |
| 40 | 200 | Titulador Titroline Alpha Plus | 475110 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655). Calibración de electrodo de pH en los puntos 4,0; 7,0 y 10,0 |
| 41 | 206 | Agitador, marca HEIDOLPH | Modelo 541-20008-00 REAX 20/8 | Área Instrumentacion | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento a 30 RPM | No requerido | No aplica |
| 42 | 286 | Plancha de Agitacion SCI Logex | Modelo MS-S, número de serie: MD3F001749 | Área Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | No requerido | No aplica |
| 43 | 370 | Digestor Macro-kjeldahl, marca Electrothermal | Modelo MQ3868B/E Serie: M893700 | Extracción | Si | No requerido | Inspección, limpieza y verificación del funcionamiento, revisión y ajuste circuito eléctrico , verificación y ajuste cableado y terminales eléctricas, funcionamiento de la manta, revisión y ajuste de resistencias, revisión control de temperatura | No requerido | No aplica |
| 44 | 372 | Lavadora de cristalería de laboratorio / Labconco | Modelo FlskScrubber/ Serie 190880919/ / calentador Bosh Tronic 220V | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante. Suministro y cambio de empaques | No requerido | No aplica |
| 45 | 468 | Agitador Vortex, Operación de contacto y continuo | Modelo: MX-S, Marca: LB PRO, Cat N°: 821200040244 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. Suministro y cambio del cabezal de goma | No requerido | No aplica |
| 46 | 516 | Agitador Horizontal, marca EBERBACH CORPORATION | Modelo: NC0879533/ Serie: SN0000568 | Área de extracción | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Número de oscilaciones (entre 160 RPM y 200 RPM) 180 ± 20 RPM/ Verificación trazable |
| 47 | 563 | Centifruga, Marca:Infitek | Modelo: CFG-21J Serie: IFTJW230925001 |  | Si | No requerido | Limpieza general, revisión del rotor y circuito eléctrico. | No requerido | No aplica |
| 48 | 564 | Bomba de vacío, Merck | Referencia WP 6111560. Serial N°: VB5D029850 |  | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | No requerido | No aplica |

Grupo 2. Equipos Masa, Temperatura, Volumen

| ITEM | CODIGO | EQUIPO | MODELO/SERIE | UBICACIÓN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | OBSERVACIONES (PARA MANTENIMIENTO) | CALIBRACION /VERIFICACION | OBSERVACIONES (PARA CALIBRACION) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MASA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 141 | Balanza, marca METTLER, modelo PC-24, Carga máxima: 24.000 g y Carga mínima: 20 g, d: 1 g | marca METTLER | Área Instrumentación | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |
| 2 | 167 | Balanza Analitica, marca METTLER TOLEDO/ Máx 220 g. d 0,1 mg | Modelo: NewClassic MF/Mod: ML 204 /01 | Hidrobiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |
| 3 | 260 | Balanza de precision de campo (Emisiones) (ADAM) Rango: 0- 600 g Resolución: 0,01 g | Modelo: HCB602H | Área Instrumentación | Si | No aplica | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibracion (masa) y ajuste con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |
| 4 | 300 | Balanza Analitica, marca OHAUS/ Máx 2200 g. d 0,01 g | Modelo: ADVENTURER/Serie: B7355583628 | Laboratorio de Aire | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |
| 5 | 309 | Balanza Ohaus/ Máx 210 g. d 0,1 mg | Modelo PX124 /Serie: 820863996 | Área suelos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |
| 6 | 383 | Microbalanza para filtros con mesa anti-vibratoria, marca REDWAG, modelo MYA 5.4 Y.F., serie 622596 | Marca REDWAG, modelo MYA 5.4 Y.F. | Microbiología | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |
| 7 | 514 | Balanza analitica (Emisiones). Resolución: 0,00001 g (Ohaus).Rango: 0-220g | Modelo EX225/AD-serie C227396299). | Área Instrumentación | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibracion (masa) y ajuste con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |
| 8 | 268 | Juego de pesas 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 y 100 g. | Juego de pesas Clase E2 | Laboratorio de Aire | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 9 | 303 | Pesa de 2 kg, marca SB LTDA | Modelo clase M1, número de serie 2361 | Centro de documentación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 10 | 409 | Pesa de 200 g, cilíndrica, marca Sartorius | Modelo clase E2 | Centro de documentación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 11 | 515 | Juego de pesas 5, 50, 100, 200(2) y 500 mg laminas (6), 1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100 y 200 g (2) cilíndricas (11) | Clase de exactitud E2, marca Kern & Sohn GmbH, serial G2233478. | Centro de documentación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
|  |  | TEMPERATURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11 | Incubadora PRECISION SCIENTIFIC 815 | Modelo 815/ N serie 84026377 | Laboratorio Aguas | Si | Si | Inspección, Diagnóstico de su estado, verificación de homogeneidad y estabilidad de la temperatura de trabajo, verificación y revisión del sistema eléctrico y electrónico. Ajuste. Revisión y cambio de repuestos consumibles (ventiladores), cambio de gas refrigerante. corregir partes oxidadas | Calibración | Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C y caracterización del medio |
| 13 | 33 | Horno de secado, Binder | ED-115/980423 | Área de extracción y destilación | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Por entidad acreditada en la temperatura a 110 °C + 5 °C y caracterización del medio |
| 14 | 103 | Baño Maria, Memmert | Modelo: WB 147/serie: 1495,0794 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. Cambio del botón encendido | No requiere | No aplica |
| 15 | 216 | Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC | Modelo ETHG-912, serie BOE330-2 | Coordinación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C. Calibración de humedad a 30%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 16 | 218 | Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC | Modelo ETHG-912, serie BOE330-4 | Bodega de campo 1º piso | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C. Calibración de humedad a 30%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 17 | 223 | Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC | Modelo ETHG-912, serie BOE330-9 | Coordinación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C. Calibración de humedad a 30%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 18 | 224 | Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC | Modelo ETHG-912, serie BOE330-10 | Coordinación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C. Calibración de humedad a 30%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 19 | 234 | Baño Maria, Memmert | Modelo: WNB 7- 45/serie: L613,0168 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Por entidad acreditada en la temperatura a 77 °C + 2 °C y caracterización del medio |
| 20 | 257 | Termometro trazable a Nist, marca H.B. INSTRUMENTS COMPANY | Modelo CAT 61054-649, número de serie H.B.34372 | Centro de documentación | Si | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de -18°C, 5°C y 10 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 21 | 258 | Termometro trazable a Nist, marca H.B. INSTRUMENTS COMPANY | Modelo CAT 61054-649, número de serie H.B.34431 | Centro de documentación | Si | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 20°C, 30°C y 60 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 22 | 302 | Baño Maria, Memmert | Modelo: WNB 7- 45/serie: L417,1045 | Laboratorio Aguas | Operando | No requerido | No requerido | No requiere | No aplica |
| 23 | 308 | Horno de secado, Memmert | Modelo: UN 110/serie: B4172345 | Área de cromatografia | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión de la parte eléctrica y ajustes si es necesario | Calibración | Calibración de temperatura a 104 °C ± 1°C, 110 °C + 5 °C y 180 °C por entidad acreditada ONAC y caracterización del medio |
| 24 | 311 | Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE | Modelo Biotemp, número de serie 000347 | Área de microbiología | NO | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 25 | 312 | Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE | Modelo Biotemp, número de serie 000348 | Área de instrumentación | NO | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 26 | 313 | Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE | Modelo Biotemp, número de serie 000349 | Área de extracción | NO | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 27 | 371 | Manta de calentamiento, marca ELECTROTHERMAL, | Modelo EME61000/CEBX1, serie M846940 | Área de extracción | Si | Si | La posición 1(izquierda a derecha) no regula la temperatura, revisar y reparar | No requerido | No aplica |
| 28 | 375 | Termoreactor/ Merck | Modelo TR 620, serie 19085216 | Laboratorio Aguas - DBO | Si | Si | Limpiar a fondo el bloque térmico, revisión y limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos. Verificación del funcionamiento | Calibración | Temperatura de operación 150°C + 2°C . Calibración con laboratorio acreditado por ONAC en 5 pozos aleatorios, incluyendo los dos bloques y caracterización del medio |
| 29 | 377 | Termohigrómetro/ Fisherbrand Traceable | Traceable Memorry-Loc NS 192370026 | Área de Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display | Calibración | Calibración: Temperatura de 15°C, 20 ± 1°C y 30 °C. Humedad a 20%, 30% y 45% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 30 | 378 | Termohigrómetro con datalogger, marca TRACEABLE | Modelo MEMORY-LOC, serie 192370029 | Área de extracción | Si | No requerido | Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display | Calibración | Calibración: Temperatura de 15°C, 20 ± 1°C y 30 °C. Humedad a 20%, 30% y 45% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 31 | 456 | Termómetro digital, marca H-B Instrument | Serial AB42109 | Área de microbiología | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 2, 6 y 13 ± 2 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 32 | 457 | Termómetro digital, marca H-B Instrument | Serial AB42519 | Área Aguas | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 35 ± 0,5 °C y 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 33 | 458 | Baño de Agua Marca: MEMMERT | Modelo: WNB14 | Microbiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | No requerido | No aplica |
| 34 | 462 | Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPIDN30 | Modelo 2021/ Serie: 004588849 | Microbiología | Si | Si, fuera de servicio | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Revisión y cambio de termostato, presenta mensaje de error y no controla la temperatura | Calibración | Temperatura de calibración 60 °C ± 2,0 °C; 41°C ± 0,5°C; 45°C ± 0,5°C Calibración con laboratorio acreditado por ONAC |
| 35 | 479 | Termometro digital para termocuplas, marca Fluke | Serie 56192077MV | Centro de documentación | Si | No requerido | Limpieza, verificación de circuito eléctrico, repuesto de bateria | Calibración | Calibración de temperatura de -5°C, 20 ± 1,0°C; 35 ± 0,5 °C; 44,5 ± 0,2°C; 60 ± 2,0 °C; 77 ± 2°C, 90 °C; 103 ± 2,0°C; 104°C ± 1 °C; 110 ± 5,0°C; 180 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 36 | 486 | Termómetro para refrigerador, marca Traceable, | Serie 210958712 | Microbiología | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de -18 °C; 6 ± 2°C y 10 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 37 | 487 | Incubadora de convección forzada JP Inglobal Ref. JPIDF256 | Modelo 2021/ Serie: 004588830 | Laboratorio Aguas | Si | Si, fuera de servicio | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Revisión y cambio de termostato, presenta mensaje de error y no controla la temperatura | Calibración | Temperatura de operación 35 °C ± 0,5 °C. con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |
| 38 | 488 | Incubadora DBO marca JP Inglobal / JPIR581+C44:G45 | Modelo 2022/ serie: 4588853 | Laboratorio Aguas | Si | No | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. Ajuste interno de puertas de vidrio. Suministro de dos celdas Peltier 159W (ref. JP-AC-162) y dos fuentes 24VDC 20A (ref. JPUP-24V-20A | Calibración en las areas de uso interno | Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C (6 posiciones dentro de la incubadora) y caracterización del medio |
| 39 | 489 | Incubadora DBO marca JP Inglobal / JPIR581 | Modelo 2022 / serie: 4588854 | Laboratorio Aguas | No | Si | Inspección, Diagnóstico de su estado, verificación de homogeneidad y estabilidad de la temperatura de trabajo. Ajuste interno de puertas de vidrio. Suministro e instalación de dos fuentes 24VDC 20A (ref. JPUP-24V-20A - No está funcionando | Calibración en las areas de uso interno | Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C (6 posiciones dentro de la incubadora) y caracterización del medio |
| 40 | 493 | Autoclave horizontal digital 140 L Jpinglobal | Modelo 2022/ Serie: 004588832 | Microbiología | Si | Si | Limpieza de la cámara de trabajo, ductos y tanque de almacenamiento de agua, corrección de fugas si aplica. Falla en el termostato o control de temperatura por lo cual se sube sin control y se debe apagar | Calibración | Temperaturan 121°C ± 2 °C (200 kPa+/- 10 kPa) Validación de Temperatura con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |
| 41 | 506 | Baño de agua con recirculación marca Thermo Scientific | Modelo TS COL 35 1184M01 / Serie: 300552118 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Temperatura de operación 44,5°C ± 0,2°C. con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |
| 42 | 546 | Termómetro con sonda, Control company | Serie 211001325 | Laboratorio aguas | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperaturas 20 ± 1,0°C; 35 ± 0,5 °C y 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 43 | 547 | Termometro digital de punzón, H-B Instrument | Serial AB46807 | Laboratorio Aguas | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 2 °C, 6 °C y 13 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 44 | 565 | Termoreactor /Merck | TR620 serie 1712010001 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión y limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos | Calibración | Temperatura de operación 150 °C + 2°C. Calibración con laboratorio acreditado por ONAC en 5 pozos aleatorios los 2 bloques, y caracterización del medio |
| 45 | 574 | Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPIDN30 | Modelo 2021/ Serie: 004588850 | Microbiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Cambio si lo requiere de resistencia de calentamiento (Ref. JPRA-INC-30L) | Si | Temperatura de operación 60°C ± 2,0 °C, Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |
| 46 | 575 | Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPID256 | Modelo 2021/ Serie: 004588831 | Microbiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Cambio si lo requiere de resistencia de calentamiento (Ref. JPRA-INC-256L) | Si | Temperatura de operación 35 °C ± 0,5 °C. Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |
| 47 | 581 | Termometro digital de punzón, H-B Instrument | Serial AB46808 | Entrada de muestras | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperaturas 2°C; 10°C y 15°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
| 48 | 583 | Termómetro con sonda, Control company | Serial 211001326 | Centro de documentación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperaturas de 20 ± 1,0 °C; 35 ± 0,5 °C; 44,5 ± 0,2°C; 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |
|  |  | VOLUMEN |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 389 | Transferpipeta 0,5 - 5 ml, | Modelo:GIANT Modelo S/ /Serie: S05M51105004 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 50 | 390 | Micropipeta, monocanal, ajustable, 10 - 100 µL | BOECO / SA Series | Área Cromatografía | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 51 | 392 | Micropipeta, monocanal, ajustable, 20 - 200 µL | ACCUMAX / LK678144 | Área Cromatografía | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 52 | 394 | Transferpipeta de 1 - 10 mL/ Brand/ | Modelo: Transferpette S/ Serie: 19D54021 | Microbiología | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 53 | 395 | Transferpipeta de 100 - 1000 µL/ escala 0,005, Brand/ | Modelo: Transferpette S/ Serie: 19G06568 | Microbiología | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 54 | 398 | Transferpipeta 1-10 mL, Boeco | SN: 10N66706 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 55 | 423 | Transferpipeta Brand 0,5 - 5 ml, | Modelo:Transferpette S/ /Serie: 19E64174 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 56 | 460 | Transferpipeta Marca Boeco, Volumen 100-1000 µl | Serie: NI1038031 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 57 | 410 | Micropipeta monocanal, BRAND ajustable, 100 - 1000 µL | Modelo: Transferpette S/ Serie: 19D54021 | Área Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 58 | 411 | Micropipeta monocanal, Brand ajustable, 0,5 - 10 µl | Transferpette S/Serie: 05L32289 | Área Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 59 | 412 | Micropipeta monocanal, BOECO (SA SERIES), ajustable, 10 - 100 µL | BOECO/Serie: CT14623 | Área Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 60 | 461 | Transferpipeta de 100 - 1000 µL / BOECO / | Modelo: BOE9611100/ Serie: ME905968 | Microbiología | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 61 | 490 | Micropipeta monocanal, Brand ajustable, 0,5 - 5 mL | Transferpette S/Serie: 19E64175 | Área Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 62 | 413 | Micropipeta monocanal, ACCUMAX (A Series) ajustable, 20 - 200 µl | ACCUMAX/Serie: GK451542 | Área Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 63 | 505 | Transferpipeta multicanal 30-300 µl/ Brand | Modelo: Transferpette S-8 Serie: 21C34020 | Hidrobiología | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 64 | 549 | Micropipeta, monocanal, ajustable, 100 - 1000 µL | BOECO / HF414238 | Área Cromatografía | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) en los siguientes volumenes: 50 µl, 100 µl y 250 µl. |
| 65 | 571 | Micropipeta, monocanal, ajustable, 0,5 - 5 mL | BRAND / LK678675 | Área Cromatografía | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 66 | 584 | Micropipeta 0,5 a 5 mL. Autoclavable/ Accumax A. | Cat AV-905. Serial GK451442 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 67 | 591 | TRANSFERPIPETA 1000 - 10000 µL/ GIANTS | NS: S10M90321015 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 68 | 481 | Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML | Serie: 21k62572 | Área suelos | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 69 | 482 | Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML | Serie: 21k82573 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 70 | 483 | Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML | Serie: 21k60814 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 71 | 484 | Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML | Serie: 21k62571 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 72 | 485 | Bureta digital - Titrette Brand 25 ML | Serie: 21K60801 | Área Aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 73 | 580 | Bureta digital Brand de 25 mL, Dispensette | DE-M21, serie 21K62570 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 74 | 592 | Transferpipeta 20-200 µL | Cat BOE9610220, LK677767 | Laboratorio aguas | No requerido | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 75 | 599 | Transferpipeta Rango 500- 5000 µl | S05M51105030 | Laboratorio aguas | No requerido | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
| 76 | 518 | Dispensador de medios | Modelo: FlexiPump Pro Serie: 562000S03043 | Microbiología | No requerido | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |
|  |  | EQUIPOS EMISIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 230 | Manómetro digital-DWYER/ Rango: (0-30 psi)(0-61,08 In Hg) | Modelo 477 AV-6/ serie 062CMY- | Laboratorio aire | SI | Corregir fuga a manometro si se requiere | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, realizar prueba de fugas | Calibración | Calibración de presión con entidad acreditada por ONAC en Rango: 0-61,08 in Hg |
| 78 | 274 | Inclinómetro digital / Smart tools | Modelo L6786/serie 162/46-11) | Laboratorio aire | SI |  | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. | Calibración | Calibración con entidad acreditada por ONAC de angulo en el rango 0-90° |
| 79 | 254 | Analizador de gases de combustión/ E.Instruments | Modelo E8500/ serie 12180 | Laboratorio aire | SI | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración sensores electroquímicos | Calibración sensores electroquímicos de O2(Rango 0-21%), NO(Rango 0-4000 ppm), NO2(Rango 0-1000 ppm), sensor de CO2 -non dispersive infrared (NDIR) (Rango 0-20%),el certificado debe contar con trazabilidad de equipos NIST o en su defecto de fabrica. Se sugiere ponerse en contacto con Carey Hollman <carey.hollman@sauermanngroup.com> y/o Joe Abadia -Premac cel 3117499826 |
| 80 | 181 | Consola de muestreo isocinético marca: ENVIRONMENTAL SUPPLY | Modelo: C-5000, No. de serie: 1849. | Laboratorio de Aire | No Aplica | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento y ajuste del medidor de gas seco en caso necesario | Calibración | Verificación con patrón trazable siguiendo metodología EPA: de gasometro seco y placa de orificio de consola isocinética de acuerdo a US EPA 5(Numeral 10.3.1). Determinación Coeficiente Gamma (Y) y ΔH@, con procedimiento US EPA 5. Rango: (0,33 a 1,2) ft3/min |
| 81 | 181 | Consola de muestreo |  | Laboratorio de Aire | SI | No requerido | Inspeccion,limpieza ,revision del circuito electrico y electronico y Verificacion del funcionamiento de los equipos electricos y electronicos (Indicador de temperatura Marca Jenco modelo 765,controladores de temperatura ), realizar los ajustes respectivos y cambio de cableado o conector si se requiere/ Realizado solo por tecnólogo o ingeniero electrónico | No aplica | No aplica |
| 82 | 181 | Medidor tipo diafragma-modelo S-275 –Sensus | S/N: 15032198. | Laboratorio de Aire | No Aplica | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de caudal con entidad acreditada por ONAC |
| 83 | 181 | Manómetro inclinado .Intervalo de medicion 0 In H20 a 10 In H20(Marca Dwyer) |  | Laboratorio de Aire | No Aplica | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de columna de liquido mano y barometricas, con entidad acreditada por ONAC |
| 84 | 182 | Calibrador de termocuplas Marca Fluke 714; SERIE: 1637008 |  | Laboratorio aire | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 0 - 400 °C (0-20-130-260-400ºC) |
| 85 | 181 | Termocupla tipo k - Caja fría - perilla de la consola No. 4. |  | Consola de muestreo | No Aplica | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 35 - 68 °F, (35-55-68 ºF) |
| 86 | 181 | Termocupla tipo k Caja caliente- perilla de la consola No. 3. |  | Caja Caliente | No Aplica | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |
| 87 | 181 | Termocupla tipo k auxiliar salida Caja caliente- perilla de la consola No. 3. |  | Caja Caliente | No Aplica | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 - 110 °F, (70-85-110 ºF) |
| 88 | 181 | Termocupla tipo k entrada del medidor de gas seco perilla No. 6. |  | Medidor de gas seco | No Aplica | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 - 110 °F, (70-85-110 ºF) |
| 89 | 181 | Termocupla tipo k esalida del medidor de gas seco , perilla No. 7. |  | Medidor de gas seco | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 90 | 181 | Termocupla tipo k gas de chimenea Sonda No. 5 perilla No. 1. |  | Sonda No. 5 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |
| 91 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento de la Sonda No. 5 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 5 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 92 | 181 | Termocupla tipo k gas de chimenea Sonda No. 11 perilla No. 1 |  | Sonda No. 11 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONA'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 93 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento Sonda No. 11 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 11 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |
| 94 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Sonda No. 4 perilla No. 1. |  | Sonda No. 4 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 95 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento de la Sonda No. 4 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 4 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 96 | 181 | Termocupla tipo k temperatura gases de chimenea Sonda No. 8 perilla No. 1. |  | Sonda No. 8 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |
| 97 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento Sonda No. 8 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 8 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 98 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Sonda No 6 perilla No. 1. |  | Sonda No. 6 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 99 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento Sonda No 6 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 6 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |
| 100 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Sonda No 13 perilla No. 1. |  | Sonda No. 13 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 101 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento Sonda No 13 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 13 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 102 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Termocupla T5 auxiliar. perilla No. 1. |  | Termocupla No. 5 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |
| 103 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Termocupla T11 auxiliar. perilla No. 1. |  | Termocupla No. 11 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC /Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 104 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Termocupla T4 Auxiliar -perilla No. 1. |  | Termocupla No. 4 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC /Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 105 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Termocupla T6 auxiliar perilla No. 1. |  | Termocupla No .6 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC / Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |
| 106 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea termocupla T8 Auxiliar . perilla No. 1. |  | Termocupla No. 8 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC / Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 107 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Termocupla auxilar No 13 . perilla No. 1. |  | Termocupla No. 13 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC / Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |
| 108 | 181 | Termocupla tipo k Balones muestreo de NOx.M7 |  | Termocupla M7 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC / Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |
| 109 | 314 | Pie de Rey digital –Mitutoyo | Modelo: CD-6" ASX-BSerie:18900455 | Laboratorio de Aire | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibracion con entidad acreditada por ONAC/ Rango ( 0 a 150 mm) |
| 110 | 567 | Altimetro-barometro digital multifunción -Sunroad | Modelo FR500/ serie: 200299558 | Laboratorio de Aire | No Aplica | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración tanto en altura (m) como presión(in hg) con entidad acreditada por ONAC/ Rango( 8,859 a 32,483 inHg) |

Grupo 3. Estaciones De Calidad del Aire

| ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | CANTIDAD | UBICACIÓN (ECA/Municipio) | CODIGO LISTADO MAESTRO | ESTADO | REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calibrador Dinámico | Teledyne | T753U | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 347 | En funcionamiento | OZONO Diagnóstico Comprobación de fugas y flujo del fotómetro y ajustes Calibración Fotómetro de Ozono con certificado con trazabilidad NIST o ONAC Mantenimiento preventivo DILUCIÓN DE GASES Diagnóstico Comprobación de fugas y flujo de las válvulas de controlador de flujo másico MFC (baja, media y alta) y ajustes Mantenimiento preventivo |
| 2 | Medidor de Flujo | Alicat Scientific | MW-200SCCM-D | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 491 | En funcionamiento | Calibración de flujo 0 a 200 sccm (5 puntos) certificación trazabilidad NIST o ONAC |
| 3 | Medidor de Flujo | Alicat Scientific | MW-20SLPM-D | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 492 | En funcionamiento | Calibración flujo 0 a 20 slpm (5 puntos) Certificación trazabilidad NIST o ONAC |
| 4 | Medidor multiparámetro | Streamline | Pro™ MultiCal™ System | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 170 | En funcionamiento | Calibración de Flujo 0 - 20 l/min (5 puntos), Temperatura 0 - 40°C (3 puntos) y presión Barométrica 0,750 - 1,050 atm (3 puntos) Certificación trazabilidad NIST o ONAC |
| 5 | Medidor multiparámetro | Mesalabs | TetraCal® | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 434 | En funcionamiento | Calibración de Flujo [venturi 1: 1.2 a 6 L/min, venturi 2: 6 a 30 L/min] 5 puntos; Temperatura: Temperatura 0 - 40°C y presión Barométrica 0,750 - 1,050 atm (3 puntos cada uno) Certificación trazabilidad NIST o ONAC |
| 6 | Medidor multiparámetro | Vaisala | MI70 | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 455 | En funcionamiento | Calibración de Temperatura 0 - 40°C (3puntos), Humedad Relativa (7 puntos) Certificación trazabilidad NIST o ONAC |
| 7 | Manómetro Digital | DWYER | 477AV | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 517 | En funcionamiento | Calibración de Presión Siete (7) puntos de Calibración 0 psi - 5 psi - 10 psi - 15 psi - 20psi -25 psi- 30 psi Certificación trazabilidad NIST o ONAC |
| 8 | Aire Acondicionado de 18000 BTU | LG, Mirage | 3 Inverter y 3 Convencionales | 6 | ECA Cartago/Cartago CAD Carrera 6 calle 11 esquina | N/A | En funcionamiento | Mantenimiento preventivo: limpieza, comprobación de presiones, verificación de fugaz, verificación del nivel del refrigerante, verificación del funcionamiento. Correctivo: reemplazar el aislante térmico para la tubería de cobre, condensadores de arranque para el motor y refrigerante en los casos que aplique. |
|  |  |  |  |  | ECA Tuluá/CVC Tuluá Carrera 27 A No.42-32 | N/A | En funcionamiento |  |
|  |  |  |  |  | ECA Buga / Acuavalle Buga Carrera 18 No. 17A-49 | N/A | En funcionamiento |  |
|  |  |  |  |  | ECA Yumbo / Yumbo Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor Calle 8 con Carrera 12 | N/A | En funcionamiento |  |
|  |  |  |  |  | ECA Palmira / Palmira ALCALDIA | N/A | En funcionamiento |  |
|  |  |  |  |  | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | N/A | En funcionamiento |  |

ANEXO No. 2

CRONOGRAMA

El cronograma del proceso se podrá visualizar directamente en la plataforma SECOP II; será el establecido en la sección “Cronograma” en el expediente del presente proceso de Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía No. 35 de 2025, en la Plataforma del SECOP II

Nota: Las fechas y plazos indicados en la plataforma podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones.

ANEXO No. 3

PACTO DE PROBIDAD PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA SELECCION ABREVIADA POR LA CAUSAL DE MENOR CUANTÍA CVC No 035 de 2025

El Suscrito a saber ________________________, domiciliado en ________________ identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________de ____________, quien obra en calidad de _________________________ que en adelante se denominará el proponente, manifiesta su voluntad de asumir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que la CVC adelanta el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA CVC No. 035 de 2025, cuyo objeto consiste en: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LOS GRUPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS AMBIENTAL. Que es interés del proponente y de la CVC, apoyar la acción del Estado Colombiano para promover la cultura de la probidad y fortalecer la transparencia en los procesos de contratación.

- Que el Proponente pacta y asume los siguientes compromisos:

NO ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, en el proceso de contratación.

NO permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente, o un asesor o Proveedor o Contratista lo haga en su nombre.

Impartirá instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores y a cualquier otro representante suyo exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia en el presente proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: No ofrecer o pagar sobornos y cualquier halago a los funcionarios de la CVC ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación de la propuesta, ni a ofrecer pagos ni halagos a  los funcionarios de la CVC, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su propuesta.

NO efectuará acuerdos o realizará actos o conductas que tengan por objeto o como objeto la colusión en el presente proceso contractual.

Se compromete a verificar toda la información, que a través de terceros deba presentar a esta Entidad para efectos del proceso contractual.

Asumirá la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad para efectos de esta contratación.

Actuará bajo los principios de la ética, la moral, las buenas costumbres, la probidad y en general bajo los principios del artículo 23 de la Ley 80 de 1993, que rigen la contratación estatal.

Asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el pliego de condiciones, si se verificare el incumplimiento de los compromisos de integridad en el proceso contractual.

En todo caso, con la firma de este documento, se entiende que el proponente conoce y acepta, todas y cada una de las obligaciones incluidas en el mismo y por lo tanto, no será necesario para habilitarlo, la entrega de este documento al momento de presentar la oferta; toda vez que este documento se entiende incorporado en la carta de presentación de la propuesta.

FIRMA DEL PROPONENTE

C.C. o NIT.

ANEXO No. 4

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO ELECTRÓNICO

Entre los suscritos a saber: MARCO ANTONIO SUAREZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.399.245 expedida en Cali (Valle), obrando en su condición de Director General de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, designado mediante el Acuerdo CD No. 056 del 2019, expedido por el Consejo Directivo y posesionado el primero (1°) de enero de 2020, ante el Notario Segundo del Circulo de Cali, actuando en nombre y representación de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, identificada con el NIT 890.399.002-7, debidamente facultado para la celebración de este contrato, haciendo constar que la misma es un ente Corporativo de carácter público, creado por el Decreto Ley 3110 de 1954, transformado por la Ley 99 de 1993 y reestructurado por el Decreto 1275 de 1994, dotado de autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica independiente, coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quién en adelante se denominara LA CVC, de una parte, y de la otra XXXXXX, identificado con la  cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en Cali, quien obra en nombre y representación de la XXXXXXXXX, en su calidad de Representante Legal, haciendo constar que el mismo está conformado por ______________ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. ______________  de ______________  y ______________, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. ______________ de ______________; y quien para los efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de selección abreviada de menor cuantía determinado por las siguientes cláusulas, CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato consiste en REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LOS GRUPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS AMBIENTAL., atendiendo las especificaciones técnicas aprobadas por la CVC, las condiciones contenidas en los estudios previos, el pliego y la propuesta presentada, documentos estos que forman parte integrante del presente contrato, en desarrollo de la Selección Abreviada de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025.  CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.   En cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con la CVC a: ____________________________, condiciones contenidas en el Estudio Previo, el Pliego de Condiciones y la propuesta presentada por el oferente, documentos estos que forman parte integrante del presente contrato. Constituyen obligaciones especiales a cargo del CONTRATISTA, las siguientes: XXXXXXXXXXXX  CLAUSULA TERCERA. -  OBLIGACIONES DE LA CVC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CLAUSULA CUARTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor Para los cinco (5) grupos: 1) Primer Pago: Equivalente al cincuenta (50%) del valor del contrato, una vez realizado el mantenimiento del 50% de los equipos, lo cual debe soportar con los respectivos informes de mantenimiento para cada equipo. Este pago se realizará, dentro de los veinte (20) días calendario seguidos al recibo de la factura debidamente diligenciada y con la constancia del supervisor del contrato, donde manifieste que dicho recibo parcial se realizó a entera satisfacción. 2) Segundo pago: Pago final por el saldo restante, equivalente al cincuenta (50%) del valor del contrato, una vez finalizadas la totalidad de las actividades establecidas en el contrato, soportadas mediante la totalidad de los informes de mantenimiento para cada equipo, así como la totalidad de los certificados de calibración y/o calificación según corresponda, con la constancia del supervisor, donde manifieste que dicho recibo final se realizó a entera satisfacción  y concepto favorable al mismo con el cumplimiento de lo exigido en el numeral 3 del presente documento. S PRESUPUESTALES. El presente contrato posee certificado de disponibilidad presupuestal N° XXX del XX de XX de 2025, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de La CVC. Los pagos que se realicen con cargo al presente contrato se sujetarán a las apropiaciones presupuestales de la CVC para la vigencia 2025. CLAUSULA SEXTA. - PLAZO.  El plazo de ejecución de cada contrato resultante de la adjudicación POR GRUPOS, será a partir de la suscripción del acta de inicio por parte de supervisor y contratista, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo solamente podrá ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por la CVC. PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC podrá ampliar el plazo para la ejecución del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto que al efecto deberá proferir EL SUPERVISOR, ante solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con QUINCE (15) días hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato. Esta ampliación del plazo podrá operar por las siguientes causas: Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito; d) Otros que la CVC considere suficientes para conceder la prórroga. La solicitud deberá enviarse por EL CONTRATISTA al SUPERVISOR. Vencido este término, cualquier solicitud que se presente quedara sin ningún valor. PARÁGRAFO TERCERO: Para las modificaciones relacionadas con el plazo, se levantará un acta que deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y El SUPERVISOR del contrato, en la cual se consignarán las causas que la originaron. Una vez suscrita dicha acta, previa aprobación por parte de la CVC, se procederá a realizar una adición al contrato para la ampliación del plazo, el cual deberá ser suscrito por quienes suscribieron el contrato principal y deberá contener la obligación del CONTRATISTA de extender o prorrogar las garantías otorgadas de conformidad con la cuantía y por el término que le fije la CVC. PARÁGRAFO CUARTO: CLAUSULA OCTAVA. - INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATISTA ejecutará el presente contrato por sus propios medios y con plena autonomía técnica y directiva, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 32, numeral 3°, Ley 80 de 1993, este contrato no genera relación laboral alguna entre EL CONTRATISTA y el personal que este emplee para la prestación del servicio y la CVC, por lo cual no tiene derecho al reconocimiento ni al pago de Prestaciones Sociales y/o a ningún tipo de acreencias laborales por parte de la CVC. En consecuencia, la CVC únicamente se obliga a reconocer las sumas expresamente pactadas. CLAUSULA NOVENA. - MULTAS CONTRACTUALES UNILATERALES. El CONTRATISTA se hará acreedor al pago de multas conminatorias para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, hasta por una cuantía equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día de mora o retraso injustificado en la ejecución de las actividades pactadas, previo informe escrito presentado por el Interventor o supervisor del Contrato y una vez surtido el debido proceso conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO: Una vez en firme el acto administrativo que decreta la imposición de la multa, el valor de esta última se deducirá de las cuentas que se le adeuden al contratista sin perjuicio de hacer efectivas las garantías. CLAUSULA DÉCIMA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.  En caso de incumplimiento por parte del Contratista, de cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales, LA CVC podrá exigir el pago a título de pena, en los términos del artículo 1592 del Código Civil, para imputar el valor de los perjuicios que pueda sufrir LA CVC en caso de incumplimiento, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato;  para lo cual, el mismo, firmado por las partes, prestará mérito ejecutivo, renunciando EL CONTRATISTA a requerimientos de constitución en mora. PARÁGRAFO: La CVC podrá, previo informe escrito presentado por el Interventor o supervisor del Contrato, y una vez surtido el debido proceso conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la CLÁUSULA penal pecuniaria y las garantías cuando a ello haya lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si existiere discrepancia sobre el monto de los intereses, se aplicarán los regulados en el Artículo 1617 del Código Civil. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. -. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por mutuo acuerdo, se podrá suspender temporalmente la ejecución total o parcial del contrato, sin que cesen los efectos legales del mismo. En este caso, las partes suscribirán un acta de suspensión temporal en la cual se haga constar dicha circunstancia y la fecha estimada de reiniciación del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO. Por causas ajenas al CONTRATISTA y que supediten la continuación de todos los trabajos al cumplimiento, mejoramiento o solución de situaciones que sean responsabilidad de la CVC y que además no ameriten la suscripción de un contrato adicional que prorrogue el plazo del contrato, se podrán suscribir actas de suspensión provisional del contrato, las cuales serán acordadas en consenso entre la CVC, EL SUPERVISOR y el CONTRATISTA, previa solicitud por parte del CONTRATISTA a la SUPERVISIÓN. Una vez que se normalice la situación que generó la suspensión, se procederá de inmediato a suscribir un Acta de Reinicio de los trabajos. El CONTRATISTA estará obligado a realizar las actualizaciones de la Garantía Única, teniendo en cuenta para su vigencia el período en que los trabajos estuvieron suspendidos. De igual forma, el CONTRATISTA suministrará dentro de un plazo perentorio establecido por EL SUPERVISOR, los documentos actualizados que conforman el cronograma definitivo de trabajo. Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningún momento constituirán motivos para suscribir actas de suspensión. PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez suscrita el acta de suspensión se deberá remitir copia de la misma a la compañía de Seguros que emitió la Garantía Única para que tome las medidas del caso. Superadas las causas que dieron origen a la suspensión del contrato, mediante acta suscrita por las partes se reiniciar su ejecución y EL CONTRATISTA deberá modificar la Garantía Única teniendo en cuenta el tiempo de suspensión del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. -CLAUSULA DECIMA CUARTA. - CESIÓN. Dado que el presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y características del contratista, le está prohibido a éste ceder total o parcialmente el mismo sin la autorización previa y escrita de la CVC. CLAUSULA DECIMA QUINTA. -  ADICIONES. El presente contrato podrá adicionarse si a juicio de la CVC, así lo requiere el desarrollo del mismo, siempre y cuando previamente a su vencimiento y de conformidad con la solicitud sustentada por el SUPERVISOR del contrato, se formalice con la correspondiente adición al contrato. Para efectos de adición en dinero, será necesario contar con el Certificado de Disponibilidad Correspondiente y deberá tener en cuenta las limitaciones señaladas por el Estatuto General de Contratación Pública, respecto de las adiciones al valor del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. -. CLAUSULA DECIMA NOVENA. CLAUSULA VIGÉSIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Constituyen documentos del contrato los siguientes: 1) La Propuesta presentada por el CONTRATISTA, 2) Estudios Previos, 3) Pliego de Condiciones, 4) Adendas y 5) Los demás documentos mencionados en las consideraciones preliminares y todos aquellos requeridos para la presente contratación, conforme a la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibición que consagra la Constitución Política y la Ley. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - GARANTÍA. El CONTRATISTA deberá constituir a favor de la CVC, una Garantía que avale el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Consistente en una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato hasta su liquidación y la prolongación de sus efectos, se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Los riesgos a amparar son: Cumplimiento: Constituida por un monto equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato más seis (06) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la Póliza. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Constituida por un monto equivalente al DIEZ (10%) POR CIENTO del valor total del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato más tres (3) años. Calidad del servicio: Constituida por un monto equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del contrato e igual a la duración del Contrato y un (1) año más contado a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo a entera Satisfacción de los trabajos. PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato o a la entrega de la copia de la minuta que adiciona el mismo, el contratista deberá entregar a LA CVC la garantía de cumplimiento. PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse contratos adicionales, se procederá así: 1) Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia de la póliza única en los correspondientes riesgos amparados, en el mismo término de la prórroga autorizada. 2) Si es aumento del valor del contrato, aumentará el valor de los riesgos amparados en la garantía única y otorgada en igual proporción. Para adicionar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, se le concede al CONTRATISTA un término perentorio de 5 días hábiles a partir del perfeccionamiento de la adición al presente contrato o a la entrega de la copia de la minuta que adiciona el mismo. PARÁGRAFO CUARTO: En el evento en que por cualquier motivo LA CVC, haga efectiva la garantía constituida, EL CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantía en la proporción y por el término respectivo amparando el riesgo correspondiente. PARÁGRAFO QUINTO: Corresponde al CONTRATISTA el pago de las primas de la Garantía Única exigida en el presente Contrato, así como sus prórrogas causadas por ampliación en tiempo y/o valor, por demoras, omisiones y otros motivos no imputables a la CVC. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. -  OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, concordado con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para la celebración del presente contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando a estas últimas hubiera lugar. PARÁGRAFO: Al momento de liquidar el presente contrato, el Supervisor deberá verificar y dejar constancia en el Acta, del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes mencionados, durante toda la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y la sumas que debió haber cotizado. En el evento en que no se hubiera realizado totalmente los aportes correspondientes, LA CVC deberá poner en conocimiento de dichos hechos a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Protección Social, a fin de que dichas entidades en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 828 del 2003, efectúen las investigaciones e impongan las sanciones a que hubiere lugar sobre el contratista que ha evadido o eludido el deber de cotizar a los Sistemas Generales de Pensión y Salud. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Este contrato se rige por las normas Civiles y Comerciales en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, en todo aquello que sea procedente. Las eventuales controversias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato, serán competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula siguiente. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA apoyará la acción del Estado Colombiano y particularmente la CVC podrá fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución y la Ley Colombiana tales como: 1).- EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer ni dar dadivas ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y primero civil, ni a ningún asesor de al CVC. 2).- El contratista se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la ejecución del presente contrato.  CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - IMPUESTOS. Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan a la CVC, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de impuestos, la CVC efectuará a las cuentas o facturas del CONTRATISTA las retenciones que establezca la ley. CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD. El contratista se obliga a mantener libre a La CVC, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCIÓN. El servicio objeto delpresente contrato debe ser realizado en la ciudad de Santiago de Cali, en el Laboratorio Ambiental de la Corporación Autonoma Regional del Valle del _Cauca – CVC, en la carrera 53 No. 13A - 50, en horario de las 8:00 a.m. hasta las 12:30 m. y de la 1:30 p.m. hasta las 5:30 p.m., de lunes a viernes.CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES. Las notificaciones o comunicaciones entre las partes contratantes deberán dirigirse a las siguientes direcciones: A la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC en la Carrera 56 No. 11 – 36, Dirección Técnica Ambiental, piso 3° de la ciudad de Santiago de Cali y al CONTRATISTA en la (carrera 69 # 13B – 100 MZ I CS 27 HSD LA). El cambio de dirección será notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación. Cualquier notificación, orden, instrucción o comunicación de la CVC, se dirigirá al Contratista, y será entregada personalmente a éste en sus oficinas o a través de correo certificado, caso en el cual la respectiva comunicación se considerará recibida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su despacho, salvo el caso en que dicha notificación, orden, instrucción o comunicación sea enviada a través de fax, confirmado telefónicamente, evento en el cual se considerará recibido el mismo día de su envío. CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento de surgir diferencias referentes al desarrollo del contrato, o referentes a los actos de la administración que afecten la relación contractual, las personas acudirán al empleo de mecanismos de solución de controversias contractuales previstas en la Ley 80 de 1993, a la conciliación, a la amigable composición y a la transacción. CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. -PERFECCIONAMIENTO, Y EJECUCIÓN. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de la Garantía constituida por el CONTRATISTA. PARÁGRAFO: Si el contratista no cumple con sus obligaciones, se dará por terminado el contrato en forma inmediata. Para constancia se firma en Santiago de Cali a los,

Director General		Representante Legal

Esta minuta está sujeta a cambios.

ANEXO No. 5

INSTRUCTIVO PARA OBTENER LISTADO DE POSIBLES OFERENTES A PARTIR DE SORTEO

Paso 1: Ingresar a Microsoft Teams ®

Paso 2: Copiar y pegar el link en el navegador para ingresar a la reunión

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a543906bdd7e74f85a38ac1e2ba5641f2%40thread.tacv2/1684957251184?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfd83882-ef56-49fd-9d6f-1b4e4f4fd9eb%22%2c%22Oid%22%3a%222d7425e5-a399-446c-a5e5-372e306b2eae%22%7d

Paso 3: Dar click en continuar en este explorador

Paso 4: Escribir el nombre de la persona natural o jurídica, seleccione unirse ahora, e ingrese con micrófono apagado.

*El nombre de la persona natural, jurídica, consocio, uniones temporales debe ser igual al presentado en la manifestación de interés.

Registro de interesados

1.	Copiar y pegar en el navegador el siguiente link:   https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=NeoPortalPage#FormId=gjjY31bv_UmdbxtOT0_Z6yiQrg-XwbNNvuwDaIi2YqVUODlPSDk0T0JGVzNITjNURElVMU81Wjg3OS4u

2.	Diligenciar el formato de registro (se dará tres (3) minutos para realizar el registro)

3.	Se publica en pantalla compartida la reunión de sorteo, base de datos donde se puede visualizar la posición en la que quedo cada interesado

4.	La selección de los interesados que pueden continuar en el proceso se hace mediante balotera física de donde se sacan diez (10) balotas con los números correspondientes a la posición del registro.

5.	En todo caso, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el Literal H, del Capitulo Segundo “Instructivo para obtener listado de posibles oferentes a partir del sorteo”, contenido en el Complemento al Pliego de Condiciones Electrónico.

ANEXO 6

GLORARIO

# Mantenimiento de Equipos de Laboratorio

Preventivo: Es la programación de actividades de inspección de los equipos, que incluyen la revisión, limpieza integral interna y externa del equipo y sus elementos eléctricos o electrónicos, lubricación.  Una vez realizado el mantenimiento preventivo, se verifica el funcionamiento en todos los modos de operación que posean los equipos.

Mantenimiento correctivo y reparaciones: Consistente en la corrección de los defectos que se aprecian en el funcionamiento del equipo y repararlos para devolver la correcta funcionalidad, lo cual incluye el reemplazo de partes defectuosas o deterioradas, por el desgaste de uso normal del equipo, de modo que prevengan el desgaste en otras partes o sistemas del mismo. Una vez realizado el mantenimiento se debe verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO: Que consiste en la verificación y ajuste de los valores de los instrumentos, comparándolos de manera directa con patrones de medida o materiales de referencia certificados, para garantizar que el instrumento queda en óptimas condiciones técnicas y metrológicas de funcionamiento respondiendo a los requisitos determinados por las normas de calidad y así garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas, por tanto se usan materiales de referencia fabricados y certificados según la Guía ISO 34:2009, y/o acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC. Una vez realizado el mantenimiento se debe verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

# Calificación de Equipos: La calificación de equipos implica una serie de acciones con el fin de garantizar y documentar que todos los equipos, sistemas e instalaciones funcionen como se espera y cumplan con los estándares necesarios de acuerdo con los estándares y guías actuales de manera que cumplan con los criterios se aceptación.

FORMATO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores:

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Dirección Técnica- Grupo de Laboratorio Ambiental

Ciudad

Cordial Saludo,

De conformidad con la convocatoria pública para participar en la Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía CVC No. 35 de 2025, el suscrito en representación de __________(denominación de la persona jurídica, consorcio o unión temporal) por medio de la presente somete a su consideración, la propuesta para la prestación del servicio de _________________, de conformidad con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada de menor cuantía. En caso de que me sea adjudicado el contrato, me comprometo a cumplir estrictamente los requisitos exigidos de acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones, dentro de las propuestas de los precios unitarios totales propuestos en los anexos contenidos en el mismo y aceptados por la CVC

El suscrito declara expresamente:

- Que ninguna persona o entidad distinta a las aquí nombradas tiene interés en esta propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella llegue a celebrarse, por consiguiente, solo compromete a los firmantes.

- Que manifiesto expresamente haber leído y conocer el PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRÓNICO Y EL ANEXO COMPLEMENTARIO, las adendas, actas y demás documentos, expedidos por LA CVC y en consecuencia acepto que cumpliré todos los requerimientos técnicos establecidos en el PLIEGO DE CONDICIONES, sus anexos, adendas, formatos y en el contrato.

- Que he tomado en cuenta todas las circunstancias que inciden en la determinación de precios de la propuesta y que mis precios unitarios no variarán durante la ejecución del contrato, salvo en aquello expresamente autorizado en los pliegos de condiciones.

- Que en caso de que se me adjudique el contrato, me comprometo a formalizarlo con base en los documentos de la Selección Abreviada por la causal Menor Cuantía y otorgar las garantías que se establecen en el pliego de condiciones y en la minuta del contrato.

- Que hemos verificado dentro del proceso de selección en la página Web del Portal Único de Contratación del SECOP II los documentos de preguntas y respuestas y aceptamos su contenido.

INFORMACIÓN SOBRE PREGUNTAS			 FECHA DE RECIBO

Y RESPUESTAS

ADENDAS Nº						 FECHA DE RECIBO

- El suscrito declara bajo juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades de que trata el artículo 8, de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 (Para el caso de que el proponente sea una persona natural).

- El suscrito representante legal de la sociedad proponente declara bajo juramento que ni él ni los demás representantes legales de la misma, ni sus socios se encuentran incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere el artículo 8º de la Ley 80 de 1993. (Para el caso de que el proponente sea una persona jurídica)

- El suscrito acepta que las notificaciones de los actos administrativos realizadas dentro del proceso de selección se realizan a través de la plataforma electrónica del SECOP II, teniendo en cuenta que tienen valor probatorio de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con el Código General del Proceso, sin embargo, establece como oficina a la cual se le puede dirigir correspondencia, la siguiente:

Dirección:

Ciudad:

Teléfonos:

Correo electrónico:

- El suscrito certifica bajo la gravedad del juramento que _____________________ (denominación de la persona natural, jurídica que presenta propuesta) no tiene de sanciones administrativas impuestas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional del Trabajo.

- Información sobre la persona o personas que firmará(n) el contrato en caso de adjudicación del mismo:

Nombre(s) completo(s), identificación (número y lugar de expedición del documento) y cargo(s)

- La presente oferta tiene vigencia por espacio de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del cierre de la Selección Abreviada de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025

__________________________

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

NOTA: En el evento que el presente Anexo no se encuentre firmado por el proponente, se asignará la condición de NO HABILITADO.

FORMATO No. 2

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

(2 A – CONSORCIO)

Nombre del Consorcio:

Los suscritos,

Debidamente autorizados según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los estatutos de cada miembro se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el Artículo 7, Numeral 1o. de la Ley 80 de 1993, conjuntamente formulamos propuesta y suscribiremos el eventual contrato dentro del desarrollo del proceso de Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025, cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LOS GRUPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS AMBIENTAL., de acuerdo con las condiciones y especificaciones administrativas, financieras y técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones.

En caso que nos sea adjudicado el contrato, responderemos SOLIDARIAMENTE por la celebración y ejecución del Contrato; y declaramos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman el presente Consorcio.

Manifestamos que designamos como representante del Consorcio para todos los efectos legales   a 		, identificado con la cédula de ciudadanía No. 	 expedida en la ciudad de. 	. A pesar de lo anterior, aceptamos que el contrato sea formulado de tal manera que comprometa a todos los miembros del Consorcio.

Declaramos que la duración del Consorcio será de 	días calendario. (Mínimo el plazo de ejecución propuesto más un (1) año).

Atentamente,

El representante legal y su suplente en el Consorcio, firmarán el presente documento, con C.C. o NIT

FORMATO No. 2

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

(2 B - UNIÓN TEMPORAL)

Nombre de la Unión Temporal:

Los suscritos (NOMBRES DE LAS PERSONAS NATURALES O DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE LA UNIÓN TEMPORAL), obrando en nombre propio personas naturales) o en  nombre  y  representación  de  	 (personas jurídicas), debidamente autorizadas según consta en las actas que adjuntamos (si de acuerdo con los estatutos se requiere), atentamente les manifestamos que de conformidad con el artículo 7, numeral 2 de la Ley 80 de 1993, conjuntamente formulamos PROPUESTA, en la modalidad de UNIÓN TEMPORAL para la Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025, cuyo objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR LOS GRUPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS AMBIENTAL”.

En caso que nos sea adjudicado el Contrato, respondemos solidariamente por el cumplimiento de la propuesta y la celebración y ejecución del contrato. Igualmente, manifestamos que designamos como representante de la Unión Temporal para todos los efectos legales a 	, identificado con la cédula de ciudadanía No. 	 de   . El porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros en el    caso de la presente Unión Temporal es:

Cada uno de los participantes, es decir 	y 	, aportan los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución (Los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento de La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, como se describe a continuación:

INTEGRANTE 	: 		INTEGRANTE 	:

Declaramos que la duración de la Unión Temporal será de 	días calendario. (Mínimo el plazo de ejecución propuesto más un (1) año).

Atentamente,

El representante legal y su suplente en la Unión Temporal, firmarán el presente documento, con C.C. o NIT

FORMATO No. 3

# EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

| 1 | No. Contrato |  |  |  |  | Fecha inicio |  |  |  |  |  |  | Fecha finalización |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratante |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO UNSPSC |  |  |  |
|  | Interventor |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objeto del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO REPORTADO (Anotar el correspondiente porcentaje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratista Directo |  |  |  |  |  | Consorcio |  |  |  |  |  |  | Unión Temporal |  |  |  |  |
|  | Fecha Acta de Liquidación Final del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado ($) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado (SMMLV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | No. Contrato |  |  |  |  | Fecha inicio |  |  |  |  |  |  | Fecha finalización |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratante |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO UNSPSC |  |  |  |
|  | Interventor |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objeto del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO REPORTADO (Anotar el correspondiente porcentaje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratista Directo |  |  |  |  |  | Consorcio |  |  |  |  |  |  | Unión Temporal |  |  |  |  |
|  | Fecha Acta de Liquidación Final del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado ($) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado (SMMLV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | No. Contrato |  |  |  |  | Fecha inicio |  |  |  |  |  |  | Fecha finalización |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratante |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO UNSPSC |  |  |  |
|  | Interventor |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objeto del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO REPORTADO (Anotar el correspondiente porcentaje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratista Directo |  |  |  |  |  | Consorcio |  |  |  |  |  |  | Unión Temporal |  |  |  |  |
|  | Fecha Acta de Liquidación Final del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado ($) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor ejecutado (SMMLV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Se debe diligenciar este formato por cada contrato o experiencia que se quiera reportar. Para los contratos que se encuentren reportados en el RUP como Experiencia Acreditada o a través de certificaciones.

_________________________________________________________________________________________

Nombre y firma del representante legal del proponente y CC o NIT.

1) La CVC se reserva el derecho de confrontar esta información.

2)  Cualquier inconsistencia en la información suministrada, será motivo de rechazo de la propuesta.

3)  Toda esta información se verificará con cada una de las certificaciones aportadas y cumpliendo

FORMATO No. 4

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Ver indicadores de capacidad financiera y organizacional

FORMATO No. 5

CAPACIDAD RESIDUAL (Cuando se trate de Obra)

No aplica

FORMATO No. 6

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

(6A Persona Natural)

Debe cumplir con lo enunciado en el literal A, numeral 5 del Capítulo IV del presente Pliego de Condiciones

FORMATO No. 6

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

(6 B Persona Jurídica)

Ciudad y Fecha

Señores

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC

Ciudad

Nombre o razón social del proponente:

CERTIFICACIÓN

Certifico bajo gravedad de juramento que 	 _________con C.C. No.  	o NIT No. 	, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA, Sistema de Seguridad Integral y de Parafiscales, en los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía No. 035 de 2025.

Expedida a los días del mes de

Nombre:

Firma:

(Del proponente, o del representante legal, o del revisor fiscal (cuando el proponente esté obligado a tener revisor fiscal)

Firma del Proponente:  	   C.C. o NIT

FORMATO No. 7

CALIDAD

Ciudad y Fecha

Señores

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC

Ciudad

Nombre o razón social del proponente:

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) en adelante el “PROPONENTE” manifiesto que en caso de ser adjudicado el proceso de Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía No. 035 de 2025, me comprometo a brindar sin costo adicional para la CVC:

A continuación, se detallan las condiciones del factor calidad PARA CADA GRUPO.

La Corporación Autónoma Regional el Valle del Cauca - CVC asignará un puntaje MÁXIMO DE CUARENTA (40) PUNTOS al proponente  que ofrezcan adicionalmente y sin costo alguno, los siguientes servicios propuestos para cada GRUPO:

Grupo 1: Equipos Generales y de Apoyo

| CRITERIO DE CALIDAD | PUNTAJE |
| --- | --- |
| El proponente que ofrezca una bolsa de 20 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de los equipos del grupo 1, O | 20 |
| El proponente que ofrezca una bolsa de 40 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de los equipos del grupo 1. | 40 |

Grupo 2: Equipos Masa, Temperatura, Volumen

| CRITERIO DE CALIDAD | PUNTAJE |
| --- | --- |
| El proponente que ofrezca una bolsa de 30 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración de los equipos del grupo 2, O | 20 |
| El proponente que ofrezca una bolsa de 60 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración de los equipos del grupo 2. | 40 |

Grupo 3: Estaciones de Calidad del Aire

| CRITERIO DE CALIDAD | PUNTAJE |
| --- | --- |
| El proponente que ofrezca una bolsa de 5 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración de los equipos del grupo 3, O | 20 |
| El proponente que ofrezca una bolsa de 10 horas de trabajo, para el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración de los equipos del grupo 3. | 40 |

Regla aplicable a todos los Grupos: Las horas serán utilizadas conforme a las necesidades del contrato, previa solicitud escrita del supervisor; y deben ser soportado mediante informes de servicio debidamente firmados por el supervisor contrato.

Para acreditar los servicios ofrecidos, los proponentes deben presentar un documento suscrito bajo la gravedad de juramento, donde señalen el ofrecimiento de la capacitación adicional de su propuesta y el diligenciamiento del Formato No. 7 “Calidad”

Igualmente se aclara que el puntaje Maximo otorgado a cada Grupo por concepto de calidad, será de cuarenta (40) puntos.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE

FORMATO No. 8

# PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

[Fecha]

Señores

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC

Carrera 57 # 11-29, Piso 1 CAC

Cali

Ref.: Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía No. 035 de 2025

Objeto:

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) en adelante el “PROPONENTE”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el componente colombiano (de bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos que será destinado para la ejecución del contrato, en caso de que se me adjudique, según el caso), será de origen %XX colombiano.

Nombre del Proponente __________________________________________________

Nombre del Representante Legal __________________________________________

Identificación del extranjero________________________________________________

__________________________________

# Firma Representante Legal Proponente

FORMATO No. 9

# PUNTAJE DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

# [Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tiene la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres. Para acreditar su condición, los respectivos soportes deben ser los descritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021, debiendo expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.]

[Fecha]

Señores

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC

Carrera 57 # 11-29, Piso 1 CAC

Cali

Ref.: Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía No. 035 de 2025

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, o contador, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal, revisor fiscal o contador] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021, cumplimos con alguna(s) siguiente(s) condición que nos acredita como emprendimientos y/o empresas de mujeres, para lo cual señalaré con una “X”, la condición que cumplo:

| Condición | Acreditado con | Marcar con “X” LA QUE CUMPLA |
| --- | --- | --- |
| Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. | Certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. |  |
| Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. | Certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. |  |
| Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. | Mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. |  |
| Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. | Mediante certificación expedida por el representante legal. |  |

De igual manera anexamos el respectivo soporte de la acreditación de esta(s) condición(es) según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda

FORMATO No. 10

FACTORES DE DESEMPATE

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y mujeres víctima de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información vertida en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda

FORMATO 10B

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

# [Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

FORMATO 10C

VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA

(EMPLEADOR – PROPONENTE)

# [Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tiene en su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta del personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión. En el caso de los proponentes plurales, este formato lo diligenciará el representante del proponente plural en el cual certifica la totalidad de los trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o representante del proponente plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal | Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión |
| --- | --- |

[Incluir el siguiente cuadro para los proponentes plurales]

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del proponente plural | Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del proponente plural |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

______________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]

FORMATO 10D

VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

# [La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y por tanto no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que:

- El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina]

- En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas]

| Nombre completo | Número de identificación |
| --- | --- |

- Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección. [Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de la misma].

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__

_______________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]

FORMATO 10E

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

# Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO 10F

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

# [Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica del proponente plural en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reincorporación de la persona jurídica. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO 10G

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

# [Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, del integrante del proponente plural (persona jurídica) en el que mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. Este formato lo podrá presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condición anterior, tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.

# En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de   este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal y, por tanto, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del proponente plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
| --- | --- |

[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), numeral 7, del numeral 4.6 del documento tipo incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

________________________________________

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

FORMATO 10H – ACREDITACIÓN MIPYME

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del proponente, o integrante de proponente plural] declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

[Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), literal 10, del numeral 4.6 del documento tipo incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

__________________________________________________

[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea una proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

FORMATO 10I

PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

# Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT __________], declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

[En el evento que sea una proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea una proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_________________________               _________________________

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

### FORMATO 10J – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE JÓVENES EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL ICBF

Este formato se diligencia por el representante legal o revisor fiscal de la persona jurídica, o por el integrante del Proponente Plural (persona natural o jurídica), en el que participen mayoritariamente jóvenes egresados del Sistema de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

REFERENCIA:	Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

OBJETO:

Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Nombre del representante legal o revisor fiscal], identificado con [tipo y número de documento], en mi condición de [representante legal / revisor fiscal] de [Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [●], certifico bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica que represento está conformada por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF, conforme a la definición, lineamientos y certificación oficial expedida por dicha entidad.

Para acreditar esta condición, se adjuntan los certificados individuales expedidos por el ICBF, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación.

En el siguiente cuadro, se relacionan los jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF que conforman la mayoría accionaria o de participación en la persona jurídica

| Nombre completo | Tipo y número de documento | Número de cuotas / porcentaje de participación | Certificación del ICBF adjunta (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- |

- Declaro, además, que la información presentada es veraz, verificable y que la participación de estos jóvenes se encuentra registrada en los libros de comercio de la sociedad (cuando aplique), en cumplimiento del artículo 61 del Código de Comercio.

- En caso de tratarse de un Proponente Plural, manifiesto que este integrante cuenta con una participación no inferior al veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural, y que cumple con los requisitos de participación mayoritaria descritos anteriormente.

Documentos anexos:

- Certificaciones oficiales expedidas por el ICBF para cada joven egresado.

- Documento de identificación de cada uno de los egresados.

- Registro mercantil o acta de constitución que acredite la participación accionaria o cuota parte.

En constancia, se firma en [Ciudad], a los ___ días del mes de ___________ de 20__.

[Nombre y firma del representante legal o revisor fiscal]
Cargo: __________________________
NIT o CC: ______________________
Teléfono: _______________________
Correo electrónico: ______________

FORMATO No. 11

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

# El presente Formato lo diligenciará toda persona (proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Dirección de la Entidad]

# [Ciudad]

# Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente:

- La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| # Finalidad | # Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | # SÍ | # NO |
| # Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. |  |  |

- Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

# Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- Solicitar prueba de la autorización otorgada.

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]

Firma: [Incluir firma del titular]

Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó

FORMULARIO No. 1

- FORMULARIO No. 1. “Propuesta Económica” El siguiente cuadro debe ser tenido en cuenta como referencia, al momento de diligenciarla oferta económica en la plataforma del SECOP II dentro del proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025

Grupo 1 Equipos Generales Y De Apoyo

| ITEM | CODIGO | EQUIPO | MODELO/SERIE | UBICACIÓN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | OBSERVACIONES (PARA MANTENIMIENTO) | CALIBRACION /VERIFICACION | OBSERVACIONES (PARA CALIBRACION) | Valor antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REFRIGERACION / COMPRESORES / APOYO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Cuarto Frío | Fabricacion nacional | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante. (Suministro e instalación de refrigerante si aplica) | Calibración | Temperatura a calibrar 2°C, 4 ± 2 °C, 6°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 2 | 226 | Compresor de aire, marca Kaeser, Parte No. 101981,0 | Modelo: SK 15T / serie: 1399 | Operando | No requerido | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento solamente por Kaeser. Set filtros compresor SK (1), aceite sintético S-460 2 galones, Kit Service-UNIT ECO DRAIN 31/31F (1); Cartucho remoción extrafino OX-60 (1), Drenador interno automático (1). Servicio técnico | No aplica | No aplica |  |
| 3 | 227 | Bomba de vacio de tornillo rotativo, marca Kaeser, parte No. 1.880.30010 | Modelo: ASV 40 / serie: 1032 | Operando | No requerido | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento solamente por Kaeser. Suministro y cambio de filtro de aceite 14bar (1); Esterilla filtrante 112x112x10 (2) y 710x575x10 (1), Cartucho de filtro de aire Ø115x253 (1); Aceite sintético S-460 (3 galones), KIT cartucho separado aceite Ø170x 435mm (1); filtro de aire M14x 14,5, Cartucho filtro de aire Ø150x 326mm (1); Servicio técnico, limpieza e inspección del tanque y mantenimiento | No aplica | No aplica |  |
| 4 | 301 | Congelador vertical/ HACEB/ | Modelo:COV AS 245L CE 1P BL/ Serie: CV160140100064. | Microbiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Temperatura de operación (-25°C a -15°C). Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |  |
| 5 | 382 | Refrigerador QLS | Modelo CR-23-A-SSA-HC/ SERIE:190821574 | Microbiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento (homogeniedad y estabilidad de la temperatura de trabajo) | Calibración | Calibración 6 + 2°C. por laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |  |
| 6 | 494 | Refrigerador de 300 L marca Frimed | Modelo FS-30 serie FF0247FM30222 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante. | Calibración | Temperatura a calibrar 6 ± 2 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 y caracterización del medio |  |
| 7 | 495 | Refrigerador de 300 L para microbiología marca Frimed | Modelo FS-30 serie FF0248FM30222 | Área de extracción | Si | No requerido | Pruebas de funcionamieno, tubería, circuito eléctrico de control, empaques, aislamiento y refrigerante. | Calibración | Temperatura a calibrar 6 ± 2 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025. y caracterización del medio |  |
| 8 | 508 | Congelador horizontal, Electrolux | Modelo AFC50W3HTW serie 22102814 | Primer piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación de funcionamiento, revisión de circuito eléctrico y parte electrica. (Suministro e instalación de refrigerante si aplica) | No requerido | No aplica |  |
|  |  | CAMPANAS EXTRACTORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 115 | Cabina extractora marca Protenal | Sin Informacion | Bodega de reactivos 2° piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, lubricación y verificación del funcionamiento | Calificación | Calificación con instrumentos trazables y determinación de niveles de explosividad y tiempo mínimo para exposición a ambientes seguros. |  |
| 10 | 199 | Cabina de seguridad biológica/ ESCO | Modelo:Streamline SC2-4 A2 Serie: 2012-74426 | Microbiología | Si | No requerido | Limpieza general del equipo, cambio de luz UV, y filtros HEPA | SI | Realizar calificación Flujo 80 a 100 lineal ft3/min. Solicitar certificación clase 1 o 2 de la cabina in situ. |  |
|  |  | DESIONIZADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 09 | Desionizador de agua | Marca BARNSTEAD, modelo D4641/D4742, serie 1090050457268/851970482546 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación de funcionamiento, por empresa autorizada por el fabricante. limpieza de mangueras, Cambio de 8 cartuchos | No requerido | No aplica |  |
| 12 | 231 | Equipo Desionizador Agua Tipo II / Thermo Scientific Barnstead Pacific TII con tanque de almacenamiento | Ref. 50132131 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante. Lavado y desinfección del tanque de almacenamiento del agua tipo II y verificación del sensor de nivel. Instalación cartucho (Ref. 09.4011) y membrana de ósmosis inversa (Ref. 22.0046), suministro Cleaning Solution (CMX25) y jeringa para proceso de desinfección | No requerido | No aplica |  |
| 13 | 520 | Equipo Desionizador Agua Tipo marca Thermo Scientific Barnstead Micropure | Ref. 50132373/ Serie 41580063 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante. Suministro de Cleaning Solution y jeringa (CMX25) para proceso de desinfeción. Suministro y cambio de cartucho de desinfección micropure (Ref. 09.1102), cambio cartucho pulidor ultrapuro (09.1006) y filtro estéril 0,2 μ. (09.1003) | No requerido | No aplica |  |
|  |  | MULTIPARÁMETROS / CONDUCTIMETROS/ PORTÁTILES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7 | Conductímetro, marca METROHM, | Modelo 712/ Serie: 19137 | Área suelos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración a estandares alto y bajo con entidad acreditada por ONAC Cond: 100 μS, 1413 o 1414 μS, 10 mS y 59 mS o cercanos. |  |
| 15 | 12 | pHmetro, marca METROHM, | Modelo: 7807 /Serie: 02373 | Área suelos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración a estandares alto y bajo con entidad acreditada por ONAC pH: 4,0; 7,0 y 10,0 |  |
| 16 | 310 | Peachimetro Ohaus | Modelo Starter 2100/ Serie B817764678 | Microbiología | Si | No requerido | Mantenimienimiento y calibración y si se requiere suministro y cambio del electrodo pH de vidrio con punta de lanza 2 en 1 Ref. 30240974, modelo: ST270. | Calibración | Calibración a estandares alto y bajo con entidad acreditada por ONAC pH: 4,0; 7,0 y 10,0 |  |
| 17 | 403 | Multiparámetro, Horiba | Modelo U-5000/ serial: 37155 | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con entidad acreditada por ONAC |  |
| 18 | 404 | Multiparámetro, Horiba | Modelo U-5000/ serial: ux9yakrv | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con entidad acreditada por ONAC |  |
| 19 | 405 | Multiparámetro, Horiba | Modelo U-5000 G/ serial: upp2c0ok | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con entidad acreditada por ONAC |  |
| 20 | 463 | Medidor multiparámetro portátil Thermo Scientific | Modelo Orion Star A329, serial: G15072 | Bodega de campo 1º piso | Si | No requerido | Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display. Suministro y cambio del sensor de conductividad Ref. 013010MD, K= 0,475 / 1 µS … 200 mS/cm EP GPH y suministro del repuesto tapa óptica para sonda de oxígeno (1) Ref. 087001 | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH. Calibrar OD a cero, agua saturada con aire y 20 mg/L con entidad acreditada por ONAC |  |
| 21 | 464 | Medidor multiparámetro portátil Thermo Scientific | Modelo Orion Star A329, serial: G15266 | Bodega de campo 1º piso | Si | No requerido | Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display y suministro del repuesto tapa óptica para sonda de oxígeno (1) Ref. 087001. | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH. Calibrar OD a cero, agua saturada con aire y 20 mg/L con entidad acreditada por ONAC |  |
| 22 | 469 | Multiparámetro, Horiba | Modelo U-5000 G /Serie No. S7NH4VTY | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. con entidad acreditada por ONAC |  |
| 23 | 470 | Multiparámetro, EUTECH INSTRUMENTS, | Serie 2282501 | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. Calibrar con entidad acreditada por ONAC |  |
| 24 | 511 | Medidor portátil de pH Fisher Scientific | Accumet AP110, S/N:3110941 | Bodega de campo 1° piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión tarjeta electrónica | Calibración | pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC |  |
| 25 | 512 | Medidor portátil de pH Fisher Scientific | Accumet AP110, S/N:3110943 | Bodega de campo 1° piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC |  |
| 26 | 513 | Medidor portátil de pH Fisher Scientific | Accumet AP110, S/N:2862378 | Bodega de campo 1° piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: con estándares 4, 7 y 10. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C por entidad acreditada por ONAC |  |
| 27 | 569 | Medidor portatil multiparámetro / Hanna | HL9829-00041 | Bodega de campo 1º piso | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C en sonda de pH. Calibrar OD a cero, agua saturada con aire y 20 mg/L con entidad acreditada por ONAC |  |
| 28 | 595 | Multiparámetro, Horiba | Modelo U-5000 /Serie No. LXTXWVC8 | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | pH: estándares 4, 7 y 10. CE: 100 µS, 1413 o 1414 µS, 10 mS y 59 mS o cercanos. Temperatura: 15°C, 25°C y 35°C. Calibrar con entidad acreditada por ONAC |  |
| 29 | 596 | Monitor de compuestos orgánicos volátiles VOC Marca Rae-Systems | Modelo: MiniRae 3000 / Serie: 592926425 | Bodega Grupo Recursos Hídricos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, según el manual del equipo | Calibración | Se debe realizar calibración de acuerdo al manual del equipo |  |
|  |  | OPTICA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 201 | Espectrofotómetro UV-Vis HACH | Modelo DR 6000 / Serie 1450117 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración longitud de onda 390, 410, 605, 612 y 690 nm (o cercanas) por entidad acreditada por ONAC |  |
| 31 | 204 | Microscopio binocular, Leica | Modelo: DM500 Serie: 8040079145M | Hidrobiología | Si | No requerido | Mantenimiento preventivo del equipo para oculares y objetivos 4X, 10X y 100X. Limpieza general del equipo (oculares, objetivos, condesador, etc). Revisión de la parte eléctrica. | No requerido | No aplica |  |
| 32 | 205 | Microscopio estereoscopio, Leica | Modelo: EZ4 Serie: 104471975732128 | Hidrobiología | Si | No requerido | Mantenimiento preventivo al equipo, en especial revisión de oculares y objetivo. Limpieza general y revisión de los obturadores, macrometro y micrometro, luces, etc. Revisión y ajuste del prisma. | No requerido | No aplica |  |
| 33 | 459 | Turbidímetro, Marca: Hach | Modelo:2100Q Serie:14090C035038 | Aguas | Si | No requerido | Mantenimiento preventivo del equipo para la lámpara, circuito eléctrico y limpieza general. | Calibración | Calibración del equipo en los puntos 10 NTU, 20 NTU, 100 NTU y 800 NTU. El intervalo de medición del equipo es de 0 a 1000 NTU |  |
| 34 | 474 | Sonda YSI (leer OD)- Analizador Automático DBO- SCPSCIENCE | Sonda YSI ProBOD; serie 21H12941; Sensor Type: Optical; dynamic luminescence quenching lifetime detection, 0-20 mg/L, ±0.1 mg/L or ±1% reading, whichever greater; 20-50 mg/L, ±15% reading 0-200%, ±1% reading or ±1%, whichever greater; 200-500%, ±15% reading Modelo BOD-300; NS BOD0121450079 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento Y comprobación con tabla estandar de Oxigeno - proveer Sensor reemplazable OD y protector del sensor (punta del sensor cap.) - Verificacion de los ejes X, Y y Z; en todos los rack; llenado de botellas winkler en los rack A, B y C. Pruebas de encendido. Cambio de consumibles(mangueras) | Calibración | Calibración in situ de sonda de oxígeno oxígeno cero < 0,2 mg/L, agua saturada con aire y 20 mg/L con entidad acreditada por ONAC |  |
| 35 | 504 | Lector de microplacas / Marca: Eurofins Abraxis | Modelo: 4303 Serie: 4303-1204 | Hidrobiología | Si | No requerido | Mantenimiento preventivo del equipo incluyendo inspección, limpieza y verificación del funcionamiento/ Revisión de filtros. | Calibración | Calibración del equipo, exactitud fotométrica ±(1% ±0,010) 0,0 a 1,5 ABS ± (2% ±0,010) 1,5 a 3,0 ABS. Calibración filtros, el equipo cuenta con los rangos de longitud de onda así: 4 filtros estándar: 405, 450, 492 y 630 nm. 6 filtros: 405, 450, 492, 545, 600 y 630 nm. EL ANÁLISIS EN EL EQUIPO SE HACE A 450 nm. |  |
| 36 | 586 | Espectrofotómetro / Marca: Thermo | Modelo: Genesys 40 Serie: 9A2C348007 | Aguas | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración del equipo en las longitudes de onda 400 nm, 410 nm, 630 nm, 647 nm, 664 nm y 750 nm, o cercanas, cuatro de las cuales son las longitudes de onda usadas en el análisis de clorofila. Calibración del equipo en la longitud de onda 600 nm, o cercana la cual se usa para determinar la densidad óptica bacteriana para la verificación de métodos microbiológicos. |  |
|  |  | VARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 16 | Molino Electrico | NA | Área suelos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | No requerido | No aplica |  |
| 38 | 169 | Sellador Quanti-tray | Modelo:2X Serie: 10-236-06784 | Microbiología | Si | No requerido | Limpieza completa del equipo, interna y externa y cambio de piezas en caso requerido | No requerido | No aplica |  |
| 39 | 197 | Cabina para análisis de fluorescencia | Modelo:CM-10A Serie: 1845075 | Microbiología | Si | No requerido | Revision y limpieza del equipo, verificacion, limpieza de las gafas y lampara UV | No requerido | No aplica |  |
| 40 | 200 | Titulador Titroline Alpha Plus | 475110 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655). Calibración de electrodo de pH en los puntos 4,0; 7,0 y 10,0 |  |
| 41 | 206 | Agitador, marca HEIDOLPH | Modelo 541-20008-00 REAX 20/8 | Área Instrumentacion | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento a 30 RPM | No requerido | No aplica |  |
| 42 | 286 | Plancha de Agitacion SCI Logex | Modelo MS-S, número de serie: MD3F001749 | Área Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | No requerido | No aplica |  |
| 43 | 370 | Digestor Macro-kjeldahl, marca Electrothermal | Modelo MQ3868B/E Serie: M893700 | Extracción | Si | No requerido | Inspección, limpieza y verificación del funcionamiento, revisión y ajuste circuito eléctrico , verificación y ajuste cableado y terminales eléctricas, funcionamiento de la manta, revisión y ajuste de resistencias, revisión control de temperatura | No requerido | No aplica |  |
| 44 | 372 | Lavadora de cristalería de laboratorio / Labconco | Modelo FlskScrubber/ Serie 190880919/ / calentador Bosh Tronic 220V | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento por empresa autorizada por el fabricante. Suministro y cambio de empaques | No requerido | No aplica |  |
| 45 | 468 | Agitador Vortex, Operación de contacto y continuo | Modelo: MX-S, Marca: LB PRO, Cat N°: 821200040244 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. Suministro y cambio del cabezal de goma | No requerido | No aplica |  |
| 46 | 516 | Agitador Horizontal, marca EBERBACH CORPORATION | Modelo: NC0879533/ Serie: SN0000568 | Área de extracción | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Número de oscilaciones (entre 160 RPM y 200 RPM) 180 ± 20 RPM/ Verificación trazable |  |
| 47 | 563 | Centifruga, Marca:Infitek | Modelo: CFG-21J Serie: IFTJW230925001 |  | Si | No requerido | Limpieza general, revisión del rotor y circuito eléctrico. | No requerido | No aplica |  |
| 48 | 564 | Bomba de vacío, Merck | Referencia WP 6111560. Serial N°: VB5D029850 |  | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | No requerido | No aplica |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Valor total sin IVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA (19%( |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Valor (total+ IVA) |  |  |  |

| Nombre o razón social del proponente |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIT o C.C |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |
| Dirección |  |  |  |  |  |
| Ciudad |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |  |  |  |
|  | Firma Representante Legal |  |  |  |  |

FORMULARIO No. 1 “Propuesta Económica” El siguiente cuadro debe ser tenido en cuenta como referencia, al momento de diligenciarla oferta económica en la plataforma del SECOP II dentro del proceso Selección Abreviada por la causal de de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025.

Grupo 2. Equipos Masa, Temperatura, Volumen

| ITEM | CODIGO | EQUIPO | MODELO/SERIE | UBICACIÓN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | OBSERVACIONES (PARA MANTENIMIENTO) | CALIBRACION /VERIFICACION | OBSERVACIONES (PARA CALIBRACION) | Valor antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 141 | Balanza, marca METTLER, modelo PC-24, Carga máxima: 24.000 g y Carga mínima: 20 g, d: 1 g | marca METTLER | Área Instrumentación | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |  |
| 2 | 167 | Balanza Analitica, marca METTLER TOLEDO/ Máx 220 g. d 0,1 mg | Modelo: NewClassic MF/Mod: ML 204 /01 | Hidrobiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |  |
| 3 | 260 | Balanza de precision de campo (Emisiones) (ADAM) Rango: 0- 600 g Resolución: 0,01 g | Modelo: HCB602H | Área Instrumentación | Si | No aplica | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibracion (masa) y ajuste con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |  |
| 4 | 300 | Balanza Analitica, marca OHAUS/ Máx 2200 g. d 0,01 g | Modelo: ADVENTURER/Serie: B7355583628 | Laboratorio de Aire | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |  |
| 5 | 309 | Balanza Ohaus/ Máx 210 g. d 0,1 mg | Modelo PX124 /Serie: 820863996 | Área suelos | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |  |
| 6 | 383 | Microbalanza para filtros con mesa anti-vibratoria, marca REDWAG, modelo MYA 5.4 Y.F., serie 622596 | Marca REDWAG, modelo MYA 5.4 Y.F. | Microbiología | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración (masa) con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |  |
| 7 | 514 | Balanza analitica (Emisiones). Resolución: 0,00001 g (Ohaus).Rango: 0-220g | Modelo EX225/AD-serie C227396299). | Área Instrumentación | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibracion (masa) y ajuste con entidad acreditada por ONAC. Evaluar como mínimo estabilidad, uniformidad y excentricidad |  |
| 8 | 268 | Juego de pesas 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 y 100 g. | Juego de pesas Clase E2 | Laboratorio de Aire | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 9 | 303 | Pesa de 2 kg, marca SB LTDA | Modelo clase M1, número de serie 2361 | Centro de documentación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 10 | 409 | Pesa de 200 g, cilíndrica, marca Sartorius | Modelo clase E2 | Centro de documentación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 11 | 515 | Juego de pesas 5, 50, 100, 200(2) y 500 mg laminas (6), 1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100 y 200 g (2) cilíndricas (11) | Clase de exactitud E2, marca Kern & Sohn GmbH, serial G2233478. | Centro de documentación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
|  |  | TEMPERATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11 | Incubadora PRECISION SCIENTIFIC 815 | Modelo 815/ N serie 84026377 | Laboratorio Aguas | Si | Si | Inspección, Diagnóstico de su estado, verificación de homogeneidad y estabilidad de la temperatura de trabajo, verificación y revisión del sistema eléctrico y electrónico. Ajuste. Revisión y cambio de repuestos consumibles (ventiladores), cambio de gas refrigerante. corregir partes oxidadas | Calibración | Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C y caracterización del medio |  |
| 13 | 33 | Horno de secado, Binder | ED-115/980423 | Área de extracción y destilación | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Por entidad acreditada en la temperatura a 110 °C + 5 °C y caracterización del medio |  |
| 14 | 103 | Baño Maria, Memmert | Modelo: WB 147/serie: 1495,0794 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. Cambio del botón encendido | No requiere | No aplica |  |
| 15 | 216 | Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC | Modelo ETHG-912, serie BOE330-2 | Coordinación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C. Calibración de humedad a 30%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 16 | 218 | Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC | Modelo ETHG-912, serie BOE330-4 | Bodega de campo 1º piso | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C. Calibración de humedad a 30%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 17 | 223 | Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC | Modelo ETHG-912, serie BOE330-9 | Coordinación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C. Calibración de humedad a 30%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 18 | 224 | Termohigrometro, marca OREGON SCIENTIFIC | Modelo ETHG-912, serie BOE330-10 | Coordinación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 15°C, 25°C y 35 °C. Calibración de humedad a 30%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 19 | 234 | Baño Maria, Memmert | Modelo: WNB 7- 45/serie: L613,0168 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Por entidad acreditada en la temperatura a 77 °C + 2 °C y caracterización del medio |  |
| 20 | 257 | Termometro trazable a Nist, marca H.B. INSTRUMENTS COMPANY | Modelo CAT 61054-649, número de serie H.B.34372 | Centro de documentación | Si | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de -18°C, 5°C y 10 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 21 | 258 | Termometro trazable a Nist, marca H.B. INSTRUMENTS COMPANY | Modelo CAT 61054-649, número de serie H.B.34431 | Centro de documentación | Si | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 20°C, 30°C y 60 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 22 | 302 | Baño Maria, Memmert | Modelo: WNB 7- 45/serie: L417,1045 | Laboratorio Aguas | Operando | No requerido | No requerido | No requiere | No aplica |  |
| 23 | 308 | Horno de secado, Memmert | Modelo: UN 110/serie: B4172345 | Área de cromatografia | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión de la parte eléctrica y ajustes si es necesario | Calibración | Calibración de temperatura a 104 °C ± 1°C, 110 °C + 5 °C y 180 °C por entidad acreditada ONAC y caracterización del medio |  |
| 24 | 311 | Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE | Modelo Biotemp, número de serie 000347 | Área de microbiología | NO | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 25 | 312 | Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE | Modelo Biotemp, número de serie 000348 | Área de instrumentación | NO | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 26 | 313 | Termohigrómetro digital, marca ALLA FRANCE | Modelo Biotemp, número de serie 000349 | Área de extracción | NO | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 18°C, 25°C y 35 °C y Calibración de humedad a 20%, 50% y 80% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 27 | 371 | Manta de calentamiento, marca ELECTROTHERMAL, | Modelo EME61000/CEBX1, serie M846940 | Área de extracción | Si | Si | La posición 1(izquierda a derecha) no regula la temperatura, revisar y reparar | No requerido | No aplica |  |
| 28 | 375 | Termoreactor/ Merck | Modelo TR 620, serie 19085216 | Laboratorio Aguas - DBO | Si | Si | Limpiar a fondo el bloque térmico, revisión y limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos. Verificación del funcionamiento | Calibración | Temperatura de operación 150°C + 2°C . Calibración con laboratorio acreditado por ONAC en 5 pozos aleatorios, incluyendo los dos bloques y caracterización del medio |  |
| 29 | 377 | Termohigrómetro/ Fisherbrand Traceable | Traceable Memorry-Loc NS 192370026 | Área de Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display | Calibración | Calibración: Temperatura de 15°C, 20 ± 1°C y 30 °C. Humedad a 20%, 30% y 45% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 30 | 378 | Termohigrómetro con datalogger, marca TRACEABLE | Modelo MEMORY-LOC, serie 192370029 | Área de extracción | Si | No requerido | Limpieza, desmonte, revisión de tarjeta, conexiones y display | Calibración | Calibración: Temperatura de 15°C, 20 ± 1°C y 30 °C. Humedad a 20%, 30% y 45% por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 31 | 456 | Termómetro digital, marca H-B Instrument | Serial AB42109 | Área de microbiología | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 2, 6 y 13 ± 2 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 32 | 457 | Termómetro digital, marca H-B Instrument | Serial AB42519 | Área Aguas | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 35 ± 0,5 °C y 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 33 | 458 | Baño de Agua Marca: MEMMERT | Modelo: WNB14 | Microbiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | No requerido | No aplica |  |
| 34 | 462 | Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPIDN30 | Modelo 2021/ Serie: 004588849 | Microbiología | Si | Si, fuera de servicio | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Revisión y cambio de termostato, presenta mensaje de error y no controla la temperatura | Calibración | Temperatura de calibración 60 °C ± 2,0 °C; 41°C ± 0,5°C; 45°C ± 0,5°C Calibración con laboratorio acreditado por ONAC |  |
| 35 | 479 | Termometro digital para termocuplas, marca Fluke | Serie 56192077MV | Centro de documentación | Si | No requerido | Limpieza, verificación de circuito eléctrico, repuesto de bateria | Calibración | Calibración de temperatura de -5°C, 20 ± 1,0°C; 35 ± 0,5 °C; 44,5 ± 0,2°C; 60 ± 2,0 °C; 77 ± 2°C, 90 °C; 103 ± 2,0°C; 104°C ± 1 °C; 110 ± 5,0°C; 180 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 36 | 486 | Termómetro para refrigerador, marca Traceable, | Serie 210958712 | Microbiología | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de -18 °C; 6 ± 2°C y 10 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 37 | 487 | Incubadora de convección forzada JP Inglobal Ref. JPIDF256 | Modelo 2021/ Serie: 004588830 | Laboratorio Aguas | Si | Si, fuera de servicio | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Revisión y cambio de termostato, presenta mensaje de error y no controla la temperatura | Calibración | Temperatura de operación 35 °C +/- 0.5 °C. con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |  |
| 38 | 488 | Incubadora DBO marca JP Inglobal / JPIR581+C44:G45 | Modelo 2022/ serie: 4588853 | Laboratorio Aguas | Si | No | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. Ajuste interno de puertas de vidrio. Suministro de dos celdas Peltier 159W (ref. JP-AC-162) y dos fuentes 24VDC 20A (ref. JPUP-24V-20A | Calibración en las areas de uso interno | Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C (6 posiciones dentro de la incubadora) y caracterización del medio |  |
| 39 | 489 | Incubadora DBO marca JP Inglobal / JPIR581 | Modelo 2022 / serie: 4588854 | Laboratorio Aguas | No | Si | Inspección, Diagnóstico de su estado, verificación de homogeneidad y estabilidad de la temperatura de trabajo. Ajuste interno de puertas de vidrio. Suministro e instalación de dos fuentes 24VDC 20A (ref. JPUP-24V-20A - No está funcionando | Calibración en las areas de uso interno | Por entidad acreditada en diferentes áreas a 20°C+ 1°C (6 posiciones dentro de la incubadora) y caracterización del medio |  |
| 40 | 493 | Autoclave horizontal digital 140 L Jpinglobal | Modelo 2022/ Serie: 004588832 | Microbiología | Si | Si | Limpieza de la cámara de trabajo, ductos y tanque de almacenamiento de agua, corrección de fugas si aplica. Falla en el termostato o control de temperatura por lo cual se sube sin control y se debe apagar | Calibración | Temperaturan 121°C ± 2 °C (200 kPa+/- 10 kPa) Validación de Temperatura con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |  |
| 41 | 506 | Baño de agua con recirculación marca Thermo Scientific | Modelo TS COL 35 1184M01 / Serie: 300552118 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Temperatura de operación 44,5°C +/-0,2°C. con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |  |
| 42 | 546 | Termómetro con sonda, Control company | Serie 211001325 | Laboratorio aguas | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperaturas 20 ± 1,0°C; 35 ± 0,5 °C y 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 43 | 547 | Termometro digital de punzón, H-B Instrument | Serial AB46807 | Laboratorio Aguas | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperatura de 2°C, 6°C y 13 °C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 44 | 565 | Termoreactor /Merck | TR620 serie 1712010001 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento, revisión y limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos | Calibración | Temperatura de operación 150 °C + 2°C. Calibración con laboratorio acreditado por ONAC en 5 pozos aleatorios los 2 bloques, y caracterización del medio |  |
| 45 | 574 | Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPIDN30 | Modelo 2021/ Serie: 004588850 | Microbiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Cambio si lo requiere de resistencia de calentamiento (Ref. JPRA-INC-30L) | Si | Temperatura de operación 60°C ± 2,0 °C, Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |  |
| 46 | 575 | Incubadora de convección natural JP Inglobal Ref. JPID256 | Modelo 2021/ Serie: 004588831 | Microbiología | Si | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento/ Cambio si lo requiere de resistencia de calentamiento (Ref. JPRA-INC-256L) | Si | Temperatura de operación 35 °C +/- 0.5 °C. Verificación con laboratorio acreditado por ONAC y caracterización del medio |  |
| 47 | 581 | Termometro digital de punzón, H-B Instrument | Serial AB46808 | Entrada de muestras | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperaturas 2°C; 10°C y 15°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
| 48 | 583 | Termómetro con sonda, Control company | Serial 211001326 | Centro de documentación | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración de temperaturas de 20 ± 1,0°C; 35 ± 0,5 °C; 44,5 ± 0,2°C; 60 ± 2,0°C por organismo acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 |  |
|  |  | VOLUMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 389 | Transferpipeta 0,5 - 5 ml, | Modelo:GIANT Modelo S/ /Serie: S05M51105004 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 50 | 390 | Micropipeta, monocanal, ajustable, 10 - 100 µL | BOECO / SA Series | Área Cromatografía | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 51 | 392 | Micropipeta, monocanal, ajustable, 20 - 200 µL | ACCUMAX / LK678144 | Área Cromatografía | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 52 | 394 | Transferpipeta de 1 - 10 mL/ Brand/ | Modelo: Transferpette S/ Serie: 19D54021 | Microbiología | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 53 | 395 | Transferpipeta de 100 - 1000 µL/ escala 0,005, Brand/ | Modelo: Transferpette S/ Serie: 19G06568 | Microbiología | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 54 | 398 | Transferpipeta 1-10 mL, Boeco | SN: 10N66706 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 55 | 423 | Transferpipeta Brand 0,5 - 5 ml, | Modelo:Transferpette S/ /Serie: 19E64174 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 56 | 460 | Transferpipeta Marca Boeco, Volumen 100-1000 µl | Serie: NI1038031 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 57 | 410 | Micropipeta monocanal, BRAND ajustable, 100 - 1000 µL | Modelo: Transferpette S/ Serie: 19D54021 | Área Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 58 | 411 | Micropipeta monocanal, Brand ajustable, 0,5 - 10 µl | Transferpette S/Serie: 05L32289 | Área Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 59 | 412 | Micropipeta monocanal, BOECO (SA SERIES), ajustable, 10 - 100 µL | BOECO/Serie: CT14623 | Área Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 60 | 461 | Transferpipeta de 100 - 1000 µL / BOECO / | Modelo: BOE9611100/ Serie: ME905968 | Microbiología | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 61 | 490 | Micropipeta monocanal, Brand ajustable, 0,5 - 5 mL | Transferpette S/Serie: 19E64175 | Área Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 62 | 413 | Micropipeta monocanal, ACCUMAX (A Series) ajustable, 20 - 200 µl | ACCUMAX/Serie: GK451542 | Área Instrumentación | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 63 | 505 | Transferpipeta multicanal 30-300 µl/ Brand | Modelo: Transferpette S-8 Serie: 21C34020 | Hidrobiología | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 64 | 549 | Micropipeta, monocanal, ajustable, 100 - 1000 µL | BOECO / HF414238 | Área Cromatografía | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) en los siguientes volumenes: 50 µl, 100 µl y 250 µl. |  |
| 65 | 571 | Micropipeta, monocanal, ajustable, 0,5 - 5 mL | BRAND / LK678675 | Área Cromatografía | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 66 | 584 | Micropipeta 0,5 a 5 mL. Autoclavable/ Accumax A. | Cat AV-905. Serial GK451442 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 67 | 591 | TRANSFERPIPETA 1000 - 10000 µL/ GIANTS | NS: S10M90321015 | Laboratorio Aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 68 | 481 | Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML | Serie: 21k62572 | Área suelos | No requerido | No requerido | No aplica | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 69 | 482 | Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML | Serie: 21k82573 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 70 | 483 | Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML | Serie: 21k60814 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 71 | 484 | Bureta Digital - Titrette Brand 25 ML | Serie: 21k62571 | Área suelos | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 72 | 485 | Bureta digital - Titrette Brand 25 ML | Serie: 21K60801 | Área Aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 73 | 580 | Bureta digital Brand de 25 mL, Dispensette | DE-M21, serie 21K62570 | Laboratorio aguas | Si | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 74 | 592 | Transferpipeta 20-200 µL | Cat BOE9610220, LK677767 | Laboratorio aguas | No requerido | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 75 | 599 | Transferpipeta Rango 500- 5000 µl | S05M51105030 | Laboratorio aguas | No requerido | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
| 76 | 518 | Dispensador de medios | Modelo:FlexiPump Pro Serie: 562000S03043 | Microbiología | No requerido | No requerido | Limpieza y lubricación y cambio de piezas en caso de requerirlo | Calibración | Calibración en volumen por entidad acreditada por ONAC y evaluación de conformidad (Según norma ISO 8655) |  |
|  |  | EQUIPOS EMISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 230 | Manómetro digital-DWYER/ Rango: (0-30 psi)(0-61,08 In Hg) | Modelo 477 AV-6/ serie 062CMY- | Laboratorio aire | SI | Corregir fuga a manometro si se requiere | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento,realizar prueba de fugas | Calibración | Calibración de presión con entidad acreditada por ONAC en Rango: 0-61,08 in Hg |  |
| 78 | 274 | Inclinómetro digital / Smart tools | Modelo L6786/serie 162/46-11) | Laboratorio aire | SI |  | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento. | Calibración | Calibración con entidad acreditada por ONAC de angulo en el rango 0-90° |  |
| 79 | 254 | Analizador de gases de combustión/ E.Instruments | Modelo E8500/ serie 12180 | Laboratorio aire | SI | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración sensores electroquímicos | Calibración sensores electroquímicos de O2(Rango 0-21%), NO(Rango 0-4000 ppm), NO2(Rango 0-1000 ppm), sensor de CO2 -non dispersive infrared (NDIR) (Rango 0-20%),el certificado debe contar con trazabilidad de equipos NIST o en su defecto de fabrica. Se sugiere ponerse en contacto con Carey Hollman <carey.hollman@sauermanngroup.com> y/o Joe Abadia -Premac cel 3117499826 |  |
| 80 | 181 | Consola de muestreo isocinético marca: ENVIRONMENTAL SUPPLY | Modelo: C-5000, No. de serie: 1849. | Laboratorio de Aire | No Aplica | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento y ajuste del medidor de gas seco en caso necesario | Calibración | Verificación con patrón trazable siguiendo metodología EPA: de gasometro seco y placa de orificio de consola isocinética de acuerdo a US EPA 5(Numeral 10.3.1).Determinación Coeficiente Gamma (Y) y ΔH@, con procedimiento US EPA 5. Rango: (0,33 a 1,2 ) ft3/min |  |
| 81 | 181 | Consola de muestreo |  | Laboratorio de Aire | SI | No requerido | Inspeccion,limpieza ,revision del circuito electrico y electronico y Verificacion del funcionamiento de los equipos electricos y electronicos (Indicador de temperatura Marca Jenco modelo 765,controladores de temperatura ), realizar los ajustes respectivos y cambio de cableado o conector si se requiere/ Realizado solo por tecnólogo o ingeniero electrónico | No aplica | No aplica |  |
| 82 | 181 | Medidor tipo diafragma-modelo S-275 –Sensus | S/N: 15032198. | Laboratorio de Aire | No Aplica | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de caudal con entidad acreditada por ONAC |  |
| 83 | 181 | Manómetro inclinado .Intervalo de medicion 0 In H20 a 10 In H20(Marca Dwyer) |  | Laboratorio de Aire | No Aplica | No requerido | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de columna de liquido mano y barometricas, con entidad acreditada por ONAC |  |
| 84 | 182 | Calibrador de termocuplas Marca Fluke 714; SERIE: 1637008 |  | Laboratorio aire | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Inspección, limpieza, verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 0 - 400 °C (0-20-130-260-400ºC) |  |
| 85 | 181 | Termocupla tipo k - Caja fría - perilla de la consola No. 4. |  | Consola de muestreo | No Aplica | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 35 - 68 °F, (35-55-68 ºF) |  |
| 86 | 181 | Termocupla tipo k Caja caliente- perilla de la consola No. 3. |  | Caja Caliente | No Aplica | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |  |
| 87 | 181 | Termocupla tipo k auxiliar salida Caja caliente- perilla de la consola No. 3. |  | Caja Caliente | No Aplica | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 - 110 °F, (70-85-110 ºF) |  |
| 88 | 181 | Termocupla tipo k entrada del medidor de gas seco perilla No. 6. |  | Medidor de gas seco | No Aplica | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 - 110 °F, (70-85-110 ºF) |  |
| 89 | 181 | Termocupla tipo k esalida del medidor de gas seco , perilla No. 7. |  | Medidor de gas seco | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 90 | 181 | Termocupla tipo k gas de chimenea Sonda No. 5 perilla No. 1. |  | Sonda No. 5 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |  |
| 91 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento de la Sonda No. 5 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 5 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 92 | 181 | Termocupla tipo k gas de chimenea Sonda No. 11 perilla No. 1 |  | Sonda No. 11 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONA'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 93 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento Sonda No. 11 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 11 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |  |
| 94 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Sonda No. 4 perilla No. 1. |  | Sonda No. 4 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 95 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento de la Sonda No. 4 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 4 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 96 | 181 | Termocupla tipo k temperatura gases de chimenea Sonda No. 8 perilla No. 1. |  | Sonda No. 8 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |  |
| 97 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento Sonda No. 8 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 8 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 98 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Sonda No 6 perilla No. 1. |  | Sonda No. 6 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ 'Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 99 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento Sonda No 6 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 6 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |  |
| 100 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Sonda No 13 perilla No. 1. |  | Sonda No. 13 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 101 | 181 | Termocupla tipo k calentamiento Sonda No 13 , perilla No. 2. |  | Sonda No. 13 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 102 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Termocupla T5 auxiliar. perilla No. 1. |  | Termocupla No. 5 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC/ Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |  |
| 103 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Termocupla T11 auxiliar. perilla No. 1. |  | Termocupla No. 11 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC /Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 104 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Termocupla T4 Auxiliar -perilla No. 1. |  | Termocupla No. 4 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC /Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 105 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Termocupla T6 auxiliar perilla No. 1. |  | Termocupla No .6 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC / Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |  |
| 106 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea termocupla T8 Auxiliar . perilla No. 1. |  | Termocupla No. 8 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC / Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 107 | 181 | Termocupla tipo k gases de chimenea Termocupla auxilar No 13 . perilla No. 1. |  | Termocupla No. 13 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC / Rango: 70 -650 °F, (70-374-650 ºF) |  |
| 108 | 181 | Termocupla tipo k Balones muestreo de NOx.M7 |  | Termocupla M7 | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | 'Calibración de la temperatura por entidad acreditada ONAC / Rango 70 - 273 °F, (70-223-273 ºF) |  |
| 109 | 314 | Pie de Rey digital –Mitutoyo | Modelo: CD-6" ASX-BSerie:18900455 | Laboratorio de Aire | SI | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibracion con entidad acreditada por ONAC/ Rango ( 0 a 150 mm) |  |
| 110 | 567 | Altimetro-barometro digital multifunción -Sunroad | Modelo FR500/ serie: 200299558 | Laboratorio de Aire | No Aplica | Cambio de termocupla tipo K en caso de que la calibracion sea no conforme | Verificación del funcionamiento | Calibración | Calibración tanto en altura (m) como presión(in hg) con entidad acreditada por ONAC/ Rango( 8,859 a 32,483 inHg) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor total antes de IVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA (19%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor total + IVA |  |

| Nombre o razón social del proponente |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIT o C.C |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |
| Dirección |  |  |  |  |  |
| Ciudad |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |  |  |  |
|  | Firma Representante Legal |  |  |  |  |

FORMULARIO No. 1 PROPUESTA ECONÓMICA El siguiente cuadro debe ser tenido en cuenta como referencia, al momento de diligenciarla oferta económica en la plataforma del SECOP II dentro del proceso Selección Abreviada por la causal de Menor Cuantía CVC No. 035 de 2025

Grupo 3. Estaciones De Calidad del Aire

| ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | CANTIDAD | UBICACIÓN (ECA/Municipio) | CODIGO LISTADO MAESTRO | ESTADO | REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES | Valor antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calibrador Dinámico | Teledyne | T753U | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 347 | En funcionamiento | OZONO Diagnóstico Comprobación de fugas y flujo del fotómetro y ajustes Calibración Fotómetro de Ozono con certificado con trazabilidad NIST o ONAC Mantenimiento preventivo DILUCIÓN DE GASES Diagnóstico Comprobación de fugas y flujo de las válvulas de controlador de flujo másico MFC (baja, media y alta) y ajustes Mantenimiento preventivo |  |
| 2 | Medidor de Flujo | Alicat Scientific | MW-200SCCM-D | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 491 | En funcionamiento | Calibración de flujo 0 a 200 sccm (5 puntos) certificación trazabilidad NIST o ONAC |  |
| 3 | Medidor de Flujo | Alicat Scientific | MW-20SLPM-D | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 492 | En funcionamiento | Calibración flujo 0 a 20 slpm (5 puntos) Certificación trazabilidad NIST o ONAC |  |
| 4 | Medidor multiparámetro | Streamline | Pro™ MultiCal™ System | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 170 | En funcionamiento | Calibración de Flujo 0 - 20 l/min (5 puntos), Temperatura 0 - 40°C (3 puntos) y presión Barométrica 0,750 - 1,050 atm (3 puntos) Certificación trazabilidad NIST o ONAC |  |
| 5 | Medidor multiparámetro | Mesalabs | TetraCal® | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 434 | En funcionamiento | Calibración de Flujo [venturi 1: 1.2 a 6 L/min, venturi 2: 6 a 30 L/min] 5 puntos; Temperatura: Temperatura 0 - 40°C y presión Barométrica 0,750 - 1,050 atm (3 puntos cada uno) Certificación trazabilidad NIST o ONAC |  |
| 6 | Medidor multiparámetro | Vaisala | MI70 | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 455 | En funcionamiento | Calibración de Temperatura 0 - 40°C (3puntos), Humedad Relativa (7 puntos) Certificación trazabilidad NIST o ONAC |  |
| 7 | Manómetro Digital | DWYER | 477AV | 1 | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | 517 | En funcionamiento | Calibración de Presión Siete (7) puntos de Calibración 0 psi - 5 psi - 10 psi - 15 psi - 20psi -25 psi- 30 psi Certificación trazabilidad NIST o ONAC |  |
| 8 | Aire Acondicionado de 18000 BTU | LG, Mirage | 3 Inverter y 3 Convencionales | 6 | ECA Cartago/Cartago CAD Carrera 6 calle 11 esquina | N/A | En funcionamiento | Mantenimiento preventivo: limpieza, comprobación de presiones, verificación de fugaz, verificación del nivel del refrigerante, verificación del funcionamiento. Correctivo: reemplazar el aislante térmico para la tubería de cobre, condensadores de arranque para el motor y refrigerante en los casos que aplique. |  |
|  |  |  |  |  | ECA Tuluá/CVC Tuluá Carrera 27 A No.42-32 | N/A | En funcionamiento |  |  |
|  |  |  |  |  | ECA Buga / Acuavalle Buga Carrera 18 No. 17A-49 | N/A | En funcionamiento |  |  |
|  |  |  |  |  | ECA Yumbo / Yumbo Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor Calle 8 con Carrera 12 | N/A | En funcionamiento |  |  |
|  |  |  |  |  | ECA Palmira / Palmira ALCALDIA | N/A | En funcionamiento |  |  |
|  |  |  |  |  | Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50 | N/A | En funcionamiento |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Valor total antes de IVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IVA (19%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valor total + IVA |  |

| Nombre o razón social del proponente |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIT o C.C |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |
| Dirección |  |  |  |  |  |
| Ciudad |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |  |  |  |
|  | Firma Representante Legal |  |  |  |  |

MATRIZ No. 1 EXPERIENCIA

(JUSTIFICAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE LA OBRA DE ACUERDO CON LA COMPLEJIDAD)

No aplica

MATRIZ No. 2

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

JUSTIFICAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE LA OBRA DE ACUERDO CON LA COMPLEJIDAD)

No aplica

MATRIZ No. 3

RIESGOS

Frente a la contratación que pretende satisfacer la Corporación, se procede a asignar los riesgos entre las partes contratantes y la forma de mitigarlo, siguiendo el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” expedido por Colombia Compra Eficiente.

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en la operación de los equipos por parte del contratista durante la ejecución de las actividades del contrato | Afecta el funcionamiento de los equipos y los sistemas de gestión del laboratorio | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | El supervisor deberá verificar el el estado de los equipos, previo al incio de las actividades del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | A la entrega a satisfacción del objeto contratado | Seguimiento por parte del supervisor | Dante la ejecución del contrato |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Indebida manipulación de los equipos y repuestos durante la ejecución de las actividades del contrato | Afecta el funcionamiento de los equipos y los sistemas de gestión del laboratorio | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | El supervisor deberá verificar el correcto funcionamiento de los equipos en el momento de la entrega | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. Verificación del estado de funcionamiento del equipo posterior a la ejecución de las actividades del contrato | A la entrega a satisfacción del objeto contratado | Seguimiento permanete a los avances de las actividades, por parte del supervisor | Dante la ejecución del contrato |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Repuestos no cumplen con las condiciones técnicas y de calidad requeridas | Afecta el funcionamiento de los equipos y los sistemas de gestión del laboratorio | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | El supervisor debe estar en contacto permanente con el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A la entrega a satisfacción del objeto contratado | Seguimiento por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que no se entreguen los certificados de calibración y/o calificación de los equipos | Afecta los sistemas de gestión del laboratorio | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Realizar seguimiento y verificación permanente a las actividades, durante la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A la entrega a satisfacción del objeto contratado | Seguimiento por parte del supervisor y Verificación de la entrega de los certificados de calibración realizados | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, hurto o deterioro del bien en manos el contratista | Retraso o suspensión del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | El contratista debe garantizar que se repondrá el bien afectado | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A la entrega a satisfacción del objeto contratado | Seguimiento por parte del Supervisor | Una vez se presente la situación |
| 7 | Específico | Interno y Externo | Contractual | Operacional y legales | Retraso en la entrega de los informes y certificados de calibración y/o calificación por parte del contratista o que los mismos no se ajustan a los requerimientos del contrato | Se retrasa la ejecución del contrato por responsabilidad del contratista quien debe cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso fortuito. Puede generarse inclumpliiento de la sobligaciones y actividades pactadas | 1 | 4 | 5 | Medio | Supervisor y Contratista | Solicitud de póliza de cumplimiento y seguimietno por parte del supervisor a los avances presentados por el contratista con el fin de evidenciar opotunamente posibilidades de correcciones y/o ajustes en los informes y /o certificaciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y Contratista | Contractual y ejecución | A la entrega a satisfacción del objeto contratado | Estalecer el los documentos previos la solicitud de la garantía de cumplimiento y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor del contrato | En la elaboración de los requisitos del proceso y durante la ejecución del contrato |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No existe disponibilidad en el mercado de los repuestos requeridos para el desarrollo del contrato | Afecta la ejecución y avance del contrato de acuerdo con el cronograma o no poder ejecutar las actividades que involucren dichos repuestos | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | El contratista puede planterar soluciones alternativas para la consecuención de repuestos que suplan la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el proceso de observaciones al pproyecto de pliegos | A la entrega a satisfacción del objeto contratado | Desde el inicio de la ejecución | Desde el inicio del proceso hasta la finalización. |