## Hoja 1
EQUIPOS | CANTIDAD
TORRE DE LAPAROSCOPIA-CON INSTRUMENTAL | 1
TORRE DE ARTROSCOPIA- CON INSTRUMENTAL | 1
ARCO EN C | 3
TOTAL | 5

## 1 (hidden)
1 TORRE DE LAPAROSCOPIA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TORRE DE LAPAROSCOPIA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
TORRE DE LAPAROSCOPIA
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. Lentes para Cirugia | 1.1. Mínimo 2 ópticas con sistema de fibra óptica integrado.
1.2. Diámetro de 10 mm o mejor
1.3. Longitud entre 29 y 31 cm
1.4. Accesorios autoclavables
1.5. Lente con Ángulo de visión Óptica 15°-30°- 45° Ø 3,5Mm Lu 180Mm, (x2 und lentes de cada uno)
2. Pantalla | 2.1. Monitores Full HD grado médico 4k, entre 27" a 32”
2.2. Con retroalimentación LED
2.3. Resolución full HD o mejor Full hd 3840 x 2160 píxeles. Misma de cámara
2.4. Formato de imagen mínima: 16:09
2.5. Distintas entradas y salidas de señales para 2D
2.6. Mínimo una entrada de video SDI y/o Display Port y/o DVI y/o HDMI, y/o USB-A
2.7. Mínimo una salida de video DVI y/o SDI y/o Display Port
2.8. Entrada de señal RGB analógica
2.9 Salida y entrada de señal s-video
2.10 Fuente de alimentación: 100-110 V / 60 Hz
2.11 Color de visualizaciíon de mínimo 8 bits
2.12 Angulo de visualización horizontal y vertical de mínimo 160°
2.13 Ajuste individual de las imágenes (contraste, brillo)
2.14 Tiempo de respuesta típico: menor o igual a 20ms
3. CÁMARA DE VIDEO | 3.1. Cabezal de cámara full HD/ Con teclas o botones de cabezal de cámara programables, para las funciones (2)
3.2. 3 sensores distales de imagen
3.3. Resolución mínima 1920x1080 pixeles
3.4. Escáner progresivo, esterilizable por gas y plasma
3.5 Con objetivo zoom parafocal integral al cabezal. Distancia de rango f=15 - 30 mm (2x)
3.6 Capacidad de ajuste manual de balance de blancos
3.7 Posibilidad de configuración de adquisición de imagen y video
3.8 Control de iluminación
3.9 Control de contraste y color
3.10. Funciones adicionales activables desde el cabezal para mejoramiento de la iluminación, el contraste y el cambio de color espectral
3.11. Módulo con procesador de imágenes integrado 4K
3.12. Salidas: Mínimo DVI y/o SDI
3.13. Contenedor Cabezal (2)
4. VIDEO PROCESADOR | 4.1. Módulo con procesador de imágenes integrado
4.2. Minimo 2 Salidas HDMI-SDI, RGB y Composite para la transmisión simultánea de la señal 2D a otros aparatos
4.3. Interfaz USB integrada
4.4. Minimo con 2 entradas de video
4.5. Incluye disco duro de 1Tb de capacidad
4.6. Ajuste individual de las imágenes (contraste, brillo, zoom digital)
4.7. Resolución mínima 1920x1080 pixeles
4.8. Especificar sistema de color
4.9. Fuente de alimentación: 100-110 V / 60 Hz
4.10. Con capacidad de ingreso de datos por teclado y mouse
4.11. Módulo que permita la grabación de videos y de fotografías en procedimientos, que se controle desde la cabeza de lacámara.
4.12. Posibilidad de conexión a otro módulo de endoscopia flexible desde el procesador o la pantalla para combinar procedimientos laparoscópicos con procedimientos endoscópicos utilizando la misma pantalla para ver las imágenes simultáneas.
4.13. Conexión que permita visualizar el insuflador y la fuente de luz también desde la cabeza de la cámara.
5. FUENTE DE LUZ | 5.1. Fuente de luz fría
5.2. Tecnología LED. y/o Xenon Especificar potencia.
5.3. 500 horas de vida útil como minimo
5.4. Posiciones Normal y Standby
5.5. cable luz de fibra óptica minimo 2 metros de largo
5.6. Temperatura de color: menor o igual 7.000 K
6. NEUMOINSUFLADOR | 6.1. Neumoinsuflador electrónico
6.2. Flujo en el rango de 0 a 45 L/min o mejor
6.3. Capacidad de ajuste de presión y flujo
6.4. Modo de inicialización: Flujo mínimo de 1 L/min
6.5 Sistema de alarmas audibles y visibles
6.6 Activación de alarma para presión mayor a 30 mmHg
6.7 Nivel de alarma de presión ajustable por el usuario
6.8 Reposición del gas automática por control electrónico
6.9 Control constante de presión intraabdominal
6.10 Válvula para el control de la sobrepresión.
6.11 Visualización de presión peritoneal
6.12 Filtro antibacterial hidrofóbico
6.13 Sistema de calefacción del gas, reusable y esterilizable
6.14 Sistema de alta o baja presion, especificar.
6.15 Pantalla táctil para control de flujo y presión
6.16 Presión de insuflación: mayor o igual 25mmHg
6.17. Modo pediatrico.
7. Dimensiones | 7.1. Especifiar dimensiones y peso
8. Consumibles | 8.1. Lámpara de repuesto para la fuente de luz
8.2 Fundas para cámara
8.3 1 juego de filtros para neumoinsuflador
9. Accesorios | Cesta perforada para almacenamiento y esterilización segura del cabezal de cámara
Recipiente plástico para la esterilización de las ópticas
Carro de transporte
cable de alta frecuencia unipolar 8mm - 300cm (2)
Set de tubos flexibles de insuflacion (2)
Pieza de reduccion 11/5 mm (2)
Canula para neumoperitoneo(2)
Pinza de agarre Kelly (2) Pinza de agarre cocodrilo 5mm (4) Pinza de garra giratorias 10mm (2) aplicador de clips desmontable, giratorio 10mm (2) Grasper (2) Tijera (1) Merilang (1) Cánula de succión de 10 Cable monopolar Caucho del neumoinsuflador
Tijeras desmontables con conexión a unipolar (2)
Electrodo de coagulación en L (2) Electrodo de coagulación en espatula (2)
Tubo de irrigación y aspiracion (2)
Bandeja quirurgica perforada para esterilizacion con tapa (2)
Especificar si hay adicionales.
CONSUMIBLES | Electrodos de corte y coagulación, de vaporización y de láser.
Catéteres para canulación intratubaria.
Cepillo para limpieza de canal.
Especificar si hay adicionales.
ACCESORIOS | Fórceps para biopsia y de atrapamiento.
Tijeras para histeroscopio.
Adaptador para camisas.
Rejillas y contenedores para traslado y esterilización.
Estuche para guarda.
2 Cables para electrodos.
Elementos de trabajo.para las ópticas solicitadas COMPATIBLES CON ENERGIA MONOPOLAR Y ENERGÍA BIPOLAR )
Repuestos | Kit de mantenimiento (si aplica).
Mantenimientos | Garantiza que el mantenimiento preventivo y/o correctivo será realizado por personal calificado
21.3 Documentación necesaria | Especificar si se entrega | Entregará manual de operación en idioma original y español
Entregará manual de mantenimiento (en idioma original y español)
Entregará lista de chequeo para el mantenimiento Preventivo
Entregará certificado de aseguramiento metrología (si aplica)
Entregará guía rápida técnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza
Entregará hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de
| Entregará en el momento de cotización | Planos y/o esquemas de preinstalación de acuerdo a los planos arquitectónicos entregados en el proyecto.
| Anexo a esta ficha | Anexar para producto de origen nacional, certificado de condiciones sanitarias expedido por INVIMA.
Anexar registro sanitario o permiso de comercialización INVIMA o vigente
Anexar para producto ofertado por importador el CCAA (certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento)
Anexar para producto de origen extranjero que cumpla por completo con al menos una de las siguientes normas: FDA, CE, JIS
Anexar certificado de importación que cuente con el lote y serial del equipo (si aplica).
Garantía. mínima de 2 años
Anexar carta de representación o exclusividad del fabricante y/o proveedor
Anexar el certificado del Invima del responsable técnico y Certificación por parte del fabricante demostrando competencia técnica del Recurso Humano responsable del mantenimiento preventivo y
Anexar certificación donde usted confirma que su equipo ofertado no ha presentado reportes de Eventos Adversos o potenciales a nivel mundial basado en los registros de la FDA, CE, INVIMA entre otros
| Especificar | Garantía (superior a 2 años) entregada por el fabricante.
Especificar número de visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía
Especificar la vida útil estimada del equipo ofertado

## 1(AJ)
LOTE 1 TORRE DE LAPAROSCOPIA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TORRE DE LAPAROSCOPIA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
TORRE DE LAPAROSCOPIA
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. Lentes para Cirugia | 1.1. Mínimo 2 ópticas con sistema de fibra óptica integrado.
1.2. Diámetro de 5 mm o mas y 10 mm
1.3. Longitud 31 a 34 cm.
1.4. Empates autoclavables
1.5. Lentes para Cirugia General de 30° x 10mm, cantidad (4), Lente para Cirugia de Torax de 30° x 5mm Cantidad(2)
1.6. Contenedores con tapa para la esterilizacion de los lentes (6)
2. Pantalla | 2.1. Monitores grado médico 4k, entre 27" a 32”
2.2. Con retroalimentación LED
2.3. Resolución 4K. Misma de cámara
2.4. Formato de imagen mínima: 16:09
2.5. Distintas entradas y salidas de señales para 2D
2.6. Mínimo una entrada de video SDI y/o Display Port y/o DVI y/o HDMI, y/o USB-A
2.7. Mínimo una salida de video DVI y/o SDI y/o Display Port y/o HDMI
2.8. Entrada de señal analógica, opcional/ HDMI
2.9 Salida y entrada de señal s-video/ HDMI o 12GSDI para 4K
2.10 Fuente de alimentación: 100-110 V / 60 Hz
2.11 Color de visualizaciíon de mínimo 8 bits
2.12 Angulo de visualización horizontal y vertical de mínimo 160°
2.13 Ajuste individual de las imágenes (contraste, brillo)
2.14 Tiempo de respuesta típico: menor o igual a 20ms
3. CÁMARA DE VIDEO | 3.1. Cabezal de cámara full HD o 4K/ Con teclas o botones de cabezal de cámara programables, para las funciones (2)
3.2. 1 a 3 Chip o sensores distales de imagen
3.3. Resolución mínima 1920x1080 pixeles
3.4. Escáner progresivo, esterilizable por gas o vapor
3.5 Con objetivo zoom parafocal integral al cabezal. Distancia de rango f=15 - 30 mm (2x) y/o f=16 - 28 mm
3.6 Capacidad de ajuste manual de balance de blancos
3.8 Control de iluminación
3.9 Control de contraste y color
3.10. Funciones adicionales activables desde el cabezal para mejoramiento de la iluminación, el contraste y el cambio de color espectral
3.11. Módulo con procesador de imágenes integrado 4K
3.13. Contenedor Cabezal (2)
4. VIDEO PROCESADOR | 4.1. Módulo con procesador de imágenes integrado
4.2. Minimo 2 Salidas HDMI-SDI, RGB , 12GSDI, 3GDSI y Composite para la transmisión simultánea de la señal 2D a otros aparatos
4.3. Interfaz USB integrada
4.4. Minimo con 2 entradas de video
4.5. Incluye disco duro de 1Tb de capacidad
4.6. Ajuste individual de las imágenes (contraste, brillo, zoom digital)
4.7. Resolución mínima 1920x1080 pixeles
4.8. Especificar sistema de color
4.9. Fuente de alimentación: 100-110 V / 60 Hz
4.10. Con capacidad de ingreso de datos por teclado y mouse y/o pantalla táctil (touch screen),
4.11. Módulo que permita la grabación de videos y de fotografías en procedimientos, que se controle desde la cabeza de lacámara.
4.12. Posibilidad de conexión a otro módulo de endoscopia flexible desde el procesador o la pantalla para combinar procedimientos laparoscópicos con procedimientos endoscópicos utilizando la misma pantalla para ver las imágenes simultáneas.
4.13. Conexión que permita visualizar el insuflador y la fuente de luz también desde la cabeza de la cámara y que permita controlar el insuflador desde el cabezal de cámara y/o desde el panel del propio insuflador
5. FUENTE DE LUZ | 5.1. Fuente de luz fría
5.2. Tecnología LED. y/o Xenon Especificar potencia.
5.3. 500 horas de vida útil como minimo
5.4. Posiciones Normal y Standby
5.5. cable luz de fibra óptica minimo 2 metros de largo
5.6. Temperatura de color: menor o igual 7.000 K
6. NEUMOINSUFLADOR | 6.1. Neumoinsuflador electrónico
6.2. Flujo en el rango de 0 a 45 L/min o mejor
6.3. Capacidad de ajuste de presión y flujo
6.4. Modo de inicialización: Flujo mínimo de 1 L/min
6.5 Sistema de alarmas audibles y visibles
6.6 Activación de alarma para presión mayor a 30 mmHg
6.7 Nivel de alarma de presión ajustable por el usuario
6.8 Reposición del gas automática por control electrónico
6.9 Control constante de presión intraabdominal
6.10 Válvula para el control de la sobrepresión.
6.11 Visualización de presión peritoneal
6.12 Filtro antibacterial hidrofóbico
6.13 Sistema de calefacción del gas, reusable y esterilizable
6.14 Sistema de alta o baja presion, especificar.
6.15 Pantalla táctil para control de flujo y presión
6.16 Presión de insuflación: mayor o igual 25mmHg
6.17. Modo pediatrico.
7. Dimensiones | 7.1. Especifiar dimensiones y peso
8. Consumibles | 8.1. Lámpara de repuesto para la fuente de luz
8.2 Fundas para cámara
8.3 1 juego de filtros para neumoinsuflador
9. (Accesorios) Set de Laparoscopia | 9.1 Cesta perforada para almacenamiento y esterilización segura del cabezal de cámara
9.2 Carro de transporte
9.3 Set de tubos flexibles de insuflacion (2)
9.4 Pieza de reduccion 11/5 mm (2)
9.6 Pinza Grasper (4) Tijera Laparoscopia (2) Pinza Meriland (2) Cánula de Succión de 10 mm (2) Cable Monopolar (2) Caucho del Neumoinsuflador (2) Gancho y Espatula de Hook (2)
9.7 Tijeras desmontables con conexión a unipolar (2)
9.8 Electrodo de coagulación en L (2) 9.9 Electrodo de coagulación en espatula (2)
9.10 Tubo de irrigación y aspiracion (2)
9.11 Contenedor perforado con tapa para esterilizacion (2), este contenedor es para el instrumental que se nombra en el numeral 9.7
9.12 Empate o casquillo de rosca y empate base de clavija
11. Mantenimientos | 13.1 Garantiza que el mantenimiento preventivo y/o correctivo será realizado por personal calificado
12. Documentación necesaria | 14.1 Especificar si se entrega | Entregará manual de operación en idioma original y español
Entregará manual de mantenimiento (en idioma original y español)
Entregará lista de chequeo para el mantenimiento Preventivo
Entregará certificado de aseguramiento metrología (si aplica)
Entregará guía rápida técnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza
Entregará hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de
| 14.2 Anexo a esta ficha | Anexar para producto de origen nacional, certificado de condiciones sanitarias expedido por INVIMA.
Anexar registro sanitario o permiso de comercialización INVIMA o vigente
Anexar para producto ofertado por importador el CCAA (certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento)
Anexar para producto de origen extranjero que cumpla por completo con al menos una de las siguientes normas: FDA, CE, JIS
Anexar certificado de importación que cuente con el lote y serial del equipo (si aplica).
Garantía. mínima de 2 años
Anexar carta de representación o exclusividad del fabricante y/o proveedor
Anexar el certificado del Invima del responsable técnico y Certificación por parte del fabricante demostrando competencia técnica del Recurso Humano responsable del mantenimiento preventivo y
Anexar certificación donde usted confirma que su equipo ofertado no ha presentado reportes de Eventos Adversos o potenciales a nivel mundial basado en los registros de la FDA, CE, INVIMA entre otros
| 14.3 Especificar | Garantía (superior a 2 años) entregada por el fabricante.
Especificar número de visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía
Especificar la vida útil estimada del equipo ofertado

## 2 (hidden)
LOTE 2. TORRE DE ARTROSCOPIA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TORRE DE ARTROSCOPIA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
PARA USO EN CENTRO QUIRURGICO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PATOLOGIAS ARTICULARES MEDIANTE TECNICAS MINIMAMENTE INVASIVAS ASISTIDAS POR VIDEO
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. VIDEO CAMARA Y UNIDAD DE CONTROL | 1.1 Tres chip CCD o CMOS
1.2 Alta definicion
1.3 Con funcion de balance de blancos
1.4 Salida digital de alta definicion compatible con estandar 1080 pixels
| 1.5. SALIDAS |  | DVI
HD-SDI
HDMI
1,6 Módulo con procesador de imágenes integrado 4K
1.7. dos (2) botones para contro de funciones
1.8. Proteccion contra penetreacion de liquidos de grado IPX5
1.9. Sistema zoom para magnificacion de imagen(optico y/o digital controlable desde la botonera del cabezal
1.10. Comonandos que permitan la captura de imágenes y videos desde el cabezal de la camara.
Cabezal de cámara
1.11. Cabezal de cámara: Mínimo 1 sensores distales de imagen
1.12 Con teclas o botones de cabezal de cámara programables, para las funciones como el balance de blancos, comando de la grabación y fotografías, funciones de insuflador, activación de la fuente de luz y activación de filtros para mejorar la imagen.
2. FUENTE DE LUZ FRIA | 2.1. Lampara de iluminacion led con minimo 2000 lumenes o Xenon de 300 w
2.2. Temperatura de color de minimo 7,000 °k
2.3. Control de intensidad de la luz manual y/o automatico (en la misma fuente de luz y desde el cabezal de la camara)
2.4. Sistema para controlar fibras opticas de diferentes fabricantes
2.5. 30.000 horas minimo de vida útil
3. MONITOR GRADO MEDICO | 3.1. A color lcd (TFT) de minimo 31" (de alta definicion) grado médico 4k
3.2. Color de visualizaciíon de mínimo 8 bits
3.3. Angulo de visualización horizontal y vertical de mínimo 160°
3.3. Tiempo de respuesta típico: menor o igual a 20ms
3.4. Ajuste individual de las imágenes (contraste, brillo)
3.5. Resolucion minima de pantalla: 3840x2160 Pixeles
| 3.6. Entradas de video digitales: |  | DVI
SDI
Display Port
HDMI
HD-DVI O HD-SDI
4. GRABADOR DE VIDEO GRADO MEDICO | 4.1. Grabador /lector de video y medios externos.
4.2. Capacidad para transmitir imagines en tiempo real a ambiente fuera de centro quirurgico
4.3. Sistema apto para trabajar conjuntamente con la unidad de control y monitor.
4.4. Grabador de imágenes y video , con capacidad minima de 1 tb y salida usb
5. SHAVER | 5.1 Revoluciones del motor entre 8000 y 12000 rpm
5.2 Con dos conectores para pieza de mano y una conexión para pedal
| 5.3 Con pedad que controle las siguientes funciones |  | a. Aumento de la velocidad de avance o retroceso
b. Inicio, parada de la cuchilla
6. SET DE ARTROSCOPIA | 6.1 Pinza recta (x 1 und)
6.2 Pinza sacabocados derecha (x 1 und)
6.3 Pinza sacabocados izquierda (x 1 und)
6.4 Backbiter (x 1 und)
6.5 Pinza de agarre (x 1 und)
6.6 Contenedor para esterilización (x 1 und)
7. REQUERIMIENTO ELECTRICO | 110 -120 VAC 50 - 60 HZ
8. ACCESORIOS | a. Piezas de mano para Shaver
b. Dos cables de fibra optica de 2.5 metros de longitud minima
c. Un cabezal de camara compatible con el equipo ofertado.
d. Una bomba de irrigacion de la misma marca de la torre ofertada con control que permita la configuracion del caudal de irrigacion.
e. un mueble movil portaequipo para la instalacion y transporte de los equipos que conforman la torre
f. cuatro contenedores para esterilizacion de los lentes
g. un estabilizador de voltaje de estado solido con linea a tierra
h. Un lente de 30° de 4 - 5 mm autoclavable
i. Un lente de 0° de 4 - 5 mm autoclavable
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 29 |  | 48 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
8. GARANTIA | 8.1 2 AÑOS
8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
9 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
12 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 2 (AJ)
LOTE 2. TORRE DE ARTROSCOPIA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TORRE DE ARTROSCOPIA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
PARA USO EN CENTRO QUIRURGICO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PATOLOGIAS ARTICULARES MEDIANTE TECNICAS MINIMAMENTE INVASIVAS ASISTIDAS POR VIDEO
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. VIDEO CAMARA Y UNIDAD DE CONTROL | 1.1 Tres chip CCD o CMOS
1.2 Alta definicion
1.3 Con funcion de balance de blancos
1.4 Salida digital de alta definicion compatible con estandar 1080 pixels
1.5. Salidas: Mínimo DVI y/o SDI y/o HDMI
1,6 Módulo con procesador de imágenes integrado 4K
1.7. dos (2) botones para contro de funciones
1.8. Proteccion contra penetreacion de liquidos de grado IPX5
1.9. Sistema zoom para magnificacion de imagen(optico y/o digital controlable desde la botonera del cabezal
1.10. Comandos que permitan la captura de imágenes y videos desde el cabezal de la camara.
Cabezal de cámara
1.11. Cabezal de cámara: Mínimo 1 Chip o sensores distales de imagen
1.12 Con teclas o botones de cabezal de cámara programables, para las funciones como el balance de blancos, comando de la grabación y fotografías, funciones de insuflador, activación de la fuente de luz y activación de filtros para mejorar la imagen.
2. FUENTE DE LUZ FRIA | 2.1. Lampara de iluminacion led con minimo 2000 lumenes o Xenon de 300 w
2.2. Temperatura de color de minimo 5,000 °K
2.3. Control de intensidad de la luz manual y/o automatico (en la misma fuente de luz y desde el cabezal de la camara)
2.4. Sistema para controlar fibras opticas de diferentes fabricantes
2.5. 30.000 horas minimo de vida útil
3. MONITOR GRADO MEDICO | 3.1. A color lcd (TFT) de minimo 31" (de alta definicion) grado médico 4k
3.2. Color de visualizaciíon de mínimo 8 bits
3.3. Angulo de visualización horizontal y vertical de mínimo 160°
3.3. Tiempo de respuesta típico: menor o igual a 20ms
3.4. Ajuste individual de las imágenes (contraste, brillo)
3.5. Resolucion minima de pantalla: 3840x2160 Pixeles
3.6. Mínimo una entrada de video SDI y/o Display Port y/o DVI y/o HDMI y/o USB-A, tal como se describe en la torre de laparoscopia.
4. GRABADOR DE VIDEO GRADO MEDICO | 4.1. Grabador /lector de video y medios externos.
4.2. Capacidad para transmitir imagines en tiempo real a ambiente fuera de centro quirurgico
4.3. Sistema apto para trabajar conjuntamente con la unidad de control y monitor.
4.4. Grabador de imágenes y video , con capacidad minima de 1 tb y salida usb
5. SET DE ARTROSCOPIA | 5.1 Trocar y punzón romo (x1 und)
5.2 Punzon agudo (x1 und)
5.3 Palpadores (x2 und)
5.4 Raspa (x1 und)
5.5 Tijera (x2 und)
5.6 Pinza Basket 90° Derechas (x1 und)
5.7 Pinza Basket 90° Izquierda (x1 und)
5.8 Pinza Basket 45° Derechas (x1 und)
5.9 Pinza Basket 45° Izquierda (x1 und)
5.10 Pinzas Grasper rectas basket (x2 und)
5.11 Basket hacia arriba(x1 und)
5.11 Cuchillete (a 1 und)
5.12 Contenedor metalico con tapa (x1 und)
6. REQUERIMIENTO ELECTRICO | 110 -120 VAC 50 - 60 HZ
7. ACCESORIOS | a. Piezas de mano para Shaver
b. Dos cables de fibra optica de 2.5 metros de longitud minima
c. Un cabezal de camara compatible con el equipo ofertado.
d. Una bomba de irrigacion de la misma marca de la torre ofertada con control que permita la configuracion del caudal de irrigacion.
e. Un mueble movil portaequipo para la instalacion y transporte de los equipos que conforman la torre
f. Un estabilizador de voltaje de estado solido con linea a tierra
g. Dos lentes de 30°de 4.0 mm autoclavable
h. Dos contenedores con tapa para esterilizacion de los lentes
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 29 |  | 48 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
8. GARANTIA | 8.1 2 AÑOS
8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
9 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
12 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 4
LOTE 4. ARCO EN C
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ARCO EN C
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo móvil de radiología para diagnóstico que utiliza un brazo en C y aplica técnicas digitales para la captura, presentación y manipulación de imágenes para diversas aplicaciones como la evaluación visual y cuantitativa de la anatomía y funcionamiento de diversas zonas seleccionadas.
ESPECIFICACIONES PARA ORTOPEDIA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. Otros | 1.1. Pantalla doble de 19 pulgadas mínimo en el equipo
1.2.Pantalla auxiliar en el carro / O integrada al arco en C
1.3. Sistema de ingreso de datos de paciente
1.5.Toma pulsada de 8.0 fps por segundo, o 150.000 imágenes de almacenamiento o mayor.
1.6. Para aplicaciones en especialidades de ortopedia
2. Tubo de RX RX | 2.1. El equipo debe contar con doble o unico punto focal, comprrendido en el rango entre 0.6 mm hasta 1.3 mm
2.2.Capacidad de almacenamiento de calor termino en el ánodo desde 79KHU
2.3.Capacidad de enfriamiento, especificarla
2.4.Ánodo giratorio, estacionario o rotatorio
3. Detector digital plano | 3.1. Adquisición o profundidad de imagen de 14 bits o mayor.
3.2.Tipo de detector Flat panel
3.3. Diámetro o tamaño 20 x 20 cm o mayor, especificar
3.4. Matriz de 1000 x 1000 pixeles o mayor.
3.5 Tamaño del pixel de 200 micrones o mejor.
3.6. DQE de 70% o mayor.
4. Generador de RX de alta frecuencia RX | 4.1. Potencia de 2,3 kW o mayor.
4.2. Corriente de operación: en fluoroscopia sea de 0,2 mA a 20 mA
4.3. Corriente de radiografía sea mayor o igual a 120 mA
4.4.Control AEC, especificar
4.5. Tiempo de exposición: operación en tiempo real (continuo o pulsado), con alarma automática a los 5 minutos de tiempo acumulado de fluoroscopia, Imagen única (radiografía): tiempo de exposición entre 0.04 a 0.5 segundos
4.6.Tomas de placas pulsada, requerida
4.7.Pulsos por segundo, especificar imágenes/segundo
4.8. Generador de Alta Frecuencia: Rango de Kv entre (40 kV -100 Kv)
5. Arco en C | 5.1. SID de 99 cm. o mayor. Distancia entre foco e imagen (Source Image Distance).
5.2. Rotación de +-110 grados o mayor.
5.3. Recorrido horizontal 20 cm o mayor
5.4. Recorrido vertical 40 cm o mayor
5.5.Movimiento panorámico o lateral desde +-10 grados o Mayor
5.6.Espacio libre, mayor a 70 cm
5.7.Profundidad, 66 cm o mayor
5.8. Fluoroscopia de pulso igual o mayor a 0,2 a 20 mA
6. Procesamiento | 6.1.Capacidad de almacenamiento de 20,000 imágenes o mayor
6.2.Matriz de imágenes, 1024 x 1024, 12 bits o mejor
7.Conectividad | 7.1. DICOM Modality worklist
7.2.DICOM Storage Commitmen
7.3.DICOM Query/retrieve
7.4. DICOM Storage
7.5.DICOM Modality performed
7.6. DICOM Print
7.8.DICOM Send
7.9.DICOM 3.0
7.10 Historia Clínica Electrónica, perfiles soportados/ opcional
7.11.Con puerto LAN y USB para acceso al equipo y extracción imágenes
7.12. Con unidad de grabación CD-R o DVD en formato DICOM. Se deberá incluir un visor DICOM.
8. Preinstalaciones | 8.1.Peso de todo el equipo
8.2. Dimensiones del equipo
8.3.Área mínima requerida
8.4.Requerimientos de blindaje del área, especificar
8.5.Requisitos especiales de aire acondicionado (temperatura y humedad)
8.6. Voltaje de alimentación 100- 240VC
8.9 Corriente de alimentación
8.10 Potencia de consumo
9. Consumibles y accesorios | 9.1.Frecuencia y costo del cambio de tubo de RX.
9.2 Frecuencia y costo del generador de RX.
9.3 Láser apuntador en el tubo
9.4. Cubiertas esterilizables para intensificador, tubo y arco.
9.5. Guantes de plomo x 2.
9.6. Porta delantal x2.
9.7. Delantal plomado x2.
9.8.Anteojos plomados x2.
9.9. Blindaje para gónadas x2.
9.10. Collarín de plomo x2.
10.Repuestos | 10.1. Kit de mantenimiento ( si aplica).
11. Mantenimientos | Garantiza que el mantenimiento preventivo y/o correctivo será realizado por personal calificado
12. Documentación necesaria | Especificar si se entrega | Entregará manual de operación en idioma original y español
Entregará manual de mantenimiento (en idioma original y español)
Entregará lista de chequeo para el mantenimiento Preventivo
Entregará certificado de aseguramiento metrología (si aplica)
Entregar estudio Radio fisico y de calidad
Entregará guía rápida técnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Entregará hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al equipo y planeadas durante el periodo de la garantía pactada en el contrato.
| Entregará en el momento de cotización | Planos y/o esquemas de preinstalación de acuerdo a los planos arquitectónicos entregados en el proyecto.
| Anexo a esta ficha | Anexar para producto de origen nacional, certificado de condiciones sanitarias expedido por INVIMA.
Anexar registro sanitario o permiso de comercialización INVIMA o vigente
Anexar para producto ofertado por importador el CCAA (certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento)
Anexar para producto de origen extranjero que cumpla por completo con al menos una de las siguientes normas: FDA, CE, JIS
Anexar certificado de importación que cuente con el lote y serial del equipo (si aplica).
Garantía. mínima de 2 años
Anexar carta de representación o exclusividad del fabricante y/o proveedor
Anexar el certificado del Invima del responsable técnico y Certificación por parte del fabricante demostrando competencia técnica del Recurso Humano responsable del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos ofertados (Para los equipos con clasificación de riesgo IIB y III)
Anexar certificación donde usted confirma que su equipo ofertado no ha presentado reportes de Eventos Adversos o potenciales a nivel mundial basado en los registros de la FDA, CE, INVIMA entre otros
| Especificar | Garantía (superior a 2 años) entregada por el fabricante.
Especificar número de visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía
Especificar la vida útil estimada del equipo ofertado
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  |  | FAMILIA | CLASE
42 |  |  | 20 | 18