## ESSM-Ibrid MX-6
No | ESTACION/PAR | SERIE | MARCA | MODELO O REFERENCIA | SENSOR O2 |  | SENSOR NO2 |  | SENSOR H2S |  | SENSOR CO |  | SENSOR CH4 |  | SENSOR CO2 |  | ESTADO BATERIA |  | CARCASA FRONTAL CON TECLADO |  | CARCASA FRONTAL CON BARRERAS |  | DISPLAY |  | RECUBRIMIENTO GOMA EXTERNA |  | OBSERVACIONES (Describir si el equipo se encuentra fuera de servicio y cual fue el concepto o el/los componente que requiere cambio)
[5 empty] | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO
[5 empty] | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | ESSM-Nobsa | 11104XY-004 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo en servicio
2 | ESSM-Nobsa | 11104XY-015 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
3 | ESSM-Nobsa | 130617N-001 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo en servicio
4 | ESSM-Nobsa | 130617N-002 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
5 | ESSM-Nobsa | 130617N-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
6 | ESSM-Nobsa | 130617N-004 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Metano
7 | ESSM-Nobsa | 130617N-006 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Metano
8 | ESSM-Nobsa | 130617N-007 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
9 | ESSM-Nobsa | 130617N-008 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Metano y Dióxido de carbono
10 | ESSM-Nobsa | 130617N-009 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
11 | ESSM-Nobsa | 130617N-010 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
12 | ESSM-Nobsa | 21052XD-004 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
13 | ESSM-Nobsa | 21052XD-005 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo en servicio
14 | ESSM-Nobsa | 21052XD-006 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo en servicio
15 | ESSM-Nobsa | 18100PA-005 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Metano
16 | ESSM-Nobsa | 18100PA-009 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
17 | ESSM-Nobsa | 18100PA-014 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
18 | ESSM-Nobsa | 18100PA-020 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno marginal ch4
19 | ESSM-Nobsa | 24110RW-002 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo en servicio
20 | ESSM-Ubaté | 111104X-011 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo
21 | ESSM-Ubaté | 11104XY-006 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo desde aprox. Inicios año 2024 por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno y metano. Carcasa frontal con teclado requiere cambio.
22 | ESSM-Ubaté | 11104XY-007 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo
23 | ESSM-Ubaté | 1305448-001 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo desde aprox. Inicios año 2024 por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno. Se evidencia desgaste en carcasa frontal con teclado, requiere cambio.
24 | ESSM-Ubaté | 1305448-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo
25 | ESSM-Ubaté | 130617N-011 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo desde aprox. Inicios año 2024 por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno y sensor metano en estado "Marginal" con reserva de intervalo del 65,00%.
26 | ESSM-Ubaté | 130617N-012 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo desde aprox. Inicios año 2024 por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno.
27 | ESSM-Ubaté | 130617N-014 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo desde aprox. Inicios año 2024 por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno y metano. Se evidencia desgaste en carcasa frontal con teclado y carcasa posterior, requieren cambio.
28 | ESSM-Ubaté | 17013TX-001 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo desde aprox. Inicios año 2024 por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno. Sensor CH4 "Marginal" con reserva de intervalo del 70,00%. Carcasa frontal con teclado requiere cambio. Se ejecuta carga y cebado de batería de litio 2 celdas, requiere cambio.
29 | ESSM-Ubaté | 17013TX-002 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo desde aprox. Inicios año 2024 por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno. Carcasa frontal con teclado requiere cambio.
30 | ESSM-Ubaté | 21052XD-008 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo desde aprox. Inicios año 2024 por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno.
31 | ESSM-Ubaté | 21052XD-007 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo desde aprox. Inicios año 2024 por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno.
32 | ESSM-Ubaté | 21052XD-009 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo desde aprox. Inicios año 2024 por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno. Se debe mantener en observación reserva del intervalo de sensores CH4 y NO2.
33 | ESSM-Ubaté | 18100PA-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo por falla "SpanFailed" en sensor de oxígeno. Se debe mantener en observación reserva del intervalo de sensores CH4.
34 | ESSM-Ubaté | 18100PA-019 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo. Mantener en observación reserva del intervalo sensor CH4 75%.
35 | ESSM-Ubaté | 18100PA-010 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo. Mantener en observación reserva del intervalo sensor CH4 87%.
36 | ESSM-Ubaté | 18100PA-008 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo. Mantener en observación reserva del intervalo sensor CH4 88,5%. Requiere cambio de superficie de difusión.
37 | ESSM-Ubaté | 201038P-033 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo. Sensor CH4 "Marginal" con reserva de intervalo del 66,5%.
38 | ESSM-Cucuta | 13063W3-024 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | El equipo esta fuera de servicio desde el año septiembre 2023 debido a la no ejecucion de contratso de mantenimiento, requiere reemplazo asi mismo sus carcazas, requiere cambio del sensor de oxigeno ya que en la calibracion y en su lectura exede los paramatros demuestra lecturas de 27% posteriores a calibracion, se requiere cambio de goma externa
39 | ESSM-Cucuta | 13063W3-023 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | El equipo esta fuera de servicio desde MAYO 2023, Requiere cambio de sensor de O2, no fue posible realizar calibracion dado que falla el sensor en el aire fresco, se requiere cambio de goma externa
40 | ESSM-Cucuta | 13063W3-021 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | El equipo esta fuera de servicio desde agosto 2024, El equipo requiere cambio de sensor de CO-H2S, si bien según los resultados de la calibracion demuestran reserva en el sensor, la misma no supera H2S, pudiendose evidenciar esto en el certificado de calibracion donde el resultado es"SpanFailed", se requiere cambio de goma externa
41 | ESSM-Cucuta | 13063W3-025 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo fuera de servicio desde el año 2022, el equipo no supero calibracion de CO2, Se sugiere cambiar tambien sensor de O2 devido a vida util de sensor actual, se requiere cambio de goma externa
42 | ESSM-Cucuta | 13063W3-028 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO OPERATIVO
43 | ESSM-Cucuta | 13063W3-030 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicion desde diciembre de 2024, sensor de CH4 en Marginal, Requiere cambio
44 | ESSM-Cucuta | 13063W3-029 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio desde mayo de este año, requiere cambio de sensor de O2, el actual no supero calibración.
45 | ESSM-Cucuta | 13063W3-026 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio, El equipo dias despues de la calibracion presentaba lecturas con oxigeno de 24%, al hacerle aire fresco estas no se restablecian, por lo que al consultar con soporte tecnico de Safety Instruments se determino que este sensor requiere cambio
46 | ESSM-Cucuta | 071203G-004 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio desde agosto de 2024, No supero calibracion H2S, sensor requiere cambio, adicionalmente se sugiere cambio de sensor CH4 ya que se aproxima a valores marginales (inferior am 70% de la reserva)
47 | ESSM-Cucuta | 13063W3-027 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio desde marzo 2024, el equipo mostraba lecturas anormales de o2 de hasta 25% muy por encima de lo normal, no superaba el aire fresco, por lo que se determina que rerquiere cambio de sensor de o2
48 | ESSM-Cucuta | 21052XD-013 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO OPERATIVO
49 | ESSM-Cucuta | 21052XD-014 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | equipo fuera de servicio desde febrero 2022, no supero calibracion O2, requierre cambio de sensor
50 | ESSM-Cucuta | 21052XD-015 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO OPERATIVO
51 | ESSM-Cucuta | 18100PA-002 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO OPERATIVO, El equipo estaba fuera de servicio por sensor de O2, sin embargo en los ultimos dias le fue instalado un sensor de O2 nuevo envuiado por soprte tecnico de Safety Instruments en calidad de garantia, el sensor fue instalado y el equipo supero calibracion quedando operativo
52 | ESSM-Cucuta | 18100PA-004 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio desde febrero de 2024, sensor de CO2 no reacciona a la exposicion de gas, se requiere cambio de sensor de CO2… importante!!! Tener en cuenta que se se tiene un sensor de O2 nuevo en la estacion, el cual fue recibido en la ESSMC en el mes de julio 2025 el cual a la fecha no ha sido instalado debido a que el equipo esta con falla en sensor de CO2
53 | ESSM-Cucuta | 18100PA-011 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio desde fmarzo de 2024, sensor de CO2 no supera CO2, se requiere cambio de sensor de CO2… importante!!! Tener en cuenta que se se tiene un sensor de O2 nuevo en la estacion, el cual fue recibido en la ESSMC en el mes de julio 2025 el cual a la fecha no ha sido instalado debido a que el equipo esta con falla en sensor de CO2
54 | ESSM-Cucuta | 18100PA-015 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio desde diciembre de 2024, se requiere cambio de sensor de CH4 ya que esta en estado marginal, adicionalmente el display no funciona. importante!!! Tener en cuenta que se se tiene un sensor de O2 nuevo en la estacion, el cual fue recibido en la ESSMC en el mes de julio 2025 el cual a la fecha no ha sido instalado debido a que el equipo esta con falla en sensor de CH4
55 | ESSM-Cucuta | 24110DRW-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO OPERATIVO
56 | ESSM-Amaga | 0711203G-011 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
57 | ESSM-Amaga | 16063W3-001 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
58 | ESSM-Amaga | 16063W3-002 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
59 | ESSM-Amaga | 16063W3-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
60 | ESSM-Amaga | 16063W3-004 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
61 | ESSM-Amaga | 16063W3-005 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
62 | ESSM-Amaga | 16063W3-006 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
63 | ESSM-Amaga | 16063W3-007 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno y Monoxido de carbono
64 | ESSM-Amaga | 16063W3-008 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
65 | ESSM-Amaga | 21052XD-001 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
66 | ESSM-Amaga | 21052XD-002 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno y Dioxido de carbono
67 | ESSM-Amaga | 21052XD-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | En Servicio
68 | ESSM-Amaga | 18100PA-013 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
69 | ESSM-Amaga | 18100PA-016 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
70 | ESSM-Amaga | 18100PA-007 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
71 | ESSM-Jamundi | 13063W4-010 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA Y CAMBIO DEL SENSOR DEL METANO
72 | ESSM-Jamundi | 13063W4-005 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TECLADO DE NAVEGACIÓN Y CAMBIO DE SENSOR (CO, H2S Y NO2)
73 | ESSM-Jamundi | 21052XD-010 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DEL SENSOR DEL ( O2 )
74 | ESSM-Jamundi | 13063W4-002 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DEL SENSOR DEL ( O2 ), CAMBIO DETECLADO DE NAVEGACIÓN
75 | ESSM-Jamundi | 21052XD-012 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO
76 | ESSM-Jamundi | 11104XY-003 (071203G-002) | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO, CAMBIO DE BATERIA
77 | ESSM-Jamundi | 13063W4-008 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO , TECLADO DE NAVEGACIÓN. Y TAPA DE LA CARACASA PARTE TRASERA.
78 | ESSM-Jamundi | 13063W4-004 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO, TECLADO DE NAVEGACIÓN.
79 | ESSM-Jamundi | 13063W4-001 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TECLADO DE NAVEGACIÓN Y SENSOR DE OXIGENO
80 | ESSM-Jamundi | 13063W4-006 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO
81 | ESSM-Jamundi | 13063W4-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y TECLADO DE NAVEGACIÓN.
82 | ESSM-Jamundi | 21052XD-011 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EL EQUIPO PRESENTA RESULTADOS POR ENCIMA DEL LIMITE PERMISIBLE DEL OXIGENO 26,8 Y DES PUES DE REALIZAR LA PRUEBA DE AJUSTE DE SENSORES EL EQUIPO SIGUE PRESENTANDO LA MISAMA FALLA, LO QUE INDICA QUE EL SENSOR DE OXIGENO ESTA CERCA A CUMPLIR SU SICLO DE VIDA. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO (O2)
83 | PSSM-Remedios | 13063W3-009 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | INOPERATIVO, SENSOR O2
84 | PSSM-Remedios | 13063W3-010 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | INOPERATIVO, SENSOR O2, CAMBIO DE GOMA PROTECTORA, CAMBIO MEMBRANA
85 | PSSM-Remedios | 130617N-013 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | INOPERATIVO, SENSOR CH4, CO2, CAMBIO BOTONES NAVEGACIÓN
86 | PSSM-Remedios | 21052XD-018 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | OPERATIVO
87 | PSSM-Remedios | 21052XD-019 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | OPERATIVO
88 | PSSM-Remedios | 18100PA-017 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | INOPERATIVO, SENSOR CO2, O2
89 | PSSM-Remedios | 18100PA-018 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | INOPERATIVO, SENSOR O2, CAMBIO MEMBRANA, CAMBIO BOTONES NAVEGACIÓN
90 | PSSM-Bucaramanga | 13063W3-018 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de Servicio por sensor de Oxigeno
91 | PSSM-Bucaramanga | 13063w3-019 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | Equipo Fuera de Servicio por sensores, y genera codigo error ,requiere revision de pantalla se ve transparente, requiere cambio de carcasa, no es reconocido por la estacion de muestreo y en el 2023 arrojaba error de sistema para revision del proveedor.
92 | PSSM-Bucaramanga | 13063W3-020 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensores Oxigeno fuera de rango y dioxido se realizo verificacion en febrero para reportar la necesidad de enviar a verificacion de Fabricante.
93 | PSSM-Bucaramanga | 21052XD-017 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio en el mes de marzo por falal en sensor de NO2, Se requiere cambio de sensores.
94 | PSSM-Bucaramanga | 18100PA-006 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Se requiere cambio de sensor Oxigeno.
TOTALES |  |  |  |  | 64 |  | 7 |  | 5 |  | 3 |  | 52 |  | 10 |  | 7 |  | 12 |  | 2 |  | 1 |  | 5

## Fiscalizacion-Ibrid MX-6
No | ESTACION/PAR | SERIE | MARCA | MODELO O REFERENCIA | SENSOR O2 |  | SENSOR NO2 |  | SENSOR H2S |  | SENSOR CO |  | SENSOR CH4 |  | SENSOR CO2 |  | ESTADO BATERIA |  | CARCASA FRONTAL CON TECLADO |  | CARCASA FRONTAL CON BARRERAS |  | OBSERVACIONES (Describir si el equipo se encuentra fuera de servicio y cual fue el concepto o el/los componente que requiere cambio)
[5 empty] | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO
[5 empty] | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | PAR/Ubate | 24110RW-001 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo en servicio.
2 | PAR-Cali | 2203248-010 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO
3 | PAR-Cali | 2203248-011 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO
4 | PAR-Cali | 2203248-012 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO
5 | PAR-Cali | 2203248-013 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO
TOTALES |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 5

## Fomento-Ibrid MX-6
No | ESTACION/PAR | SERIE | MARCA | MODELO O REFERENCIA | SENSOR O2 |  | SENSOR NO2 |  | SENSOR H2S |  | SENSOR CO |  | SENSOR CH4 |  | SENSOR CO2 |  | ESTADO BATERIA |  | CARCASA FRONTAL CON TECLADO |  | TARJETA ELECTRONICA |  | CARCASA FRONTAL CON BARRERAS |  | OBSERVACIONES (Describir si el equipo se encuentra fuera de servicio y cual fue el concepto o el/los componente que requiere cambio)
[5 empty] | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO
[5 empty] | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | Fomento/Nobsa | 201038P-017 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
2 | Fomento/Nobsa | 201038P-018 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo en servicio
3 | Fomento/Nobsa | 201038P-020 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio por sensor de Oxigeno
4 | Fomento/Nobsa | 201038P-021 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo en servicio
5 | Fomento/Ubate | 201038P-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo.
6 | Fomento/Ubate | 201038P-014 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo.
7 | Fomento/Ubate | 201038P-013 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo. Mantener en observación reserva del intervalo sensor CH4 82%.
8 | Fomento/Ubate | 201038P-016 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo.
9 | Fomento/Cucuta | 21038P-001 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo.
10 | Fomento/Cucuta | 21038P-006 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo fuera de servicio fallo O2 y Fallo NO2, requiere cambio de sensorers
11 | Fomento/Cucuta | 21038P-008 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo.
12 | Fomento/Cucuta | 21038P-009 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo operativo.
13 | Fomento/Amaga | 201038P-029 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | En Servicio
14 | Fomento/Amaga | 201038P-011 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | En Servicio
15 | Fomento/Amaga | 201038P-026 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno, tarjeta electronia
16 | Fomento/Bucaramanga | 201038P-023 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Serealizo verificacion mes de junio salio fuera de servicio por marginal metano spanfailed de oxigeno hoy se realiza nueva revision y presenta marginal CO2, CH4 Y CAL para O2.
17 | Fomento/Bucaramanga | 201038P-025 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Se requiere cambio de bateria no funciona, sale de servicio por Sensor O2 y a los dias falla bateria, aun no esta marginal sin embargo estan muy cerca los porcentajes de Ch4 y CO2, se requiere cambiode 3 sensores.
18 | Sede Central | 201038P-004 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo
19 | Sede Central | 201038P-012 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Equipo no operativo
TOTALES |  |  |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## ESSM-Xam-5600
No | ESTACION/PAR | SERIE | MARCA | MODELO O REFERENCIA | SENSOR O2 |  | SENSOR NO2 |  | SENSOR H2S |  | SENSOR CO |  | SENSOR CH4 |  | SENSOR CO2 |  | ESTADO BATERIA |  | ESTADO EQUIPOS |  | OBSERVACIONES (Describir si el equipo se encuentra fuera de servicio y cual fue el concepto o el/los componente que requiere cambio)
[5 empty] | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO
[5 empty] | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | OPERATIVOS | NO OPERATIVOS |  | PRIORIZACION
1 | ESSM-Nobsa | ARLH-0084 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | Equipo fuera de servicio por Bateria | ESTACIONES/PAR | XAM 5600 | IBRID MX-6
2 | ESSM-Nobsa | ARLH-0110 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo en servicio | ESSM-Nobsa | 1
3 | ESSM-Nobsa | ARLH-0127 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo en servicio | ESSM-Ubaté | 1
4 | ESSM-Ubaté | ARLH-0086 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo. | ESSM-Cucuta | 1
5 | ESSM-Ubaté | ARLH-0100 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo. | ESSM-Amaga | 1
6 | ESSM-Ubaté | ARLH-0144 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | Sensor CO2-CH4 IR posee error "Sensor no enchufado", requiere revición por fabricante. | ESSM-Jamundi | 2
7 | ESSM-Cucuta | ARLH-0099 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Equipo fuera de servicio, si bien supero la calibración del mes de agosto del 2024, en la de febrero de 2025 no fue posible realizar mantenimiento dado que no supero aire fresco en sensor de oxigeno, adicionalmente no supero prueba de sensibilidad. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE O2 | PSSM-Remedios | 1
8 | ESSM-Cucuta | ARLH-0116 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo. | PSSM-Bucaramanga | 1
9 | ESSM-Cucuta | ARLH-0062 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo.
10 | ESSM-Amaga | ARLH 0075 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | En Servicio
11 | ESSM-Amaga | ARLH 0142 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | FUERA DE SERVICIO- Falla bateria
12 | ESSM-Amaga | ARLH-0107 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | En Servicio
13 | ESSM-Amaga | ARLH-0044 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno, CO, H2S, CH4y NO2
14 | ESSM-Amaga | ARLH-0093 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | En Servicio
15 | ESSM-Jamundi | ARLH-0050 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA .
16 | ESSM-Jamundi | ARLH-0118 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA .
17 | ESSM-Jamundi | ARLH-0068 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA .
18 | ESSM-Jamundi | ARLH-0054 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA .
19 | PSSM-Remedios | ARLH-0133 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | INOPERATIVO POR FALTA DE CAMBIO DE BATERÍA
20 | PSSM-Bucaramanga | ARLH-0092 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | Requiere cambio de bateria y revision externa.
21 | PSSM-Bucaramanga | ARLH-0053 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | Equipo en buen estado, por tiempo requiere revision general de fabricante. PARA CAMBIO DE BATERIA
TOTALES |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 9 |  | 14 | 7

## Fiscalizacion-Xam-5600
No | ESTACION/PAR | SERIE | MARCA | MODELO O REFERENCIA | SENSOR O2 |  | SENSOR NO2 |  | SENSOR H2S |  | SENSOR CO |  | SENSOR CH4 |  | SENSOR CO2 |  | ESTADO BATERIA |  | PANTALLA |  | ESTADO EQUIPOS |  | OBSERVACIONES (Describir si el equipo se encuentra fuera de servicio y cual fue el concepto o el/los componente que requiere cambio)
[5 empty] | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO
[5 empty] | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | OPERATIVOS | NO OPERATIVOS
1 | PAR-Nobsa | ARLH-0036 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
2 | PAR-Nobsa | ARLH-0049 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | No permite calibración, presenta fallas en los sensores, falla en batería, no la reconoce.
3 | PAR-Nobsa | ARLH-0060 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
4 | PAR-Nobsa | ARLH-0077 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | No permite calibración, presenta fallas en los sensores, falla en batería, no la reconoce.
5 | PAR-Nobsa | ARLH-0094 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | No permite calibración, presenta fallas en los sensores, falla en batería, no la reconoce.
6 | PAR-Nobsa | ARLH-0101 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | No permite calibración, presenta fallas en los sensores, falla en batería, no la reconoce.
7 | PAR-Nobsa | ARLH-0103 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
8 | PAR-Nobsa | ARLH-0104 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
9 | PAR-Nobsa | ARLH-0115 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | No permite calibración, presenta fallas en los sensores, falla en batería, no la reconoce.
10 | PAR-Nobsa | ARLH-0117 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | No permite calibración, se apaga rápidamente. Presenta falla en el sensor de NO2 y CO, presenta variaciones en las medidas presentadas por cada sensor. Falla en batería, requiere cambio
11 | PAR-Nobsa | ARLH-0131 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
12 | PAR-Nobsa | ARLH-0132 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | No permite calibración, se apaga rápidamente. Presenta falla en los sensores, presenta variaciones en las medidas presentadas por cada sensor. Falla en batería, requiere cambio
13 | PAR-Nobsa | ARLH-0134 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | No permite calibración, se apaga rápidamente. Presenta falla en los sensores, presenta variaciones en las medidas presentadas por cada sensor. Falla en batería, requiere cambio
14 | PAR-Nobsa | ARLH-0135 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
15 | PAR-Nobsa | ARLH-0137 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | No permite calibración, se apaga rápidamente. Presenta falla en los sensores, presenta variaciones en las medidas presentadas por cada sensor. Falla en batería, requiere cambio
16 | PAR-Cucuta | ARLH-0081 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
17 | PAR-Cucuta | ARLH-0129 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
18 | PAR-Cucuta | ARLH-0113 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Equipo fuera de servicio, no supera calibracion de CO, el sensor no responde.
19 | PAR-Cucuta | ARLH-0119 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
20 | PAR-Cucuta | ARLH-0037 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Equipo fuera de servicio fallo calibracion de CH4 y CO2 (sensor dual IR)
21 | PAR-Cucuta | ARLH-0046 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | Equipo fuera de servicio, bateria no soporta la carga, requiere cambio
22 | PAR-Cucuta | ARLH-0055 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Equipo fuera de servicio rerquiere mantenimiento externo por falla en H2S
23 | PAR-Cucuta | ARLH-0141 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | Equipo fuera de servicio, bateria no soporta la carga, requiere cambio
24 | PAR-Cucuta | ARLH-0087 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
25 | PAR-Cucuta | ARLH-0071 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
26 | PAR-Cucuta | ARLH-0089 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
27 | PAR-Cucuta | ARLH-0074 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
28 | PAR-Cucuta | ARLH-0125 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | Equipo fuera de servicio, bateria no soporta la carga, requiere cambio
29 | PAR-Cucuta | ARLH-0040 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo operativo en servicio
30 | PAR-Medellin | ARLH-0032 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | Cambio bateria, En servicio
31 | PAR-Medellin | ARLH-0048 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | Cambio bateria, En servicio
32 | PAR-Medellin | ARLH-0063 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | Cambio bateria, En servicio
33 | PAR-Medellin | ARLH-0085 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno, CO, H2S, CH4y NO2
34 | PAR-Medellin | ARLH-0091 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | FUERA DE SERVICIO- Falla sensor de oxigeno (O2)
35 | PAR-Medellin | ARLH-0138 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | Cambio bateria, En servicio
36 | PAR-Cali | ARLH-0067 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | EQUIPO PRESENTA FALLA EN LA PANTALLA SE EVIDENCIA DE COLOR NEGRO REQUIERE MANTENIMIENTO CON PROVEEDOR Y CAMBIO DE BATERIA, POR LO CUAL NO SE PUEDE EVIDENCIAR INFORMACIÓN.
37 | PAR-Pasto | ARLH-0109 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA .
38 | PAR-Bucaramanga | ARLH-0126 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | Equipo en buen estado, por tiempo requiere revision general de fabricante. PARA CAMBIO DE BATERIA
39 | PAR-Bucaramanga | ARLH-0124 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | Equipo en buen estado, por tiempo requiere revision general de fabricante. PARA CAMBIO DE BATERIA
40 | PAR-Bucaramanga | ARLH-0123 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | Equipo en buen estado, por tiempo requiere revision general de fabricante. PARA CAMBIO DE BATERIA
41 | PAR-Bucaramanga | ARLH-00069 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | Equipo en buen estado, por tiempo requiere revision general de fabricante. PARA CAMBIO DE BATERIA
42 | PAR-Bucaramanga | ARLH-0090 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | Equipo en buen estado, por tiempo requiere revision general de fabricante. PARA CAMBIO DE BATERIA
43 | PAR-Bucaramanga | ARLH-0061 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo en buen estado, por tiempo requiere revision general de fabricante.
44 | PAR-Bucaramanga | ARLH-0140 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | Equipo en buen estado, por tiempo requiere revision general de fabricante.
TOTALES |  |  |  |  | 12 |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 25 |  | 1 |  | 26 | 18

## Consolidado
IBRID MX-6
CODIGOS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | IBRID MX-6 | ESTACIONES | FISCALIZACION | FOMENTO | TOTAL
17124975-3 | Sensor de Oxigeno O2 | 74 | OPERATIVOS | 14 | 1 | 9 | 24
17124975-M | Sensor de Metano CH4 | 62 | NO OPERATIVOS | 80 | 4 | 10 | 94
17124975-J | Sensor Mixto de Monoxido de Carbono CO- Sensor de Acido Sulfidrico H2S | 5 | TOTAL | 94 | 5 | 19 | 118
17124975-Q | Sensor de Dioxido de Carbono CO2 | 12
17124975-4 | Sensor de Dioxido de Nitrogeno NO2 | 9
17128265 | Carcasa frontal con barrera protector para MX 6 | 2
17130964 | Carcasa frontal con teclado para MX 6 | 12
17131038-5 | Bateria recargable de ion de litio rango extendido | 8
17154921 | Display | 1
| Servicio de Mantenimiento y calibraciones equipo multidetector Ibrid . con certificacion | 116
X-am-5600
CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Xam-5600 | ESTACIONES | FISCALIZACION | FOMENTO | TOTAL
6851880 | DrägerSensor Dual IR Ex/CO2 | 15 | OPERATIVOS | 11 | 24 | NO POSEE | 35
6810881 | DrägerSensor XXS O2 | 15 | NO OPERATVOS | 10 | 20 | NO POSEE | 30
6812600 | DrägerSensor XXS NO2 LC | 13 | TOTAL | 21 | 44 | NO POSEE | 65
8321636 | Kit repuestos parte superior X-am 5600 | 0
8318712 | Parte trasera (X-am 1/2/5) | 0
8322876 | Kit de repuestos resonador | 0
8319186 | Kit de pinzas de fijación | 0
8322085 | Repuesto pantalla X-am 5X00 | 0
8319185 | Srew Set X-am 1/2/5 | 0
8320071 | Repuesto LP X-am 5X00 | 0
3703887 | Baterías T4 NiMH T4 | 34
8321506 | Funda protectora Dräger X-am 1/2/5X00 | 0
| Servicio de Verificación y mantenimiento Detector X-am 5600 (Certificado X-dock) | 65

## Hoja1
N° | SERIE | N° | SERIE | N° | SERIE | N° | SERIE | N° | SERIE | No | SERIE | No | SERIE | No | SERIE | No | SERIE | No | SERIE
1 | 11104XY-004 | 26 | 130617N-012 | 51 | 18100PA-002 | 76 | 11104XY-003 | 101 | 201038P-018 | 1 | ARLH-0084 | 16 | ARLH-0118 | 31 | ARLH-0117 | 46 | ARLH-0071 | 61 | ARLH-0123
2 | 11104XY-015 | 27 | 130617N-014 | 52 | 18100PA-004 | 77 | 13063W4-008 | 102 | 201038P-020 | 2 | ARLH-0110 | 17 | ARLH-0068 | 32 | ARLH-0131 | 47 | ARLH-0089 | 62 | ARLH-00069
3 | 130617N-001 | 28 | 17013TX-001 | 53 | 18100PA-011 | 78 | 13063W4-004 | 103 | 201038P-021 | 3 | ARLH-0127 | 18 | ARLH-0054 | 33 | ARLH-0132 | 48 | ARLH-0074 | 63 | ARLH-0090
4 | 130617N-002 | 29 | 17013TX-002 | 54 | 18100PA-015 | 79 | 13063W4-001 | 104 | 201038P-003 | 4 | ARLH-0086 | 19 | ARLH-0133 | 34 | ARLH-0134 | 49 | ARLH-0125 | 64 | ARLH-0061
5 | 130617N-003 | 30 | 21052XD-008 | 55 | 24110DRW-003 | 80 | 13063W4-006 | 105 | 201038P-014 | 5 | ARLH-0100 | 20 | ARLH-0092 | 35 | ARLH-0135 | 50 | ARLH-0040 | 65 | ARLH-0140
6 | 130617N-004 | 31 | 21052XD-007 | 56 | 0711203G-011 | 81 | 13063W4-003 | 106 | 201038P-013 | 6 | ARLH-0144 | 21 | ARLH-0053 | 36 | ARLH-0137 | 51 | ARLH-0032
7 | 130617N-006 | 32 | 21052XD-009 | 57 | 16063W3-001 | 82 | 2152XD-011 | 107 | 201038P-016 | 7 | ARLH-0099 | 22 | ARLH-0036 | 37 | ARLH-0081 | 52 | ARLH-0048
8 | 130617N-007 | 33 | 18100PA-003 | 58 | 16063W3-002 | 83 | 13063W3-009 | 108 | 21038P-001 | 8 | ARLH-0116 | 23 | ARLH-0049 | 38 | ARLH-0129 | 53 | ARLH-0063
9 | 130617N-008 | 34 | 18100PA-019 | 59 | 16063W3-003 | 84 | 13063W3-010 | 109 | 21038P-006 | 9 | ARLH-0062 | 24 | ARLH-0060 | 39 | ARLH-0113 | 54 | ARLH-0085
10 | 130617N-009 | 35 | 18100PA-010 | 60 | 16063W3-004 | 85 | 130617N-013 | 110 | 21038P-008 | 10 | ARLH 0075 | 25 | ARLH-0077 | 40 | ARLH-0119 | 55 | ARLH-0091
11 | 130617N-010 | 36 | 18100PA-008 | 61 | 16063W3-005 | 86 | 21052XD-018 | 111 | 21038P-009 | 11 | ARLH 0142 | 26 | ARLH-0094 | 41 | ARLH-0037 | 56 | ARLH-0138
12 | 21052XD-004 | 37 | 201038P-033 | 62 | 16063W3-006 | 87 | 21052XD-019 | 112 | 201038P-029 | 12 | ARLH-0107 | 27 | ARLH-0101 | 42 | ARLH-0046 | 57 | ARLH-0067
13 | 21052XD-005 | 38 | 13063W3-024 | 63 | 16063W3-007 | 88 | 18100PA-017 | 113 | 201038P-011 | 13 | ARLH-0044 | 28 | ARLH-0103 | 43 | ARLH-0055 | 58 | ARLH-0109
14 | 21052XD-006 | 39 | 13063W3-023 | 64 | 16063W3-008 | 89 | 18100PA-018 | 114 | 201038P-026 | 14 | ARLH-0093 | 29 | ARLH-0104 | 44 | ARLH-0141 | 59 | ARLH-0126
15 | 18100PA-005 | 40 | 13063W3-021 | 65 | 21052XD-001 | 90 | 13063W3-018 | 115 | 201038P-023 | 15 | ARLH-0050 | 30 | ARLH-0115 | 45 | ARLH-0087 | 60 | ARLH-0124
16 | 18100PA-009 | 41 | 13063W3-025 | 66 | 21052XD-002 | 91 | 13063W3-019 | 116 | 201038P-025
17 | 18100PA-014 | 42 | 13063W3-028 | 67 | 21052XD-003 | 92 | 13063W3-020 | 117 | 201038P-004
18 | 18100PA-020 | 43 | 13063W3-030 | 68 | 18100PA-013 | 93 | 21052XD-017 | 118 | 201038P-012
19 | 24110RW-002 | 44 | 13063W3-029 | 69 | 18100PA-016 | 94 | 18100PA-006
20 | 111104X-011 | 45 | 13063W3-026 | 70 | 18100PA-007 | 95 | 24110RW-001
21 | 11104XY-006 | 46 | 071203G-004 | 71 | 13063W4-010 | 96 | 2203248-010
22 | 11104XY-007 | 47 | 13063W3-027 | 72 | 13063W4-005 | 97 | 2203248-011
23 | 1305448-001 | 48 | 21052XD-013 | 73 | 21052XD-010 | 98 | 2203248-012
24 | 1305448-003 | 49 | 21052XD-014 | 74 | 13063W4-002 | 99 | 2203248-013
25 | 130617N-011 | 50 | 21052XD-015 | 75 | 21052XD-012 | 100 | 201038P-017