ANEXO 5
FICHA TÉCNICA
ESPECTROFOTÓMETRO ULTRAVIOLETA VISIBLE
	Descripción 
	Cant.
	Unid.

	espectrofotómetro ultravioleta visible

Capacidad de trabajo en red o Capacidad de integración en red del equipo, mediante interfaz de comunicación que permita acceso al instrumento desde la red del laboratorio (LAN y/o Wi-Fi) o a través del equipo controlador conectado en red.
Diseño óptico: Rayo dual. 
Ancho de banda espectral: 2 nm 
Detector: Fotodiodo de silicio 
Rango de longitud de onda: 190 - 1000 nm 
Exactitud longitud de onda: ±0.5 nm 
Repetibilidad longitud de onda: menor ±0.2 nm 
Velocidad de escaneo longitud de onda: lento, medio y rápido hasta 1600 nm/min 
Rango fotométrico: -2A a +3.5A 
Display fotométrico: -3A a +5A 
Exactitud fotométrica: ±0.002A a 0.5A, ±0.004A a 1.0A, ±0.008A a 2.0A 
Repetibilidad fotométrica: ±0.001A a 1A 
Ruido fotométrico ≤0.00020A a 0A en 260 y 500 nm o ≤0.00005 Abs a 700 nm
Deriva fotométrica: menor a 0.0005A/Hr 
Luz difusa: menor a 1.0%T 198 nm (KCl) , menor 0.05%T a 220 nm (NaI), menor a 0.03%T a 340 nm (NaNO2) Línea base: ±0.002A 
Conectividad: USB-A
Lenguajes: inglés, español
Alimentación: 110 v
Celda en cuarzo, cuadrada con tapa de 10mm
Computador procesador Intel Core i5 de novena generación, (Si tiene disco de estado sólido, el disco de estado sólido, no mayor de 250 GB y con respaldo de HDD), memoria RAM 4 Gigas, Disco duro HDD de 1 TB, Sistema operativo Windows 10, Office 2016 con licencia.
El equipo debe incluir el software para:
· Calcular el valor de color medido a diferentes longitudes de onda según el método SM2120E.
Analisis espectrales, medición de absorbancia, transmitancia, generaciòn de curvas de calibración, cuantificación y cinéticas.
	1
	Und



ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO

	Ítem
	Cant.
	Referencia
	Descripción 

	1
	1
	912A1139
	Espectrómetro Nicolet Summit X FTIR:
Voltaje: 110/240 V• Divisor de haz KBr/Ge infrarrojo medio optimizado• Componentes del motor óptico LightDrive: fuente, láser, interferómetro y detector• Tipo de detector: Sulfato de triglicina deuterado de recuperación rápida (DTGS)• Dimensiones (profundidad x anchura x altura): Espectrómetro: 32 x 34 x 24 cm (12,7 x 13,3 x 9,6 pulg.)• Requisitos eléctricos: 100/240 V, 47/63 Hz, 110 W• Para usar con (aplicación) control de calidad QA/QC; medicina forense; Polímeros y Plásticos; productos farmacéuticos; Ambiental; Educación; Geología-Análisis de piedras preciosas• Para usar con (equipo): Everest diamante; Accesorios iD (iD7), Tipo de fuente estándar: fuente de un solo punto con punto de acceso no migratorio para una reproducibilidad de datos inigualable.• Rango espectral: Divisor de haz KBr de infrarrojo medio optimizado de 7800 a 350 cm-1 o superior• Resolución espectral: Mejor que 0,6 cm-1• Peso (inglés): 
Espectrómetro: 24 lb.• Peso (métrico): Espectrómetro: 10,9 kg• Ancho (inglés): 
Espectrómetro: 13,3 pulgadas• Ancho (métrico): Espectrómetro: 34 cm

	2
	1
	699-138600
	Kit de idioma español Nicolet Summit

	3
	1
	085-703800
	Cable de poder norteamericano 120 v, 3 conductores

	4
	1
	840-319200
	Accesorio de Transmisión iD1 para Nicolet Summit

	5
	1
	840-221900
	Slide-Mount Sample Holder for iS5

	6
	1
	FTCH-WW-1
	Holder para muestras
Holder compatible con cartuchos extraibles de OSS.

	7
	1
	ACARD OSS
	Tarjeta de alineación para equipos Thermo

	8
	1
	DSHA-WW-1
	Sistema de secado incluye;
Conector de aire para el sistema
Cilindro desecante
Conector de manguera de aire luer lock
Colector de secado
Soporte múltiple de secado

	9
	1
	DSHA-DES-WW-1
	Cilindro para sistema de desecado de aire

	10
	100
	1018SPE-13
	Extractor ClearShot, aceite en agua

	11
	200
	CWSS
	Jeringa estándar

	12
	1
	CSD-8PT-WW-1
	Dispositivo estándar de calibración, 8 puntos, aceite en agua (25 mm)

	13
	100
	1018SPE-25
	Extractor ClearShot, aceite en agua

	14
	2
	AC120465000
	 Hexadecano, 99% pureza, 500 mLN-


	15
	1
	AAA1224414
	Ácido esteárico, 98% de pureza, 25g

	16
	1
	15-336-100
	Baño Ultrasónico Branson

	17
	1
	14-831-200
	Bomba de jeringa Fisher Brand
La bomba económica y fácil de usar combina un flujo preciso con una durabilidad excepcional. Una solución rentable para la infusión de líquidos. 
Volumen de dispensación: 10 μL a 60 ml
Amplio rango de flujo hasta 519 ml/hora
LCD retroiluminado de alta visibilidad
Modo de dispensación de volumen con apagado automático
Configuración rápida con tabla de tamaño de jeringa incorporada

	18
	1
	PC-5
	Computador procesador intel Core i5 de novena generación, (Si tiene disco de estado sólido,el disco de estado sólido, no mayor de 250 GB y con respaldo de HDD),memoria RAM 4 Gigas, Disco duro HDD de 1 TB, Sistema operativo Windows 10 , Office 2016 con licencia




De igual manera, el equipo debe ser entregado bajo estándares de alta calidad y calibración necesarios de acuerdo a la normatividad vigente.

Atentamente,


Nombre: ____________________________________

Cédula: _____________________ de _____________

Ciudad: _____________________________________


Firma: _______________________________________
(Es obligatoria la presentación de este formulario)


