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ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Adquisición e instalación de cabinas de extracción y secado de huesos para los Centros Integrales de Abordaje Forense de Identificación - CIAFI
	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	Cabinas de extracción
	CABINAS O VITRINAS DE EXTRACCION SIN DUCTO EXTERIOR:

- Tamaño nominal: 3 " (0.90 metros)
- Filtros de carbón activado
- Configuración del filtro de respaldo del mismo potencial de retención que el filtro principal.
- Extractores de aire incorporados para mantener una velocidad frontal de 0.4- 0.5 m/s
a una altura de apertura de la ventana de 16".
- Panel de control para manejo de menú, motor, luz.
- Pantalla digital que muestra la velocidad de extracción y alarmas.
-Iluminación LED o fluorescente
- Zona de trabajo: Material resistente a la corrosión.
- Ventana elevable vertical de una sola pieza en vidrio templado de seguridad.
- Laterales sólidos o en vidrio
- Velocidad de extracción entre 0.4- 0.5 m/s con una variación menor al 20% con relación al promedio de las mediciones.
- Mínimo dos (2) Receptáculos eléctricos internos dúplex de 115V.
- Incluye motor/extractor de velocidad variable y baja vibración
- El nivel de ruido no debe ser superior a 67 dB
- Voltaje (V): 120 V
- Frecuencia (Hz): 50 -60
- Ancho (cm): máximo 118
- Alto (cm): externa máximo 146
- Profundo (cm): 70 - 90
-UN (1) SOPORTE DE BASE: • Construida en lámina metálica, revestida en pintura electrostática-epóxica. • Apta para soportar el peso de la cabina.
-GALÓN DE DESCARTE DE RESIDUOS para recepción del polvillo
-Diseño especial para que el usuario pueda trabajar sentado.
-Patas antideslizantes
-Incluye prefiltro, filtro y trampa de polvo
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	Cabinas de secado de huesos 
	HORNOS (CABINAS) DE LABORATORIO PARA SECADO HUESOS
-Temperatura de trabajo que incluya un rango de 20℃ a 30 ℃.
- Fluctuación de la temperatura programada, máximo: +/-2°C.
- Sensor de temperatura resistente a la humedad y temperatura del equipo 
- Flujo de aire: forzado para mantener homogeneidad de temperatura en la cámara
- Facilidad para cambio de programación de la temperatura. 
- Sistema de control electrónico de temperatura.
- Display digital para visualizar temperatura de la cámara
- Material de la cámara: interior acero inoxidable 304 tipo 2B, exterior en acero inoxidable 304 tipo 2B.
- Convección Forzada con ventilador. 
- Sistema de visualización de monitoreo de temperatura, control de temperatura y preajuste de Temperatura.
- Dotado de una o dos puertas tipo batiente con visualización en vidrio templado y marco en acero inoxidable 304 tipo 2B. Con chapa de seguridad.
- El equipo debe incluir temporizador de trabajo.
- El equipo debe incluir alarmas de visualización y sonoras. 
- Capacidad de mínimo 680 litros.
- La UBPD cuenta con una conexión a 208- 220 V (2F+T)
- Que tenga potencia eléctrica de máximo 7,5 kW
- Bandejas o canastillas incluidas mínimo 10 de posición variable. En acero inoxidable 304 tipo 2B, en malla de alambre de 5 mm de entramado, espesor del alambre de mínimo 1 mm en acero inoxidable, con dimensiones aproximadas de 90X47X10.5 cm,
reforzada, con capacidad de soportar 20 kg sin deformarse. 
- Sistema de soportes de las canastillas ajustable en acero inoxidable 304 tipo 2B,
- Dimensiones Externas: 1.752 milímetros de alto x 1.210,5 milímetros de ancho x 778,9 milímetros de profundidad. +/- 100 milímetros para todas las dimensiones. 
- Sistema de calefacción por resistencias y ubicados fuera de la línea de contacto del operador.
- Interior en acero inoxidable 304 tipo 2B.
- Materia externo en acero Cold Rolled con pintura resistente a la corrosión ó en acero inoxidable 304 tipo 2B.
- Bisagras o cierres en acero inoxidable.
- Aislamiento de alta eficiencia térmica.
- Ventilador centrifugo para homogenizar la temperatura de la cámara.
- Ducteria flexible de mínimo 6 pulgadas de diámetro para acoplar al sistema de extracción del área. 
- Ductos en acero inoxidable ref. 304 satinado calibre 26, de 12” redondo (2 codos incluidos)
-  Ruido de funcionamiento de la cabina que no supere los 85 Db.
- Dotado de cuatro ruedas con freno.
- Manual en idioma español.
- UN (1) SOPORTE DE BASE: • Construida en acero inoxidable, revestida en pintura electrostática-epóxica. • Apta para soportar el peso de la cabina.
- Motoventilador centrífugo de mínimo 200 CFM, con una caída de presión mínimo de 3 pulgadas de agua, dotado de banco de filtros que incluyen prefiltro Pleated 30% de eficiencia y filtro de carbón activado tipo granular o peletizado con un tiempo de residencia mínimo de 0,05 segundos, conectado a la cabina de secado con el ducto desde la ubicación de la cabina hasta el exterior de la edificación, incluye soportes y fijación en muro.
- Incluye soporte para motoventilador y semicodo con su respectivo acople y brida
- Adecuación eléctrica, conexión eléctrica del moto ventilador
- Caja de filtros para limpiar el aire
- Dentro del presupuesto se debe considerar la conexión de la cabina a un sistema de extracción de aire existente.
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Nota: El proponente debe remitir certificado en el que conste que los equipos y/o accesorios a proveer a la UBPD cuenten con servicios de mantenimiento disponibles en Colombia.
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