## HV Y REPORTE PC
FECHA DE SERVICIO | 2025-10-15
DESCRPCIÓN FÍSICA | Equipo de refrigeración fuera de serivio
MODELO | Nevera Horizontal CR-7
MARCA | Indufrial
SERIAL | 03134535
UBICACIÓN | Cra. 4 #14-1, Funza, Cundinamarca -Cuarto vacunación
TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO
PREVENTIVO | X | INSTALACIÓN |  | FUERA DE SERVICIO | X
CORRECTIVO | X | REVISIÓN |  | REPORTE DE SERVICIOS
GARANTÍA |  | OTRO |  | No. 001
Revisión y ajuste de controles
Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros) |  |  |  |  | ✔
PLACA INVENTARIO: 289393 | SEDE | PRINCIPAL
INDICAR ESTADO ASÍ:
BUENO |  | ✔ | SE REPARO |  | SR
FALLA |  | F | SE CAMBIO |  | SC
SE AJUSTO |  | SA | SE VERIFICA |  | SV
SE EJECUTO |  | SE | MAL ESTADO |  | ME
NO PRESENTA |  | NP | OBSTRUIDO |  | O
NO APLICA |  | NA | NO |  | NO
PROCESOS EJECUTADOS
1. Inspección visual nevera | ME | 31. Desmontaje de serpentín condensador para reparación |  |  | ✔
2. Conductos de intercambio de calor | ME | 32 . Desmontaje de serpentín evaporador para reparación |  |  | ✔
3. Refrigerante | ME | 33. Cambio de filtro secador |  |  | ✔
4. Evaporador | SA | 34. Reparación total del equipo |  |  | ✔
5, Filtro secador | ME | 35. Reparación soporte de motor |  |  | ✔
6. Serpentín evaporador | ✔ | 36. Reparación y cambio de laminas |  |  | SA
7. Capacitor | ✔ | 37. Peinado serpentín |  |  | ✔
8. Compresor | ✔ | 38. Reparación de circuito de control |  |  | ✔
9. Válvula de expansión | NP | 39. Mantenimiento tapa protección nevera |  |  | ✔
10. Compartimientos de la puerta | ✔ | 40. Ajuste de carga de gas refrigerante |  |  | ✔
11, Tubo de retorno | ✔ | 41 .Engrasado de chumaceras y rodamientos |  |  | NP
12. Herramienta metálica de corte | NP | 42. Lavado de intercambiador de condensación |  |  | NP
13. Lubricación d ela caja reducctora | NP | 43. Cambio de compresor |  |  | NO
14. Pegatina de seguridad | ✔ | 44. Cambio de capacitor |  |  | SV
15. Interruptor de enfriamiento | ✔ | 45. Cambio de rodamientos |  |  | NA
16. Cordón eléctrico | ✔ | 46. Cambio de capacitor |  |  | NO
17. Puerto de salida de agua caliente | NP | 47. Cambio de rodamientos |  |  | NO
18. Tubería capilar | ✔ | 48. Cambio de elementos de refrigeración |  |  | SE
19. Lavado del serpentín evaporador | ✔ | 49. Cambio de blower |  |  | NO
20. Lavado de serpentín condensadora | ✔ | 50. Cambio de caracol |  |  | NO
21. Lavado de blower | ✔ | 51. Cambio de polea del blower |  |  | NO
22. Lavado de aspa de la condensadora | ✔ | 52. Cambio de filtros para polvo |  |  | NO
23. Lavado de filtros de aires - o Cambio | ✔ | 53. Reparación de ductería |  |  | SE
24. Lavado de piezas generales | ✔ | 54. Cambio de breaker |  |  | NO
25. Limpieza de circuito eléctrico | ✔ | 55. Cambio de relé térmico |  |  | SE
26. Revisión general del circuito eléctrico | ✔ | 56. Cambio de Capacitor |  |  | NO
27. Pintura en partes corroídas | ✔ | 57. Cambio de tarjeta de control |  |  | NO
28. Mantenimiento de motor ventilador | ✔ | 58. Cambio de cableado |  |  | NO
29. Limpieza de drenaje | ✔ | 59. Cambio de arrancador suave |  |  | NO
30. Búsqueda y corrección de fuga | SE | 60.Cambio de correas |  |  | NO
Hallazgos
Equipo fuera de servicio, se realizo mantenimiento preventivo, se realiza El mantenimiento correctivo, Barrido Nitrogeno, Deshidratación de tubería Cambio, suministro e instalación de Filtro secaddor, Soldadura con gas map y fundente cambio de filtro secador, Cambio, kit arranque incluye termico y relé amperimetrico., se realizo mantenimiento preventivo y correctivo equipo operando en buenas condiciones de funcionamiento.
Observaciones
Se sugiere realizar mantenimiento preventivo de forma periodica, de forma trimestral con el finde que los proceso ejecutados en el mantenimiento
preventivo y/o correctivo, logren la eficiencia en la productividad, reducción de fallas en los equipos y aumento en la vida útil de las máquinas.
Se sugiere instalar protector de voltaje.
EJECUTADO POR
FIRMA
Nombre: | Carlos Ariel Rubio Muñoz
CC | 79,647,492
Cargo | Ingeniro de soporte
Cargo | Tecnico Mantenimiento
VERIFICADO O RECIBIDO POR
FIRMA
Nombre:
CC
Cargo
EVIDENCIA FOTOGRAFICA
FECHA DE SERVICIO | 2025-09-17
DESCRPCIÓN FÍSICA | Equipo de refrigeración fuera de serivio
MODELO | Nevera Horizontal
MARCA | VESFROST
SERIAL | 20095190979
UBICACIÓN | Cra. 4 #14-1, Funza, Cundinamarca -Cuarto vacunación
TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO
PREVENTIVO | X | INSTALACIÓN |  | FUERA DE SERVICIO | X
CORRECTIVO |  | REVISIÓN |  | REPORTE DE SERVICIOS
GARANTÍA |  | OTRO |  | No. 002
Revisión y ajuste de controles
Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros) |  |  |  |  | ✔
PLACA INVENTARIO: 289393 | SEDE | PRINCIPAL
INDICAR ESTADO ASÍ:
BUENO |  | ✔ | SE REPARO |  | SR
FALLA |  | F | SE CAMBIO |  | SC
SE AJUSTO |  | SA | SE VERIFICA |  | SV
SE EJECUTO |  | SE | MAL ESTADO |  | ME
NO PRESENTA |  | NP | OBSTRUIDO |  | O
NO APLICA |  | NA | NO |  | NO
PROCESOS EJECUTADOS
1. Inspección visual nevera | ✔ | 31. Desmontaje de serpentín condensador para reparación |  |  | ✔
2. Conductos de intercambio de calor | ✔ | 32 . Desmontaje de serpentín evaporador para reparación |  |  | ✔
3. Refrigerante | ✔ | 33. Cambio de filtro secador |  |  | NO
4. Evaporador | ✔ | 34. Reparación total del equipo |  |  | NO
5, Filtro secador | ✔ | 35. Reparación soporte de motor |  |  | NO
6. Serpentín evaporador | ✔ | 36. Reparación y cambio de laminas |  |  | NO
7. Capacitor | ✔ | 37. Peinado serpentín |  |  | NO
8. Compresor | ✔ | 38. Reparación de circuito de control |  |  | NO
9. Válvula de expansión | NP | 39. Mantenimiento tapa protección nevera |  |  | ✔
10. Compartimientos de la puerta | ✔ | 40. Ajuste de carga de gas refrigerante |  |  | NO
11, Tubo de retorno | ✔ | 41 .Engrasado de chumaceras y rodamientos |  |  | NP
12. Herramienta metálica de corte | NP | 42. Lavado de intercambiador de condensación |  |  | NP
13. Lubricación d ela caja reducctora | NP | 43. Cambio de compresor |  |  | NO
14. Pegatina de seguridad | ✔ | 44. Cambio de capacitor |  |  | NO
15. Interruptor de enfriamiento | ✔ | 45. Cambio de rodamientos |  |  | NA
16. Cordón eléctrico | ✔ | 46. Cambio de capacitor |  |  | NO
17. Puerto de salida de agua caliente | NP | 47. Cambio de rodamientos |  |  | NO
18. Tubería capilar | ✔ | 48. Cambio de elementos de refrigeración |  |  | NO
19. Lavado del serpentín evaporador | ✔ | 49. Cambio de blower |  |  | NO
20. Lavado de serpentín condensadora | ✔ | 50. Cambio de caracol |  |  | NO
21. Lavado de blower | ✔ | 51. Cambio de polea del blower |  |  | NO
22. Lavado de aspa de la condensadora | ✔ | 52. Cambio de filtros para polvo |  |  | NO
23. Lavado de filtros de aires - o Cambio | ✔ | 53. Reparación de ductería |  |  | NO
24. Lavado de piezas generales | ✔ | 54. Cambio de breaker |  |  | NO
25. Limpieza de circuito eléctrico | ✔ | 55. Cambio de relé térmico |  |  | SE
26. Revisión general del circuito eléctrico | ✔ | 56. Cambio de Capacitor |  |  | NO
27. Pintura en partes corroídas | ✔ | 57. Cambio de tarjeta de control |  |  | NO
28. Mantenimiento de motor ventilador | ✔ | 58. Cambio de cableado |  |  | NO
29. Limpieza de drenaje | ✔ | 59. Cambio de arrancador suave |  |  | NO
30. Búsqueda y corrección de fuga | SV | 60.Cambio de correas |  |  | NO
Hallazgos
Se procede a realizar mantenimiento preventivo, equipo operando en buenas condicioanes de funcionamiento.
Observaciones
Se sugiere realizar mantenimiento preventivo de forma periodica, de forma trimestral con el finde que los proceso ejecutados en el mantenimiento
preventivo y/o correctivo, logren la eficiencia en la productividad, reducción de fallas en los equipos y aumento en la vida útil de las máquinas.
Se sugiere instalar protector de voltaje.
EJECUTADO POR
FIRMA
Nombre: | Carlos Ariel Rubio Muñoz
CC | 79,647,492
Cargo | Ingeniro de soporte
VERIFICADO O RECIBIDO POR
FIRMA
Nombre:
CC
Cargo
EVIDENCIA FOTOGRAFICA
FECHA DE SERVICIO | 2025-10-15
DESCRPCIÓN FÍSICA | Equipo de refrigeración fuera de serivio
MODELO | Nevera Vertical minibar
MARCA | Challenger
SERIAL | 201210-01080
UBICACIÓN | Calle 14 # 13-32, Funza, Cundinamarca -Cuarto vacunación
TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO
PREVENTIVO | X | INSTALACIÓN |  | FUERA DE SERVICIO | X
CORRECTIVO |  | REVISIÓN |  | REPORTE DE SERVICIOS
GARANTÍA |  | OTRO |  | No. 003
Revisión y ajuste de controles
Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros) |  |  |  |  | ✔
PLACA INVENTARIO: 289393 | SEDE | PRINCIPAL
INDICAR ESTADO ASÍ:
BUENO |  | ✔ | SE REPARO |  | SR
FALLA |  | F | SE CAMBIO |  | SC
SE AJUSTO |  | SA | SE VERIFICA |  | SV
SE EJECUTO |  | SE | MAL ESTADO |  | ME
NO PRESENTA |  | NP | OBSTRUIDO |  | O
NO APLICA |  | NA | NO |  | NO
PROCESOS EJECUTADOS
1. Inspección visual nevera | ✔ | 31. Desmontaje de serpentín condensador para reparación |  |  | ✔
2. Conductos de intercambio de calor | ✔ | 32 . Desmontaje de serpentín evaporador para reparación |  |  | ✔
3. Refrigerante | ✔ | 33. Cambio de filtro secador |  |  | NO
4. Evaporador | ✔ | 34. Reparación total del equipo |  |  | NO
5, Filtro secador | ✔ | 35. Reparación soporte de motor |  |  | NO
6. Serpentín evaporador | ✔ | 36. Reparación y cambio de laminas |  |  | NO
7. Capacitor | ✔ | 37. Peinado serpentín |  |  | NO
8. Compresor | ✔ | 38. Reparación de circuito de control |  |  | NO
9. Válvula de expansión | NP | 39. Mantenimiento tapa protección nevera |  |  | ✔
10. Compartimientos de la puerta | ✔ | 40. Ajuste de carga de gas refrigerante |  |  | NO
11, Tubo de retorno | ✔ | 41 .Engrasado de chumaceras y rodamientos |  |  | NP
12. Herramienta metálica de corte | NP | 42. Lavado de intercambiador de condensación |  |  | NP
13. Lubricación d ela caja reducctora | NP | 43. Cambio de compresor |  |  | NO
14. Pegatina de seguridad | ✔ | 44. Cambio de capacitor |  |  | NO
15. Interruptor de enfriamiento | ✔ | 45. Cambio de rodamientos |  |  | NA
16. Cordón eléctrico | ✔ | 46. Cambio de capacitor |  |  | NO
17. Puerto de salida de agua caliente | NP | 47. Cambio de rodamientos |  |  | NO
18. Tubería capilar | ✔ | 48. Cambio de elementos de refrigeración |  |  | NO
19. Lavado del serpentín evaporador | ✔ | 49. Cambio de blower |  |  | NO
20. Lavado de serpentín condensadora | ✔ | 50. Cambio de caracol |  |  | NO
21. Lavado de blower | ✔ | 51. Cambio de polea del blower |  |  | NO
22. Lavado de aspa de la condensadora | ✔ | 52. Cambio de filtros para polvo |  |  | NO
23. Lavado de filtros de aires - o Cambio | ✔ | 53. Reparación de ductería |  |  | NO
24. Lavado de piezas generales | ✔ | 54. Cambio de breaker |  |  | NO
25. Limpieza de circuito eléctrico | ✔ | 55. Cambio de relé térmico |  |  | SE
26. Revisión general del circuito eléctrico | ✔ | 56. Cambio de Capacitor |  |  | NO
27. Pintura en partes corroídas | ✔ | 57. Cambio de tarjeta de control |  |  | NO
28. Mantenimiento de motor ventilador | ✔ | 58. Cambio de cableado |  |  | NO
29. Limpieza de drenaje | ✔ | 59. Cambio de arrancador suave |  |  | NO
30. Búsqueda y corrección de fuga | SV | 60.Cambio de correas |  |  | NO
Hallazgos
Se procede a realizar mantenimiento preventivo, nevera gas refrigerante R600, tensión nominal 112 v 55 w, de 47 litros, se verifica estado, de anaquel, bandeja multiusos,
Observaciones
Se sugiere realizar mantenimiento preventivo de forma periodica, de forma trimestral con el finde que los proceso ejecutados en el mantenimiento
preventivo y/o correctivo, logren la eficiencia en la productividad, reducción de fallas en los equipos y aumento en la vida útil de las máquinas.
Se sugiere instalar protector de voltaje.
EJECUTADO POR
FIRMA
Nombre: | Carlos Ariel Rubio Muñoz
CC | 79,647,492
Cargo | Ingeniro de soporte
VERIFICADO O RECIBIDO POR
FIRMA
Nombre:
CC
Cargo
EVIDENCIA FOTOGRAFICA