## RELACIÓN EQUIPOS
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MARCA THERMO 2025
CROMATOGRAFOS
ITEM | ESPECIFICACION TECNICA | SERIAL | PRESENTACION | REGIONAL | CANTIDAD TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES (FID), MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO TRACE 1310 + AS 1310 | 715001991 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES MS (ISQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TRACE 1300 - ISQ + TRIPLUS | 713100018 130636 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES MS (ISQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TRACE 1610 - ISQ 7610 + AS 1610 GEMINI | 723021510 ISQ76N2401002 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO LIQUIDO MS (TQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO VANQUISH - TSQ QUANTIS | 8350364 TSQ-Q-30365 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES (FID), MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO TRACE 1300 + AS 1310 | 712100465 | UNIDAD | SUR-IBAGUÉ | 1
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES MS (ISQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TRACE 1300 - ISQ + TRIPLUS | 713109029 131110 | UNIDAD | SUR-IBAGUÉ | 1
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES (FID), MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO TRACE 1310 + TRIPLUS | 715001746 | UNIDAD | NORTE | 1
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES MS (ISQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TRACE 1300 - ISQ + TRIPLUS | 715101973 1509523 | UNIDAD | NORTE | 1
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES MS (ISQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TRACE 1300 - ISQ + TRIPLUS | 713000068 130714 | UNIDAD | OCCIDENTE | 1
ESPECTROFOTOMETROS
ITEM | ESPECIFICACION TECNICA | SERIAL | PRESENTACION | REGIONAL | CANTIDAD TOTAL
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO UV VIS, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO EVOLUTION 201 | 5A35346006 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1
11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO FT IR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO NICOLET iS50 | AUP1910459 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1
12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO FT IR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO NICOLET iS20 | BEP2311132 | UNIDAD | NOROCCIDENTE | 1
13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO FT IR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO NICOLET iS20 | BEP2010384 | UNIDAD | SUR-IBAGUÉ | 1
14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO FT IR, MARCA THERMO, SCIENTIFIC MODELO NICOLET SUMMIT | BDM2210020 | UNIDAD | NORORIENTE | 1
15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO FT IR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO NICOLET iS20 | BEP2210427 | UNIDAD | OCCIDENTE | 1
REPUESTOS CROMATOGRAFOS Y ESPECTROFOTOMETROS
ITEM | ESPECIFICACION TECNICA | NUMERO DE PARTE | PRESENTACION | REGIONAL | CANTIDAD TOTAL
16 | GC FID Test Mix 20ug/mL, Hexane, 1mL/ampul | 35108 | UNIDAD | BOGOTA | 2
17 | ISQ QUALIFICATION STANDARD KIT | 1R120150-IQOQ | UNIDAD | BOGOTA | 2
18 | SMALL MOLECULE SYSTEM SUITABILITY STD | HAZMAT-01-00164 | UNIDAD | BOGOTA | 1
19 | CAL SOLUTION, EXTENDED MASS RANGE, 10mL (PI88340) | HAZMAT-01-00099 | UNIDAD | BOGOTA | 1
20 | GC FID Test Mix 20ug/mL, Hexane, 1mL/ampul | 35108 | UNIDAD | SUR | 1
21 | ISQ QUALIFICATION STANDARD KIT | 1R120150-IQOQ | UNIDAD | SUR | 1
22 | ISQ QUALIFICATION STANDARD KIT | 1R120150-IQOQ | UNIDAD | OCCIDENTE | 1
23 | GC FID Test Mix 20ug/mL, Hexane, 1mL/ampul | 35108 | UNIDAD | NORTE | 1
24 | ISQ QUALIFICATION STANDARD KIT | 1R120150-IQOQ | UNIDAD | NORTE | 1
25 | Pump Vacuum RV3 w/o Line Cord 115/230V | 1R76505-3007 | UNIDAD | BOGOTA | 1
26 | RV3 - MAJOR KITS w/BLADES RV3 | RV3A65201131MAJORKIT | UNIDAD | BOGOTA | 4
27 | RV5 - MAJOR KITS w/BLADES RV5 | RV5A65201131MAJORKIT | UNIDAD | BOGOTA | 2
28 | E2M1.5 - MAINTENANCE KITS OVERHAUL E2M1.5 EDWARDS | A37101800 | UNIDAD | BOGOTA | 4
29 | DUO 2.5 - MAJOR OVERHAUL KITS DUO2.5 | PKE02008T | UNIDAD | BOGOTA | 4
30 | DUO 3 - MAJOR OVERHAUL KITS DUO3 | PKE02070T | UNIDAD | BOGOTA | 4
31 | SHAFT SLEEVE REPAIR KIT Edwards RV3,RV5,RV8,RV12 | A65201136 | UNIDAD | BOGOTA | 4
32 | FILTRO DE NEBLINA DE ACEITE CON ADAPTADOR NW25 | 1R76505-0036 | UNIDAD | BOGOTA | 1
33 | REPELLER (LOW ACTIVITY) - ISQ | 1R120404-1161 | UNIDAD | BOGOTA | 1
34 | ION VOLUME-REPELLER INSULATOR | 1R120404-1114 | UNIDAD | BOGOTA | 2
35 | ION VOLUME LOCKING PLATE ISQ | 1R120404-1118 | UNIDAD | BOGOTA | 1
36 | 1/2" SOCKET WRENCH | 20503021 | UNIDAD | BOGOTA | 1
37 | ADAPTER, ROUGHING, NW25 | 1R119244-0025 | UNIDAD | BOGOTA | 2
38 | CONNECTOR-FLOW METER | 24507000 | UNIDAD | BOGOTA | 1
39 | ASSY CABLE MOTHERBOARD MS TRANSFER LINE | 1R119378-0056 | UNIDAD | OCCIDENTE | 1
40 | MS TRANSFER LINE | 1R120402-0001 | UNIDAD | OCCIDENTE | 1
41 | FILTRO DE NEBLINA DE ACEITE CON ADAPTADOR NW25 | 1R76505-0036 | UNIDAD | OCCIDENTE | 1
42 | ELECTRON MULTIPLIER | 1R76022-14633 | UNIDAD | NORTE | 1
43 | FILTRO DE NEBLINA DE ACEITE CON ADAPTADOR NW25 | 1R76505-0036 | UNIDAD | NORTE | 1
44 | REMOVAL TOOL ASSY ISQ | 1R120406-2000 | UNIDAD | SUR | 1
45 | LENS PLATE AND SPRINGS | 1R120404-1750 | UNIDAD | SUR | 1
46 | REPELLER INSULATOR ISQ | 1R120404-1114 | UNIDAD | SUR | 1
47 | SSL INJECTOR BODY | 24705240 | UNIDAD | SUR | 1
48 | RETAINING NUT (FOR COLUMN ADAPTER) | 35001126 | UNIDAD | SUR | 1
49 | 1/2" SOCKET WRENCH | 20503021 | UNIDAD | SUR | 1
50 | FILTRO DE NEBLINA DE ACEITE CON ADAPTADOR NW25 | 1R76505-0036 | UNIDAD | SUR | 1
51 | Kit Calificación Operacional(OQ/PQ) | 3323.0010 | UNIDAD | BOGOTA | 1
52 | Chloramphenicol test standard- liquid Fisher Scientific US | HAZMAT-01-00089 | UNIDAD | BOGOTA | 1
53 | Pierce™ Reserpine Standard for LC-MS by Thermo Scientific™ | 88326 | UNIDAD | BOGOTA | 1
54 | INYECTOR MODULAR IEC SPLIT/SPLITLES SSL THERMO SCIENTIFIC | 19070010 | UNIDAD | NORTE | 1

## ESTUDIO DE MERCADO Y REGIONA
ITEM | ESPECIFICACION TECNICA | SERIAL | PRESENTACIÓN | REGIONAL | MANTENIMIETOS PREVENTIVOS | CALIFCACIÓN OPERACIONAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA | OBSERVACIONES | REGIONAL BOGOTA | REGIONAL SUR | REGIONAL NORTE | REGIONAL OCCIDENTE | REGIONAL NOROCCIDENTE | REGIONAL NORORIENTE | TOTAL
CROMATOGRAFOS
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES (FID), MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO TRACE 1310 + AS 1310 | 715001991 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1 | 1 | 13936000 | 2647840 | 16583840 | 16583840 |  | 16583840 | [5 empty] | 16583840
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES MS (ISQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TRACE 1300 - ISQ + TRIPLUS | 713100018 -130636 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1 | 1 | 13936000 | 2647840 | 16583840 | 16583840 |  | 16583840 | [5 empty] | 16583840
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES MS (ISQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TRACE 1610 - ISQ 7610 + AS 1610 GEMINI | 723021510 ISQ76N2401002 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1 | 1 | 15655000 | 2974450 | 18629450 | 18629450 |  | 18629450 | [5 empty] | 18629450
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO LIQUIDO MS (TQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO | 8350364 TSQ-Q-30365 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1 | 1 | 15362000 | 2918780 | 18280780 | 18280780 |  | 18280780 | [5 empty] | 18280780
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES (FID), MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO TRACE 1300 + AS 1310 | 712100465 | UNIDAD | SUR-IBAGUÉ | 1 | 1 | 11556000 | 2195640 | 13751640 | 13751640 |  |  | 13751640 |  |  |  |  | 13751640
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES MS (ISQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TRACE 1300 - ISQ + TRIPLUS | 713109029 131110 | UNIDAD | SUR-IBAGUÉ | 1 | 1 | 14827000 | 2817130 | 17644130 | 17644130 |  |  | 17644130 |  |  |  |  | 17644130
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES (FID), MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO TRACE 1310 + TRIPLUS | 715001746 | UNIDAD | NORTE | 1 | 1 | 18143000 | 3447170 | 21590170 | 21590170 |  |  |  | 21590170 |  |  |  | 21590170
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES MS (ISQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TRACE 1300 - ISQ + TRIPLUS | 715101973 - 1509523 | UNIDAD | NORTE | 1 | 1 | 18061000 | 3431590 | 21492590 | 21492590 |  |  |  | 21492590 |  |  |  | 21492590
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE CROMATÓGRAFO DE GASES MS (ISQ), MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TRACE 1300 - ISQ + TRIPLUS | 713000068-130714 | UNIDAD | OCCIDENTE | 1 | 1 | 18319000 | 3480610 | 21799610 | 21799610 |  |  |  |  | 21799610 |  |  | 21799610
ESPECTROFOTOMETROS | [17 empty] | 0
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO UV VIS, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO EVOLUTION 201 | 5A35346006 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1 | 1 | 5337000 | 1014030 | 6351030 | 6351030 |  | 6351030 | [5 empty] | 6351030
11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO FT IR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO NICOLET iS50 | AUP1910459 | UNIDAD | BOGOTÁ | 1 | 1 | 6912000 | 1313280 | 8225280 | 8225280 |  | 8225280 | [5 empty] | 8225280
12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO FT IR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO NICOLET iS20 | BEP2311132 | UNIDAD | NOROCCIDENTE | 1 | 1 | 11154000 | 2119260 | 13273260 | 13273260 | [5 empty] | 13273260 |  | 13273260
13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO FT IR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO NICOLET iS20 | BEP2010384 | UNIDAD | SUR-IBAGUÉ | 1 | 1 | 8254000 | 1568260 | 9822260 | 9822260 |  |  | 9822260 |  |  |  |  | 9822260
14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO FT IR, MARCA THERMO, SCIENTIFIC MODELO NICOLET SUMMIT | BDM2210020 | UNIDAD | NORORIENTE | 1 | 1 | 11154000 | 2119260 | 13273260 | 13273260 | [6 empty] | 13273260 | 13273260
15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OQ/PV DE ESPECTROFOTÓMETRO FT IR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO NICOLET iS20 | BEP2210427 | UNIDAD | OCCIDENTE | 1 | 1 | 11154000 | 2119260 | 13273260 | 13273260 |  |  |  |  | 13273260 |  |  | 13273260
| SUBTOTAL | [8 empty] | 193760000 | [7 empty] | 0
| IVA | [8 empty] | 36814400 | [7 empty] | 0
| TOTAL | [8 empty] | 230574400 | [7 empty] | 0
REPUESTOS CROMATOGRAFOS Y ESPECTROFOTOMETROS | [10 empty] | OBSERVACIONES | [6 empty] | 0
16 | GC FID Test Mix 20ug/mL, Hexane, 1mL/ampul | 35108 | UNIDAD | BOGOTA | 2 |  | 167000 | 334000 | 63460 | 397460 |  | 397460 | [5 empty] | 397460
17 | ISQ QUALIFICATION STANDARD KIT | 1R120150-IQOQ | UNIDAD | BOGOTA | 2 |  | 842000 | 1684000 | 319960 | 2003960 |  | 2003960 | [5 empty] | 2003960
18 | SMALL MOLECULES SYSTEM SUITABILITY | HAZMAT-01-00164 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 3906000 | 3906000 | 742140 | 4648140 |  | 4648140 | [5 empty] | 4648140
19 | CAL SOLUTION, EXTENDED MASS RANGE, 10mL (PI88340) | HAZMAT-01-00099 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 2763000 | 2763000 | 524970 | 3287970 |  | 3287970 | [5 empty] | 3287970
20 | GC FID Test Mix 20ug/mL, Hexane, 1mL/ampul | 35108 | UNIDAD | SUR | 1 |  | 167000 | 167000 | 31730 | 198730 |  |  | 198730 |  |  |  |  | 198730
21 | ISQ QUALIFICATION STANDARD KIT | 1R120150-IQOQ | UNIDAD | SUR | 1 |  | 842000 | 842000 | 159980 | 1001980 |  |  | 1001980 |  |  |  |  | 1001980
22 | ISQ QUALIFICATION STANDARD KIT | 1R120150-IQOQ | UNIDAD | OCCIDENTE | 1 |  | 842000 | 842000 | 159980 | 1001980 |  |  |  |  | 1001980 |  |  | 1001980
23 | GC FID Test Mix 20ug/mL, Hexane, 1mL/ampul | 35108 | UNIDAD | NORTE | 1 |  | 167000 | 167000 | 31730 | 198730 |  |  |  | 198730 |  |  |  | 198730
24 | ISQ QUALIFICATION STANDARD KIT | 1R120150-IQOQ | UNIDAD | NORTE | 1 |  | 842000 | 842000 | 159980 | 1001980 |  |  |  | 1001980 |  |  |  | 1001980
25 | Pump Vacuum RV3 w/o Line Cord 115/230V | 1R76505-3007 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 21013000 | 21013000 | 3992470 | 25005470 |  | 25005470 | [5 empty] | 25005470
26 | RV3 - MAJOR KITS w/BLADES RV3 | RV3A65201131MAJORKIT | UNIDAD | BOGOTA | 4 |  | 4705000 | 18820000 | 3575800 | 22395800 |  | 22395800 | [5 empty] | 22395800
27 | RV5 - MAJOR KITS w/BLADES RV5 | RV5A65201131MAJORKIT | UNIDAD | BOGOTA | 2 |  | 4705000 | 9410000 | 1787900 | 11197900 |  | 11197900 | [5 empty] | 11197900
28 | E2M1.5 - MAINTENANCE KITS OVERHAUL E2M1.5 EDWARDS | A37101800 | UNIDAD | BOGOTA | 4 |  | 5505000 | 22020000 | 4183800 | 26203800 |  | 26203800 | [5 empty] | 26203800
29 | DUO 2.5 - MAJOR OVERHAUL KITS DUO2.5 | PKE02008T | UNIDAD | BOGOTA | 4 |  | 7433000 | 29732000 | 5649080 | 35381080 |  | 35381080 | [5 empty] | 35381080
30 | DUO 3 - MAJOR OVERHAUL KITS DUO3 | PKE02070T | UNIDAD | BOGOTA | 4 |  | 5661000 | 22644000 | 4302360 | 26946360 |  | 26946360 | [5 empty] | 26946360
31 | SHAFT SLEEVE REPAIR KIT Edwards RV3,RV5,RV8,RV12 | A65201136 | UNIDAD | BOGOTA | 4 |  | 1417000 | 5668000 | 1076920 | 6744920 |  | 6744920 | [5 empty] | 6744920
32 | FILTRO DE NEBLINA DE ACEITE CON ADAPTADOR NW25 | 1R76505-0036 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 1552000 | 1552000 | 294880 | 1846880 |  | 1846880 | [5 empty] | 1846880
33 | REPELLER (LOW ACTIVITY) - ISQ | 1R120404-1161 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 946000 | 946000 | 179740 | 1125740 |  | 1125740 | [5 empty] | 1125740
34 | ION VOLUME-REPELLER INSULATOR | 1R120404-1114 | UNIDAD | BOGOTA | 2 |  | 569000 | 1138000 | 216220 | 1354220 |  | 1354220 | [5 empty] | 1354220
35 | ION VOLUME LOCKING PLATE ISQ | 1R120404-1118 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 285000 | 285000 | 54150 | 339150 |  | 339150 | [5 empty] | 339150
36 | 1/2" SOCKET WRENCH | 20503021 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 122000 | 122000 | 23180 | 145180 | SE CORRIGE LA REFERENCIA | 145180 | [5 empty] | 145180
37 | ADAPTER, ROUGHING, NW25 | 1R119244-0025 | UNIDAD | BOGOTA | 2 |  | 445000 | 890000 | 169100 | 1059100 |  | 1059100 | [5 empty] | 1059100
38 | CONNECTOR-FLOW METER | 24507000 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 575000 | 575000 | 109250 | 684250 |  | 684250 | [5 empty] | 684250
39 | ASSY CABLE MOTHERBOARD MS TRANSFER LINE | 1R119378-0056 | UNIDAD | OCCIDENTE | 1 |  | 1848000 | 1848000 | 351120 | 2199120 |  |  |  |  | 2199120 |  |  | 2199120
40 | MS TRANSFER LINE | 1R120402-0001 | UNIDAD | OCCIDENTE | 1 |  | 22497000 | 22497000 | 4274430 | 26771430 |  |  |  |  | 26771430 |  |  | 26771430
41 | FILTRO DE NEBLINA DE ACEITE CON ADAPTADOR NW25 | 1R76505-0036 | UNIDAD | OCCIDENTE | 1 |  | 1552000 | 1552000 | 294880 | 1846880 |  |  |  |  | 1846880 |  |  | 1846880
42 | ELECTRON MULTIPLIER | 1R76022-14633 | UNIDAD | NORTE | 1 |  | 4462000 | 4462000 | 847780 | 5309780 |  |  |  | 5309780 |  |  |  | 5309780
43 | FILTRO DE NEBLINA DE ACEITE CON ADAPTADOR NW25 | 1R76505-0036 | UNIDAD | NORTE | 1 |  | 1552000 | 1552000 | 294880 | 1846880 |  |  |  | 1846880 |  |  |  | 1846880
44 | REMOVAL TOOL ASSY ISQ | 1R120406-2000 | UNIDAD | SUR | 1 |  | 27997000 | 27997000 | 5319430 | 33316430 |  |  | 33316430 |  |  |  |  | 33316430
45 | LENS PLATE AND SPRINGS | 1R120404-1750 | UNIDAD | SUR | 1 |  | 1273000 | 1273000 | 241870 | 1514870 |  |  | 1514870 |  |  |  |  | 1514870
46 | REPELLER INSULATOR ISQ | 1R120404-1114 | UNIDAD | SUR | 1 |  | 569000 | 569000 | 108110 | 677110 |  |  | 677110 |  |  |  |  | 677110
47 | SSL INJECTOR BODY | 24705240 | UNIDAD | SUR | 1 |  | 2237000 | 2237000 | 425030 | 2662030 |  |  | 2662030 |  |  |  |  | 2662030
48 | RETAINING NUT (FOR COLUMN ADAPTER) | 35001126 | UNIDAD | SUR | 1 |  | 116000 | 116000 | 22040 | 138040 |  |  | 138040 |  |  |  |  | 138040
49 | 1/2" SOCKET WRENCH | 20503021 | UNIDAD | SUR | 1 |  | 122000 | 122000 | 23180 | 145180 |  |  | 145180 |  |  |  |  | 145180
50 | FILTRO DE NEBLINA DE ACEITE CON ADAPTADOR NW25 | 1R76505-0036 | UNIDAD | SUR | 1 |  | 1552000 | 1552000 | 294880 | 1846880 |  |  | 1846880 |  |  |  |  | 1846880
51 | Kit Calificación Operacional(OQ/PQ) | 3323.0010 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 2281000 | 2281000 | 433390 | 2714390 |  | 2714390 | [5 empty] | 2714390
52 | Chloramphenicol test standard- liquid Fisher Scientific US | HAZMAT-01-00089 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 1273000 | 1273000 | 241870 | 1514870 |  | 1514870 | [5 empty] | 1514870
53 | Pierce™ Reserpine Standard for LC-MS by Thermo Scientific™ | 88326 | UNIDAD | BOGOTA | 1 |  | 2108000 | 2108000 | 400520 | 2508520 |  | 2508520 | [5 empty] | 2508520
54 | INYECTOR MODULAR IEC SPLIT/SPLITLES SSL THERMO SCIENTIFIC | 19070010 | UNIDAD | NORTE | 1 |  | 26267000 | 26267000 | 4990730 | 31257730 |  |  |  | 31257730 |  |  |  | 31257730
| SUBTOTAL | [8 empty] | 244068000 |  | 262159380 | 82719280 | 82697860 | 66892280 | 13273260 | 13273260 | 521015320
| IVA | [8 empty] | 46372920
| TOTAL | [8 empty] | 290440920
| TOTAL IVA INCLUIDO (SERVICIO+RESPUESTOS) | [8 empty] | 521015320
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS. Mano de Obra: Mínimo tres (3) meses, una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato. Repuestos: Mínimo seis (6) meses contados a partir de la fecha de instalación del repuesto. | [13 empty] | 521015320 |  |  |  | 0
NUMERO DE VISITAS TECNICAS. • Se debe realizar una (1) visitas de mantenimiento preventivo y una (1) calificación OQ/PV a cada uno de los equipos objeto del contrato y a todos los periféricos de los equipos. • Se deben realizar todas las visitas de mantenimiento correctivo que sean necesarias, durante la vigencia del contrato y el tiempo de garantía. | [14 empty] | 0
VALIDEZ DE LA OFERTA |  |  | 90 días |  | FIRMA |  | LUZ SANABRIA FLOREZ

## OBSERVACIONES - E.T
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS CROMATOGRAFOS DE GASES MODELO 1300 Y 1310
Mantenimiento Preventivo
1. Inspección de la condición de las conexiones eléctricas y tubería de gas.
2. Limpieza exterior (carcasa) e interior (tarjeta) de CPU del computador, ajuste de conexiones, verificación de estado de disco duro, prueba, verificación de voltaje de entrada, Inspección de operación de los ventiladores y pruebas del equipo.
3. Limpieza exterior (carcasa) e interior (tarjetas) del monitor del computador, ajuste de conexiones, prueba y verificación de voltaje de entrada.
4. Prueba de impresión.
5. Limpieza tarjeta y ventiladores.
6. Limpieza de puertos de inyección y detectores.
7. Cambio de consumibles de ser necesario en el caso de cromatógrafo de gases como Liner “o” ring, Septum y sellos.
8. Limpieza de las cubiertas del instrumento y aspiración del polvo dentro del equipo.
9. Verificación de funcionamiento de los ventiladores.
10. Limpieza del módulo completo correspondiente al FID.
11. Ajuste de la electrónica.
12. Revisión sistema operativo y Software.
13. Prueba de desempeño del equipo dentro de los estándares y recomendaciones del fabricante.
14. Suministrar y remplazar en el mantenimiento preventivo y procedimientos OQ/PV todos los elementos y partes de consumo.
15. Limpieza, ajuste, lubricación de mecanismos y verificación de puntos de puntos de posicionamiento del automuestreador
Para la Calificación Operacional
1. Verificación de temperatura, flujos y presiones con instrumentos.
2. Prueba química, sensibilidad del equipo con inyección de estándar.
3. Prueba de repetividad.
4. Test de fugas.
5. Demás pruebas descritas en los documentos que Thermo ha instituido.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS CROMATOGRAFOS DE GASES-MASAS MODELO 1300, 1310 y 1610 con ISQ
Mantenimiento Preventivo
1. Limpieza de la cámara de ionización.
2. Verificación de estado del equipo, prueba de operación.
3. Sintonización y ajustes del Instrumento
4. Cambios de consumibles de ser necesarios en las masas como férulas de columna, férulas interface masas, tuerca interface masas.
5. Inspección de la condición de las conexiones eléctricas y tuberías de gas.
· Para el ISQ
1. El sistema debe estar previamente apagado y venteado
2. Retiro de tapas laterales y superior
3. Con la herramienta sonda, sacar la fuente de iones y proceder con limpieza usando guantes de nitrilo nuevos cada vez.
4. Desconexión de las líneas de voltaje de la tarjeta RF que van hacia el cuádruplo dentro de la recamara de vacío
5. Desacople cuidadoso del sistema de cuádruplo y hacer retiro completo teniendo la precaución de no golpear los pines de la tarjeta assy.
6. Limpieza con hisopo seco a posibles manchas o pequeños rastros de grafito procedente de las férulas, importante realizar verificación que no queden pelusas
7. Retiro del exceso de polvo soplando el equipo con nitrógeno o argón, la suciedad que no salga con el soplado se debe retirar con una brocha de cerda suave y limpia
8. Se debe sacar las tarjetas electrónicas manipulando con guantes y descargando electrostática del cuerpo antes de su manipulación
9. Se debe sacar ventiladores y limpiar suavemente
10. Rearmar todo el sistema nuevamente, conectar columna
11. Drenar el aceite de la bomba mecánica (si por su estado de uso lo requiere) en un recipiente marcado para desecho
12. Adicionar aceite nuevo en la bomba hasta 1/4 antes de la marca superior
13. Tapar el sistema y limpiar excesos de polvo y contaminación de la bomba
14. Encender el equipo y esperar acondicionamiento
· Limpieza de periféricos que incluya:
1. Limpieza exterior (carcasa) e interior (tarjetas) de CPU del computador, ajuste de conexiones, verificación del estado del disco duro, pruebas y verificación de voltajes de entrada, inspección de operación de los ventiladores, pruebas del equipo.
2. Mantenimiento del software. Si hay un software más actualizado instalarlo, de ser necesario formatear e instalar software necesario para el correcto funcionamiento del equipo.
3. Limpieza exterior (carcasa) e interior (tarjetas) de monitor del computador, ajuste de conexiones, pruebas y verificación de voltajes de entrada. Pruebas del equipo.
4. Limpieza exterior (carcasa) e interior (tarjetas, rodillos) de impresora del computador, ajuste de conexiones, pruebas y verificación de voltajes de entrada. Pruebas de impresión.
5. Limpieza de bomba de vacío, verificación de sello de mangueras y acoples, revisión de trampa, verificación de estado de aceite y adicionar o cambiar de ser necesario; pruebas y verificación de voltajes y corrientes, ajuste de conexiones.
6. Limpieza externa de bomba difusora, verificación de sello de mangueras y acoples, verificación nivel de aceite y adicionar o cambiar de ser necesario, verificación del sistema de calefactor; pruebas y verificación de voltajes y corrientes, ajuste de conexiones.
7. Limpieza tarjetas y ventiladores.
8. Limpieza de puertos de inyección y detectores
9. Cambios de consumibles de ser necesarios como Liner, “o” ring, Septum y sello de oro.
10. Limpieza de las cubiertas del instrumento y aspiración del polvo dentro del equipo.
11. Verificación de funcionamiento de los ventiladores
12. Limpieza, ajuste, lubricación de mecanismos y verificación de puntos de puntos de posicionamiento del automuestreador y bandeja
13. Ajuste de la electrónica
14. Revisión sistema operativo y Software.
15. Prueba de desempeño del equipo dentro de los estándares y recomendaciones del fabricante.
1.1.2.2 Para la Calificación
1. Verificación de temperaturas, flujos y presiones con instrumentos de prueba con certificación de calibración vigentes.
2. Pruebas químicas, sensibilidad de equipo con inyección de estándar
3. Prueba de repetitividad
4. Test de fugas
1.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CROMATOGRAFO DE LIQUIDO-MASAS MODELO VANQUISH -TSQ QUANTIS
1.1.3.1 Mantenimiento Preventivo
1. Infusión de solución de calibración EMRS para observar picos de iones en modo positivo
2. Apagado de instrumento
3. Desarme de cada módulo del instrumento
4. Limpieza general de cada módulo (Electrónica, ventilación y tapas)
5. Cambio de los consumibles de la bomba binaria
6. Cambio de los consumibles del automuestreador
7. Verificar energía de lampara de detector DAD
8. Chequeo de fugas en módulos de HPLC
9. Cambio de consumibles del generador de nitrógeno
10. Cambio de consumibles de los compresores
11. Cambio de la trampa purificadora de nitrógeno para la celda de colisión
12. Desarme del detector
13. Limpieza general del TSQ (Electrónica, ventilación y tapas)
14. Limpieza de la óptica del detector
15. Cambio del aceite de la bomba externa y cambio de los consumibles del TSQ
16. Ensamble del detector
17. Acondicionamiento del Vacío y HPLC
18. Verificación de las condiciones óptimas de operación
19. Test de diagnóstico de HPLC y TSQ.
20. Calibración en modo positivo y Negativo
21. Realizar pruebas de repetibilidad de la calificación.
· Especificaciones para los periféricos:
1. Limpieza exterior (carcasa) e interior (tarjetas) de CPU del computador, ajuste de conexiones, verificación del estado del disco duro, pruebas y verificación de voltajes de entrada, inspección de operación de los ventiladores, pruebas del equipo.
2. Limpieza exterior (carcasa) e interior (tarjetas) de monitor del computador, ajuste de conexiones, pruebas y verificación de voltajes de entrada. Pruebas del equipo.
3. Limpieza exterior (carcasa) e interior (tarjetas, rodillos) de impresora del computador, ajuste de conexiones, pruebas y verificación de voltajes de entrada. Pruebas de impresión.
4. Limpieza de bomba de vacío, verificación de sello de mangueras y acoples, revisión de trampa, verificación de estado de aceite y adicionar o cambiar de ser necesario; pruebas y verificación de voltajes y corrientes, ajuste de conexiones.
5. Revisión de corriente, voltaje, verificar presión de descarga y lubricación de la unidad compresora del generador de nitrógeno para los cromatógrafos líquidos.
6. Verificación de estado de filtros del generador de nitrógeno y reemplazarlos de ser necesario.
7. Verificación de la presencia de fugas en la ductería, válvulas, racores y demás accesorios en el generador de nitrógeno y las conexiones con el equipo Cromatógrafo de líquidos y corregirlas.
8. Cambio del kit de mantenimiento del generador de nitrógeno de ser necesario.
3.1.3.2 Para la Calificación
1. Sintonizar frecuencia RF principal.
2. Sintonizar voltaje de modulación de RF.
3. Sintonizar voltaje del multipolo de RF.
4. Correr el software de diagnóstico.
5. Elaborar estándar (ESI Tuning/CalibrationSolution), o el que el fabricante del equipo recomiende.
6. Preparar el estándar de “Cafeina”, o el que el fabricante del equipo recomiende, para calificar el HPLC.
7. Realizar las pruebas de calificaciones que el fabricante recomiende para cada uno de los módulos del HPLC.
8. Realizar la sintonización y calibración.
9. Verificar la funcionalidad del equipo con el estándar utilizado.
10. Limpiar el detector luego de la prueba de sintonización y calibración.
11. Preparar el estándar de “Reserpina o Cloranfenicol”, o el que el fabricante del equipo recomiende.
12. Adquirir los datos MSMS entregados por el equipo mediante el software.
13. Determinar la relación señal a ruido, de acuerdo con la sustancia de referencia utilizada “Reserpina o Cloranfenicol”, o la que el fabricante del equipo recomiende.
14. Recolectar los datos y elaborar el certificado.
15. La calificación debe realizarse en presencia de los peritos usuarios de los equipos y entregar el equipo en condiciones de operación a los mismos
16. Las sustancias de referencia deben venir acompañadas de su certificado de análisis.
1.1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ESPECTROFOTÓMETROS FTIR MODELOS NICOLET iS50, NICOLET iS20, NICOLET SUMMIT
3.1.4.1 Mantenimiento Preventivo.
0
2. Chequeo del computador, versión de software y actualizaciones.
3. Chequeo de elementos consumibles: Desecante, láser y fuente infrarrojo. Recomendar al cliente su adquisición si han superado el tiempo de uso recomendado por el fabricante.
4. Chequeo del banco óptico: Inspección visual del divisor de haz (beamsplitter) por defectos o si se encuentra opaco registrar su estado en el informe, Inspección visual de los espejos y superficies ópticas, Inspección visual del estado actual de las ventanas de KBr en el compartimiento de muestra, recomendar su cambio si se requiere.
5. Chequeo del espectrofotómetro: Utilizar la opción ALIGN para registrar amplitud del interferograma en el eje Y, y el valor en cm-1 Utilizar la opción validación para verificar nivel de ruido y calibración en longitud de onda.
6. Chequeo y Registro de condiciones ambientales: Temperatura del laboratorio y Humedad relativa.
7. Verificar todas las fuentes de voltaje de la tarjeta principal trabajando a plena carga.
8. Verificar fuente del láser y registrar valor leído.
9. Verificar fuente de voltaje, fuente de infrarrojo y registrar los valores leídos.
10. Chequeo de buen funcionamiento del seguro (interlock) del láser.
11. Observar la franja del láser y ajustar el interferómetro si se requiere.
12. Verificación de la colimación y alineamiento del láser.
13. Verificar y ajustar si se requiere, el valor de ganancia en la tarjeta del detector del láser.
14. Verificar y ajustar si se requiere el sensor óptico de infrarrojo.
15. Verificar motor del estándar interno de poliestireno y motor controlador del espejo hacia el microscopio.
16. La validación y calibración de los FT IR se debe realizar con estándar certificado de POLIESTIRENO trazable NIST vigente
17. Limpieza de tarjetas.
18. Realizar el mantenimiento de hardware y software, así como periféricos y módulos, que hagan parte integral del equipo.
3.1.4.2 Para la Calificación
1. Prueba de relación señal ruido.
2. Pruebas de validación, calibración e impresión de resultados
3. Estándares e instrumentos de medida debidamente calibrados y certificados, con fecha vigente, acreditando su trazabilidad
3.1.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ESPECTROFOTÓMETROS ULTRAVIOLETA VISIBLE MODELO EVOLUTION 201
3.1.5.1 Mantenimiento preventivo
a. Revisión del estado actual del instrumento antes de proceder a realizar el mantenimiento, con el fin de registrar cualquier anomalía presentada en el funcionamiento del equipo durante los chequeos preliminares.
b. Pruebas de funcionamiento básicas en ABS, %T y barrido.
c. Proceder al apagado y desconexión de la potencia del equipo y el PC.
d. Retiro o apertura de tapa principal.
e. Inspección interna del instrumento, limpieza interna y externa.
f. Verificación de alineamiento óptico de lámpara de Xenón.
g. Verificación alineamiento óptico de espejo fuente.
h. Chequeo de mecanismo de filtros.
i. Chequeo del sistema electrónico; fuente de referencia, fuentes de potencia y fuentes de los detectores.
j. Limpieza de las ventanas del compartimiento de muestra.
k. Verificación de las superficies ópticas, tarjetas electrónicas, ajustes de los circuitos integrados y conectores.
l. Ensamble y pruebas de funcionamiento.
m. La validación y calibración de los espectrofotómetros UV VISIBLE se debe realizar con estándares certificados con trazabilidad internacional del tipo STARNA o similar y que se encuentren vigentes.
n. Mantenimiento del sistema de computación: Hardware y software, así como periféricos y módulos, que hagan parte integral del equipo.
3.1.5.2 Procedimiento de validación y calificación operacional
a. Verificación de los protocolos de seguridad.
b. Comportamiento de la línea base, (medición de ruido del sistema).
c. Prueba de exactitud de longitud de onda con filtros
d. Prueba de exactitud fotométrica con filtros.
e. Prueba de precisión de longitud de onda con lámpara de Xenón.
f. Prueba de reproducibilidad de longitud de onda con lámpara de Xenón
g. Prueba ruido fotométrico a 0 A
h. Prueba de llanura de línea base.
i. Estándares e instrumentos de medida debidamente calibrados y certificados, con fecha vigente, acreditando su trazabilidad.
3.1.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Este mantenimiento se realizará al equipo cuando éste presente un daño que no permita su funcionamiento, en virtud de lo cual, identificada la falla, se procederá a la programación de la reparación, para ello se puede utilizar elementos y/o piezas necesarias para su funcionamiento, para este mantenimiento se debe tener en cuenta lo siguiente:
El proveedor sustentará la necesidad de reemplazar los repuestos necesarios para el normal funcionamiento de los equipos y realizará el diagnóstico de las partes afectadas (Ver “Obligaciones Específicas”)
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
El proveedor deberá anexar documento donde conste que garantiza los trabajos y/o servicios objeto del contrato y la calidad de los repuestos así:
· Repuestos: por un periodo mínimo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de instalación
· Mano de obra: por un periodo de mínimo tres (3) meses por el servicio de mantenimiento prestado, contados una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato.
Nota: Las condiciones de garantía deben quedar por escrito dentro el contenido de la propuesta.
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL SOPORTE TÉCNICO, SERVICIO DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTOS
El proveedor deberá garantizar como mínimo en el tiempo de garantía el suministro de los repuestos y accesorios a los equipos objeto de mantenimiento de la presente contratación.
Garantizar los servicios de mantenimiento, tanto de carácter preventivo como correctivo, que se requieran durante el tiempo de garantía los cuales serán cubiertos en la totalidad por el proveedor y sin costo para el Instituto.
El Servicio de Mantenimiento que se ofrezca debe ser prestado directamente por el personal técnico, o tecnólogo o profesional del proveedor que acrediten su idoneidad con los documentos solicitados en el ítem obligaciones específicas, en caso de presentarse inconvenientes, se deberá proceder a presentar una nueva hoja de vida con los documentos soporte para su estudio y aprobación por parte del supervisor del contrato.