## Grupo 3 (hidden)
|  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO | [8 empty] | FBS 090
03
29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  |  | Insumos plásticos
COTIZANTE 1 |  |  | Quimitrónica
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Pedro Díaz
DATOS DE CONTACTO |  |  | 5343848 - ventas@quimitronica.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-02-12
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-03-13
COTIZANTE 2 |  |  | Insolab
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Sofía Hincapié
DATOS DE CONTACTO |  |  | Teléfono: (+57) 318 4678692– (1) 7313927 e-mail: sofia.hincapie@insolab.com.co
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-01-31
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-03-01
COTIZANTE 3 |  |  | Artilab
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Nelson Murillo Pinto
DATOS DE CONTACTO |  |  | 3187350429 artilab@artilab.com.co
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-02-05
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-03-05
COTIZANTE 4 |  |  | Adequim
NOMBRE DEL CONTACTO
DATOS DE CONTACTO |  |  | Teléfono 3115971 ; Celular 3137334484 / 3136442268 / 3105042935
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-01-31
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-03-01
COTIZANTE 3 |  |  | MR y CIA SAS
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Juan Humberto Aristizabal
DATOS DE CONTACTO |  |  | juan.aristizabal@mryciasas.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-02-19
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | No indica
COTIZANTE 4 |  |  | Innovatek
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | LUZ SANABRIA
DATOS DE CONTACTO |  |  | 313 897 81 67
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-03-18
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 30 días
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und. | CANT. | Quimitrónica | Insolab | Artilab | Adequim | MyR | Innovatek | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | Placa de 96 pozos negro con fondo transparente, para la medición de capacidad antioxidante | Paquete por 100 unidades | 1 | 2037000 | [5 empty] | 2037000 | 2037000
2 | Tubos Falcon o tubo de reacción de 50 mL. Deben ser aptos para centrifugación | 200 unidades | 1 | 256000 |  | 145200 | 260000 | 30940 |  | 173035 | 173035
3 | Tubos Falcon o tubo de reacción de 15 mL. Deben ser aptos para centrifugación | 200 unidades | 1 | 108000 |  | 246400 | 220000 | 44625 |  | 154756 | 154756
4 | Puntas en rack con filtro 1-10ul | 1 caja de 10 racks | 1 | 458000 | [5 empty] | 458000 | 458000
5 | Puntas en rack y con filtro 10-100ul | 1 caja de 10 racks | 1 | 423000 | [5 empty] | 423000 | 423000
6 | Frasco de cultivo T25 con filtro, en poliestireno, esteril, libre de DNAsa, RNAsa y pirogenos. Superficie tratada. | 1 Caja x 200 unidades | 1 |  |  |  |  | 560000 |  | 560000 | 560000
7 | Placa de cultivo de 96 pozos, en poliestireno, claridad optica, superficie uniforme, fondo plano, apta para microscopía, libre de DNAse, RNAse, empaque individual, estéril, diseñanada para reducir contaminación cruzada. Marca Nest | Caja x 50 unidades | 2 |  |  |  |  | 310000 |  | 310000 | 310000
8 | Placa de cultivo de 12 pozos, en poliestireno, claridad optica, superficie uniforme, apta para microscopía, libre de DNAse, RNAse, empaque individual, estéril, diseñanada para reducir contaminación cruzada. Marca Nest | Caja x 50 unds o 50 unds | 2 |  |  |  |  | 368900 |  | 368900 | 368900
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [10 empty] | 3805791
VALOR DEL IVA | [10 empty] | 723100
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [10 empty] | 4528891
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita
#REF!

## ANEXO 3. FICHA TECNICA
Anexo 3. FICHA TÉCNICA PROCESO DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADAD - SUBASTA INVERSA SA xxxx DE 2026
OBJETO: Adquisición de equipos analíticos de laboratorio requeridos para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Alianza Estratégica SOSAGRO 4.C, correspondiente al proyecto registrado ante la Dirección de Gestión de la Investigación, identificado con código BPIN 2024000100094.
ALCANCE DEL OBJETO: El contratista deberá garantizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento, capacitación, garantía y soporte técnico de los equipos analíticos de laboratorio requeridos para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Alianza Estratégica SOSAGRO 4.C, correspondiente al proyecto registrado ante la Dirección de Gestión de la Investigación con código BPIN 2024000100094, de conformidad con las condiciones técnicas, jurídicas y económicas definidas por la entidad contratante. En cumplimiento del numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015, y partiendo de la necesidad institucional, y el objeto a contratar, se indican las especificaciones técnicas a cumplir:
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES
1 | Cromatógrafo Líquido acoplado a espectrómetro de masas LC-MS/MS | UHPLC bomba binaria | Rango de flujo | 0.001ml/min a 4ml/min
|  |  | Rango de presión | 300 a 1200 psi o cobertura superior
|  |  | Exactitud de flujo | Menor o igual 1 %
|  |  | Precisión de flujo | < 0.05% RSD
|  |  | Rango de pH | 2 a 12
|  |  | Exactitud de composición | Más o menos 0.5%
|  |  | Número de líneas de disolventes | 2
|  |  | Desgasificador | Incorporado mínimo con 2 canales
|  |  | Controles de seguridad | Sensor de fugas y sobrepresión
|  | Automuestreador termostatado | Principio de operación | Inyección del Loop
|  |  | Rango de presión | 300 a 12000 psi o cobertura superior
|  |  | Rango de volumen de inyección | 0-100uL en incrementos de 1 uL
|  |  | Linealidad de inyección | Mayor o igual a 0.9999
|  |  | Precisión de volumen de inyección | Menor o igual a 0.25% RSD
|  |  | Exactitud de volumen de inyección | Menor o igual 1 %
|  |  | Rango de temperatura del compartimiento de muestras | De 4 – 40 °C o superior
|  |  | Capacidad del compartimiento de muestras | Mínimo 150 posiciones para viales de 2mL
|  |  | Controles de seguridad | Sensor de fugas
|  | Compartimento de columna | Principio de operación | Circulación de aire forzado y/o aire quieto
|  |  | Capacidad | Mínimo 2 columnas, cada una de 300mm
|  |  | Rango de temperatura | Desde 10°C a 120°C
|  |  | Rango de presión | Desde 700 a 15000 psi o cobertura superior
|  |  | Rango de pH | 2 a 12
|  |  | Estabilidad de la temperatura | Más o menos 0.08 ºC o inferior
|  |  | Pre-heater | Si
|  |  | Sistema de enfriamiento post columna | Si
|  |  | Controles de seguridad | Sensor de fuga y alarma de vapores
|  | Detector de masas triple cuadrúpolo | Fuentes de ionización | Interfaz de Ionización por Electrospray (ESI) + Ionización Química a Presión Atmosférica (APCI)
|  |  | Rango de masas | De 5 2000 m/z o a superior
|  |  | Resolución | Ajustable de 0.7 da o menor en todo el rango (tanto en Q1 como en Q3)
|  |  | Velocidad de escaneo | 15.000 o superior da/s
|  |  | Estabilidad en masa | Deriva menor a más o menos 0.1da en 24 horas con variaciones de temperatura de más o menos 3°C
|  |  | Número de transiciones | 500 MRM/s
|  |  | Tiempo de cambio en polaridad | <20 ms
|  |  | Rango dinámico | 10 a la 6 o superior
|  |  | Sensibilidad modo positivo | 1pg de reserpina inyectada produce una relación señal ruido mayor a 5.000.000 a 1 para la transición de m/z 609 a m/z 195
|  |  | Sensibilidad modo Negativo | 1pg de cloranfenicol inyectada produce una relación señal ruido mayor a 5.000.000 a 1
|  |  | Bases de datos | Aplica
|  |  | Controles de seguridad | Vacío y temperatura en fuente de inonización. Protección de contaminación del ión y diagnóstico desde el software
|  | Método instrumental implementado | Implementación de método instrumental para la cuantificación de pesticidas en cannabis | Incluye el método instrumental instalado en funcionamiento Kit para montaje de metodología de pesticidas en cannabis (entrega de columna específica para el método, quechers y estándares)
|  | Bomba de vacio | Bomba mecánica o rotatoria y bomba turbomolecular | Aplica
|  | Generador de nitrógeno | Que cumplca para TQ ofertado | Aplica
|  | Sistema de cómputo | Probado desde fábrica para operar de manera eficiente con el sistema | Aplica
|  | Software | Debe contener software que permita el desarrollo de métodos y análisis de rutina | Aplica
|  | Sistema Regulador de Potencia (UPS) | Mínimo 10 kva | Aplica
|  | Consumibles | Entrega de kit completo de consumibles | Entrega de Kit de instalación Kit de calificación Kit para primer mantenimiento preventivo del primer año, que incluye (espectrómetro de masas incluidos sus periféricos y de la bomba y del automuestreador si aplica)
|  | Información documentada del equipo | Entrega de todos los documentos del equipo para la puesta en marcha | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales (operación y mantenimiento) que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Garantía | 12 meses mínimo | Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Instalación | Diagnóstico e instalación funcional incluyendo informes. Lugar de instalación: ITM (Medellín) | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Calificación | Incluye | Calificación de instalación (IQ): El contratista deberá realizar esta actividad y aportar evidencia del cumplimiento de todos los requisitos. Calificación operacional: Consiste en correr test de funcionamiento general, correr patrones de OFN, verificación de picos y realizar respectivas pruebas de funcionamiento. Diagnóstico: al iniciar el proceso de mantenimiento como el soporte técnico cada vez que se presente alguna novedad en el equipo.
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación y puesta en marcha del instrumento, se deberá considerar instrucción que debe cubrir las siguientes capacitaciones: | Será impartida en idioma español y realizada en el laboratorio donde se instalará el equipo y para todo el personal del laboratorio. Consta de dos capacitaciones. 1. Primera Fase: Fundamentación teórica Debe incluir los siguientes temas: Definición, clasificación y aplicaciones principales de Cromatografía. Definición, clasificación y aplicaciones principales de Detectores. Definición y aplicaciones principales de Cromatografía de Líquida con Detector Selectivos de Masas. Definición, análisis, reglas y tipos de fraccionamiento en Espectrometría de Masas. Duración: mínimo 40 horas. 2.Segunda Fase: Manejo de equipo y software. Procedimientos de limpieza. Cambios de columna. Actividades de mantenimiento a realizar por el usuario. Parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, Creación y desarrollo de métodos. Elaboración de secuencias de corrido Impresión de reportes Duración: mínimo 40 horas después de instalado el equipo. Estas capacitaciones no tendrán costo adicional.
|  | Mantenimiento | Incluir 5 mantenimientos preventivos durante 5 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Soporte técnico | Garantizar soporte técnico de manera ininterrumpida con tiempo de respuesta máximo de 24 h en días hábiles | Aplica
2 | Cromatógrafo de Gases (GC) acoplado a un detector tripl cuadrúpolo (MS/MS) y con detector de ionización de llama (FID) y detector de de conductividad térmica (TCD) GC-MS/MS-FID-TCD | Cromatógrafo de Gases - GC | Repetibilidad en tiempo de retención | <0.0008 min o mejor
|  |  | Repetibilidad en área inferior | <0.3% RSD o mejor
|  |  | Capacidad en instalación de detectores | Soportar mínimo 3 detectores incluído el masas y permitir actualizaciones posteriores sin necesidad de intervenciones por el personal de soporte
|  |  | Control electrónico integrado | Aplica
|  |  | Precisión del control de presión | ±0.3 kPa
|  |  | Modos de control de flujo | A presión constante, presión variable (rampas), flujo constante y flujo variable
|  |  | Acceso rápido y sencillo a mantenimiento y servicio | Aplica
|  |  | Test de fugas | Aplica
|  |  | Programación de eventos en el tiempo (encendido, apagado, arranque de métodos) | Aplica
|  |  | Log de errores y operación de equipo | Aplica
|  |  | Rampas de temperatura | 4 a 450 °C o mejor
|  |  | Resolución de temperatura | 0.1 °C
|  |  | Velocidad de calentamiento | 120 °C/min
|  |  | Rampas descendientes utilizando enfriamiento con línea de Nitrógeno | – 100 °C a 450 °C
|  |  | Enfriamiento del horno y rapidez medido en minutos desde su maxima temperatura | 450 °C a 50 °C en menos de 4 minutos
|  |  | Incrementos de presión | 0.01 kPa (0.001 psi)
|  |  | Variación de presión con la temperatura | max ±0.07 kPa/°C (±0.01 psi/°C)
|  |  | inyector Split/splitless para columnas capilares desde 0.18 mm hasta 0.25 mm de diámetro | Aplica
|  |  | Relación Split | 10000:1 o mejor
|  |  | Temperatura máxima en puerto de inyección SSL | 400 °C
|  |  | Rango de flujos H2 y He | Max 9 mL/min para H2 y He
|  |  | Rango ambiental de operación del CG y humedad | Hasta 3500 m sobre el nivel del mar 15 °C to 35 °C Máxima RH% 90, sin condensacióm
|  | Detector de Llama (FID) | Velocidad de adquisición | 600 Hz
|  |  | Mínimo valor detectable | < 1.2 pg C/s
|  |  | Sensibilidad | 0.03 Coulumbs/Gc
|  |  | Rango lineal | 10⁷
|  |  | Temperatura máxima programable | 425 °C o mejor
|  | Detector de Conductividad Térmica (TCD) | Temperatura máxima programable | 400 °C
|  |  | Mínimo valor detectable | <400 pg de tridecano/mL con gas de arrastre helio
|  |  | Rango lineal | 10⁵
|  | Detector de masas triplecuadrúpolo (MS/MS) | Límite de detección instrumental utilizando fuente de alta eficiencia y gas de arrastre de helio y/o hidrogeno, con 1 fg OFN. Los valores de límite de detección de OFN utilizando como gas de arrastre, deberán ser entregados a través de certificado emitido por casa matriz. | ≤0.3 fg
|  |  | Sistema de rápida recuperación de vacio | Tiempo de recuperación de vacio al realizar cambios de columna: menor o igual a 40 min Tiempo de recuperación del vacio al realizar cambio de la fuente y filamentos: menor o igual a 5 min
|  |  | Modo de ionización | Impacto electrónico (EI)
|  |  | Rango energía impacto | 0–60 eV
|  |  | Rango de corriente de emisión | Hasta 350 μA
|  |  | Filamentos dual para EI (si aplica) | Aplica
|  |  | Rango de temperatura de fuente de iones | Programable hasta 350 ˚C o mejor
|  |  | Detector Electro multiplicador | Aplica
|  |  | Rango de masas | 1.2–1.050 m/z o mejor
|  |  | Resolución de masas: Unidades de masa atómica | Seleccionable en el método con valores preestablecidos o ajuste personalizado de 0,7 a 1,5 u o en rango mayor
|  |  | Estabilidad eje de masas | Mejor que 0.1 u mayor a 24 h
|  |  | Rango dinámico eletrónico | >107
|  |  | Rate scan | 20,000 u/s o mejor
|  |  | Bomba turbo molecular dual de alta capacidad | Aplica
|  |  | Control del instrumento a través de software que maneje CG y MS | Aplica
|  |  | Fácil acceso para mantenimiento de fuente, filtro de masas y detector | Aplica
|  |  | Fácil acceso de mantenimiento para usuario para CG y MS | Aplica
|  |  | Disponibilidad de consumibles, partes y mantenimiento por mínimo 10 años garantizado. | Aplica
|  |  | Librería NIST, Wiley/NIST | Aplica
|  | Automuestrador Líquido Automuestreador Head Space (HS) Automuestreador de Microextracción en fase Sólida (SPME) | Cambio de jeringa manual entre modos de inyección líquida y HS | Cumple
|  |  | Capacidad minima para viales HS de 2 mL | Mínimo 300 posiciones
|  |  | Capacidad minima para viales de 20mL | 240
|  |  | Incubadora/agitadora para inyecciones HS | Capacidad para 6 viales de 20 mL Con rangos de temperatura entre 30–200 °C Velocidad de agitación programable entre 250–750 rpm
|  |  | Puerto de inyección con SPME | Capacidad 6 viales de 20 mL Temperatura: 30 a 200 ºC o mejor
|  |  | Profundidad de muestreo programable | Cumple
|  |  | Automuestreador líquido | Capacidad de volumen de inyección desde 0.5 μL hasta 10 mL. Volumen de inyección desde 0.5 μL a 10 mL con incrementos hasta 4 μL, según jeringa utilizada. Rango de inyección de 0,1 a 10.000 μL en pasos de 0,1 μL hasta 100 μL, y pasos de 1 μL entre 100 μL y 10 mL
|  |  | Estación de lavado hasta para 4 solventes | Aplica
|  |  | Capacidad de programar desde el software | Aplica
|  |  | Repetibilidad en área inferior | RSD <0.6% o mejor
|  |  | Control y monitoreo a través de intefase o PC | Aplica
|  |  | Indicadores LED Not Ready, Run, Service, entre otros | Aplica
|  | Software | Versión | El software debe corresponder a la última versión. El sofware debe permitir la búsqueda de compuestos químicos de manera externa.
|  |  | Análisis cualitativo y análisis cuantitativo. | El software me debe incluir sistema de deconvolución automatizado. El software debe permitir la identificación de trazas de compuestos químicos que co-eluyan en el mismo tiempo de retención de un compuesto mayoritario.
|  |  | Librerias | Instalación de NIST MS Library / Wiley/NIST MS Library (últimas versiones)
|  | Sistema de cómputo | Probado desde fábrica para operar de manera eficiente con el sistema | Aplica
|  | Sistema Regulador de Potencia (UPS) | Mínimo 10 kva | Aplica
|  | Consumibles | Entrega de kit completo de consumibles | Entrega de Kit de instalación Kit de calificación Kit para primer mantenimiento preventivo del primer año, que incluye (espectrómetro de masas incluidos sus periféricos, del puerto de inyección, de los detectores FID y TCD)
|  | Método instrumental implementado | Implementación de método instrumental para la cuantificación de pesticidas en cannabis | Incluye el método instrumental instalado en funcionamiento Kit para montaje de metodología de pesticidas en cannabis (entrega de columna específica para el método, quechers si aplica y estándares que incluye organoclorados y carbamatos)
|  | Garantía | 12 meses mínimo | Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Mantenimiento | Incluir 5 mantenimientos preventivos durante 5 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Instalación | Entregar instalado, funcional incluyendo informes. Lugar de instalación: ITM (Medellín) | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Calificación | Incluye | Calificación de instalación (IQ): El contratista deberá realizar esta actividad y aportar evidencia del cumplimiento de todos los requisitos. Calificación operacional: Consiste en correr test de funcionamiento general, correr patrones de OFN, verificación de picos y realizar respectivas pruebas de funcionamiento. Diagnóstico: al iniciar el proceso de mantenimiento como el soporte técnico cada vez que se presente alguna novedad en el equipo.
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación y puesta en marcha del instrumento, se deberá considerar instrucción que debe cubrir las siguientes capacitaciones: | Será impartida en idioma español y realizada en el laboratorio donde se instalará el equipo y para todo el personal del laboratorio. Consta de dos capacitaciones. 1. Primera Fase: Fundamentación teórica Debe incluir los siguientes temas: Definición, clasificación y aplicaciones principales de Cromatografía. Definición, clasificación y aplicaciones principales de Detectores. Definición y aplicaciones principales de Cromatografía de Gases con Detector Selectivos de Masas. Definición, análisis, reglas y tipos de fraccionamiento en Espectrometría de Masas. Duración: mínimo 40 horas. 2.Segunda Fase: Manejo de equipo y software. Procedimientos de limpieza. Cambios de columna. Actividades de mantenimiento a realizar por el usuario. Parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, Creación y desarrollo de métodos. Elaboración de secuencias de corrido Impresión de reportes Duración: mínimo 40 horas después de instalado el equipo. Estas capacitaciones no tendrán costo adicional.
|  | Información documentada del equipo | De todos los equipos | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Soporte técnico | Garantizar soporte técnico de manera ininterrumpida con tiempo de respuesta máximo de 24 h en días hábiles | Aplica
3 | Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente | Nebulizador y cámara | Nebulizador | Nebilizador concentrico de vidrio que acepte flujos entre 0.4 y 0.9 mL/min y responda adecuadamente con matrices altas en sólidos disueltos
|  |  | Cámara de nebulización | Cámara de nebulización ciclónica de quarzo de alta pureza compatible con todos los nebulizadores, refrigerada desde el software por medio de una cámara pletier (-10 a + 20 °C)
|  | Antorcha | Antorcha de Quarzo | De fácil acceso de una sola pieza con diámetro interno mínimo de 2 mm, desmontable, de fácil limpieza y sustituible.
|  | Bomba | Bomba peristática | Bomba peristática con mínimo 3 canales y 12 rodillos, controlada mediante software, con sistema de seguridad que permita identificar que las conexiones se realicen de forma adecuada
|  | Inyector | Descripción | El inyector debe ser atornillado o de conexión rápida, fabricado en quarzo, debe permitir autoalineación y contar con modos de dilución de argón en línea preestablecidos que faciliten el trabajo con muestras complejas
|  | Generador | Generador RF | Generador de RF 27 a 40 mHz diseñado para alta estabilidad del plasma. Debe trabajar en un rango de radiofrecuencias de 400 W a 1600 W.
|  | Analizador de masas | Descripción | Analizar la masa de los analitos de interés con alta eficiencia para la separación de iones, eliminando las interferencias y aumentando al confiabilidad, selectividad y sensibilidad de las determinaciones
|  |  | Rango de masas analizables | Entre 2 y 280 amu
|  |  | Rango lineal | Mayor a 10 órdenes de magnitud
|  | Consumo y control de gases | El control de gases debe realizarse por flujo másico y el consumo de ágón operando debe ser | Por debajo de 18L/min
|  |  | Controladores del flujo de gas refrigerante, auxiliar y nebulizador o según se requiera | Aplica
|  | Plasma | Capacidad de monitorear visualmente en tiempo real el estado del plasma antes y durante el análisis | Aplica
|  | Interface | Sistema de focalización | Focalización iónica, eliminación de fotones y átomos neutros.
|  |  | Las lentes iónicas | No deberán tener ningún tipo de mantenimiento asociado.
|  |  | Controles de seguridad de la interface | Debe contar con válvula controlada por software que presente bloqueo por corte de energía o consumo total de argón.
|  |  | Limpieza o cambio de conos y sampler/skimmer | Debe permitir el cambio de conos y sampler/skimmer rápidamente sin necesidad de ajustes ni calibración manual
|  | Automuestreador | Automuestreador automatizado | 120 posiciones
|  | Sistema de preparación de muestras | Digestor microondas | Sistema digestor microondas que permita la preparación de la muestra (cacao, cannabis, cáñano, café, agua y suelos). Con rotor para muestras que soporte una presión mínima de 100 bar y 300 ºC. Debe incluir un sensor infrarrojo que detecte la temperatura de las muestras. Su cavidad debe garantizar la seguridad del personal que lo opere en caso de ocurrir una reacción exotérmica.
|  | Sistema de purificación de ácidos | Sistema de purificación de ácidos por destilación automatizada | Dos unidades de destilación de cuarzo que permita la purificación de ácidos para trabajo con analizadores de masas. Los ácidos que pueden ser purificados es nitríco y clorhídrico.
|  | Software | Versión | El software debe corresponder a la última versión. Una licencia de operación conectado al equipo y tres (3) licencias mínimo para instalar en otros computadores para procesamiento de muestras.
|  | Sistema de cómputo | Probado desde fábrica para operar de manera eficiente con el sistema | Aplica
|  | Sistema Regulador de Potencia (UPS) | Mínimo 10 kva | Aplica
|  | Consumibles | Entrega de kit completo de consumibles | Entrega de Kit de instalación Kit de calificación Kit para primer mantenimiento preventivo del primer año.
|  | Método instrumental implementado | Implementación de método instrumental para la cuantificación de pesticidas en cannabis | Incluye el método instrumental instalado en funcionamiento Kit para montaje de metodología de mercurio, niquel, cobre y cadmio en cacao
|  | Garantía | 12 meses mínimo | Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Mantenimiento | Incluir 5 mantenimientos preventivos durante 5 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Instalación | Entregar instalado, funcional incluyendo informes. Lugar de instalación: ITM (Medellín) | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Calificación | Incluye | Calificación de instalación (IQ): El contratista deberá realizar esta actividad y aportar evidencia del cumplimiento de todos los requisitos. Calificación operacional: Consiste en correr test de funcionamiento general, correr patrones, verificación de cuentas y realizar respectivas pruebas de funcionamiento. Diagnóstico: al iniciar el proceso de mantenimiento como el soporte técnico cada vez que se presente alguna novedad en el equipo.
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación y puesta en marcha del instrumento, se deberá considerar instrucción que debe cubrir las siguientes capacitaciones: | Será impartida en idioma español y realizada en el laboratorio donde se instalará el equipo y para todo el personal del laboratorio. Consta de dos capacitaciones. 1. Primera Fase: Fundamentación teórica Debe incluir los siguientes temas: Definición, clasificación y aplicaciones principales de Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente. Duración: mínimo 40 horas. 2.Segunda Fase: Manejo de equipo y software. Procedimientos de limpieza. Actividades de mantenimiento a realizar por el usuario. Parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, Creación y desarrollo de métodos. Elaboración de secuencias de corrido Impresión de reportes Duración: mínimo 40 horas después de instalado el equipo. Estas capacitaciones no tendrán costo adicional.
|  | Información documentada del equipo | De todos los equipos | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Soporte técnico | Garantizar soporte técnico de manera ininterrumpida con tiempo de respuesta máximo de 24 h en días hábiles | Aplica
4 SANTANDER | Cromatografo de Gases (GC) Acoplado a Dectector Simple Cuadrúpolo (MS) con Detector de Conductividad Térmica (TCD) y Detector de Ionización de Llama (FID) GC-MS-TCD-FID | Horno | Resolución de temperatura en el horno | 0.1 °C o mejor
|  |  | Enfriamiento del horno y rapidez medido en minutos desde su maxima temperatura | 450 °C a 50 °C en menos de 4 minutos
|  |  | Control de rampas de temperatura | Mínimo 20
|  |  | Rampas descendientes utilizando enfriamiento con línea de Nitrógeno | – 100 °C a 450 °C
|  |  | Rampas de temperatura | Más 5°C por encima de la temperatura ambiente a 450 °C o mejor
|  |  | Control electrónico | De flujo y de presión del gas portador
|  |  | Repetibilidad en tiempo de retención | <0.0008 min o mejor
|  |  | Repetibilidad en área inferior | 1.0% RSD o mejor
|  |  | Velocidad de calentamiento | 120 °C/min
|  |  | Módulo de horno auxiliar que incluya válvulas, loops y columnas que permitan el análisis de gas síntesis (H2, CO, CO2, N2, O2 y CH4) | Aplica
|  | Puerto de inyección | Control electrónico integrado del flujo | Aplica
|  |  | Relación de split | 10000:1
|  |  | Capacidad de puertos de inyección | Mínimo 2
|  | Detector de Conductividad Térmica - TCD | Detector TCD (Detector de Conductividad Térmica) de conexión rápida, sin herramientas especiales y sin requerir capacitación avanzada. | Tiempo máximo de sustitución ≤ 2 minutos.
|  |  | Temperatura máxima programable | 400 °C
|  |  | Mínimo valor detectable | <400 pg de tridecano/mL con gas de arrastre helio
|  |  | Rango lineal | 10⁵
|  | Detector de Ionización de Llama - FID | Detector FID de conexión instantánea sin herramientas y sin capacitación especializada | Tiempo máximo de sustitución ≤ 2 minutos.
|  |  | Velocidad de adquisición | 600 Hz
|  |  | Mínimo valor detectable | < 1.2 pg C/s
|  |  | Sensibilidad | 0.03 Coulumbs/Gc
|  |  | Rango lineal | 10⁷
|  |  | Temperatura máxima programable | 425 °C o mejor
|  | Detector Simple Cuadrúpolo | Rango de masas | 1,2 a 1000 uma o mejor
|  |  | Velocidad de scan | Mínimo de 20000 uma por segundo o mejor
|  |  | Energía de ionización variable desde el software | Entre 10 y 200 eV o mejor.
|  |  | Temperatura de la fuente de iones | 300 °С programable o superior
|  |  | Estabilidad de masas | Más o menos 0,1 uma en 24 horas o mejor.
|  |  | Resolución | De 1 uma o mejor
|  |  | Sensibilidad en SCAN | 1 pg de OFN debe dar una relación señal/ruido de al menos 1500:1 para la señal de ion en la masa 272.
|  |  | Modo de operación | Impacto electrónico
|  |  | Sistema de vacío | Bomba turbo molecular de mínimo 250 L/segundo o mejor.
|  | Adquisición de datos | Software de plataforma unificada propio del equipо, que permita un control total todo el flujo analítico (GC, MS, preparación de muestras, reporte, cumplimiento normativo) desde un solo software. | Aplica
|  |  | Librerías | Wiley y NIST
|  |  | No permitir modificar los datos obtenidos | Aplica
|  |  | Cumplir los requerimientos normativos y de control calidad de los datos obtenidos. | Aplica
|  | Equipo de cómputo | Procesador | Core i7 o mejor
|  |  | Disco duro | Capacidad 1 tb o mejor
|  |  | Memoria principal RAM | 8 GB o mejor
|  |  | Disco duro externo de alta velocidad | 1 tb
|  |  | Manuales y CDS de configuración | Aplica
|  |  | Monitor de panel plano | 23" o mejor
|  |  | Posibilidad de acceso desde una estación remota para diagnóstico o para procesamiento de información. | Aplica
|  | Sistema Regulador de Potencia (UPS) | Mínimo 10 kva | Aplica
|  | Implementación de método instrumental | Implementación para la determinación de la composición de productos de gasificación de biomasa (gas de síntesis) | Consumbles: incluye columna, estándares (H2, CO, CO2, N2, O2 y CH4), viales, tapas, septas para HS y bolsas Tedlar
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación y puesta en marcha del instrumento, se deberá considerar instrucción que debe cubrir las siguientes capacitaciones: | Será impartida en idioma español y realizada en el laboratorio donde se instalará el equipo y para todo el personal del laboratorio. Consta de dos capacitaciones. 1. Primera Fase: Fundamentación teórica Debe incluir los siguientes temas: Definición, clasificación y aplicaciones principales de Cromatografía. Definición, clasificación y aplicaciones principales de Detectores. Definición y aplicaciones principales de Cromatografía de Gases con Detector Selectivos de Masas. Definición, análisis, reglas y tipos de fraccionamiento en Espectrometría de Masas. Duración: mínimo 40 horas. 2.Segunda Fase: Manejo de equipo y software. Procedimientos de limpieza. Cambios de columna. Actividades de mantenimiento a realizar por el usuario. Parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, Creación y desarrollo de métodos. Elaboración de secuencias de corrido Impresión de reportes Duración: mínimo 40 horas después de instalado el equipo. Estas capacitaciones no tendrán costo adicional.
|  | Instalación | Cada parte del equipo debe estar en funcionamiento. Lugar: la instalación se realizará en la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Garantía | 12 meses mínimo | Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Información documentada del equipo | De todos los equipos | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Mantenimiento | Incluir 5 mantenimientos preventivos durante 5 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Calificación | Incluye | Calificación de instalación (IQ): El contratista deberá realizar esta actividad y aportar evidencia del cumplimiento de todos los requisitos. Calificación operacional: Consiste en correr test de funcionamiento general, correr patrones de OFN, verificación de picos y realizar respectivas pruebas de funcionamiento. Diagnóstico: al iniciar el proceso de mantenimiento como el soporte técnico cada vez que se presente alguna novedad en el equipo.
5 | Cromatógrafo Líquido acoplado a un Detector de Arreglo de Diodos (HPLC-DAD) | Detector de Arreglo de Diodos (DAD) | Rango espectral | 190 a 800 nm
|  |  | Fuente de luz | Lámpara de tugsteno y deuterium
|  |  | Celda de flujo | Estándar
|  |  | Exactitud de longitud de onda | Más o menos 1 nm
|  |  | Linealidad | > 2 u.a
|  | Bomba cuaternaria | Principio | Cuaternaria
|  |  | Rango de flujo (ajustable) | 0.001–10 mL/min, con incrementos de 1 μL/min o mejor
|  |  | Presión máxima | Mayor o igual a 600 bar
|  |  | Exactitud del flujo (Accuracy) | ±0.5% o mejor
|  |  | Precisión del flujo (Precisión) | Menor o igual a 0.1 RSD o mejor
|  |  | Pulsación | Normalmente < 2,0% o mejor
|  |  | Precisión de la proporción | < 0.2% SD
|  |  | Número de líneas de disolvente | 4
|  |  | Desgasificación de disolventes | Incorporado, 4 canales
|  |  | pH | 1 a 12 o mejor
|  |  | Compatible con fase normal | Aplica
|  |  | Seguridad | Detección de fugas y monitoreo de exceso de presión
|  | Automuestreador | Principio de funcionamiento | Inyección por loop
|  |  | Presión máxima | Mayor o igual a 600 bar
|  |  | Rango de volumen de inyección | 0,01–100 μL, mínimo
|  |  | Exactitud del volumen de inyección | ±1% a 10 μL de agua o mejor
|  |  | Precisión del volumen de inyección | <0,25% RSD en área para 3 μL (cafeína en agua)
|  |  | Linealidad de inyección | R > 0,9999 (cafeína en agua)
|  |  | Tipo de inyección | Mediante mecanismo de transferencia directa
|  |  | Rango de temperatura | 4–40 °C
|  |  | Capacidad | 120 posiciones para viales de 2 mL o superior
|  |  | Características de seguridad | Detección de fugas y manejo seguro de fugas
|  |  | pH | 2 a 12 o mejor
|  |  | Compatible con fase normal | Aplica
|  | Compartimiento de columna | Principio de funcionamiento | Circulación de aire forzado y/o aire quieto
|  |  | Temperatura | Hasta 80 °C o mejor
|  |  | Estabilidad de temperatura | ±0.15 ˚C o mejor
|  |  | Precisión de la temperatura | ±0,5 °C (hasta 80 °C)
|  |  | Capacidad | Mínimo 2 columnas, cada una de 300mm
|  |  | Precalentador | Aplica
|  |  | Rango de presión | Hasta 600 bar o mejor
|  |  | pH | 2 a 12 o mejor
|  |  | Compatible con fase normal | Aplica
|  |  | Seguridad | Sensor de fugas
|  | Método instrumental implementado | Implementación de método instrumental para la cuantificación de pesticidas en aguas | Método instrumental implementado: Implementación de método instrumental para la cuantificación de pesticidas en agua Consumibles: Kit para montaje de metodología de pesticidas en aguas (incluir columna, derivatizante y estándares que incluye glifosato)
|  | Sistema de cómputo | Procesador Core i7 o mejor Disco duro Capacidad 1 tb o mejor Memoria principal RAM 8 GB o mejor Disco duro externo de alta velocidad 1 tb Manuales y CDS de configuración Monitor de panel plano 23" o mejor Posibilidad de acceso desde una estación remota para diagnóstico o para procesamiento de información | Aplica
|  | Software | Descripcion General | Software de plataforma unificada propio del equipо, que permita un control total todo el flujo analítico con mantenimiento predictivo para uso real. Entregar última versión actualizada
|  | Sistema Regulador de Potencia (UPS) | Mínimo 3 kva | Aplica
|  | Consumibles | Entrega de kit completo de consumibles | Entrega de Kit de instalación Kit de calificación Kit para primer mantenimiento preventivo del primer año, que incluye (de la bomba y del automuestreador si aplica)
|  | Información documentada del equipo | Entrega de todos los documentos del equipo para la puesta en marcha | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales (operación y mantenimiento) que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Garantía | 12 meses mínimo | Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Instalación | Diagnóstico e instalación funcional incluyendo informes. Lugar: Universidad de Amazonía (Caquetá) | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Calificación | Incluye | Calificación de instalación (IQ): El contratista deberá realizar esta actividad y aportar evidencia del cumplimiento de todos los requisitos. Calificación operacional: Consiste en correr test de funcionamiento general, correr patrones de OFN, verificación de picos y realizar respectivas pruebas de funcionamiento. Diagnóstico: al iniciar el proceso de mantenimiento como el soporte técnico cada vez que se presente alguna novedad en el equipo.
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación y puesta en marcha del instrumento, se deberá considerar instrucción que debe cubrir las siguientes capacitaciones: | Será impartida en idioma español y realizada en el laboratorio donde se instalará el equipo y para todo el personal del laboratorio. Consta de dos capacitaciones. 1. Primera Fase: Fundamentación teórica Debe incluir los siguientes temas: Definición, clasificación y aplicaciones principales de Cromatografía. Definición, clasificación y aplicaciones principales del Detector DAD. Definición y aplicaciones principales de Cromatografía de Líquida con Detector DAD. Duración: mínimo 16 horas. 2.Segunda Fase: Manejo de equipo y software. Procedimientos de limpieza. Cambios de columna. Actividades de mantenimiento a realizar por el usuario. Parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, Creación y desarrollo de métodos. Elaboración de secuencias de corrido Impresión de reportes Duración: mínimo 24 horas después de instalado el equipo. Estas capacitaciones no tendrán costo adicional.
|  | Mantenimiento | Incluir 5 mantenimientos preventivos durante 5 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Soporte técnico | Garantizar soporte técnico de manera ininterrumpida con tiempo de respuesta máximo de 24 h en días hábiles | Aplica
NOTA 1: Los equipos analíticos de laboratorio, totalmente nuevos, originales, sin uso previo, con tecnología vigente y cumpliendo las especificaciones técnicas exigidas (soporte con fichas técnicas) NOTA 2: El contratista deberá realizar capacitación técnica y operativa al personal designado por la entidad, orientada al uso adecuado, mantenimiento básico y aprovechamiento de las capacidades analíticas de los equipos. NOTA 3: El contratista deberá realizar la instalación física, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos en las instalaciones designadas por la entidad contratante, incluyendo las pruebas de aceptación y verificación de desempeño. NOTA 4: Entregar la documentación técnica, que incluya manuales de operación y mantenimiento, licencias de software, certificados de calibración, protocolos de instalación y demás documentos requeridos para su correcta operación. NOTA 5: La garantía contra defectos de fabricación por Un (1) año. Entregar carta de garantía del fabricante a la entidad. NOTA 6: Cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad industrial y ambientales aplicables en Colombia. NOTA 7: Entre la entidad y el personal DEL CONTRATISTA, no se crea ningún vínculo laboral ni administrativo, por lo tanto, los gastos por concepto de salarios, prestaciones sociales, seguridad social del personal a su cargo, transporte, etc. correrán por cuenta DEL CONTRATISTA, todo lo cual se entiende incluido en el valor de la oferta presentada. NOTA 8: El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos relacionados con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales, transporte y entrega, pérdidas, y corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el ITM no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos. NOTA 9: Los equipos objeto del contrato deberán entregarse en el lugar designado por el supervisor, los cuales serán los siguientes: En la ciudad de Medellín instalaciones del ITM Calle 54 a N°30-01 sede Fraternidad en parque I, los equipos. 1. LC-MS/MS: Cromatógrafo Líquido acoplado a espectrómetro de masas 2. GC-MS/MS-FID-TCD: Cromatógrafo de Gases (GC) acoplado a un detector triple cuadrúpolo (MS/MS) y con detector de ionización de llama (FID) y detector de de conductividad térmica (TCD) 3. ICP-MS: Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente En la Universidad Francisco de Paula Santander Sede Primavera - Av. Francisco Fernández de Contreras, Ocaña, Norte de Santander, Colombia. El equipo que se debe entregar es: 4. GC-MS-TCD-FID: Cromatógrafo de Gases (GC) Acoplado a Dectector Simple Cuadrúpolo (MS) con Detector de Conductividad Térmica (TCD) y Detector de Ionización de Llama (FID). En la Universidad de Amazonía – sede Porvenir – Caquetá. Dirección de entrega: Laboratorio 4103, Sede Porvenir, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F - Barrio Porvenir - Florencia, Caquetá, Colombia. El equipo que se debe entregar es: 5.HPLC-DAD: Cromatógrafo Líquido acoplado a un Detector de Arreglo de Diodos. El contratista será el responsable de realizar la entrega de los equipos requerido, en las Instituciones no asumirá responsabilidad por entregas realizadas a través de terceros o transportadoras. La no entrega de los equipos requeridos por la entidad en el tiempo estipulado, dará paso a que la entidad inicie los procesos jurídicos en términos de incumplimiento que considere pertinentes.

## GC-MS-FID-TCD (hidden)
4 | Cromatografo de Gases (GC) Acoplado a Dectector Simple Cuadrúpolo (MS) con Detector de Conductividad Térmica (TCD) y Detector de Ionización de Llama (FID) GC-MS-TCD-FID | Horno | Resolución de temperatura en el horno | 0.1 °C o mejor
|  |  | Enfriamiento del horno y rapidez medido en minutos desde su maxima temperatura | 450 °C a 50 °C en menos de 4 minutos
|  |  | Control de rampas de temperatura | Mínimo 20
|  |  | Rampas descendientes utilizando enfriamiento con línea de Nitrógeno | – 100 °C a 450 °C
|  |  | Rampas de temperatura | Más 5°C por encima de la temperatura ambiente a 450 °C o mejor
|  |  | Control electrónico | De flujo y de presión del gas portador
|  |  | Repetibilidad en tiempo de retención | <0.0008 min o mejor
|  |  | Repetibilidad en área inferior | 1.0% RSD o mejor
|  |  | Velocidad de calentamiento | 120 °C/min
|  |  | Módulo de horno auxiliar que incluya válvulas, loops y columnas que permitan el análisis de gas síntesis (H2, CO, CO2, N2, O2 y CH4) | Aplica
|  | Puerto de inyección | Control electrónico integrado del flujo | Aplica
|  |  | Relación de split | 10000:1
|  |  | Capacidad de puertos de inyección | Mínimo 2
|  | Detector de Conductividad Térmica - TCD | Detector TCD (Detector de Conductividad Térmica) de conexión rápida, sin herramientas especiales y sin requerir capacitación avanzada. | Tiempo máximo de sustitución ≤ 2 minutos.
|  |  | Temperatura máxima programable | 400 °C
|  |  | Mínimo valor detectable | <400 pg de tridecano/mL con gas de arrastre helio
|  |  | Rango lineal | 10⁵
|  | Detector de Ionización de Llama - FID | Detector FID de conexión instantánea sin herramientas y sin capacitación especializada | Tiempo máximo de sustitución ≤ 2 minutos.
|  |  | Velocidad de adquisición | 600 Hz
|  |  | Mínimo valor detectable | < 1.2 pg C/s
|  |  | Sensibilidad | 0.03 Coulumbs/Gc
|  |  | Rango lineal | 10⁷
|  |  | Temperatura máxima programable | 425 °C o mejor
|  | Detector Simple Cuadrúpolo | Rango de masas | 1,2 a 1000 uma o mejor
|  |  | Velocidad de scan | Mínimo de 20000 uma por segundo o mejor
|  |  | Energía de ionización variable desde el software | Entre 10 y 200 eV o mejor.
|  |  | Temperatura de la fuente de iones | 300 °С programable o superior
|  |  | Estabilidad de masas | Más o menos 0,1 uma en 24 horas o mejor.
|  |  | Resolución | De 1 uma o mejor
|  |  | Sensibilidad en SCAN | 1 pg de OFN debe dar una relación señal/ruido de al menos 1500:1 para la señal de ion en la masa 272.
|  |  | Sensibilidad en SIM | 100 fg de OFN, IDL ≤ 10 fg para m/z 272 para 8 inyecciones demostrada en el sitio de instalación
|  |  | Modo de operación | Impacto electrónico
|  |  | Sistema de vacío | Bomba turbo molecular de mínimo 250 L/segundo o mejor.
|  |  | Cambio de columna, filamento y reemplazo del sistema de ionización sin realizar venteo en el equipo. | Aplica
|  | Adquisición de datos | Software de plataforma unificada propio del equipо, que permita un control total todo el flujo analítico (GC, MS, preparación de muestras, reporte, cumplimiento normativo) desde un solo software. | Aplica
|  |  | Librerías | Wiley y NIST
|  |  | No permitir modificar los datos obtenidos | Aplica
|  |  | Cumplir los requerimientos normativos y de control calidad de los datos obtenidos. | Aplica
|  | Equipo de cómputo | Procesador | Core i7 o mejor
|  |  | Disco duro | Capacidad 1 tb o mejor
|  |  | Memoria principal RAM | 8 GB o mejor
|  |  | Disco duro externo de alta velocidad | 1 tb
|  |  | Manuales y CDS de configuración | Aplica
|  |  | Monitor de panel plano | 23" o mejor
|  |  | Posibilidad de acceso desde una estación remota para diagnóstico o para procesamiento de información. | Aplica
|  | Sistema Regulador de Potencia (UPS) | Mínimo 10 kva | Aplica
|  | Implementación de método instrumental | Implementación para la determinación de la composición de productos de gasificación de biomasa (gas de síntesis) | Consumbles: incluye columna, estándares (H2, CO, CO2, N2, O2 y CH4), viales, tapas, septas para HS y bolsas Tedlar
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación y puesta en marcha del instrumento, se deberá considerar instrucción que debe cubrir las siguientes capacitaciones: | Será impartida en idioma español y realizada en el laboratorio donde se instalará el equipo y para todo el personal del laboratorio. Consta de dos capacitaciones. 1. Primera Fase: Fundamentación teórica Debe incluir los siguientes temas: Definición, clasificación y aplicaciones principales de Cromatografía. Definición, clasificación y aplicaciones principales de Detectores. Definición y aplicaciones principales de Cromatografía de Líquida con Detector Selectivos de Masas. Definición, análisis, reglas y tipos de fraccionamiento en Espectrometría de Masas. Duración: mínimo 40 horas. 2.Segunda Fase: Manejo de equipo y software. Procedimientos de limpieza. Cambios de columna. Actividades de mantenimiento a realizar por el usuario. Parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, Creación y desarrollo de métodos. Elaboración de secuencias de corrido Impresión de reportes Duración: mínimo 40 horas después de instalado el equipo. Estas capacitaciones no tendrán costo adicional.
|  | Instalación | Cada parte del equipo debe estar en funcionamiento. Lugar: la instalación se realizará en la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Garantía | 12 meses mínimo | Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Información documentada del equipo | De todos los equipos | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Mantenimiento | Incluir 5 mantenimientos preventivos durante 5 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Calificación | Incluye | Calificación de instalación (IQ): El contratista deberá realizar esta actividad y aportar evidencia del cumplimiento de todos los requisitos. Calificación operacional: Consiste en correr test de funcionamiento general, correr patrones de OFN, verificación de picos y realizar respectivas pruebas de funcionamiento. Diagnóstico: al iniciar el proceso de mantenimiento como el soporte técnico cada vez que se presente alguna novedad en el equipo.

## HPLC-DAD (hidden)
5 | Cromatógrafo Líquido acoplado a un Detector de Arreglo de Diodos (HPLC-DAD) | Detector de Arreglo de Diodos (DAD) | Rango espectral | 190 a 800 nm
Frecuencia de adquisición de datos
|  |  | Fuente de luz | Lámpara de tugsteno y deuterium
|  |  | Celda de flujo | Estándar
|  |  | Exactitud de longitud de onda | Más o menos 1 nm
|  |  | Linealidad | > 2 u.a
|  | Bomba cuaternaria | Principio | Cuaternaria
|  |  | Rango de flujo (ajustable) | 0.001–10 mL/min, con incrementos de 1 μL/min o mejor
|  |  | Presión máxima | Mayor o igual a 600 bar
|  |  | Exactitud del flujo (Accuracy) | ±0.1%
|  |  | Precisión del flujo (Precisión) | Menor o igual a 0.1 RSD o mejor
|  |  | Pulsación | Normalmente < 2,0% o mejor
|  |  | Precisión de la proporción | < 0.2% SD
|  |  | Número de líneas de disolvente | 4
|  |  | Desgasificación de disolventes | Incorporado, 4 canales
|  |  | pH | 1 a 12 o mejor
|  |  | Compatible con fase normal | Aplica
|  |  | Seguridad | Detección de fugas y monitoreo de exceso de presión
|  | Automuestreador | Principio de funcionamiento | Inyección por loop
|  |  | Presión máxima | Mayor o igual a 600 bar
|  |  | Rango de volumen de inyección | 0,01–100 μL, mínimo
|  |  | Exactitud del volumen de inyección exactitud | ±0,5% a 50 μL y ±1% a 10 μL de agua
|  |  | Precisión del volumen de inyección | <0,25% RSD en área para 3 μL (cafeína en agua)
|  |  | Linealidad de inyección | R > 0,9999 (cafeína en agua)
|  |  | Tipo de inyección | Mediante mecanismo de transferencia directa
|  |  | Rango de temperatura | 4–40 °C
|  |  | Capacidad | 120 posiciones para viales de 2 mL o superior
|  |  | Características de seguridad | Detección de fugas y manejo seguro de fugas
|  |  | pH | 2 a 12 o mejor
|  |  | Compatible con fase normal | Aplica
|  | Compartimiento de columna | Principio de funcionamiento | Circulación de aire forzado y/o aire quieto
|  |  | Temperatura | Hasta 80 °C o mejor
|  |  | Estabilidad de temperatura | ±0.15 ˚C o mejor
|  |  | Precisión de la temperatura | ±0,5 °C (hasta 80 °C)
|  |  | Capacidad | Mínimo 2 columnas, cada una de 300mm
|  |  | Precalentador | Aplica
|  |  | Rango de presión | Hasta 600 bar o mejor
|  |  | pH | 2 a 12 o mejor
|  |  | Compatible con fase normal | Aplica
|  |  | Seguridad | Sensor de fugas
|  | Método instrumental implementado | Implementación de método instrumental para la cuantificación de pesticidas en aguas | Método instrumental implementado: Implementación de método instrumental para la cuantificación de pesticidas en agua Consumibles: Kit para montaje de metodología de pesticidas en aguas (incluir columna, derivatizante y estándares que incluye glifosato)
|  | Sistema de cómputo | Procesador Core i7 o mejor Disco duro Capacidad 1 tb o mejor Memoria principal RAM 8 GB o mejor Disco duro externo de alta velocidad 1 tb Manuales y CDS de configuración Monitor de panel plano 23" o mejor Posibilidad de acceso desde una estación remota para diagnóstico o para procesamiento de información | Aplica
|  | Software | Descripcion General | Software de plataforma unificada propio del equipо, que permita un control total todo el flujo analítico con mantenimiento predictivo para uso real. Entregar última versión actualizada
|  | Sistema Regulador de Potencia (UPS) | Mínimo 3 kva | Aplica
|  | Consumibles | Entrega de kit completo de consumibles | Entrega de Kit de instalación Kit de calificación Kit para primer mantenimiento preventivo del primer año, que incluye (de la bomba y del automuestreador si aplica)
|  | Información documentada del equipo | Entrega de todos los documentos del equipo para la puesta en marcha | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales (operación y mantenimiento) que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Garantía | 12 meses mínimo | Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Instalación | Diagnóstico e instalación funcional incluyendo informes. Lugar: Universidad de Amazonía (Caquetá) | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Calificación | Incluye | Calificación de instalación (IQ): El contratista deberá realizar esta actividad y aportar evidencia del cumplimiento de todos los requisitos. Calificación operacional: Consiste en correr test de funcionamiento general, correr patrones de OFN, verificación de picos y realizar respectivas pruebas de funcionamiento. Diagnóstico: al iniciar el proceso de mantenimiento como el soporte técnico cada vez que se presente alguna novedad en el equipo.
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación y puesta en marcha del instrumento, se deberá considerar instrucción que debe cubrir las siguientes capacitaciones: | Será impartida en idioma español y realizada en el laboratorio donde se instalará el equipo y para todo el personal del laboratorio. Consta de dos capacitaciones. 1. Primera Fase: Fundamentación teórica Debe incluir los siguientes temas: Definición, clasificación y aplicaciones principales de Cromatografía. Definición, clasificación y aplicaciones principales del Detector DAD. Definición y aplicaciones principales de Cromatografía de Líquida con Detector DAD. Duración: mínimo 16 horas. 2.Segunda Fase: Manejo de equipo y software. Procedimientos de limpieza. Cambios de columna. Actividades de mantenimiento a realizar por el usuario. Parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, Creación y desarrollo de métodos. Elaboración de secuencias de corrido Impresión de reportes Duración: mínimo 24 horas después de instalado el equipo. Estas capacitaciones no tendrán costo adicional.
|  | Mantenimiento | Incluir 5 mantenimientos preventivos durante 5 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Soporte técnico | Garantizar soporte técnico de manera ininterrumpida con tiempo de respuesta máximo de 24 h en días hábiles | Aplica