Formato No. 05 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Señores,

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

Carrera 11 No. 27 - 27.

Tunja.

OBJETO: “[Colocar objeto del proceso]

Estimados señores:

en mi calidad de representante legal de “[Nombre del Proponente]” o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”, manifiesto que ejecutare el objeto del proceso de acuerdo a las siguientes:

En virtud del desarrollo del objeto contractual, se deberá cumplir por parte del contratista las siguientes especificaciones:

GRUPO 1. Calibración y calificación de tecnologías biomédicas:

Calibración

| ITEM | DESCRIPCIÓN | SERVICIO | MAGNITUD | INCERTIDUMBRE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termohigrómetro digital con tres puntos de temperatura ambiente 15 °C, 20°C ,30 °C sensor externo 15 °C, 20°C ,30°C, Humedad relativa 40%-75% | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Temperatura y humedad relativa | <= 0,47 °C <= 1% HR | 174 |
| 2 | Micropipeta desde 1µl a 1000µl | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Volumen | <= 40 nL | 11 |  |
| 3 | Anemómetro a cuatro puntos 0,01cmH2O -0,06cmH2O - 0,1cmH2O - 0,2 cmH2O 0,2m/s - 0,6m/s - 1m/s - 1,2 m/s | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Velocidad | - | 1 |  |
| 4 | Datalogger, así: Temperatura: -30°C, -15°C, -5°C, 2° C, 20°C y 40°C Humedad relativa: 30%, 50% y 80% | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Temperatura y humedad relativa | <= 0,47 °C <= 1% HR | 3 |  |
| 5 | Datalogger, así: Temperatura: -40°C, -35°C, -30°C, -20°C, -18°C, -10°C, 0°C, 2° C, 5°C, 8°C, 30 °C, 32°C,34 °C, 37°C, 50°C,55°C, 60°C, 121°C, 134 °C | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Temperatura | 0,47 °C | 10 |  |
| 5 | Datalogger, así: Temperatura: -40°C,-35°C, -30°C, -20°C,-18°C, -10°C, 0°C, 2° C, 5°C, 8°C, 30 °C, 32°C,34 °C, 37°C, 50°C,55°C, 60°C, 121°C, 134 °C Presión: 1 bar, 1.6 bar,2 bar, 2.4 bar, 2,6 bar, 3 bar | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Temperatura y presión | 0,47 °C 5.7 Pa (0.0083 psi) | 2 |  |
| 6 | Masas patrón clase M1 (20 Kg, 20 Kg, 20 kg, 20 kg, 20 kg, 10 Kg, 10 Kg) | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Masa | 0,10 g | 1 |  |
| 7 | Masas patrón clase F1 (2 Kg, 2 Kg, 1 K, 500 g, 200 g, 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 20 g, 10 g, 2 g, 2 g, 1 g, 500 mg, 200 mg, 200 mg, 100 mg, 50 mg, 20 mg, 20 mg, 20 mg, 10 mg, 5 mg, 2 mg, 2 mg, 1 mg) | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Masa | 3,3 mg | 1 |  |
| 8 | Tacómetro a cinco puntos 1000rpm 1500rpm 2500rpm 3000rpm 4000rpm | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Ciclos | - | 1 |  |
| 9 | Simulador Fluke PROSIM 8(ECG/PULSOXIMETRIA/NIBP) | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | - | - | 1 |  |
| 10 | Simulador VT-PLUS | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | - | - | 1 |  |
| 11 | Multímetro Fluke Modelo 79 | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | - | - | 1 |  |
| 12 | Simulador ECG BIOTEK | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | - | - | 1 |  |
| 13 | Analizador de incubadoras (INCUI) Fluke | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | - | - | 1 |  |
| 14 | Analizador de electrocirugía QA-ES-III | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | - | - | 1 |  |
| 15 | Analizador de desfibrilación (IMPULSE 7000) Fluke | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | - | - | 1 |  |
| 16 | Analizador de seguridad eléctrica (DYNATECH NEVADA) | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | - | - | 1 |  |
| 17 | Termómetro infrarrojo en cinco puntos en rango de -5°C, 0°C, 2°C, 5°C, 8°C | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Temperatura | <= 1°C | 2 |  |
| 18 | Termómetro digital a tres puntos 2°C ,5°C, 8°C | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Temperatura | 0,23° C | 60 |  |
| 19 | Termómetro digital a tres puntos 34°C, 36°C, 38°C | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Temperatura | 0,43 °C | 10 |  |
| 20 | Termómetro digital a tres puntos -22°C , -18°C, -10°C | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Temperatura | 0,053 °C | 10 |  |
| 21 | Manómetros 0, 0.25, 0.50, 0.75,1.0, 2 inH2O | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Presión | - | 9 |  |
| 22 | Bascula (pesa pañal) 5kg | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Masa | 2,1 ✕ 10-6 | 22 |  |
| 23 | Bascula (pesa bebé) 20 kg | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Masa | 3,3 x 10-6 | 23 |  |
| 24 | Bascula 200kg | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Masa | 5,0 x 10-5 | 92 |  |
| 25 | Bascula 201kg -500kg | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Masa | 8,4 ✕ 10-5 | 8 |  |
| 26 | Balanza analítica (0.001g-220 g) | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Masa | 2,6 x 10-6 | 1 |  |
| 27 | Esfingomanómetros con amplio rango de medición | Laboratorio Acreditado por ONAC o ente acreditador internacional como NVLAP u otros | Presión | 0,081 kPa (0,61 mmHg) | 89 |  |
| 28 | Monitor de Oxigeno Modelo: MEDAIR 2200 | - | Analiza concentración de O2 Miden la pureza del oxígeno suministrado en red. | - | 1 |  |
| 29 | Luminómetro | Trazabilidad | - | - | 3 |  |

Calificación

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabina de flujo laminar OQ (Calificación Operacional) PQ (Calificación de desempeño) semestral | 4 | Revisar el Anexo (1) IB-PT-08 CALIFICACIÓN DE EQUIPOS |
| 2 | Cabina de bioseguridad OQ (Calificación Operacional) PQ (Calificación de desempeño) semestral | 8 | Revisar el Anexo (1) IB-PT-08 CALIFICACIÓN DE EQUIPOS |
| 3 | Sistema HVAC IQ (Calificación de instalación) OQ (Calificación Operacional) PQ (Calificación de desempeño) | 3 | Revisar el Anexo (2) SF-CAMP-PT-07 |
| 4 | Mapeo térmico | 1 | Revisar el Anexo (3) IB-PT-06 MAPEO TERMICO |
| 5 | Autoclave a vapor (250L) OQ (Calificación Operacional) PQ (Calificación de desempeño) | 3 | Revisar el Anexo (1) IB-PT-08 CALIFICACIÓN DE EQUIPOS |
| 6 | Autoclave a vapor (150L) OQ (Calificación Operacional) PQ (Calificación de desempeño) | 1 | Revisar el Anexo (1) IB-PT-08 CALIFICACIÓN DE EQUIPOS |
| 7 | Esterilizador Óxido de Etileno (50L) OQ (Calificación Operacional) PQ (Calificación de desempeño) | 1 | Revisar el Anexo (1) IB-PT-08 CALIFICACIÓN DE EQUIPOS |

Cronograma de actividades calibración:

Cronograma de actividades calificación:

Condiciones generales de Grupo 1:

- En caso tal que la calibración de los equipos requiera ser ejecutada en laboratorio de calibración del contratista, este será el responsable de los costos asociados al transporte de los equipos hacia el laboratorio y el retorno a la Institución. En caso de que la calibración o calificación sea en las instalaciones del Hospital, el contratista asumirá los costos transporte de equipos patrón y viáticos del personal que sea requerido y demás costos logísticos y operativos.

- A partir del día de recepción de los equipos en las instalaciones del contratista, este contará con un plazo máximo de siete (7) días calendario para retornarlos a la Institución, debidamente calibrados.

- En cada uno de los equipos a los cuales se le ejecute la calibración, debe instalarse un sello de calibración. Para el caso de termómetros y termohigrómetros, el sello debe ser en material duro y pegado a la sonda.

- Luego de ejecutada cada actividad de calibración, el contratista tendrá 7 días calendario para la entrega de los informes o reportes correspondientes debidamente diligenciados y firmados.

- Si durante el proceso de revisión de informes por parte del Hospital se identifican errores, el contratista tendrá un (1) día hábil para enviar los informes con las correcciones a que haya lugar.

- Los manómetros deberán ser calibrados exclusivamente en sitio, en las instalaciones del Hospital, con el fin de evitar la indisponibilidad o parada prolongada de los equipos asociada a su traslado y tiempos de calibración en laboratorio.

- En cada uno de los equipos a los cuales se le ejecute el proceso de calificación, debe instalarse un sticker o sello de calificación.

- Luego de ejecutada cada actividad de calificación, el contratista tendrá diez (10) días calendario para la entrega de los informes correspondientes debidamente diligenciados y firmados.

- El personal responsable de la ejecución, revisión y aprobación de las calificaciones y calibraciones debe contar certificación de formación asociada a la calificación y/o calibración de equipos, para lo cual, deberán presentar hoja de vida, tarjeta profesional, certificaciones de experiencia y certificación de formación en la calibración y calificación de los equipos objeto del proceso.

Atentamente,

Firma (Firma del Proponente o de su representante legal):

Nombre del proponente:

Nit. o C.C.:

Representante legal (en caso de ser persona jurídica):

Cedula del Representante legal (en caso de ser persona jurídica):

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico: