## LISTADO DE EQUIPOS
ANEXO 1 - LISTADO DE EQUIPOS BIOMEDICOS- PROCESO DE COMPRA
OBJETO DEL PROCESO |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 29 DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.805 DE 2019 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FECHA DE COTIZACIÓN
VIGENCIA DE LA COTIZACION |  |  | 60 DiIAS |  |  | TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO |  | 60-90 DIAS
NOMBRE DEL COTIZANTE (PROVEEDOR) |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | NIT
INFORMACIÓN Decreto 1860 de 2021 | ESCRIBA EL TAMAÑO DE EMPRESA CONFORME A CÁMARA DE COMERCIO (MIPYMES O GRAN EMPRESA) |  |  | ¿ES EMPRENDIMIENTO? (SI/NO) |  | ¿EMPRESA DE MUJERES? (SI/NO) |  | SU EMPRESA INCLUYE: sujetos de especial protección constitucional (SI/NO, cuáles)
PERSONA CONTACTO: |  |  |  |  | TELEFONO DE CONTACTO: |  |  | EMAIL:
GRUPO | ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | CANT | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | VALOR UNITARIO | IVA (el valor que corresponda) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | OBSERVACIONES O COMENTARIOS
1 | 1 | 48101500 | HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL | 2
2 | 2 | 42183000 | CAMARA RETINAL | 1
3 | 3 | 42183000 | OFTALMOSCOPIO DIRECTO RETINOSCOPIO Y TRANSILUMINADOR | 1
4 | 4 | 42183000 | OFTALMOSCOPIO BONOCULAR INDIRECTO | 1
5 | 5 | 42183000 | MULTIDIAGNOSTICO | 1
6 | 6 | 42183000 | JUEGO DE LENTES | 1
7 | 7 | 42183000 | LENSOMETRO | 1
8 | 8 | 42183000 | CAJA DE PRUEBA | 1
9 | 9 | 42183000 | UNIDAD DE REFRACCION | 1
10 | 10 | 42183000 | PANTALLA DE AGUDEZA VISUAL | 1
11 | 11 | 42201700 | ECOGRAFO ESTACIONARIO - URO/GINECO/CX GRAL | 1
12 | 12 | 42181600 | HOLTER - PRESION ARTERIAL | 1
13 | 13 | 42181713 | HOLTER - CARDIACO | 1
14 | 14 | 42181701 | ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES | 1
15 | 15 | 42181901 | MONITOR FETAL | 1
16 | 16 | 42181901 | DOPPLER FETAL | 1
17 | 17 | 42191800 | CAMILLA UROLOGICA / GINECOLOGICA | 1
|  |  | TOTAL | 18
VALOR TOTAL COTIZACION | [8 empty] | 0
NOTAS PARA EL PROVEEDOR
Se aclara a los proveedores interesados que la presente solicitud se trata de una invitacion de compra y que esto genera compromisos contractuales para la entidad.
Con el diligenciamiento y firma de este formato, el cotizante certifica que cumple con el cien por ciento (100 %) de las descripciones técnicas contenidas en la presente solicitud de cotización. La cotización incluye las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de bien y/o servicio correspondiente, y los costos de las pólizas.
En la presente cotización se deberán Incluir todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
Firma del representante legal / Delegado
Dirección:
Teléfono

## ITEM 1
GRUPO 1. HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Imagen solo para referencia visual del elemento no constituye información comercial del producto.
1. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
1.1 CONDICIONES GENERALES | 1.1.1 | Voltaje 110 voltios / 50-60 Hz
| 1.1.2 | Tiempos de cocción graduables
| 1.1.3 | Caja en acero inoxidable
| 1.1.4 | Potencia mínima de 1000 watts
| 1.1.5 | Dimensiones Largo 57cm x fondo 52cm x alto 36cm +- 5cm
| 1.1.6 | Peso de 20 kg +- 5Kg
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
48 |  | 10 | 15 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
1.2. CONDICIONES DEL SERVICIO | 1.2.1 Garantía 1 año. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud de la Subred a la que va dirigido.
1.2.2 Tiempo de respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 24 horas
1.2.3 El oferente garantiza que en los casos en donde los daños de los bienes se deban a causas diferentes al mal uso, se soportará el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
1.2.4 Mantenimiento preventivo El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo (1) mantenimiento preventivo cada 6 meses a cada uno de los elementos de mobiliario. El cronograma de mantenimiento del mobiliario será suministrado en el momento de la entrega a la Subred asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
1.2.5 Mantenimiento correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los elementos de mobiliario durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro e instalación de repuestos sin costo alguno para la Subred cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.

## ITEM 2
GRUPO 2. CAMARA RETINAL
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMARA RETINAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Una cámara retinal (o retinógrafo) es un dispositivo médico especializado que se utiliza para tomar fotografías digitales de alta resolución de la retina, la capa de tejido sensible a la luz ubicada en la parte posterior del ojo.
2. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
2.1 CONDICIONES GENERALES | 2.1.1 | No midiatrica
| 2.1.2 | Campo visual amplio de 40° grados
| 2.1.3 | Función de enfoque automático y manual
| 2.1.4 | Iluminación tipo LED
| 2.1.5 | Resolución de la cámara de minimo 12 mpx
| 2.1.6 | Zoom digital
Modo de captura de imágenes
| 2.1.7 | Sistema de Filtros: Libre de rojos, Cobalto, Autoflorescencia del Fondo (FAF)
| 2.1.8 | Rango de enfoque -20D a +20D
| 2.1.9 | Tamaño Pupilar Minimo de 3mm
| 2.1.10 | Pantalla LCD-TFT Minimo 4"
| 2.1.11 | Reestimiento antidestellos
Resolución Óptica
| 2.1.12 | Minimo 7,3 µm
Conectividad
| 2.1.13 | USB
| 2.1.14 | WIFI
| 2.1.15 | Sistema de interconexión a PC
Formato de datos
| 2.1.16 | JPEG
| 2.1.17 | MPEG
| 2.1.18 | DICOM
| 2.1.19 | Con sistema de análisis y almacenamiento digital de imágenes de mínimo 16G
| 2.1.20 | Sistema de interconexión a para transferecia y Visualización de imágenes
Fuente de alimentación
| 2.1.21 | 110-120 V/ 60 Hz
| 2.1.22 | Batería recargable
| 2.1.23 | Mesa electrica 110V, con switch de contro de altura, con ruedas, sistema de freno, puerto de conexión AC.
| 2.1.24 | Maletin de almacenamiento y/o transporte
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 30 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
2.2 GARANTIA | 2.2.1. 2 AÑOS
2.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
2.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
2.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
2.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
2.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
2.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
2.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
2.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 3
GRUPO 3. OFTALMOSCOPIO DIRECTO RETINOSCOPIO Y TRANSILUMINADOR
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
OFTALMOSCOPIO DIRECTO RETINOSCOPIO Y TRANSILUMINADOR
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un instrumento óptico portátil, similar a una linterna pequeña, que los profesionales de la salud utilizan para examinar el interior del ojo, específicamente el fondo de ojo
3. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
3.1 CONDICIONES GENERALES |  | GENERALIDADES
| 3.1.1 | Transformador de pared
| 3.1.2 | Dos mangos
| 3.1.3 | Intensidad de luz regulable
| 3.1.4 | Alimentación: 110-120 VAC, 50/60 Hz
| 3.1.5 | Sistema de seguridad para cabezales
OFTALMOSCOPIO COAXIAL
| 3.1.6 | Con minimo 28 lentes: de -25 a +40 dioptrias
| 3.1.7 | Filtro polariazdor lineal
| 3.1.8 | Filtro exento de rojo
| 3.1.9 | Filtro azul cobalto
| 3.1.10 | Sistema de óptica coaxial
| 3.1.11 | Con al menos 6 diafragmas diferentes
| 3.1.12 | Luz LED
RETINOSCOPIO
| 3.1.13 | Lámpara luz LED o Halógena
| 3.1.14 | Sistema de facil manipulación para enfoque, amplitud y rotación de banda
| 3.1.15 | Filtro polarizado
| 3.1.16 | Rotación de banda de 360 °
TRANSILUMINADOR
| 3.1.17 | Luz LED
| 3.1.18 | Fibra Óptica
| 3.1.19 | Esterilizable
| 3.1.20 | Maletin de almacenamiento y/o transporte
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 30 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
3.2 GARANTIA | 3.2.1. 2 AÑOS
3.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
3.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
3.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
3.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
3.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
3.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
3.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
3.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 4
GRUPO 4. OFTALMOSCOPIO BONOCULAR INDIRECTO
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
OFTALMOSCOPIO BONOCULAR INDIRECTO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un instrumento especializado utilizado por oftalmólogos y otros profesionales de la salud visual para realizar un examen exhaustivo del fondo de ojo, incluyendo la retina periférica, el nervio óptico y los vasos sanguíneos.
4. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
4.1 CONDICIONES GENERALES |  | Generalidades
| 4.1.1 | Capacidad de examinar pacientes con pupilas de menos de 2 mm.
| 4.1.2 | Sistema optico Esteroscopico
| 4.1.3 | Soporte de cabeza ergonomico, ajustable y acolchado
| 4.1.4 | Espejo con control de inclinacion
Filtros
| 4.1.5 | Azul, libre de rojo, difusor, neutral, ambar.
| 4.1.6 | Filtro UV/IR integrado.
| 4.1.7 | Control para la inclinación del espejo.
| 4.1.8 | Ajuste de intensidad de la luz.
Control para distancia:
| 4.1.9 | Distancia Interpupilar : de (47 - 52 mm) a ( 74 - 75mm).
Lampara
| 4.1.10 | LED
Regulador de intensidad
| 4.1.11 | Alto - bajo - Apagado
| 4.1.12 | Alimentacion
| 4.1.13 | 110-120V / 50-60Hz
Batería
| 4.1.14 | Recargable
| 4.1.15 | Indicador de carga
Peso
| 4.1.16 | Maximo 600gr
Accesorios
| 4.1.17 | Cargador de bateria
| 4.1.18 | Una (1) Bateria de repuesto
| 4.1.19 | Maletin de almacenamiento y/o transporte
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 30 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
4.2 GARANTIA | 4.2.1. 2 AÑOS
3.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
4.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
4.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
4.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
4.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
4.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
4.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
4.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 5
GRUPO 5. MULTIDIAGNOSTICO
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MULTIDIAGNOSTICO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un instrumento especializado aplicado a la oftalmología, generalmente se refiere a equipos o estaciones de trabajo que combinan varias funciones de detección y medición ocular en una sola máquina.
5. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
5.1 CONDICIONES GENERALES |  | FUNCIONES - EXAMENES MINIMO:
| 5.1.1 | Paquimetria
| 5.1.2 | Queratometria
| 5.1.3 | Refractometria
| 5.1.4 | Tonometria
| 5.1.5 | Análisis de ojo seco.
| 5.1.6 | Topografia (Adjuntar modelo de informe topografico)
| 5.1.7 | Alineación automatica de XYZ
| 5.1.8 | Pantalla táctil LCD a color mínimo de 10" a color
| 5.1.9 | Enfoque automático o autocorrección
PODER REFRACTIVO SPH
| 5.1.10 | Poder Refractivo Esferico desde -20D a 20D +/-5D
| 5.1.11 | Poder Refractivo Cilindrico desde 0D a 10D +/-10D
| 5.1.12 | Resolución de refraccion minimo 0.1°
| 5.1.13 | Eje de refraccion dese 0 a 180° +/-1
MEDICION CORNEAL
| 5.1.14 | Radio de curvatura 5mm a 10mm +/-3mm
| 5.1.15 | Eje astigmatico 0 - 180°
| 5.1.16 | Discos de Plácido con minimo 19 anillos
| 5.1.17 | Medicion de espesor Corneal
| 5.1.18 | Medicion de forma de la Cornea
| 5.1.19 | Medicion de radio de curvatura de la Cornea
| 5.1.20 | Medicion de diametro interpupilar
TONOMETRO
| 5.1.21 | Rango de medicon intraocular 1 - 60mmHg
CONECTIVIDAD
| 5.1.22 | Conectividad USB y WIFI
| 5.1.23 | Transferencia de imagenes JPG, MPEG, DICOM
| 5.1.24 | Colocación sobre mesa.
| 5.1.25 | PC externa o PC integrado todo en uno
ALIMENTACION
| 5.1.26 | Requerimiento eléctrico: 120V/60Hz
ACCESORIOS
| 5.1.27 | Impresora térmica incorporada
| 5.1.28 | Cartucho Según marca y modelo
| 5.1.29 | Minimo cinco (5) Paquete de Papel
| 5.1.30 | Impresora externa para impresión de mapas
| 5.1.31 | Mesa electrica 110V, con switch de control de altura, con ruedas, sistema de freno, puerto de conexion AC.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 30 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
5.2 GARANTIA | 5.2.1. 2 AÑOS
5.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
5.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
5.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
5.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
5.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
5.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
5.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
5.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 6
GRUPO 6. JUEGO DE LENTES
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
JUEGO DE LENTES
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un instrumento esencial utilizado por oftalmólogos y optómetras para realizar exámenes visuales completos y determinar la prescripción óptica exacta de un paciente.
6. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
6.1 CONDICIONES GENERALES |  | Juego de lentes para Fondo de ojo que incluya:
Lente de 20 Dioptrias
| 6.1.1 | Magnificación: 2,1x
| 6.1.2 | Campo Visual Estático: 46°
| 6.1.3 | Abertura: 48mm
| 6.1.4 | Material: vidrio
| 6.1.5 | Aro de aluminio
Lente de 60 Dioptrias:
| 6.1.6 | Magnificación: 0.99x
| 6.1.7 | Campo Visual Estático: 88°
| 6.1.8 | Distancia Focal: 9,8 mm
| 6.1.9 | Abertura: 29,1mm
| 6.1.10 | Material: vidrio
| 6.1.11 | Aro de aluminio
Lente de 78 Dioptrias:
| 6.1.12 | Magnificación: 0.93x
| 6.1.13 | Campo Visual Estático: 84°
| 6.1.14 | Distancia Focal: 8 mm
| 6.1.15 | Abertura: 29,1mm
| 6.1.16 | Material: vidrio
| 6.1.17 | Aro en aluminio
Lente de 90 Dioptrias:
| 6.1.18 | Magnificación: 0.76x
| 6.1.19 | Campo Visual Estático: 74.2°
| 6.1.20 | Distancia Focal: 7mm
| 6.1.21 | Abertura: 21mm
| 6.1.22 | Material: vidrio
| 6.1.23 | Aro en aluminio
Lente de tres espejos.
| 6.1.24 | Asferico de 3 espejos
Accesorios
| 6.1.25 | Estuche para cada lente
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 30 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
6.2 GARANTIA | 6.2.1. 1 AÑO
6.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
6.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
6.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
6.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
6.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
6.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## ITEM 7
GRUPO 7. LENSOMETRO
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LENSOMETRO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un instrumento óptico fundamental utilizado para medir la potencia dióptrica, el centro óptico y la dirección del eje de las lentes oftálmicas
7. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
7.1 CONDICIONES GENERALES |  | Generalidades
| 7.1.1 | Equipado con un LED de medición verde, que permite determinar con precisión la potencia del conjunto completo de diferentes materiales y diseños de lentes sin necesidad ajustar el número Abbe.
| 7.1.2 | Incorpora un sistema de medición de transmisión de UV avanzado que emplea cuatro longitudes de onda diferentes (365, 375, 395, 405 nm).
| 7.1.3 | Sistema “Going Green”, permite una medición precisa de conjuntos completos de diferentes materiales e índices de lentes de contacto blandos y duros.
| 7.1.4 | Con soporte para lentes ajustable de 4 puntos para el montaje seguro y fiable de cualquier tipo de lente.
| 7.1.5 | Con sistema de marcado tipo lápiz para marcar el centro óptico y el eje del cilindro
| 7.1.6 | Con adaptador de lente de contacto opcional con posicionamiento XY preciso.
| 7.1.7 | Con pantalla TFT, LED o LCD inclinable
| 7.1.8 | Medición multánea el poder refractor de una lente en posiciones múltiples
| 7.1.9 | Lectura automática, selección automática R/L y la medición ADD automática
| 7.1.10 | Salida de datos en serie a través de interfaz RS232 - USB
Modos operativos:
| 7.1.11 | Modo estándar para lentes de visión única, multifocales y de prismas.
| 7.1.12 | Modo de lente tintada.
| 7.1.13 | Modo de lente progresiva/ bifocal.
| 7.1.14 | Modo de lente de contacto blanda.
| 7.1.15 | Modo de lente de contacto dura.
| 7.1.16 | Modo de transmisión de UV.
| 7.1.17 | Longitud de onda de medición: 546 nm
Rangos de medición:
| 7.1.18 | Potencia esférica (lentes de gafas): -25,00 a +25,00 D. (Incrementos de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25 D)
| 7.1.19 | Potencia cilíndrica: 0,00 a ±10,00 D (-, +/-, +) (Incrementos de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25 D)
| 7.1.20 | Eje de cilindro: De 0° a 180°.
| 7.1.21 | Valor de adición: De 0 D a +10 D.
| 7.1.22 | Valor del prisma: De 0 Δ a 10 Δ.
| 7.1.23 | Distancia de pupilas: De 0 mm a 81.8 mm.
| 7.1.24 | Dioptrías: 0.01/ 0.125/ 0.25 D.
| 7.1.25 | Cilindro Mezcla, +, -.
| 7.1.26 | Eje de cilindro 1°.
| 7.1.27 | Prismas 0.01/ 0.125/ 0.25 Δ cartesiano/ polar/ descentrado.
| 7.1.28 | Pantalla LED o TFT-LCD, a color, inclinable de 320 x 240.
| 7.1.29 | Alimentacion: 100-120 VAC, 50/60 Hz
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 30 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
7.2 GARANTIA | 7.2.1. 2 AÑOS
7.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
7.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
7.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
7.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
7.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
7.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
7.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
7.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 8
GRUPO 8. CAJA DE PRUEBA
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAJA DE PRUEBA
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un conjunto de herramientas fundamentales utilizadas por los profesionales de la salud visual (oftalmólogos y optómetras) durante un examen ocular.
8. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
8.1 CONDICIONES GENERALES |  | Caja de lentes de prueba con los siguientes componentes:
| 8.1.1 | Cantidad de Lentes: 266
| 8.1.2 | Material: Vidrio biselado
| 8.1.3 | Aro contenedor: Acero
| 8.1.4 | Lentes de esfera
| 8.1.5 | Esferas altas y bajas desde ± 0,25 hasta ± 20 dioptrías en pasos de 0,25 a 1,00.
| 8.1.6 | Lentes de cilindro
| 8.1.7 | Cilindros positivos y negativos, desde ± 0.25 hasta ± 6 dioptrías, en pasos de 0,25 a 0,50
| 8.1.8 | Lentes de prisma
| 8.1.9 | Prisma de 0,5PR, 1PR, 2PR, 3PR, 4PR, 5PR, 6PR, 8PR.
| 8.1.10 | Lentes auxiliares
| 8.1.11 | Minimo: Oclusor, agujero estenopeico de 1mm y 1.50mm, lente de filtro rojo, verde, cilindros cruzados, hendidura
| 8.1.12 | Una Montura de prueba con Varilla adaptable en longitud, Placa indicadora de la distancia de vértice, Aro fijo con escala en grados; Soportes móviles con capacidad mínima para cuatro lentes por cada ojo. Soporte fijo posterior, con capacidad para una lente. Regla milimetrada para indicar la distancia nasopupilar. Tabiquera ajustable, Orejeras deslizables y ajustables Con sistema de tuerca controladora de la inclinación de la varilla. Tuerca para rotar el soporte móvil. Tornillo para situar la DNP en el rango de 24 a 40 mm. Tuerca fijadora de puente. Tornillo para subir o bajar la gafa. Peso máximo de 80 g)
ACCESORIOS
| 8.1.13 | Minimo tres (3) aros de repuesto
| 8.1.14 | Estuche resistente con cierre
| 8.1.15 | Un (1) Blefarostato
| 8.1.16 | Un (1) Medidor de distancia interpupilar
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 30 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
8.2 GARANTIA | 8.2.1. 1 AÑO
8.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
8.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
8.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
8.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
8.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
8.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
8.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## ITEM 9
GRUPO 9. UNIDAD DE REFRACCIÓN
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
UNIDAD DE REFRACCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es una estación de trabajo o un conjunto de mobiliario e instrumentos de diagnóstico integrados y ergonómicamente diseñados, utilizados en consultorios de optometría y oftalmología para realizar exámenes visuales completos, especialmente para determinar la graduación de lentes correctivos.
9. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
9.1 CONDICIONES GENERALES |  | Estructura
| 9.1.1 | Panel electronico para control de movimientos y funciones
| 9.1.2 | Soporte/bandeja deslizable para colocar lámpara de hendidura, con altura graduable
| 9.1.3 | Cajon para almacenamiento
| 9.1.4 | Contactos eléctricos para conectar equipos, dos o más
| 9.1.5 | Soporte/Brazo para foropter, ajustable en altura y dirección. con contrabalanceo
| 9.1.6 | Lámpara superior con intensidad ajustable
| 9.1.7 | Material de la estructura anticorrosivo
Sillón Oftalmológico:
| 9.1.8 | Silla ergonomica con ajuste de altura eléctrico o neumático.
| 9.1.9 | Tapiceria en material lavable
| 9.1.10 | Respaldo reclinable.
| 9.1.11 | Con descansabrazos fijos o abatibles.
| 9.1.12 | Soporta pies.
| 9.1.13 | Capacidad de carga ~ 220 kg. +/-20kg
Lámpara de Hendidura:
| 9.1.14 | Microscopio binocular tipo Galileo
| 9.1.15 | Tubos binoculares con convergencia de 6°.
| 9.1.16 | Magnificaciones minimo: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.
| 9.1.17 | Ajuste de distancia interpupilar de 52 a 80 mm. +/-3mm
| 9.1.18 | Campo de visión: de 33-34mm, 22.5mm, 14mm, 8.8mm, 5.5mm +/-2mm
| 9.1.19 | Método de cambio de magnificación: tambor de rotación de 3 o 5 pasos
| 9.1.20 | Longitud de hendidura de 0 a 14 mm +/-1mm
| 9.1.21 | Ancho de la hendidura: 0 a 14 mm +/-1mm
| 9.1.22 | Angulo de corte 0-180° ajustable verticall y horizontal
| 9.1.23 | Diametro de apertura: 14mm, 10mm, 5mm, 3mm, 2mm, 1mm,0,2mm.
| 9.1.24 | Desplazamiento horizontal grueso entre 100 mm y 110 mm.
| 9.1.25 | Desplazamiento de profundidad: entre 90 y 113 mm
| 9.1.26 | Desplazamiento de altura (Movimiento vertical )
| 9.1.27 | Movimiento horizontal fino entre 12 y 15 mm
| 9.1.28 | Mentonera con elevación entre 80mm y 85 mm
| 9.1.29 | Fuente de iluminación : Led.
| 9.1.30 | 4 Filtros de acuerdo a modelo: Azul, libre de rojos, UV, corrección azul, amarillo.
| 9.1.31 | Sin exposicion de cables
Tonómetro
| 9.1.32 | Tipo de tonometría por aplanación
| 9.1.33 | Magnitud:presión,
| 9.1.34 | Unidades en mmHg
| 9.1.35 | Resolución entre 0.1 y 0.2
| 9.1.36 | Rango de medició de 0 - 80 mmHg
Forópter Manual:
| 9.1.37 | Brazo ajustable contrabalanceado en material anticorrosivo
| 9.1.38 | Esferas modo cilindro cruzado/prisma. Potencia: +16.75D a -19.00D en incrementos de 0.25D
| 9.1.39 | Potencia del cilindro: rango: 0.00D a -6.00D en incrementos de: 0.25D
| 9.1.40 | Eje cilindrico: 0° a 180° en incrementos de 5°
| 9.1.41 | Cilindro cruzado
| 9.1.42 | Prisma rotativo: 0-20, con minimo 1° de graduacion
| 9.1.43 | Ajuste de distancia interpupilar de 48 a 75 mm.
| 9.1.44 | Ajuste de descanso frontal entre 15 y 16 mm.
| 9.1.45 | Convergencia de hasta 400 mm.
| 9.1.46 | Incluir dos lentes auxiliares de 12D y -2D
Eléctrico:
| 9.1.47 | 110-120 VAC, 50/60 Hz
Accesorios
| 9.1.48 | Cartilla de vision proxima
| 9.1.49 | Cubiertas anti polvo
| 9.1.50 | Papel para mentonera de la lampara de hendidura
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 30 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
9.2 GARANTIA | 9.2.1. 2 AÑOS
9.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
9.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
9.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
9.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
9.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
9.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
9.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
9.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 10
GRUPO 10. PANTALLA DE AGUDEZA VISUAL
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
PANTALLA DE AGUDEZA VISUAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un dispositivo esencial en oftalmología y optometría que se utiliza para medir la nitidez o claridad de la visión de un paciente
10. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
10.1 CONDICIONES GENERALES |  | Generalidades
| 10.1.1 | Pantalla LCD de minimo 20"
| 10.1.2 | Resolucion 1920 * 1080
| 10.1.3 | Distancia de uso entre 2 y 7 metros, ajustable en pasos de 0,5mm o menos.
| 10.1.4 | Tipo de soporte de Columna con base estable
| 10.1.5 | Peso maximo de 4Kg
| 10.1.6 | Rejilla de amster para deteccion de DMAE (Degeneracion Macular Asociada a la edad)
| 10.1.7 | Optotipo de ETDRS con puntuación automática (Test de baja Vision)
| 10.1.8 | Optotipos aleatorios
| 10.1.9 | Cambio de letras y numeros al azar
| 10.1.10 | Sistema de Control remoto inhalambrico de largo alcance y controlado por web
| 10.1.11 | Serie de Optotipos
| 10.1.12 | E Direccional, C Direccional, letras, numeros, figuras niños, geometrico, imagenes pedagogicas, Amsler, ETDRZ, Astigmatismo, Grafico de puntos, Ishihara, Cruz de Jackson, Balance polarizado, Balance rojo/verde, luces de worth, Estereoscopia, prueba de regan, prueba de mallet. Línea y enmascaramiento de caracteres, aleatorización, negro en blanco.
Alimentacion electrica
| 10.1.13 | 110VAC 50/60Hz
Accesorios
| 10.1.14 | Juego de baterias de repuesto pra control remoto
| 10.1.15 | Cable de alimentacion AC.
| 10.1.16 | Cartilla de vision proxima
| 10.1.17 | Cuadernillo Test Esteropsis: Prueba estereopsis gruesa a fina (4800 a 20 segundos de arco). Que incluya respuestas al test grabadas en la parte trasera. Que Incluya gafas para niños y adultos y Disponibilidad de gafas para adolescentes
| 10.1.18 | Oclusor
| 10.1.19 | Control remoto
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 30 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
10.2 GARANTIA | 10.2.1. 2 AÑOS
10.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
10.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
10.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
10.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
10.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
10.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
10.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
10.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 11
GRUPO 11. ECOGRAFO ESTACIONARIO - URO/GINECO/CX GRAL
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ECOGRAFO ESTACIONARIO - URO/GINECO/CX GRAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Ultrasonido diagnóstico de tipo estacionario, esta diseñado para uso en entornos clínicos y hospitalarios, emplea ondas ultrasónicas para la obtención en tiempo real de imágenes anatómicas y funcionales. Está destinado a la evaluación, diagnóstico y apoyo a procedimientos clínicos en urología, ginecología y cirugía general
11. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
11.1 CONDICIONES GENERALES |  | GENERALIDADES
| 11.1.1 | Pantalla de visualización médica de mínimo 19" con resolución de 1280 x 1024 o superior y/o pantalla táctil de control independiente de mínimo 12"
| 11.1.2 | Disco duro de almacenamiento integrado mínimo 500 GB, tipo SSD (estado sólido).
| 11.1.3 | Teclado alfanumérico físico y/o táctil (virtual) que garantice la operatividad del equipo
| 11.1.4 | Mínimo 3 puertos USB, puerto HDMI y conexión de impresora
| 11.1.5 | Mínimo 3 puertos activos para transductor
| 11.1.6 | Mínimo 4 soportes para transductor
| 11.1.7 | Rango dinámico del sistema de mínimo 196 dB
| 11.1.8 | Software en idioma español
| 11.1.9 | Con conexión a red ethernet o wifi incorporada
| 11.1.10 | DICOM basico 3.0 MPPS, Modality Work list, Query retrieve, con licencia vitalicea
| 11.1.11 | Sistema de frenado en todas las llantas
MODOS DE TRABAJO
| 11.1.12 | Modo B
| 11.1.13 | Modo M
| 11.1.14 | Mejora automática de la calidad de imagen
| 11.1.15 | Power Doppler
| 11.1.16 | Doppler Color
| 11.1.17 | Doppler Pulsado
| 11.1.18 | Doppler Continuo
| 11.1.19 | Modo Dúplex
| 11.1.20 | Modo Triplex
SOFTWARE
| 11.1.21 | Software de indice térmico TIC, TIS, TIB
| 11.1.22 | Técnica de optimización automática de parámetros para imágenes en Modo B, Doppler Color
| 11.1.23 | Protocolo de Pulmón + diagrama.
| 11.1.24 | Protocolo renal + diagrama.
| 11.1.25 | Protocolo e-Fast + diagrama.
| 11.1.26 | Software de procesamiento de la imagen para eliminación de ruido, artefactos y realce de estructuras en tiempo real y postproceso
| 11.1.27 | Software de vista panorámica con reconstrucción mínima de 60cm
| 11.1.28 | Software que permita calcular automáticamente Lineas B y muestre un diagrama pulmonar con el conteo de líneas B.
| 11.1.29 | Software para mejorar la visualización de aguja en biopsias
APLICACIONES
| 11.1.30 | Abdomen/General
| 11.1.31 | Ginecologia
| 11.1.32 | Oftalmico (Opcional / No obligatoria)
| 11.1.33 | Nervio
| 11.1.34 | Urología
| 11.1.35 | Pediatria
| 11.1.36 | Partes pequeñas (Mama, nervio, testiculo, tiroides, reumatologia, dermatologia)
| 11.1.37 | Musculo Esqueletico Convencional y superficial
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
| 11.1.38 | Requerimientos de energía de 110V / 50 Hz/60 Hz. Consumo maximo de 1KVA
| 11.1.39 | Batería con autonomía mínima de 1 hora
ACCESORIOS
| 11.1.40 | Un (1 ) Transductor lineal de minimo 192 elementos
| 11.1.41 | Un (1 )Transductor convexo de minimo 128 elementos
| 11.1.42 | Un (1 )Transductor endocavitario (transrectal - Transvaginal) de mínimo 128 elementos.
| 11.1.43 | Una (1) Videoimpresora termica
| 11.1.44 | Diez (10) unidades de papel para impresión.
| 11.1.45 | Un (1) tarro de gel para ultrasonido de mìnimo 300ml
| 11.1.46 | Un (1 ) UPS de 2 Kva
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 20 | 17 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
11.2 GARANTIA | 11.2.1. 2 AÑOS
11.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
11.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
11.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
11.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
11.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
11.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
11.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
11.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 12
GRUPO 12. HOLTER - PRESION ARTERIAL
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
HOLTER - PRESION ARTERIAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo biomédico portátil destinado al monitoreo ambulatorio de la presión arterial de manera continua o intermitente durante períodos prolongados (usualmente 24 horas), mediante mediciones automáticas programadas.
12. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
12.1 CONDICIONES GENERALES |  | GENERALIDADES
| 12.1.1 | Tipo de instrumento Grabador Holter digital - MAPA
| 12.1.2 | Grabadora de presión con sistema de medición
| 12.1.3 | Pantalla tipo LCD, TFT, LED o tecnología equivalente
| 12.1.4 | Monitoreo ambulatorio de 24 horas con almacenamiento de datos, fecha, hora y presion arterial
| 12.1.5 | Tipo de paciente: adulto y pediátrico
| 12.1.6 | Intervalo de medida automático: 15, 30, 60, 90 minutos o superior
| 12.1.7 | Rango de medición: Presión ± 25 mmHg ~ 260mmHg, Presión máxima de inflado: mínimo 280mmHg ~ 300 mmHg
| 12.1.8 | Resolución: 1 mmHg
| 12.1.9 | Precisión: ± 3 mmHg
| 12.1.10 | Parámetro de alarma: SISTÓLICA, DIASTÓLICA
| 12.1.11 | Inflado automático por bomba de fuerza
| 12.1.12 | Deflación automática de varios pasos
| 12.1.13 | Fuente de alimentación con batería recargable
| 12.1.14 | Con el software para PC, para la revisión de datos, análisis de resultados, ver gráfico de tendencia, impresión de informes
ACCESORIOS
| 12.1.15 | Manguera NIBP con acoples
| 12.1.16 | Maletín o estuche de transporte
| 12.1.17 | Cable USB
| 12.1.18 | Software para visualización en PC
| 12.1.19 | Brazalete adulto/pediátrico de una (1) vía
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 16 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
12.2 GARANTIA | 12.2.1. 2 AÑOS
12.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
12.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
12.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
12.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
12.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
12.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
12.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
12.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 13
GRUPO 13. HOLTER - CARDIACO
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
HOLTER - CARDIACO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo biomédico portátil destinado al registro continuo de la actividad eléctrica del corazón durante períodos prolongados, generalmente 24 a 72 horas, mientras el paciente realiza sus actividades habituales. Permite la adquisición, almacenamiento y análisis del electrocardiograma (ECG) para la detección de arritmias, alteraciones de la conducción, isquemia transitoria y variabilidad de la frecuencia cardíaca
13. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
13.1 CONDICIONES GENERALES |  | GENERALIDADES
| 13.1.1 | Holter de mínimo tres (3) canales de grabación digital continua, para la detección y análisis de arritmias
| 13.1.2 | Pantalla con visualización de forma de onda en tiempo real
| 13.1.3 | peso maximo de 50 g
| 13.1.4 | Minimo IPX 5
| 13.1.5 | Detección de marcapasos
| 13.1.6 | Frecuencias de muestreo ajustable
| 13.1.7 | Grabación del ritmo respiratorio para identificación de APNEAS DE SUEÑO
| 13.1.8 | Conexión a PC mediante USB 3.0 minimo
| 13.1.9 | Transferencia de datos de la grabación de forma remota para su envío durante la aparición de síntomas realizando el marcado de Eventos
| 13.1.10 | Pantalla LCD que permita la visualizacion de minimo: ECG en tiempo real, Frecuencia Cardiaca, Tiempo de Grabación, Estado de la Batería, conexión del cable ECG, Frecuencia Respiratoria
| 13.1.11 | Fuente de alimentación: con batería recargable
| 13.1.12 | Duración de la batería de minimo 48 horas
| 13.1.13 | Descarga de datos vía USB o micro SD
ACCESORIOS
| 13.1.14 | Cable de paciente de 7 latiguillos por cada grabadora
| 13.1.15 | Funda de transporte para cada grabadora
| 13.1.16 | Tarjeta SD 4 GB para cada grabadora
| 13.1.17 | Software para visualización en PC
| 13.1.18 | Cargador de baterías
| 13.1.19 | Juego de Baterías recargables para cada grabadora
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 17 | 13
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
13.2 GARANTIA | 13.2.1. 2 AÑOS
13.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
13.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
13.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
13.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
13.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
13.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
13.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
13.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 14
GRUPO 14. ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo biomédico de diagnóstico destinado a la adquisición, visualización y registro simultáneo de 12 derivaciones electrocardiográficas, que permite evaluar la actividad eléctrica del corazón en tiempo real y en registros impresos o digitales. Es utilizado para la detección y análisis de arritmias, trastornos de conducción, isquemia, infarto agudo de miocardio y otras patologías cardiovasculares.
14. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
14.1 CONDICIONES GENERALES |  | GENERALIDADES
| 14.1.1 | Electrocardiógrafo de 12 canales con pantalla LCD de mínimo 6" o superior.
| 14.1.2 | Visualización de doce (12) derivaciones en forma simultanea antes de imprimir.
| 14.1.3 | Teclado alfanumérico externo o integrado mediante interfaz táctil, para ingreso de datos
| 14.1.4 | Sensibilidad del registro de 5, 10, 20 o 25 mm/mV.
| 14.1.5 | Sistema de grabación y memoria almacenadora de mìnimo 300 estudios que permita recuperar, observar e imprimir ECG.
| 14.1.6 | Sistema de detección de mala conexión de electrodos o artefactos.
| 14.1.7 | Frecuencia de muestreo de 500 Hz o mayor.
| 14.1.8 | Filtros de línea estándar de 50-60 Hz
| 14.1.9 | Protección contra descarga de desfibrilador.
| 14.1.10 | Detección de marcapasos.
| 14.1.11 | Impresión térmica de 12 derivaciones.
| 14.1.12 | Un carro de transporte con sistema de fijación del equipo al carro.
| 14.1.13 | Requerimientos eléctricos: 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC - Conexión estándar para Colombia.
| 14.1.14 | Los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano.
| 14.1.15 | USB, Ethernet o RS 232 que permita la integración de equipos a una central de trabajo
| 14.1.16 | Batería recargable con autonomia de minimo 1 hora
ACCESORIOS
| 14.1.17 | Dos (2) cables de paciente de 10 leads.
| 14.1.18 | Dos (2) juegos de electrodos para miembros superior e inferior, reusables. (Adultos)
| 14.1.19 | Dos (2) juegos de electrodos para miembros superior e inferior, reusables. (Pediatricos)
| 14.1.20 | Dos (2) juegos de electrodos precordiales, reusables. (Adultos)
| 14.1.21 | Dos (2) juegos de electrodos precordiales, reusables. (Pediatricos)
| 14.1.22 | Cien (100) electrodos adheribles para EKG.
| 14.1.23 | Diez (10) unidades de papel para impresión.
| 14.1.24 | Un (1) tarro de gel para ECG de mìnimo 300ml
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 17 | 1
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
14.2 GARANTIA | 14.2.1. 2 AÑOS
14.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
14.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
14.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
14.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
14.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
14.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
14.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
14.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 15
GRUPO 15. MONITOR FETAL
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MONITOR FETAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo biomédico de diagnóstico y monitoreo destinado a la vigilancia continua o intermitente del bienestar fetal y materno durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto. Permite la medición y registro de la frecuencia cardíaca fetal, la actividad uterina, mediante transductores externos o internos
15. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
15.1 CONDICIONES GENERALES |  | GENERALIDADES
| 15.1.1 | Con impresora Termica integrada al equipo
Frecuencia del Ultrasonido
| 15.1.2 | De 1 a 3 MHz
Monitor
| 15.1.3 | Tipo gemelar
Rango de frecuencia
| 15.1.4 | FHR entre 30 a 240 LPM o superior, con resolución de 1 LPM y precisión de 2 LPM o menor
| 15.1.5 | Automático
Rango de toco
| 15.1.6 | De 0 a 100%, con resolución igual o menor al 1 %
Espacio de almacenamiento
| 15.1.7 | Con memoria de almacenamiento para guardar mínimo 48 horas de registro o mínimo 64 GB
Puertos de conexión
| 15.1.8 | Con conectividad a red de monitoreo y conectividad a PC
| 15.1.9 | USB 2.0 o superior
| 15.1.10 | Ethernet LAN
Funciones de monitoreo y mediciones
| 15.1.11 | Fetocardia
| 15.1.12 | Actividad Intra-uterina
| 15.1.13 | ECG materno y fetal
Alimentación Eléctrica
| 15.1.14 | 110-120 VAC / 50 - 60 Hz
Pantalla
| 15.1.15 | Tipo LCD o TFT
| 15.1.16 | Con textos, mensajes en pantalla y panel de control en idioma castellano
Tamaño
| 15.1.17 | Mínimo de 10"
ACCESORIOS
| 15.1.18 | Batería recargable para mínimo 2 horas de funcionamiento
| 15.1.19 | Dos transductores de ultrasonido o fetocardia alámbricos
| 15.1.20 | Un transductor toco o de actividad intrauterina alámbricos
| 15.1.21 | Un pulsador o marcador de eventos de actividad intrauterina
| 15.1.22 | Mínimo veinte (20) unidades de papel térmico para la impresora interna
| 15.1.23 | Un tarro de gel conductivo de ultrasonido de minimo 100 ml
| 15.1.24 | Cinco correas de fijación para transductores
| 15.1.25 | Un cable de ECG materno
| 15.1.26 | Un carro de transporte
| 15.1.27 | Un Cable grado médico de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 19 | 1
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
15.2 GARANTIA | 15.2.1. 2 AÑOS
15.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
15.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
15.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
15.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
15.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
15.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
15.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
15.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica
15.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 16
GRUPO 16. DOPPLER FETAL
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
DOPPLER FETAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo biomédico de diagnóstico portátil destinado a la detección y monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal mediante el uso de ultrasonido Doppler no invasivo. Permite la auscultación del latido fetal en tiempo real, facilitando la evaluación del bienestar fetal durante el control prenatal y en entornos clínicos u hospitalarios.
16. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
16.1 CONDICIONES GENERALES |  | GENERALIDADES
Tipo
| 16.1.1 | Manual
| 16.1.2 | Apagado automatico Max 5 minutos sin señal o sin operación.
Funcionamiento
| 16.1.3 | Por batería
| 16.1.4 | Sistema de seguridad con fijación integrada para protección de la sonda
Estructura
| 16.1.5 | Con al menos un puerto de almacenamiento o transferencia de datos SD, micro SD, USB o tecnología equivalente.
| 16.1.6 | Con altavoz integrado y con regulación de volumen
| 16.1.7 | Con Salida para auriculares
Alimentación
| 16.1.8 | Bateria recargable con autonimia minima de 2 horas en funcionamiento continuo
Frecuencia
| 16.1.9 | 2 MHz
Tipo Sonda
| 16.1.10 | Fija y/o intercambiable de tipo impermeable y sumergible
Pantalla
| 16.1.11 | Tipo LCD o TFT
Visualización
| 16.1.12 | Frecuencia cardiaca fetal con resolución menor o igual a 1 LPM
ACCESORIOS
| 16.1.13 | Mínimo un tarro de gel conductiva para ultrasonido de mínimo 100 ml
| 16.1.14 | Un estuche de transporte blando y de protección para el equipo
| 16.1.15 | Un Kit de recarga de batería (adaptador 110 V y 2 juegos de baterías recargables)
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 | 19 | 1
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
16.2 GARANTIA | 16.2.1. 1 AÑO
16.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
16.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
16.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
16.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
16.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
16.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
16.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
16.7 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC / si aplica

## ITEM 17
GRUPO 17. CAMILLA UROLOGICA / GINECOLOGICA
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMILLA UROLOGICA / GINECOLOGICA
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo biomédico de soporte clínico diseñado para la posición, examen y realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en las áreas de urología y ginecología. Permite la correcta ergonomía del paciente y del profesional de la salud, facilitando el acceso anatómico requerido para la atención clínica.
17. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
17.1 CONDICIONES GENERALES |  | GENERALIDADES
Tipo
| 17.1.1 | Tipo camilla de exploración con aplicación para ginecologia y urologia electromecanica
| 17.1.2 | Construido en acero coldrolled con acabados en pintura electrostatica
| 17.1.3 | Con apoyabrasos
| 17.1.4 | Con soporte para rollo de papel
Cantidad de planos
| 17.1.5 | 3 Planos
| 17.1.6 | Capacidad de carga de minimo 180 kg
Dimensiones totales
| 17.1.7 | Ancho minimo 65 cm x largo de 180 cm x alto de 80 cm
| 17.1.8 | Con bandeja inferior multiporposito
Material
| 17.1.9 | Cordobán y/o cuero sintetico con espuma de alta densidad
| 17.1.10 | Antialérgico, antifluido, ignífugo y sin costuras
Ángulo del espaldar
| 17.1.11 | 0° a minimo 60° con sistema electromecanico y/o mando eléctrico
Ángulo del piecero
| 17.1.12 | 0 a -90° con sistema electromecanico y/o mando eléctrico
Ruedas
| 17.1.13 | Con ruedas de minimo 5" en plastico ABS con freno individual
ACCESORIOS
| 17.1.14 | Un par de estribos
| 17.1.15 | Un par de talonetas
| 17.1.16 | Una cubeta para la recoleccion de fluidos en acero inoxidable
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 19 | 18 | 0
CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
17.2 GARANTIA | 17.2.1. 1 AÑO
17.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
17.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
17.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
17.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
17.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
17.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
17.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.