## 1.
GRUPO. 1. AGITADOR DE MANZINI
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
AGITADOR DE MANZINI
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo compuesto por un motor y una placa generalmente plana cuya función es la oscilación para la mezcla de líquidos o preparación de disoluciones.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1.1. GENERALES | 1.1.1. Tipo |  | Sobremesa
| 1.1.2. Sistema |  | a. Agitación orbital
|  |  | b. Diámetro de oscilación de |  | 20 mm ± 2 mm
|  |  | c. Con velocidad programable de |  | 50 RPM o inferior a 230 RPM o superior
|  |  | d. con temporizador programable |  | 1 a 99 min
| 1.1.3. Plataforma |  | Medidas |  | 380 mm * 240 mm +- 10 mm
Superficie en caucho antideslizante
| 1.1.1. Display |  | LCD o TFT
Visualización de tiempo
Visualización de velocidad
| 1.1.5. Panel de control |  | a. Pulsadores o membrana para selección del tiempo y velocidad
b. Pulsadores o membrana para inicio y fin
| 1.1.6. Fuente |  | Alimentación eléctrica |  | 110-120V / 50 - 60 Hz
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 38 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
1.2. GARANTIA |  | 1.2.1. 1 AÑO
1.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
1.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
1.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
1.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
1.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
1.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
1.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 2.
GRUPO. 2. AGITADOR DE PLAQUETAS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
AGITADOR DE PLAQUETAS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo compuesto por un motor y una placa generalmente plana cuya función es la oscilación para la mezcla de líquidos o preparación de disoluciones.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
2.1 Generales |  | 2.1.1 Capacidad |  | Mínimo 6 bolsas o unidades de plaquetas
|  | 2.1.2 Tipo |  | Sobremesa
|  | 2.1.3 Sistema |  | Agitación lineal
Con velocidad constante de trabajo de 75 ciclos por minuto
|  | 2.1.4 Bandejas |  | Tres bandejas en acero inoxidable perforadas para la circulación uniforme de aire
Con capacidad de mínimo dos bolsas por bandeja
|  | 2.1.5 Conservación |  | Cámara de conservación de plaquetas con temperatura controlada incluida con agitador
|  | 2.1.6 Índice de temperatura |  | Indicador de temperatura
Temperatura programable
Alarmas programables visuales y audibles
|  | 2.1.7 Estructura |  | Material inoxidable
|  | 2.1.8 Fuente |  | Alimentación eléctrica 110-120V / 50 - 60 Hz
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 38 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
2.2 GARANTIA |  | 2.2.1. 2 AÑOS
2.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
2.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
2.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
2.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
2.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
2.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
2.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
2.7. CALIBRACIÓN |  | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente vigente
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 3.
GRUPO. 03. BAÑO SEROLOGICO
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BAÑO SEROLOGICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
equipo de laboratorio que permite mantener agua a temperatura constante para realizar en ella diferentes procedimientos que requieran de condiciones de temperatura controladas.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
3.1. Generales | 3.1.1. Material de fabricacion |  |  | Acero inoxidable con tapa
| 3.1.2 temperatura |  |  | variable entre 10 a minimo 90 C° Con temporizador
| 3.1.3. Alarmas visuales |  |  | para sobrecalentamiento
| 3.1.4 Visualización |  |  | Display digital de temperatura con sistema de control de sobretemperatura
| 3.1.5 Capacidad |  |  | Minimo 22 litros
| 3.1.6 Precisión de control |  |  | ±1°C.
| 3.1.7 Alimentación Eléctrica |  |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
| 3.1.8 Accesorios |  | Un termometro digital de inmersion con sonda en acero inoxidable que permita la medicion de temperatura en un rango de -40 y 250 °C
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 24 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
3.2. GARANTIA |  | 3.2.1. 2 AÑOS
3.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
3.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
3.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
3.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
3.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | 3.4.1. El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
3.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
3.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 4.
GRUPO. No. 4. BÁSCULA DE PISO ELECTRÓNICA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BÁSCULA DE PISO ELECTRÓNICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento de medición que sirve para determinar la masa de un cuerpo utilizando la acción de la gravedad sobre este cuerpo; (NTC2031)
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
4.1. GENERALES. | 4.1.1 Tipo |  | Báscula digital grado médico
| 4.1.4 Clase |  | a. Tipo Columna
b. Base con ruedas.
| 4.1.3 Sistema |  | Electrónico
| 4.1.4 Capacidad |  | 0-220 kg, con escala de división de 100 gramos
| 4.1.5 Unidades de medida |  | Kg
| 4.1.6 Display |  | Tipo LED o LCD
| 4.1.7 Teclado |  | Teclas tipo pulsador o teclado de membrana
| 4.1.8 Fuente de alimentación |  | Alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC mediante fuente o adaptador AC/DC con respaldo de baterías recargables incluidas con el equipo.
| 4.1.9 Nomatividad |  | Que cumpla con la resolucion No. 2465 de 2016
| 4.1.10 Funciones |  | a. Tara
b. Hold
c. Indice de masa corporal BMI
d. Apagado automático
| 4.1.11 Elementos de carga |  | Mínimo dos (2) juegos de batería recargable de repuesto y un cargador
Incluir adaptador DC
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 28 |  | 00
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
4.2. GARANTIA |  | 4.2.1 1 AÑO
2.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
4.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
4.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
4.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
4.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
4.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
4.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
4.7. CALIBRACION |  | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 5.
GRUPO. No. 5. TALLIMETRO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TALLIMETRO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento de medición que sirve para determinar la talla de un cuerpo; (Resoluciòn 2465 de 2016)
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
5.1. GENERALES. | 5.1.1 Tipo |  | Analogo Adulto
| 5.1.2 Clase |  | Tipo Columna o pared
| 5.1.3 Materiales |  | Fabricado en material resistente no se admite fabricación en madera, (El cumplimiento de esta especificación puede ser avalada por certificación de fábrica)
| 5.1.4 Medidas |  | De mínimo 190 cm, que cumpla con la resolucion No. 2465 de 2016
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 11 |  | 47 |  | 00
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
5.2. GARANTIA |  | 5.2.1 1 AÑO
5.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
5.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
5.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
5.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
5.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
5.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
5.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
5.7. CALIBRACION |  | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 6,
GRUPO. 6. BASCULA PESA BEBÉ ELECTRÓNICA
ITEM | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BASCULA PESA BEBÉ ELECTRÓNICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento de medición que sirve para determinar la masa de un cuerpo utilizando la acción de la gravedad sobre este cuerpo; (NTC2031)
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
6.1. GENERALES | 6.1.1. Tipo | Báscula digital grado médico
| 6.1.2. Clase | Bascula de sobremesa
| 6.1.3. Sistema | Electrónico
| 6.1.4. Capacidad de carga | Mínimo 20kg
| 6.1.5. División de escala o resolución | De máximo 10 gramos
| 6.1.6 Unidades de medida conmutable | Kg, lbs
| 6.1.7. Display | Tipo LED o LCD
| 6.1.8. Teclado | Tipo pulsador y/o membrana y/o tactil
| 6.1.9. Fuente de alimentación eléctrica | Baterías recargables incluidas con el equipo y alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC mediante fuente o adaptador AC/DC
| 6.1.10. Funciones | Tara
Auto Hold
Apagado automático
| 6.1.11.Accesorios | Mínimo dos (2) juegos de batería recargable de repuesto y un cargador
Dos colchonetas de pesado
Dos cintas métricas grado medico
Una mesa rodante para la instalación de la báscula en el consultorio
Incluir adaptador DC
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 | 18 |  | 28 |  | 00
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
6.2. GARANTIA | 6.2.1. 1 AÑO
6.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
6.2.3. oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
6.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
6.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
6.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
6.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
6.6.TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
6.7. CALIBRACIÓN | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara el correspondiente certificado de calibración vigente del equipo avalado por la ONAC
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 7,
GRUPO. No. 7. INFANTOMETRO
ITEM | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
INFANTOMETRO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento de medición que sirve para determinar la talla de un cuerpo; (Resoluciòn 2465 de 2016)
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
7.1. GENERALES. |  | Analogo neonatal
Tipo portatil
Fabricado en material resistente no se admite fabricación en madera, (El cumplimiento de esta especificación puede ser avalada por certificación de fábrica)
Infantometro con topes para cabeza y pies
De mínimo 110 a 120 cm, que cumpla con la resolucion No. 2465 de 2016
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 | 11 |  | 47 |  | 00
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
7.2. GARANTIA | 7.2.1 1 AÑO
7.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
7.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
7.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
7.3. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 7 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
7.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
7.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
7.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (7) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
7.7. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 8,
GRUPO. No. 8. CALENTADOR DE LIQUIDOS Y MANTAS
ITEM | EQUIPO | MARCA |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CALENTADOR DE LIQUIDOS Y MANTAS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
equipo utilizado para calentar de manera segura y eficiente fluidos , soluciones endovenosas y sangre para su aplicacion en pacientes sin alterar el equilibrio de este
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
8.1. GENERALES | 8.1.1 Tipo de equipo |  | De tipo gabinete de piso
| 8.1.2 Construcción |  | a. De un cuerpo, en acero inoxidable
b. Con mínimo una puerta panorámica en vidrio tempado y/o puerta en acero inoxidable
c. Con cuatro ruedas de transporte con freno en mínimo dos de ellas
| 8.1.3 Capacidad |  | Capacidad útil de mínimo 100 L y/o 50 bolsas o botellas de 500 CC y/o minimo 15 mantas
| 8.1.4 Control de temperatura |  | Con ajuste de temperatura de trabajo preconfigurada desde 32 °C
| 8.1.5 Panel de control |  | a. Con botón para encendido y apagado
b. Con control digital de la temperatura
c. Visualización digital de temperatura
d. Sistema de alarmas audibles y visibles
| 8.1.6 Fuente |  | Alimentación eléctrica 110-120V / 50 - 60Hz
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  |  | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 19 |  |  | 19 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
8.2. GARANTIA | 8.2.1. 2 AÑOS
8.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
8.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
8.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
8.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
8.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
8.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
8.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
8.7. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 9,
GRUPO. 9. CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2
ITEM | EQUIPO | MARCA |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
espacio cerrado que proporciona un ambiente de trabajo limpio y controlado mediante la filtración del aire
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
9.1. GENERALES | 9.1.1. Panel de control |  | Microprocesado.
| 9.1.2. Pantalla |  | LCD y/o TFT Para Manejo De Todos Los Parámetros.
| 9.1.3. Medidor |  | Digital De Velocidad Para Controlar El Funcionamiento Y Seguridad Del Equipo.
Medidor Digital De Velocidad Por Medio De Hilo Caliente
| 9.1.4. Alarmas |  | Alarmas audibles y visibles
| 9.1.5. Seguridad |  | llave de seguridad y/o Contraseña de seguridad
| 9.1.6. Contador |  | de tiempo de trabajo.
| 9.1.9. Protección |  | Completa Al Operador, Producto Y Medio Ambiente.
| 9.1.8. Diseño |  | Contra Flujo Turbulento.
9.1.9. Variador de velocidad para mantener la velocidad de flujo.
9.1.10. Entorno estéril en la zona de trabajo para la máxima protección del producto.
9.1.11. Filtro principal HEPA con eficiencia 99.99 % para partículas 0,1 a 0.3 µm
9.1.12 Rejilla de protección del filtro
9.1.13. Filtro de extraccion HEPA con eficiencia 99.99 % para partículas 0,1 a 0.3 µm.
9.1.14. Vidrio De Seguridad Templado de minimo 5mm con Protección UV.
9.1.15. Superficie de trabajo en acero inoxidable de facil limpieza
9.1.16. Ventilador silencioso ≤58 db
9.1.19. Descansabrazos
9.1.18. Laterales y fondo del área de trabajo en acero inoxidable
9.1.19. Incluye Luz fluorescente
9.1.20 (Unidad germicida) luz uv (ultra violeta)
9.1.21 Sensor diferencial de presión.
9.1.22 Tomas electricas internas para conexión de equipos.
9.2 DIMENSIONES | Ancho Externo: 80±10cm, Fondo Externo: 80±10cm, Altura externa: 1,4m, Ancho Interno: 60 ± 10cm, Fondo interno: 60±10cm Altura interna: 70±10m. Peso: 130± 10kg
9.3. ACCESORIOS. |  | 9.3.1. Base soporte cabina con recubrimiento en pintura microbiana
9.3.2. Dos lamparas fluorecentes
9.3.3. Dos lamparas germicidas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  |  | CLASE | PRODUCTO
41 |  | 10 |  |  | 35 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
9.3. GARANTIA |  | 9.3.1. 2 AÑOS
9.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
9.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
9.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
9.4. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
9.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
9.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
9.7. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
9.8. VALIDACION |  | El oferente debera realizar la validacion in situ del equipo en el momento de la instalacion, pruebas y puesta en funcionamiento del equipo.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 10,
GRUPO. No.10. CENTRIFUGA 48 TUBOS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CENTRIFUGA 48 TUBOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
equipo de laboratorio que genera movimientos de rotación, tiene el objetivo de separar los componentes que constituyen una sustancia.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
10.1. Generales |  | 10.1.1 Tipo | Digital de sobremesa
|  | 10.1.2 Material | 10.1.2.1 Externo | Material inoxidable
|  |  | 10.1.2.2 Interno | Acero inoxidable
|  | 10.1.3 Rotor | 10.1.3.1 Material | Acero inoxidable y/o plastico
|  |  | 10.1.3.2 Capacidad | Mínima de 40 Tubos de 5 y 7 ml
|  | 10.1.4 Velocidad | variable entre 300 RPM y 4000 RPM o mayor
|  | 10.1.5 Display | LCD y/o TFT
|  | 10.1.6 visualización de: | Velocidad y tiempo
|  | 10.1.7 Teclado | 10.1.7.1 Tipo | Membrana
|  |  | 10.1.7.2 Funciones | Programacion de velocidad y tiempo
|  | 10.1.10 Motor | a. Libre de escobillas
|  | 10.1.9 Puerta | puerta con cierre hermetico y sistema de seguridad
|  | 10.1.10 Alimentacion electrica | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz.
|  | 10.1.11 Accesorios | a. Un cable de conexión electrica
b. Temporizador digital integrado
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 39 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
10.2 GARANTIA | 10.2.1 2 AÑOS
10.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
10.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
10.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
10.3 TIEMPO DE RESPUESTA | 10.3.1 El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
10.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 10.4.1 El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
10.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 10.5.1El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
10.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | 10.10.1 El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
10.7. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente vigente
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 11,
GRUPO. No.11. CENTRIFUGA 24 TUBOS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CENTRIFUGA 24 TUBOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
equipo de laboratorio que genera movimientos de rotación, tiene el objetivo de separar los componentes que constituyen una sustancia.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
11.1. Generales |  | 11.1.1 Tipo | Digital de sobremesa
|  | 11.1.2 Material | 11.1.2.1 Externo | Material inoxidable
|  |  | 11.1.2.2 Interno | Acero inoxidable
|  | 11.1.3 Rotor | 11.1.3.1 Material | Acero inoxidable y/o plastico
|  |  | 11.1.3.2 Capacidad | 24 Tubos de 15 ml
|  | 11.1.4 Velocidad | variable entre 300 RPM y 4000 RPM o mayor
|  | 11.1.5 Display | LCD y/o TFT
|  | 11.1.6 visualización de: | Velocidad y tiempo
|  | 11.1.7 Teclado | 11.1.7.1 Tipo | Membrana
|  |  | 11.1.7.2 Funciones | Programacion de velocidad y tiempo
|  | 11.1.8 Motor | a. Libre de escobillas
|  | 11.1.11 Puerta | puerta con cierre hermetico y sistema de seguridad
|  | 11.1.10 Alimentacion electrica | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz.
|  | 11.1.11 Accesorios | a. Un cable de conexión electrica
b. 24 portatubos de 15 ml
c. Temporizadores digitales Integrados
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 39 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
11.2 GARANTIA | 11.2.1 2 AÑOS
11.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
11.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
11.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
11.3 TIEMPO DE RESPUESTA | 11.3.1 El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
11.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 11.4.1 El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
11.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 11.5.1El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
11.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | 11.6.1 El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
11.7. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente vigente
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 12,
GRUPO. No. 12. CITOCENTRÍFUGA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CITOCENTRÍFUGA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Dispositivo de laboratorio que utiliza la fuerza centrífuga para concentrar células de una suspensión líquida en un portaobjetos de microscopio
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
12.1. Generales |  | 12.1.1 Tipo | Digital de sobremesa
|  | 12.1.2 Material | Inoxidable
|  | 12.1.3 Rotor | 12.1.3.1 En material inoxidable
|  |  | 12.1.3.2 Capacidad | 12 tubos
|  | 12.1.4 Velocidad | maximo 2000 rpm
|  | 12.1.5 Display | LCD
|  | 12.1.6 visualización de: | Velocidad y tiempo
|  | 12.1.7 Teclado | 11.1.7.1 Tipo | Membrana
|  |  | 11.1.7.2 Funciones | Programacion de velocidad y tiempo
|  | 12.1.8 Motor | a. Libre de escobillas
|  | 12.1.9 Puerta | puerta con cierre hermetico y sistema de seguridad
|  | 12.1.10 Alimentacion electrica | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz.
|  | 12.1.11 Accesorios | a. Un cable de conexión electrica
b. 12 portatubos adicionales
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |  |  | PRODUCTO
41 | 10 | 39 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
12.2 GARANTIA |  | 12.2.1 2 AÑOS
12.2.2. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
12.2.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
12.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
12.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
12.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
12.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
12.7. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente vigente
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 13,
GRUPO. No.13. DESCONGELADOR DE PLASMA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
DESCONGELADOR DE PLASMA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
diseñado para calentar y descongelar de manera rápida, segura y uniforme las bolsas de plasma sanguíneo congelado
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
13.1 Generales | 13.1.1 Capacidad |  | Mínimo 6 bolsas o unidades de plaquetas
| 13.1.2 Tipo |  | de calentamiento en seco
| 13.1.3 Sistema |  | Para la descongelación rápida del plasma a 37 °C
| 13.1.4 Temperatura de trabajo |  | a. Controlada mediante regulador
b. Preconfigurada a 37 °C
| 13.1.5 Índice de temperatura |  | a. Indicador digital de temperatura
b. Temperatura programable
c. Alarmas programables visuales y audibles por alta y baja temperatura y puerta abierta
| 13.1.6 Estructura |  | a. Con sistema de seguridad para evitar la caída de bolsas de plasma
b. Con bomba de tipo circular para la conservación uniforme de la temperatura
c. Carcasa exterior con aislante térmico
d. Con bandejas fabricadas en polipropileno
| 13.1.7 Fuente |  | Alimentación eléctrica 110-120V/ 50 - 60HZ
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 37 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
13.2 GARANTIA | 13.2.1 2 AÑOS
13.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
13.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
13.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
13.3 TIEMPO DE RESPUESTA | 13.3.1 El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
13.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 13.4.1 El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
13.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 13.5.1El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
13.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | 13.6.1 El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 14,
GRUPO. No. 14. EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo médico compuesto principalmente por oftalmoscopio, otoscopio, su función principal es la exploración de ojos, oídos y nariz con el fin de evidenciar y diagnosticar posibles patologías.
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
14.1. GENERAL | 14.1.1. Oftalmoscopio | a) Tipo de Batería | Recargable.
|  | b) Duración de la Batería | > 5 horas
|  | c) Tipo de Bombillo | LED
|  | d) Duración del Bombillo | Hasta 20.000 horas
|  | e) Rango de Dioptrías | Minimo de -20 a + 20
|  | f) Tipos de Filtro | Libre de Rojo, Azul Cobalto
|  | g) Tamaños del Punto de Apertura | 5 (Micropunto, Pequeño, Grande, Ranura, Fijación)
| 14.1.2. Otoscopio | a) Tipo de Batería | Recargable.
|  | b) Duración de la Batería | > 5 horas
|  | c) Tipo de Bombillo | LED.
|  | d) Duración del Bombillo | Hasta 20.000 horas
|  | e) Transmisión de Luz | Fibra Óptica
| 14.1.3 Accesorios | a. Un estuche de transporte para el equipo
b. Dos pares de baterias recargables de reuesto con cargador
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 20 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
14.2. GARANTIA |  | 14.2.1 1 AÑO
14.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
14.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
14.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
14.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
14.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
14.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
14.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 15,
GRUPO. No. 15. EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED
ITEM | MARCA | MODELO |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo médico compuesto principalmente por oftalmoscopio, otoscopio, base de pared, transformador de pared para equipo de órganos, dispensador de espéculos modular y anillos de seguridad de los cabezales, su función principal es la exploración de ojos, oídos y nariz con el fin de evidenciar y diagnosticar posibles patologías.
ESPECIFICACIONES |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
15.1 Generales. | 15.1.1 Soporte | De pared
| 15.1.2 Conexión eléctrica | 110-120 VAC/ 50-60 Hz.
15.2 Otoscopio. | 15.2.1 Tipo de iluminación | Con iluminación LED
| 15.2.2 Transmisión de luz | A través de fibra óptica
15.3 Oftalmoscopio. | 15.3.1 Bombillo | a. Con iluminación LED
| 15.3.2 Componentes | Mínimo 28 lentes
| 15.3.3 Estructura y características ópticas | a. Ajuste de dioptrías con rueda de paso continuo dentro del rango de (-) 25 o menor a (+) 40 o mayor
b. mínimo 6 aperturas y filtros.
c. Filtro exento de rojo
15.4 Unidad transformadora con sistema de fácil montaje para fijarse a pared | 15.4.1 Estructura | a. Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
b. Cables en espiral de conexión del oftalmoscopio y otoscopio de mínimo 2 m de longitud
| 15.4.2 Características | a. Sensor de activación y desactivación de los mangos
b. Con dos mangos
15.5 Accesorios. |  | 15.5.1 Un dispensador de conos desechables, modular y/o adherido a la unidad de equipo de órganos con cincuenta (50) conos
15.5.2 Mínimo 2 dispositivos de seguridad o antirrobo
15.5.3 Mínimo un bombillos LED de repuesto por cada cabezal o referencia utilizada
15.5.4. Un martillo de reflejos
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  | CLASE | PRODUCTO
42 | 18 |  | 20 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
15.6. GARANTIA | 15.6.1 1 AÑO
15.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea por designado por la unidad de servicios de salud (USS)
15.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
15.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
15.7. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
15.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
15.9. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
15.10. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 16,
GRUPO. No. 16. ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO
ITEM | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
dispositivo que utiliza impulsos eléctricos suaves para interrumpir las señales de dolor que los nervios periféricos envían al cerebro
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
16.1 Generales | 16.1.1. Tipo |  | Electronico
| 16.1.2 Display |  | LCD
| 16.1.3 Corriente de estimulacion |  | Maximo 2 mA
| 16.1.4 Rango de resistencia |  | 0 Ω - 12 kΩ
| 16.1.5 Tension de estimulacion |  | máximo 24 V
| 16.1.6 Frecuencia de estimulación |  | ≤ 4 Hz
| 16.1.7 Ancho de pulso de estimulación |  | 0,1 ms
| 16.1.8 Teclado |  | Tipo membrana
| 16.1.9 Alimentacion electrica |  | Baterias recargables con cargador
| 16.1.10 Accesorios |  | 1. estuche para el alamacenamiento del equipo
1 juego de baterias recargables adicionales
1 set de agujas adicionales
1 cable adaptador para las agujas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 29 |  | 54 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
16.2 GARANTIA | 16.2.1 1 AÑO
16.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
16.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
16.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
16.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
16.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
16.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
16.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 17,
GRUPO. No. 17. FLUJOMETRO DE OXIGENO SENCILLO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
FLUJOMETRO DE OXIGENO SENCILLO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El flujometro es el encargado de medir la velocidad y la fuerza del oxigeno en movimientos
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
FLUJOMETRO DE OXIGENO SENCILLO DE 0 A 15 L | 17.1 Generales | 17.1.1 Tipo |  | a. Acople rápido con conector tipo CHEMETRON
b. Flujometro sencillo
|  | 17.1.2 flujo de salida |  | de 0 a 15 litros por minuto
|  | 17.1.3 Sistema regulador de flujo |  | Con perilla para regular el flujo
|  | 17.1.4 Conexión de salida |  | Rosca macho para humidificador
|  | 17.1.5 Accesorios |  | a. Minimo 2 humidificadores para oxigeno
b. Minimo 2 cánulas para paciente
c. Un conector a pared de tipo CHEMETRON
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 11 |  | 25 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
17.2 GARANTIA |  | 17.2.1 1 AÑO
17.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
17.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
17.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
17.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
17.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
17.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
17.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
17.7 CALIBRACION |  | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara el correspondiente certificado de calibración vigente del equipo avalado por la ONAC
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 18,
GRUPO. No. 18. FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un dispositivo cuya única función es la auscultación de los sonidos internos del cuerpo, principal mente sonidos cardiacos y respiratorios entre otros, con el fin de identificar algunas patologías
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
18.1 GENERALES. |  | 18.1.1 Fabricación |  | Arco y auriculares de acero inoxidable
|  | 18.1.2 Funcionamiento |  | Biaural
|  | 18.1.3 Longitud |  | Mínimo 70 cm
18.2 OLIVAS. |  | 18.2.1 Tipo de ajuste |  | Giratorias o con sistema de presión
|  | 18.2.2 Diseño |  | a. Ergonómicas
b. Intercambiables
|  | 18.2.3 Material |  | Libre de látex
18.3 TUBO. |  | 18.3.1 Material |  | Tubo flexible
18.4 CAMPANA PARA AUSCULTACION ADULTO Y PEDIATRICO. |  | 18.4.1 Diseño |  | Anillo o aro anti frío
18.5 ACCESORIOS. |  | 18.5.1 Mínimo dos juegos de olivas flexibles libres de látex, lavables
18.5.2 Mínimo 1 Membrana y/o diafragma acústico por campana.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 21 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
18.6 GARANTIA | 18.6.1 1 AÑO
18.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
18.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
18.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
18.7 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
18.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
18.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
18.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 19,
GRUPO. No. 19. FOTOFORO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
FOTOFORO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es la iluminación del campo quirúrgico o de procedimientos durante la realización de una cirugía o procedimiento menor, garantizando la emisión de luz sin necesidad de incremento en la temperatura del área iluminada
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
19.1 GENERALES | 19.1.1 Estructura |  | a. Banda elastica
b. Control de encendido y apagado
c. peso maximo 250 gramos
| 19.1.2 Características de luz |  | a. Lámpara compacta tipo LED, luz fría
b. Vida útil del LED de mínimo 10.000 horas
c. Campo mínimo de luz regulable de 20 cm
d. Con rango de temperatura de entre 3500 °K – 5800 °K-
e. Tamaño de area de iluminacion minimo 20 a 50 cm
| 19.1.3 Alimentación eléctrica |  | a. Dos baterias recargables ajustadas a la banda elastica
b. vida util de bateria minimo 2 años
c. Tiempo de operación de la bateria minimo 1.5 horas de uso continuo
19.2 Accesorios |  |  | 19.2.1 un. juego de repuesto de baterias recargables
19.2.2 un cargador electrico de 110 -120 VAC 50 -60 Hz
19.2.3. Una unidad de iluminacion LED de remplazo
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE | PRODUCTO
42 | 18 |  |  | 26 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
19.3 GARANTIA | 19.3.1 1 AÑO
19.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
19.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
19.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
19.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
19.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
19.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
19.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 20,
GRUPO. No. 20. INFUSOR
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
INFUSOR
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Usado para infundir soluciones al paciente a una presión controlada
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
20.1 GENERALES | 20.1.1 Brazalete de infusion en tela lavable con red transparente que permita la lectura del nivel de liquido
20.1.2 Con manometro tipo reloj aneroide con presion de hasta 300 mmHg
20.1.3 Con capacidad para bolsas de minimo 1 litro
20.1.4 Con bolsa interior y pera en caucho con valvula que permita la liberacion del aire
20.2 Accesorios | 20.2.1 Una pera de repuesto con valvula
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE | PRODUCTO
42 | 22 |  |  | 17 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
20.3 GARANTIA | 20.3.1 1 AÑO
20.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
20.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
20.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
20.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
20.5 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente vigente
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 21,
GRUPO. No. 21. LAMPARA CUELLO DE CISNE
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
Equipo que se usa comúnmente para facilitar la visualización en áreas específicas durante procedimientos de revisión y tratamiento, mejorando la iluminación
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
21.1. Generales |  | 21.1.1 Tipo de extensión |  | Cuello de cisne
|  | 21.1.2. Alimentación Eléctrica |  | 100 - 120 VAC 50 Hz-60 Hz
|  | 21.1.3. Funciones de control |  | Botón de Encendido/apagado
21.2. Fuente de luz |  | 21.2.1. Tipo de Led |  | LED blanca
|  | 21.2.2. Temperatura del color |  | 5.500 K o mayor
|  | 21.2.3. Intensidad de la luz a distancia de trabajo |  | mínimo 21.000 Lux a 30 cm de distancia
|  | 21.2.4. Vida útil del led |  | mínimo 50.000 horas
21.3. Base |  | 21.3.1 base |  | 5 ruedas mínimo 2 ruedas con freno.
|  | 21.3.2 conexión |  | cable con un largo de mínimo 2 metros
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 26 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
21.4 GARANTIA |  | 21.4.1 1 AÑO
21.4.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
21.4.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
21.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
21.5. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
21.6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
21.7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
21.8. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 22,
GRUPO. 22. MARCAPASO BICAMERAL EXTERNO.
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MARCAPASO BICAMERAL.
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
está compuesto por un generador de estímulos conectado a unos electrodos-parche que se aplican directamente sobre la pared torácica y son los encargados de transmitir el impulso eléctrico.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
22.1 GENERAL |  | 22.1.1 Estructura |  | Compacto y ligero
|  | 22.1.2 Cámara doble |  | Atrial y Ventricular
|  | 22.1.3 Modos Mínimos |  | DDD
DOO
VOO
VVI Y ENTRE OTROS
22.1.4 Parámetros Programables de Marcapaso
22.1.5 Frecuencia: 30-60ppm +/- 20ppm
22.1.6 Amplitud del Pulso: Entre 0.2V-10V ¦ Paso:0.2V
22.1.7 Sensibilidad: 0.2mV-12mV ¦ Paso: 0.2mv
22.1.8 Período Refractario: mínimo 4 valores para aurícula y ventrículo
22.1.9 Histograma de Frecuencia cardiaca
22.1.10 Activación de programas temporales
22.1.11 Indicación de recambio en programador
22.1.12 Medida de impedancia del electrodos y batería; estado de batería
22.1.13 Telemetría en tiempo real
22.1.14 Medida automática de ondas P/R o test de sensibilidad
22.1.15 Registro de ECG y EGMI en tiempo real
22.1.16 Teclado de Membrana
22.1.17 Display Gráfico de Cristal Líquido
22.2 ACCESORIOS |  | 22.2.1 El equipo incluye un maletín de transporte a prueba de golpes
22.2.2 Dos pares de baterias compatibles con el equipo recargables con su correspondiente cargador
22.2.3 Un juego de cables de conexión a paciente compatibles con el equipo
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  |  | PRODUCTO
42 |  | 20 |  | 35 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
22.3 GARANTIA |  | 22.3.1 2 AÑOS
22.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
22.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
22.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
22.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
22.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
22.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
22.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 23,
GRUPO. 23. MICROSCOPIO DE RUTINA DE CAMPO CLARO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MICROSCOPIO DE RUTINA DE CAMPO CLARO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo compuesto por un conjunto de lentes cuya función es ampliar la imagen de objetos o seres microscópicos que no se pueden ver a simple vista
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
23.1 Generales | 23.1.1 Tipo |  | De mesa para laboratorio
| 23.1.2 Binocular |  | Con inclinación de 30° y giro 360°
| 23.1.3 Ajuste Interpupilar |  | Tipo binóculo (48 - 75 mm)
| 23.1.4 Oculares |  | De 10X
| 23.1.5 Revólver |  | Para 4 objetivos inclinados hacia adentro o afuera
| 23.1.6 Objetivos |  | 4X, 10X, 40X y 100X
| 23.1.7 Platina mecánica |  | con desplazamiento X-Y
| 23.1.8 Lámpara |  | De luz LED
| 23.1.9 Alimentación eléctrica |  | 110-120V / 50 - 60 Hz
23.2 ACCESORIOS |  | a. Dos (2) oculares de 10x
b. Mínimo 80 ml de aceite de inmersión
c. Mínimo 100 hojas de papel de arroz.
d. Un (1) frasco para limpieza y desinfección de objetivos
e. 1 camaras de Neubauer
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  |  | PRODUCTO
41 |  | 11 |  | 17 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
23.3 GARANTIA |  | 23.3.1 1 AÑO
23.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
23.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
23.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
23.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
23.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
23.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
23.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 24,
GRUPO. No. 24. MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
24.1 GENERALES | 24.1.1. Tipo | Monitor modular, preconfigurado o mixto, escalable
| 24.1.2. Programable | Adulto, pediátrico y neonatal
| 24.1.3. Con ajuste de prioridad de curvas y parámetros | Preconfigurado de fábrica y que tenga la posibilidad de sustituir una curva en la pantalla en el campo de otra
| 24.1.4. Con puertos y protocolos de comunicación | Con protocolos de comunicación que permitan la interoperabilidad entre el equipo y el sistema de información de la USS destinataria
| 24.1.5. Configuración de alarmas | Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros
| 24.1.6. Sistema de protección y seguridad | Protección contra desfibrilación y electrobisturis
| 24.1.7. Alimentación eléctrica | 110 - 120 VAC /50-60 Hz
| 24.1.8. Memoria Interna | Almacenamiento de tendencias de mínimo 24 horas
| 24.1.9. Mediciones de | a. ECG de 3 y 5 derivadas y onda en tiempo real
b. Frecuencia cardíaca con resolución menor o igual a 2 LPM
c. Respiración
d. Oximetría con resolución menor o igual al 1% precisión menor o igual a 2%
e. Presión no invasiva modo manual y automático, resolución menor o igual a 5 mmHg; precisión menor o igual a 5 mmHg
f. temperatura, resolución menor o igual a 1 °C; precisión menor o igual a 0,1 °C
24.2 PANTALLA | 24.2.1 Tipo | LCD o TFT a color
| 24.2.2 Tamaño | Mínimo 8" - Máximo 10"
| 24.2.3 Visualización de | Valor de frecuencia cardiaca
Valor de frecuencia respiratoria
Porcentaje de SPO2
Temperatura
Valor presión no invasiva
Onda de ECG
Onda de respiración
Onda de SPO2
| 24.2.4. Indicadores | Estado de baterías
Alarmas
Alimentación
Tendencias para todos los parámetros
24.3 ACCESORIOS | 24.3.1. Batería con autonomía mínimo de tres horas
24.3.2. Cinco brazaletes adultos reutilizables libres de látex, de una sola vía
24.3.3. Cinco brazaletes pediátricos reutilizables libres de látex, una sola vía
24.3.4. Una caja x 20 brazaletes neonatales No.1, Una caja x 20 brazaletes neonatales No.2, Una caja x 20 brazaletes neonatales No.3, Una caja x 20 brazaletes neonatales No.4
24.3.5. Dos interfaces de presión arterial no invasiva (PANI)
24.3.6. Una interface de SPO2
24.3.7. Una interfaz de ECG con cinco derivaciones
24.3.8. Dos sensores de oximetría de dedo adulto reutilizable
24.3.9. Dos sensores de oximetría pediátrico reutilizable
24.3.10. Dos cajas x 20 sensores cada una, de oximetría desechables para paciente neonatal con fecha de vencimiento no menor a 1 año de la fecha de entrega en la USS
24.3.11. Dos sensores de temperatura de piel tipo lenteja
24.3.12. Un Juego de electrodos ECG x 100 con fecha de vencimiento no menor a 1 año de la fecha de entrega en la USS
24.3.13. Un cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
24.3.14. Junto con cada uno de los equipos se debera entregar un carro de transporte de uso médico, con estructura metálica o material de alta resistencia equivalente, base rodable, con minimo freno en dos de sus ruedas, con canastilla o sistema que permita la ubicación de los accesorios durante su transporte, con sistema de fijacion del equipo al carro de transporte.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 19 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
24.4 GARANTIA | 24.4.1. 2 AÑOS
24.4.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
24.4.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
24.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
24.5 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
24.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
24.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
24.8 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
24.9. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente vigente
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 25,
GRUPO. No. 25. MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo que sirve para medir los signos vitales en un paciente que determinan su estado. Como su propio nombre indica, consiste en un monitor que muestra en una misma pantalla varios de los signos vitales, como la frecuencia respiratoria, la presion invasiva y no invasiva, la saturacion de oxigeno, el dioxido de carbono, entre otros
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
25.1 Generales | 25.1.1 Tipo | Monitor modular, preconfigurado o mixto. Escalable
| 25.1.2 Programable | Adulto, pediátrico y neonatal
| 25.1.3 Con ajuste de prioridad de curvas y parámetros | Preconfigurado de fábrica y que tenga la posibilidad de sustituir una curva en pantalla en el campo de otra
| 25.1.4 Con puertos y protocolos de comunicación | Con protocolos de comunicación que permitan la interoperabilidad entre el equipo y el sistema de información de la USS destinataria
| 25.1.5 Configuración de alarmas | Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros
| 25.1.6 Sistemas de protección y seguridad | Protección contra desfibrilación y electrobisturis
| 25.1.7 Alimentación eléctrica | 110-120 VAC/ 50 - 60 Hz.
| 25.1.8 Memoria interna | Almacenamiento de tendencias de mínimo 24 horas
| 25.1.9 Mediciones de | a. ECG de 3 y 5 derivadas y onda en tiempo real
b. Frecuencia cardiaca con resolución menor o igual a 2 LPM
c. Respiración
d. Oximetría con resolución menor o igual a 1%; precisión menor o igual a 2%
e. Presión no invasiva modo manual y automático, resolución menor o igual a 5 mmHg; precisión menor o igual a 5 mmHg.
f. Temperatura, resolución menor o igual a 1 °C; precisión menor o igual a 0,1 °C
g. Capnografía tipo sidestream
h. Medición de presión invasiva a través de minimo dos canales
25.2 Pantalla | 25.2.1 Tipo | Pantalla LCD o TFT a color
| 25.2.2 Tamaño | Mínimo de 12"
| 25.2.3 Visualización de datos numéricos. | a. Frecuencia cardiaca
b. Frecuencia respiratoria
c. Porcentaje de SpO2
d. Temperatura
e. Presión arterial no invasiva
f. Presión arterial invasiva
g. Capnografía
| 25.2.4 Visualización de ondas de: | a. ECG
b. Respiración
c. Pletismografía – Spo2
d. CO2
e. IBP
| 25.2.5 Indicadores de: | a. Estado de batería
b. Alarmas
c. Alimentación eléctrica
25.3 Accesorios |  | 25.3.1 (1) Batería recargable con autonomía de mínimo dos horas
25.3.2 Cuatro brazaletes adultos reutilizables libres de látex
25.3.3 Cuatro brazaletes tamaño pediátrico, de una vía, reutilizables, libre de látex
25.3.4. Una caja x 20 brazaletes neonatales No.3 desechables
25.3.5 Un brazalete adulto bariátrico reutilizable de una vía
25.3.6 Una Interface de presión arterial no invasiva (PANI) de mínimo 2 metros de longitud
25.3.7 Dos sensores de oximetría adulto reutilizables
25.3.8 Dos sensores de oximetría pediátrico reutilizables
25.3.9 Una caja x 20 sensores de oximetría desechables para paciente neonatal con fecha de vencimiento no menor a 1 año de la fecha de entrega en la USS
25.3.10 Una Interface de SPO2 de mínimo 2 metros de longitud
25.3.11 Una Interface de ECG con cinco derivaciones de mínimo 2 metros de longitud
25.3.12 Mínimo 100 electrodos para ECG con fecha de vencimiento no menor a 1 año de la fecha de entrega en la USS
25.3.13 Un Sensor de temperatura de piel tipo lenteja
25.3.14 Un Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
25.3.15 Junto con cada uno de los equipos se debera entregar un carro de transporte con minimo freno en dos de sus ruedas, con canastilla o sistema que permita la ubicación de los accesorios durante su transporte, con sistema de fijacion del equipo al carro de transporte.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 19 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
25.4 GARANTIA | 25.4.1. 2 AÑOS
25.4.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
25.4.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
25.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
25.5 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
25.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
25.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
25.8 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
25.9. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente vigente
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 26,
GRUPO. No. 26. REGULADOR DE VACIO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
REGULADOR DE VACIO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo análogo cuya función es controlar la succión continua para el tratamiento de la vía aérea y procedimientos quirúrgicos entre otros
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
26.1 Generales | 26.1.1 Tipo |  | Manómetro análogo
| 26.1.2 Gama de vacío regulado |  | Minimo 300 mm Hg
| 26.1.3 Modos de regulación |  | Regulado, off, Full
| 26.1.4 Sistema de ajuste de vacío |  | Perilla reguladora
| 26.1.5 Seguridad |  | Con sifón de seguridad para prevención de contaminación del equipo por absorción.
| 26.1.6 Accesorios |  | Conector a toma de vacío tipo CHEMETRON
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |  |  | PRODUCTO
42 | 29 | 51 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
26.2 GARANTIA |  | 26.2.1 1 AÑO
26.2.2. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
26.2.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
26.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
26.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
26.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
26.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
26.7. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC | Se debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debe encontrarse vigente y estar avalado por la ONAC
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 27,
GRUPO. No. 27. SEROFUGA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
SEROFUGA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
centrífuga de laboratorio específica para el procesamiento de muestras biológicas
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
27.1. Generales |  | 27.1.1 Tipo | Digital de sobremesa
|  | 27.1.2 Material | Inoxidable
|  | 27.1.3 Rotor | En material en acero inoxidable
|  |  | Capacidad | Mínima 10 tubos
|  | 27.1.4 Velocidad | mínima 4000 rpm
|  | 27.1.5 Display | LCD y/o TFT
|  | 27.1.6 visualización de: | Velocidad y tiempo
|  | 27.1.7 Teclado | Tipo | Membrana
|  |  | Funciones | Programacion de velocidad y tiempo
|  | 27.1.8 Motor | a. Libre de escobillas
|  | 27.1.9 Puerta | puerta con cierre hermetico y sistema de seguridad
|  | 27.1.10 Alimentacion electrica | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz.
|  | 27.1.11 Accesorios | a. Un cable de conexión electrica
b. 12 portatubos de 15 ml
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |  |  | PRODUCTO
41 | 10 | 39 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
27.2 GARANTIA |  | 27.2.1 2 AÑOS
27.2.2. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
27.2.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
27.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
27.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
27.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
27.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
27.7. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente vigente
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 28,
GRUPO. No. 28. SUCCIONADOR PORTATIL
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
SUCCIONADOR PORTATIL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Unidad de succión eléctrica empleada en quirófanos y procedimientos menores con el fin de extraer líquidos mediante la generación de vacío.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
28.1 GENERALES |  | 28.1.1. Funcionamiento |  | Unidad de succión eléctrica
|  | 28.1.2. Peso del equipo |  | Máximo 3,6 kg
|  | 28.1.3. Presión de succión |  | Minimo 500 mmHg
|  | 28.1. 4. Nivel de ruido |  | Máximo 65 dB
|  | 28.1.5. Desplazamiento |  | Mínimo 15 l/min
|  | 28.1.6. Vacuómetro |  | Incluye Vacuómetro en el panel frontal
|  | 28.1.7. Perilla de succión o regulador de vació |  | incluye perilla de regulación en el panel frontal
|  | 28.1.8. Requerimientos eléctricos |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
28.2. RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS |  | 28.2.1. Material |  | Plástico de 1 lt autoclavable
28.3. ACCESORIOS |  |  | 28.3.1 Un vasos de succión plástico de repuesto de 1 lts autoclavable
28.3.2. Mínimo diez (10) unidades de filtros microbianos
28.3.3. certificado de calibración vigente avalado por la ONAC
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  |  | PRODUCTO
42 |  | 29 | 51 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
28.4. GARANTIA |  |  | 28.4.1. 2 AÑOS
28.4.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
28.4.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
28.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
28.5. TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
28.6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
28.7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
28.8. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 29,
GRUPO. No. 29. TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es la medición de la presión arterial, dicho equipo es usado para determinar anomalías en la presión arterial como la hipotensión o la hipertensión.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
29.1 GENERALES | 29.1.1 Sistema |  | Electrónico
| 29.1.2 Rango de medición |  | De 0 a 300 mmHg
| 29.1.3 Display |  | LCD de mínimo 3 pulgadas
| 29.1.4 Tecnología de medida |  | Que soporte sobrepresiones de hasta 300 +/- 15 mmHg
| 29.1.5 Tolerancia de error |  | un máximo de +/- 5 mmHg; con una desviación estándar de +/- 8 mmHg
| 29.1.6 Tiempo de medición de presión arterial |  | Máximo de 40 segundos
| 29.1.7 Funcionamiento |  | Por red eléctrica y a batería
29.2 ACCESORIOS |  | 29.2.1 Dos brazaletes reusables adulto de una vía libre de látex
29.2.2 Un brazalete reusable para adulto obeso de una vía, libre de látex
442.3 Dos brazaletes reusables pediátricos de una vía, libre de látex
29.2.4 Dos mangueras de una vía para presión arterial no invasiva (PANI)
29.2.5 Un cargador de batería
29.2.6 Un juego adicional de baterías recargables
29.2.7 Una canastilla para almacenaje de accesorios
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
29.3 GARANTIA | 29.3.1 2 AÑOS
29.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
29.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
29.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
29.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
29.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
29.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
29.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 30,
GRUPO. No. 30. TERMOHIGROMETRO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TERMOHIGROMETRO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento de medición que combina las funciones de un termómetro y un higrómetro, permitiendo medir simultáneamente la temperatura y la humedad relativa del aire
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
30.1 GENERALES | 30.1.1 Sistema |  | Electrónico (Digital)
| 30.1.2 Rango de medición de temperatura de entrada |  | De 0 a minimo 50 °C con exactitud de ± 1°C
| 30.1.3 Rango de medición de temperatura de salida |  | De -50 a minimo 70 °C con exactitud de ± 1°C
| 30.1.4 Rango de medición de humedad relativa |  | de 15 a 95 % con exactitud de ± 5%
| 30.1.5 Resolucion de temperatura |  | 0,1 °C
| 30.1.6 Resolucion de Humedad relativa |  | 1%
| 30.1.7 Display |  | LCD que permita la visualizacion de maximos y minimos para humedad y temperatura
| 30.1.8 Alimentacion electrica |  | Por bateria
30.2 ACCESORIOS |  | 30.2.1 Dos juegos de baterias recargables compatibles con el equipo y un cargador para las baterias
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 11 |  | 23 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
30.3 GARANTIA | 30.3.1 1 AÑO
30.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
30.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
30.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
30.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
30.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
30.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
30.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
30.8. CALIBRACION | Se debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debe encontrarse vigente y estar avalado por la ONAC
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 31,
GRUPO. No. 31. TERMOMETRO DIGITAL PARA NEVERAS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TERMOMETRO DIGITAL PARA NEVERAS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
e permite monitorear a la vez, la temperatura ambiente y la temperatura interna de la nevera o congelador
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
31.1 GENERALES | 31.1.1 Sistema |  | Electrónico (Digital) con sonda
| 31.1.2 Rango de medición de temperatura |  | Desde -50 hasta 110 °C con exactitud de ± 0,5°C
| 31.1.3 Longitud de la sonda |  | Minimo 80 cm
| 31.1.4 Resolucion de temperatura |  | 0,1 °C
| 31.1.5 Display |  | LCD que permita la visualizacion de maximos y minimos para temperatura
| 31.1.6 Alimentacion electrica |  | Por bateria
31.2 ACCESORIOS |  | 31.2.1 Dos juegos de baterias recargables compatibles con el equipo y un cargador para las baterias
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  |  | PRODUCTO
41 |  | 11 | 19 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
31.3 GARANTIA | 31.3.1 1 AÑO
31.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
31.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
31.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
31.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
31.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
31.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
31.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
31.8. CALIBRACION | Se debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debe encontrarse vigente y estar avalado por la ONAC
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 32,
GRUPO. No. 32. TERMOMETRO INFRAROJO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TERMOMETRO INFRAROJO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
dispositivo diseñado para captar la energía térmica en forma de radiación infrarroja emitida por todos los objetos
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
32.1 Generales | 32.1.1 Tipo de medición |  | Infrarrojo sin contacto
| 32.1.2 Memoria |  | Capacidad de memoria para almacenar minimo 20 lecturas de temperatura
| 32.1.3 Unidad de medida |  | °C
| 32.1.4 Rango de medición |  | 0 - 100 °C
| 32.1.5 Resolución |  | 0,1 °C o menor
| 32.1.6 Precisión |  | ± 0,2 °C o menor
| 32.1.7 Batería |  | Con batería recargable
32.2 Accesorios | 32.2.1 Un juego de baterías recargable con cargador
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  |  | PRODUCTO
41 |  | 11 | 19 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
32.3 GARANTIA | 32.3.1 1 AÑO
32.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
32.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
32.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
32.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
32.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
32.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
32.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
32.8. CALIBRACION | Se debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debe encontrarse vigente y estar avalado por la ONAC
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 33.
GRUPO. 33. VIDEOLARINGOSCOPIO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
VIDEOLARINGOSCOPIO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El videolaringoscopio es un dispositivo para la intubación endotraqueal de pacientes que requieren asistencia en el suministro de oxígeno cuando se encuentran imposibilitados para respirar por sí mismos a causa de eventos quirúrgicos o de emergencia.
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
33.1 Generales | 33.1.1 Alimentación eléctrica |  | 110 - 120 VAC 50 – 60 Hz o fuente de alimentación DC
Batería recargable incluida con el equipo con autonomía de minimo 2 horas
| 33.1.3 Pantalla |  | a. Pantalla LCD o TFT a color de minimo 2"
b. Ajuste de blancos manual o automático
c. Que permita la angulación de la pantalla
d. Angulo de rotación minimo 130 °
e. que permita la visualización del nivel de carga de la batería
33.1.4 Angulo de campo 60° o mayor
33.1.5 Angulo de visión 160°
| 33.1.6 Fuente de luz |  | 33.1.6.1 Luz tipo LED
33.1.6.2 Temperatura color > 5000 K
33.1.6.3 Intensidad lumínica mínima de 400 a 600 lux
| 33.1.7 Almacenamiento de datos |  | No minimo 5 GB
| 33.1.8 Registro de fotos y video |  | Minimo 500 Fotos y 1 hora de video y/o tarjeta de memoria con capacidad mínima de 32 GB
| 33.1.9 Puerto de datos |  | HDMI o USB tipo C o micro USB
33.2 Hojas | 33.2.1 Tipo |  | Macintosh y Miller
33.3 Accesorios | 33.3.1 Dos juegos de hojas adulto Mac, que incluya una por cada número.
33.3.2 Dos juegos de hojas pediátricas Miller, que incluya una por cada número.
33.3.3 Un bombillo LED de repuesto
33.3.4 Una batería de repuesto con autonomía de minimo 2 horas cuando aplique
33.3.5 Un Cable de alimentación AC o adaptador DC
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 27 | 20 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
33.4 GARANTIA |  | 33.4.1 1 AÑO
33.4.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
33.4.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
33.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
33.5 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
33.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
33.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
33.8 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 34.
GRUPO. 34. VORTEX
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
VORTEX
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un dispositivo simple utilizado comúnmente en los laboratorios para mezclar pequeños viales de líquido
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
34.1 Generales | 34.1.1 Control de velocidad ajustable
34.1.2. Con interruptor on - off
34.1.3. Con motor libre de escobillas
34.1.4. Rango de velocidad entre 750 y 3000 rpm
34.1.5. Capacidad de tubo de entre 1,5 - 50 ml
34.1.6. Alimentacion electrica 110 - 120 VAC o con adapatador DC
34.1.7. Con encendido automatico
34.2 Accesorios | 1 Adaptador DC adicional
1 Juego adicional de soportes para la base del equipo
1 Soporte para tubos adicional.
1 Cronometro digital para uso en laboratorio clinico con un juego de baterias incluidas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 | 38 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
34.3 GARANTIA |  | 34.3.1 1 AÑO
34.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
34.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
34.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
34.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
34.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
34.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
34.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## INSTRUMENTAL
GRUPO | NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE | CANT
1 | ABREBOCAS DE McIVOR | a. Completo bastidor + 3 valvas: Medidas Valvas: 70-80 x 23-30 mm, 85-90 x 23-30 mm, 100-110 x 23-30 mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Completo con bastidor y 3 valvas con mango estriado. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
2 | ADENÓTOMO DE BECKMANN CURVO | a. Medidas: Longitud: 20-23cm. Punta: 12-13mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil fenestrada con bordes cortantes. Curvo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
3 | ALICATE PARA DOBLAR O TENSAR ALAMBRES | a. Medidas: Longitud: 15-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mordazas aserradas, puntas gruesas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
4 | ALICATE PARA DOBLAR O TENSAR ALAMBRES PUNTA PLANA | a. Medidas: Longitud: 12-14cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mordazas aserradas, puntas planas y delgadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
5 | AMNIÓTOMO DE BEACHMAN | a. Longitud: 24-28cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Gancho con punta aguda, mango macizo en forma de oreja. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
6 | APROXIMADOR COSTAL DE BAILEY | a. Medidas: 16-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Valvas laterales en foma de tenedor con puntas agudas curvas hacia adentro, barra central y una mariposa para realizar el respectivo cierre. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
7 | ASA DE SNELLEN PARA CATARÁTA | a. Material: Acero inoxidable. b. Diseño: Punta útil en forma ovalada fenestrada lisa . c. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
8 | ATORNILLADOR / DESTORNILLADOR HEXAGONAL 3.5mm | a. Medidas: Longitud: 20-25cm. Punta: 3.5mm. b. Material: Acero inoxidable - acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones, con o sin madera. c. Diseño: Punta hexagonal para tornillos. Mango con o sin madera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
9 | BISTURÍ DE PLESTER | a. Medidas: Longitud: 15-17cm. Punta: 3.0-3.5 X 2.0-2.5mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta en forma de semi círculo aserrado con corte vertical. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
10 | BISTURÍ DE ROSEN | a. Medidas: Longitud: 15-17cm. Diámetro de punta: 1.3-1.7mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta en forma circular angulada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
11 | BLEFAROSTATO DE BARRAQUER MEDIANO | a. Medidas: 4-5cm. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: Valvas tipo alambre (fenestradas) y brazos que se adaptan al rostro. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
12 | BLEFAROSTATO DE BARRAQUER PEQUEÑO | a. Medidas: 3-3.5cm. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: Valvas tipo alambre (fenestradas) y brazos que se adaptan al rostro. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
13 | BLEFAROSTATO DE CASTROVIEJO | a. Medidas: 8-10cm. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: Valvas fenestradas. Con sistema de tornillo para graduarlo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
14 | CAJA METÁLICA REDONDA CON TAPA PARA AGUJAS | a. Medidas: Diámetro: 58-62mm x alto: 14-18mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con perforaciones en la tapa. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
15 | CALZADOR O PLACA DE TAPA DE JAEGER | a. Medidas: 11-12cm. Ancho: 19-23mm. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: lámina rígida con doble extremo útil, ligeramente cóncavos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
16 | CANASTILLA METÁLICA GRANDE PARA INSTRUMENTAL | a. Medidas: Ancho: 500 a 540 mm, Largo: 28 a 30 cm y Profundidad: 10 a 15 cm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Maciza con perforaciones. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
17 | CANASTILLA METÁLICA PEQUEÑA PARA INSTRUMENTAL | a. Medidas: Longitud: 240-250 mm, Ancho: 240 -250mm, Alto: 40-60mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: En malla. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
18 | CÁNULA DE SUCCIÓN DE FRAZIER # 10 | a. Longitud: 18-20cm y 30°.r la longitud de rama de 130 mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Completa con guía y válvula de control digital. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
19 | CÁNULA DE SUCCIÓN DE FRAZIER # 12 | a.Longitud: 18-20cm y 30°.r la longitud de rama de 130 mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Completa con guía y válvula de control digital. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
20 | CÁNULA DE SUCCIÓN DE FRAZIER # 14 | a. Longitud: 18-20cm, Angulación: 30°. la longitud de rama de 130 mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Completa con guía y válvula de control digital. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
21 | CÁNULA DE SUCCIÓN DE FRAZIER # 6 | a. Longitud: 18-20cm, Angulación: 30°. la longitud de rama de 130 mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Completa con guía y válvula de control digital. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
22 | CÁNULA DE SUCCIÓN DE FRAZIER # 8 | a. Longitud: 18-20cm y 30°. la longitud de rama de 130 mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Completa con guía y válvula de control digital. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
23 | CÁNULA DE SUCCIÓN TIPO DEBAKEY | a. Longitud: 26-30cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Completa con punta de succión de 0.3mm y con oliva. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
24 | CÁNULA DE YANKAUER | a. Longitud: 26-30cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Completa con punta de succión y con oliva. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
25 | CIERRA NUDOS PARA AMÍGDALAS DE EVES CON CREMALLERA | a. Medidas: Longitud: 27-29cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de asa retráctil resortada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 1
26 | CINCEL DE CINELLI DELGADO | a. Medidas: 14-18cm. Ancho de hoja: 10-12mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Extremo distal liso, punta en forma de bisel cortante con guía de corte bilateral. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
27 | CINCEL DE CINELLI MEDIANO | a. Medidas: 14-18cm. Ancho de hoja: 14-16mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Extremo distal liso, punta en forma de bisel cortante con guía de corte bilateral. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
28 | CINCEL DE COTTLE RECTO 12mm | a. Medidas: 17-20cm. Ancho de hoja: 12mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Extremo distal liso y/o curvo, punta en forma de bisel cortante .sin tope. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
29 | CINCEL DE COTTLE RECTO 4mm | a. Medidas: Longitud: 17-20cm. Ancho de hoja: 4mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Extremo distal recto, punta en forma de bisel cortante.sin tope. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
30 | CINCEL DE COTTLE RECTO 7mm | a. Medidas: 17-20cm. Ancho de hoja: 7mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Extremo distal recto, punta en forma de bisel cortante.sin tope d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
31 | CINCEL DE COTTLE RECTO 9mm | a. Medidas: 17-20cm. Ancho de hoja: 9mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Extremo distal recto, punta en forma de bisel cortante.sin tope d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
32 | CINCEL DE ESTERNÓTOMO LEBSCHE | a. Longitud: 20-24cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con mango en forma de T, extremo distal liso y plano, punta curva y cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
33 | CINCEL DE LAMBOTTE PEQUEÑO | a. Medidas : Longitud: 12 a 14cm. Ancho: 9-11mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil recta en forma de bisel cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
34 | CINCEL NASAL SILVER DERECHO | a. Medidas: Longitud: 16-20cm. Ancho de hoja: 4-5mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con guía de corte derecha, Extremo distal liso, punta en forma de bisel cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
35 | CINCEL NASAL SILVER IZQUIERDO | a. Medidas: Longitud: 16-20cm. Ancho de hoja: 4-5mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con guía de corte izquierda, Extremo distal liso, punta en forma de bisel cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
36 | CIZALLA / PINZA CORTANTE STILLE HORSLEY 90° | a. Medidas: 24-27cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Angulada a 90°, hojas agudas y filosas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
37 | CIZALLA STILLE LISTON | a. Longitud: 26-28cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Hojas cortantes y rectas. Mango de doble acción. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
38 | CLAMP INTESTINAL BRUNNER | a. Longitud: 22-25cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbula acanalada atraumatica, en forma de bayoneta. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
39 | CLAMP INTESTINAL DE PAYR | a. Medidas: Longitud: 24-28cm, mandíbula: 8-12cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Angulado con estriado atraumático. Mango articulado de doble acción. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 1
40 | CLAMP INTESTINAL DOYEN DEBAKEY CURVO | a. Medidas: Longitud: 10-14cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas, finas y con estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
41 | CLAMP INTESTINAL DOYEN DEBAKEY RECTO | a. Medidas: Longitud: 10-14cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas, finas, y con estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
42 | CLAMP INTESTINAL PARKER KERR | a. Medidas: Longitud: 23-27cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Curvo Largo,estriado atraumático. Mango en cremallera mínimo de 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
43 | CLAMP PEDIÁTRICO DE COOLEY CURVO EN FORMA DE CUCHARA | a. Longitud: 12-16cm.con boca semicurva en C b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas en forma de cuchara, finas y con estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
44 | CLAMP PEDIÁTRICO DE COOLEY SATINSKY | a. Medidas: Longitud: 13-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas con oclusión tangencial y con estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
45 | CLAMP VACULAR BULLDOG DEBAKEY CURVO CORTO | a. Medidas: Longitud: 7-8cm, Mandíbula: 20-25mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas atraumáticas y curva. Asas cruzadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 5
46 | CLAMP VASCULAR BULLDOG DEBAKEY CURVO LARGO | a. Medidas: Longitud: 9.5-10cm, Mandíbula: 45-50mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas atraumáticas y curva. Asas cruzadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 5
47 | CLAMP VASCULAR BULLDOG DEBAKEY CURVO MEDIANO | a. Medidas: Longitud: 8.5-9cm, Mandíbula: 30-35mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas atraumáticas y curva. Asas cruzadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 5
48 | CLAMP VASCULAR BULLDOG DEBAKEY RECTO CORTO | a. Medidas: Longitud: 7-8cm, Mandíbula: 20-25mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas atraumáticas y rectas. Asas cruzadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 5
49 | CLAMP VASCULAR BULLDOG DEBAKEY RECTO LARGO | a. Medidas: Longitud: 10-11cm, Mandíbula: 40-45mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas atraumáticas y rectas. Asas cruzadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 5
50 | CLAMP VASCULAR BULLDOG DEBAKEY RECTO MEDIANO | a. Medidas: Longitud: 9-9.5cm, Mandíbula: 30-35mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas atraumáticas y rectas. Asas cruzadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 5
51 | CLAMP VASCULAR DE SATINSKY LARGO | a. Medidas: Longitud: 26-27cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas con oclusión tangencial y estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
52 | CLAMP VASCULAR DE SATINSKY MEDIANO | a. Medidas: Longitud: 20-24cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas con oclusión tangencial y estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
53 | CLAMP VASCULAR DEBAKEY PEAN CURVO | a. Medidas: Longitud: 14-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas, finas, y con estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
54 | CLAMP VASCULAR TIPO COOLEY 45° | a. Medidas: Longitud: 16-20cm, Angulación: 45°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas en ángulo de 45°, finas y con estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
55 | CLAMP VASCULAR TIPO COOLEY CURVO | a. Medidas: Longitud: 19-23cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas semi curvas, finas y con estriado atraumático. Mango semi curvo con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
56 | CLAMP VASCULAR TIPO COOLEY RECTO | a. Medidas: Longitud: 17-22cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Pinza recta, finas y con estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
57 | CLAMP VASCULAR TIPO DEBAKEY ANGULADO CORTO | a. Medidas: Longitud: 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas anguladas cortas con estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
58 | CLAMP VASCULAR TIPO DEBAKEY DE 90° | a. Longitud: 20-24cm, Angulación: 90°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas anguladas a 90°, finas, y con estriado atraumático. Mango ligeramente curvo hacia atrás con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
59 | CLAMP VASCULAR TIPO DEBAKEY PARA ANEURISMA AÓRTICA CURVO | a. Longitud: 30-32cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas, finas, y con estriado atraumático. Mango ligeramente curvo y con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
60 | COCA METÁLICA | a. Diámetro: 80-85mm, Alto: 35-45mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 50
61 | COMPÁS DE CASTROVIEJO 20mm | a. Medidas: Alcance de medición: 20-21mm. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: Compás círculo recto, puntas finas y agudas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
62 | COSTÓTOMO DE STILLE - GIERTZ | a. Medidas: Longitud: 25-27cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de C con Hoja externa redonda y hoja interna cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
63 | CUBETA METÁLICA GRANDE | a. Medidas: Longitud: 330-370mm, Ancho: 220-260mm, Alto: 40-60mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316. c. Diseño: Maciza. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
64 | CUBETA METÁLICA MEDIANA | a. Medidas: Longitud: 300-340mm, Ancho: 160-180mm, Alto: 40-60mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316. c. Diseño: Maciza. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
65 | CUBETA METÁLICA PEQUEÑA | a. Medidas: Longitud: 230-270mm, Ancho: 140-160mm, Alto: 30-50mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Maciza. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
66 | CUCHILLETE DE COTTLE | a. Medidas: 15-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Extremo distal liso en forma de bisel cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
67 | CUCHILLETE DE POLITZER ANGULADO 45° | a. Medidas: Longitud: 16-18cm. Angulado: 45°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mango acodado, punta en forma de triángulo y/o romboide con corte en orientación vertical. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
68 | CUCHILLETE DE POLITZER RECTO | a. Medidas: Longitud: 16-18cm. Recto. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mango acodado, punta en forma de triángulo y/o romboide. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
69 | CURETA AURICULAR DE HOUSE DOBLE CURVA 1 | a. Medidas: Longitud: 14-16cm, Puntas: 1.0-1.2mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Doble punta útil curvas en forma de cucharilla cóncava. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
70 | CURETA AURICULAR DE HOUSE DOBLE CURVA 2 | a. Medidas: Longitud: 14-16cm, Cabeza: 1.5-1.8mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Doble punta útil recta en forma de cucharilla cóncava. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
71 | CURETA DE BRUNS # 000 REDONDA | a. Medidas: Longitud: 16-18cm, Cabeza: # 000 (2.9-3.1mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava redonda. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
72 | CURETA DE BRUNS # 1 REDONDA | a. Medidas: Longitud: 16-18cm, Cabeza: # 1 (5.9-6.2mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava redonda. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
73 | CURETA DE BRUNS # 3 REDONDA | a. Medidas: Longitud: 16-18cm, Cabeza: # 3 (9.9-10.2mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava redonda. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
74 | CURETA DE BRUNS # 4 REDONDA | a. Medidas: Longitud: 16-18cm, Cabeza: # 4 (11.9-12.2mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava redonda. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
75 | CURETA DE BRUNS # 5 REDONDA | a. Medidas: Longitud: 16-18cm, Cabeza: # 5 (12.9-13.2mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava redonda. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
76 | CURETA DE NOVAK | a. Longitud: 21-25cm, diámetro: de 4-8 mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Sonda hueca cilíndrica con un orificio dentado en la punta. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
77 | CURETA DE SCHEDE # 00 | a. Medidas: Longitud: 16-18cm, cucharilla: #00 (3.8-4.2mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava Ovalada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
78 | CURETA DE SCHEDE # 000 | a. Medidas: Longitud: 16-18cm, cucharilla: #000 (3.3-3.7mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava Ovalada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
79 | CURETA DE SCHEDE # 1 | a. Medidas: Longitud: 16-18cm, cucharilla: #1 (5.3-5.7mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava Ovalada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
80 | CURETA DE VOLKMAN # 0 | a. Medidas: Longitud: 13-17cm, cucharilla: #0 (5.1-6.0mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava Ovalada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
81 | CURETA DE VOLKMAN # 00 | a. Medidas: Longitud: 13-17cm, cucharilla: 00 (4.8-5mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava Ovalada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
82 | CURETA DE VOLKMAN # 000 | a. Medidas: Longitud: 13-17cm, cucharilla: 000 (3.8-4.5mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava Ovalada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
83 | CURETA DE VOLKMAN # 1 | a. Medidas: Longitud: 13-17cm, cucharilla: #1 (6.5-7.5mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava Ovalada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
84 | CURETA DE VOLKMAN # 2 | a. Medidas: Longitud: 13-17cm, cucharilla: #2 (8.0-8.7mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil en forma de cucharilla cóncava Ovalada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
85 | CURETA DE WALLICH | a. Longitud: 40-43cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Vástago rígido, punta útil en cucharilla cóncava curva. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
86 | CURETA DENTAL DOBLE TIPO LUCAS MARTIN | a. Medidas: Longitud: 16-18. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Doble punta útil en forma de cucharilla con bordes cortantes. Acodadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
87 | CURETA DOBLE DE WILLIGER RECTA | a. Medidas: Longitud: 13-15cm. Puntas: 0/1 (3.0-3.5mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Doble punta útil recta en forma de cucharilla ovalada cóncava. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
88 | CURETA FENESTRADA DE BUCK #00 RECTA | a. Medidas: Longitud: 15-18cm, Cabeza: #00 (1.9-2.3mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil recta en forma de cucharilla fenestrada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
89 | CURETA FENESTRADA DE BUCK #1 RECTA | a. Medidas: Longitud: 15-18cm, Cabeza: #1 (3.0-3.4mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil recta en forma de cucharilla fenestrada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
90 | CURETA HALLE MALEABLE # 1 | a. Medidas: Longitud: 18-22cm, Cabeza: #1 (4.5-5mm). b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Maleable. Punta útil en forma de cucharilla ovalada cóncava. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
91 | DISECTOR / BISTURÍ DE FISHER PARA AMIGDALAS | a. Medidas: Longitud: 20-23cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Extremo útil con punta funcional curva de bordes aserrados y afilados. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
92 | DISECTOR / ELEVADOR DE HUESOS DE COOB 1 | a. Medidas: Longitud: 28-30cm, punta: 19-20mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Semicurvo, con punta útil roma. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
93 | DISECTOR / ELEVADOR DE MOLT | a. Medidas: Longitud: 17-19cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: doble extremo útil, una punta funcional aguda y la otra ovalada. Bordes afilados. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
94 | DISECTOR / PERIOSTÓTOMO DE LANGENBECK ANCHO | a. Medidas: Longitud: 18-20cm. Punta: 16-19mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil semi curva en forma de abanico y con borde en bisel. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
95 | DISECTOR / PERIOSTÓTOMO DE LANGENBECK DELGADO | a. Medidas: Longitud: 18-20cm. Punta: 9-10mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil semi curva y con borde en bisel. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
96 | DISECTOR DE ADSON LOVE | a. Medidas: Longitud: 14-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Extremo de punta útil aguda y/o roma y curvo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
97 | DISECTOR DE COTTLE | a. Medidas: Longitud: 20-23 cm cm. Puntas: 3-4mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: doble extremo útill y semi - curvos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
98 | DISECTOR DE FREER | a. Medidas: Longitud: 16-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: doble extremo útil, punta roma, semicurvo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 15
99 | DISECTOR DE JOSEPH | a. Longitud: 16-20 cms. Punta: 6-7mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta funcional curva. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
100 | ELEVADOR / DISECTOR DE HURD | a. Medidas: Longitud: 20-23cm. Punta: 11-14mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316. c. Diseño: Doble extremo útil con una de sus puntas en forma de valva y la otra en forma circular. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
101 | ELEVADOR / DISECTOR DE STEINBERG - SELDIN # 23 | a. Longitud: 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: doble extremo útil con puntas romas y/o cortantes semicurvas circulares. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
102 | ELEVADOR APICAL RECTO | a. Medidas: Longitud : 13-17cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil recta en forma de bisel afilado acanalado. Con mango. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
103 | ELEVADOR DE PERIOSTIO DE ALEXANDER | a. Medidas: 20-24cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Cuerpo Macizo con dos extremos útiles, uno en forma de bisel y y el otro extremo en T. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
104 | ESPÁTULA CEREBRAL DE MARTIN ANCHA | a. Medidas: Largo: 16-20cm, Ancho: 19-22mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: lámina de laterales útiles planos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
105 | ESPÁTULA CEREBRAL DE MARTIN ANGOSTA | a. Medidas: Largo: 16-20cm, Ancho: 7-9mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: lámina de laterales útiles planos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
106 | ESPÁTULAS DE VELASCO | a. Medidas: 24-28cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Lámina con un extremo distal en forma ovalada y ligeramente curva. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
107 | ESPÉCULO NASAL DE COTTLE | a. Medidas: Longitud:14-15cm, Valva:50mm a 55 mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
108 | ESPÉCULO NASAL DE KILLIAN | a. Medidas: Longitud:13-15cm, Valva: 75mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
109 | ESPÉCULO NASAL DE VIENA | a. Medidas: Longitud:13-15cm, Valva:30-35mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con articulación de tornillo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
110 | ESPÉCULO RECTAL TIPO PRATT | a. Medidas: Longitud: 20-22cm, Espéculo: 80-85mm X 20-25mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mango con tuerca para su abertura. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
111 | ESPÉCULO RECTAL TIPO SIMS | a. Medidas: Longitud: 15-17cm, Espéculo: 70-75mm X 15-19mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Espéculo macizo. Mango con tuerca para su abertura. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
112 | ESPÉCULO VAGINAL DE GRAVE | a. Medidas: Valvas: 90-95mm X 30-35mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Hojas desmontables cóncavas superior e inferior que se mantienen abiertas por un mecanismo de turca. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
113 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICOS / DENTAL PARA MAXILAR SUPERIOR E INFERIOR | a. Medidas: Longitud: 14-17cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas de puntas hacia dentro tipo tenaza, cóncavas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
114 | GANCHO DE FOMON DOBLE | a. Medidas: 16 cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Doble punta en garfio agudo./agudo d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
115 | GANCHO DE PIEL JOSEPH | a. Longitud: 14-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta en forma de garfio agudo y vástago macizo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
116 | GANCHO DE PIEL JOSEPH DOBLE | a. Medidas: 15-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta en forma de 2 garfios agudos y vástago macizo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
117 | GUBIA LUER | a. Medidas: Largo: 15-19cm, mandíbula: 6-7mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil ligeramente curva. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
118 | GUBIA STILLE - LEKSELL 1 | a. Medidas: Longitud: 20-24cm, Mandíbula: 5-6mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: De doble acción, punta útil curva, mango ergonómico. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
119 | GUBIA STILLE - LEKSELL 2 | a. Medidas: Longitud: 20-24cm, Mandíbula: 8-9mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: De doble acción, punta útil curva, mango ergonómico. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
120 | GUBIA STILLE - LUER CURVA 1 | a. Medidas: Longitud: 20-24cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: De doble acción, punta útil curva, mango ergonómico. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
121 | GUBIA STILLE PICO DE PATO | a. Medidas: Longitud: 20-24cm, mandíbula: 6-8 x 12-14mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: De doble acción, punta útil pico de pato, mango ergonómico. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
122 | HISTERÓMETRO DE SISMS | a. Longitud : 30-34cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: tallo estrecho, largo maleable, calibrado en pulgadas o centímetros y con mango. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
123 | MANGO DE BISTURÍ # 3 | a. Longitud: 11-15cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Macizo, con regla en su vástago. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 60
124 | MANGO DE BISTURÍ # 3 LARGO | a. Longitud: 20-22cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homolagaciones. c. Diseño: Macizo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
125 | MANGO DE BISTURÍ # 4 | a. Longitud: 11-15cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Macizo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 60
126 | MANGO DE BISTURÍ # 4 LARGO | a. Longitud : 20-22cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Macizo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
127 | MANGO DE BISTURÍ # 7 | a. Longitud: 16-19cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Macizo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
128 | MARTILLO DE 1000 - 1300grs | a. Medidas: Longitud: 26-27cm. Peso: 1000- 1300grs. Diámetro de cabeza: 40-50mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones, con o sin variaciones. c. Diseño: Cabeza plana y maciza. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
129 | MARTILLO DE 700 - 800grs | a. Medidas: Peso: 700-800grs, Longitud: 24-26cm. Diámetro de cabeza: 40-45 mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones, con o sin variaciones. c. Diseño: Cabeza plana y maciza. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
130 | MARTILLO DE BERGMANN 300grs | a. Medidas: Peso: 300grs, Longitud: 22-24cm. Diámetro de cabeza: 30-40 mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones, con o sin variaciones. c. Diseño: Cabeza plana y maciza. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
131 | MARTILLO DE WILLIGER 130 - 150grs | a. Medidas: Peso: 130-150grs, Longitud: 15-17cm. Diámetro de cabeza: 20-25mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Cabeza plana y maciza. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
132 | MICRO GANCHO/ MICRO AGUJA AURICULAR DE BÁRBARA 45° | a. Medidas: 16-18 cm, Punta: 0.6-1.2mm, Angulación: 45° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil aguda con angulación a 45°. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
133 | MICRO TIJERA DE BELLUCI | a. Medidas: Longitud: 8-9cm. Tamaño punta útil: 3- 4.5mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil recta y con abertura hacia arriba. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
134 | MICRO TIJERA DE VANNAS CURVA | a. Medidas: Longitud: 8-10 cm, puntas: 6-9mm. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: Puntas muy delicadas, curvas y agudas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
135 | PINZA ALLIS CORTA | a. Longitud: 12-14cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta de agarre atraumática con dientes. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
136 | PINZA ALLIS JUDD LARGA | a. Longitud: 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta pequeña de agarre atraumática con 4 dientes. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
137 | PINZA ALLIS JUDD MEDIANA | a. Longitud: 13-16 cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta pequeña de agarre atraumática con 3 dientes. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
138 | PINZA ALLIS LARGA | a. Longitud: 20-24cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas con punta de agarre atraumática con dientes. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 80
139 | PINZA ALLIS MEDIANA | a. Longitud: 15-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta de agarre atraumática con dientes. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 80
140 | PINZA BABCOCK LARGA | a. Longitud : 20-26cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil fenestrada y estriada. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
141 | PINZA BABCOCK MEDIANA | a. Longitud: 16-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil fenestrada y estriada. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
142 | PINZA BABY MOSQUITO | a. Longitud: 7-10cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y estriadas completas. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
143 | PINZA DE AGARRE GRASPER PARA LAPAROSCOPIA | a. Medidas: Longitud: 300-400mm, Diámetro: 5-6mm, Mandíbula: 24-28mm. b. Material: Acero inoxidable - acero quirúrgico ó sus homologaciones. Recubierto con material que evite cargas electrostáticas. c. Diseño: Puntas rectas y con dientes transversos a lo largo de su mandíbula. Mango con o sin cremallera d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
144 | PINZA DE CAMPO CORTA | a. Longitud: 8-10cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Puntas agudas y mango con cremallera de mínimo 3 ajustes . d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 100
145 | PINZA DE CAMPO MEDIANA | a. Longitud: 13-17cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Puntas agudas y mango con cremallera de mínimo 3 ajustes . d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 220
146 | PINZA DE DISECCIÓN ADSON BROWN | a. Longitud: 12-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Puntas finas con dientes atraumáticos en sus extremos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
147 | PINZA DE DISECCIÓN ADSON CON GARRA CORTA | a. Longitud: 11-13cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Puntas finas, con garra. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 60
148 | PINZA DE DISECCIÓN ADSON CON GARRA MEDIANA | a. Longitud: 14-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Puntas finas, con garra. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
149 | PINZA DE DISECCIÓN ADSON SIN GARRA CORTA | a. Longitud: 11-13cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Puntas finas, sin garra y mandíbulas con estrias transversas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 50
150 | PINZA DE DISECCIÓN ADSON SIN GARRA MEDIANA | a. Longitud: 14-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas finas, punta sin garra y con estrias transversas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
151 | PINZA DE DISECCIÓN EN BAYONETA | a. Medidas: Longitud: 18-22cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas en forma de bayoneta con punta sin garra y estriada transversal. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 16
152 | PINZA DE DISECCIÓN EN BAYONETA CON GARRA | a. Medidas: Longitud: 18-22cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas en forma de bayoneta con garra en su punta. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
153 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR CON GARRA CORTA | a. Longitud: 13-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con garra en su punta. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
154 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR CON GARRA EXTRA CORTA | a. Longitud: 10-12cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con garra en su punta. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
155 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR CON GARRA FINA MEDIANA | a. Medidas: 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Fina y con garra en su punta. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
156 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR CON GARRA LARGA | a. Longitud: 25-27cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con garra en su punta. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
157 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR CON GARRA MEDIANA | a. Longitud: 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con garra en su punta. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
158 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR SIN GARRA CORTA | a. Longitud: 13-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta sin garra y mandíbula estriada transversal. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
159 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR SIN GARRA EXTRA CORTA | a. Longitud: 10-12cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: punta sin garra y estriada transversal. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
160 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR SIN GARRA FINA LARGA | a. Longitud: 25-27cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Larga, sin garra en la punta, fina y mandíbula estriada transversal. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
161 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR SIN GARRA FINA MEDIANA | a. Longitud: 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Fina, punta sin garra y mandíbula estriada transversal. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
162 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR SIN GARRA LARGA | a. Longitud: 25-27cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Larga, punta sin garra y mandíbula estriada transversal. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
163 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR SIN GARRA MEDIANA | a. Longitud: 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: punta sin garra y mandíbulas estriadas transversal. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
164 | PINZA DE DISECCIÓN MERYLAND PARA LAPAROSCOPIA | a. Medidas: Longitud: 300-400mm, Diámetro: 5-6mm, Mandíbula: 22-20mm. b. Material: Acero inoxidable - acero quirúrgico ó sus homologaciones.. Recubierto con material que evite cargas electrostáticas. c. Diseño: Puntas delgadas, curvas y estriadas. Mango con o sin cremallera d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
165 | PINZA DE DISECCIÓN RUSA CORTA | a. Longitud: 13-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: puntas ovaladas, cóncavas y estriadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
166 | PINZA DE DISECCIÓN RUSA MEDIANA | a. Longitud: 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: puntas ovaladas, cóncavas y estriadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
167 | PINZA DE DISECCIÓN TIPO GERALD RECTA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm. Puntas: 1.2-1.5mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas, con superficies de prensión muy delicadas y atraumáticas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
168 | PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DEBAKEY CORTA 1.5mm | a. Medidas: Longitud: 13-16cm. Puntas: 1.5mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas, con superficies de prensión muy delicadas y atraumáticas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
169 | PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DEBAKEY CORTA 2-3mm | a. Medidas: Longitud: 13-16cm. Puntas: 2-3mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas, con superficies de prensión muy delicadas y atraumáticas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
170 | PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DEBAKEY LARGA 2-3mm | a. Longitud: 28-30cm. Punta: 2-3mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas, con superficies de prensión muy delicadas y atraumáticas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
171 | PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DEBAKEY MEDIANA 1.5mm | a. Medidas: Longitud: 20-25cm, mandíbula: 1.5mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas, con superficies de prensión muy delicadas y atraumáticas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
172 | PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DEBAKEY MEDIANA 2-3mm | a. Medidas: Longitud: 20-25cm, Punta: 2-3mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas, con superficies de prensión muy delicadas y atraumáticas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
173 | PINZA DE FALSOS GÉRMENES | a. Longitud: 26-30cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas con extremo distal en ovalos cónvacos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
174 | PINZA DE MICRODISECCIÓN BISHOP-HARMAN FINA CON GARRA | a. Medidas: Longitud: 8-8.5cm, Punta:0.3-0.6cm. Dientes: 1X2. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: Mandíbula recta y puntas finas con garra. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
175 | PINZA DE MICRODISECCIÓN BISHOP-HARMAN SIN GARRA | a. Medidas: Longitud: 8-8.5cm, Punta:0.3-0.6cm. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: Mandíbula recta y puntas finas estriadas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
176 | PINZA DE RELOJERO RECTA | a. Medidas: Longitud: 10-12cm. Punta: 0.13-0.16mm. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: Puntas rectas, muy finas y sin estrías. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
177 | PINZA FOERSTER CURVA LARGA | a. Longitud: 21-27cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas, punta funcional fenestrada, ovalada y aserradas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
178 | PINZA FOERSTER CURVA MEDIANA | a. Longitud: 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas, punta funcional fenestrada, ovalada y aserradas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
179 | PINZA FOERSTER RECTA | a. Longitud: 21-27cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas, punta funcional fenestrada, ovalada y aserrada. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
180 | PINZA GEMINI FINA LARGA | a. Longitud: 25-28cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y finas estriadas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
181 | PINZA GEMINI FINA MEDIANA | a. Longitud: 18-23cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y finas con estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
182 | PINZA HEANNEY | a. Longitud: 16-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y estriadas con un diente, mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 12
183 | PINZA KELLY ADSON | a. Longitud: 18-22cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y estriadas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 60
184 | PINZA MOSQUITO | a. Longitud: 10-12cm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y estriadas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 300
185 | PINZA KELLY MEDIANA | a. Longitud: 14-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y estriadas completas. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 100
186 | PINZA KELLY RECTA | a. Longitud: 14-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas y estriadas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
187 | PINZA KERRISON 1mm DE 40° CON CORTE ABAJO | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 1mm, Angulación: 40° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia abajo y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
188 | PINZA KERRISON 1mm DE 40° CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 1mm, Angulación: 40° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
189 | PINZA KERRISON 1mm DE 90° CON CORTE ABAJO | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 1mm, Angulación: 90° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia abajo y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
190 | PINZA KERRISON 1mm DE 90° CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 1mm, Angulación: 90° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
191 | PINZA KERRISON 1mm RECTA CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 1mm, Recta hacia arriba a 90° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y recta, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
192 | PINZA KERRISON 2mm DE 40° CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, punta: 2mm, angulación: 40°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
193 | PINZA KERRISON 2mm DE 90° CON CORTE ABAJO | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, punta: 2mm, angulación: 90°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia abajo y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
194 | PINZA KERRISON 2mm DE 90° CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 2mm, Angulación: 90° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
195 | PINZA KERRISON 2mm RECTA CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 2mm, Recta hacia arriba a 90°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y recta, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
196 | PINZA KERRISON 3mm DE 40° CON CORTE ABAJO | a. Medidas: Longitud: 20-22cm, punta: 3mm con angulación: 40°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia abajo y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
197 | PINZA KERRISON 3mm DE 40° CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 20-22cm, punta: 3mm, angulación: 40°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
198 | PINZA KERRISON 3mm DE 90° CON CORTE ABAJO | a. Medidas: Longitud: 20-22cm, punta: 3mm, angulación: 90°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia abajo y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
199 | PINZA KERRISON 3mm DE 90° CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 20-22cm, punta: 3mm con angulación: 90°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
200 | PINZA KERRISON 3mm RECTA CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 3mm, Recta hacia arriba 90° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y recta, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
201 | PINZA KERRISON 4mm DE 40° CON CORTE ABAJO | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 4mm, Angulación: 40° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia abajo y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
202 | PINZA KERRISON 4mm DE 40° CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 4mm, Angulación: 40° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
203 | PINZA KERRISON 4mm DE 90° CON CORTE ABAJO | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 4mm, Angulación: 90° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia abajo y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
204 | PINZA KERRISON 4mm DE 90° CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 4mm, Angulación: 90° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
205 | PINZA KERRISON 4mm RECTA CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 4mm, Recta hacia arriba 90° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y recta, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
206 | PINZA KERRISON 5mm DE 40° CON CORTE ABAJO | a. Medidas: Longitud: 20-22cm, punta: 5mm con angulación: 40°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
207 | PINZA KERRISON 5mm DE 40° CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 20-22cm, punta: 5mm, angulación: 40°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
208 | PINZA KERRISON 5mm DE 90° CON CORTE ABAJO | a. Medidas: Longitud: 20-22cm, punta: 5mm, angulación: 90°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia abajo y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
209 | PINZA KERRISON 5mm DE 90° CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 20-22cm, punta: 5mm, angulación: 90°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y angulada, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
210 | PINZA KERRISON 5mm RECTA CON CORTE ARRIBA | a. Medidas: Longitud: 18-20cm, Punta: 5mm, Recta hacia arriba 90° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con corte hacia arriba y recta, Mango sólido. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
211 | PINZA KOCHER CURVA MEDIANA | a. Longitud: 14-15cm. Dientes: 1x2. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas, estriadas y 1 x 2 dientes. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
212 | PINZA MIXTER BABY | a. Longitud: 14-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandibulas curvas con estriado transversal. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
213 | PINZA MIXTER CORTA | a. Medidas: Longitud: 20-23cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas en ángulo recto con estriado transversal. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 50
214 | PINZA MIXTER MEDIANA | a. Medidas: Longitud: 24-26cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandibulas finas, curvas y estriadas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 50
215 | PINZA MOSQUITO CORTA | a. Longitud: 11-13cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y estriadas completas. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 130
216 | PINZA MOSQUITO MEDIANA | a. Longitud: 14-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y estriadas. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 130
217 | PINZA MOSQUITO RECTA MEDIANA | a. Longitud: 14-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta estriada. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
218 | PINZA OVERHOLT - GEISSENDOERFER GRUESA LARGA | a. Longitud: 26-28cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandibulas gruesas, curvas y estriadas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
219 | PINZA OVERHOLT - GEISSENDOERFER GRUESA MEDIANA | a. Longitud : 18-23cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y gruesas con estriado atraumático. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
220 | PINZA PARA HUESO DE KERN AJUSTABLE | a. Medidas: Longitud: 21-24cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas dentadas, rectas y en su punta útil con dientes 2x2. Mango con cremallera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
221 | PINZA PARA HUESO DE KERN MINI AJUSTABLE | a. Medidas: Longitud: 14-17cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas dentadas, rectas y en su punta útil con dientes 2x2. Mango con cremallera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
222 | PINZA PARA HUESO DE LANE | a. Medidas: Largo: 32-35cm. Dientes: 2X2. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas dentadas, rectas y en su punta útil con dientes 2x2. Mango con cremallera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
223 | PINZA PARA HUESO DE VERBRUGGE MULLER PEQUEÑA | a. Longitud: 16-20cm, Mandíbula: 4-6mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas, dentadas y cóncavas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
224 | PINZA PARA PÓLIPOS AURICULARES TIPO HARTMANN | a. Medidas: Longitud: 13-15cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil recta, ovalada, estriada y acanalada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
225 | PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS CORTA | a. Medidas: Largo: 12-14 mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas de puntas agudas hacia dentro tipo tenasa lisa. Mango con cremallera dentada en su totalidad de ajuste. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
226 | PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS GRUESA, CORTA Y CON MANDÍBULAS ESTRIADAS | a. Medidas: Largo: 16-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas de puntas gruesas estriadas hacia dentro. Mango con tuerca para su ajuste y/o con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
227 | PINZA PARA TUMOR DE YASARGIL DE 3-3.5mm | a. Medidas: Longitud: 18-22cm, Cabeza: 3-3.5mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas en forma de bayoneta con punta útil en cucharilla cóncava. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
228 | PINZA PARA TUMOR DE YASARGIL DE 5-5.5mm | a. Medidas: Longitud: 18-22cm, Cabeza: 5-5.5mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas en forma de bayoneta con punta útil en cucharilla cóncava. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
229 | PINZA PARA VASECTOMÍA Ó DE ANILLO DE LEE | a. Medidas: Longitud: 14 -16 cm, Anillo: 4-5mm. b. Material: Acero quirúrgico de tio 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas, puntas romas que se unen formando un círculo y mango con cremallera de mínimo 3 ajustes . d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
230 | PINZA PENNINGTON LARGA | a. Longitud: 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil fenestrada en forma de triángulo y estriada. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
231 | PINZA PENNINGTON MEDIANA | a. Longitud: 15-17cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil fenestrada en forma de triángulo y estriada. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
232 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA CORTA | a. Longitud: 14-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y estriadas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
233 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA LARGA | a. Longitud: 26-30cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316. c. Diseño: Mandíbulas curvas y estriadas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
234 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA MEDIANA | a. Longitud: 20-25cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas y estriadas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 112
235 | PINZA ROCHESTER PEAN RECTA CORTA | a. Longitud: 14-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas y estriadas. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
236 | PINZA THOMS ALLIS | a. Medidas: Longitud: 20-22cm. Dientes: 6X7. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas rectas con punta de agarre atraumática con dientes. Mango en cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 150
237 | PLATÓN METÁLICO GRANDE | a. Medidas: Diámetro: 210-230mm. Alto: 60-80mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
238 | PLATÓN METÁLICO PEQUEÑO | a. Medidas: Diametro: 100-150mm. Alto: 40-70mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
239 | PORTA AGUJAS DE DERF | a. Longitud : 12-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: recto, Mandíbula acanalada y con estrías. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 60
240 | PORTA AGUJAS DE MAYO CORTO | a. Longitud : 14-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: recto, Mandíbula acanalada y con estrías. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
241 | PORTA AGUJAS DE MAYO LARGO | a. Longitud : 26-30cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: recto, Mandíbula acanalada y con estrías. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 25
242 | PORTA AGUJAS DE MAYO MEDIANO | a. Longitud : 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: recto, Mandíbula acanalada y con estrías. Mango con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 60
243 | PORTA AGUJAS DEBAKEY CON MANGO DORADO MEDIANO | a. Longitud :20-25cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. Con insertos de carburo de tugsteno. c. Diseño: recto, fino, mandíbula con estrías. Mango dorado con cremallera de mínimo 3 ajustes. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
244 | PORTA AGUJAS PARA ALAMBRE TIPO MATHIEU | a. Longitud : 14-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas gruesas y fuertes. Mango cierre tipo click. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
245 | PORTA AGUJAS PARA LAPAROSCÓPIA | a. Medidas: Longitud: 300-400mm, Diámetro: 5-6mm. b. Material: Acero inoxidable - acero quirúrgico ó sus homologaciones. Con o sin Recubrimiento de material que evite cargas electrostáticas. c. Diseño: Puntas delgadas, finas y estriadas. Mango con cremallera d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
246 | PRENSA DE LOWMAN | a. Longitud: 17-20cm. Dientes: 1x2. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mandíbulas curvas, fenestradas y cóncavas. Dientes 1x2. Mango con tornillo rotatorio. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
247 | RASPA / ESCOFINA NASAL DE LEWIS | a. Medidas: Longitud: 17-19cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil con superficie aserrada múltiple fina . d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
248 | RASPA / LIMA NASAL TIPO MILLER COLBURN | a. Medidas: Longitud: 18-19cm. Puntas: 6.0-6.6 y 4.0-4.5mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Doble punta útil recta ovalada con superficie aserrada, rama curva. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
249 | RASPA DE FOMON | a. Longitud: 19-22cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Doble punta útil, extremos planos y rectos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
250 | RASPA DE PUTTI | a. Longitud: 27-30cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Doble punta útil, extremos planos, curvo y/o recto. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
251 | REGLA METÁLICA | a. Medidas: 30cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
252 | RIÑONERA | a. Medidas: Longitud: 200-250mm, Ancho: 120-160mm, Alto: 35-45mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
253 | RUGINA | a. Medidas: Longitud: 12-16cm, Punta: 10-14mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Púnta útil recta, Mango Macizo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
254 | SEPARADOR / RETRACTOR DE HUESO BENNETT | a. Medidas: Largo: 23-26cm. Cabeza: 40-50mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con punta roma y hoja separadora. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
255 | SEPARADOR / RETRACTOR DE HUESO HOHMANN ANGOSTO | a. Medidas: Longitud: 23-26cm. Ancho de hoja: 16-20mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con punta aguda y hoja separadora. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
256 | SEPARADOR / RETRACTOR DE HUESO HOHMANN DELGADO | a. Medidas: Longitud: 21-23cm. Ancho de hoja: 8-10mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con punta aguda y hoja separadora. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
257 | SEPARADOR / RETRACTOR DE HUESO HOHMANN MEDIANO | a. Medidas: Longitud: 23-26cm. Ancho de hoja: 42-44mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Con punta aguda y hoja separadora. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
258 | SEPARADOR ABDOMINAL DE BALFOUR BABY | a. Medidas: Valvas laterales: 25-30mm, Valva central: 20-22mm X 23-25mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño completo: marco graduable con una apertura de 90-100mm, valvas laterales fijas y fenestradas y una valva central con su vástago fenestrado para acoplarla al marco. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 1
259 | SEPARADOR ABDOMINAL DE BALFOUR CON VALVA CENTRAL ANCHA | a. Medidas: Apertura: 20-25 cm, Valva central: 68 a 70 mm X80 a 85 mm, Valvas laterales: 90-100 X 30-40mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Separador Abdominal compuesto por valvas laterales, marco graduable de apertura y una valva central. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
260 | SEPARADOR AUTOESTÁTICO ADSON SEMICURVO 3 X 4 DIENTES | a. Longitud : 23-27cm, Dientes: 3x4. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: puntas terminadas en dientes agudos hacia afuera. Cremallera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
261 | SEPARADOR AUTOESTÁTICO ADSON 4 X 4 DIENTES | a. Longitud : 18-22cm, Dientes: 4x4. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: puntas terminadas en dientes agudos hacia afuera. Cremallera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
262 | SEPARADOR AUTOESTÁTICO ADSON BECKMANN | a. Longitud : Longitud: 30-32cm, Dientes: 4x5 - 4x4. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: puntas terminadas en tenedor con dientes agudos curvos hacia afuera. Articulado. Cremallera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
263 | SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE GELPI PEQUEÑO | a. Longitud: 10-14cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: ramas curvas, puntas agudas curvas hacia afuera. Cremallera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
264 | SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE JANSEN ROMO | a. Longitud: 10-12cm. Dientes: 3x3. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: puntas terminadas en tenedor con dientes romos hacia afuera. Con tornillo de ajuste. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
265 | SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE WEITLANER MEDIANO 3 X 4 DIENTES | a. Longitud: 13-17cm. Dientes: 3 X 4. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Recto, puntas terminadas en tenedor con dientes romos curvos hacia afuera. Cremallera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
266 | SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE WEITLANER PEQUEÑO 2 X 3 DIENTES | a. Longitud : 10-12cm. Dientes: 2 X 3. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: puntas terminadas en tenedor con dientes romos curvos hacia afuera. Cremallera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
267 | SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE WULLSTEIN PEQUEÑO | a. Longitud: 12-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Curvo, puntas terminadas en tenedor con dientes romos curvos hacia afuera. Cremallera. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
268 | SEPARADOR DE BLOUNT CURVO 1 PUNTA | a. Medidas: Longitud: 17-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Extremo distal en Valva curva terminada en 1 Punta útil aguda. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 1
269 | SEPARADOR DE DEAVER ANCHO | a. Medidas: Valva curva de Longitud: 30-32cm x Ancho: 60-80cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Valva curva de mango plano. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 12
270 | SEPARADOR DE DEAVER ANGOSTO | a. Medidas: Valva curva de Longitud: 30-32cm x Ancho: 20-35mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Valva curva de mango plano. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
271 | SEPARADOR DE DEAVER MEDIANO | a. Medidas: Valva curva de Longitud: 30-32cm x Ancho: 40-55cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Valva curva de mango plano. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
272 | SEPARADOR DE DEAVER RAMA CORTA | a. Medidas: Valva curva de Longitud: 16-20cm x Ancho: 15-20mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Valva curva y mango plano. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
273 | SEPARADOR DE DESMARRES | a. Medidas: Longitud: 14-18cm, Valva: 12-14mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mango sólido y largo y una hoja curva hacia adentro en su extremo funcional. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 14
274 | SEPARADOR DE FINOCHIETTO BABY | a. Medidas: Apertura: 90-100mm, valvas laterales: 30-31 X 30-31mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 31 ó sus homologaciones, y/o aluminio. c. Diseño: Pediátrico, montura graduable de cremallera con valvas fijas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 1
275 | SEPARADOR DE FINOCHIETTO VALVAS FIJAS MEDIANO | a. Medidas: Apertura: 160-180mm, Valvas: 40-55mm X 60-70mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Montura graduable de cremallera con valvas fijas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
276 | SEPARADOR DE RAÍZ DE LOVE RECTO | a. Medidas: Longitud: 19-22cm, rama: 7-8 mm. RECTO. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Recto, con valva curva en su punta distal. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
277 | SEPARADOR DE VOLKMANN X 2 DIENTES | a. Longitud: 21-23cm. Dientes: 2. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: 2 dientes romos, con Mango fenestrado. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
278 | SEPARADOR DE VOLKMANN X 3 DIENTES | a. Longitud: 21-23cm. Dientes: 3. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: 3 dientes romos, con Mango fenestrado. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
279 | SEPARADOR DE VOLKMANN X 4 DIENTES | a. Longitud: 21-23cm. Dientes: 4. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: 4 dientes romos, Con mango fenestrado. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
280 | SEPARADOR DE VOLKMANN X 6 DIENTES | a. Medidas: Longitud: 21-23cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: 6 dientes romos, con mango. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
281 | SEPARADOR NASAL DE AUFRICHT | a. Medidas: Longitud: 16 a 20cm, Valva: 40-50 x 10 - 12mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: valva distal biangulada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
282 | SEPARADOR PULMONAR DE ALLISON | a. Medidas: Longitud:30-34cm x 55-65mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mango macizo con multiples alambres fuertes que forman una espátula redonda alargada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
283 | SEPARADOR RICHARDSON DE 1 RAMA PEQUEÑO | a. Medidas: Longitud:20-24cm, Valvas: 26-28 X 19-20mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Valva en un extremo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
284 | SEPARADOR VAGINAL DE JACKSON | a. Medidas: Longitud: 14-18cm, Valvas: 70-80 X 35-40mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Un extremo con valva. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
285 | SEPARADOR VALVA MALEABLE MEDIANA | a. Medidas: Longitud: 250-350cm x Ancho: 40-55mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Lámina moldeable de laterales romos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
286 | SEPARADOR VALVA MALEABLE ANCHA | a. Medidas: Largo: 250-350cm x Ancho: 60-80mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Lámina moldeable de laterales romos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
287 | SEPARADOR VALVA MALEABLE ANGOSTA | a. Medidas: Largo: 250-350cm x Ancho: 20-35mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Lámina moldeable de laterales romos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
288 | SEPARDOR AUTOESTÁTICO DE JANSEN AGUDO | a. Longitud: 10-12cm. Dientes: 3X3. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Separador autoestático de puntas agudas en forma de tenedor curvo hacia afuera, tornillo de ajuste para controlar la apertura. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
289 | SEPRADOR DE TAYLOR | a. Medidas: Longitud: 15-17cm, Valva: 90-110 x 30-35mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Doble extremo útil, uno con punta aguda y el otro en terminación en U. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
290 | SET X 2 CINCELES / OSTEOTOMOS TIPO LAMBOTE CURVOS | a. Medidas: Longitud: 20-24cm. Tamaño de hoja: 10-12mm y 15-17mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil curva en forma de doble bisel cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
291 | SET X 2 CINCELES / OSTEOTOMOS TIPO LAMBOTE RECTO | a. Medidas: Longitud: 20-24cm. Tamaño de hoja: 10-12 y 13-15mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil recta en forma de doble bisel cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
292 | SET X 3 CINCELES / OSTEOTOMOS TIPO STILLE RECTO | a. Medidas: Longitud: 18-23cm. Tamaño de hoja: 12-14mm,15-17mm y 20-23mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil recta en forma de bisel cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
293 | SET X 10 DILATADORES DE MAYO HEGAR | a. Medidas: Set de 10 unidades: De 10 a 30 FR. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Tallo macizos que son ligeramente curvos y sus laterales funcionales. Un extremo es de mayor diámetro que el otro. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
294 | SET X 12 DILATADORES DE VAN BUREN | a. Medidas: Longitud: 28-30cm. Set X 12 Diámetros: 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 y 30 Fr. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: kit de 12 dilatadores para uretra curvos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 3
295 | SET X 2 CINCELES / OSTEOTOMOS TIPO PARTSCH ACANALADO | a. Medidas: Longitud: 12-14cm. Tamaño de hoja: 3-4mm y 5-6mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil recta en forma acanalada con bisel cortante d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
296 | SET X 2 SEPARADORES DE FARABEUF BABY | a. Medidas: Longitud: 12-13cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Valva en cada extremo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 14
297 | SET X 2 SEPARADORES DE FARABEUF MEDIANO | a. Medidas: Longitud: 14-16 cm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Valva en cada extremo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 60
298 | SET X 2 SEPARADORES DE HIBBS | a. Medidas: Longitud: 23-25cm. Rama: 25-28 X 70-80mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Doble extremo útil, uno con punta en valva angulada terminada en dientes agudos y el otro en terminación semi circular. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
299 | SET X 2 SEPARADORES DE SENN - MILLER | a. Medidas: Longitud: 13-17cm, Valva: 18-22 x 5-9mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Set x 2: Doble función, uno de sus extremos con tenedor de 3 garfios romos y el otro extremo con una valva. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 30
300 | SET X 2 SEPARADORES DE US - ARMY | a. Medidas: Set X 2 separadores: Longitud: 21-23cm. Ramas separador 1: 21x24 y 40x15. Ramas separador 2:25x24 y 45x15. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Valva en cada extremo. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 16
301 | SET X 3 GANCHOS DE GRAEFE PARA ESTRABISMO | a. Medidas: Longitud: 12-15cm, Referencia: pequeño, mediano y grande. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: Punta útil fina, roma, curva y con extensión en forma de oliva. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 1
302 | SET X 4 CINCELES TIPO SMITH PETERSEN CURVOS | a. Longitud: 18/25cm. Tamaño de hoja: 9-12,16-18,19-20 y 25-28 mm b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil curva forma bisel cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
303 | SET X 4 CINCELES TIPO SMITH PETERSEN RECTOS | a. Longitud: 18/22cm. Tamaño de hoja: 9-12mm,13-15mm,16-18mm y 19-20mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta útil recta en forma de bisel cortante. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
304 | SET X 5 OTOSCOPIOS DE HARTMAN | a. Set X 5 Diámetros: #0 (3.0-3.5mm) , #1 (3.5-4.5), #2 (4.6-5.5), #3 (5.6-6.5), #4 (7.0-7.5). Longitud: 3-4cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: En forma de Cono. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
305 | SONDA ACANALADA | a. Longitud: 12-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: vástago de metal acanalado. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 15
306 | TIJERA DE EPISIOTOMÍA BRAUN STADLER | a. Longitud: 20-24cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta angulada, hoja supeirior con filo micro-dentado y la hoja inferior cortante liso. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 14
307 | TIJERA DE FOMON ANGULADA | a. Longitud : 12-16cm. Angulación: 40° b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Roma y angulada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 4
308 | TIJERA DE MAYO CORTA | a. Longitud : 14-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Recta y roma. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
309 | TIJERA DE MAYO LARGA | a. Longitud : 28-32cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Recta y roma. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
310 | TIJERA DE MAYO MEDIANA | a. Longitud : 20-26cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Recta y roma. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 70
311 | TIJERA DE POTT | a. Medidas: Longitud: 16-20cm. Angulación: 22-26°. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Punta aguda en angulación. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
312 | TIJERA DE WESTCOTT CURVA | a. Medidas: Longitud: 11-13cm. Punta: 14-16mm. b. Material: Acero inoxidable. c. Diseño: Puntas curvas y agudas. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 8
313 | TIJERA METZENBAUM - MANGO DORADO CORTA | a. Longitud : 14-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. Con insertos de carburo de tugsteno. c. Diseño: fina, curva, roma y mango dorado. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
314 | TIJERA METZENBAUM - MANGO DORADO MEDIANA | a. Longitud : 20-26cm b. Material: Acero quirurqico de tipo 316 ó sus homologaciones. con insertos de carburo de tugsteno. c. Diseño: fina, curva, roma, delgada con mango dorado. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
315 | TIJERA METZENBAUM CORTA 1 | a. Longitud: 14-15cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Curva y roma. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
316 | TIJERA METZENBAUM CORTA 2 | a. Longitud: 16-18cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Curva y roma. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
317 | TIJERA METZENBAUM FINA CORTA | a. Longitud: 14-16cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: fina, curva, roma y delgada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
318 | TIJERA METZENBAUM FINA LARGA | a. Longitud : 21-23cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: fina, curva, roma y delgada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
319 | TIJERA METZENBAUM FINA MEDIANA | a. Longitud : 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: fina, curva, roma y delgada. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
320 | TIJERA METZENBAUM FINA MEDIANA EN S | a. Longitud : 18-20cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Curva, fina, roma, delgada y en forma de s. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 10
321 | TIJERA METZENBAUM LARGA | a. Longitud: 28-32cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Curva y roma. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 15
322 | TIJERA METZENBAUM MEDIANA 1 | a. Longitud: 20-22cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Curva y roma. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
323 | TIJERA METZENBAUM MEDIANA 2 | a. Longitud: 23-26cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Curva y roma. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 40
324 | TIJERA STEVENS CURVA | a. Longitud: 10-14cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Puntas agudas, curva y delgada tipo pluma. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 20
325 | TIRABUZÓN DE DOYEN | a. Longitud: 17-21cm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Mango en T con punta útil con forma de espiral tipo saca corchos. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 2
326 | VALVA CENTRAL DEL SEPARADOR ABDOMINAL DE BALFOUR ANCHA | a. Valva: 68 - 70 mm X 80 a 85mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Fenestrada en la longitud de su vástado para poder acoplarla al separador. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6
327 | VALVA CENTRAL DEL SEPARADOR ABDOMINAL DE BALFOUR MEDIANA | a. Valva: 65-70mm X 80-90mm. b. Material: Acero quirúrgico de tipo 316 ó sus homologaciones. c. Diseño: Fenestrada en la longitud de su vástado para poder acoplarla al separador. d. Características: Resistente a temperatura de 134 grados. | 6