
ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	CUMPLE NO CUMPLE 

	1
	Desfibrilador multiparamétrico DEA Tipo de dispositivo Desfibrilador Externo Automatizado + Monitor fisiológico Modalidad de uso Hospitalario / Clínico / Emergencias Uso previsto Soporte vital avanzado y manejo de arritmias, desfibrilación, monitorización y terapia
Funciones Principales Desfibrilación Modo DEA automático (voz/pantalla guían al operador) Desfibrilación manual sincronizada y asincrónica Soporte de cardioversión sincronizada Capacidad de terapia pediátrica con reducción automática de energía , Terapia de Ritmo Cardioversión Desfibrilación Pacing (estimulación) en modelos avanzados , ECG Monitorización multipolar de señales ECG (II, aVF, V) Análisis automático de ritmo Interpretación de arritmias y entrega de choque solo si es necesario, Modos de Energía Modo Especificación Desfibrilación asincrónica Hasta 360 J (Joule) biphasic o equivalente Cardioversión sincronizada 50 – 360 J Pacing (estimulación) 30 – 200 mA (según modelo) Configuración pediátrica Sí (cable / pad pediátrico / modo con reducción de energía) La energía real y forma de onda depende de la tecnología del fabricante, Monitorización Multiparámetros Parámetro Rango ECG 0.5 – 150 Hz, filtros ajustables Frecuencia cardíaca 15 – 300 lpm Saturación de O2 (SpO₂) 0 – 100%, precisión ±2% Presión no invasiva (NIBP) 30–250 mmHg Temperatura 0 – 50°C (±0.1 °C) CO₂ (capnografía) 0 – 99 mmHg Presión invasiva (IBP) 0 – 300 mmHg (No todos los modelos lo incluyen todo, pero esto es estándar de alta gama.) 
Desfibrilación y Pacing Forma de onda Bifásica (Biphasic) Mayor eficacia con menor daño Corrige taquicardias ventriculares/fibrilaciones Análisis de ritmo Detecta FV/TV Solo descarga si es necesario (modo DEA) En modo sincrónico evita descarga en onda T,  Especificaciones Eléctricas Atributo Valores estándar Alimentación AC 100–240 VAC, 50/60 Hz Consumo ~100–200 W en operación normal Batería interna Litio recargable Duración batería 2–6 horas en monitorización o >200 descargas Autotest de batería Sí, automático, Pantalla y UI Característica Detalle Tipo TFT a color o LED Tamaño 6–12 pulgadas Modo gráfico Visualiza ECG con tendencia y parámetros Alarma visual y audible Sí, conforme a IEC 60601-1-8 Menú guía DEA Instrucciones por pasos
Seguridad y Normativas Norma Requerimiento ISO 13485 Gestión calidad dispositivos médicos IEC 60601-1 Seguridad eléctrica IEC 60601-2-4 Monitorización fisiológica IEC 60601-2-27 ECG ISO 60601-2-31 Desfibriladores externos, Alarmas y Protección  Alarma de alta prioridad, Alarma de batería baja, Alarma de contacto de pads inadecuado, Protección contra descarga accidental, Protección contra corto circuito. Accesorios Típicos Accesorio Función Pads adult/pediatricos Terapia de choque Cable ECG multipolar Monitoreo continuo Sensor SpO₂ Oxigenación Manguito NIBP Presión no invasiva Sensor de temperatura Tº corporal Sensor de CO₂ Capnografía Batería de reemplazo Operación móvil prolongada. 
Dimensiones y Peso Parámetro Valor estimado Ancho 28–35 cm Altura 20–30 cm Profundidad 8–15 cm Peso 4–7 kg (sin accesorios). Ambientales Condición Rango Temperatura operación 0–50°C Humedad 10–95% no condensante Altitud 0–5000 m. Protocolos de Comunicación USB RS-232 Exportación de ECG/alarma Integración con HIS/LIS (según modelo) Impresión de eventos. Funciones Avanzadas Función Disponible Capnografía (ETCO₂) Sí/optional Pacing transcutáneo Sí Registro de eventos Sí (memoria interna) Tendencias y almacenamiento Sí Conectividad remota Opcional. Requerimientos de Servicio, Calibración anual, Verificación de ECG y desfibrilación, Reemplazo de batería cada 2–4 años, Prueba de alarmas (IEC 60601)
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	Monitor de signos vitales IM70 (2-IBP/CO/CO2) y (2-IBP/CO Multigas sin O2)

CARACTERÍSTICAS:

• PANTALLA: 12,1 PULGADAS, COLOR, FÁCIL DE LEER.
• PARÁMETROS MONITOREADOS: FRECUENCIA CARDÍACA, PRESIÓN ARTERIAL, SATURACIÓN DE OXÍGENO, TEMPERATURA CORPORAL Y RESPIRACIÓN.
• PORTABILIDAD: DISEÑO COMPACTO Y LIGERO PARA USO EN DIFERENTES ENTORNOS CLÍNICOS.
• ALARMAS: ALARMAS AJUSTABLES PARA PARÁMETROS FUERA DE RANGO.
• ALMACENAMIENTO DE DATOS: CAPACIDAD PARA ALMACENAR REGISTROS DE PACIENTES.DIMENSIONES: 328 MM (L) X 158 MM (W) X 285 MM (H).
PESO: < 5,5 KG. (SIN BATERÍA)
COMPATIBLE PARA LOS TRES TIPOS DE PACIENTE:
ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL.
• CONECTIVIDAD: OPCIONES PARA CONEXIÓN A IMPRESORAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS.
• FUENTE DE ALIMENTACIÓN: FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE Y CORRIENTE ALTERNA.
• AUTONOMÍA DE LA BATERÍA :2 H
• PESO :2,8 KG (6,2 LB)
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	ADQUISICION APLICADOR DE DYCAL ODONTOLOGICO El aplicador de Dycal es un instrumento odontológico de acero inoxidable, con puntas pequeñas y redondeadas, diseñado para mezclar y colocar con precisión materiales de recubrimiento pulpar, específicamente hidróxido de calcio, en cavidades dentales profundas. Permite una aplicación controlada sin desperdicios, actuando como base protectora antes de empasta
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	ADQUISICION KIT DE CIRUGIA ODONTOLOGICO Kit Quirúrgica 24 piezas

Incluye:

1 Torquimetro Universal  6.35mm de 10 – 40 NCM
1 Sonda de Profundidad
7  Fresas Standard de 2.0mm, 2.8mm, 3.2mm, 3.65mm, 4.2mm, 4.8mm y 5.2mm.
2 Fresas Countersink
2 Destornilladores Hexagonales de 2.42mm Largo y Corto
2 Destornilladores Hexagonales de 1.25mm (0.5) Largo y Corto
2 Destornilladores Hexagonal Manual
1 Contra-Ángulo para Motor de 2.42mm
1 Contra-Ángulo para Motor de 1.25mm (0.5)
2 Parallel Pin Largo y Corto
1 Drill Extender
1 Marking Drill
1 Llave para implantes diámetro 2.9 (Equivalente Mis 3.3 Narrow)
	UN
	6
	

	5
	KIT DE PIEZA DE MANO DE ODONTOLOGIA incluye instrumentos rotatorios de alta y baja velocidad para cortar, pulir y eliminar caries. Generalmente compuesto por turbina (alta velocidad), micromotor, contra-ángulo y pieza recta, marcas como NSK (Pana-Max), W&H (Alegra), Being (Lotus) y Kavo son populares por su precisión y durabilidad. 
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	ADQUISICION KIT INSTRUMENTAL ODONTOLOGIA Kit Básico : Kit consta de Mango con espejo, Explorador doble extremo, Pinza Algodonera, Excavador o Cucharilla doble extremo
Kit por 4 instrumentos
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	ADQUISICION BALANZA 
Balanza Digital Piso Comercial Electro 200kg LED Plataforma 30x40cm
Peso máximo soportado: 200 kg.
Diámetro de la superficie de apoyo: 12 cm.
Ancho de la superficie de apoyo: 30 cm.
Largo de la superficie de apoyo: 40 cm.
Con mástil: Sí.
Voltaje: 110V.
Para uso comercial.
Soporta hasta 200 kg.
Pantalla LED.
Incluye la llave Tara que te permite restar el peso de los recipientes.
Tiene la tecla cero para restablecer el valor del equilibrio.
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	ADQUISICION EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL 
son herramientas esenciales de uso clínico, caracterizadas por su diseño compacto, iluminación LED o halógena de larga duración, y funcionamiento a pilas AA. Incluyen otoscopio con fibra óptica para el oído y oftalmoscopio para el ojo, comúnmente con mangos de alta resistencia y estuches portátiles. 
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	ADQUISICION JUEGO DE DIGIFLEX   
DIGI-FLEX   giran en torno a su diseño ergonómico con muelles individuales para cada dedo, ofreciendo resistencia progresiva codificada por colores (amarillo, rojo, verde, azul, negro, etc.) para fortalecer dedos, manos y antebrazos, permitiendo el ejercicio aislado de cada dedo o de la mano completa, con el objetivo de mejorar fuerza, flexibilidad y coordinación, ideal para rehabilitación y fortalecimiento general. 
Características Clave:
Diseño Ergonómico: Forma arqueada que imita la posición natural de la mano, con teclas suaves para mayor comodidad.
Resistencia Progresiva: Niveles de fuerza ajustables, indicados por colores, para una retroalimentación positiva y entrenamiento gradual.
Fortalecimiento Aislado: Cada botón tiene un resorte individual que se puede presionar por separado para trabajar un dedo específico.
Fortalecimiento Global: La unidad entera puede comprimirse para ejercitar la mano y el antebrazo en conjunto.
Accesorio para Pulgar: Algunos modelos incluyen un accesorio para ejercitar el pulgar. 
Características Clave:
Diseño Ergonómico: Forma arqueada que imita la posición natural de la mano, con teclas suaves para mayor comodidad.
Resistencia Progresiva: Niveles de fuerza ajustables, indicados por colores, para una retroalimentación positiva y entrenamiento gradual.
Fortalecimiento Aislado: Cada botón tiene un resorte individual que se puede presionar por separado para trabajar un dedo específico.
Fortalecimiento Global: La unidad entera puede comprimirse para ejercitar la mano y el antebrazo en conjunto.
Accesorio para Pulgar: Algunos modelos incluyen un accesorio para ejercitar el pulgar. 
Resistencias  (Ejemplos):
Amarillo: ~0.7 kg - 0.34 kg
Rojo: ~1.4 kg - 1.3 kg
Verde: ~2.3 kg - 2.2 kg
Azul: ~3.2 kg - 3.1 kg
Negro: ~4.1 kg - 4 kg
Plateado/Dorado: Niveles más altos (5 kg / 5.8 kg) disponibles bajo pedido. 
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	ADQUISICION KIT TERAPÉUTICO
Paquete completo de ejercitadores de dedos y fortalecedores de manos: pinza ajustable para antebrazos (10 a 132 libras), estirador de dedos de 4 niveles, ejercitador de dedos (4 libras), pelota antiestrés para apretar y anillo para fortalecer las manos. Alternar el uso de estos objetos puede ejercitar al máximo la fuerza y la flexibilidad de los dedos, las manos y los antebrazos.

artículos incluyen:
01 fortalecedor de antebrazos con agarre ajustable;
01 estirador de dedos de 4 niveles;
01 entrenador de dedos;
01 balones para aliviar el estrés;
01 anillos de fortalecimiento de manos.
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	ADQUISICION JUEGO DE FLEX TERAPEUTICO
Las barras flexibles para fisioterapia, frecuentemente conocidas como Flexbar, son herramientas de silicona o goma diseñadas para fortalecer y rehabilitar manos, muñecas, antebrazos y hombros. Son altamente efectivas para tratar la epicondilitis (codo de tenista o golfista) mediante ejercicios de torsión, flexión y extensión. Suelen tener estrías para mejorar el agarre y diferentes niveles de resistencia para aumentar la fuerza del tendón
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	ADQUISICION KIT DE ANTROPOMETRIA
Kit Antropometría de 5 piezas .
que consta de :
1. Adipometro Slim Guide en colores blanco hueso, negro.
1. Cinta metrica IBM, en colores amarilla o azul
1. Antropometro Calipper Vitruvian, en color negro.
1. Antropometro huesos cortos, en color blanco hueso.
1. Cinta tallimetro de pared de 2.0 mts.
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	ADQUISICION TALLIMETRO

Especificaciones técnicas
Rango de medición: 3,5 – 230 cm
Rango de medición en pulgadas: 1,4 – 90″
División: 1 mm / 1/16 pulgadas
Dimensiones (An x Al x Pr): 120 x 1500 x 217 mm
Peso neto: 1,7 kg
Funciones: Montaje en pared, sistema de bloqueo en tope de cabeza
Certificación: CE 0123
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	ADQUISICION CARTA SNELLE
La tabla de ojos de pared de Snellen es la tabla familiar con la letra grande o simbolo en la parte superior y letras progresivamente mas pequenas en la parte inferior de la tabla hasta 20/20 o mejor. El grafico ocular ayuda a medir la agudeza visual a una distancia de 10 pies del espectador. 20 pies equivalentes para pruebas a 10 pies (9.8 ft) La tabla Snellen incluye barras de color rojo y verde para una prueba de vision de color facil y util. Carta de ojos Snellen hecha de plastico y lavable. Perfecto para optometristas, estudiantes, oficinas y escuelas.
-La tabla de ojos de pared de Snellen es la tabla familiar con la letra grande o simbolo en la parte superior y letras progresivamente mas pequenas en la parte inferior de la tabla hasta 20/20 o mejor.
,-Snellen - Cuadro de pared de 14 x 9 pulgadas. Y el agujero central superior, facil de colgar en la pared.
,-El grafico ocular ayuda a medir la agudeza visual a una distancia de 10 pies del espectador. 20 pies equivalentes para pruebas a 10 pies (9.8 ft).
,-La tabla Snellen incluye barras de color rojo y verde para una prueba de vision de color facil y util. Hecho de plastico y lavable. Perfecto para optometristas, estudiantes, oficinas y escuelas.
,-Lo que obtienes: PECULA Eye Chart, nuestro servicio de atencion al cliente amigable de 7 x 24 para mayor tranquilidad.
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	ADQUISICION TENSIOMETRO 
ESPECIFICACIONES:
· Material: de plástico.
· Color: blanco.
· Rango de presión: 40-280mmHg.
· Rango de pulso: 30-160 veces/minuto.
· Precisión de la presión: ± 5 mmHg.
· Precisión del pulso: ± 5%.
· Duración de la batería: 300 veces (180 mmHg, 1 hora/día).
· Capacidad de almacenamiento: 60 recuerdos
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	ADQUISICIONFONENDOSCOPIO
Cabezal de doble campana que permite capturar sonidos de alta y baja frecuencia.
Longitud total de 83.31 cm para fácil manejo.
Incluye 3 juegos de olivas para mayor comodidad y ajuste.
	UN
	6
	

	17
	ADQUISICION PULSOXIMETRO
Pantalla: OLED o LCD de alta visibilidad, multiorientación (giro automático).
Parámetros medidos:Saturación de Oxígeno (SpO2): Rango de medición \(35\%-100\%\). Precisión de \(\pm 2\%\) en rango \(70\%-100\%\).
Frecuencia Cardíaca (PR): Rango de medición \(30-250\) bpm. 
Precisión de \(\pm 2\) bpm o \(\pm 2\%\).Índice de Perfusión (PI): Recomendado para verificar la calidad de la señal (opcional).
Visualización: Curva pletismográfica (onda de pulso) y barra de intensidad.
Alimentación: 2 pilas alcalinas AAA 1.5V. Consumo \(<30-50\) mA.
Sensor: Sensor óptico de luz roja (660 nm) e infrarroja (880 nm).
Dimensiones/Peso: Tamaño compacto (aprox. \(63\times 34\times 30\) mm) y peso ligero (\(<50\) g).
Uso: Adulto/Pediátrico (ajuste automático al dedo).
Requisitos: Apagado automático, indicador de batería baja.
Recomendaciones para la Compra Certificación: Asegurarse de que cuente con registro sanitario (por ejemplo, Registro INVIMA en Colombia).
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	ADQUISICION KIT DE ENTRENAMIENTO DIGITAL
4.2  El DIGI-EXTEND  es un aparato terapéutico con el que podrá realizar estiramientos de uno o cinco dedos por separado. El DIGI-EXTEND® fortalece los grupos de músculos interiores y exteriores, aumenta la movilidad de los tendones y las articulaciones y la función muscular de la mano y el antebrazo. El aparato terapéutico también puede utilizarse para la abducción y aducción, y la extensión y flexión de los dedos. se suministra con 4 bandas de distinta resistencia.
El kit incluye: 5 bandas elásticas exentas de látex de color beige (ultra ligera xx), 4 amarillas (ligera x), 3 rojas (ligera), 2 verdes (moderada).Digi-extend es una herramienta indicada para fortalecer los grupos de músculos de la mano y el antebrazo, maximizar la extensión de los tendones y la movilidad de las articulaciones.
Con un diseño compacto de alta tecnología, cómodo y fácil de usar, es muy eficaz para ayudar a los usuarios a lograr sus objetivos de tratamiento.El dispositivo se basa en el mecanismo extensor de uno o de todos los dedos, dependiendo de la zona o mano que necesite rehabilitación, que se puede utilizar para ejercicios de abducción, bloqueo y flexión de los dedos.
Para trabajar cómodamente los músculos o las articulaciones aumentando gradualmente la fuerza, Digi-extend incluye bandas de diferentes colores en función de la resistencia:5 beige, resistencia extra suave./ 4 amarillas, resistencia suave./ 3 rojas, resistencia media./ 2 verdes, resistencia fuerte.
Amarillo: ~0.7 kg - 0.34 kg/Rojo: ~1.4 kg - 1.3 kg/Verde: ~2.3 kg - 2.2 kg/Azul: ~3.2 kg - 3.1 kg/Negro: ~4.1 kg - 4 kg/Plateado/Dorado: Niveles más altos (5 kg / 5.8 kg) . 
Desarrolla fortaleza, flexibilidad y coordinación en cada dedo. También ayuda a fortalecer manos y antebrazos. - Si usted no sufre una lesión o desorden de algún tipo en la mano, consulte con un profesional del cuidado de la salud antes de comenzar los ejercicios. - La posición del Digi-Extend en la mano, la intensidad del ejercicio, el nivel de resistencia y el número de repeticiones deberían ser indicador por un profesional del cuidado la salud. - Si se produce inflamación decoloración de la piel o dolor, detenga su uso y consulte a un profesional del cuidado de la salud.
Ejercitador de dedos con variedad de resistencias; desarrolla la fuerza, _Flexibilidad y coordinación individual
de cada dedo.Diseño ergonómico, especialmente para encajar en la forma de la mano, gracias a su agarre de caucho.Desarrolla el fortalecimiento, flexibilidad y coordinación de los dedos. Brinda una mayor efectividad, ya que cada dedo se puede ejercitar de manera aislada. Fortalece los grupos de músculos de la mano y el antebrazo. Disponible en unidad o también en Set.Resistencia:Heavy tensión Presentacion: EMPAQUE
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	ADQUISICION KIT DE ENTRENAMIENTO MANUAL
huevito teraupetico para valoracion y entrenamiento
Los "huevitos de mano" son pelotas de ejercicio de silicona con forma de huevo para rehabilitación y fortalecimiento de agarre. Son compactos, ergonómicos y diseñados para sostenerse cómodamente en la palma de la mano. 
 Huevos Ejercitadores de Mano (Terapia y Estrés) 
• Función: Mejoran la fuerza de agarre, destreza, movilidad y habilidades motoras tras lesiones, además de reducir el estrés y la ansiedad.
• Material: Generalmente hechos de elastómero termoplástico o silicona, sólidos, resistentes a desgarros y a menudo sin látex.
• Resistencia: Suelen venir en códigos de colores (suave, medio, firme, extra firme) para entrenamiento progresivo.
• Uso: Rehabilitación post-operatoria, artritis, o como pelota antiestrés.
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	ADQUISICION TABLAS REHABILITACION 

 
Diseñados para mejorar fuerza, equilibrio y coordinación, ofrecen alta durabilidad y superficies antideslizantes para rehabilitación y crossfit
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	ADQUISICION PAQUETES CALIENTES LUMBARES 
Material: Generalmente cubiertos en tela de LONA 100% hipoalergénico.
Relleno: Bentotina, que proporciona calor húmedo intenso para mejorar la circulación y relajar músculos.
Tamaños: Varían desde tamaño medio (25x45 cm) hasta estándar/dorsolumbar (25x60 cm o 38x61 cm).
Tiempo de Aplicación: Se recomienda su uso durante 20 a 30 minutos.
Método de Calentamiento: Se calientan en unidades de hidrocolector (Hydrocollator) o en olla con agua caliente (sin hervir el paquete).
Seguridad: Deben utilizarse siempre con una funda de paño, toalla o cubierta protectora para evitar quemaduras por contacto directo.
Reutilización: Son reutilizables para cientos de tratamientos. 
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	ADQUISICION PAQUETES CALIENTES CERVICALES
Especificaciones Técnicas y Características:
Forma y Medidas: Diseño en cuello/trapecio o forma "cervical" (ej. 17x60 cm, 25x60 cm) para adaptarse ergonómicamente a la zona.
Material: Generalmente lona de algodón de alta densidad, resistente al agua y al calor, a menudo con propiedades anti-bacterianas.
Relleno: Compuestos por agentes de retención de calor húmedo como bentonita o gel de sílice.
Duración del Calor: Proporcionan calor intenso por aproximadamente 20 a 30 minutos.
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	ADQUISICION CUBOS DIDACTICOS
Especificaciones Técnicas Principales: Materiales: Espuma de alta densidad (firme pero segura) y cubiertas resistentes a desgarros, lavables e higienizables (vinilo, tela plastificada).Dimensiones: Tamaños comunes incluyen cubos de \(25\times 25\times 25\text{\ cm}\) o \(20\times 20\times 20\text{\ cm}\), existiendo variantes menores (10-15 cm).Características Terapéuticas: Superficies suaves pero firmes para evitar deformaciones, peso ligero, colores brillantes para estimulación visual y, en algunos casos, texturas para estimulación táctil.
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	ADQUISICION KIT VALORACION  JUEGOS TERAPEUTICOS  PARA  MANOLos juegos didácticos para el desarrollo de la motricidad fina en las manos deben ser seguros, duraderos y diseñados para fomentar la coordinación óculo-manual. Las especificaciones incluyen materiales no tóxicos (madera o plástico resistente), ausencia de aristas cortantes, tamaños adecuados para evitar atragantamientos y colores estimulantes. 
Especificaciones Técnicas Generales
Materiales: Madera pulida libre de astillas, plástico ABS no tóxico, imanes encapsulados o láminas magnéticas.
Seguridad: Cumplimiento de normas de no toxicidad, pintura UV inofensiva y bordes redondeados para evitar lesiones.
Diseño: Piezas ergonómicas diseñadas para la pinza tridigital y manipulación fina.
Resistencia: Deben soportar caídas, presión, manipulación constante y limpieza/desinfección, con una vida útil mínima recomendada de 3 años.
Dimensiones: Adaptadas a la edad (evitar piezas pequeñas en niños <3 años), facilitando la seriación y clasificación. 
Tipos de Juegos Didácticos para Manos y sus Especificaciones
Bloques de construcción/apilables: Fichas encajables o apilables que permiten el desarrollo de la fuerza en los dedos.
Rompecabezas y puzzles: Piezas con agarres o botones para facilitar el agarre.
Juegos de enhebrado o enroscado: Cuentas, cordones o tuercas de madera/plástico para mejorar la precisión.
Juegos de pinzas o palitos chinos: Tableros con componentes magnéticos o pinzas para transferir objetos pequeños, fortaleciendo el agarre.
Juegos de memoria/motricidad con manos: Actividades secuenciales que requieren movimientos precisos de dedos. 
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	ADQUISICION VIBRADOR PARA TERAPIA  3.1 VIBROPERCUTOR  :  
Portátiles son masajeadores musculares profundos, inalámbricos y recargables, caracterizados por su diseño tipo pistola, múltiples velocidades (4-6+) y cabezales intercambiables para diferentes grupos musculares, alivian el dolor y la tensión mediante percusión y vibración, con baterías de litio que ofrecen 2-3 horas de uso, siendo ligeras y ideales para recuperación post-ejercicio. 

Especificaciones Técnicas:
Motor: Brushless (sin escobillas) o con escobillas.
Velocidades: 4, 6 o más niveles de intensidad.
RPM (Revoluciones por Minuto): Varían entre 1200 a 3300 RPM, o más, según la velocidad seleccionada.
Amplitud de Percusión: Profunda para tejido muscular, aunque el rango exacto (mm) varía por modelo.
Batería: Recargable, tipo Li-ion (Litio-ion), con capacidades como 2000mAh o 1800mAh.
Autonomía: De 2 a 3 horas de uso continuo.
Carga: USB (Tipo-C es común).
Cabezales: 4, 6 o más (redondo, plano, en forma de U, en punta, etc.).
Potencia: Puede ser de 60W, 80W, etc., dependiendo del modelo.
Portabilidad: Diseño compacto y ligero (algunos pesan alrededor de 0.55 kg). 
 6 niveles de velocidad ajustables: de masaje suave a profundo.
- 5 cabezales intercambiables para diferentes tipos de masaje.
- Apagado automático tras 15 minutos de uso.
- Carga por USB, tamaño portátil: 13 cm x 8 cm x 14 cm.
- Peso: 200 g.
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	ADQUISICION BOMBAS DRENAJE  LINFATICO  Las bombas de drenaje linfático o equipos de presoterapia son dispositivos médicos o estéticos que utilizan cámaras de aire para generar compresión secuencial. Sus especificaciones técnicas clave incluyen presiones ajustables entre 20–220 mmHg, 4 a 8 cámaras de aire, múltiples programas de masaje, control de tiempo (0-60 min) y peso ligero (2-5 kg) para portabilidad, con opciones recargables disponibles. 
Presión: Rango ajustable de 20 a 220 mmHg para adaptarlo a edemas o recuperación.
Cámaras de Aire: Manguitos con 4, 6 u 8 cámaras que permiten un masaje secuencial y direccional.
Programas: Modos preprogramados (usualmente 3 a 6) para masajes, regeneración y drenaje linfático.
Temporizador: Funciones de apagado automático y temporizadores ajustables, generalmente entre 30-60 minutos.
Alimentación: Conexión a red eléctrica (220V/50Hz) o baterías recargables para modelos portátiles.
Accesorios: Botas (piernas/pies), brazos y cinturón abdominal, a menudo con sistemas de superposición para evitar huecos de presión.
Peso y Medidas: Equipos compactos, con un peso aproximado de 2 a 5 kg, ideales para uso clínico o doméstico.
Seguridad: Sistemas que permiten ajustar la intensidad de presión para no dañar los tejidos. 
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	ADQUISICION KIT VALORACION 

LAPIZ  TERAPEUTICO  PARA  PARALISIS  FACIUAL  Y  PUNTO  GATILLO     El lápiz para digitopuntura electrónico (electroestimulador) es un dispositivo portátil de fisioterapia sin agujas diseñado para aliviar dolores y estimular meridianos. Generalmente, funciona con 1 batería AA, cuenta con niveles de intensidad ajustables (0-9), pantalla digital, y múltiples cabezales (esferoidal, domo) para masajes específicos. 
Especificaciones Técnicas Principales (Modelo Típico DF-618):
Material: Cuerpo de ABS (plástico de alta resistencia) con componentes electrónicos, generalmente color plata.
Alimentación: 1 Pila AA (no incluida usualmente).
Intensidad: 9 niveles de fuerza ajustables.
Cabezales: Intercambiables (esferoidal, tipo domo/plano, a veces de rodillo).
Visualización: Pantalla digital que indica el nivel de intensidad.
Peso: Aprox. 85g a 100g (ligero y portátil).
Dimensiones: Longitud aproximada de 18-20 cm.
Funcionamiento: Requiere gel conductor o piel húmeda para cerrar el circuito eléctrico. 
Funciones Clave:
Uso: Alivio de dolor, relajación muscular y estimulación de puntos de acupuntura (meridianos).
Efecto: Pulso eléctrico de bajo voltaje (sin agujas).
Seguridad: Diseñado con apagado automático al llegar a nivel 0. 
Nota: Existen versiones manuales de acero inoxidable (sin electricidad) de diseño ergonómico para presión directa, útiles para shiatsu y masajes.
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	ADQUISICION KIT VALORACION 

Banda De Ejercicio Masajeador Kit Vibratorio
Características
– Banda vibratoria ajustable que se adapta a abdomen, cintura, glúteos y piernas.
– Motor con diferentes niveles de intensidad para personalizar la vibración.
– Diseño compacto, ligero y fácil de transportar.
– Material resistente para uso continuo en el hogar.

Beneficios
– Ayuda a tonificar y reafirmar músculos.
– Mejora la circulación y alivia la tensión muscular.
– Complementa rutinas de ejercicio y facilita la recuperación.
– Ofrece masaje relajante y entrenamiento ligero en un solo equipo.

Usos
– Entrenamiento casero de bajo impacto.
– Sesiones de masaje para relajar músculos después del ejercicio.
– Ideal para abdomen, glúteos, caderas y piernas.
– Puede utilizarse sentado o de pie, según la comodidad del usuario.
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	CONTENEDOR HOSPITALARIOS se puede usar como una caja médica, adecuada para oficina, hogar o aire libre.
Diseño de 2 capas: compartimento incorporado, puede clasificar varios medicamentos.
Más sellado: con una hebilla para asegurarse de que no se dispersa.Diseño portátil: con mango, fácil de tomar y moverse.Material plástico: hecho de material PP, no fácil para envejecer, fuerte y duradero.
Descripción:Material: PPTamaño: aproximadamente 24.5x18.5x14.5cm 9.64x7.28x5.70 enPeso: 430 gramos
Usos: se puede usar para almacenar medicamentos
El paquete incluye:1 * caja    • Kit de primeros auxilios: se puede usar como una caja médica, adecuada para oficina, hogar o al aire libre.• Diseño de 2 capas: compartimento incorporado, puede clasificar varios medicamentos.• Más sellado: con una hebilla para asegurarse de que no se dispersa.• Diseño portátil: con mango, fácil de tomar y moverse.• Material plástico: hecho de material PP, no fácil de envejecer, fuerte.
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	EL KIT ODONTOLÓGICO COMPUESTO POR 1 PIEZA DE ALTA VELOCIDAD ,SET DE BAJA VELOCIDAD COMPUESTO DE 1 CONTRA-ÁNGULO, 1 PUNTA RECTA Y 1 MICROMOTOR DE AIRE. ESPECIFICACIONES PIEZA DE ALTA A1:, SONIDO: ≤65DB,POTENCIA: 20W,ROTACIÓN MÁXIMA: 330.000~420.000 MIN-1 ,TAMAÑO DE CABEZAL: Ø 12,5 MM, PRESIÓN DE AIRE: 0.25 – 0.30 (MPA), FLUJO DE AGUA: 90 – 110 (MIN / ML), PRESIÓN INTERFAZ: 206 – 231 KPA, PRESIÓN UNIDAD DENTAL: 241 – 275 KPA, TORQUE: 0.40 – 0.45 (N), ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 135°C: ESPECIFICACIONES SET DE BAJA GREEN-L: RELACIÓN 1:1 (PUNTA RECTA Y CONTRA-ÁNGULO), PRESIÓN DE AIRE MICROMOTOR: 0.25 (MPA) – 0.3 (MPA), PRESIÓN DE AGUA MICROMOTOR: 198 KPA (2KG), VELOCIDAD DE ROTACIÓN HACIA DELANTE: 18.000 RPM, VELOCIDAD DE ROTACIÓN EN REVERSA: 16.000 RPM, SONIDO ≤65DB, TORQUE: 0.4 (N) – 0.45 (N), FLUJO DE AGUA: 90(MIN/ML)-110(MIN/ML) ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE A 135°C CONTENIDO: PIEZA DE ALTA VELOCIDAD ,PUNTA RECTA ,MICROMOTOR ,CONTRA-ÁNGULO, MANUAL ACCESORIOS GARANTÍA: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN PARA SET DE BAJA VELOCIDAD Y 6 MESES PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD. 
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NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE / NO CUMPLE 

	REQUISITOS GENERALES TÉCNICOS 
	El oferente debe presentar en documento independiente firmado que bebe garantizar que para el presente proceso y de acuerdo a las necesidades se requiere la entrega de los elementos en el Establecimiento de Sanidad Militar BIROV en PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.
El oferente debe certificar por escrito que los elementos a suministrar sean de marcas reconocidas en el mercado nacional. No se recibirán elementos usados, ni reconstruido.							
El oferente junto con su oferta deberá certificar que está en capacidad de asumir fletes, transporte y entrega de los elementos, que será responsabilidad exclusiva del contratista, todos los insumos, material, personal y equipos necesarios para la entrega de los elementos. El contratista asumirá cualquier costo extra que se genere en la ejecución del objeto del presente proceso contractual, por lo que no se realizará pago adicional alguno.
							
El oferente deberá junto con su oferta presentar declaración de conformidad y carta de compromiso en la cual garantice el cumplimiento de todos los requisitos exigidos de cada uno de los ítems contenidos en la Norma Técnica Ministerio de Defensa y que los elementos entregados no afectan la salud humana. (NTMD No. 0356 ORIGEN DEL MATERIAL O SERVICIO SEGÚN EL CASO)							
El oferente deberá tener en cuenta cada una de las especificaciones técnicas establecidas en la norma técnica y cumplir en cuanto a la calidad, unidad de medida composición y gramaje.		
	

	POST VENTA SIN COSTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
	El oferente debe presentar en documento independiente firmado que entregara sin costo para la administración:     
- El armado y puesta en funcionamiento de los elementos según aplique.                                                                                                 - Mantenimiento preventivo y correctivo durante la garantía (12 meses).
	

	CERTIFICADO DE DISTRIBUCION
	El oferente deberá presentar junto con su oferta, el respectivo certificado de distribuidor autorizado o distribuidor comercial del producto, esto con el fin de garantizar y verificar el cumplimiento en la cadena de distribución de los productos o bienes a adquirir.
	

	CONDICIONES DE LOS 
ELEMENTOS
	El oferente debe presentar en documento independiente firmado a entregar todos los bienes objeto del presente proceso en condición de NUEVOS Protegidos con su respectivo embalaje, sin presentar daños físicos de ningún tipo como ralladuras, rajaduras, cortes, daños de pintura y/o algún otro tipo de anomalía exterior. Así mismo el oferente garantiza que los bienes cumplen con las características de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.
	

	FICHA TECNICA 
FABRICANTE
	El oferente debe presentar en documento independiente firmado aunque informe que acepta y cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas, deberá presentar con su oferta carta de certificación de garantía de los bienes, así como catálogos, fichas técnicas, manuales o documentos técnicos con las especificaciones objeto del proceso, para precisar y soportar las características técnicas de los mismos, los cuales demostrarán al comité técnico evaluador que la oferta del proponente está cumpliendo con las especificaciones exigidas en el proceso. ANEXAR CATÁLOGO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E IMÁGENES DE LOS BIENES OBJETO DEL PROCESO. 
	

	COSTOS LOGÍSTICOS
	El oferente debe presentar en documento independiente firmado que los costos logísticos generados por la ejecución del contrato, tales como desplazamiento de los bienes, combustibles, fletes y viáticos y demás trámites de orden administrativo serán asumidos por el contratista. 
El contratista será responsable por el traslado, custodia, manejo, fletes, seguros, integridad física y demás erogaciones, hasta la entrega de los bienes a adquirir en el ESM BIROV por intermedio de la CENAC CUCUTA.
	

	GARANTÍA TÉCNICA
	El oferente debe presentar en documento independiente firmado, GARANTÍA DEL PRODUCTO. El Vendedor garantiza que todos los Productos suministrados bajo este Contrato se ajustarán a las especificaciones y dibujos aplicables y estarán libres de defectos de fabricación, material y mano de obra durante al menos doce (12) meses, y que cuentan con una vida útil operativa de al menos cuatro (04) años en condiciones normales de operación.  Si el Vendedor no es el fabricante de los Productos, el Vendedor proporcionará una garantía por escrito del fabricante y cualquier otra garantía extendida o adicional ofrecida por el Vendedor.  Si la garantía es transferida del fabricante, el Vendedor ayudará al Comprador en el procesamiento de reclamaciones de garantía.  El Vendedor deberá hacer arreglos para reemplazar o recuperar el Producto en las instalaciones del Comprador para inspección y reparación dentro de quince (15) días de recibir la reclamación de garantía del Comprador.  El Vendedor deberá reemplazar o reparar el producto defectuoso en un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción del Producto del comprador o en un momento mutuamente acordado por las Partes. Si el Vendedor no actúa en respuesta a la reclamación de garantía dentro del período de tiempo acordado, el Vendedor reembolsará al Comprador todos los costos asociados con la sustitución o reparación del Producto defectuoso.
	



