GRUPO 3: MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO MARCA ZEISS MODELO SIGMA 500.

| Clasificación del bien o servicio | [81101700] Ingeniería eléctrica y electrónica |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Mantenimiento Preventivo, y Soporte Técnico de Microscopio Electrónico de Barrido marca ZEISS modelo SIGMA 500. |
| Calidad | El proponente dentro de su propuesta debe adjuntar certificación expedida por el fabricante donde se deje constancia que capacitó personal en el montaje, operación y mantenimiento de equipos de la misma marca y modelo que está ofertando, así como certificación del vínculo entre el personal capacitado y el oferente. Nota: El oferente se compromete con la presentación de la anterior certificación, que, en caso de ser seleccionado, la prestación del servicio se llevara a cabo con el personal señalado en la certificación. |
| Generalidades | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO MARCA ZEISS MODELO SIGMA 500, acoplado a Microsonda de Energía Dispersiva de Rayos X marca OXFORD INSTRUMENTS, Modelo ULTIM MAX 100, incluye Software Aztec versión 6.0 SP2: Se realizarán dos (2) visitas de mantenimiento preventivo durante la vigencia, previo acuerdo con el supervisor del contrato, las cuales deberán ser atendidas por un (1) profesional de servicio, experto en el tema, quien deberá desarrollar las siguientes actividades: - Limpieza de las partes exteriores y cableadas del equipo, cambio de empaques y accesorios de las bombas de vacío. - Limpieza de las partes expuestas al vacío en el interior de la columna. - Cambio de aperturas en la columna y en la Firing Unit. - Verificación del nivel de vacío. - Verificación del estado de funcionamiento del detector de electrones secundarios y del detector de electrones retrodispersados. - Verificación y corrección de magnificación, astigmatismo, ortogonalidad. - Verificación de la dirección de movimiento del Stage. - Verificación del u-marker o medidor de distancias, - Calibración en energía de la microsonda (EDX) marca Oxford modelo ULTIM MAX 100. - Verificación del estado de funcionamiento de la microsonda (EDX) marca Oxford modelo ULTIM MAX 100. - Verificación de la interacción del EDX con el microscopio SIGMA 500. - Verificar el control de la platina del microscopio y la correcta adquisición de imagen desde la microsonda ULTIM MAX 100. - Verificar parámetros de fábrica. - Realizar el cambio del filamento de emisión de campo y los accesorios recomendados por el fabricante y su puesta en marcha. - Realizar ajustes generales y pruebas de funcionamiento, cambio de accesorios deteriorados y expedición de un reporte técnico al final de cada visita de mantenimiento, donde se plasme todas las actividades desarrolladas y recomendaciones propuestas, acompañados por el formato de actividades de mantenimiento suministrado por el laboratorio y los reportes de análisis. Estos deberán ser presentados y entregados al supervisor del Contrato. Cuando aplique para la versión del equipo: Realizar las actualizaciones (parches) gratuitas del software del microscopio y la microsonda incluidas dentro de la versión del software, para ello debe presentar el listado de parches y actualizaciones presentados por la casa fabricante, y confrontarlos con las versiones instaladas en el MEB. SOPORTE TÉCNICO para Microscopio Electrónico de Barrido marca ZEISS modelo SIGMA 500, acoplado a Microsonda de Energía Dispersiva de Rayos X marca OXFORD INSTRUMENTS, Modelo ULTIM MAX 100, incluye Software Aztec versión 6.0 SP2: Es aquel servicio que se presta dentro del término de ejecución del contrato, en el sitio donde se encuentra instalado el equipo, cada vez que éste presenta fallas repentinas en su funcionamiento, posteriores al servicio de mantenimiento preventivo, para lo cual el contratista deberá garantizar la disponibilidad de lunes a viernes, ocho (8) horas del día de un técnico para solucionar dichas fallas. Estará en la capacidad de identificar fallas que puedan ser atendidas por el mismo soporte técnico o de encontrar fallas que sean atendidas a través de mantenimientos correctivos, deberá indicarlo de manera clara en el reporte del soporte realizado. Este servicio básicamente debe constar de: - Diagnóstico preliminar telefónico (con el fin de guiar al usuario del equipo y dar una pronta solución al problema). - Diagnóstico del problema en sitio, en un tiempo no superior a 24 horas una vez reportado. - Estudio de alternativas de solución. - Actividades de solución de la falla en aquellos casos en que sea viable. - Proporcionar el servicio de verificación de tarjetas, piezas, repuestos o accesorios, para confirmar que las piezas y diagnóstico propuesto es la solución a la avería presentada. - Instalación o cambio de partes, cuando así lo amerite, que se encuentren en stock en la entidad. - Revisión de funcionamiento final. - Elaboración de un reporte técnico final, escrito, donde se plasme todas las actividades desarrolladas y recomendaciones propuestas, acompañados por el formato de actividades de mantenimiento suministrado por el laboratorio y los reportes de análisis. Estos deberán ser presentados y entregados al supervisor del Contrato para su aprobación final. |
| Requisitos generales | N/A. |
| Requisitos específicos | N/A. |
| Empaque y rotulado | N/A. |
| Presentación y Unidad de Medida | N/A. |