## GRUPO 1
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
INSTRUMENTACIÓN OPTICA
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | ESPECTROFOTOMETRO NANOCOLOR UV | 1. Tipo fuente: Lampara de rango visible y lampara de rango UV ó Xenón 2. Sistema optico: Monocromador 3. Rango de longitud de onda: 190-1000 nm 4. Exactitud de onda minima: +/- 1nm 5. Resolución de onda minima: 0.1nm 6. Reproducibilidad de onda: <0.5 nm 7. Calibración de longitud de onda: AUTOMATICA 8. Ancho de onda espectral: <2 nm 9. Garantia minima de 2 años 10. Fuente de poder: 110 Volteos y AC 50/60 Hz 11. Posibilidad de extracción de reportes con USB 12. Lenguaje: Español 13. Pantalla o display tactil 14. Uso de celdas de 10 mm y 50 mm o celdas estándar de 10 mm y celdas de mayor trayectoria óptica mediante accesorio opcional compatible sin costo adicional. 15. Memoria: Que maneje una capacidad de almacenamiento mínima de 100 espectros, y que su data pueda tener trazabilidad de: resultados de la medición, fecha y hora, método usado y parámetro de análisis. 16. Capacitación en el manejo del equipo 17. Que tenga la opción de trabajar como minimos con kits para analisis de Hierro y Aluminio 18. Dimensiones y peso que facilite su ubicación y transporte en el interior del laboratorio. 19. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 20. Entregar con calibración ONAC en parametros requeridos. 21. Manual de operación en español 22. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 23. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 24. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 25. Certificar que los repuestos y accesorios para el mantenimiento y funcionamiento del equipo estarán disponibles en el mercado por mínimo 5 años 26. Se deberá garantizar el mantenimiento preventivo, calificación IQ/OQ y calibración durante el período de garantía. | 1 | AFA
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## GRUPO 2
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
ISOTERMICO CALOR
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | Incubadora | 1. Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C o superior. 2. Sensor de temperatura PT100 con sistema de medición de 4 hilos ó sensor controlado por microprocesador. 3. Tolerancia de medición 35 +/- 0.5 °C 4. Resolución ≤ 0,1 °C 5. Estabilidad ≤ 0,2 °C 6. Rutina de desinfección a 100°C (manual) 7. Tecnología con cámara de precalentamiento que garantice gran precisión de la temperatura 8. Temporizador incluido. 9. Alarma visual y auditiva (alta y baja temperatura, puerta entre abierta) 10. Convección natural 11. Controlador con pantalla LCD 12. Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico ó manual. 13. Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG) 14. 2 rejillas cromadas ó de axero inoxidable 15. Controlador de selección de temperatura clase (DIN 12880) integrado con alarma óptica. 16. Controlador de microprocesador, controlado por PID ó microprocesador. 17. Diseño ergonómico de la manilla 18. Conexión USB ó interfaz RS232 para el registro de los datos 19. Conexión eléctrica: 120 V 1~ 60 Hz (caso contrario incluir regulador) 20. Desviación de temperatura ambiente a 37 °C [± K] 0,3 21. Fluctuación de la temperatura a 37 °C [± K] 0,2 22. Tiempo de calentamiento a 37 °C [min] 60 23. Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 37 °C [min] 16 24. Tensión nominal [V] 120 - 240 (caso contrario incluir regulador) 25. Frecuencia de red [Hz] 50 - 60 26. Potencia nominal [kW] 0,95 opcional 27. Fase (tensión nominal) 1~ 28. Volumen interior [L] >=100 29. Consumo energético a 37 °C [Wh/h] 40 30. Cantidad de bandejas 2/8 31. Material interior: Acero inoxidable, resistente a la corrosión AISI304 con esquinas redondeadas. 32. Material exterior: Pintura epoxica o electroestática. 33. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 34. Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC en el punto de 35 °C en las instalaciones del laboratorio, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea <0,16°C 35. Manual de operación en español 36. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 37. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 38. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 39. Certificar que los repuestos y accesorios para el mantenimiento y funcionamiento del equipo estarán disponibles en el mercado por mínimo 5 años 40. Se deberá garantizar el mantenimiento preventivo y calibración durante el período de garantía. 41. Certificado CE de conformidad y/o certificado ISO 9001-2015 del fabricante. | 2 | Microbiologia clinica
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
2024-11-22
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## GRUPO 3
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
ISOTERMICO REFRIGERACIÓN
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | Refrigerador para laboratorio con congelador de compartimientos separados | 1. Refrigerador vertical con congelador, tipo laboratorio con sistema de aire forzado y evaporador de aire forzado. 2. Rango de temperatura: Refrigeración 2°C a 8°C Congelación: Mínimo hasta -40 °C +10°C 3. Resolución de visualización de temperatura de 0, 1°C. 4. Pantalla o display (opcional LCD) para visualización de temperatura. 5. Temperatura controlada por microprocesador 6. Sensor de temperatura PT100, PT1000 ó de altra precisión. 7. El controlador debe poderse programar en español, inglés, interfaz estándar o mediante sistemas iconográficos/intuitivos. 8. Alarma visible y audible para temperatura alta/baja, falla de energía/voltaje, error del sensor 9. Material externo: pintura electroestática epoxica o acero electro galvanizado. 10. Material interno: acero inoxidable ó resistencia ABS. 11. Capacidad: 11.1 Refrigeración ≥ 150 litros 11.2 Congelación ≥ 100 litros 12. Iluminación interior Led. 13. Descongelamiento automático refrigeración y congelación acorde al fabricante o mixto. 13.1. Requisitos eléctricos: 110 - 220 V y 50- 60 Hz. Si el equipo es >220V, garantizar regulador de voltaje sin costo alguno. 14. Refrigerante HFC (R404A) o R290 (Tecnología No CFC) o Tecnología libre CFC. 15. Protección con contraseña para encender y apagar la unidad, opcional. 16. El equipo en funcionamiento no debe superar los 55 db de ruido. 17. Pantalla LCD o LED con panel de control, que muestre graficas de temperatura, opcional. 18. Puerto USB, memoria extraíble (SD) o equivalentes para descarga de datos. 19. Contar con puerta sólida ó de vidrio, cerradura de puerta con llave. 20. Contar con ruedas ó sistema para fácil movilidad. 21. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 22. Calificación IQ/OQ y Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC en el punto de 5 °C y -20°C en las instalaciones del laboratorio, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor a 0,5°C. 23. Manual de operación en español 24. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 25. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 26. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 27. Certificar que los repuestos y accesorios para el mantenimiento y funcionamiento del equipo estarán disponibles en el mercado por mínimo 5 años 28. Se deberá garantizar el mantenimiento preventivo, calificación IQ/OQ y calibración durante el período de garantía. 29. Se requiere certificación ISO 13485 o registro Invima. | 4 | VI (2) RC (1) CD (1)
2 | REFRIGERADOR MINI | 1. Refrigerador vertical, tipo laboratorio con sistema de aire forzado, evaporador de aire forzado o aspas. 2. Rango de temperatura 2°C - 8°C 3. Resolución de visualización de temperatura de 0, 1°C. 4. Pantalla o display para visualización de temperatura. 5. Temperatura controlada por microprocesador PID o microprocesador de alta precisión. 6. Sensor de temperatura PT100 o PT1000. 7. El controlador debe poderse programar en español, inglés, interfaz estándar o mediante sistemas iconográficos/intuitivos. 8. Alarma visible y audible para temperatura alta/baja, puerta abierta, energía/voltaje, falla del termostato y falla del condensador o alarmas equivalentes. 9. Material externo: pintura electroestática epoxica o acero electro galvanizado. 10. Material interno: acero inoxidable. 11. Capacidad entre 40 a 94 litros o superior. 12. Iluminación interior Led. 13. Descongelamiento automático. 13.1. Requisitos eléctricos: 115 V - 220 V / 60Hz. 14. Refrigerante HFC (R404A) o R290 (Tecnología No CFC) o Tecnología libre CFC. 15. Protección con contraseña para encender y apagar la unidad, opcional. 16. El equipo en funcionamiento no debe superar los 55 db de ruido. 17. Pantalla LCD o LED con panel de control, que muestre graficas de temperatura, opcional. 18. Puerto USB, memoria extraíble (SD) o equivalentes para descarga de datos. 19. Contar con puerta sólida ó de vidrio y seguridad (llave opcional). 20. Contar con ruedas para fácil movilidad o patas niveladoras u otro sistema de estabilidad. 21. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 22. Calificación IQ/OQ y Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC en el punto de 5°C en las instalaciones del laboratorio, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor a 0,5°C. 23. Manual de operación en español 24. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 25. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 26. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 27. Certificar que los repuestos y accesorios para el mantenimiento y funcionamiento del equipo estarán disponibles en el mercado por mínimo 5 años 28. Se deberá garantizar el mantenimiento preventivo, calificación IQ/OQ y calibración durante el período de garantía. 29. Se requiere certificación ISO 13485 o registro Invima. 30. Altura máxima con accesorios 70-80 cm. | 1 | MB
3 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CON 1 PUERTA | 1. Refrigerador vertical, tipo laboratorio con sistema de aire forzado, evaporador de aire forzado o aspas. 2. Rango de temperatura 2°C a 8°C 3. Resolución de visualización de temperatura de 0, 1°C. 4. Pantalla o display para visualización de temperatura. 5. Temperatura controlada por microprocesador PID o microprocesador de alta precisión. 6. Sensor de temperatura PT100 o PT1000. 7. El controlador debe poderse programar en español, inglés, interfaz estándar o mediante sistemas iconográficos/intuitivos. 8. Alarma visible y audible para temperatura alta/baja, puerta abierta, energía/voltaje, falla del termostato y falla del condensador o alarmas equivalentes. 9. Material externo: pintura electroestática epoxica o acero electro galvanizado. 10. Material interno: acero inoxidable. 11. Capacidad de >=500 litros. 12. Iluminación interior Led. 13. Descongelamiento automático. 13.1. Requisitos eléctricos: 115 V – 60Hz. 14. Refrigerante HFC (R404A) o R290 (Tecnología No CFC) o Tecnología libre CFC. 15. Protección con contraseña para encender y apagar la unidad, opcional. 16. El equipo en funcionamiento no debe superar los 55 db de ruido. 17. Pantalla LCD o LED con panel de control, que muestre graficas de temperatura, opcional. 18. Puerto USB, memoria extraíble (SD) o equivalentes para descarga de datos. 19. Contar con puerta sólida ó de vidrio, cerradura de puerta con llave. 20. Contar con ruedas para fácil movilidad. 21. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 22. Calificación IQ/OQ y Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC en el punto de 5 °C en las instalaciones del laboratorio, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor a 0,5°C. 23. Manual de operación en español 24. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 25. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 26. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 27. Certificar que los repuestos y accesorios para el mantenimiento y funcionamiento del equipo estarán disponibles en el mercado por mínimo 5 años 28. Se deberá garantizar el mantenimiento preventivo, calificación IQ/OQ y calibración durante el período de garantía. 29. Se requiere certificación ISO 13485 o registro Invima. | 2 | MC (1) AFA (1)
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## GRUPO 4
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
ISOTERMICO CONGELACION
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | Ultracongelador | 1. Ultracongelador vertical, tipo laboratorio con sistema de aire forzado y evaporador de aire forzado o equivalente que garantice uniformidad térmica en todo el volumen. 2. Rango de temperatura: -40 °C a -86 °C 3. Resolución de visualización de temperatura de 0, 1°C. 4. Pantalla o display LCD para visualización de temperatura. 5. Temperatura controlada por microprocesador 6. Sensor de temperatura PT100 o PT1000. 7. El controlador debe poderse programar en español, inglés, interfaz estándar o mediante sistemas iconográficos/intuitivos. 8. Alarma visible y audible para temperatura alta/baja, falla de energía/voltaje, error del sensor 9. Material externo: pintura electroestática epoxica o acero electro galvanizado. 10. Material interno: acero inoxidable, como esquinas redondeadas. 11. Capacidad: 50 litros a 120 litro. 12. Sistema de enfriamiento de 1 o 2 etapas o auto cascada. 13. Descongelamiento automático o manual. 14. Requisitos eléctricos: 110 - 220 V ó 230 V con elevador de voltaje (incluir el elevador de voltaje de ser necesario) y 50- 60 Hz. 15. Refrigerante HFC (R404A) o R290 (Tecnología No CFC) o Tecnología libre CFC. 16. Protección con contraseña para encender y apagar la unidad, opcional. 17. El equipo en funcionamiento no debe superar los 55 db de ruido. 18. Pantalla LCD o LED con panel de control, que muestre graficas de temperatura, opcional. 19. Puerto USB, memoria extraíble (SD) o equivalentes para descarga de datos. 20. Contar con puerta sólida, cerradura de puerta con llave y protección con contraseña para encender y apagar la unidad (opcional). 21. Contar con ruedas para fácil movilidad. 22. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 23. Calificación IQ/OQ y Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC en el punto de -80°C en las instalaciones del laboratorio, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor a 1,7°C. 24. Manual de operación en español 25. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 26. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 27. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 28. Certificar que los repuestos y accesorios para el mantenimiento y funcionamiento del equipo estarán disponibles en el mercado por mínimo 5 años 29. Se deberá garantizar el mantenimiento preventivo, calificación IQ/OQ y calibración durante el período de garantía. 30. Se requiere certificación de calidad del fabricante. | 1 | MC
2 | Congelador | 1. Congelador Horizontal tipo laboratorio con sistema de aire forzado y evaporador de aire forzado 2. Rango de temperatura: Congelación: -20 °C a -40 °C 3. Resolución de visualización de temperatura de 0, 1°C. 4. Pantalla o display LCD para visualización de temperatura. 5. Temperatura controlada por microprocesador 6. Sensor de temperatura PT100 o PT1000. 7. El controlador debe poderse programar en español, inglés, interfaz estándar o mediante sistemas iconográficos/intuitivos. 8. Alarma visible y audible para temperatura alta/baja, falla de energía/voltaje, error del sensor 9. Material externo: pintura electroestática epoxica o acero electro galvanizado. 10. Material interno: acero inoxidable. 11. Capacidad: minima de 280 L 12. Iluminación interior Led, opcional. 13. Descongelamiento automático. 13.1. Requisitos eléctricos: 110-220 V y 50- 60 Hz. 14. Refrigerante HFC (R404A) o R290 (Tecnología No CFC) o Tecnología libre CFC. 15. Protección con contraseña para encender y apagar la unidad, opcional. 16. El equipo en funcionamiento no debe superar los 55 db de ruido. 17. Pantalla LCD o LED con panel de control, que muestre graficas de temperatura, opcional. 18. Puerto USB, memoria extraíble (SD) o equivalentes para descarga de datos. 19. Contar con puerta sólida, cerradura de puerta con llave. 20. Contar con ruedas para fácil movilidad. 21. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 22. Calificación IQ/OQ y Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC en le punto de -30°C en las instalaciones del laboratorio, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor a 0,4°C. 23. Manual de operación en español 24. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 25. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 26. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 27. Certificar que los repuestos y accesorios para el mantenimiento y funcionamiento del equipo estarán disponibles en el mercado por mínimo 5 años 28. Se deberá garantizar el mantenimiento preventivo, calificación IQ/OQ y calibración durante el período de garantía. 29. Se requiere certificación de calidad del fabricante. | 1 | Coordinación
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________ | [7 empty] | 2024-11-22
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## GRUPO 5
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
PESAJE
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | BALANZA DE HUMEDAD | 1. Rango de temperatura: 60°C a 150 °C o más amplio, con incrementos de temperatura: 1°C 2. Capacidad: 0 a100g o superior, Resolución: 0.01%, Resolución: 0.001g o mejor, Repetibilidad 0.1% 3. Almacenamiento de métodos: Mínimo 20 métodos 4. Puerto USB ó RS232 5. Permite visualizar Gráficos de control y curva de secado en tiempo real, permite ver resultados en las siguientes unidades (Contenido de humedad, Contenido de materia seca) 6. El equipo permite múltiples usuarios con protección de contraseña (opcional). 7. El equipo debe poderse programar en español. 8. Garantía de mínimo 1 año. 9. Entregar Calibrado por un ente acreditado con ONAC en las variables de %humedad masa y temperatura, según los requerimientos del laboratorio. 10. Incluye Cubierta de protección. 11. Incluye Kit certificado (Kit x 12 sobres) para verificación del rendimiento del equipo (Temperaturas de prueba 70°C, 100 °C, 130°C) 12. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 13. Manual de operación en español 14. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 15. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 16. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 17. Certificar que los repuestos y accesorios para el mantenimiento y funcionamiento del equipo estarán disponibles en el mercado por mínimo 5 años 18. Se deberá garantizar el mantenimiento preventivo, calificación IQ/OQ y calibración durante el período de garantía. | 1 | AL
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año
2024-11-22

## GRUPO 6
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
CONDICIONES AMBIENTALES
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | Deshumidificador | 1. 138 a 160 pintas 2. Voltaje: 110-220 V, 50-60 Hz. 3. Extracción de agua: 80% de humedad a 30°C ó superior 4. Peso maximo 70 a 200 libras. 5. Rango mínimo de operación entre 5 °C y 40 °C, o superior según especificaciones del fabricante. 6. Nivel de ruido: <=55dB 7. Digital. 8. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del 9. Área de cobertura: El equipo debe indicar área de cobertura en m² (o equivalente), conforme a especificaciones del fabricante. 10. Sistema de drenaje: El equipo debe contar con sistema de drenaje continuo, preferiblemente con opción de bomba integrada para la evacuación automática del condensado. 11. Operación continua: El equipo debe permitir operación continua (modo non-stop). 12. Sistema de descongelamiento: El equipo debe contar con sistema de descongelamiento automático. | 2 | ALMACEN
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________ | [7 empty] | 2024-11-22
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## GRUPO 7
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
PURIFICADOR
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | PURIFICADOR DE AGUA | 1. El equipo deberá ser un sistema de purificación de agua capaz de producir agua ultrapura tipo I para aplicaciones analíticas y de laboratorio clínico. 2. El sistema deberá integrar, como mínimo, las siguientes tecnologías: ósmosis inversa (RO), resinas de lecho mixto, ultrafiltración, oxidación UV y/u otras tecnologías equivalentes que garanticen la calidad de agua tipo I requerida. 3. El agua producida deberá cumplir o superar los estándares internacionales de agua tipo I, tales como: - ASTM International Tipo I. - International Organization for Standardization 3696 Tipo I. - Estándares equivalentes reconocidos internacionalmente para agua reactiva o ultrapura. 4. El sistema deberá producir agua con resistividad de 18.2 MΩ·cm a 25 °C, o equivalente en conductividad ≤ 0.055 µS/cm. 5. El contenido de carbono orgánico total (TOC) deberá ser ≤ 10 ppb. 6. El nivel de endotoxinas deberá ser ≤ 0.02 EU/ml. 7. La capacidad mínima de producción deberá ser de 0.5 litros por minuto o superior. 8. El equipo deberá poder conectarse directamente a una fuente de agua potable. 9. Contar con monitor de conductividad o resistividad en línea para verificación continua de la calidad del agua. 10. El sistema deberá incluir pantalla digital (LCD o tecnología equivalente) e indicadores visuales de estado y alarmas. 11. Las partes en contacto con el agua deberán estar fabricadas con materiales químicamente inertes, adecuados para la producción de agua ultrapura. 12. El diseño deberá ser modular, permitiendo el reemplazo individual de consumibles. 13. Los cartuchos o módulos filtrantes deberán ser fácilmente intercambiables. 14. El consumo energético deberá ser eficiente, menor al de sistemas tradicionales de destilación. 15. El sistema deberá producir agua bajo demanda, minimizando riesgos de contaminación secundaria. 16. Vida útil estimada de consumibles: - Módulo de pretratamiento: 3–6 meses. - Módulo de ósmosis inversa (RO): 12–18 meses. - Módulo pulidor: 12–18 meses. - Lámpara UV: 9,000 horas. - Ultrafiltración: 6–12 meses. - Filtro terminal: 6–12 meses. Nota: La vida útil de los consumibles deberá ser informada por el fabricante según la configuración del sistema ofertado. 17. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 18. Calificación IQ/OQ en parametros requeridos. 19. Manual de operación en español 20. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 21. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 22. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 23. Certificar que los repuestos y accesorios para el mantenimiento y funcionamiento del equipo estarán disponibles en el mercado por mínimo 5 años 24. Se deberá garantizar el mantenimiento preventivo y calificación IQ/OQ durante el período de garantía. | 1 | MC
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________ | [7 empty] | 2024-11-22
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## GRUPO 8
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
VOLUMETRICO
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | MICROPIPETA 12 CANALES DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 o 10-200 uL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | Micropipeta electrónica de 12 canales de volumen variable, capacidad de 20-200 o 10-200 ul, compatible con BIOTIX 1. Pistón libre de corrosión 2. Pulsador de pipeteado en posición central 3. Elementos no electrónicos deben ser esterilizable en autoclave a 121°c; 2 bares 4. Expulsor de puntas independiente del mando de pipeteado central 5. Diseño ergonómico con estribo para el dedo 6. Indicador de volumen de 4 dígitos o más para subdivisiones finas. 7. El equipo debe contar con garantía mínimo un (1) año, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 8. Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor al 50% del error maximo permitido establecido por la norma ISO 8655-2:2002. 9. Manual de operación en español 10. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 11. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 12. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 13.Compatible con BIOTIX | 1 | MB
2 | MICROPIPETA 12 CANALES DE VOLUMEN VARIABLE DE 0.5-10 uL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | Micropipeta electrónica de 12 canales de volumen variable, capacidad de 0.5-10ul compatible con BIOTIX 1. Pistón libre de corrosión 2. Pulsador de pipeteado en posición central 3. Elementos no electrónicos deben ser esterilizable en autoclave a 121°c; 2 bares 4. Expulsor de puntas independiente del mando de pipeteado central 5. Diseño ergonómico con estribo para el dedo 6. Indicador de volumen de 4 dígitos o más para subdivisiones finas. 7. El equipo debe contar con garantía mínimo un (1) año, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 8. Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor al 50% del error maximo permitido establecido por la norma ISO 8655-2:2002. 9. Manual de operación en español 10. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 11. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 12. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 13.Compatible con BIOTIX | 1 | MB
3 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200uL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | Micropipeta analoga de volumen variable, monocanal Capacidad de 20-200 ul 1. Pistón libre de corrosión 2. Pulsador de pipeteado en posición central 3. Elementos no electrónicos deben ser esterilizable en autoclave a 121°c; 2 bares 4. Expulsor de puntas independiente del mando de pipeteado central 5. Diseño ergonómico con estribo para el dedo 6. Indicador de volumen de 4 dígitos o más para subdivisiones finas. 7. El equipo debe contar con garantía mínimo un (1) año, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 8. Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC en los puntos 20, 100 y 200 ul, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor al 50% del error maximo permitido establecido por la norma ISO 8655-2:2002. 9. Manual de operación en español 10. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 11. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 12. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. | 1 | AFA
4 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000uL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | Micropipeta analoga de volumen variable, monocanal Capacidad de 100-1000 ul 1. Pistón libre de corrosión 2. Pulsador de pipeteado en posición central 3. Elementos no electrónicos deben ser esterilizable en autoclave a 121°c; 2 bares 4. Expulsor de puntas independiente del mando de pipeteado central 5. Diseño ergonómico con estribo para el dedo 6. Indicador de volumen de 4 dígitos o más para subdivisiones finas. 7. El equipo debe contar con garantía mínimo un (1) año, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 8. Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC en los puntos 100, 500 y 1000 ul, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor al 50% del error maximo permitido establecido por la norma ISO 8655-2:2002. 9. Manual de operación en español 10. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 11. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 12. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. | 5 | RC (2) AL (2) AFA (1)
5 | DISPENSADOR DIGITAL O ANALOGO RANGO DE VOLUMEN 0,5 - 5 mL CON CALIBRACION POR ENTE ACRETIDADO POR ONAC EN EL RANGO DE TRABAJO | Capacidad nominal de 0.5-5 mL con graduación de 0.02 mL y 0.1 mL 1. Acoplable a frascos con adaptadores pp con rosca GL 45 2. Para uso de reactivos agresivos 3. El equipo deberá ser apto para el manejo de líquidos con diferentes propiedades fisicoquímicas comunes en laboratorio, garantizando operación dentro del rango de 0,5 a 5 mL 4. Con valvula de purga 5. Tubo de aspiración inversa 6. Sistema de ajuste y visualización clara del volumen dispensado 7. Esterlizable o resistente a procesos de esterilización según especificación del fabricante 8. El equipo debe contar con garantía mínimo un (1) año, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 9. Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC en los puntos 0.5, 2.5 y 5 ml, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor al 50% del error maximo permitido establecido por la norma ISO 8655-2:2002. 10. Manual de operación en español 11. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 12. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 13. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. | 1 | AFA
6 | MICROPIPETA MULTICANAL RANGO DE VOLUMEN 10 - 100uL CON CALIBRACION POR ENTE ACRETIDADO POR ONAC EN EL RANGO DE TRABAJO | Micropipeta multicanal Capacidad de 10-100 ul 1. Pistón libre de corrosión 2. Pulsador de pipeteado en posición central 3. Elementos no electrónicos deben ser esterilizable en autoclave a 121°c; 2 bares 4. Expulsor de puntas independiente del mando de pipeteado central 5. Diseño ergonómico con estribo para el dedo 6. Indicador de volumen de 4 dígitos o más para subdivisiones finas. 7. El equipo debe contar con garantía mínimo un (1) año, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 8. Calibración vigente por un ente acreditado bajo ONAC en los puntos 10, 50 y 100 ul, cuya incertidumbre expandida reportada en el certificado de acreditación sea menor al 50% del error maximo permitido establecido por la norma ISO 8655-2:2002. 9. Manual de operación en español 10. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 11. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 12. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. | 1 | VI
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________
2024-11-22
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## GRUPO 9
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
BIOLOGIA MOLECULAR
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | SECUENCIADOR | 1. Secuenciador portátil de ácidos nucleicos basado en tecnología de nanoporos para análisis de ADN y ARN en tiempo real. 2. Compatibilidad con celdas de flujo estándar de tecnología de nanoporos para secuenciación de material genético mediante detección de cambios en la corriente iónica a medida que las moléculas atraviesan los poros. 3.Dispositivo compacto y de facil transporte, apto para uso en laboratorio y/o en campo. 4. Conexión directa a computadora mediante puerto USB 3.0 para alimentación eléctrica y transferencia de datos, 5. Capacidad de secuenciar lecturas cortas y largas (superiores a 100 kilobases) según calidad de muestra y tipo de biblioteca. 6. Compatibilidad con kits de preparación de librerías para ADN genómico, amplicones y ARN 7. Compatibilidad con software de adquisición y análisis bioinformático de datos de tecnologia de secuenciación por nanoporos, que permita: - Control de la corrida de secuenciación. - Monitoreo de calidad en tiempo real. - Procesamiento primario de datos (basecalling o equivalente). - Exportación en formatos estándar para análisis posterior. 8. El equipo debe contar con garantía mínimo un (1) año, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 9. Manual de operación. | 1 | GENOMICA
2 | FLUOROMETRO | 1. Fluorómetro compacto con capacidad de dos canales ópticos con fuente de luz LED para excitación y emisión fluorescente, que permita la cuantificación sensible de ADN, ARN y proteínas mediante detección de fluorescencia en formato de tubo único. 2. Diseñado para uso rutinario en laboratorios de biología molecular, con cálculo automático de concentración de moléculas biológicas. 3. El equipo debe contar con almacenamiento interno y transferencia de datos mediante puerto USB, y permitir la visualización de resultados en pantalla LCD. 4. El equipo debe incluir opciones de configuración de parámetros del ensayo, visualización de concentración, valores crudos y volumen de muestra, así como indicadores de calidad del material genético evaluado. 5. El equipo debe contar con garantía mínimo un (1) año, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 6. Manual de operación. | 1 | GENOMICA
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## GRUPO 10
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
AUXILIARES
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION | 1. Velocidad de agitación: Rango de operación desde 0 rpm hasta mínimo 1500 rpm o superior, con precisión de ±5 rpm. 2. Rango de temperatura de temperatura ambiente a 550 °C, con una resolución máximo de 1 °C 3. Control de calefacción digital 4. Temporizador de 1 min a 99 h : 59 min, con 1 minuto de ajuste del temporizador 5. Material de la placa de cerámica 6. Termoregulación en el rango de temperatura ambiente a 300 °C, con conexión de sensor de temperatura externo Pt100 con una precisión de ± 0.5 °C (opcional) 7. Tener alarma y advertencia de placa caliente cuando la temperatura de la placa sea mayor a 50 °C 8. Tensión de alimentación 110 V con frecuencia de red de alimentación 50 / 60 Hz, con una potencia de 800 W a 1200 W 9. Display. 10. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 11. Calificación IQ/OQ en parametros de RPM - TEMPERATURA en las instalaciones del laboratorio. 12. Manual de operación en español 13. Instructivo y guía rápida de operación del equipo. 14. Guía de Limpieza y Desinfección del equipo. 15. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. 16. Certificar que los repuestos y accesorios para el mantenimiento y funcionamiento del equipo estarán disponibles en el mercado por mínimo 5 años 17. Se deberá garantizar el mantenimiento preventivo y calificación IQ/OQ durante el período de garantía. | 1 | MC
2 | LAMPARA UV | 1. Esterilizador portátil que utilice radiación ultravioleta tipo UVC con efecto germicida, diseñado para la desinfección de ambientes de laboratorio. 2. El sistema deberá estar destinado exclusivamente a la desinfección de áreas internas de laboratorio, tales como salas de análisis, áreas de preparación, procesamiento o manipulación de muestras. 3. Capacidad de cobertura mínima para espacios de hasta 60 m² por ciclo de operación, o equivalente según validación técnica del fabricante. 4. La lámpara UVC deberá ser de alta eficacia germicida, con potencia nominal aproximada de 120 W, aceptándose equipos de potencia equivalente o superior que garanticen igual o mayor nivel de desinfección. 5. El sistema deberá proporcionar irradiación en 360 grados o contar con un diseño que asegure distribución uniforme de la radiación en el área intervenida. 6. Incorporar temporizador programable que permita establecer el tiempo de exposición según los protocolos de desinfección del laboratorio. 7. Contar con sistema de encendido con retardo y/o mecanismo de seguridad que permita la evacuación del personal antes de la activación de la lámpara UVC. 8. Incluir dispositivos o sistemas de seguridad que reduzcan el riesgo de exposición accidental a la radiación ultravioleta. 9. La estructura deberá estar fabricada en acero inoxidable tipo 304 o material de características equivalentes o superiores, resistente a la corrosión y apto para ambientes de laboratorio. 10. El equipo deberá operar con alimentación eléctrica compatible con la red local (110 V o equivalente), mediante conexión a tomacorriente convencional. 11. Deberá contar con balastro electrónico o sistema equivalente que garantice estabilidad y correcto funcionamiento de la lámpara. 12. La vida útil de la lámpara UVC deberá ser aproximadamente 8,000 horas o superior. 13. El equipo deberá incluir interruptor de encendido y apagado claramente identificado. 14. Las dimensiones deberán ser compatibles con su uso portátil en laboratorio, con altura aproximada de 150 cm y base estable, aceptándose variaciones que no afecten su funcionalidad ni estabilidad. 15. Manual ó instructivo de operación en español 16. Instalación y entrenamiento en el manejo del equipo. | 13 | MC
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## GRUPO 11
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali, marzo 25 de 2026
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
DIAGNOSTICO IN VITRO
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | CONTADOR DE CELULAS | 1. Permitir el conteo de al menos 999 de glóbulos blancos y rojos por muestra para cálculo de parasitemia 2. Registro separado de conteo de leucocitos y otros parámetros hematológicos si se requiere 3. Registro separado de parasitos 4. Contador manual con pantalla o registro de conteo visible por separado (celulas y parasitos) 5. Contador de doble registro al tiempo. 6. Registro de control de conteos 7. Estructura en material resistente. 8. Lectura visual clara en pantalla/tambor numérico con dígitos grandes y visibles. 9. Mecanismo de reinicio rápido de ambos recuentos 10. Manual de operación en español, con instrucciones de conteo y mantenimiento. 11. Disponibilidad de repuestos o unidades de reemplazo. 12. Equipo de fácil limpieza con alcohol o solución desinfectante para laboratorio 13. El equipo debe contar con garantía mínimo un (1) año, a partir del funcionamiento 14. Funcionamiento sin rangos de temperaturas 15. Las dimensiones deberán ser compatibles con su uso portátil en laboratorio | 3 | PA
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## GRUPO 12
OFERTA ECONOMICA ANEXO 03
Santiago de Cali,
Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL No.
Adquirir y modernizar equipos de laboratorio con tecnología de punta para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca en la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.
FLUJO LAMINAR
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (OBLIGATORIAS) | CANTIDAD | AREA | Valor Unitario | IVA | Valor Total
1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO 2A | 1. Panel de control 2. Alarma visual y sonora 3. Salida de USB para mantenimiento y monitoreo de parámetros del equipo, opcional. 4. cumple el estándar NSF/ANSI 49, UL, CE 5. Los ajustes del flujo de aire en tiempo real garantizan que las velocidades del flujo de entrada y del flujo descendente permanezcan constantes. 6. con sensor de presión mide el flujo de aire total en toda el área de trabajo. 7. ventana frontal simplifica la limpieza para conseguir un entorno de trabajo más seguro. 8. ajusta los flujos de aire a medida que cambia la resistencia del filtro. 9. muestra de manera visual la capacidad de compensación de la cabina para mantener la protección personal. 10. Voltaje: 120 V / 60 Hz 11. Filtro: H14 HEPA EN 1822, 99.995% 12. Toma corrientes: 2 GFI dúplex protegidos 13. Puertos de entrada tipo SmartPort o sistema equivalente para paso de cables y accesorios (opcional), configurables como conexiones multipropósito para gases, vacío, aire y/o agua, según requerimientos operativos del laboratorio. 14. Configuración de válvulas de servicio o tomas laterales, para conexiones de gas, vacío, aire o agua, según necesidad del usuario 15. ancho +/- 120cm 16. apertura de trabajo de +/- 25cm 17. interior de acero inoxidable 18. incluye base de altura ajustable manual, con ruedas y frenos 19. Incluye luz blanca de alta eficiencia para proporcionar al operador una excelente iluminación y confort en el proceso. 20. (Unidad germicida) Luz UV (Ultra violeta) la cual va dirigida directamente al producto, pero evita la visualización del operador 21. Vidrio de seguridad templado 5mm con protección UV. 22. Superficie de trabajo en acero inoxidable 304 desmontable para fácil limpieza. 23. Ventilador ultra silencioso ≤ 60 DB. 24. Descansabrazos especial para largas jornadas (opcional). 25. Certificación de repuestos disponibles por mínimo 5 años y garantía mínima de dos años, incluye mantenimiento preventivo durante la garantía. 26. El equipo debe ser instalado, verificado y certificado 27. Realizar inducción sobre uso y mantenimiento. 28. Entregar manual en idioma Español 29. UPS que garantice al menos 3h de operación 30. El equipo debe contar con garantía mínimo dos (2) años, a partir del momento de la instalación, puesta en marcha del equipo y recibido a satisfacción. La garantía debe incluir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. La garantía también debe contemplar el cambio de repuestos y/o componentes que se afecten durante su uso dentro del término. 31. Calificación IQ/OQ en parámetros requeridos. 32. Manual de operación en español | 1 | MC
Yo, [Nombre completo del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [], actuando en calidad de representante legal de [Nombre o razón social del oferente], identificado con NIT No. [], de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, el requerimiento técnico y sus anexos, presento la siguiente oferta y, en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente dentro de los términos establecidos.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento, declaro:
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse compromete únicamente a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos y hemos revisado la información general y especial, así como todos los documentos del pliego de condiciones y sus adendas, y aceptamos la totalidad de los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones del contrato, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios, suscribiremos el contrato y realizaremos todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización dentro de los plazos señalados.
6. Que no nos encontramos incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitución Política y la ley, ni en prohibiciones para contratar con entidades estatales.
7. Que no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, conforme al artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
8. Que, en caso de ser adjudicatarios, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todas las obligaciones generales y específicas del contratista establecidas en el pliego de condiciones.
VALOR DE LA PROPUESTA:
El valor total de la propuesta, incluido IVA, es de [VALOR EN LETRAS] ($[VALOR EN NÚMEROS]).
Cordialmente,
Nombre o Razón Social del OFERENTE:_____________________
Nombre del Representante Legal:______________________________
CC. No:
NIT :________________
Dirección:___________________
Ciudad:_____________________
Teléfono: ___________________
Correo :
Firma:
Fecha: mes/dia/año

## CONSOLIDADO
GRUPO | DESCRIPCION | VALOR | CDP | RUBRO PRESUPUESTAL
G1 | INSTRUMENTACIÓN OPTICA | #REF!
G2 | ISOTERMICO CALOR | #REF!
G3 | ISOTERMICO REFRIGERACIÓN | #REF!
G4 | ISOTERMICO CONGELACIÓN | #REF!
G5 | PESAJE | #REF!
G6 | CONDICIONES AMBIENTALES | #REF!
G7 | PURIFICADOR DE AGUA | #REF!
G8 | VOLUMETRICO | #REF!
G9 | BIOLOGIA MOLECULAR | #REF!
G10 | AUXILIARES | #REF!
G11 | DIAGNOSTICO IN VITRO | #REF!
G12 | FLUJO LAMINAR | #REF!
TOTAL |  | #REF!

## EQUIPOS POR COMPRAR (hidden)
GRUPO | DESCRIPCION | VALOR | CDP | RUBRO PRESUPUESTAL
1 | DENSIMETRO DE MESA | 214257000
2 | REFRACTOMETRO | 165000000
3 | TITULADOR AUTOMATICO | 410000000
4 | ESTUFA DE VACIO | 70000000
5 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | 80000000
6 | ESTEREOMICROSCOPIO | 65000000
7 | HPLC TANDEM | 1700000000
TOTAL |  | 2704257000
#REF!

## METROLOGIA 2026 (hidden)
GRUPO | DESCRIPCION | VALOR | CDP | RUBRO PRESUPUESTAL
1 | MENOR CUANTÍA MANTENIMIENTO / OQ | 1374000000
2 | CALIBRACIÓN | 156000000
TOTAL |  | 1530000000