## AGROINDUSTRIA
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA - MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
LOTE 2- CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
OFERENTE:
ITEMS | CODIGO UNSPSC | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACION GENERAL DEL BIEN | DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 81141504 | 2 | Unidad | Calibración de medidor de pH, y conductividad. | ACTIVIDADES: Calibración acreditada variables pH 4, 7, 10 a 25°C, CE 10, 100, 1413, 12800 uS-cm-1. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017 | 0
2 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de medidor de pH | ACTIVIDADES: Calibración acreditada variables pH 4, 7, 10 a 25°C ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017 | 0
3 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de Espectrofotómetro UV-VIS | ACTIVIDADES: Calibración acreditada, intervalo trabajo 190-1100nm, 10 puntos de calibración. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017 | 0
4 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de Termohigrómetro | ACTIVIDADES: Calibración acreditada intervalo de puntos Temperatura: 20, 25, 30°C - Humedad: 40, 50, 60 %H. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017 | 0
5 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración medio isotermo Incubadora | ACTIVIDADES: Calibración acreditada en sitio 35 y 44,5°C d:0,1 CMC max. 0,3° C. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
6 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración medio isotermo Incubadora refrigerada | ACTIVIDADES: Calibración acreditada en sitio temperatura 20°C d:0,1 CMC max. 0,5° C. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
7 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de digestor | ACTIVIDADES: Calibración acreditada temperatura en 150, 250, 380 y 420°C. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
8 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de Colorimetro | ACTIVIDADES: Calibración acreditada, 5 puntos de calibración. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
9 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de Turbidimetro | ACTIVIDADES: Calibración acreditada, puntos de calibración 0,1-10-20-100-800 NTU ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
10 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de transferpipetas | ACTIVIDADES: Calibración acreditada en sitio . Rango de trabajo 0,5-10µL. 3 Puntos de calibración ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
11 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de transferpipetas | ACTIVIDADES: Calibración acreditada en sitio . Rango de trabajo 10-100µL. 3 Puntos de calibración ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017 | 0
12 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de transferpipetas | ACTIVIDADES: Calibración acreditada en sitio . Rango de trabajo 100-1000µL. 3 Puntos de calibración ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017 | 0
13 | 81141504 | 2 | Unidad | Calibración de Termocupla | ACTIVIDADES: Calibración acreditada en sitio, puntos de calibración: 2, 4, 10, 20, 35, 45, 85, 105, 110, 150, 180, 250, 380, 420, ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017 | 0
14 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración Horno de calentamiento | ACTIVIDADES: Calibración acreditada en sitio, puntos de calibración: 105°C, 180°C. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
15 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de bureta de digital | ACTIVIDADES: Calibración acreditada en sitio, 5 puntos de calibración. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
16 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de juego de pesas | ACTIVIDADES: Calibración acreditada en sitio, pesas de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 g. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
17 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de balanza | ACTIVIDADES: Calibración acreditada en sitio intervalo de 0,0001g a 250 g, 8 puntos de calibración. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
18 | 81141504 | 1 | Unidad | Calibración de thermoreactor | ACTIVIDADES: Calibración acreditada temperatura en 150°C. ENTREGABLES: Informe de calibración y adhesivo de calibración. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar alcance de acreditaciónpor ONAC e incluir código de acreditación y bajo la norma 17025:2017
[5 empty] | TOTAL OFERTA A PRECIOS UNITARIOS | 0
Firma: _________________________