## PRECOTIZACION
No. Item | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL BIEN O SERVICIO | N° CDP | RECURSO | SEDE | DESTINO PRESUPUESTAL | CODIGO PF/PDI/PC | CODIGO DANE | CUENTA PRESUPUESTAL | VALOR PRESUPUESTO CDP | AIU ? Si - No | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | % IMPUESTO | PRECIO UNITARIO (sin iva) | SUBTOTAL (Sin impuestos) | VALOR IMPUESTOS IVA | TOTAL
1 | 41103000 | REFRIGERADOR GRADO MÉDICO 8°C a -4°C 1. Refrigerador Grado Médico para Banco de Sangre. 2. Rango de temperatura de 8°C o mayor hasta 2°C o menor. 3. Capacidad: 150 litros o mayor, o 78 bolsas de sangre o más. 4. Visualización e impresión de parámetros: • Pantalla LED o LCD digital o Touch a Color IC3. • Visualiza registro gráfico de temperatura. • Impresora (Opcional). 5. Alimentación: Desde 110VAC±10VAC y/o 220VAC±10VAC a 50/60Hz (Sí equipo es de 220VAC±10VAC se debe entregar elevador de voltaje). 6. Materiales/Diseño: • Puerta Externa: una puerta de acero galvanizado. • Interior/exterior: acero galvanizado con recubrimiento en polvo resistente a bacterias. • Bandejas: Con 2 o más bandejas o cajones sólidos en acero inoxidable. • Con 4 ruedas para facilitar la movilidad, mínimo 2 con freno. 7. Sistema de refrigeración: • Hidrocarburo de aire forzado basado en compresor VCC. • Refrigerante R600a 8. Tiempo de recuperación: 9 min. 8. Modo descongelación: Manual o Automático. 9. Dimensiones internas: (An x Al x Pr) 496 x 505 x 580 mm o mayor en cualquier medida. 10. Regulaciones: UL, RoHS, CE, ETL, ENERGY STAR, ISO 17025 y NSF/ANSI 456. 11. Accesorios a entregar con equipo: • Glicol. • Juego de llaves. • Cable de alimentación. | Reserva Presupuestal RDR6 109 | 2 | 3 | 1445010 | 213004101 | 9291900 | 2120202009 | 1500000000 | NO | UNIDAD | 1 | 19% | 33500000 | 33500000 | 6365000 | 39865000
[7 empty] | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  | 1500000000 | [5 empty] | 33500000 | 6365000 | 39865000

## TECNICO
No. Item | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
1 | 42181700 | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOVIT - 12 CANALES - MODELO FT-1. REF OA.106000 + 2,000174 - 5,106002 - 2,157037 MARCA: SCHILLER Caracteristicas Tecnicas: 1. Modo ECG: automático y manual 2. Capacidad para adquirir en forma simultánea doce derivaciones 3. Selección de derivaciones I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 4. Frecuencia de muestreo de mínimo 1000 Hz hasta 10000 Hz o superior para la detección de marcapasos 5. Filtros: ● Filtro de línea de 60 Hz ● Filtro muscular: desde 25 Hz o menor hasta 35 Hz o mayor ● Filtro de desviación: desde 0.05 Hz o menor hasta 0.30 Hz o mayor ● Filtro pasa bajo: Para frecuencias de 75 Hz o menor hasta 150Hz o mayor y/o con algoritmo de Glasgow 6. Sensibilidad desde 5 mm/mv o menor hasta 20 mm/mv 7. Protección contra descargas de desfibrilador 8. Con pantalla LCD o mejor tecnología 9. Teclado alfanumérico completo para introducir los datos del paciente 10. Visualización simultánea de mínimo de tres a doce 11. Software interfaz de usuario y equipo en idioma español 12. SOFTWARE CON EXPORTACIÓN DE DATOS (instalado en el equipo) 13. Almacenamiento de 20 registros o más 14. Sistema de detección de fallas en conexión de cualquier electrodo 15. Programa de interpretación para pacientes adulto y pediátrico 16. Ajuste de ganancia 17. Detección de marcapasos de acuerdo a la norma ANSI/AAMI/ EC11 18. Puerto LAN o USB o ETHERNET o RS 232 19. Batería interna recargable con autonomía para 2 horas o más 20. Impresora térmica interna 21. Impresión de 12 derivaciones con tres trazos simultáneos 22. Visualización simultánea de mínimo de tres a doce derivaciones 23. Velocidad de impresión entre 25 y 50 mm/seg 24. Compatible con papel térmico ancho: 110 mm x largo: 140 pág. o más (requerido para unificación de tecnología y optimización del presupuesto institucional. 25. Con alimentación desde 110VAC±10VAC y/o 220VAC±10VAC a 50/60Hz (Sí equipo es de 220VAC±10VAC se debe entregar elevador de voltaje) Accesorios a entregar con equipo: 26. Un (01) cable ECG de 10 terminales 27. Cuatro (04) electrodos tipo pinza 28. Seis (06) electrodos tipo chupa 29. Dos (02) frascos de gel 30. Dos (02) unidades de papel térmico 110 mm x largo: 140 pág. o más 31. Soporte móvil para instalar el equipo, de altura ajustable con canasta, de 4 llantas o más con freno mínimo en dos de las llantas. 32. Cable de poder | UNIDAD | 2