## Lote 1
ITEM | DESCRIPCION | IMAGEN | PRESENTACIÓN | CANTIDAD TOTAL | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
1 | Incubadora de hibridación 1. Rango de temperatura Ambiente +5 a 80 °C 2. Exactitud de la temperatura ±0,2 °C 3. Temporizador (temperatura) 99 horas 59 minutos 4. Velocidad de rotación 7 a 40 RPM 5. Peso 25 kilos ± 1 kg 6. Dimensiones generales Ancho 520 x Profundidad 420 x Alto 360 mm 7. Dimensiones internas Ancho 365 x Profundidad 280 x Alto 286 mm 8. Potencia 450 vatios 9. Fuerza CA 100 a 240 V (220 a 230 V: certificado CE) 10. Frecuencia 50/60 Hz 11. Material Acero inoxidable (cámara interior) 12. Estándares cumplidos CE Incluye: Tubo cónico de 50 ml - capacidad: 16 unidades - montaje vertical | Las imágenes corresponden en tiempo real de trabajo en el laboratorio y a la necesidad que se debe cubrir | Unidad | 6 | 41102400

## Lote 2
ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD TOTAL | IMAGEN | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
5 | Bloque seco para microtubos de 2 ml: *Condiciones ambientales de operación: Temperatura de 4 °C a 65 °C, humedad relativa > 80 *Velocidad de agitación: Rango de 100 a 1.200 rpm, resolución de 10 rpm, con opción de hasta 1.400 rpm *Desplazamiento orbital: 3 mm *Rango de temperatura de operación: 30 °C a 99 °C *Sensor de temperatura: PT100 *Velocidad de calentamiento: 5 °C/minuto *Inuniformidad térmica: ± 0,5 °C *Temporizador: De 30 segundos a 99 minutos *Dimensiones externas: 26,5 x 32,5 x 22,5 cm ± 7 cm *Accesorios: Tapa incluida *Plataforma de trabajo: Para 24 microtubos o más de 2 ml, compatibles con tubos del sistema Automate Express (Applied Biosystems) *Cámara interior: Aislada con materiales especiales de protección térmica SI EL PROPONENTE REQUIERE DE LA MUESTRA DE LOS TUBOS A OPERAR CON EL EQUIPO, PUEDE SOLICITAR EL ENVIO DE UNA MUESTRA, EL TRANSPORTE LA ASUME EL PROPONENTE | Unidad | 1 | Las imágenes corresponden a los tubos con los que debe ser compatible el bloque | 41102422

## Lote 3
ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACION | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | CANTIDAD TOTAL
2 | Horno de conveccion natural o gravimétrica de 110 L a 140 L: Rango de temperatura 50 °C a 330 °C Conexión eléctrica 120 V, 60 Hz Sistema de calentamiento: Convección por gravedad o conveccion natural. Inuniformidad 0,4 ± ºC o mejor a 150 ºC Desviacion de temperatura 1,5 °C o menor a 150 ºC Tiempo de calentamiento 45 minutos o menor Tiempo de recuperacion despues de apertura de puerta 16 minutos o menor. Potencia 1,35 kW o mejor Consumo energetico 12,5 A o mejor Volumen utiil entre 110 L y 140 L Dimensiones interiores: (ancho * alto * fondo) 510 mm * 530 mm * 425 mm +/- 50 mm Con dos badejas cuya resistencia sea como minimo 30 kg y que tengan orificios para no interrumpir la circulación del aire caliente. Alarma audible de sobretemperatura El interior del equipo debe ser en acero inoxidable Conexión USB para el registro de datos Garantía Mínimo un (1) año Servicios incluidos Instalación, puesta en marcha y capacitación Temporizador: Permite encendido y apagado en horarios preestablecidos | Unidad | 41102400 | 1

## Lote 4
ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD TOTAL | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
3 | Centrifuga refrigerada de mesa 1. Rotor basculante 2. Velocidad mínima de 4500 rpm 3. Capacidad para mínimo 16 tubos de 50 ml 4. Temporizador: mínimo 9 horas 5.- Detección de desequilibrio 6. Alimentación eléctrica a 110 V 7. Peso de la centrifuga: máximo 110 kg 8. Rango de temperatura -10 ºC a 40 ºC o mejor 9. Pantalla: Interfaz LCD de alto contraste 10. Dimensiones (An × Pr × Al) 62 × 68 × 37 cm +/- 5 cm 11. Incrementos de velocidad: 100 rpm. 12. Sistema de control: Microprocesador 13 Motor DC (corriente directa) y sin escobillas. 14. Recipiente de la centrífuga: acero inoxidable Incluya: Rotor basculante Cestillos Tapas de biocontención Adaptadores para tubos cónicos de 50 mL Cumpla con certificaciones: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6 Garantía: Mínimo 1 año " | Unidad | 2 | 41103904
4 | Centrifuga de mesa Rotor de angulo fijo con capacidad de 30 x 15 ml, velocidad 5500 rpm o mayor para este rotor. Velocidad mínima de 4500 rpm Capacidad para mínimo 30 tubos de 50 ml Temporizador: mínimo 9 horas Nivel de ruido durante la centrifugación inferior a 63 dB thermo 68 Alimentación eléctrica a 110 V Peso de la centrifuga: máximo 110 kg Rango de temperatura -10 ºC a 40 ºC o mejor Pantalla: Interfaz LCD de alto contraste Dimensiones (An × Pr × Al) 62 × 68 × 37 cm +/- 5 cm Incrementos de velocidad: 100 rpm. Sistema de control: Microprocesador Motor DC (corriente directa) y sin escobillas. Recipiente de la centrífuga: acero inoxidable Detección de desequilibrio Incluya: Rotor de angulo fijo Cestillos Tapas de biocontención Adaptadores para tubos cónicos de 50 mL Cumpla con certificaciones: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6 Garantía: Mínimo 1 año | Unidad | 1 | 41103903
6 | Centrifuga de platos para PCR 1. Capacidad para dos placas de 96 pozos de 0,2 mL, posición vertical 2. Velocidad de 2500 rpm o mas 3. FCR de 500 g o mas 4. Alimentación eléctrica 110V 5. Condiciones ambientales de operación 5 °C a 40 °C y > 80 % HR 6. Peso inferior a 4,5 kg 7. Dimensiones: alto 21,5 cm +/- 3 cm, ancho 22 cm +/- 3 cm y profundidad 22,5 cm +/- 3 cm | Unidad | 2 | 41103903
12 | Tapas para canastilla de centrifuga thermo scientificmodelo: Multifuge X3R Tapas de biocontención ClickSeal para rotor TX-1000 , marca Thermo Scientific, referencia75007309 | Un kit por cuatro unidades | 1 | 41103917 41103910 41103913

## Lote 5
ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACION | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | CANTIDAD TOTAL
7 | "Pipeta electrónica monocanal para laboratorio volumen nominal 20 ul 1. Rango de volumen: 2 µL a 20 µL. 2. Resolución: de 0,1 µL o mejor. 3. Exactitud: Error sistemático máximo aproximado ≤ ±1 % en volúmenes intermedios. 4. Precisión: Error aleatorio máximo ≤ ±0,5 %. 5. Programas o modos de pipeteo: la pipeta deberá contar mínimo con los siguientes modos de operación: • Pipeteo estándar • Pipeteo inverso • Dispensación temporizada y manual • Mezcla • Dispensación secuencial 5. Ergonomía y diseño • Diseño ergonómico para uso prolongado. • Peso inferior a 300 g, certificado por fabricante • Descanso para dedo o diseño equivalente que facilite la manipulación. 6. Batería recargable integrada, con autonomía mínima aproximada de 3000 ciclos de pipeteo por carga, debe incluir cargador o base de carga. 7. Ajuste sin herramientas externas, o mediante procedimiento sencillo indicado por el fabricante. 8. Compatible con puntas estándar universales de pipeta. 9. Construcción en materiales resistentes a agentes químicos de laboratorio, cono o unidad de pipeteo autoclavable a 121 °C o equivalente 10. El equipo deberá cumplir la ISO 8655 (pipetas y dispositivos volumétricos de laboratorio) 11. El suministro deberá incluir como mínimo: • Pipeta electrónica monocanal • Batería recargable • Adaptador o cargador • Manual de usuario • Certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017, en el 100 %, 50 % y 10 % del volumen nominal " | Unidad | 41121504 41121510 | 2
8 | "Pipeta electrónica monocanal para laboratorio volumen nominal 200 ul 1. Rango de volumen: 20 µL a 200 µL. 2. Resolución: de 0,1 µL o mejor. 3. Exactitud: Error sistemático máximo aproximado ≤ ±1 % en volúmenes intermedios. 4. Precisión: Error aleatorio máximo ≤ ±0,5 %. 5. Programas o modos de pipeteo: la pipeta deberá contar mínimo con los siguientes modos de operación: • Pipeteo estándar • Pipeteo inverso • Dispensación • Mezcla • Dispensación secuencial 5. Ergonomía y diseño • Diseño ergonómico para uso prolongado. • Peso inferior a 300 g, certificado por fabricante • Descanso para dedo o diseño equivalente que facilite la manipulación. 6. Batería recargable integrada, con autonomía mínima aproximada de 3000 ciclos de pipeteo por carga, debe incluir cargador o base de carga. 7. Ajuste sin herramientas externas, o mediante procedimiento sencillo indicado por el fabricante. 8. Compatible con puntas estándar universales de pipeta. 9. Construcción en materiales resistentes a agentes químicos de laboratorio, cono o unidad de pipeteo autoclavable a 121 °C o equivalente 10. El equipo deberá cumplir la ISO 8655 (pipetas y dispositivos volumétricos de laboratorio) 11. El suministro deberá incluir como mínimo: • Pipeta electrónica monocanal • Batería recargable • Adaptador o cargador • Manual de usuario • Certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017, en el 100 %, 50 % y 10 % del volumen nominal " | Unidad | 41121504 41121510 | 2
9 | "Pipeta electrónica monocanal para laboratorio volumen nominal 200 ul 1. Rango de volumen: 20 µL a 200 µL. 2. Resolución: de 0,1 µL o mejor. 3. Exactitud: Error sistemático máximo aproximado ≤ ±1 % en volúmenes intermedios. 4. Precisión: Error aleatorio máximo ≤ ±0,5 %. 5. Programas o modos de pipeteo: la pipeta deberá contar mínimo con los siguientes modos de operación: • Pipeteo estándar • Pipeteo inverso • Dispensación • Mezcla • Dispensación secuencial 5. Ergonomía y diseño • Diseño ergonómico para uso prolongado. • Peso inferior a 300 g, certificado por fabricante • Descanso para dedo o diseño equivalente que facilite la manipulación. 6. Batería recargable integrada, con autonomía mínima aproximada de 3000 ciclos de pipeteo por carga, debe incluir cargador o base de carga. 7. Ajuste sin herramientas externas, o mediante procedimiento sencillo indicado por el fabricante. 8. Compatible con puntas estándar universales de pipeta. 9. Construcción en materiales resistentes a agentes químicos de laboratorio, cono o unidad de pipeteo autoclavable a 121 °C o equivalente 10. El equipo deberá cumplir la ISO 8655 (pipetas y dispositivos volumétricos de laboratorio) 11. El suministro deberá incluir como mínimo: • Pipeta electrónica monocanal • Batería recargable • Adaptador o cargador • Manual de usuario • Certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017, en el 100 %, 50 % y 10 % del volumen nominal " | Unidad | 41121504 41121510 | 2

## Lote 6
ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACION | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | CANTIDAD TOTAL
10 | Termociclador 1. bloque de 96 pozos para tubos de 0,2 mL, VeriFlex controlado por elementos peltier y seis zonas de teperatura, material metálico de alta conductividad 2. Rango de temperatura: 0 ºC a 100 ºC 3. Exactitud térmica +/- 0.25 ºC 4. Uniformidad térmica 5. Velocidad máxima de rampa del bloque ≥ a 6 °C/seg 6. Velocidad de rampa de muestra ≥ a 4,4 ºC/seg. 7. Precisión de temperatura ±0,25°C (35–99,9°C) y la uniformidad menor a 0,5°C (30 seg después de alcanzar 95°C). 7. Programación directa desde el equipo | Unidad | 41105326 | 2

## Lote 7
ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACION | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | CANTIDAD TOTAL
13 | Pipeta de émbolo monocanal, de volumen variable. 1. Rango 10 – 100 µl 2. Pistón en elastómero. 3. Selector de volumen y expulsor de puntas independientes, la disposición del selector de volumen debe impedir cambios accidentales del volumen seleccionado o incorporar un sistema de bloqueo/protección contra cambios involuntarios. 4. Recorrido del émbolo ≤ 12,5 mm. 5. Indicador de volumen de 4 dígitos, para una lectura mas exacta. 6. Completamente autoclavable conforme a DIN EN 285. 7. Debe cumplir con la norma ISO 8655-2:2022, con error máximo permitido inferior al exigido por dicha norma. 8. Entregar un procedimiento escrito para la limpieza y el ajuste, que pueda realizarse sin herramientas especializadas. 9. Garantía de suministro de repuestos y consumibles. 10. Ergonomía diseñada para uso prolongado 11. Accesorios incluidos: soporte, certificación, kit de mantenimiento 12. Compatible con puntas universales de 100 µL | Unidad | 41121500 | 2
14 | Pipeta de émbolo monocanal, de volumen variable. 1. Rango 20 – 200 µl 2. Pistón en elastómero. 3. Selector de volumen y expulsor de puntas independientes, la disposición del selector de volumen debe impedir cambios accidentales del volumen seleccionado o incorporar un sistema de bloqueo/protección contra cambios involuntarios. 4. Recorrido del émbolo ≤ 12,5 mm. 5. Indicador de volumen de 4 dígitos, para una lectura mas exacta. 6. Completamente autoclavable conforme a DIN EN 285. 7. Debe cumplir con la norma ISO 8655-2:2022, con error máximo permitido inferior al exigido por dicha norma. 8. Entregar un procedimiento escrito para la limpieza y el ajuste, que pueda realizarse sin herramientas especializadas. 9. Garantía de suministro de repuestos y consumibles. 10. Ergonomía diseñada para uso prolongado 11. Accesorios incluidos: soporte, certificación, kit de mantenimiento 12. Compatible con puntas universales de 200 µL | Unidad | 41121500 | 5
15 | Pipeta de émbolo monocanal, de volumen variable. 1. Rango 100 – 1000 µl 2. Pistón en elastómero. 3. Selector de volumen y expulsor de puntas independientes, la disposición del selector de volumen debe impedir cambios accidentales del volumen seleccionado o incorporar un sistema de bloqueo/protección contra cambios involuntarios. 4. Recorrido del émbolo ≤ 12,5 mm. 5. Indicador de volumen de 4 dígitos, para una lectura mas exacta. 6. Completamente autoclavable conforme a DIN EN 285. 7. Debe cumplir con la norma ISO 8655-2:2022, con error máximo permitido inferior al exigido por dicha norma. 8. Entregar un procedimiento escrito para la limpieza y el ajuste, que pueda realizarse sin herramientas especializadas. 9. Garantía de suministro de repuestos y consumibles. 10. Ergonomía diseñada para uso prolongado 11. Accesorios incluidos: soporte, certificación, kit de mantenimiento 12. Compatible con puntas universales de 1000 µL | Unidad | 41121500 | 2
16 | Pipeta de émbolo monocanal, de volumen variable. 1. Rango 500 – 5000 µl 2. Pistón en elastómero. 3. Selector de volumen y expulsor de puntas independientes, la disposición del selector de volumen debe impedir cambios accidentales del volumen seleccionado o incorporar un sistema de bloqueo/protección contra cambios involuntarios. 4. Recorrido del émbolo ≤ 12,5 mm. 5. Indicador de volumen de 4 dígitos, para una lectura mas exacta. 6. Completamente autoclavable conforme a DIN EN 285. 7. Debe cumplir con la norma ISO 8655-2:2022, con error máximo permitido inferior al exigido por dicha norma. 8. Entregar un procedimiento escrito para la limpieza y el ajuste, que pueda realizarse sin herramientas especializadas. 9. Garantía de suministro de repuestos y consumibles. 10. Ergonomía diseñada para uso prolongado 11. Accesorios incluidos: soporte, certificación, kit de mantenimiento 12. Compatible con puntas universales de 5000 µL | Unidad | 41121500 | 2

## Lote 8
ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACION | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | CANTIDAD TOTAL
11 | "Aparato verificador de estanqueidad de pipetas para control del funcionamiento 1. con cojin de aire, en segundos 2. Valores límite para pipetas mono y multicanal convencionales fijados en el rango de volumen de 1 μl a 10 ml." | Unidad | 41121517 | 1
18 | "Termometro Digital Portatil sensor externo PT 100 Rango de medición: -200 ° C a + 850 ° C. Precisión del sensor Pt100: ± 0.03 ° C de. -50 ° C a + 199 ° C Resolución0.01 ° C Pantalla digital Conector de datosUSB. Alimentacion: baterias convencionales Longitud de la sonda entre el dispaly y el sensor minimo 1 m" | Unidad | 41112220 | 1

## Lote 9
ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACION | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | CANTIDAD TOTAL
17 | Votex multitubos manos libres Capacidad para minimo 44 posiciones Rango de agitación: de 100 – 2500 rpm Precisión de la velocidad: 5 rpm Temporizador: de 1 min a 99 h : 59 min Incrementos del temporizador: 1 min Con inversión Modo intermitente: de 5 s a 99 min : 59 s Modo pulso: 2 s de agitación, 1 s de pausa (cíclico) Función de bloqueo: Sí Tipo de movimiento:mOrbital Diámetro orbital: entre 3 y 4 mm Trabajo en continuo: 2 horas o mas Potencia de entrada 40 W Peso inferior a 22 kg Alimentacion electrica: 110 V El equipo deberá asegurar compatibilidad con los siguientes tubos, lo cual deberá ser soportado mediante los accesorios incluidos: Tubo de vidrio fondo redondo 20 mL, Altura: ~15 cm y Diámetro: 16 mm Tubo de vidrio fondo redondo 15 mL. Altura: ~12,5 cm y Diámetro: 16 mm Tubos de ensayo 7 mL. Altura: ~10 cm y Diámetro: 12 mm Tubos tipo Eppendorf 2 mL y Diámetro: 10 mm Viales de vidrio 2 mL, Altura: ~3,3 cm y Diámetro: 10 mm. Deberá incluir los soportes/adaptadores necesarios para estos diámetros. | Unidad | 41103801 | 3