## Hoja1
EQUIPOS BOMBA BAXTER DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL CATÉTER VENOSO CENTRAL DE ALTO FLUJO Y DISPOSITIVO FIJADOR DE CATÉTER SIN SUTURA
OFERENTE | ITEM OFERTADO | FICHA TECNICA | REGISTRO SANITARIO (INVIMA) | CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (CCAA) | CARTA DE AUTORIZACIÓN POR EL FABRICANTE | OBSERVACIONES
BAXTER | EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | - Se solicita adjuntar caracteristicas tecnicas del apoyo tecnologico (bomba de infusión) Los requisitos tecnicos solicitados para el apoyo tecnologico son: ● Que permita varios Modos de Infusión: por ej: volumen/tiempo, bolos, mcg/kg/min, Mcg/hr, mgr/hr, entre otros. ● Que permita la administración de fluidos en unidad y fracción de unidad. ● Equipo compatible con bomba de infusión con las siguientes funciones: ● Rango o límite de volumen a infundir desde 0.1 a 1.500 ml. ● De 1 a 3 canales totalmente independientes. ● Visualización de la información programada en la pantalla. fácil de manejar (intuitiva) ● Debe contar con librería de los medicamentos más usados (dosis máxima, mínima, dilución, entre otros) ● Debe asegurar Histórico de usos e historial de eventos. ● Debe ser de peso ligero para facilitar el transporte del dispositivo. ● Contar con sensores de alarmas como: (burbujas, oclusión arriba y abajo, en espera, batería, goteo, desconexión, puerta abierta, entre otros) ● Funcionamiento a corriente eléctrica y batería (entre 2-4 horas) ● Que permita la infusión de cualquier de medicamentos y soluciones EV: NTP, hemocomponentes, entre otros. Adjuntar FICHAS TÉCNICAS QUE CUMPLAN EL REQUERIMIENTO Y COINCIDAN CON LOS REGISTROS INVIMA.
| EQUIPO DE BOMBA JERINGA, | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA RADIOOPACO | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION NUEVA TECNOLOGIA. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
CEMINSUMOS | EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | ARCHIVOS DE DOCUMENTOS TECNICAS NO PERMITEN APERTURA ( SE ADJUNTA PANTALLAZO). Adjuntar FICHAS TÉCNICAS QUE CUMPLAN EL REQUERIMIENTO Y COINCIDAN CON LOS REGISTROS INVIMA y demas requerimieno marcados como NO CUMPLE.
| EQUIPO DE BOMBA JERINGA, | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA RADIOOPACO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION NUEVA TECNOLOGIA. | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
G&C MEDICAL | EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | *EQUPO DE NUTRICION ENTERAL:Se solicita aclaración de las funciones de las diferentes partes relacionadas en el equipo de nutrición enteral, espcialmente si la bolsa enteral cumple con la función de irrigación automatica? - EQUIPO BOMBA JERINGA: Se solicita aclaración de espeicifaciones tecnicas del dispositivo "tubo de extensión desechable" debido a que se encuentran 3 fichas con información aparenteme relacionado con el disposiutvo requerido - EQUIPO RADIOPACO: no relaciona empaque individual, , adiconalmente se solicita especicaciones de las partes y funciones del equipo relacionado en la imagen del documento - EQUIPO DE BOMBA DE INFUSIÓN: No relaciona emapque individual, no relaciona puerto de ventilación, se solicita confirmar cuantas activaciones son permitidas en el puerto en Y,adiconalmente se solicita especicaciones de las partes y funciones del equipo relacionado en la imagen del documento DEMAS ITEM NO CUMPLE: En archivo no se encuentran relacionado. Adjuntar FICHAS TÉCNICAS QUE CUMPLAN EL REQUERIMIENTO Y COINCIDAN CON LOS REGISTROS INVIMA y demas requerimieno marcados como NO CUMPLE.
| EQUIPO DE BOMBA JERINGA, | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA RADIOOPACO | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION NUEVA TECNOLOGIA. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
ICU MEDICAL | EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | *EQUIPO NUTRICION ENTERAL: no relaciona: cubierta ajustable al pin, bolsa de irrigación, -EQUIPO RADIOPACO: Aclarar si el conector CLAVE realacionado en la ficha tecnica es compatible con conexion luer Lock, se solicita especificaciones tecnicas del apoyo tecnologico ( bomba de infusión) para ser evauladas, no relacionan registro invima. -EQUIPO DE BOMBA: Aclarar si el conector CLAVE realacionado en la ficha tecnica es compatible con conexion luer Lock, se solicita relacionar cuantas activaciones son permitidas en el puerto en Y, se solicita especificaciones tecnicas del apoyo tecnologico ( bomba de infusión) para ser evauladas. -EQUIPO DE BOMBA JERINGA: Relacionan fichas tecnicas de jeringas no de dispositivos compatbles con bomab jeringa. Se solicita aclaracion de funciones del dispositivo "SET DE EXTENSIÓN SMALLBORE", el regristo invima # 2017DM-0017060 IV CONNECTORS AND SET & INTRAVASCULAR ADMINISTRATION SETS / EQUIPOS Y CONECTORS INTRAVENOSOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION INTRAVASCULAR, no es claro a que equipo pertenece dicho registro. DEMAS ITEM NO CUMPLE: En archivo no se encuentran relacionado. Adjuntar FICHAS TÉCNICAS QUE CUMPLAN EL REQUERIMIENTO Y COINCIDAN CON LOS REGISTROS INVIMA y demas requerimieno marcados como NO CUMPLE.
| EQUIPO DE BOMBA JERINGA, | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA RADIOOPACO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION NUEVA TECNOLOGIA. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
INTERCOMERCIAL | EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | *EQUIPO RADIOPACO: No relacionan el total de los requisitos tecnicos solicitados, no se evidencia registro invima -EQUIPO BOMBA INFUSION: - Se solicita adjuntar caracteristicas tecnicas del apoyo tecnologico (bomba de infusión) *BOMBA JERINGA Y EQUIPO DE NUTRICION ENTERAL: no se encuentran relacionadas fichas tecnicas, no se realaciona registros invima. Adjuntar FICHAS TÉCNICAS QUE CUMPLAN EL REQUERIMIENTO Y COINCIDAN CON LOS REGISTROS INVIMA.
| EQUIPO DE BOMBA JERINGA, | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA RADIOOPACO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION NUEVA TECNOLOGIA. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
MEDICOX | EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | *EQUIPO NUTRICIÓN ENTERAL: No se encuentran relacionadas caractersiticas tecnicas requeridas, *EQUIPO BOMBA JERINGA: No especifica llave roller, llave deslizadora, casquete,adaptador jeringa, el volumen mayor relacionado es 20 CC lo cual no cumple con el requerimiento *EQUIPO RADIOPACO: No relaciona Filtro con cámara de goteo de 15 micras *EQUIPO BOMBA: No relaciona empaque esteril, ni numero de activaciones del puerto en Y, en la ficha tecnica del apoyo tecnologico no se encuentra descrita la libreria de medicamentos. Adjuntar FICHAS TÉCNICAS QUE CUMPLAN EL REQUERIMIENTO Y COINCIDAN CON LOS REGISTROS INVIMA.
| EQUIPO DE BOMBA JERINGA, | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA RADIOOPACO | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION NUEVA TECNOLOGIA. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
VEYALTHI | EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | ITEM NO CUMPLE: En archivo no se encuentran relacionados
| EQUIPO DE BOMBA JERINGA, | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA RADIOOPACO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
| EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION NUEVA TECNOLOGIA. | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
Comité tecnico evaluador
Gina Paola Torres Palomares
CC: 52736765