## Equipos
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [7 empty] | Fecha: 2026
OBJETO: Realizar servicios de mantenimiento preventivo, verificación, (mantenimiento correctivo (cuando aplique)) y calificación con suministro de repuestos en caso de requerirse para las cabinas que integran los laboratorios y areas de Producción dentro de las direcciones del INS
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción |  |  | EQUIPO: | CABINAS
Ítem | N° METRO. | Nº INVENT. | EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº SERIE | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | CLASIFICACIÓN | CARACTERISTICAS METROLOGICAS | CANT. DE SERVICIOS Y RUTINAS
1 | GVI-165 | GVI-165 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302311110 | 171049034B | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
2 | GVI-166 | GVI-166 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | MYSTAIRE | MY-PCR24 | MYPCR241-590 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | N/A | Tipo: PCR Ssitema de flujo laminar vertical Medidas: Prefiltro (28,5*23*2)cm, filtro (45,8*30,4* 8,8)cm | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
3 | 6918 | 6918 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620504DELTA | 000911156Y | DRSP | GMC - MICOBACTERIAS | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
4 | 8235 | 8235 | ESTACIÓN DE TRABAJO | LABCONCO | 5102000 | 020119744A | DRSP | GPT - PATOLOGÍA | N/A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
5 | 11094 | 11094 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620904 | 011219103 E | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
6 | 11102 | 11102 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620504 DELTA | ´010715873Z | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II AB/3 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
7 | 22822 | 22822 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 3970202 | 060454240B | DRSP | GPR - PARASITOLOGÍA | N/A | Tipo: PCR Ssitema de flujo laminar vertical Medidas: Prefiltro (41,5*41,5*2,5)cm, filtro (18*18*3)in | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
8 | 23297 | 23297 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620404 | 61163928AC | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
9 | 23631 | 23631 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620404 | 70975627AC | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
10 | 24686 | 24686 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620504 | ´071077154AC | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
11 | 24687 | 24687 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620504 | 071077155AC | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
12 | 24689 | 24689 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620504 | 070975619 AC | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
13 | 24868 | 24868 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620404 | 061163966 AC | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
14 | 25026 | 25026 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620404 | ´070571275 AC | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
15 | 25176 | 25176 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3440801 | 081095321 B | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
16 | 25177 | 25177 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | LOGIC | 081195848A | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
17 | 25178 | 25178 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3450801 | 081195847 A | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
18 | 25179 | 25179 | CABINA DE EXTRACCIÓN | LABCONCO | 3030002 | 81094521C | DRSP | GPT - PATOLOGÍA | N/A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
19 | 25986 | 25986 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | ESCO | SCR-2A2 | 2009-42917 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | N/A | Tipo: PCR Sistema de flujo laminar vertical Filtro principal: (610*460*70)mm Prefiltro: (41.9*39.8*1.8)cm | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
20 | 26025 | 26025 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3430801 | ´091118093 A | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
21 | 26146 | 26146 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3430801 | 100120206 A | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
22 | 26570 | 26570 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1357 | 101254-135 | DRSP | GBS - RED NACIONAL BANCO DE SANGRE | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
23 | 26680 | 26680 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | AIR CLEAN | AC648LFUVC | AC648LFUVC-43155 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | N/A | Tipo: PCR Sistema de flujo laminar vertical | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
24 | 27095 | 27095 | CABINA DE EXTRACCIÓN | LABCONCO | 7280300 | 101134150J | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA | N/A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
25 | 27271 | 27271 | CABINA DE EXTRACCIÓN | LABCONCO | 7280300 | 111048461J | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA | N/A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
26 | 27920 | 27920 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3440801 | 101134095B | DRSP | GPR - PARASITOLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
27 | 28198 | 28198 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3440801 | 121066791 C | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
28 | 28298 | 28298 | CABINA DE EXTRACCIÓN | AIRFLUX | PHYSIS | NO DISPONIBLE | DRSP | GGN - GENÉTICA – CRÓNICAS | N/A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
29 | 29439 | 29439 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302381000 | 130576683B | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
30 | 30454 | 30454 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | LOGIC | 131184163 B | DRSP | GCM - CENTRAL DE MUESTRAS | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
31 | 30455 | 30455 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | LOGIC | 131184164 B | DRSP | GCM - CENTRAL DE MUESTRAS | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
32 | 30982 | 30982 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1323 | 153581-126 | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
33 | 31411 | 31411 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302381000 | 150914063 B | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
34 | 31413 | 31413 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302381000 | 150914062 B | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
35 | 31704 | 31704 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 3970205 | 150913907 D | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | N/A | Tipo: PCR Sistema de flujo laminar vertical | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
36 | 31708 | 31708 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 3970205 | 150913909 D | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | N/A | Tipo: PCR Sistema de flujo laminar vertical | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
37 | 31709 | 31709 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 3970205 | 150913908 D | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | N/A | Tipo: PCR Sistema de flujo laminar vertical | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
38 | 32944 | 32944 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302381000 | 181065238B | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
39 | 32992 | 32992 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | ESCO | SCR-2A2 | 2015-104373 | DRSP | GEN - ENTOMOLOGÍA | N/A | Tipo: PCR Ssitema de flujo laminar vertical | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
40 | 33611 | 33611 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 304481100 | 191083552H | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II tipo C1 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
41 | 33999 | 33999 | CABINA DE EXTRACCIÓN | LABCONCO | 100400042 | 200492755A | DRSP | GPT - PATOLOGÍA | N/A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
42 | 35472 | 35472 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 304481100 | 200492937 J | DRSP | GMC - MICOBACTERIAS | Clase II - Tipo B | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
43 | 35796 | 35796 | ESTACIÓN DE TRABAJO | BIOSAN | UVC/T-AR V.3AD | 4010220040136 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | N/A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
44 | 35797 | 35797 | ESTACIÓN DE TRABAJO | BIOSAN | UVC/T-AR V.3AD | 4010220060290 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | N/A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
45 | 35836 | 35836 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC3-4B2 | 2020-152078 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase III | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
46 | 35837 | 35837 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2020-151907 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
47 | 35838 | 35838 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2020-15-1470 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
48 | 36434 | 36434 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302611101 | 201103200 B | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
49 | 36436 | 36436 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302411101 | 201103456 A | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
50 | 38324 | 38324 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | CBII2A-5-TEL | 4589055 | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
51 | 38325 | 38325 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | CBII2A-TEL | 4588949 | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
52 | 39652 | 39652 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2022-186733 | DRSP | GGN - GENÉTICA – CRÓNICAS | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
53 | 39667 | 39667 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2022-188727 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
54 | 39668 | 39668 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2022-188731 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
55 | 39669 | 39669 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2022-186734 | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
56 | 39670 | 39670 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2022-186735 | DRSP | GMR - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
57 | 39671 | 39671 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | ESCO | LHG-3AG-F9 | 2022-191406 | DRSP | GMC - MICOBACTERIAS | N/A | Sistema de flujo Laminar: Horizontal | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
58 | 36115 | 36115 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | LABCULTURE / LB2-4B2-E | 2020-151471 | DRSP | GCM - CENTRAL DE MUESTRAS | Clase II - Tipo B2 | NO APLICA | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
[10 empty] | NO APLICA | Una (1) rutina de calificación
59 | 41081 | 41081 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 3970205 | 231056161 E | DRSP | GGN - GENÉTICA – CRÓNICAS | N/A | Tipo: PCR Sistema de flujo laminar: Verical | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
60 | 41083 | 41083 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 3970205 | 231056160 E | DRSP | GMC - MICOBACTERIAS | N/A | Tipo: PCR Sistema de flujo laminar: Verical | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
61 | AC-318 | 39664 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2022-186732 | DP | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | Clase II Tipo A2 | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
62 | AC-236 | 32442 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | NUAIRE | NU-540-400 | 172943022316 | DP | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | Clase II Tipo A2 | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
63 | AC-258 | 36437 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302411101 | 201102917 A | DP | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | Clase II Tipo A | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
64 | AC-231 | AC-231 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302411100 | 181268992 C | DP | AC - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | Clase II Tipo A2 | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
65 | BIO-157 | 39663 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2022-188729 | DP | BIO - BIOTERIO | Clase II Tipo A2 | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
66 | BIO-167 | 35574 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | LOGIC | 200900953 | DP | BIO - BIOTERIO | Clase II - Tipo B2 | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
67 | BIO-007 | 31101 | ESTACIÓN DE TRABAJO | LAB PRODUCTS INC. | 30909D | 24890-040913 - 13 | DP | BIO - BIOTERIO | N/A | Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
68 | BIO-005 | 31099 | ESTACIÓN DE TRABAJO | LAB PRODUCTS INC. | 30910D | 25057-040113-01 | DP | BIO - BIOTERIO | N/A | Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
69 | BIO-006 | 31100 | ESTACIÓN DE TRABAJO | LAB PRODUCTS INC. | 30909D | 24890-040913 - 05 | DP | BIO - BIOTERIO | N/A | Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
70 | BIO-119/AL-106 | 23088 | ESTACIÓN DE TRABAJO | LAB PRODUCTS INC. | 30910D | 006193-0502 | DP | BIO - BIOTERIO | N/A | Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
71 | BIO-001 | 31085 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | NUAIRE | NU-677-600 | 160048110613. | DP | BIO - BIOTERIO | Clase II Tipo A2 | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
72 | BIO-004 | 31088 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | NUAIRE | NU-677-600 | 160051110613. | DP | BIO - BIOTERIO | Clase II Tipo A | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
73 | BIO-117/AL-104 | 24538 | ESTACIÓN DE TRABAJO | LAB PRODUCTS INC. | 30910D | 005218-0410 | DP | BIO - BIOTERIO | N/A | Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
74 | BIO-025 | 31111 | UNIDAD MANEJADORA DE RESIDUOS | LAB PRODUCTS INC. | 59020 | M23125-0712-06 | DP | BIO - BIOTERIO | N/A | Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
75 | BIO-143 | 32472 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | NUAIRE | NU-677-400 | 181400080817 | DP | BIO - BIOTERIO | Clase II Tipo A2 | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
76 | BIO-094 | 24532 | UNIDAD MANEJADORA DE RESIDUOS | LAB PRODUCTS INC. | 59020 | M12397-0706 | DP | BIO - BIOTERIO | N/A | Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
77 | BIO-002 | 31086 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | NUAIRE | NU-677-600 | 160050110613. | DP | BIO - BIOTERIO | Clase II Tipo A | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
78 | BIO-003 | 31087 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | NUAIRE | NU-677-600 | 160049110613. | DP | BIO - BIOTERIO | Clase II Tipo A | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
79 | BIO-166 | 31412 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302381000 | 150914029 B | DP | BIO - BIOTERIO | Clase II Tipo A | NSF 49 | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
80 | MC-038 | 26979 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | C4 | FAN FILTER 140 | 450906 | DP | BIO - BIOTERIO | N/A | Modulo vertical: Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
81 | 35835 | 35835 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC3-4B2 | 2020-151906 | DP | ANIMALES VENENOSOS SEDE CAN | Clase III |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
82 | 42266 | 42266 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | PURITY | FU.X10.E1.00006 | PO392-FU0005 | DP | ANIMALES VENENOSOS SEDE BOJACÁ | N/A | Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
83 | 37273 | 37273 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | AIRTECH | HVS-1800-U | AZ2021097229 | DP | MEDIOS DE CULTIVO | N/A |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
84 | 37274 | 37274 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | AIRTECH | HVS-1800-U | AZ2021097230 | DP | MEDIOS DE CULTIVO | N/A |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
85 | SH-019 | 2292 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | SIMPLEX | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | DP | PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | N/A | Modulo vertical: Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
86 | SH-020 | 2297 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | SIMPLEX | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | DP | PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | N/A | Modulo vertical: Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
87 | SH-001 | 2298 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | SIMPLEX | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | DP | PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | N/A | Modulo vertical: Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
88 | SH-034 | 5111 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | SIMPLEX | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | DP | PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | N/A | Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
89 | SH-059 | 24411 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | EUROPACK | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | DP | PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | N/A | Modulo vertical: Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
92 | SH-104 | 31696 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | SNAIRE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | DP | PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | N/A | Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
91 | SH-103 | 31697 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | SNAIRE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | DP | PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | N/A | Modulo vertical: Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
92 | SH-163 | 37100 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | JP INGLOBAL | JPMOD36-RD | 4588788 | DP | PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | N/A | MODULO MOVIL Calificación: • Integridad de filtros HEPA. Criterio de Aceptación: ISO 14644-3 • Flujo de Aire(72 - 108 ft/min) • Conteo de Partículas, Criterio de Aceptación: Buenas Practicas Manofactura De La O.M.S (INFORME 32, 36 Y 45) ISO 5 - CLASE A • Prueba de Laminaridad. • Prueba Intensidad lumínica mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). • Nievel de ruido (NFS 49, 2008). | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
93 | LMC-036 | LMC-036 | ESTACIÓN DE TRABAJO | MYSTAIRE | MY-PCR24 | MYPCR241-589 | DISP | LMC - MORFOLOGÍA CELULAR | N/A | Tipo: PCR | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
94 | LME-139 | LME-139 | ESTACIÓN DE TRABAJO | LABCONCO | 3970205 | 220429627E | DISP | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | N/A | Tipo: PCR Downflow: 0,203 m/s a 0,279 m/s Inflow: ≥ 0,431 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
95 | 16002 | 16002 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620504 | 001112004Y | DISP | LMI - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
96 | 22168 | 22168 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620404 | 051248533 AC | DISP | LNI - NUTRICIÓN | Clase II Tipo A2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
97 | 24688 | 24688 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3620504 | 071077156 AC | DISP | LPI - PARASITOLOGÍA | Clase II Tipo A2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
98 | 26030 | 26030 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E2 | 2009-39050 | DISP | LPI - PARASITOLOGÍA | Clase II Tipo A2 | Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
99 | 26144 | 26144 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 3430801 | 100120205 A | DISP | LMI - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
100 | 28302 | 28302 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1311 | 111048587E | DISP | LMB - MICOBACTERIAS | Clase II - Tipo B2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
101 | LPI-011 | 30528 | ESTACIÓN DE TRABAJO | CBS SCIENTIFIC | P-036-202-SS | ´008902 | DISP | LPI - PARASITOLOGÍA | N/A | Tipo: PCR | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
102 | 30968 | 30968 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 3970202 | 140997964D | DISP | LFM - FISIOLOGÍA MOLECULAR | N/A | Modulo vertical | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
103 | 30978 | 30978 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1323 | 153581-127 | DISP | LMI - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
104 | 30979 | 30979 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1323 | 300003413 | DISP | LMI - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
105 | 35609 | 35609 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2020-157963 | DISP | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | Clase II Tipo A2 | Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
106 | LMI-080 | 36114 | ESTACIÓN DE TRABAJO | ESCO | SCR-2A2 | 2020-157967 | DISP | LMI - MICROBIOLOGÍA | N/A | Tipo: PCR Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
107 | LMB-040 | 36435 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 302611101 | 2010025598 | DISP | LMB - MICOBACTERIAS | Clase II Tipo A2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
108 | 38926 | 38926 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-6S9-NS-PORT-AF | 2021-176092 | DISP | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | Clase II Tipo A2 | Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
109 | LMI-083 | 39080 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | TELSTAR | BIO II ADVANCE PLUS 4 | 529856 | DISP | LMI - MICROBIOLOGÍA | Clase II Tipo A2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
110 | LME-137 | 39081 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | TELSTAR | BIO II ADVANCE PLUS 4 | 529854 | DISP | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | Clase II Tipo A2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
111 | LME-138 | 39082 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | TELSTAR | BIO II ADVANCE PLUS 4 | 529855 | DISP | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | Clase II Tipo A2 |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
112 | LMC-061 | 39660 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | ESCO | LVG-3AG-F9 | 2022-191405 | DISP | LMC - MORFOLOGÍA CELULAR | N/A | Modulo vertical: Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
113 | LMC-060 | 39661 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2022-188728 | DISP | LMC - MORFOLOGÍA CELULAR | Clase II Tipo A2 | Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
114 | LMB-047 | 39662 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2022-188730 | DISP | LMB - MICOBACTERIAS | Clase II Tipo A2 | Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
115 | LFM-069 | 39665 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | ESCO | LVG-4AG-F9 | 2022-186742 | DISP | LFM - FISIOLOGÍA MOLECULAR | N/A | Modulo vertical: Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
116 | LFM-068 | 39666 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | AC2-4E9 | 2022-186736 | DISP | LFM - FISIOLOGÍA MOLECULAR | Clase II Tipo A2 | Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
117 | LSO-073 | 39672 | CABINA DE EXTRACCIÓN | ESCO | EFD-6B9 | 2022-191403 | DISP | LSA - SALUD AMBIENTAL Y LABORAL | N/A | Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
118 | LME-165 | 40050 | CABINA DE EXTRACCIÓN | ESCO | EFA-4UDRVW-9 | 2021-168475 | DISP | LME - GENÓMICA DE MICROORGANISMOS EMERGENTES | N/A | Downflow: 0,27 m/s a 0,36 m/s Inflow: ≥ 0,45 +/-0.025 m/s | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
119 | 41085 | 41085 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 3970205 | 231056162 E | DISP | LMB - MICOBACTERIAS | N/A | Tipo: PCR Ssitema de flujo laminar vertical | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
120 | LMC-067 | 41087 | CABINA DE EXTRACCIÓN | LABCONCO | PROTECTOR PREMIER | 231056706 B | DISP | LMC - MORFOLOGÍA CELULAR | N/A |  | Una (1) rutina de mantenimiento preventivo + verificación metrologica
Una (1) rutina de calificación
REPUESTOS REQUERIDOS
ITEM | REPUESTO |  |  | CANTIDAD
1 | Pre filtro (390*940*20)mm |  |  | 1
2 | Filtro HEPA principal : (385*940*76)mm |  |  | 1
3 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (24 48 2-3/4) in |  |  | 1
4 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (48*24*3)in |  |  | 1
5 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (18X48X3-1/16) in |  |  | 1
6 | Filtro EXHAUST Medida: (18X26X5-7/8) in |  |  | 1
7 | Filtro HEPA 24X12X6(610X305X150mm) |  |  | 1
8 | Filtro principal Medidas(18*36*3)in |  |  | 1
9 | Filtro EXHAUST Medidas(12*18*11,5)in |  |  | 1
10 | Filtro EXHAUST Medidas (18*24*5,1)in |  |  | 1
11 | Filtro principal (305*610*66)mm |  |  | 1
12 | Filtro EXHAUST (457*610*110) mm |  |  | 1
13 | Membrana de mando principal |  |  | 1
14 | Filtro HEPA principal, medidas(18*72*3.06)in |  |  | 1
15 | Filtro HEPA EXHAUST medidas (18*48*5.88)in |  |  | 1
16 | Filtro HEPA principal, medidas: (1220*457*69)mm |  |  | 1
17 | Filtro HEPA EXHAUST medidas: (457*610*69)mm |  |  | 1
18 | Filtro HEPA principal medidas(1809*457*66)mm |  |  | 1
19 | Filtro HEPA EXHAUST medidas (1070*457*110)mm |  |  | 1
20 | Filtro EXHAUST medidas(18*18*5 7/8)in |  |  | 1
21 | Filtro principal HEPA dimensiones(305*457*76)m |  |  | 1
22 | Pre filtro 35% (28,5*23*2)cm |  |  | 1
23 | Filtro principal HEPA Medidas(18*36*3 1/16)in |  |  | 1
24 | Filtro principal HEPA Dimensiones(450*908*70)mm |  |  | 1
25 | Filtro EXHAUST HEPA Dimensiones(450*450*150)mm |  |  | 1
26 | Filtro EXHAUST HEPA Medidas: (450*450*70)mm |  |  | 1
27 | Pre filtro 35% Medidas: (41.9*41.9*2.54)cm |  |  | 1
28 | Filtro principal Medidas(1199*457*66)mm |  |  | 1
29 | Filtro EXHAUST Medidas Medidas(76*42*11.5)cm |  |  | 1
30 | Filtro principal HEPA Medidas(120*45.5*7)cm |  |  | 1
31 | Pre filtro 35% Medidas(49*56*2)cm |  |  | 1
32 | Filtro principal HEPA Medidas (18*36*3.54)in |  |  | 1
33 | Filtro EXHAUST HEPA Medidas (18*18*5.875)in |  |  | 1

## CONTEO
| PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE OCM PARA EQUIPOS DE LABORATORIO |  |  |  |  | 2026
OBJETO: Realizar servicios de mantenimiento preventivo, verificación, (mantenimiento correctivo (cuando aplique)) y calificación con suministro de repuestos en caso de requerirse para las cabinas que integran los laboratorios y areas de Producción dentro de las direcciones del INS
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción |  |  | EQUIPO:
EQUIPO |  | Equipos a programar por direcciónes técnicas
|  | REDES | INVESTIGACIÓN | PRODUCCIÓN | TOTAL EQUIPOS
CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo A |  | 23 |  | 5 | 28
CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II - Tipo A2 |  | 13 | 16 | 6 | 35
CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II - Tipo B |  | 1 |  |  | 1
CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo B2 |  | 1 | 1 | 1 | 3
CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo AB/3 |  | 1 |  |  | 1
CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo C1 |  | 1 |  |  | 1
CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase III |  | 1 |  | 1 | 2
CABINA DE EXTRACCIÓN |  | 5 | 3 |  | 8
CABINA DE FLUJO LAMINAR |  | 1 | 3 | 2 | 6
CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR |  | 10 | 1 |  | 11
ESTACIÓN DE TRABAJO |  | 3 | 4 | 5 | 12
MÓDULO DE FLUJO LAMINAR |  |  |  | 10 | 10
UNIDAD MANEJADORA DE RESIDUOS |  |  |  | 2 | 2
TOTAL EQUIPOS: |  | 60 | 28 | 32 | 120

## Hoja1 (hidden)
| PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE OCM PARA EQUIPOS DE LABORATORIO |  |  |  |  | Fecha: 2026
OBJETO: Realizar servicios de mantenimiento preventivo incluido mantenimiento correctivo cuando se requiera, verificación metrologica, calibración con declaración de conformidad, y suministro de repuestos en caso de requerirse para los equipos volumetricos de los laboratorios y areas de producción de las direcciones del INS
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción |  | EQUIPO: | VOLUMÉTRICOS
EQUIPO | Equipos a programar por direcciónes técnicas
| REDES |  | INVESTIGACIÓN | PRODUCCIÓN | TOTAL EQUIPOS
BURETA DIGITAL | 3 |  |  | 3 | 6
DISPENSADOR | 8 |  |  |  | 8
DISPENSADOR (MULTIPLE) | 1 |  |  |  | 1
MICROPIPETA |  |  |  | 2 | 2
MICROPIPETA AUTOMATICA |  |  |  | 1 | 1
MICROPIPETA MONOCANAL |  |  |  | 47 | 47
MICROPIPETA MULTICANAL |  |  |  | 2 | 2
PIPETA MONOCANAL | 418 |  | 411 | 11 | 840
PIPETA MULTICANAL | 68 |  |  | 1 | 69
PIPETA MULTICANAL 12 CANALES |  |  | 14 |  | 14
PIPETA MULTICANAL 8 CANALES |  |  | 12 | 1 | 13
PIPETA TIPO PISTÓN CANAL MÚLTIPLE (8 CANALES) |  |  |  | 1 | 1
PIPETA TIPO PISTÓN MONOCANAL |  |  | 1 |  | 1
PIPETA TIPO PISTÓN MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE |  |  |  | 2 | 2
PIPETEADOR |  |  |  | 3 | 3
PIPETEADOR AUTOMÁTICO |  |  |  | 8 | 8
REPETIDORA | 2 |  | 1 | 2 | 5
REPETIDORA (DISPENSADOR DE EMISIONES MÚLTIPLES) |  |  |  | 1 | 1
REPETIDORA (DISPENSADOR DE ENTREGAS MULTIPLES) |  |  |  | 4 | 4
TOTAL EQUIPOS: | 500 |  | 439 | 89 | 1028

## TD_G1 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de SERVICIO
MICROINYECTOR | 1
MICROMANIPULADOR | 1
TERMOCICLADOR | 1
TERMOCICLADOR CONVENCIONAL | 1
TERMOMEZCLADOR DE MICROTUBOS | 2
THERMOMIXER C | 1
THERMOMIXER F 1.5 | 1
(en blanco)
Total general | 8

## tD16 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de EQUIPO | Cuenta de SERVICIO
BOMBA ROTATIVA DE VACÍO PARA MICROSCOPIO | 1 | 1
CÁMARA DIGITAL | 4 | 4
CÁMARA DIGITAL ADAPTABLE A MICROSCÓPIO TRIOCULAR | 1 | 1
CÁMARA ULTRAVIOLETA | 1 | 1
COMPARADOR VISUAL DE COLOR | 1 | 1
ESTEREOMICROSCOPIO | 9 | 9
ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR | 4 | 4
MICROSCOPIO | 1 | 1
MICROSCOPIO | 1 | 1
MICROSCOPIO BINOCULAR | 48 | 48
MICROSCOPIO BINOCULAR | 1 | 1
MICROSCOPIO BINOCULAR DE FLUORESCENCIA | 2 | 2
MICROSCOPIO BINOCULAR DE FLUORESCENCIA | 1 | 1
MICROSCOPIO DE FLUORECENCIA TRINOCULAR | 1 | 1
MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA | 2 | 2
MICROSCOPIO INVERTIDO | 12 | 12
MICROSCOPIO INVERTIDO TRINOCULAR | 1 | 1
MICROSCOPIO TRINOCULAR | 2 | 2
MICROSCOPIO TRINOCULAR | 5 | 5
MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CÁMARA | 1 | 1
MICROSCOPIO TRINOCULAR ESPECIALIZADO | 1 | 1
MICROSCOPIO TRIOCULAR DE FLUORESCENCIA | 3 | 3
TRANSILUMINADOR | 6 | 6
TRANSILUMINADOR UV | 1 | 1
Total general | 110 | 110

## Consolidado (hidden)
PROVEEDORES - COTIZANTES
Grupos Proceso de Calibración |  | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS - CONAMET | SET Y GAD METROLOGIA | CM Y CIA | METROLOGIAS COLOMBIA | METROLOGICAL CENTER | UNIÓN METROLOGICA
Conductividad | Grupo 1 | 4635707 |  | 2500000 |  | 2210000
Longitud | Grupo 2 | 1306382
Masa | Grupo 3 | 12201261 | 12270000 |  |  | 6949974 | 5985000
Absorbancia | Grupo 4 |  |  | 31600000 |  | 23800000
Presión | Grupo 5 | 32179266 | 29253100 |  | 23206400
Isotermicos | Grupo 6 | 30313941 | 9715000 | 15500000 | 18360840 | 19979997 | 19610000
Patrones | Grupo 7 | 34591277 | 22888500 | 33500000 | 25989303 | 18139984
Especiales | Grupo 8 |  | 21770400
Total |  | 115227834 | 95897000 | 83100000 | 67556543 | 71079955 | 25595000
PROVEEDORES - COTIZANTES
Grupos Proceso de Calibración |  | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS - CONAMET | SET Y GAD METROLOGIA | CM Y CIA | METROLOGIAS COLOMBIA | METROLOGICAL CENTER | UNIÓN METROLOGICA
Conductividad | Grupo 1
Longitud | Grupo 2
Masa | Grupo 3
Absorbancia | Grupo 4
Presión | Grupo 5
Isotermicos | Grupo 6
Patrones | Grupo 7
Especiales | Grupo 8
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G7: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 30,31,33 Y 34
Note on J7: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 33 y 34
Note on G10: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio el ITEM 31
Note on F11: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 32 Y 33
Note on G12: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 1,4 y 5

## Consolidadado (hidden)
Columna1 | Columna12 | Columna2 | Columna3
|  | MANTENIMIENTO | CALIFICACIÓN
#REF! | Grupo 1 | 9
#REF! | Grupo 2 | 0 | 1
#REF! | Grupo 3 | 0
#REF! | Grupo 4 | 0
#REF! | Grupo 5 | 0
#REF! | Grupo 6
#REF! | Grupo 7 | 0 | 0
#REF! | Grupo 8
#REF! | Grupo 9 | 0 | 0
#REF! | Grupo 10 | 0
#REF! | Grupo 11 | 0
#REF! | Grupo 12 | 0 | 0
#REF! | Grupo 13 | 0
#REF! | Grupo 14 | 0
#REF! | Grupo 15 | 0
#REF! | Grupo 16 | 0
#REF! | Grupo 17 | 0
#REF! | Grupo 18
#REF! | Grupo 19 | 0
#REF! | Grupo 20 | 0
#REF! | Grupo 21 | 0
#REF! | Grupo 22 | 0
#REF! | Grupo 23 | 0
#REF! | Grupo 24 | 0
#REF! | Grupo 25 | 0
#REF! | Grupo 26 | 0
#REF! | Grupo 27 | 0
#REF! | Grupo 28 | 0
#REF! | Grupo 29 | 0
|  | 9 | 1