## 24. MSV BÁSICO
GRUPO. No. 24. MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO | NORTHERN | VIRGO | VIRGO |  | CHINA
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
24.1 GENERALES | 24.1.1. Tipo | Monitor modular, preconfigurado o mixto, escalable |  |  | X |  | F. TÉCNICA
| 24.1.2. Programable | Adulto, pediátrico y neonatal |  |  | X |  | F. TÉCNICA
| 24.1.3. Con ajuste de prioridad de curvas y parámetros | Preconfigurado de fábrica y que tenga la posibilidad de sustituir una curva en la pantalla en el campo de otra |  |  | X |  | F. TÉCNICA
| 24.1.4. Con puertos y protocolos de comunicación | Con protocolos de comunicación que permitan la interoperabilidad entre el equipo y el sistema de información de la USS destinataria |  |  | X |  | F. TÉCNICA
| 24.1.5. Configuración de alarmas | Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros |  |  | X |  | F. TÉCNICA
| 24.1.6. Sistema de protección y seguridad | Protección contra desfibrilación y electrobisturis |  |  | X |  | F. TÉCNICA
| 24.1.7. Alimentación eléctrica | 110 - 120 VAC /50-60 Hz |  |  | X |  | F. TÉCNICA
| 24.1.8. Memoria Interna | Almacenamiento de tendencias de mínimo 24 horas |  |  | X |  | F. TÉCNICA
| 24.1.9. Mediciones de | a. ECG de 3 y 5 derivadas y onda en tiempo real |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | b. Frecuencia cardíaca con resolución menor o igual a 2 LPM |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | c. Respiración |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | d. Oximetría con resolución menor o igual al 1% precisión menor o igual a 2% |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | e. Presión no invasiva modo manual y automático, resolución menor o igual a 5 mmHg; precisión menor o igual a 5 mmHg |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | f. temperatura, resolución menor o igual a 1 °C; precisión menor o igual a 0,1 °C |  |  | X |  | F. TÉCNICA
24.2 PANTALLA | 24.2.1 Tipo | LCD o TFT a color |  |  | X |  | F. TÉCNICA
| 24.2.2 Tamaño | Mínimo 8" - Máximo 10" |  |  |  | X | Debe Subsanar porque se evidencia que la pantalla es de 12.1"
| 24.2.3 Visualización de | Valor de frecuencia cardiaca |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | Valor de frecuencia respiratoria |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | Porcentaje de SPO2 |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | Temperatura |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | Valor presión no invasiva |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | Onda de ECG |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | Onda de respiración |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | Onda de SPO2 |  |  | X |  | F. TÉCNICA
| 24.2.4. Indicadores | Estado de baterías |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | Alarmas |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | Alimentación |  |  | X |  | F. TÉCNICA
|  | Tendencias para todos los parámetros |  |  | X |  | F. TÉCNICA
24.3 ACCESORIOS | 24.3.1. Batería con autonomía mínimo de tres horas |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.2. Cinco brazaletes adultos reutilizables libres de látex, de una sola vía |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.3. Cinco brazaletes pediátricos reutilizables libres de látex, una sola vía |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.4. Una caja x 20 brazaletes neonatales No.1, Una caja x 20 brazaletes neonatales No.2, Una caja x 20 brazaletes neonatales No.3, Una caja x 20 brazaletes neonatales No.4 |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.5. Dos interfaces de presión arterial no invasiva (PANI) |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.6. Una interface de SPO2 |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.7. Una interfaz de ECG con cinco derivaciones |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.8. Dos sensores de oximetría de dedo adulto reutilizable |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.9. Dos sensores de oximetría pediátrico reutilizable |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.10. Dos cajas x 20 sensores cada una, de oximetría desechables para paciente neonatal con fecha de vencimiento no menor a 1 año de la fecha de entrega en la USS |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.11. Dos sensores de temperatura de piel tipo lenteja |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.12. Un Juego de electrodos ECG x 100 con fecha de vencimiento no menor a 1 año de la fecha de entrega en la USS |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.13. Un cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
| 24.3.14. Junto con cada uno de los equipos se debera entregar un carro de transporte de uso médico, con estructura metálica o material de alta resistencia equivalente, base rodable, con minimo freno en dos de sus ruedas, con canastilla o sistema que permita la ubicación de los accesorios durante su transporte, con sistema de fijacion del equipo al carro de transporte. |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE ACCESORIOS
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 19 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
24.4 GARANTIA | 24.4.1. 2 AÑOS |  |  |  | X
| 24.4.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE GARANTIA_1
| 24.4.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE GARANTIA_1
| 24.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE GARANTIA_1
24.5 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico. |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE GARANTIA_1
24.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE GARANTIA_1
24.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE GARANTIA_1
24.8 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE GARANTIA_1
24.9. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente vigente |  |  |  | X |  | CERTIFICADO DE GARANTIA_1
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique. |  |  |  | X
original firmado
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E