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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

N°.                / AREAD – GRUCO - 17.5
 
Santiago de Cali, 


INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MINIMA CUANTIA


PN UPRES VALLE MIC 444/2026 

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, invita a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia en Consorcio o Unión Temporal existentes en el mercado Nacional, con capacidad de ofertar el objeto contractual del presente documento, de acuerdo a las condiciones técnicas mínimas establecidas y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de contratación se adelantará por modalidad de selección de MINIMA CUANTIA, según lo establecido en el artículo 274 de la Ley 1450 del 2011, 94 de la Ley 1474 del 2011 y acorde con lo estipulado en el capítulo 2 subsección 5 del Decreto 1082 de 2015 y la Resolución Nº 03049 del 30 de julio de 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”,”00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza , modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional“ metodología SECOP II, dispuesta por Colombia Compra Eficiente.

Las condiciones de la presente invitación son las siguientes:

1.   DATOS DEL PROCESO

	Objeto
	“PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”
	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	85161502
	servicios
	Servicios de salud 
	Productos para controlar o detectar radiación médica
	Servicios de mantenimiento, renovación y reparación de equipo quirúrgico




	Presupuesto Oficial
	El presupuesto oficial para el presente proceso es por valor de CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($101.466.309.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 111126 del 20 de MAYO de 2026, expedido por el jefe de Presupuesto de La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.  

NOTA: La oferta que exceda el presupuesto oficial no será tenida en cuenta en el presente proceso de selección. (Diligenciar Anexo “Oferta Económica).

	Forma y plazo de ejecución
	FORMA DE EJECUCION:

La prestación del servicio por parte del CONTRATISTA se hará de acuerdo al cronograma del proceso previa autorización del supervisor del contrato y según las necesidades del servicio, e inicia a partir de la aprobación de la garantía única y entrega de la carta de iniciación de ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones y garantías exigidas en el anexo No.2

La ejecución del presente proceso se requiere bajo la modalidad de TRACTO SUCESIVO en las condiciones, presentaciones y con las garantías exigidas, o hasta agotar el presupuesto asignado.

CRONOGRAMA DE VISITAS.
	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD
	LUGAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	JULIO
	OCTUBRE

	ESPCO CLÍNICA DEVAL
	CARRERA 86 # 48-08-B/ EL CANEY CALI
	X
	X

	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO FATIMA
	AV 10 N # 16N-21 B/GRANADA
	X
	X

	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO PALMIRA
	CRA 31 # 21-52 BARRIO NUEVO
	X
	X

	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO BUGA
	CRA 16# 7-68 B/JOSÉ M. CABAL
	X
	X

	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO B/VENTURA
	CALLE 6 # 50-110 B/GALEÓN
	X
	X

	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO TULUA
	CRA 44 # 37- 164 TULUÁ B/ VILLA CAMPESTRE.
	X
	X

	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO ROLDANILLO
	CALLE 8 # 5-51 B/ CENTRO
	X
	X



Nota: el presente cronograma de visitas se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el INSTRUCTIVO NO. 013 DISAN – PLANE del 28 de noviembre del 2024. LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, ANEXO 3 3. MANTENIMIENTO E EQUIPOS BIOMEDICOS.

La prestación del servicio debe ser ejecutada por el CONTRATISTA cumpliendo con las condiciones establecidas en el ANEXO – CONDICIONES TÉCNICAS, de acuerdo con los protocolos establecidos por la norma y cumpliendo con las obligaciones enunciadas en el ANEXO – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.


	
	PLAZO DE EJECUCIÓN:
 
El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la aprobación de la garantía única y la entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato por parte de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga.

	Forma y procedimiento de adjudicación
	De conformidad con las condiciones del proceso de mínima cuantía, la adjudicación del presente proceso se realizará por el valor total de la oferta presentada por el oferente. No ofertar un ítem o no cumplir con algún requisito habilitante descalifica toda la oferta. 

La adjudicación del proceso se realizará por el valor total de la oferta presentada por el proponente para los mantenimientos preventivos, más el valor de los mantenimientos correctivos y/o bolsa de repuesto por la suma de CINCUENTA Y UN CON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($51.588.131).

La UPRES VALLE DEL CAUCA, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales

El presente proceso podrá ser limitado a Mipyme toda vez que el valor del mismo es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), de conformidad a los términos expuestos en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y 1860 del 2021. Además, NO supera el valor umbral de $532.338.092 de conformidad con lo expuesto por la ANC-CCE, en el SECOP II, por lo tanto, es abierta a los oferentes que cumplan con los requisitos exigidos para la misma. 

Umbral para convocatorias limitadas a Mi pyme (2026)  
	Valor Umbral  | $125.000.USD


Información suministrada por MinCIT. Vigente hasta 31/12/2026).

	Lugar de prestación del servicio y/o entrega del bien
	La prestación del servicio de mantenimiento integral de los equipos Biomédicos, se realizará en los siguientes sitios, previa coordinación con el supervisor del contrato

	No.
	LUGAR DE PRESTACIÓN
	DIRECCIÓN

	1
	Espco clínica Deval.
	Carrera 86 # 48-08 Barrio el Caney Cali

	2
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario Fátima
	Avenida 10N # 16N-21 B/ Granada Cali

	3
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario Palmira
	Carrera 31 No. 21-52 Barrio Nuevo Palmira

	4
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario Tuluá
	Carrera 44 # 37-164 Tuluá. B/villa Campestre

	5
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buga
	Carrera 16 No. 7 - 68 Barrio José María Cabal Buga

	6
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buenaventura
	Calle 6 No. 50-110 Barrio Galeón

	7
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario Roldanillo
	Calle 8 No. 5-51 Barrio Centro




	Forma de pago 
	La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, cancelara el valor del Contrato que se suscriba como producto del presente proceso de selección en pagos al contratista que sea seleccionado de acuerdo al producto y a la calidad de los mismos en la ciudad de Cali, o según Como se ejecute el contrato según Tracto Sucesivo mensualmente. Por el monto relacionado con la selección definida si es uno o varios contratistas, en el respectivo periodo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la presentación de la cuenta de cobro y/o factura comercial en original y dos copias, La factura electrónica y/o cuenta de cobro deberá presentarse de manera mensual, por periodos consecutivos de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. En consecuencia, cuando el contrato inicie en una fecha distinta al primer día del mes, el primer periodo de facturación comprenderá, a modo de ejemplo, del 7 de febrero al 6 de marzo, y así sucesivamente durante la ejecución contractual.

La factura electrónica y/o cuenta de cobro correspondiente a cada periodo mensual deberá radicarse en la ventanilla de la Central de Cuentas de la Entidad dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo periodo facturado. El RECIBO A SATISFACCIÓN (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional. No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual. 

REQUISITOS PARA EL PAGO. - 1.- El CONTRATISTA deberá consolidar una relación mensual de facturas. La factura deberá cumplir los requisitos señalados en el Estatuto Tributario. 2.- Una vez recepcionada la cuenta en la ventanilla única de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca se procederá a realizar los trámites correspondientes para su respectivo pago. 3.- El CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente a los elementos entregados en el mes inmediatamente anterior. 4. La factura debe ser a nombre Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca UPRES NIT 901.361.882-6 en original y dos (2) copias. 5- Las cuentas presentadas para pago deben llegar sin ganchos de grapadora, con legajado plástico y la perforación para legajar debe ser a un costado de la factura (No en la parte superior de la misma) de conformidad a la ley General de archivo. 6-. Todas las facturas deben tener un recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

PRESENTACIÓN DE CUENTAS. EL CONTRATISTA deberá presentar la factura comercial correspondiente a los servicios prestados por periodos consecutivos de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. En consecuencia, cuando el contrato inicie en una fecha distinta al primer día del mes, el primer periodo de facturación comprenderá, a modo de ejemplo, del 7 de febrero al 6 de marzo, y así sucesivamente durante la ejecución contractual. La factura electrónica y/o cuenta de cobro correspondiente a cada periodo mensual deberá radicarse en la ventanilla de la Central de Cuentas de la Entidad dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo periodo facturado.

Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formulario “datos básicos beneficiario cuenta”. En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria, en la jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste.

Dar cumplimiento a lo establecido en el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
BANCO: XXXXXXXXXXXXXXX
TIPO DE CUENTA: XXXXXXXXXXXX
NUMERO DE CUENTA: XXXXXXXXXXX-X

Se hace la salvedad, que la aprobación de los cupos de PAC, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el oferente debe manifestar mediante documento escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria.

A) Contratista o proveedor (emisor), deberá realizar las actividades ordenadas en la CIRCULAR 016 del Ministerio de Hacienda – Sistema Integral de Información Financiera SIIF Nación. 

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto. #$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$ ó #$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$ 

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio Seleccionado, éste la envíe automáticamente. 

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML). 
6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto: #$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$ ó #$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$ 

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico

B) Entidades del ámbito SIIF Nación (adquiriente y receptor). 

1.	Habilitarse ante la Dian
2.	Si la entidad emite factura electrónica desde el SIIF Nación ya se encuentra habilitado, por favor omitir este paso 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS 

El contratista debe allegar durante los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo periodo facturado, la correspondiente factura a el supervisor del contrato, esta será revisada en el lapso de 5 días hábiles y se emitirá el RAS, o quien haga sus veces.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza

	Causales de rechazo de la propuesta o declaratoria desierta del proceso 
	Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.
c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la Constitución y la Ley.
d. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.
e. Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.
f. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.
g. Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de Representante Legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.
h. Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos.
i. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
j. La NO presentación junto con la propuesta de la oferta económica, de conformidad a lo establecido en la plataforma SECOP II
k. En el evento en que la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional haya solicitado al oferente por escrito con posterioridad a la presentación de la oferta, aclaraciones o explicaciones relacionadas con información de la misma y éste no de respuesta hasta el vencimiento del término de traslado del informe de evaluación.
l. Las propuestas que se presenten extemporáneas (después de la fecha y hora) fijadas dentro de la plataforma SECOP II para su entrega no serán recibidas
m. Cuando la propuesta sea presentada por Consorcio o Unión Temporal o cualquier tipo de sociedad futura y NO se constituya el documento legal que demuestre tal condición. 
n. Cuando la firma oferente no haya realizado la renovación de la matricula mercantil en firme, reflejada en el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil expedido por la cámara de comercio correspondiente.
o. No se aceptarán propuestas enviadas por medios electrónicos, ni por cualquier tipo de correo o mensajería.    
p. Cuando la oferta supere el presupuesto estimado por ITEM o el valor total del proceso

CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

La Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo.
La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante comunicación motivada, que se publicará en el SECOP II. 

	Factores que se tendrán en cuenta para la evaluación 
	Al momento de la entrega de las propuestas, se determinará el orden de elegibilidad, comenzando por la oferta con propuesta económica de mayor porcentaje de descuento hasta la de menor porcentaje.  

De conformidad con los numerales 5 y 7 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, revisará las ofertas económicas y verificará que la de mayor porcentaje de descuento cumple con las condiciones establecidas de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

	Procedimiento en caso de empate a menor precio 
	En caso de ocurrencia entre las diferentes propuestas; de conformidad con lo dispuesto en el “Articulo 35; factores de desempate” en la ley 2069 del 31 de diciembre de 2020. lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate establecidos en el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de diciembre de 2021, por medio el cual establece la obligatoriedad de los parámetros de desempate instaurados en el artículo 35, el contratante deberá utilizar las reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigente.

ARTÍCULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

Por lo anterior se aplicarán las siguientes reglas:

1.Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
El proponente acreditará el origen del servicio con los documentos señalados en la sección respectiva del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.

El requisito de desempate se deberá acreditar con «Formato 11 - formato bienes y/o servicios nacionales»,

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso. Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 1 – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que el diligenciamiento del «Formato 1 – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)» contiene datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 se requiere que el titular de la información, en el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 9 – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere el articulo 24 de la Ley 361 de 1997. debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 2 – Vinculación de personas en condición de discapacidad» y adjuntar el documento expedido por el Ministerio del Trabajo. Para aquellos eventos en que el 10% de la nómina corresponda a un numeral decimal terminado en 5, 6, 7, 8, 9, deberá realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o en la unión temporal o promesa de sociedad futura, y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. habilitante. En el evento que se solicite acreditar varios requisitos de experiencia general lo dispuesto en este literal se cumplirá cuando se supere dicho porcentaje en cualquiera de ellas. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

4.  Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.

para lo cual la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 3 – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores de personas mayores que no son beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un año contados a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 3 – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante el cual certifica el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

NOTA: En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 4 – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley 2069 de 2020, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 5 – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un año contados a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma de la persona jurídica. Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 5 – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus miembros. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 9- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal diligenciará el «Formato 6- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificará bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 9- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por  una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7 – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural.

(b) El integrante proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia general acreditada en la oferta. Constituida por madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica. En el evento que se solicite acreditar varios requisitos de experiencia general lo dispuesto en este literal se cumplirá cuando se supere dicho porcentaje en cualquiera de ellas

(c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros y/o integrantes del proponente plural.Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 9- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 957 de 2019, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 8 – Acreditación Mipyme», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y lo indicado en el RUP. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. En el caso que se presenten cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellas cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de proponentes plurales constituido por Mipymes se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 957 de 2019, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual diligenciará del «Formato 8 – Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

 La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. En el caso que se presenten cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellas cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, que sean micro, pequeñas o medianas.

10.  Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; para lo cual diligenciará el «Formato 10- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales». 

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) se preferirá a este siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%), para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; (b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. En el evento que se solicite acreditar varios requisitos de experiencia lo dispuesto en este literal se cumplirá cuando se supere dicho porcentaje en cualquiera de ellas; y (c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros y/o integrantes del proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8 de esta sección. 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: Se utilizará el siguiente método para seleccionar el oferente, por lo tanto, LA ENTIDAD adjudicará el contrato al proponente que resulte favorecido entre las empresas empatadas, el proceso se realizará conforme a las reglas que se señalan a continuación:

a. La entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, la entidad compradora le asigna un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1.

 b. Seguidamente, la entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

c. Realizados estos cálculos, la entidad seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la entidad seleccionará al proponente con el mayor número asignado. 

Nota: Para los fines prácticos, empleará la función “=RESIDUO ()” de Microsoft Excel para calcular el residuo del cual trata el literal b. del procedimiento previamente descrito.

Nota general 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios de desempate establecidos en los numerales 8, 9, 10 y 11.

 Nota general 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota general 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP NO se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. proceso de contratación.

	Información de aceptación de la oferta 
	Con la publicación de la comunicación de aceptación en la plataforma SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta. (Según la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”.)

	Análisis de garantías:
tipificación, estimación y asignación del riesgo
	De conformidad con lo indicado en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1)”, publicado por la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente, se determinaron los posibles riesgos, reflejándose en la matriz indicada en dicho Manual y conforme a los lineamientos y metodologías expuestos en el mismo. 



2. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES.

Ingresando a la página www.colombiacompra.gov.co en la pestaña de Proveedores dar clic en SECOP II después ubicar nuevamente el enlace Proveedores identificado con el icono como se muestra en la imagen siguiente, donde podrá además de otros usos, consultar la Guía rápida para presentación de ofertas.

[image: ]
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Los proponentes deberán presentar la integridad de su oferta en la plataforma del SECOP II, en letra imprenta legible, escaneada de forma consecutiva (Formato PDF) con los siguientes documentos así: 

2.1 JURÍDICOS 

· Carta de Presentación de la Oferta: De acuerdo al formulario No. 1 adjunto, firmada por el oferente (persona natural o Representante Legal de la persona jurídica).

· Certificado Original de Existencia y Representación Legal para personas jurídicas y/o matricula mercantil de persona natural expedido (s) por la Cámara de Comercio respectiva, con el cual debe haber sido expedido dentro de los últimos (90) días calendario.

· Cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1860 de 2021

· Cuando hubiere lugar a ello, autorización de la junta directiva, junta de socios o asamblea general, al representante legal para la celebración del contrato.

· Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o proponente. 

· La Policía Nacional consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del Representante Legal. (www.contraloriagen.gov.co – link, certificado antecedentes fiscales).

· La Policía Nacional consultará los antecedentes judiciales del oferente o su Representante Legal. (www.policia.gov.co – link, Enlaces de Interés)

· La Policía Nacional consultara el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del Representante Legal. (www.procuraduria.gov.co – link, Generar Certificado).

· Certificación de Aportes Parafiscales y Aportes al sistema de seguridad social integral suscrito por el Representante Legal, o Revisor Fiscal, según corresponda. En este último evento, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal, certificado de vigencia y antecedentes profesionales el cual debe haber sido expedido dentro de los tres (03) meses anteriores a la f c fecha de presentación de la propuesta. 

PERSONA JURIDICA: Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal por el termino establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, aportando la planilla del último pago de los aportes de salud y pensión, fecha de pago acorde Decreto 1670 de 2007, verificándose únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales (Sena e ICBF), deberá también realizar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.

PERSONA NATURAL: La persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, aportando la planilla del ultimo pago, fecha de pago acorde Decreto 1670 de 2007, verificándose únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta.

· Copia del Formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT).

· Compromiso Anticorrupción: De acuerdo con el Formulario No. 3 adjunto, suscrito por el oferente (Persona Natural o Representante Legal de la persona jurídica).

· Origen Lícito de Recursos: El proponente mediante documento escrito deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes (cuando sea el caso) que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas.

· Formulario de Confidencialidad (Diligenciamiento del formulario Nº 7 adjunto).

· CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD. (diligenciar el formulario 5, adjunto al presente documento).

·   CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC): La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, consultara y verificara en el sistema registro nacional de medidas correctivas, si el representante legal de la entidad o la persona natural se encuentra vinculado como infractor de la ley 1801 de 2016 por concepto del no pago de multas.  Para lo cual ingresar al enlace: https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.  Igual requisito deberá cumplir las personas naturales (nacionales o extrajeras), el representante legal de las personas jurídicas nacionales o extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales.

· CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN EL REGISTRO ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM).  

2.2 TÉCNICOS

Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir el oferente se encuentran relacionadas en documento llamado especificaciones técnicas.

· Anexo Nº 1 adjunto: Diligenciamiento del mismo “Especificaciones Técnicas Mínimas”.

· COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El contratista deberá contar con los permisos, concesiones, licencias ambientales, que se requieran de acuerdo a lo establecido por las autoridades competentes para el desarrollo del servicio solicitado en la presente invitación, cualquier infracción ambiental que cometa el contratista por omisión será asumida por el mismo.

Análisis del impacto Ambiental: “El oferente deberá certificar por escrito: el compromiso de recoger, transportar y realizar la disposición final de RAAES, en una proporción igual al peso de elementos y/o materiales adquiridos en el presente proceso, en coordinación y con aprobación del supervisor del contrato, de lo cual dará una certificación de la disposición final del material dispuesto para su eliminación técnica: lo cual estará de acuerdo con la normatividad ambiental así: 

· Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental “SINA” y se dicta otras disposiciones. 
· Ley 253 de 1995: Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.
· Decreto 1609 de 2002: expedido por el Ministerio de Transporte. “Transporte de Mercancías Peligrosas en Carretera”.
· Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda Territorial. “Por el cual se reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión Integral”.

Ley 1252 de 2008: (noviembre 27) Diario Oficial No. 47.186 de 27 de noviembre de 2008, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE MEDIO AMBIENTE

Incluyendo todas aquellas obligaciones que el oferente debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental.
Los oferentes que participen en el presente proceso se comprometen a no estar inscritos en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA.4. 2.”

2.3 ECONOMICOS

· Oferta Económica: La oferta económica solicitada es con valor numérico en porcentaje de descuento conforme a lo señalado en el Anexo Nº 2.1 adjunto a la presente invitación, la cual se evaluará con base en el mayor porcentaje único de descuento ofrecido para los ítems con referencia a los valores estimados o precios techos unitarios establecidos en el Anexo N° 2. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca verificara el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio ofertado, y así sucesivamente.

· Sostenibilidad de Precio: El oferente deberá manifestar la sostenibilidad de los precios durante la vigencia del contrato. (Diligenciar el Formulario Nº 4 adjunto).

· Integridad de los precios: Los precios deben incluir la carga tributaria y arancelaria de ley. No se aceptan reajustes ni cobros adicionales.

2.3.1. OTROS DOCUMENTOS ECONÓMICOS

· Certificación Bancaria: Que se encuentre vigente, con el fin de realizar los pagos por parte de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca y Área Sanidad Cauca.

· Datos Básicos Beneficiario Cuenta: La información contenida en el formulario debe ser coherente con la contenida en la Certificación Bancaria. (Diligenciar Formulario N° 2 adjunto)

Para anexar los documentos solicitados se debe ingresar por la sección de documentos y conforme a cada pregunta y/o documento, se debe anexar los archivos de forma consecutiva por pregunta, como se evidencia en la imagen:     

[image: ]

3. CRONOGRAMA DEL PROCESO

	Publicación de la invitación 
	Lugar:   www.colombiacompra.gov.co
Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)
Hora:    ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)

	Observaciones a la invitación y solicitud para limitar convocatoria a Mipyme Colombianas
	Lugar:   www.colombiacompra.gov.co
Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)
Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)

	Plazo para responder observaciones, realizar adendas a la invitación y publicación aviso limitación a Mipyme
	Lugar:  www.colombiacompra.gov.co
Fecha SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II
Hora: SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II

	Entrega de propuestas 
	Lugar:   www.colombiacompra.gov.co
Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)
Hora:    ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)

	Termino para la publicación del informe de verificación de los requisitos habilitantes
	Lugar:   www.colombiacompra.gov.co
Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)
Hora:    ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)

	Publicación para observaciones y Presentación de documentos habilitantes
	Lugar:   www.colombiacompra.gov.co
Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)
Hora:    ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)

	Notificación de aceptación de oferta.
	Lugar:   www.colombiacompra.gov.co
Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)
Hora:    ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)

	Entrega de las garantías de ejecución del contrato
	Lugar:   www.colombiacompra.gov.co
Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)
Hora:    ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II)



NOTA: Se requiere obligatoriamente la presentación de una OFERTA TOTAL, es decir, todos los ítems que conforman el proceso, de lo contrario la oferta será rechazada

*La validez de la oferta se requiere que sea por el tiempo de ejecución del contrato y contado a partir de la fecha de presentación de la oferta.

*De ser necesaria la modificación de las condiciones de la invitación, esta se efectuará mediante ADENDA, la cual será expedida y publicada en el portal único de contratación hasta el día hábil anterior a la fecha y hora establecida para la entrega de las propuestas.
*En caso de tener dificultades para presentar la oferta en la plataforma del SECOP II seguir el protocolo de Indisponibilidad establecido por Colombia Compra Eficiente, el correo de la Unidad prestadora de salud del valle del cauca al cual puede comunicar la dificultad es: deval.upres-con@policia.gov.co

4. SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

La supervisión del contrato Será el Operador de Vehículo de Emergencia de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca o quien haga sus veces; o la persona que él (la) Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, designe, conforme a lo establecido en la Resolución 00090 del 15-01-2018 de la Dirección General de la Policía Nacional “por la cual se reglamenta la actividad de interventores, supervisores y coordinadores de los contratos y/o convenios en la policía.

Los supervisores deberán realizar seguimiento continuo a las condiciones estipuladas en el contrato, verificando las posibles novedades con el mismo, para lo cual deberán informar las mismas de manera inmediata al contratista y al ordenar del gasto, cargando posteriormente de manera mensual en la plataforma del SECOP II de Colombia Compra Eficiente.

Mantendrá permanente vigilancia de los servicios contratados. verificando los plazos, términos, condiciones y cumplimiento conforme lo descrito en el contrato.

Revisar y constatar la entrega de los bienes y/o servicios contratados, mediante actas de entrega y recibido; verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el suministro de los documentos necesarios, para el trámite administrativo de registro contable e ingreso a los inventarios de la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera. Expedir constancia de recibido a satisfacción en el formato alojado en la suite visión empresarial (SVE), denominado "CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN" asociado al código “2BS-FR-0045

Los informes de supervisión deberán presentarse con una periodicidad mensual, esta actividad es de carácter obligatorio conforme a lo establecido en el Artículo 8, del Decreto 103 de 2015, actividad que debe desarrollarse dentro de los tres (3) días siguientes a la radicación del documento de supervisión y las fechas establecidas en el sistema de información SINAR MTC, en cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

El acta de liquidación deberá ser presentado dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de finalización del plazo de ejecución del acuerdo de voluntades, resaltando que la información consignada en el proyecto de liquidación debe ser completa, veraz, transparente, oportuna verificable, comprensible, precisa e idónea en relación a la manera en que se surtió la ejecución del contrato, resaltando que el inciso tercero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, prevé "(...) En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.(...)".

“DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 80 DE1993, 134 DE 1994 Y 850 DE 2003, SE INVITA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EJERCER CONTROL SOCIAL”.


Atentamente,
[bookmark: _GoBack]
Mayor YAIDY MARTINEZ MUÑOZ 
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca 
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ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca tendrá como parámetro de evaluación técnica el diligenciamiento Especificaciones Técnicas Mínimas, condiciones técnicas mínimas habilitantes y cada uno de sus numerales por parte del oferente, en el cual se encuentran las especificaciones técnicas de los servicios a adquirir, además de la descripción de requisitos netamente técnicos que el oferente deberá cumplir, los cuales tendrán como criterio evaluador (CUMPLE o NO CUMPLE).

	ITEM
	ACTIVIDAD
	DESCRIPCION ELEMENTO
	ESPECIFICACIÓN     TECNICA
	CUMPLE 
	NO  CUMPLE  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESPCO           CLINICA DEVAL Y ESPRIS
	TENSIOMETRO 
	Mantenimiento preventivo y verificación de adaptador de voltaje o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y accesorios
Verificación de funcionamiento de bomba de presión (pera de inflado)
Verificación de manómetro o pantalla digital
Verificación de brazalete (estado de tela y costuras)
Verificación de velcro de sujeción del brazalete
Verificación de mangueras/neumático
Verificación de conectores y acoples
Prueba de fugas del sistema neumático
Verificación de válvula de liberación de aire
Ajuste a cero del manómetro
Prueba de funcionamiento general del equipo
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	2
	
	BASCULA PARA SILLA DE RUEDAS 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y plataforma
Verificación de estabilidad de la plataforma de pesaje
Verificación de rampas de acceso y estructura de soporte
Verificación de nivelación del equipo
Verificación de funcionamiento de celdas de carga
Verificación de pantalla o indicador digital
Verificación de botones o panel de control
Prueba de encendido y apagado del equipo
Verificación de ajuste a cero (tara)
Prueba de funcionamiento general del pesaje
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	3
	
	BASCULA DE CONSULTORIO 
	Mantenimiento preventivo y verificación Limpieza general externa del equipo
Verificación de estabilidad de la base de pesaje
Verificación de estado de la plataforma
Verificación de nivelación del equipo
Verificación de sistema mecánico de pesaje
Verificación de barra o escala graduada
Verificación de pesas deslizables
Verificación de tornillos y fijaciones
Ajuste a cero de la báscula
Prueba de funcionamiento general del pesaje
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	4
	
	BASCULA PEDIATRICA 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y bandeja de pesaje
Verificación de estabilidad de la base
Verificación de estado de la bandeja pediátrica
Verificación de nivelación del equipo
Verificación de funcionamiento de celdas de carga o sistema mecánico de pesaje
Verificación de pantalla o escala graduada
Verificación de botones o panel de control (si aplica)
Verificación de ajuste a cero (tara)
Prueba de funcionamiento general del pesaje
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	5
	
	EQUIPO DE ORGANOS PARED 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de fijación del equipo a la pared
Limpieza general externa del equipo y accesorios
Verificación de funcionamiento del otoscopio
Verificación de funcionamiento del oftalmoscopio
Verificación de sistema de iluminación de los cabezales
Verificación de estado de espéculos y accesorios
Verificación de cable espiral o conexión de los cabezales
Verificación de transformador o sistema de alimentación eléctrica
Verificación de interruptores o sistema de encendido
Prueba de funcionamiento general del equipo
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	6
	
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y accesorios
Verificación de funcionamiento del otoscopio
Verificación de funcionamiento del oftalmoscopio
Verificación de sistema de iluminación de los cabezales
Verificación de estado de espéculos y accesorios
Verificación de conectores y cables de los cabezales
Verificación de interruptores o sistema de encendido
Prueba de funcionamiento general del equipo
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	7
	
	ELECTROCARDIOGRAFO 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y estado de baterías
Limpieza general externa del equipo
Verificación de pantalla y panel de control
Verificación de funcionamiento del teclado o botones de operación
Verificación de cables de paciente (derivaciones ECG)
Verificación de conectores de cable paciente
Verificación de electrodos y pinzas
Verificación de puerto de conexión y comunicaciones
Verificación de impresora térmica
Verificación de estado y correcta instalación del papel térmico
Prueba de adquisición de señal ECG
Verificación de calidad de trazo y ausencia de ruido en derivaciones
Verificación de filtros y configuración básica del equipo
Prueba de impresión de registro ECG
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	8
	
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y accesorios
Verificación de pantalla y panel de control
Verificación de botones o perilla de navegación
Verificación de funcionamiento del módulo de ECG
Verificación de cables y derivaciones de ECG
Verificación de funcionamiento de sensor de SpO₂
Verificación de estado del sensor de SpO₂ y cable
Verificación de funcionamiento de módulo de presión no invasiva (NIBP)
Verificación de manguera y brazalete de NIBP
Prueba de inflado y desinflado del sistema NIBP
Verificación de funcionamiento del sensor de temperatura (si aplica)
Verificación de funcionamiento de alarmas visuales y audibles
Verificación de conectores y puertos del equipo
Prueba de monitoreo y visualización de parámetros
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	9
	
	DOPPLER FETAL 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y transductor
Verificación de estado del transductor Doppler
Verificación de cable y conexión del transductor
Verificación de funcionamiento de la pantalla o indicadores
Verificación de botones o panel de control
Verificación de funcionamiento del sistema de audio o altavoz
Verificación de puerto para audífonos (si aplica)
Prueba de detección de señal Doppler
Verificación de calidad de sonido del latido fetal
Prueba de funcionamiento general del equipo
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	10
	
	AGITADOR DE MAZZINI 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe
Limpieza general externa del equipo
Verificación de base y estructura de soporte
Verificación de sistema de sujeción de tubos o plataforma
Verificación de perillas o panel de control de velocidad
Verificación de funcionamiento del motor
Verificación de estabilidad durante la agitación
Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales
Prueba de funcionamiento a diferentes velocidades
Verificación de interruptor de encendido y apagado
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	11
	
	AGITADOR VORTEX 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe
Limpieza general externa del equipo
Verificación de base antideslizante
Verificación de copa o cabezal de agitación
Verificación de sistema de presión para activación del vortex
Verificación de perilla o control de velocidad
Verificación de funcionamiento del motor
Verificación de estabilidad durante la agitación
Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales
Prueba de funcionamiento a diferentes velocidades
Verificación de interruptor de encendido y apagado
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	12
	
	ASPIRADOR DE SECRECIONES 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías (si aplica)
Limpieza general externa del equipo
Verificación de frasco recolector de secreciones
Verificación de tapa y sistema de sellado del frasco
Verificación de mangueras de aspiración
Verificación de filtro antibacteriano
Verificación de regulador de vacío
Verificación de manómetro o indicador de presión
Verificación de funcionamiento de la bomba de succión
Prueba de generación y regulación de vacío
Verificación de conectores y acoples
Prueba de funcionamiento general del equipo
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	13
	
	BAÑO MARIA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe
Limpieza general externa e interna del equipo
Verificación del tanque o cuba de agua
Verificación de rejilla o soporte de muestras
Verificación de panel de control o perillas de ajuste
Verificación de funcionamiento de resistencia de calentamiento
Verificación de funcionamiento del sensor de temperatura
Verificación de indicador o pantalla de temperatura
Prueba de calentamiento y estabilidad térmica
Verificación de interruptor de encendido y apagado
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	14
	
	BICICLETA ESTATICA 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación o estado de baterías (si aplica)
Limpieza general externa del equipo, pedales y manubrio
Verificación de estabilidad de la base y estructura
Verificación de pedales y correas de sujeción
Verificación del sistema de resistencia (magnético o mecánico)
Verificación de pantalla o monitor de control
Verificación de botones o panel de control
Prueba de funcionamiento del sistema de pedaleo
Verificación de manubrio y asiento ajustables
Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	15
	
	CALENTADOR DE FLUIDOS 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe
Limpieza general externa del equipo
Verificación del depósito o contenedor de fluidos
Verificación de conexiones de entrada y salida de líquidos
Verificación de válvulas de seguridad y grifos
Verificación de panel de control y botones
Verificación de sensor o indicador de temperatura
Prueba de funcionamiento y calentamiento de fluidos
Verificación de alarmas o indicadores de seguridad
Verificación de estabilidad de temperatura y control automático
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	16
	
	CAMINADORA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías (si aplica)
Limpieza general externa del equipo, banda y estructura
Verificación de estabilidad de la base y estructura
Verificación de banda de rodamiento y rodillos
Verificación de motor y sistema de transmisión
Verificación de panel de control o pantalla digital
Verificación de botones y sensores de seguridad
Prueba de encendido y funcionamiento a distintas velocidades
Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales
Verificación de sistema de emergencia (botón de paro)
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	17
	
	CARDIODESFIBRILADOR 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías
Limpieza general externa del equipo
Verificación de electrodos y parches desechables
Verificación de cables de paciente y conectores
Verificación de funcionamiento de la pantalla y panel de control
Verificación de botones y perillas de operación
Verificación de funcionamiento de alarmas visuales y audibles
Prueba de carga y descarga simulada (según protocolo de seguridad)
Verificación de cargador interno y sistema de energía
Verificación de registros y memoria de eventos (si aplica)
Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	18
	
	CABINA DE FLUJO LAMINAR 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe
Limpieza general externa del equipo
Limpieza y desinfección interna según protocolo (paredes, base y superficie de trabajo)
Verificación de filtro HEPA y estado de sellos
Verificación de velocidad de flujo de aire y presión diferencial
Verificación de panel de control y alarmas
Verificación de iluminación interna
Verificación de vidrios, ventanas y barreras de protección
Verificación de funcionamiento del sistema de ventilación
Prueba de flujo laminar y ausencia de turbulencias (según protocolo)
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	19
	
	CRANEOTOMO 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo y accesorios
Verificación de pieza de mano del craneótomo
Verificación de sistema de acople de fresas o cuchillas
Verificación de estado de fresas, discos y accesorios
Verificación de sistema de irrigación (si aplica)
Verificación de pedal de control
Verificación de panel de control o unidad de potencia
Verificación de funcionamiento del motor y velocidad de rotación
Verificación de sistema de seguridad y bloqueo
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	20
	
	CUNA DE CALOR RADIANTE 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo y superficie de la cuna                                                                Verificación de temperatura con termómetro patrón calibrado
Verificación de estructura, barandas y base del equipo
Verificación de funcionamiento del panel de control
Verificación de pantalla o indicadores del equipo
Verificación de funcionamiento del sistema de calefacción radiante
Verificación de sensor de temperatura de piel
Verificación de cables y conectores del sensor de temperatura
Verificación de alarmas visuales y audibles
Verificación de funcionamiento de temporizador (si aplica)
Verificación de sistema de ajuste de altura o inclinación (si aplica)
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	21
	
	CUNA ELECTRICA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de estructura, barandas y sistema de seguridad
Verificación de ruedas y sistema de frenos
Verificación de funcionamiento del panel o control de mando
Verificación de sistema de elevación de cabecera y piecero
Verificación de funcionamiento del motor eléctrico
Verificación de cables, actuadores y conexiones internas
Verificación de estabilidad del movimiento de la cuna
Verificación de botones o control remoto (si aplica)
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	22
	
	CAMA ELECTRICA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de estructura de la cama y superficie del colchón
Verificación de barandas y sistema de seguridad
Verificación de ruedas y sistema de frenos
Verificación de funcionamiento del control de mando
Verificación de sistema de elevación de cabecera y piecero
Verificación de actuadores o motores eléctricos
Verificación de cables y conexiones internas
Verificación de estabilidad durante los movimientos
Prueba de funcionamiento general del equipo
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	23
	
	DESCONGELADOR DE PLASMA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa e interna del equipo
Verificación de tanque o cámara de descongelación
Verificación de rejillas o soportes para bolsas de plasma
Verificación de panel de control o pantalla digital
Verificación de funcionamiento de resistencias o sistema de calentamiento
Verificación de funcionamiento del sistema de circulación de agua (si aplica)
Verificación de sensor de temperatura
Verificación de alarmas visuales y audibles
Prueba de calentamiento y estabilidad de temperatura
	
	 

	24
	
	DESFIBRILADOR DEA
	Mantenimiento preventivo y Verificación de energía de descarga con analizador                  Verificación de gabinete, tapa y sellos de seguridad
Verificación de cable de alimentación (si aplica)
Verificación de estado de baterías y fecha de vencimiento
Limpieza general externa del equipo
Verificación de electrodos o parches DEA y fecha de vencimiento
Verificación de conectores de electrodos
Verificación de indicadores de estado del equipo
Verificación de alarmas visuales y audibles
Verificación de botón de encendido y sistema de autodiagnóstico
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	25
	
	ELECTROCAUTERIO 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de lápiz de electrocauterio
Verificación de cables y conectores del lápiz
Verificación de placa de retorno del paciente y cable (si aplica)
Verificación de pedal de activación
Verificación de panel de control y perillas de ajuste
Verificación de indicadores luminosos y alarmas
Verificación de funcionamiento en modo corte
Verificación de funcionamiento en modo coagulación
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	26
	
	ELIPTICA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías (si aplica)
Limpieza general externa del equipo
Verificación de estabilidad de la estructura y base
Verificación de pedales y plataformas de apoyo
Verificación de brazos móviles o manubrios
Verificación de sistema de transmisión y resistencia
Verificación de pantalla o monitor de control
Verificación de botones o panel de control
Verificación de tornillos y fijaciones
Prueba de funcionamiento del movimiento elíptico
Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	27
	
	ESCALADORA 
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo
Verificación de estabilidad de la estructura y base
Verificación de pedales o escalones móviles
Verificación de sistema de transmisión y resistencia
Verificación de brazos o manubrios de apoyo (si aplica)
Verificación de pantalla o monitor de control
Verificación de botones o panel de control
Verificación de tornillos y fijaciones
Prueba de funcionamiento del sistema de escalado
Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	28
	
	FOROPTER 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de soporte o brazo de sujeción del equipo
Limpieza general externa del equipo
Limpieza de lentes ópticos con material adecuado
Verificación de estado de lentes y ausencia de rayones
Verificación de discos de lentes y sistema de rotación
Verificación de controles de ajuste esférico y cilíndrico
Verificación de controles de eje y prisma
Verificación de oclusores y filtros
Verificación de escalas graduadas y alineación
Verificación de suavidad en los movimientos de ajuste
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	29
	
	FLUJOMETRO
	Mantenimiento preventivo y Verificación de conexiones a la toma de gas medicinal
Limpieza general externa del equipo
Verificación de estado del tubo de medición
Verificación de estado del flotador o indicador de flujo
Verificación de válvula de regulación de flujo
Verificación de acoples y conectores
Verificación de humidificador (si aplica)
Verificación de ausencia de fugas en el sistema
Prueba de regulación y estabilidad del flujo
	
	 

	30
	
	GRUA DE PISCINA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de estructura y puntos de anclaje
Limpieza general externa del equipo
Verificación de asiento o arnés de soporte
Verificación de brazos de elevación
Verificación de sistema de giro o rotación
Verificación de motor eléctrico o sistema hidráulico (según modelo)
Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Verificación de controles de mando o botonera
Verificación de sistema de descenso y ascenso
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Prueba de funcionamiento con carga simulada
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo.
	
	 

	31
	
	INCUBADORA DE TRANSPORTE 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y superficie interna
Verificación de estructura, asas y protección del paciente
Verificación de panel de control y botones de ajuste
Verificación de pantalla o indicadores de temperatura y humedad
Verificación de sistema de calefacción
Verificación de sensores de temperatura y humedad
Verificación de alarmas visuales y audibles
Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo
Verificación de estabilidad de temperatura y humedad según parámetros del fabricante
	
	 

	32
	
	INCUBADORA BIOLOGICA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa e interna del equipo
Verificación de estructura y bandejas internas
Verificación de panel de control y botones de ajuste
Verificación de pantalla o indicadores de temperatura, humedad y CO₂ (si aplica)
Verificación de sistema de calefacción y circulación de aire
Verificación de sensores de temperatura, humedad y CO₂
Verificación de alarmas visuales y audibles
Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo
Verificación de estabilidad de temperatura, humedad y CO₂ según parámetros del fabricante
	
	 

	33
	
	INCUBADORA DE CULTIVOS 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa e interna del equipo
Verificación de estructura, bandejas y soportes internos
Verificación de panel de control y botones de ajuste
Verificación de pantalla o indicadores de temperatura, humedad y CO₂/O₂ (si aplica)
Verificación de sistema de calefacción y circulación de aire
Verificación de sensores de temperatura, humedad y gases
Verificación de alarmas visuales y audibles
Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo
Verificación de estabilidad de temperatura, humedad y concentración de gases según parámetros del fabricante
	
	 

	34
	
	LAMPARA AUXILIAR 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe
Limpieza general externa del equipo y brazo articulado
Verificación de bombillo o fuente de luz
Verificación de intensidad de luz y ajuste del foco
Verificación de sistema de encendido y apagado
Verificación de panel de control o interruptores
Verificación de estabilidad del brazo articulado y base
Verificación de tornillos, fijaciones y articulaciones
Prueba de funcionamiento y posicionamiento de la luz
Verificación de nivel de calor en la lámpara (seguridad)
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	35
	
	LAMPARA CIELITICA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo y superficie de luz
Verificación de brazos articulados y mecanismo de soporte
Verificación de bombillos o fuente de luz principal
Verificación de intensidad de luz y ajustes de foco
Verificación de sistema de encendido y apagado
Verificación de panel de control y reguladores (si aplica)
Verificación de estabilidad del brazo y movimientos suaves
Verificación de tornillos, fijaciones y seguridad mecánica
Prueba de funcionamiento y posicionamiento de la luz
Verificación de nivel de calor superficial (seguridad)
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	36
	
	LARINGOSCOPIO 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías (si aplica)
Limpieza general externa y desinfección de la hoja y mango
Verificación de hoja (luz, integridad y ausencia de grietas)
Verificación del mango y conexión con la hoja
Verificación de bombillo o fuente de luz
Verificación de interruptor de encendido
Prueba de iluminación de la hoja
Verificación de conexiones y contacto eléctrico
Verificación de funcionalidad de sistema recargable (si aplica)
Prueba de funcionamiento general del equipo
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	37
	
	LAVADORA ULTRASONICA 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de tanque o cuba de limpieza
Verificación de rejillas o soportes internos
Verificación de tapa y cierre de seguridad
Verificación de panel de control y botones
Verificación de temporizador y ajustes de potencia
Prueba de funcionamiento de transductores ultrasónicos
Verificación de generación de ondas ultrasónicas (si aplica con patrón de cavitación)
Verificación de nivel de líquido y sistema de drenaje
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	38
	
	MASAJEADOR TERAPEUTICO 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y accesorios
Verificación de motores o mecanismos de vibración
Verificación de cabezales de masaje y acoples
Verificación de panel de control y botones
Verificación de intensidad y velocidad de masaje
Verificación de sistema de temporizador (si aplica)
Verificación de conexiones y seguridad eléctrica
Prueba de funcionamiento general del equipo
Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	39
	
	MESA DE BIPEDESTACION 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de estructura y estabilidad de la base
Limpieza general externa del equipo
Verificación de superficie de apoyo y acolchados
Verificación de apoyabrazos, cinturones y correas de seguridad
Verificación de sistema de ajuste de altura y ángulo
Verificación de ruedas y frenos (si aplica)
Verificación de manivelas, tornillos y fijaciones
Verificación de pedal o mecanismo de accionamiento (si aplica)
Prueba de movimiento y ajuste de la mesa
Prueba de seguridad y soporte de peso
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	40
	
	MICROSCOPIO DE LABORATORIO 
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo y ocular/objetivos
Verificación de tornillos, fijaciones y estructura
Verificación de platina y mecanismo de desplazamiento
Verificación de condensador y diafragma
Verificación de objetivos y lentes (ausencia de rayones o suciedad)
Verificación de ocular y lentes auxiliares
Verificación de sistema de iluminación (lámpara y regulador)
Verificación de conectores eléctricos y cable de alimentación (si aplica)
Prueba de enfoque grueso y fino
Prueba de iluminación y uniformidad del campo
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	41
	
	MONITOR FETAL 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y transductores
Verificación de panel de control y pantalla
Verificación de botones y perillas de operación
Verificación de transductor de frecuencia cardíaca fetal
Verificación de transductor de contracciones uterinas (TOCO)
Verificación de cables y conectores de transductores
Verificación de impresora o registro de datos (si aplica)
Prueba de adquisición de señal fetal y uterina
Verificación de calidad de señal y ausencia de ruido
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	42
	
	MULTIGIMNASIO 
	Mantenimiento preventivo y verificación Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto
Verificación de estructura metálica y estabilidad de la base
Verificación de poleas y sistema de cables
Verificación de estado de cables de carga y tensores
Verificación de pesas o placas de carga
Verificación de guías de desplazamiento de pesas
Verificación de pines de selección de peso
Verificación de asientos y acolchados
Verificación de manijas, barras y accesorios de ejercicio
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Prueba de funcionamiento de los diferentes movimientos del equipo
Verificación de ruidos o fricción anormal durante el uso
	
	 

	43
	
	SISTEMA DE VACIO
	Mantenimiento preventivo y Verificación de unidad de generación de vacío (bomba)
Verificación de cableado eléctrico y conexiones
Limpieza general externa del equipo
Verificación de filtros del sistema de vacío
Verificación de trampas de líquidos o frascos recolectores
Verificación de válvulas y reguladores de presión
Verificación de manómetros o indicadores de vacío
Verificación de tuberías y conexiones de la red
Verificación de tomas de vacío en áreas clínicas
Prueba de generación y estabilidad del vacío en la red
Verificación de alarmas del sistema   Verificación de nivel de aceite y cambio en caso de ser necesario
	
	 

	44
	
	RESECTOSCOPIO BIPOLAR
	Mantenimiento preventivo y verificación Limpieza general externa del equipo y componentes
Verificación de óptica y lentes (ausencia de rayones o daños)
Verificación de camisa externa e interna del resectoscopio
Verificación de sistema de irrigación y drenaje
Verificación de conexiones de entrada y salida de líquidos
Verificación de cable de luz y conector a fuente de luz
Verificación de electrodos o asas de resección
Verificación de mecanismo de corte o deslizamiento del electrodo
Verificación de sellos, empaques y juntas
Prueba de ensamblaje y funcionamiento general del equipo
	
	 

	45
	
	OXIMETRO PORTATIL 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y sensor
Verificación de pantalla o indicadores del equipo
Verificación de botones o panel de control
Verificación de sensor de SpO₂
Verificación de cable y conector del sensor
Verificación de puerto de conexión del sensor
Prueba de lectura de saturación y pulso
Verificación de estabilidad de la señal
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	46
	
	PIANO CUENTA CELULAS 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y superficie de conteo
Verificación de teclas o botones de conteo
Verificación de pantalla o visor digital
Verificación de funcionamiento del sistema de conteo
Verificación de reinicio o botón de reset
Verificación de conexiones eléctricas internas (si aplica)
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	47
	
	RESTAURADOR MMII - MMSS 
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo
Verificación de estructura y estabilidad de la base
Verificación de pedales y plataformas de apoyo
Verificación de correas de sujeción de pies o manos
Verificación de sistema de resistencia o fricción
Verificación de eje de rotación y rodamientos
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Verificación de pantalla o contador digital (si aplica)
Verificación de botones o panel de control (si aplica)
Prueba de funcionamiento del sistema de pedaleo
Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales
	
	 

	48
	
	SIERRA CORTA YESOS 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de hoja o disco de corte
Verificación de sistema de fijación de la hoja
Verificación de ventilación o sistema de extracción de polvo
Verificación de interruptor de encendido y apagado
Verificación de carcasa protectora
Verificación de funcionamiento del motor
Prueba de vibración oscilatoria de la hoja
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	49
	
	TANQUE DE REMOLINOS 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa e interna del tanque
Verificación de estructura y superficie del tanque
Verificación de grifos, válvulas y sistema de drenaje
Verificación de boquillas o jets de remolino
Verificación de bomba de recirculación de agua
Verificación de panel de control o perillas de ajuste
Verificación de temporizador (si aplica)
Prueba de funcionamiento del sistema de remolino
Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales
	
	 

	50
	
	TENS 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y accesorios
Verificación de cables conductores
Verificación de electrodos y conectores
Verificación de panel de control y botones
Verificación de pantalla o indicadores (si aplica)
Verificación de perillas o controles de intensidad
Verificación de temporizador o programas de terapia
Prueba de salida de estimulación en diferentes canales
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	51
	
	TORNIQUETE 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo y brazaletes
Verificación de brazalete o manguito neumático
Verificación de mangueras y conexiones de aire
Verificación de válvulas y sistema de inflado
Verificación de panel de control y botones
Verificación de pantalla o indicadores de presión
Verificación de sistema de alarma y seguridad
Prueba de inflado y desinflado del manguito
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	52
	
	TRACCION CERVICAL 
	Mantenimiento preventivo y verificación Limpieza general externa del equipo
Verificación de estructura y soporte del equipo
Verificación de arnés o sistema de sujeción cervical
Verificación de correas, poleas y cuerdas
Verificación de sistema de pesas o resistencia
Verificación de ganchos, anclajes y soportes
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Verificación de mecanismo de ajuste de altura o tensión
Prueba de funcionamiento del sistema de tracción
Verificación de estabilidad durante la aplicación de carga
	
	 

	53
	
	TRACCION LUMBAR 
	Mantenimiento preventivo y verificación Limpieza general externa del equipo
Verificación de estructura y estabilidad de la base
Verificación de camilla o superficie de apoyo
Verificación de arneses o cinturones de sujeción
Verificación de correas, cables o poleas del sistema de tracción
Verificación de sistema de pesas o resistencia
Verificación de panel de control o temporizador (si aplica)
Verificación de mecanismos de ajuste de altura o inclinación
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Prueba de funcionamiento del sistema de tracción
Verificación de estabilidad durante la aplicación de carga
	
	 

	54
	
	UNIDAD DE PAQUETES CALIENTES 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa e interna del equipo
Verificación de tanque o depósito de agua
Verificación de rejillas o soportes para paquetes calientes
Verificación de tapa y sistema de cierre
Verificación de panel de control o termostato
Verificación de funcionamiento de la resistencia de calentamiento
Verificación de sensor o indicador de temperatura
Verificación de válvulas y sistema de drenaje
Prueba de calentamiento y estabilidad de temperatura
	
	 

	55
	
	TANQUE DE PARAFINA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de tanque o depósito de parafina
Verificación de tapa y sistema de cierre
Verificación de panel de control o termostato
Verificación de funcionamiento de la resistencia de calentamiento
Verificación de sensor o indicador de temperatura
Verificación de estabilidad térmica del equipo
Verificación de interruptor de encendido y apagado
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	56
	
	MESA DE CIRUGIA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías (si aplica)
Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto
Verificación de estructura y estabilidad de la base
Verificación de ruedas y sistema de frenos
Verificación de barandas y accesorios de sujeción
Verificación de secciones móviles (cabecera, respaldo, piernas)
Verificación de sistema de elevación y descenso
Verificación de sistema hidráulico o actuadores eléctricos
Verificación de controles de mando o panel de control
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Prueba de movimientos en todas las posiciones de la mesa
Verificación de estabilidad durante los movimientos
	
	 

	57
	
	REGULADOR DE VACIO 
	Mantenimiento preventivo yVerificación de conexiones a la toma de vacío
Limpieza general externa del equipo
Verificación de manómetro o indicador de vacío
Verificación de perilla o válvula de regulación
Verificación de acoples y conectores
Verificación de frasco recolector o trampa de líquidos (si aplica)
Verificación de mangueras y conexiones
Verificación de ausencia de fugas en el sistema
Prueba de regulación y estabilidad del vacío
	
	 

	58
	
	UNIDAD DE OPTOMETRIA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto
Verificación de mesa o soporte deslizante de instrumentos
Verificación de brazo porta foróptero
Verificación de funcionamiento de lámpara auxiliarVerificación de controles de elevación de la silla del paciente
Verificación de sistema de inclinación o ajuste de la silla
Verificación de interruptores y panel de control
Verificación de cables, conexiones y tomas eléctricas de la unidad
Prueba de funcionamiento general del sistema
	
	 

	59
	
	RETINOSCOPIO BINOCULAR 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de mango y sistema de alimentación o baterías
Limpieza general externa del equipo
Limpieza de lentes y ventana de proyección
Verificación de bombillo o fuente de luz
Verificación de intensidad y uniformidad de la iluminación
Verificación de interruptor de encendido y apagado
Verificación de controles de enfoque o ajuste del haz de luz
Verificación de conexiones eléctricas entre cabezal y mango
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	60
	
	LAMPARA DE HENDIDURA 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Limpieza de lentes, oculares y sistema óptico
Verificación de sistema de iluminación y bombillo o fuente LED
Verificación de intensidad de luz y ajuste del haz
Verificación de controles de apertura y ancho de hendidura
Verificación de sistema de filtros
Verificación de joystick o control de movimiento
Verificación de desplazamiento de la base sobre la guía
Verificación de apoyo de mentón y frente del paciente
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	61
	
	PROYECTOR 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de lámpara o fuente de luz
Verificación de filtros de aire y ventilación
Verificación de lente y óptica de proyección
Verificación de panel de control y botones
Verificación de ajustes de enfoque y zoom
Verificación de conectores de entrada (HDMI, VGA, USB, etc.)
Prueba de encendido y funcionamiento de proyección
Verificación de nivel de brillo y uniformidad de la imagen
Verificación de sistema de alarma o protección térmica
	
	 

	62
	
	QUERATOMETRO 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Limpieza de lentes y sistema óptico
Verificación de ocular y sistema de enfoque
Verificación de espejo o proyector interno
Verificación de panel de control y botones
Verificación de pantalla o indicadores de medición
Verificación de movimiento de la base y joystick (si aplica)
Prueba de alineación y precisión del haz de luz
Prueba de medición de curvatura corneal con patrón calibrado
	
	 

	63
	
	LENSOMETRO 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo
Limpieza de lentes y sistema óptico
Verificación de ocular y lentes de medición
Verificación de fuente de luz o proyector interno
Verificación de panel de control y botones
Verificación de pantalla o visor de lectura
Verificación de calibración de los ejes y prismas (si aplica)
Prueba de medición de lentes con patrón calibrado
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	64
	
	ECOGRAFO MINDRAY 
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo y carcasa
Verificación de pantalla o monitor
Verificación de teclado, botones y panel táctil
Verificación de transductores (probes) y conectores
Verificación de gelera y soporte de transductores
Verificación de software y actualizaciones (si aplica)
Verificación de impresora o salida de datos (si aplica)
Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo
Prueba de adquisición de imagen con phantom o patrón de prueba
Verificación de calidad de imagen y resolución
	
	 

	65
	
	AUTOCLAVE A VAPOR TUTTNAUER. 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de cámara de esterilización
Verificación de puerta, cierre y empaques de sello
Verificación de panel de control y botones
Verificación de manómetro, termómetro y sensores de presión
Verificación de válvula de seguridad y liberación de presión
Verificación de indicadores de ciclo y alarmas
Prueba de ciclo de esterilización vacío
Prueba de ciclo de esterilización con carga simulada (indicadores químicos)
	
	 

	66
	
	MESA PUENTE 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas (si aplica)
Limpieza general externa del equipo
Verificación de estructura y estabilidad de la base
Verificación de secciones móviles (cabecera, respaldo, pierna)
Verificación de sistema hidráulico o eléctrico de elevación
Verificación de ruedas y sistema de frenos
Verificación de barandas y accesorios de sujeción
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Verificación de controles de mando o panel de control
Prueba de movimientos en todas las posiciones de la mesa
Verificación de estabilidad durante los movimientos
	
	 

	67
	
	CARRO DE HISTORIAS CLINICAS 
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del carro
Verificación de estructura, bandejas y compartimientos
Verificación de ruedas y sistema de frenos
Verificación de guías o rieles de cajones
Verificación de cerraduras o sistemas de seguridad
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Prueba de desplazamiento del carro
Prueba de apertura y cierre de cajones y compartimientos
	
	 

	68
	
	CARRO DE MEDICAMENTOS 
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del carro y superficies de contacto
Verificación de estructura, bandejas y compartimientos
Verificación de ruedas y sistema de frenos
Verificación de guías o rieles de cajones
Verificación de cerraduras o sistemas de seguridad
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Prueba de desplazamiento del carro
Prueba de apertura y cierre de cajones y compartimientos
Verificación de indicadores de control de acceso (si aplica)
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo.
	
	 

	69
	
	CAMILLA DE TRANSPORTE 
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del carro y superficies de contacto
Verificación de estructura, bandejas y compartimientos
Verificación de ruedas y sistema de frenos
Verificación de guías o rieles de cajones
Verificación de cerraduras o sistemas de seguridad
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Prueba de desplazamiento del carro
Prueba de apertura y cierre de cajones y compartimientos
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo.                                                                     Lubricación de articulaciones
	
	 

	70
	
	CAMILLA PARA AMBULANCIA
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del carro y superficies de contacto
Verificación de estructura, bandejas y compartimientos
Verificación de ruedas y sistema de frenos
Verificación de guías o rieles de cajones
Verificación de cerraduras o sistemas de seguridad
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Prueba de desplazamiento del carro
Prueba de apertura y cierre de cajones y compartimientos
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo.                                                                     Lubricación de articulaciones
	
	 

	71
	
	UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA,  VELOCIDAD
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto
Verificación de silla odontológica: estructura, respaldo, asiento, movimientos hidráulicos o eléctricos
Verificación de reposabrazos y apoyacabeza
Verificación de pedal o control de movimientos de la silla
Verificación de sistema de aspiración
Verificación de unidad de agua y sistema de irrigación
Verificación de turbinas, micromotores y conectores de accesorios
Verificación de lámpara de exploración: intensidad, posición y articulación
Verificación de bandeja portainstrumentos y soportes
Verificación de cables, mangueras y conexiones
Prueba de funcionamiento de todos los accesorios y movimientos de la silla  Verificación de piezas de alta, baja, micromotor y jeringa triple
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo.
	
	 

	72
	
	CAVITRON O SCALER
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Limpieza y desinfección del reservorio de agua
Verificación de pedal o control de activación
Verificación de mangueras y conexiones de agua
Verificación de handpiece o punta ultrasónica
Verificación de ajuste de potencia y frecuencia
Verificación de panel de control y botones
Verificación de bomba de agua o sistema de irrigación
Prueba de funcionamiento general del equipo
Prueba de flujo de agua y salida de ultrasonido
	
	 

	73
	
	LÁMPARA DE FOTOCURADO
	Mantenimiento preventivo y verificaciónVerificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y mango
Verificación de fuente de luz o LED
Verificación de intensidad de luz y uniformidad del haz
Verificación de pantalla o indicadores de funcionamiento (si aplica)
Verificación de botones o controles de encendido y temporizador
Verificación de ventilación o disipación de calor
Prueba de tiempo de fotocurado según programas
Prueba de salida de luz con radiómetro patrón calibrado
	
	 

	74
	
	EQUIPO PERIAPICAL RX
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de brazo articulado y soporte del tubo radiográfico
Verificación de tubo de rayos X y cabezal
Verificación de panel de control, botones y temporizador
Verificación de indicadores visuales y alarmas
Verificación de filtros y colimador del haz
Verificación de mangueras y conectores
Prueba de emisión de rayos X con dosímetro o patrón calibrado
Verificación de alineación del haz y angulación
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	75
	
	IMPRESORA RADIOGRÁFICA Y SCANER DENTAL
	Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de bandejas de alimentación y superficie de escaneo
Verificación de rodillos y mecanismos de transporte de película o placas
Verificación de panel de control y botones
Verificación de pantalla o indicadores de funcionamiento
Verificación de software y conexión con la unidad odontológica
Prueba de impresión o escaneo con patrón de prueba calibrado
Verificación de calidad de imagen y resolución
Verificación de alarma de errores o bloqueos del sistema
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	76
	
	COMPRESOR DE AIRE SECO
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del compresor
Verificación de tanque de aire y estructura
Verificación de válvulas de seguridad y reguladores de presión
Verificación de filtros de aire de entrada y salida
Verificación de manómetros e indicadores de presión
Verificación de motor y sistema de enfriamiento
Verificación de drenaje de condensados y válvulas automáticas
Verificación de conexiones de salida y mangueras
Prueba de encendido y generación de presión
Prueba de estabilidad de presión durante operación
	
	 

	77
	
	DETECTOR Y ROTADOR DE CONDUCTO
	Mantenimiento preventivo y verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del detector y rotador
Verificación de soporte, brazo articulado y movilidad
Verificación de panel de control y botones
Verificación de conexión entre detector y sistema principal
Verificación de sensores y electrónica del detector
Verificación de engranajes o sistema de rotación del rotador
Prueba de movimiento del rotador en todas las posiciones
Prueba de adquisición de imagen con patrón calibrado
Verificación de calidad de imagen y alineación del haz
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	78
	
	NEUMOINSUFLADOR MARCA RICHARDWOLF
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Verificación de mangueras y conexiones de insuflación
Verificación de válvulas de control y reguladores de presión
Verificación de manómetros o indicadores de presión
Verificación de pedal o control de activación (si aplica)
Verificación de filtros de aire o gas
Prueba de generación de flujo o presión según especificaciones
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	79
	
	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA,  VELOCIDAD
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto
Verificación de estructura y soporte de la unidad
Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Verificación de pieza de alta velocidad: rotor, luz (si aplica) y conectores
Verificación de pieza de baja velocidad: motor, contra-ángulo y accesorios
Verificación de mangueras de agua, aire y succión
Verificación de panel de control y botones
Verificación de pedal o control de activación
Prueba de funcionamiento de piezas de alta y baja velocidad
Prueba de flujo de agua y aire
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	80
	
	UNIDAD OTORRINONARINGOLOGIA 
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto
Verificación de estructura y soporte de la unidad
Verificación de lámpara de exploración: intensidad, articulación y fuente de luz
Verificación de otoscopio, oftalmoscopio o endoscopio conectado
Verificación de aspiración y sistema de succión
Verificación de compresor de aire o fuente de aire comprimido (si aplica)
Verificación de panel de control y botones
Verificación de conexiones eléctricas y cableado
Prueba de funcionamiento de todos los accesorios conectados
Prueba de iluminación, succión y flujo de aire
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	81
	
	CARRO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE 
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del carro y superficies de contacto
Verificación de estructura y bandejas portainstrumental
Verificación de ruedas y sistema de frenos
Verificación de guías o rieles de cajones
Verificación de cerraduras o sistemas de seguridad 
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Prueba de desplazamiento del carro
Prueba de apertura y cierre de cajones y compartimientos
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo.
	
	 

	82
	
	SILLA DE RUEDAS 
	Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo
Verificación de estructura y soldaduras
Verificación de ruedas delanteras y traseras
Verificación de frenos y sistema de bloqueo
Verificación de cojines y apoyabrazos
Verificación de reposapiés y soportes ajustables
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones
Prueba de desplazamiento y maniobrabilidad
Prueba de estabilidad del equipo
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo.
	
	 

	83
	
	ELECTROESTIMULADOR
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y accesorios
Verificación de cables conductores y conectores
Verificación de electrodos y pads de estimulación
Verificación de panel de control y botones
Verificación de pantalla o indicadores de intensidad y modo
Verificación de temporizador o programas de terapia
Prueba de salida de corriente en diferentes canales
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	 

	84
	
	ULTRASONIDO
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo y carcasa
Limpieza y desinfección de transductores (probes)
Verificación de pantalla y monitores
Verificación de teclado, botones y panel táctil
Verificación de software y actualizaciones (si aplica)
Verificación de impresora o salida de datos (si aplica)
Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo
Prueba de adquisición de imagen con phantom o patrón calibrado
Verificación de calidad de imagen y resolución
	
	 

	85
	
	VENTILADOR DE TRANSPORTE
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y carcasa
Verificación de panel de control y botones
Verificación de pantalla o indicadores de funcionamiento
Verificación de conexiones de oxígeno y aire comprimido
Verificación de mangueras de paciente y circuitos respiratorios
Verificación de alarmas visuales y auditivas
Prueba de modos de ventilación y ajustes de parámetros
Prueba de flujo, volumen y presión
	
	 

	86
	
	CENTRIFUGA 60 TUBOS 
	Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Limpieza de rotor y compartimiento interno
Verificación de tapa y sistema de cierre
Verificación de panel de control y botones
Verificación de pantalla o indicadores de velocidad y tiempo
Verificación de tornillos, pernos y fijaciones del rotor
Verificación de equilibrio del rotor y adaptadores de tubos
Prueba de funcionamiento a diferentes velocidades
Prueba de seguridad: cierre de tapa y parada automática
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	 

	87
	
	DESHUMIFICADOR
	Verificación de cable de alimentación y enchufe
Limpieza general externa del equipo
Limpieza de filtros de aire
Verificación de tanque recolector de agua
Verificación de sistema de drenaje
Verificación de ventilador y flujo de aire
Verificación de panel de control y botones
Verificación de sensor de humedad
Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo
Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales
	
	

	88
	
	SELLADORA
	Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas
Limpieza general externa del equipo
Limpieza de barra o superficie de sellado
Verificación de resistencia de calentamiento
Verificación de control de temperatura
Verificación de temporizador o tiempo de sellado
Verificación de presión de sellado 
Verificación de guías o rodillos de arrastre 
Prueba de sellado en diferentes materiales
Verificación de calidad y uniformidad del sello
	
	

	89
	
	NEBULIZADOR
	Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo
Limpieza y desinfección del vaso nebulizador
Verificación de mangueras y conexiones
Verificación de filtro de aire
Verificación de compresor o sistema de generación de aerosol
Verificación de boquilla o mascarilla
Verificación de panel de control o interruptor
Prueba de generación de aerosol
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	

	90
	
	CABINA SONOAMORTIGUADA
	Limpieza general externa e interna de la cabina
Verificación de estructura, paneles y sellos acústicos
Verificación de puertas, bisagras y sistema de cierre hermético
Verificación de vidrios o visor
Verificación de ventilación interna
Verificación de iluminación interna
Verificación de pasacables y conexiones
Verificación de integridad del material fonoabsorbente
Prueba de aislamiento acústico básico
Registro de funcionamiento y condiciones del equipo
	
	

	91
	
	UNIDAD DE TERAPIA LASER
	Verificación de cable de alimentación o estado de baterías
Limpieza general externa del equipo y aplicadores
Verificación de panel de control y botones
Verificación de pantalla o indicadores de funcionamiento
Verificación de sondas o aplicadores láser
Verificación de cables y conectores
Verificación de sistema de enfriamiento o ventilación (si aplica)
Verificación de temporizador y programas de terapia
Prueba de emisión de láser en diferentes modos
Prueba de funcionamiento general del equipo
	
	



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

	EQUIPO
	            ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	BASCULA PARA SILLA DE RUEDAS
	CAMBIO E INSTALACION RAMPA DE ACCESO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PLATAFOMA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TOPES O BORDES DE SEGURIDAD
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION NIVELACIÓN DE LA BÁSCULA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CELDAS DE CARGA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CAJA SUMADORA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TECLADO 
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BATERÍA
	 
	 

	BASCULA PESA BEBE MARCA TENSOMED
	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO
	 
	 

	BASCULA DE LA MARCA PRESTIGE
	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA
	 
	 

	BASCULA PESA BEBE ANALOGA  MARCA SECA
	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION AGUJA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO
	 
	 

	BASCULA DE PISO ANALOGA DE LA MARCA PELSTAR LLC
	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION AGUJA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTESINTERNOS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO
	 
	 

	BASCULA DE LA MARCA KENWELL
	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA
	 
	 

	BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER
	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA
	 
	 

	PESA PAÑAL SIN MARCA 
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE PESAJE
	 
	 

	BALANZA PESA BEBE MARCA SECA DIGITAL
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	 
	 

	CARDIODESFIBRILADOR MARCA MINDRAY
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIONPALAS INTERNAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS
	 
	 

	DESHUMIFICADOR
	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PREFILTRO ANTIPOLVO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE DE DEPOSITO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CARCASA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE ASPAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE SENSOR DE HUMEDAD
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE REISTENCIA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE COMPRESOR
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR 
	 
	 

	CARDIODESFIBRILADOR MARCA MINDRAY
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIONPALAS INTERNAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS
	 
	 

	CARDIODESFIBRILADOR MARCA PHILIPS XL+
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIONPALAS INTERNAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS
	 
	 

	CRANEOTOMO  MARCA ULTRAPOWER
	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR INTERNO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION ENGRANAJES
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE CONEXIÓN A CONSOLA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONSOLA 
	 
	 

	COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA SCHULZ MSV12
	CAMBIO E INSTALACION DE ANILLOS DE PISTON KIT COMPLETO
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	CAMBIO E INSTLACION DE OLIVAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE CAMPANA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE BINAURAL
	 
	 

	INCUBADORA DE INDICADORES BIOLOGICOS MARCA GLOBALDENT
	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.
	 
	 

	LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA WELCHALLYN
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA
	 
	 

	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL MEDITECH
	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE TEMPERATURA
	 
	 

	
	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE OONECTOR NIBP
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA NIBP
	 
	 

	NEBULIZADOR MARCA DM MEDIAR
	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE PORTA FILTRO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR 
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PISTON O DIAFRAGMA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VASO NEBULIZADOR
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR
	 
	 

	NEGATOSCOPIO SIN MARCA
	CAMBIO E INSTALACION STARTER
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION BALASTROS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBO OBOMBILLO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKETS
	 
	 

	TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O  TYCOS
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA
	 
	 

	TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, LORD)
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA
	 
	 

	TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA
	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE SONDA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE PILAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	 
	 

	TERMOHIGROMETRO MARCA ALLA (FRANCE,BIOTEMP,BRANNAN,BRIXCO,CLEAR,KTJ SIN MACRA)
	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE SONDA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE PILAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	 
	 

	UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA DYNAMIC Y DRACO
	CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI
	 
	 

	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN
	 
	 

	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR
	 
	 

	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA
	 
	 

	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN
	 
	 

	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS
	 
	 

	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR
	 
	 

	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO
	 
	 

	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR
	 
	 

	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO
	 
	 

	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTLACION EQUIPO ODONTOLOGICO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTURI
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO
	 
	 

	PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA ODONTOLOGICOS DE LA MARCA NSK
	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGÚN REFERENCIA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTÁNDAR O MINI.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y AGUA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR NSK.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS W&H.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTÁNDAR Y MINI.
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TURBINA
	 
	 

	CONTRAANGULO MARCA NSK
	CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGÚN REFERENCIA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)
	 
	 

	DESHUMIFICADOR
	CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION PREFILTRO ANTIPOLVO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE DE DEPOSITO
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CARCASA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE ASPAS
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE SENSOR DE HUMEDAD
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE REISTENCIA
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE COMPRESOR
	 
	 

	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR 
	 
	 



OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	RECURSO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO
El contratista debe anexar un documento donde certifique la capacidad técnica y se acredite que cuenta con el siguiente recurso humano, para la prestación del servicio objeto del presente contrato: 

· Un (01) ingeniero biomédico y/o electrónicos con la experiencia de tres (3) años en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos de mediana y baja complejidad debidamente certificada. 

· Un (01) técnico en (Mantenimiento de Equipos Médicos Hospitalarios, Electromedicina, profesional en Mantenimiento Electrónico, Profesional en Electromedicina y Electrónica Industrial) o tecnólogos en (Mantenimiento de Equipo Biomédico, Electrónica, Electromedicina, Mantenimiento Electrónico e Instrumentación y Control, Bioelectrónica, Electrónica Industrial, Control Electrónico de procesos)  con la experiencia de dos (2) años en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos de mediana y baja complejidad debidamente certificada. 

El Contratista, debe presentar un documento donde especifique PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS (por cada recurso humano), el cual será entregado al supervisor del contrato, conforme a lo ofertado en la propuesta presentada, quien verificará el cumplimiento de los requisitos solicitados así:

· Para el (01) ingeniero biomédico y/o electrónicos y/o carreras afines deberá anexar certificaciones donde acredite tres (3) años de experiencia a partir de la expedición del COPNIA, donde se  evidencie que ha realizado mantenimientos iguales o similares al objeto del contrato, Hoja de Vida, adjuntado los Diplomas de la carrera profesional, registro INVIMA vigente, certificado de trabajo en alturas, certificado vigente del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) en el cual no debe registrar sanciones o antecedentes disciplinarios ético profesionales y Copia de la cedula de ciudadanía (por ambos lados)  
· Un (01) técnico en (Mantenimiento de Equipos Médicos Hospitalarios, Electromedicina, profesional en Mantenimiento Electrónico, Profesional en Electromedicina y Electrónica Industrial) o tecnólogos en (Mantenimiento de Equipo Biomédico, Electrónica, Electromedicina, Mantenimiento Electrónico e Instrumentación y Control, Bioelectrónica, Electrónica Industrial, Control Electrónico de procesos) deberá  anexar certificaciones laborales donde acredite dos  (2) año de experiencia a partir de la expedición del COPNIA, expedidas por las entidades o empresas en las cuales el Recurso Humano ha tenido contratación, Hoja de Vida, adjuntado los Diplomas de la carrera técnica o tecnólogo, certificado de trabajo  en alturas, certificado vigente del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) en el cual no debe registrar sanciones o antecedentes disciplinarios ético profesionales, registro INVIMA vigente y Copia de la cedula de ciudadanía (por ambos lados)


Nota 1: si durante la ejecución del contrato, es necesario el reemplazo de un personal con el que se esté ejecutando el mismo, el CONTRATISTA deberá comunicarlo con un mínimo de veinticuatro (24) horas de antelación al supervisor del contrato y deberá diligenciar y presentar al supervisor del mismo, el FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS junto con los soportes, para que este de viabilidad al cambio.
	
	

	
2
	El oferente anexara certificación por escrito en la cual se COMPROMETE a que en el evento que se requiera un repuesto para los equipos biomédicos y/o de apoyo hospitalarios de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, que no se encuentre pactado y/o contratado en el presente contrato. el Contratista adjudicado se compromete a conseguir dicho insumo y/o bien en un plazo no mayor 24 horas, previo lleno de los siguientes requisitos:

•Deberán existir al menos (2) dos cotizaciones del repuesto requerido, las cuales deberán estar ajustadas al valor real del mercado y contar con la aprobación del supervisor del contrato y ordenador del gasto.

•En cuyo caso de no se llegar a aprobarse las cotizaciones presentadas por el contratista el supervisor del contrato deberá presentar un estudio de mercado con 2 cotizaciones, donde se procederá por parte del contratista a tomar la de menor valor para realizar la adquisición del elemento 

•El repuesto debe guardar estricta relación con el objeto del contrato

•El valor a tomar para la facturación, será el menor valor cotizado y se le apicara el % de descuento ofertado por el contratista en el presente proceso.

	
	

	3
	El Contratista durante la ejecución del presente Contrato, dará soporte mediante software para el manejo de inventarios, cronogramas, protocolos de mantenimiento, protocolo de limpieza y desinfección, reportes de mantenimientos preventivos y correctivos , haciendo entrega mensual mediante backup de la información recopilada al supervisor del contrato, el cual debe estar debidamente ajustado a la normatividad vigente conforme a las directrices de la institución (formatos controlados), con acceso directo al personal de equipos biomédicos de la UPRES DEVAL.
	
	

	4
	El contratista durante la ejecución del Contrato debe realizar cada una de las siguientes actividades:  

• El contratista deberá verificar y/o realizar levantamiento del inventario actualizado, de los equipos biomédicos y de apoyo hospitalario en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Primarios y los servicios de la ESPCO CLINICA DEVAL que comprenden la UPRES Valle, antes de realizar la primera visita de mantenimiento preventivo.
• Identificar, evaluar y programar los trabajos a realizar como producto del inventario de los equipos.
• Dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo establecido por la institución y presentar informe de gestión mensual. 
• Realizar entrenamientos en uso, manejo y cuidados de los equipos biomédicos al personal asistencial de la UPRES DEVAL, incluyendo los ESTABLECIMIENTOS PRIMARIOS, consultorios (médicos, enfermeros, auxiliares, bacteriólogos, fisioterapeutas, terapeutas respiratorias) de forma trimestral, presentando cronograma de entrenamiento anual.
• El contratista se compromete a que una vez verificado el equipo o instrumentos de medición y se encuentre que este no puede ser calibrado y/o verificado por reparación antieconómica, fuera de tolerancias específicas y que no permita ajustes, presentará y anexará en hoja de vida el diagnostico detallado con las causas por las cuales algún equipo se recomiende dar de baja.
• El contratista debe presentar seguimiento a las actividades ejecutadas mediante ONE DRIVE compartido con el área de ingeniería biomédica, el cual deberá estar actualizado en todo momento junto con sus reportes.
• El CONTRATISTA deberá hacer entrega de reportes de mantenimiento preventivo y/o correctivo físicos y digitales, donde se indique las actividades realizadas en el equipo, incluyendo cambio de insumos, accesorios y repuestos; los reportes que deberán adjuntar a las hojas de vida de cada equipo, dejar copia del reporte en cada uno de los establecimientos de sanidad visitado y una vez se realice este reporte deberá ser firmado por parte del jefe del establecimiento de salud o el responsable del servicio donde se ejecute el mantenimiento o de quien haga sus veces, esto para constancia de que se realizó la visita., así como remitir copia al supervisor del contrato.
• Prestar asistencia técnica en el uso de los equipos médicos.
• Cumplir con las normas de bioseguridad de la ESPCO CLINICA DEVAL y ESPRI.
	
	

	5
	DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO:

A. Disponibilidad presencial:
El contratista deberá garantizar la disponibilidad presencial del recurso humano ofrecido en las instalaciones de EPSCO Clínica Deval, durante toda la vigencia del contrato, en el siguiente horario:

Lunes a viernes: de 07:30 a 18:00 horas.

Fines de semana: cuando sea requerido por el supervisor del contrato.

Durante este horario deberá contar al menos con un profesional en sitio, así como con otros profesionales disponibles para atender oportunamente las situaciones que se presenten en las ESPRI.

B. Disponibilidad telefónica:
El contratista deberá contar con disponibilidad telefónica las 24 horas del día, incluidos fines de semana y días festivos, mediante una línea telefónica habilitada permanentemente para la atención de requerimientos y/o emergencias que se puedan presentar.

En caso de que la situación lo amerite, el contratista deberá brindar asistencia presencial, con el fin de dar una solución oportuna e inmediata.

	
	

	6
	El contratista deberá garantizar que todos los accesorios o repuestos que se requieran cuenten con su respectivo registro sanitario ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), de acuerdo con la necesidad de reposición que se presente durante la ejecución del contrato.
	
	

	7
	Garantía por mano de obra (mantenimiento preventivo y correctivo): El Contratista debe ofrecer la garantía por mano de obra de mantenimiento preventivo y correctivo por término de la vigencia del contrato y seis (6) meses más.
	
	

	8
	Garantía por repuestos: El Contratista debe ofrecer la garantía por repuestos por término de seis (6) meses mínimo, a partir de la fecha de INSTALACIÓN de cualquier repuesto.
	
	

	9
	El Contratista debe mantener vigente la documentación actualizada de los equipos requeridos (equipos patrones), los cuales deben estar debidamente certificados por laboratorio de calibración, para dar cumplimiento con el objeto contractual, con disponibilidad permanente de los mismos durante la ejecución del presente contrato.
	
	

	10
	El contratista debe garantizar la reposición y/o reparación inmediata de cualquier daño o perjuicio ocasionado a los bienes y/o infraestructura de la UPRES DEVAL, al momento de realizarse los mantenimientos objeto del presente contrato, durante la ejecución del mismo.
	
	

	11
	El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con los equipos requeridos (instrumental, herramientas e insumos de verificaciones para certificar la calibración), para dar cumplimiento con el objeto contractual, con disponibilidad permanente de los mismos durante la ejecución del contrato.
	
	

	12
	El Contratista debe diligenciar y entregar el reporte de servicio respectivo, el informe de verificación cuando se requiera y efectuar las recomendaciones pertinentes para evitar posibles fallas, una vez realice las visitas de mantenimiento. 

NOTA: Los ingenieros biomédicos y/o electrónicos con la experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos de mediana y baja complejidad debidamente certificada y los técnicos electromédicos o tecnólogos en mantenimiento de equipos biomédicos relacionados en la oferta deberán firmar los informes por cada actividad realizada en la prestación del servicio, dentro de un plazo de 24 horas para archivo en hoja de vida del equipo biomédico, incluido el diligenciamiento del Formulario - formato institucional SVE 1LA-FR-0014 REGISTRO DE MANTENIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
	
	

	13
	El contratista debe garantizar que a los equipos biomedicos que carezcan de serial y/o numero de activo fijo, la entidad les asignará un numero para su respectiva identificación, bajo el cual el contratista registrará las actividades ejecutadas para el control técnico y presupuestal del contrato.
	
	

	14
	El Contratista se compromete a que una vez ejecutado el mantenimiento preventivo se pegará  una etiqueta adhesiva a cada equipo en el que indique la fecha en que se realizó el trabajo, la fecha del próximo mantenimiento, firma/nombre del técnico o ingeniero que ejecuta la labor, y el tipo de mantenimiento realizado, adicionalmente en los reportes emitidos para los equipos que aplique se deberá visualizar las tablas de verificación de los parámetros del equipo con los respectivos datos del equipo patrón.
	
	

	15
	El Contratista se compromete a colocar etiquetas en el equipo médico en el que se han encontrado desperfectos/fallas durante la inspección a cargo de su personal. Las etiquetas deberán incluir como información mínima: Fecha, Hora, Descripción del problema, Ubicación, Nombre del Ingeniero y deberán ser impresos papel de colores muy brillantes para llamar la atención de los clínicos e impedir que se los dispositivos se utilicen accidentalmente.
	
	

	16
	El Contratista debe documentar el trabajo realizado del mantenimiento preventivo y correctivo, adicionalmente, llevará registros precisos y actualizados.
	
	

	17
	Para todas las intervenciones de mantenimiento el Contratista debe realizar la inspección de los requisitos de SEGURIDAD ELÉCTRICA con instrumentos especializados y con la trazabilidad exigida por la normativa aplicable vigente.
	
	

	18
	El Contratista debe complementar el protocolo para el caso de los mantenimientos preventivos basándose en el protocolo de mantenimiento del fabricante del Equipo.
	
	

	19
	El Contratista debe realizar el servicio de mantenimiento correctivo de manera inmediata excepcionalmente en los llamados que requieran una intervención por la complejidad del evento.
	
	

	20
	El CONTRATISTA deberá asumir todos los costos y gastos que impliquen el desplazamiento a la Unidad Prestadora de Salud Valle y sus seis (6) establecimientos de sanidad primarios, cubiertos por el presente contrato para las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
	
	

	21
	El contratista deberá garantizar el suministro, entrega e instalación de los repuestos requeridos para el adecuado funcionamiento de los equipos.

Para repuestos que requieran importación, el plazo máximo de entrega será de cuarenta y cinco (45) días calendario. Esta situación deberá ser informada previamente al supervisor del contrato, adjuntando evidencia del trámite de importación correspondiente.

Para repuestos que no requieran importación, el plazo máximo de entrega será de cinco (5) días calendario.

Excepcionalmente, cuando se trate de repuestos necesarios para garantizar la continuidad del servicio, el contratista deberá atender el requerimiento en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

Adicionalmente, el contratista deberá mantener stock mínimo disponible de los siguientes accesorios de alta rotación:

· Brazaletes de 1 y 2 vías, pediátrico y adulto.

· Mangueras para tensiómetros de pared y portátiles 
Peras para tensiómetro.

· Chupas para ECG pediátrico y adulto

· Pinzas para ECG pediátrico y adulto
Cables ECG para electrocardiógrafos.

· Sensores de saturación (SpO₂) para monitores de las diferentes marcas instaladas en la institución, pediátrico y adulto.

· Trampas de capnografia para monitores de signos vitales
· Baterías para DEA.

· Baterías para monitores.
· Bombillos para oftalmoscopio y otoscopio WELCHALLYN y RIESTER
· Cable helicodial para equipo de órganos con mango para WELCHALLYN y RIESTER
· Sensor de acople para equipos de órganos marca WELCHALLYN
· Bombillos para mango de laringoscopio WELCHALLYN
· Bombillos para valvas de laringoscopio WELCHALLYN

	
	

	22
	El Contratista debe entregar un equipo en backup, en el momento que su mantenimiento correctivo amerite un tiempo prolongado superior a Cinco (5) días, teniendo en cuenta que aplica para equipos clase I, IIA y IIB, o en su defecto una alternativa que permita darle solución a la necesidad y continuidad del servcio.

	
	

	23
	El Contratista debe realizar cuadro de seguimiento de ejecución presupuestal de acuerdo al formato entregado por la institución, el formato debe ser magnético y debidamente actualizado con Cinco (5) días calendario previos de la fecha de entrega de facturación.
	
	

	24
	El contratista debe mantener durante la ejecución del contrato su no inclusión en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
	
	

	25
	El contratista debe responder laboralmente por la vinculación laboral del personal a través del cual prestará el servicio, objeto del proceso.  
	
	

	26
	El contratista durante la ejecución del contrato debe hacer entrega de todos los elementos de protección personal y de bioseguridad de todo el personal a su cargo, debiendo entregar entre otros: 

· Tapabocas N95
· Guantes desechables 
· Mascarilla quirúrgica 
· Batas quirúrgicas 
· Gorros 
· Polainas 
· Monogafas de protección en policarbonato. 

	
	

	27
	Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, el contratista debe informar de manera inmediata al supervisor del contrato y a la Dirección de la UPRES DEVAL con el fin de adelantar el trámite correspondiente
	
	

	28
	EL  CONTRATISTA Deberá disponer de una persona encargada la cual será el enlace directo con el supervisor del contrato el cual dispondrá de una línea telefónica y/o correo electrónico en caso de que se requiera reportar alguna novedad o solicitud de mantenimiento correctivo que se presente en los establecimientos de sanidad incluidos.
	
	

	29
	La Unidad Prestadora en Salud Valle del Cauca, NO adquirirá ninguna responsabilidad contractual con el personal de la Empresa que realizará el mantenimiento de los equipos, así como no se hace responsable de ningún accidente ocurrido dentro de las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud, que sea producto del desarrollo del objeto del contrato.
	
	



LUGAR DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO
	No.
	Lugar de prestación
	Dirección

	1
	ESPCO Clínica Deval .
	Calle 86 # 46-08 Barrio Caney Cali Valle.

	2
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario Fátima
	Avenida 10N # 16N-21 B/ Granada Cali

	3
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario  Palmira
	 Carrera 31 No. 21-52 Barrio Nuevo Palmira

	4
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario Tuluá
	 Cra 44 # 37-164 Tuluá.

	5
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario  Buga
	Carrera 16 No. 7 - 68 Barrio José María Cabal Buga

	6
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buenaventura 
	Calle 6 No. 50-110 Barrio Galeón

	7
	Establecimiento de Sanidad Policial Primario Roldanillo
	Calle 8 No. 5-51 Barrio Centro



CONDICIONES TÉCNICAS AMBIENTALES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Informar si la empresa, consorcio o unión temporal presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo (http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), por lo cual, el oferente deberá anexar carta firmada por el representante legal de la misma, donde manifieste que la empresa no cuenta con sanciones vigentes por incumplimiento de la legislación ambiental colombiana.
	
	

	2
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso por parte del contratista, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista.
	
	

	3
	Garantizar que la gestión de sus residuos peligrosos generados por su actividad económica se realice a través de un gestor ambiental, cuya licencia o permiso tenga alcance en los servicios de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente.
	
	

	4
	El oferente y futuro contratista deberá garantizar que los equipos eléctricos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética, es decir que tengan un bajo consumo de energía y que cuenten con opciones de encendido, hibernación y apagado.
	
	

	5
	Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones de los Establecimientos de Sanidad de la Dirección de Sanidad
	
	



OTROS REQUISITOS HABILITANTES SEGÚN LINEAMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	EL OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en el aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo, se deberá mantener la calificación y las evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de verificación durante la ejecución del contrato.
	
	

	2
	EL OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución N° 0312 de 2019 “Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
	
	

	3
	· Diligenciar y presentar junto a la oferta el Anexo: FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO adjunto.
	
	




Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.








RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ____________________________________
NIT O C.C: _____________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________
C.C: ______________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________






























ANEXO N.º 2

VALORES ESTIMADOS

Los valores estimados son los precios techos que sirven como referencia para el diligenciamiento de la oferta económica mediante el porcentaje único de descuento solicitado en el anexo seguido a este; por lo tanto, el presente anexo es de carácter informativo.

MANTENIMEINTO PREVENTIVO CLINICA ESPCO DEVAL Y ESPRI FATIMA 
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD DE EQUIPOS 
	CANTIDAD VISITAS
	VALOR  UNITARIO ESTIMADO
	VALOR  TOTAL ESTIMADO

	1
	TENSIOMETRO 
	78
	1
	$ 26.558
	$ 2.071.524

	2
	BASCULA PARA SILLA DE RUEDAS 
	1
	1
	$ 56.308
	$ 56.308

	3
	BASCULA DE CONSULTORIO 
	55
	1
	$ 23.630
	$ 1.299.650

	4
	BASCULA PEDIATRICA 
	10
	1
	$ 27.430
	$ 274.300

	5
	EQUIPO DE ORGANOS PARED 
	63
	1
	$ 32.751
	$ 2.063.313

	6
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL 
	8
	1
	$ 26.777
	$ 214.216

	7
	ELECTROCARDIOGRAFO 
	3
	1
	$ 54.609
	$ 163.827

	8
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	35
	2
	$ 54.591
	$ 3.821.370

	9
	DOPPLER FETAL 
	9
	1
	$ 45.955
	$ 413.595

	10
	AGITADOR DE MAZZINI 
	3
	1
	$ 28.180
	$ 84.540

	11
	AGITADOR VORTEX 
	1
	1
	$ 28.105
	$ 28.105

	12
	ASPIRADOR DE SECRECIONES 
	10
	1
	$ 40.961
	$ 409.610

	13
	BAÑO MARIA 
	1
	1
	$ 33.881
	$ 33.881

	14
	BICICLETA ESTATICA 
	8
	1
	$ 67.324
	$ 538.592

	15
	CALENTADOR DE FLUIDOS 
	1
	1
	$ 45.548
	$ 45.548

	16
	CAMINADORA 
	3
	1
	$ 28.093
	$ 84.279

	17
	CARDIODESFIBRILADOR 
	6
	2
	$ 79.710
	$ 956.520

	18
	CABINA DE FLUJO LAMINAR 
	1
	1
	$ 107.603
	$ 107.603

	19
	CRANEOTOMO 
	1
	1
	$ 79.291
	$ 79.291

	20
	CUNA DE CALOR RADIANTE 
	2
	2
	$ 56.892
	$ 227.568

	21
	CUNA ELECTRICA 
	7
	1
	$ 53.155
	$ 372.085

	22
	CAMA ELECTRICA 
	36
	1
	$ 54.119
	$ 1.948.284

	23
	DESCONGELADOR DE PLASMA 
	1
	1
	$ 46.828
	$ 46.828

	24
	DESFIBRILADOR DEA
	3
	2
	$ 67.280
	$ 403.680

	25
	ELECTROCAUTERIO 
	1
	1
	$ 60.305
	$ 60.305

	26
	ELIPTICA 
	5
	1
	$ 64.701
	$ 323.505

	27
	ESCALADORA 
	2
	1
	$ 65.298
	$ 130.596

	28
	FOROPTER 
	2
	1
	$ 76.802
	$ 153.604

	29
	FLUJOMETRO
	17
	1
	$ 25.722
	$ 437.274

	30
	GRUA DE PISCINA 
	1
	1
	$ 67.543
	$ 67.543

	31
	INCUBADORA DE TRANSPORTE 
	1
	2
	$ 69.197
	$ 138.394

	32
	INCUBADORA BIOLOGICA 
	2
	1
	$ 47.873
	$ 95.746

	33
	INCUBADORA DE CULTIVOS 
	1
	1
	$ 32.229
	$ 32.229

	34
	LAMPARA AUXILIAR 
	16
	1
	$ 21.414
	$ 342.624

	35
	LAMPARA CIELITICA 
	3
	1
	$ 95.080
	$ 285.240

	36
	LARINGOSCOPIO 
	17
	1
	$ 22.699
	$ 385.883

	37
	LAVADORA ULTRASONICA 
	1
	1
	$ 38.896
	$ 38.896

	38
	MASAJEADOR TERAPEUTICO 
	7
	1
	$ 27.997
	$ 195.979

	39
	MESA DE BIPEDESTACION 
	1
	1
	$ 32.044
	$ 32.044

	40
	MICROSCOPIO DE LABORATORIO 
	5
	1
	$ 53.676
	$ 268.380

	41
	MONITOR FETAL 
	1
	2
	$ 66.877
	$ 133.754

	42
	MULTIGIMNASIO 
	1
	1
	$ 112.966
	$ 112.966

	43
	SISTEMA DE VACIO
	1
	1
	$ 2.286.154
	$ 2.286.154

	44
	RESECTOSCOPIO BIPOLAR
	1
	1
	$ 79.983
	$ 79.983

	45
	OXIMETRO PORTATIL 
	3
	1
	$ 39.251
	$ 117.753

	46
	PIANO CUENTA CELULAS 
	2
	1
	$ 33.291
	$ 66.582

	47
	RESTAURADOR MMII - MMSS 
	5
	1
	$ 47.522
	$ 237.610

	48
	SIERRA CORTA YESOS 
	1
	1
	$ 46.554
	$ 46.554

	49
	TANQUE DE REMOLINOS 
	2
	1
	$ 58.080
	$ 116.160

	50
	TENS 
	3
	1
	$ 46.636
	$ 139.908

	51
	TORNIQUETE 
	1
	1
	$ 64.397
	$ 64.397

	52
	TRACCION CERVICAL 
	1
	1
	$ 38.448
	$ 38.448

	53
	TRACCION LUMBAR 
	1
	1
	$ 39.932
	$ 39.932

	54
	UNIDAD DE PAQUETES CALIENTES 
	2
	1
	$ 45.882
	$ 91.764

	55
	TANQUE DE PARAFINA 
	2
	1
	$ 34.234
	$ 68.468

	56
	MESA DE CIRUGIA 
	3
	1
	$ 99.446
	$ 298.338

	57
	REGULADOR DE VACIO 
	31
	1
	$ 27.508
	$ 852.748

	58
	UNIDAD DE OPTOMETRIA 
	2
	1
	$ 82.008
	$ 164.016

	59
	RETINOSCOPIO BINOCULAR 
	1
	1
	$ 56.377
	$ 56.377

	60
	LAMPARA DE HENDIDURA 
	2
	1
	$ 64.192
	$ 128.384

	61
	PROYECTOR 
	2
	1
	$ 54.434
	$ 108.868

	62
	QUERATOMETRO 
	2
	1
	$ 77.508
	$ 155.016

	63
	LENSOMETRO 
	3
	1
	$ 80.117
	$ 240.351

	64
	ECOGRAFO MINDRAY 
	1
	1
	$ 80.171
	$ 80.171

	65
	AUTOCLAVE A VAPOR 
	2
	2
	$ 79.376
	$ 317.504

	66
	MESA PUENTE 
	39
	1
	$ 77.804
	$ 3.034.356

	67
	CARRO DE HISTORIAS CLINICAS 
	5
	1
	$ 26.743
	$ 133.715

	68
	CARRO DE MEDICAMENTOS 
	7
	1
	$ 27.395
	$ 191.765

	69
	CAMILLA DE TRANSPORTE 
	50
	1
	$ 51.478
	$ 2.573.900

	70
	CAMILLA PARA AMBULANCIA
	5
	1
	$ 74.747
	$ 373.735

	71
	UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA,  VELOCIDAD
	5
	1
	$ 102.186
	$ 510.930

	72
	CAVITRON O SCALER
	8
	1
	$ 45.813
	$ 366.504

	73
	LÁMPARA DE FOTOCURADO
	7
	1
	$ 39.583
	$ 277.081

	74
	EQUIPO PERIAPICAL RX
	1
	2
	$ 73.829
	$ 147.658

	75
	IMPRESORA RADIOGRÁFICA Y SCANER DENTAL
	1
	1
	$ 88.793
	$ 88.793

	76
	COMPRESOR DE AIRE SECO
	8
	1
	$ 108.447
	$ 867.576

	77
	DETECTOR Y ROTADOR DE CONDUCTO
	1
	1
	$ 83.754
	$ 83.754

	78
	NEUMOINSUFLADOR MARCA RICHARDWOLF
	1
	1
	$ 75.079
	$ 75.079

	79
	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA,  VELOCIDAD
	3
	1
	$ 81.700
	$ 245.100

	80
	UNIDAD OTORRINONARINGOLOGIA 
	1
	1
	$ 108.447
	$ 108.447

	81
	CARRO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE 
	3
	1
	$ 42.993
	$ 128.979

	82
	SILLA DE RUEDAS 
	3
	1
	$ 39.379
	$ 118.137

	83
	ELECTROESTIMULADOR
	6
	1
	$ 45.329
	$ 271.974

	84
	ULTRASONIDO
	3
	1
	$ 75.971
	$ 227.913

	85
	VENTILADOR DE TRANSPORTE
	3
	2
	$ 122.078
	$ 732.468

	86
	CENTRIFUGA 60 TUBOS 
	2
	1
	$ 83.754
	$ 167.508

	87
	DESHUMIFICADOR
	5
	1
	$ 92.385
	$ 461.925

	88
	SELLADORA
	1
	1
	$ 97.914
	$ 97.914

	89
	NEBULIZADOR
	3
	1
	$ 64.477
	$ 193.431

	90
	CABINA SONOAMORTIGUADA
	1
	1
	$ 264.959
	$ 264.959

	91
	UNIDAD DE TERAPIA LASER
	1
	1
	$ 125.000
	$ 125.000



MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ESPRIS (PALMIRA, BUGA, TULUA, ROLDANILLO Y BUENAVENTURA)

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD DE EQUIPOS 
	CANTIDAD VISITAS
	VALOR  UNITARIO ESTIMADO
	VALOR  TOTAL ESTIMADO

	1
	TENSIOMETRO 
	48
	1
	$ 32.616
	$ 1.565.568

	2
	BASCULA DE CONSULTORIO 
	33
	1
	$ 26.227
	$ 865.491

	3
	BASCULA PEDIATRICA 
	8
	1
	$ 30.502
	$ 244.016

	4
	EQUIPO DE ORGANOS PARED 
	63
	1
	$ 38.800
	$ 2.444.400

	5
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL 
	1
	1
	$ 32.823
	$ 32.823

	6
	ELECTROCARDIOGRAFO 
	5
	1
	$ 60.698
	$ 303.490

	7
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	8
	2
	$ 61.639
	$ 986.224

	8
	DOPPLER FETAL 
	9
	1
	$ 52.238
	$ 470.142

	9
	ASPIRADOR DE SECRECIONES 
	2
	1
	$ 46.911
	$ 93.822

	10
	CAMINADORA 
	1
	1
	$ 28.094
	$ 28.094

	11
	DESFIBRILADOR DEA
	5
	2
	$ 67.226
	$ 672.260

	12
	ELIPTICA 
	1
	1
	$ 70.651
	$ 70.651

	13
	INCUBADORA BIOLOGICA 
	3
	1
	$ 51.279
	$ 153.837

	14
	LAMPARA AUXILIAR 
	8
	1
	$ 27.011
	$ 216.088

	15
	LARINGOSCOPIO 
	1
	1
	$ 18.071
	$ 18.071

	16
	MASAJEADOR TERAPEUTICO 
	1
	1
	$ 47.600
	$ 47.600

	17
	MONITOR FETAL 
	1
	2
	$ 74.281
	$ 148.562

	18
	OXIMETRO PORTATIL 
	1
	1
	$ 52.883
	$ 52.883

	19
	AUTOCLAVE A VAPOR
	5
	1
	$ 93.474
	$ 467.370

	20
	CAMILLA DE TRANSPORTE 
	7
	1
	$ 95.200
	$ 666.400

	21
	UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA,  VELOCIDAD
	6
	1
	$ 107.871
	$ 647.226

	22
	CAVITRON O SCALER
	7
	1
	$ 46.064
	$ 322.448

	23
	LÁMPARA DE FOTOCURADO
	6
	1
	$ 39.379
	$ 236.274

	24
	COMPRESOR DE AIRE SECO
	5
	1
	$ 92.613
	$ 463.065

	25
	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA,  VELOCIDAD
	3
	1
	$ 154.700
	$ 464.100

	26
	ELECTROESTIMULADOR
	1
	1
	$ 83.300
	$ 83.300

	27
	ULTRASONIDO
	1
	1
	$ 159.044
	$ 159.044

	28
	DESHUMIFICADOR
	5
	1
	$ 133.650
	$ 668.250

	29
	SELLADORA
	2
	1
	$ 69.129
	$ 138.258

	30
	NEBULIZADOR
	9
	1
	$ 56.095
	$ 504.855



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	CANTIDAD VISITAS
	VALOR ESTIMADO 

	1
	BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER
	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO
	1
	$ 64.339

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA
	1
	$ 270.879

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO
	1
	$ 155.291

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO
	1
	$ 115.227

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA
	1
	$ 401.519

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO
	1
	$ 134.446

	
	
	CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS
	1
	$ 43.167

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE
	1
	$ 32.166

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS
	1
	$ 293.106

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA
	1
	$ 202.647

	2
	BASCULA DE PISO ANALOGA DE LA MARCA HEALTH O METER
	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.
	1
	$ 66.543

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.
	1
	$ 66.737

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.
	1
	$ 63.303

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.
	1
	$ 47.128

	
	
	CAMBIO E INSTALACION AGUJA.
	1
	$ 31.296

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTESINTERNOS
	1
	$ 27.701

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO
	1
	$ 155.854

	3
	BASCULA DE PISO DIGITAL MARCA SECA
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	1
	$ 108.328

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	1
	$ 452.619

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	1
	$ 710.585

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1
	$ 605.289

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	1
	$ 406.766

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	1
	$ 366.583

	4
	 PESA PAÑAL ANALOGA SIN MARCA
	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.
	1
	$ 351.625

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.
	1
	$ 283.595

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.
	1
	$ 342.093

	
	
	CAMBIO E INSTALACION AGUJA.
	1
	$ 134.261

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTESINTERNOS
	1
	$ 132.146

	5
	BALANZA PESA BEBE MARCA SECA DIGITAL
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	1
	$ 46.281

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE
	1
	$ 182.232

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	1
	$ 235.021

	
	
	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	1
	$ 75.930

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	1
	$ 507.645

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1
	$ 241.529

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	1
	$ 137.397

	
	
	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA
	1
	$ 72.314

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	1
	$ 59.291

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1
	$ 159.091

	6
	BASCULA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS
	1
	$ 141.414

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION
	1
	$ 353.352

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	1
	$ 546.806

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1
	$ 572.202

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	1
	$ 395.193

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	1
	$ 361.620

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1
	$ 540.340

	7
	BASCULA PESA BEBE ANALOGA SIN MARCA
	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.
	1
	$ 70.582

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.
	1
	$ 70.142

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.
	1
	$ 66.432

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.
	1
	$ 233.304

	
	
	CAMBIO E INSTALACION AGUJA.
	1
	$ 39.717

	
	
	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	1
	$ 93.302

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTESINTERNOS
	1
	$ 37.140

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO
	1
	$ 308.080

	8
	DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO.
	1
	$ 1.956.573

	
	
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS.
	1
	$ 1.956.573

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1
	$ 1.014.061

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA.
	1
	$ 432.569

	
	
	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.
	1
	$ 974.519

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.
	1
	$ 250.374

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.
	1
	$ 465.862

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.
	1
	$ 2.282.324

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.
	1
	$ 58.953

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.
	1
	$ 110.189

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.
	1
	$ 385.628

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.
	1
	$ 1.049.884

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.
	1
	$ 1.100.179

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.
	1
	$ 1.479.455

	
	
	CAMBIO E INSTALACIONPALAS INTERNAS.
	1
	$ 389.880

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS
	1
	$ 2.779.915

	9
	DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1
	$ 1.673.955

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	1
	$ 2.002.952

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO
	1
	$ 300.388

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA
	1
	$ 216.082

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA
	1
	$ 310.539

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS HEARTSINE
	1
	$ 1.629.973

	10
	ELECTROCARDIOGRAFO COMEN
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	1
	$ 817.303

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	1
	$ 870.580

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1
	$ 147.141

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1
	$ 2.394.648

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	1
	$ 782.948

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR
	1
	$ 273.089

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1
	$ 91.937

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	1
	$ 135.636

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG
	1
	$ 504.652

	
	
	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA
	1
	$ 861.167

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA
	1
	$ 667.679

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA
	1
	$ 229.081

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS
	1
	$ 201.119

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO
	1
	$ 467.605

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA
	1
	$ 216.146

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS
	1
	$ 202.657
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	ELECTROCARDIOGRAFO EDAN
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	1
	$ 817.303

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	1
	$ 870.580

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1
	$ 147.141

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1
	$ 2.394.648

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	1
	$ 782.948

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR
	1
	$ 273.089

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1
	$ 91.937

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	1
	$ 135.636

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG
	1
	$ 504.652

	
	
	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA
	1
	$ 861.167

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA
	1
	$ 667.679

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA
	1
	$ 229.081

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS
	1
	$ 201.119

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO
	1
	$ 467.605

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA
	1
	$ 216.146

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS
	1
	$ 202.657

	12
	ELECTROCARDIOGRA FO SCHILLER
	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE EKG
	1
	$ 433.885

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKG
	1
	$ 289.257

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TOUCH SCREEN
	1
	$ 644.693

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	1
	$ 361.571

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR
	1
	$ 253.100

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC
	1
	$ 122.934

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD
	1
	$ 1.157.026

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE IMPRESORA COMPLETA
	1
	$ 303.719

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS
	1
	$ 237.410

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE SUCCION
	1
	$ 108.471

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE PAPEL PARA IMPRESORA
	1
	$ 57.851

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA
	1
	$ 303.719

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA
	1
	$ 253.100

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR
	1
	$ 185.349

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DEL PULSADOR DE ENCENDIDO
	1
	$ 65.083

	13
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1
	$ 435.768

	
	
	CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO
	1
	$ 65.149

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO
	1
	$ 74.801

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE
	1
	$ 69.030

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO
	1
	$ 201.119

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO
	1
	$ 201.119

	
	
	CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO
	1
	$ 685.143

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO
	1
	$ 690.154

	14
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL Y DE PARED MARCA RIESTER
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1
	$ 556.774

	
	
	CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO
	1
	$ 65.149

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO
	1
	$ 94.715

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE
	1
	$ 111.712

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO
	1
	$ 201.119

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO
	1
	$ 201.085

	
	
	CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO
	1
	$ 685.143

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO
	1
	$ 688.764

	15
	EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES.
	1
	$ 98.483

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.
	1
	$ 1.056.921

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO.
	1
	$ 836.799

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO.
	1
	$ 841.398

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO.
	1
	$ 1.094.343

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 28.127

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO.
	1
	$ 879.182

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC
	1
	$ 554.828

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO
	1
	$ 201.119

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO
	1
	$ 201.118

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS
	1
	$ 30.973

	16
	LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO
	1
	$ 1.148.419

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE
	1
	$ 129.385

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
	1
	$ 201.119

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO
	1
	$ 241.574

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE
	1
	$ 241.532

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PORTABOMBILLO
	1
	$ 454.888

	17
	LARINGOSCOPIO STANDARD, STAINLESS,RUSH Y SIN MARCA
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4
	1
	$ 65.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO
	1
	$ 1.147.824

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE
	1
	$ 129.385

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
	1
	$ 201.119

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO
	1
	$ 241.573

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PORTABOMBILLO
	1
	$ 398.213

	18
	MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA MINDRAY
	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC
	1
	$ 1.310.314

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS
	1
	$ 602.864

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2
	1
	$ 518.917

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO
	1
	$ 773.646

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA
	1
	$ 1.882.219

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA
	1
	$ 783.004

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP
	1
	$ 1.703.632

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS
	1
	$ 817.037

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD 
	1
	$ 1.366.393

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA
	1
	$ 970.037

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN (si aplica)
	1
	$ 2.292.987

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA
	1
	$ 357.180

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL
	1
	$ 1.204.384

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE
	1
	$ 139.057

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC
	1
	$ 205.564

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSOR NIBP
	1
	$ 506.789

	
	
	CAMBIO E INTALACION DE CONECTOR NIBP
	1
	$ 268.610

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP
	1
	$ 172.711

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP
	1
	$ 451.979

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.
	1
	$ 557.872

	
	
	CAMBIO E INSTLACION PUERTOS DE CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS
	1
	$ 960.932

	
	
	CAMBIO E INSTALCION DE ALTAVOZ / PARLANTE
	1
	$ 628.742

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1
	$ 169.932

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA
	1
	$ 787.362

	19
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY
	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.
	1
	$ 253.159

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1
	$ 1.269.506

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.
	1
	$ 1.987.750

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.
	1
	$ 205.750

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO.
	1
	$ 159.128

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.
	1
	$ 135.636

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.
	1
	$ 880.763

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.
	1
	$ 847.194

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.
	1
	$ 68.666

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.
	1
	$ 905.317

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2
	1
	$ 333.967

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP
	1
	$ 190.124

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS
	1
	$ 407.610

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.
	1
	$ 180.685

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.
	1
	$ 22.237

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE
	1
	$ 53.977

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
	1
	$ 123.837

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA
	1
	$ 522.831

	
	
	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA
	1
	$ 589.485

	
	
	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA
	1
	$ 142.556

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE OONECTOR NIBP
	1
	$ 245.814

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP
	1
	$ 151.879

	
	
	CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA NIBP
	1
	$ 253.520
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	MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	1
	$ 1.846.032

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	1
	$ 1.563.603

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1
	$ 135.264

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP
	1
	$ 793.387

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1
	$ 2.502.238

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO
	1
	$ 1.275.661

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2
	1
	$ 296.327

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP
	1
	$ 280.473

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS
	1
	$ 403.358

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO
	1
	$ 70.150

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECIONADORA
	1
	$ 302.142

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR
	1
	$ 285.246

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	1
	$ 265.349

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1
	$ 89.988

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS
	1
	$ 857.397

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	1
	$ 1.157.546

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUIAS
	1
	$ 583.283

	
	
	CAMBIO DE INSTALACION DE CONECTOR ECG
	1
	$ 159.473

	
	
	CAMBIO E INTALACION DE CONECTOR NIBP
	1
	$ 104.996

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP
	1
	$ 284.617

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP
	1
	$ 139.144

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE
	1
	$ 607.272

	
	
	CAMBIO E INSTLACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2
	1
	$ 273.828
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	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN
	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	1
	$ 959.540

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD ECG
	1
	$ 1.004.075

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD NIBP
	1
	$ 925.889

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD SPO2
	1
	$ 772.764

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP
	1
	$ 373.950

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS
	1
	$ 395.018

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS
	1
	$ 395.018

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP
	1
	$ 192.230

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC
	1
	$ 96.100

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE
	1
	$ 73.298

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
	1
	$ 146.526

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	1
	$ 842.389

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ELECTROVALVULAS
	1
	$ 579.316

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES
	1
	$ 28.204

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD
	1
	$ 3.070.966

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE TEMPERATURA
	1
	$ 768.865

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2
	1
	$ 318.126

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA
	1
	$ 426.681

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA
	1
	$ 558.464

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA
	1
	$ 635.146

	22
	MONITOR MARCA HEAL FORCE
	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	1
	$ 959.952

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP
	1
	$ 330.071

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS
	1
	$ 378.386

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC
	1
	$ 75.181

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE
	1
	$ 94.748

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS
	1
	$ 1.148.759

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY
	1
	$ 1.259.822

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS
	1
	$ 836.578

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES
	1
	$ 28.204

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD
	1
	$ 2.340.402

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)
	1
	$ 812.564

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE
	1
	$ 147.527

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2
	1
	$ 330.721

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA
	1
	$ 516.766

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS
	1
	$ 1.838.125

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP
	1
	$ 171.045

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP
	1
	$ 122.886

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CUFF PARA NIBP
	1
	$ 308.052

	23
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL MEDITECH
	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.
	1
	$ 604.325

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1
	$ 1.355.333

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.
	1
	$ 1.974.893

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.
	1
	$ 349.029

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO.
	1
	$ 275.644

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.
	1
	$ 145.526

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.
	1
	$ 410.429

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.
	1
	$ 949.085

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.
	1
	$ 75.726

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.
	1
	$ 1.036.826

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2
	1
	$ 318.667

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP
	1
	$ 211.081

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS
	1
	$ 395.660

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS
	1
	$ 378.386

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.
	1
	$ 154.479

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.
	1
	$ 28.204

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE
	1
	$ 74.603

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO
	1
	$ 146.380

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE TEMPERATURA
	1
	$ 373.286

	
	
	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA
	1
	$ 1.135.309

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE OONECTOR NIBP
	1
	$ 202.065

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP
	1
	$ 251.821

	
	
	CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA NIBP
	1
	$ 174.819

	24
	MONITOR FETAL MARCA EDAN Y PHILIPS
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	1
	$ 1.538.982

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	1
	$ 1.079.007

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1
	$ 102.475

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1
	$ 2.216.429

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	1
	$ 669.497

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR
	1
	$ 160.075

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1
	$ 28.204

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO
	1
	$ 209.438

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES
	1
	$ 2.021.494

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO
	1
	$ 2.021.494

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS
	1
	$ 378.386

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	1
	$ 115.937

	
	
	CABMIO E INSTALACIÓN IMPRESORA COMPLETA
	1
	$ 1.282.929

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA
	1
	$ 1.044.715

	25
	NEGATOSCOPIO SIN MARCA
	CAMBIO E INSTALACION STARTER
	1
	$ 38.486

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BALASTROS
	1
	$ 125.854

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO
	1
	$ 34.289

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
	1
	$ 19.964

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBO OBOMBILLO
	1
	$ 84.612

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKETS
	1
	$ 41.012

	26
	OTOSCOPIO   MARCA WELCH ALLYN
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1
	$ 577.836

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONOS
	1
	$ 83.986

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE OTOSCOPIO
	1
	$ 455.164

	
	
	CAMBIO E INSTALACION LUPA DE OTOSCOPIO
	1
	$ 140.009

	27
	PULSIOXIMETRO  DIGITAL (CHOICEMMED,FINGERTIP Y SIN MARCA)
	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA
	1
	$ 8.059

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE
	1
	$ 28.205

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS
	1
	$ 24.176

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	1
	$ 188.017

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2
	1
	$ 797.807

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR
	1
	$ 177.290

	
	
	CAMBIO E INSTALAICON DEL CARGADOR
	1
	$ 282.053

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR
	1
	$ 298.170

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA
	1
	$ 273.994

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES
	1
	$ 178.902

	28
	PULSOXIMETRO MARCA EDAN
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD DE SPO2.
	1
	$ 622.050

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1
	$ 100.339

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR
	1
	$ 359.739

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	1
	$ 76.002

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCASA.
	1
	$ 711.386

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1
	$ 313.209

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA.
	1
	$ 288.829

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.
	1
	$ 210.410

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA SENSOR.
	1
	$ 132.443

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACIÓN SEGÚN REFERENCIA.
	1
	$ 302.709

	29
	PULSIOXIMETRO  DIGITAL (CHOICEMMED,FINGERTIP Y SIN MARCA)
	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA
	1
	$ 8.059

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE
	1
	$ 28.205

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS
	1
	$ 24.176

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA
	1
	$ 188.017

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2
	1
	$ 797.807

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR
	1
	$ 177.290

	
	
	CAMBIO E INSTALAICON DEL CARGADOR
	1
	$ 282.053

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR
	1
	$ 298.170

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA
	1
	$ 273.994

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES
	1
	$ 178.902

	30
	REGULADOR DE VACIO MARCA CHEMETRON- PRECISION MEDICAL
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1
	$ 286.280

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	1
	$ 211.880

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA
	1
	$ 142.279

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RESORTE
	1
	$ 49.964

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA
	1
	$ 122.934

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE
	1
	$ 60.021

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CONEXIÓN RAPIDA PARED
	1
	$ 168.492

	31
	SUCCIONADOR MARCA THOMAS
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	1
	$ 163.136

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	1
	$ 1.244.925

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	1
	$ 249.117

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	1
	$ 134.612

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	1
	$ 167.218

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1
	$ 48.795

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
	1
	$ 283.872

	
	
	CAMBIO E INTALACION PERILLA REGULADA
	1
	$ 162.205

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	1
	$ 63.435

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BASE
	1
	$ 223.528

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	1
	$ 252.120

	32
	SUCCIONADOR MARCA DEVILBISS
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	1
	$ 178.534

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	1
	$ 1.147.380

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	1
	$ 259.382

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	1
	$ 134.612

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	1
	$ 170.914

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1
	$ 45.056

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
	1
	$ 283.872

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	1
	$ 109.506

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	1
	$ 251.707

	33
	SUCCIONADOR MARCA SPARMAX
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	1
	$ 163.681

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	1
	$ 1.244.925

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	1
	$ 251.989

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	1
	$ 130.915

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	1
	$ 170.914

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1
	$ 45.056

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
	1
	$ 283.872

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	1
	$ 63.023

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	1
	$ 252.120

	34
	SUCCIONADOR MARCA PHLEGM SUCTION UNIT
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	1
	$ 163.681

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	1
	$ 1.244.925

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	1
	$ 251.989

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	1
	$ 130.915

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	1
	$ 170.914

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1
	$ 45.056

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
	1
	$ 283.872

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	1
	$ 62.891

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	1
	$ 251.707

	35
	 SUCCIONADOR MARCA MADELAI
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO
	1
	$ 148.244

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	1
	$ 1.048.555

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PISTONES
	1
	$ 212.604

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	1
	$ 108.471

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION
	1
	$ 163.850

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1
	$ 36.157

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON
	1
	$ 238.637

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA
	1
	$ 241.760

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS
	1
	$ 52.066

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VASO
	1
	$ 211.880

	36
	TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O  TYCOS
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA
	1
	$ 64.494

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO
	1
	$ 31.041

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
	1
	$ 112.614

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS
	1
	$ 62.917

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA
	1
	$ 46.268

	37
	TENSIOMETRO MARCA PRESTIGE
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
	1
	$ 94.008

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA
	1
	$ 59.634

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ACRILICO DE MANOMETRO
	1
	$ 31.429

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS
	1
	$ 58.022

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA
	1
	$ 64.535

	38
	TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA
	1
	$ 69.356

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO
	1
	$ 65.163

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
	1
	$ 367.299

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS
	1
	$ 65.288

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA
	1
	$ 48.804

	39
	TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOKANG
	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO
	1
	$ 144.628

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL
	1
	$ 64.469

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE PERA
	1
	$ 42.711

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA
	1
	$ 53.993

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO
	1
	$ 48.352

	40
	 TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, SPHYGNOMANOMETER)
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO
	1
	$ 209.806

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO
	1
	$ 58.239

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS
	1
	$ 50.556

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS
	1
	$ 48.450

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA
	1
	$ 38.327

	41
	VENTILADOR MARCA ACUTRONIC
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO.
	1
	$ 1.281.327

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO.
	1
	$ 425.497

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE
	1
	$ 947.698

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO
	1
	$ 1.241.033

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO
	1
	$ 2.135.545

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1
	$ 3.011.211

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	1
	$ 1.915.602

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ECG, NIBP, SPO2, TEMP
	1
	$ 1.281.327

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES
	1
	$ 483.520

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL TFT
	1
	$ 3.044.561

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROLES
	1
	$ 1.465.965

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS
	1
	$ 402.933

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES
	1
	$ 311.093

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES O2
	1
	$ 967.039

	
	
	CAMBIO E INSTALACION NEUMATICO
	1
	$ 1.853.492

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPIRATORIA
	1
	$ 1.450.559

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VALVULA ESPIRATORIA
	1
	$ 1.450.559

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TECLADO.
	1
	$ 2.844.707

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD.
	1
	$ 1.544.039

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA
	1
	$ 1.498.911

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE MEMBRANA EXALATORIA
	1
	$ 805.866

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUJO
	1
	$ 967.039

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO
	1
	$ 2.135.545

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HFO CON T
	1
	$ 725.279

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2
	1
	$ 1.281.327

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE
	1
	$ 1.281.327

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PEEP.
	1
	$ 1.660.084

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TRASDUCTOR DE PRESION.
	1
	$ 709.968

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TRAMPA DE AGUA EN MANGUERA DE AIRE
	1
	$ 1.047.626

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZO PORTA CIRCUITO
	1
	$ 573.777

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CARRO DE TRANSPORTE
	1
	$ 1.893.785

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS AIRE-OXIGENO
	1
	$ 568.941

	
	
	CAMBIO E INSTLACION DE ACOPLES PARA MANGUERAS
	1
	$ 87.839

	
	
	CAMBIO E INSTLACION CONEXIÓN DE SENSOR DE CO2
	1
	$ 725.279

	
	
	CAMBIO E INSTLACION FUSIBLES
	1
	$ 96.704

	
	
	CAMBIO E INSTLACION CABLE AC
	1
	$ 140.221

	
	
	CAMBIO E INSTLACION VENTILADOR
	1
	$ 1.853.492

	
	
	CAMBIO E INSTLACION ADAPTADOR EN T8
	1
	$ 282.053

	
	
	CAMBIO E INSTLACION VALVULAS
	1
	$ 1.571.438

	42
	CAMA MARCA MERIVARA-LOS PINOS LOS PINOS
	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENDELENBURG.
	1
	$ 8.007.431

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CORDON DE PODER SELLADO.
	1
	$ 1.030.397

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO MANUAL.
	1
	$ 1.666.960

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE DE ALTURA.
	1
	$ 2.526.559

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCIÓN PIECEROS.
	1
	$ 1.498.531

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCIÓN CABECERO.
	1
	$ 1.498.531

	
	
	CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING.
	1
	$ 903.829

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DIRECCIÓN DE 12,5 cm - 125 mm.
	1
	$ 414.683

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SET DE BATERIAS.
	1
	$ 1.010.129

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1
	$ 149.414

	43
	CAMA CUNA, MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA RIWOPLAN-LOS PINOS
	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS
	1
	$ 472.080

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS
	1
	$ 685.143

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARANDAS A CAJA DE TARJETA ELECTRONICA
	1
	$ 1.869.315

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS
	1
	$ 605.417

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SISTEMAS MECANICOS DE MOVIEMIENTOS
	1
	$ 1.293.394

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA
	1
	$ 1.329.139

	
	
	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	1
	$ 305.862

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ACEITE
	1
	$ 324.249

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO
	1
	$ 1.798.259

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROL 
	1
	$ 54.711

	
	
	CAMBIO E INTALACION DE FUSIBLES
	1
	$ 39.928

	44
	CAMILLAS DE LA MARCA HILL ROM-LOS PINOS
	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS
	1
	$ 718.664

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FRENOS
	1
	$ 245.868

	
	
	CAMBIO E INSTALACION LLANTAS
	1
	$ 192.394

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN
	1
	$ 632.026

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PEDALES
	1
	$ 1.450.559

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS
	1
	$ 1.047.626

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TORNILLERIA
	1
	$ 644.693

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES
	1
	$ 1.128.212

	45
	LÁMPARA CIELITICA MARCA ILUMITEC
	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS.
	1
	$ 1.215.246

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.
	1
	$ 1.724.553

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES
	1
	$ 2.309.612

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.
	1
	$ 3.826.251

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.
	1
	$ 709.968

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.
	1
	$ 813.925

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.
	1
	$ 2.049.317

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.
	1
	$ 423.885

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.
	1
	$ 22.417

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES
	1
	$ 1.081.472

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1
	$ 540.703

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL
	1
	$ 1.660.084

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS
	1
	$ 521.568

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL
	1
	$ 2.739.944

	
	
	CAMBIO E INSTALAICON ACRILICOS SATELITES
	1
	$ 1.619.789

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SATELITES
	1
	$ 1.923.392

	46
	LAMPARAS PIELITICAS MARCA HERAUS
	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO
	1
	$ 2.354.303

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1
	$ 2.389.266

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ARCILICO
	1
	$ 661.982

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS
	1
	$ 757.596

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC
	1
	$ 148.511

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL
	1
	$ 1.730.234

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS CON FRENOS (UNIDAD)
	1
	$ 239.093

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA AC
	1
	$ 162.740

	
	
	CAMBIO E INSTLACIÓN BOMBILLERIA
	1
	$ 698.250

	47
	MESA DE CIRUGIA MARCA MAQUET
	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZEROCOMPLETO
	1
	$ 2.688.239

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)
	1
	$ 364.506

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.
	1
	$ 597.816

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)
	1
	$ 3.537.924

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS
	1
	$ 1.125.687

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS
	1
	$ 1.054.952

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE
	1
	$ 268.340

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)
	1
	$ 2.526.971

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE
	1
	$ 1.094.755

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	1
	$ 1.210.872

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE
	1
	$ 810.857

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN
	1
	$ 858.774

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO
	1
	$ 2.021.082

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA
	1
	$ 3.826.202

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO
	1
	$ 2.863.717

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS
	1
	$ 991.347

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS
	1
	$ 1.197.118

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA
	1
	$ 1.086.699

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE
	1
	$ 822.302

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA
	1
	$ 602.002

	48
	MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO-DESTRADE
	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO
	1
	$ 2.688.239

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)
	1
	$ 364.506

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.
	1
	$ 597.816

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)
	1
	$ 3.537.924

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS
	1
	$ 1.125.687

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS
	1
	$ 1.054.952

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE
	1
	$ 268.340

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)
	1
	$ 2.526.971

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE
	1
	$ 1.094.755

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	1
	$ 1.210.872

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE
	1
	$ 810.857

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN
	1
	$ 858.774

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO
	1
	$ 2.021.082

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA
	1
	$ 3.826.202

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO
	1
	$ 2.863.717

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS
	1
	$ 991.347

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE
	1
	$ 357.630

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS
	1
	$ 1.278.113

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA
	1
	$ 602.002

	49
	MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI
	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO
	1
	$ 2.688.239

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)
	1
	$ 364.506

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.
	1
	$ 709.161

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)
	1
	$ 3.261.031

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS
	1
	$ 1.125.687

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS
	1
	$ 1.045.689

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE
	1
	$ 266.051

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)
	1
	$ 2.526.971

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE
	1
	$ 1.094.755

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	1
	$ 989.770

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE
	1
	$ 440.148

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN
	1
	$ 791.494

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO
	1
	$ 2.022.319

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA
	1
	$ 3.826.202

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO
	1
	$ 2.864.130

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE
	1
	$ 556.005

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS
	1
	$ 991.759

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS
	1
	$ 1.197.118

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA
	1
	$ 896.889

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA
	1
	$ 602.827

	50
	MESA DE CIRUGÍA MARCA MINDRAY-BARRFAB
	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZEROCOMPLETO
	1
	$ 2.688.239

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.
	1
	$ 449.850

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)
	1
	$ 553.526

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)
	1
	$ 3.538.337

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS
	1
	$ 1.125.687

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS
	1
	$ 1.068.973

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA
	1
	$ 2.735.494

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)
	1
	$ 1.348.306

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE
	1
	$ 1.279.635

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE
	1
	$ 1.187.860

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA
	1
	$ 696.987

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO
	1
	$ 1.282.146

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE
	1
	$ 521.668

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE
	1
	$ 1.164.347

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN
	1
	$ 926.054

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO
	1
	$ 2.864.130

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS
	1
	$ 991.759

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS
	1
	$ 1.197.118

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MULTITOMA ELECTRICA GRADO MEDICO 
	1
	$ 305.588

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA
	1
	$ 1.192.907

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA
	1
	$ 602.002

	51
	FOROPTER MARCA BURTON
	CAMBIO E INSTALACION LENTES AUXILIARES
	1
	$ 1.007.936

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE LENTES AUXILIARES
	1
	$ 1.869.727

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DIASPORÁMETRO
	1
	$ 757.596

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANDO DE POTENCIA DE CILINDRO
	1
	$ 605.830

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANDO DEL EJE DEL CILINDRO
	1
	$ 459.873

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONVERGENCIA
	1
	$ 510.462

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CILINDRO CRUZADO
	1
	$ 403.831

	52
	LAMPARA DE HENDIDURA MARCA HAAG STREIT-REICHERT INC
	CAMBIO E INSTALACION DIMER
	1
	$ 277.208

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR
	1
	$ 910.960

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1
	$ 126.420

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR
	1
	$ 403.886

	
	
	CAMBIO E INSTALACION LENTES
	1
	$ 227.418

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACIÓN
	1
	$ 1.453.588

	
	
	CAMBIO E INSTALACION JOYSTICK DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO
	1
	$ 933.487

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC
	1
	$ 148.511

	53
	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO WELCH ALLYN-KEELER
	CAMBIO E INSTALACION ADAPATADOR DE VOLTAJE.
	1
	$ 1.075.238

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL.
	1
	$ 141.027

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA.
	1
	$ 173.273

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO.
	1
	$ 173.585

	
	
	CAMBIO E INSTALACION OCULAR.
	1
	$ 470.042

	
	
	CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA.
	1
	$ 286.946

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS.
	1
	$ 352.817

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 297.211

	54
	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEELER
	CAMBIO E INSTALACION ADAPATADOR DE VOLTAJE.
	1
	$ 1.863.084

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL.
	1
	$ 164.143

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA.
	1
	$ 96.620

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO.
	1
	$ 791.016

	
	
	CAMBIO E INSTALACION OCULAR.
	1
	$ 745.722

	
	
	CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA.
	1
	$ 206.039

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS.
	1
	$ 324.850

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REOSTATO.
	1
	$ 328.654

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1
	$ 137.315

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 127.132

	55
	PROYECTOR MARCA CARL ZEISS-REICHERT INC
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 63.678

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO.
	1
	$ 382.542

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROL.
	1
	$ 311.604

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO ROJO.
	1
	$ 154.752

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE.
	1
	$ 154.752

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLO
	1
	$ 220.558

	
	
	CAMBIO E INSTLACIÓN CABLE AC
	1
	$ 129.442

	56
	QUERATOMETRO MARCA TOPCON-HUVITZ CO LTD
	CAMBIO E INSTALACION OCULARES
	1
	$ 1.010.541

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES
	1
	$ 858.774

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES
	1
	$ 833.274

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO
	1
	$ 596.042

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARBILLA
	1
	$ 553.357

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO
	1
	$ 545.453

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1
	$ 140.316

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACIÓN DEL EJE DE ASTIGMATISMO
	1
	$ 528.644

	
	
	CAMBIO E INSTALACION OCLUSOR.
	1
	$ 430.572

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MIRAS.
	1
	$ 358.640

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
	1
	$ 256.789

	57
	LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA KRAMER-WELCHALLYN
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC
	1
	$ 106.993

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR
	1
	$ 78.569

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
	1
	$ 70.342

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA
	1
	$ 343.907

	58
	SERVOCUNA MARCA MEDIX-MATRIX-R
	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE
	1
	$ 122.447

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1
	$ 1.924.147

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS
	1
	$ 1.219.681

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FRENOS
	1
	$ 289.291

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES O MEMBRANAS)
	1
	$ 1.986.272

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA
	1
	$ 375.281

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS LATERALES, CABEZA Y PIES
	1
	$ 1.021.227

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS
	1
	$ 233.855

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC
	1
	$ 149.827

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE PIEL
	1
	$ 505.064

	59
	LAVADORA MARCA BIOSONIC-CRISTOFOLI Y SOLTEC
	CAMBIO E INSTALACION TAPA DEL TANQUE
	1
	$ 1.147.972

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CESTAS
	1
	$ 440.003

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE POSICIONADOR PARA VASOS
	1
	$ 816.912

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SEPARADORES PARA CESTA
	1
	$ 606.464

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1
	$ 995.043

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TUBO
	1
	$ 618.905

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PARA EL BAÑO
	1
	$ 869.449

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1
	$ 126.420

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC
	1
	$ 112.810

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1
	$ 57.851

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR
	1
	$ 760.271

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRÓNICAS
	1
	$ 169.215

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE ACERO INOXIDABLE
	1
	$ 1.047.626

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCASA
	1
	$ 986.509

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	1
	$ 730.621

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE ULTRASONIDO
	1
	$ 464.179

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PLACA Y ENFRIADOR
	1
	$ 789.749

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
	1
	$ 739.774

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA
	1
	$ 456.926

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO
	1
	$ 260.121

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PIEZO ELECTRICO
	1
	$ 795.390

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1
	$ 603.527

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOBINA
	1
	$ 976.922

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR
	1
	$ 958.090

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SELECTOR GIRATORIO
	1
	$ 617.132

	60
	CAVITRON MARCA FROGENT- DENTSPLY
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 48.223

	
	
	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR.
	1
	$ 991.980

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO.
	1
	$ 198.546

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA.
	1
	$ 257.433

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA.
	1
	$ 388.932

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA.
	1
	$ 104.174

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO.
	1
	$ 403.364

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.
	1
	$ 1.151.298

	
	
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS.
	1
	$ 237.706

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION
	1
	$ 459.708

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD)
	1
	$ 167.088

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA
	1
	$ 84.090

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR
	1
	$ 169.668

	61
	CAVITRON MARCA NSK-BEYES-WOODPECKER
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 59.526

	
	
	CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR.
	1
	$ 981.505

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO.
	1
	$ 202.340

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA.
	1
	$ 257.503

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA.
	1
	$ 371.059

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA.
	1
	$ 111.786

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO.
	1
	$ 408.994

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.
	1
	$ 1.100.159

	
	
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS.
	1
	$ 376.645

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION
	1
	$ 572.191

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD)
	1
	$ 167.523

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA
	1
	$ 84.815

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR
	1
	$ 1.126.454

	62
	MICROSCOPIO MARCA TENSO-LW SCIENTIFIC
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.
	1
	$ 1.007.620

	
	
	CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.
	1
	$ 1.684.610

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.
	1
	$ 429.199

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.
	1
	$ 306.426

	
	
	CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.
	1
	$ 263.534

	
	
	CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.
	1
	$ 2.427.280

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.
	1
	$ 47.454

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.
	1
	$ 143.517

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.
	1
	$ 531.665

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.
	1
	$ 153.128

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO
	1
	$ 421.687

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MACROMETRO
	1
	$ 656.603

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.
	1
	$ 244.592

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1
	$ 87.363

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
	1
	$ 207.253

	
	
	CAMBIO E INTALACIÓN CABLE ALIMENTACIÓN A.C
	1
	$ 135.264

	
	
	CAMBIO E INTALACIÓN CAUCHOS DE SOPORTE (UNIDAD)
	1
	$ 193.340

	63
	LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS-WOODPECKER
	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA.
	1
	$ 261.676

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR.
	1
	$ 333.561

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO.
	1
	$ 150.942

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE.
	1
	$ 278.805

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN.
	1
	$ 108.670

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 54.456

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR.
	1
	$ 372.944

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA.
	1
	$ 271.645

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO.
	1
	$ 366.401

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO.
	1
	$ 743.794

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO.
	1
	$ 171.165

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1
	$ 100.339

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO
	1
	$ 420.820

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA
	1
	$ 111.870

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL
	1
	$ 276.737

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA
	1
	$ 1.685.933

	64
	MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK
	CAMBIO E INSTALACION PIÑONES.
	1
	$ 123.293

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS.
	1
	$ 160.498

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS.
	1
	$ 65.776

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO INFERIOR
	1
	$ 199.091

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO SUPERIOR
	1
	$ 167.840

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS
	1
	$ 90.565

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA
	1
	$ 121.464

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN
	1
	$ 142.928

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPAS
	1
	$ 221.056

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD)
	1
	$ 59.892

	65
	CONTRAANGULO MARCA NSK
	CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA
	1
	$ 665.677

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGÚN REFERENCIA
	1
	$ 500.873

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA
	1
	$ 112.894

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD)
	1
	$ 100.339

	66
	PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA ODONTOLOGICOS DE LA MARCA MEDIDENTAL-NSK
	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI
	1
	$ 176.443

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON.
	1
	$ 408.376

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGÚN REFERENCIA.
	1
	$ 170.522

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTÁNDAR O MINI.
	1
	$ 747.076

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y AGUA.
	1
	$ 149.085

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA.
	1
	$ 164.390

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA.
	1
	$ 133.826

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA
	1
	$ 84.176

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA.
	1
	$ 153.930

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR NSK.
	1
	$ 505.064

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA.
	1
	$ 206.037

	
	
	CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS W&H.
	1
	$ 95.886

	
	
	CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTÁNDAR Y MINI.
	1
	$ 131.703

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS
	1
	$ 465.500

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TURBINA
	1
	$ 264.927
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	UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA BELMONT
	CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI
	1
	$ 353.298

	
	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER
	1
	$ 113.268

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN
	1
	$ 136.054

	
	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL
	1
	$ 413.953

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN
	1
	$ 184.413

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR
	1
	$ 302.709

	
	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA
	1
	$ 245.140

	
	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN
	1
	$ 121.640

	
	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS
	1
	$ 113.858

	
	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR
	1
	$ 224.790

	
	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO
	1
	$ 101.818

	
	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR
	1
	$ 196.464

	
	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO
	1
	$ 246.932

	
	
	CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON
	1
	$ 659.582

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS
	1
	$ 839.993

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH
	1
	$ 485.271

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO
	1
	$ 166.364

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS
	1
	$ 91.760

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR
	1
	$ 1.229.635

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD
	1
	$ 331.845

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS
	1
	$ 148.315

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS
	1
	$ 52.034

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES
	1
	$ 91.747

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA
	1
	$ 86.512

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA
	1
	$ 232.903

	
	
	CAMBIO E INSTLACION EQUIPO ODONTOLOGICO
	1
	$ 6.318.033

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR
	1
	$ 94.287

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO
	1
	$ 176.443
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	ELIPTICA MARCA STAR TRACK-PRECOR Y PROTEUS SPORT
	CAMBIO E INSTALACION CALA PIES (PEDALES)
	1
	$ 282.053

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ·  CORREA DENTADA
	1
	$ 130.165

	
	
	CAMBIO E INSTALACION *SENSORES
	1
	$ 433.885

	
	
	CAMBIO E INSTALACION *DISPLAY DE VISUALIZACION
	1
	$ 330.122

	
	
	CAMBIO E INSTALACION *SOPORTES DE CAUCHO
	1
	$ 185.349

	
	
	CAMBIO E INSTALACION *MAIN BOARD
	1
	$ 681.347

	
	
	CAMBIO E INSTALACION *BOTONES Y MEMBRANA DE PODER
	1
	$ 1.128.212

	
	
	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE RUEDAS
	1
	$ 1.208.799

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA
	1
	$ 867.770
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	BICICLETA ESTATICA RECLINADA STARC TRACK-PRECO, CIRCLE, CARDIO KIDS Y SCHWINN
	CAMBIO E INSTALACION DEL MARCO DE LA BICICLETA
	1
	$ 1.047.626

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL FRONTAL
	1
	$ 644.693

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS
	1
	$ 289.257

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL ASIENTO
	1
	$ 112.821

	
	
	CAMBIO E INSTALACON DE TORNILLO CABEZA REDONDA M816
	1
	$ 185.349

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CRUZ EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRONCACONICA TOCANDO ST4.29.5
	1
	$ 48.352

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE FIJACION DE CABEZA HUECA CON LA TAZA PUNTO M840
	1
	$ 48.352

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA PLANA
	1
	$ 48.352

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR
	1
	$ 564.106

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE COAXIAL QUE COMUNICA LA PANTALLA CON LA BICICLETA
	1
	$ 314.288

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL
	1
	$ 193.408

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CORREA DE PEDAL
	1
	$ 104.763

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BIELAS DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO
	1
	$ 64.469

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS
	1
	$ 166.323

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE LA BICICLETA
	1
	$ 362.640

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLIN
	1
	$ 419.422

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR
	1
	$ 2.458.681

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY
	1
	$ 486.299

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE LA MEMBRANA
	1
	$ 3.326.451

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO NUMERICO
	1
	$ 4.121.907
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	CAMINADORA/TROTADORA STARC TRACK-PRECOR Y KIDS BIG FOOT
	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC
	1
	$ 96.704

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR
	1
	$ 1.611.732

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC
	1
	$ 96.704

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BANDA
	1
	$ 725.279

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY
	1
	$ 289.257

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL
	1
	$ 241.760

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO
	1
	$ 96.704

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR
	1
	$ 57.851

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL
	1
	$ 483.520

	
	
	CAMBIO E INSTALACON DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA
	1
	$ 725.279

	
	
	CAMBIO E INSTALACON DEL CABLEADO DE CONEXIÓN
	1
	$ 402.933

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA
	1
	$ 241.760

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA
	1
	$ 402.933

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD
	1
	$ 64.469

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL
	1
	$ 24.176

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650
	1
	$ 40.293

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE TONRILLO CABEZA HEXAGONAL M10140
	1
	$ 40.293

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625
	1
	$ 40.293

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6
	1
	$ 40.293

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA
	1
	$ 145.056

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN
	1
	$ 40.293

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10
	1
	$ 40.293

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS
	1
	$ 386.816

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825
	1
	$ 40.293
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	TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH
	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.
	1
	$ 377.825

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.
	1
	$ 293.214

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PILOTO DE ENCENDIDO.
	1
	$ 127.334

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PUERTA.
	1
	$ 365.331

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANIJA.
	1
	$ 145.452

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1
	$ 100.339
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	PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA
	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA
	1
	$ 333.554

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO
	1
	$ 201.969

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH
	1
	$ 61.428

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH
	1
	$ 61.428

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE
	1
	$ 125.556

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RECEPTACULO CABLE AC
	1
	$ 93.029

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR
	1
	$ 143.631

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE
	1
	$ 227.032

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA
	1
	$ 142.928

	
	
	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
	1
	$ 312.055

	
	
	REGLETA ELECTRONICA
	1
	$ 206.432

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LUMINICOS
	1
	$ 90.620

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE DESAGUA
	1
	$ 115.775

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA
	1
	$ 211.886

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTAPAQUETES
	1
	$ 227.032

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR
	1
	$ 100.339

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO INTERNO
	1
	$ 108.670

	
	
	CAMBIO E INSTLACION DE INTERRUPTOR ONOFF
	1
	$ 83.986

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO
	1
	$ 125.854

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA
	1
	$ 97.472

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA
	1
	$ 125.854
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	PAQUETES FRIOS MARCA CHATTANOOGA
	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN.
	1
	$ 177.627

	
	
	CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN.
	1
	$ 476.237

	
	
	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR.
	1
	$ 959.952

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1
	$ 100.339

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ESPUMA AISLADORA DE FRIO
	1
	$ 227.362

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE
	1
	$ 120.912

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE
	1
	$ 238.307

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA
	1
	$ 125.854
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	TENS MARCA GRAFCO-CHATTANOOGA
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1
	$ 326.063

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
	1
	$ 248.759

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES Y PERILLAS)
	1
	$ 267.844

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REGULADORES DE POTENCIA
	1
	$ 141.578

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	1
	$ 211.735

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN DE ON/OFF
	1
	$ 56.375

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS
	1
	$ 210.260

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CARGADOR + BATERIA 9V RECARGABLE
	1
	$ 313.621

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA 9V
	1
	$ 70.577

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ELECTRODOS
	1
	$ 187.199

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS DE CARBÓN DE 2,5 MM
	1
	$ 243.693

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS DE CARBÓN DE 5.O MM. PARA TENS
	1
	$ 242.332
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	TORNIQUETE NEUMATICO MARCA VBM
	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE PRESION
	1
	$ 96.164

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS
	1
	$ 72.730

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BRAZALETES
	1
	$ 62.529

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH
	1
	$ 49.682

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC
	1
	$ 53.771

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONECTORES PARA MANGUERAS
	1
	$ 35.260
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	ELECTROESTIMULADOR MARCA GRAFO
	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.
	1
	$ 1.431.218

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.
	1
	$ 1.274.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 130.165

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.
	1
	$ 2.932.339

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1
	$ 1.033.659

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1
	$ 115.787

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS
	1
	$ 218.715

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES
	1
	$ 73.208

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PRESETS
	1
	$ 201.466

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLAS
	1
	$ 136.997

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PUERTO DE ALIMENTACIÓN (AC-DC)
	1
	$ 94.790
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	ULTRASONIDO MARCA CHATTANOOGA
	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.
	1
	$ 1.668.115

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.
	1
	$ 1.654.152

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 62.383

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.
	1
	$ 3.206.329

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1
	$ 931.970

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1
	$ 100.752

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS
	1
	$ 237.506

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PUERTO DE ALIMENTACIÓN (AC-DC)
	1
	$ 92.289
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	AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAB- HELMER
	CAMBIO E INSTALACION CORREA.
	1
	$ 208.126

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.
	1
	$ 315.514

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 49.859

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.
	1
	$ 914.269

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACIÓN.
	1
	$ 276.383

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.
	1
	$ 545.409

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DC
	1
	$ 86.512

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN COPA AGITACIÓN
	1
	$ 99.821

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE POTENCIOMETRO
	1
	$ 74.736
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	AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR
	CAMBIO E INSTALACION CORREA.
	1
	$ 208.126

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.
	1
	$ 300.210

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 49.859

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.
	1
	$ 655.795

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACIÓN.
	1
	$ 276.383

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.
	1
	$ 545.409

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DC
	1
	$ 86.512

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN COPA AGITACIÓN
	1
	$ 99.821

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE POTENCIOMETRO
	1
	$ 74.736
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	AGITADOR VORTEX MARCA BOECO
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1
	$ 67.034

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.
	1
	$ 266.099

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR.
	1
	$ 923.607

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN.
	1
	$ 79.384

	
	
	CAMBIO E INSTALACION COPA DE AGITACIÓN.
	1
	$ 99.821

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.
	1
	$ 547.471
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	BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1
	$ 648.274

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMEBRANA.
	1
	$ 1.015.167

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PLATILLO.
	1
	$ 414.687

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR
	1
	$ 170.760

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN.
	1
	$ 104.725

	
	
	CAMBIO E INTALACIÓ CABLE AC
	1
	$ 150.942
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	BALANZA DIGITAL MARCA KERN
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1
	$ 848.449

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIA.
	1
	$ 203.263

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CARGADOR
	1
	$ 92.822

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.
	1
	$ 938.547

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE VOLTAJE
	1
	$ 201.531
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	CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONCO.-ESCO
	CAMBIO E INSTALACION CANASTILLA DEL BLOWER
	1
	$ 644.467

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 88.642

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL.
	1
	$ 1.358.908

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1
	$ 2.628.443

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1
	$ 137.728

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA
	1
	$ 2.795.169

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BALASTOS
	1
	$ 231.247

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOCKETS BOMBILLO UV
	1
	$ 258.605

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE
	1
	$ 183.905

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD
	1
	$ 3.055.098

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TOMAS AC INTERNAS
	1
	$ 94.459

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO
	1
	$ 472.403

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS
	1
	$ 1.241.400

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL
	1
	$ 2.311.066

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER
	1
	$ 3.875.624

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO
	1
	$ 569.754

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLA LUZ BLANCA
	1
	$ 212.651

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTROS ULPA CON FILTRACIÓN AL 99,9995%
	1
	$ 2.538.821

	
	
	CAMBIO E INTALACION BOMBILLA UV
	1
	$ 265.788
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	CONTADOR DE CELULAS MARCA KRAMER
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.
	1
	$ 644.057

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PULSADORES.
	1
	$ 94.459

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.
	1
	$ 621.905

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.
	1
	$ 349.960

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.
	1
	$ 100.339

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO
	1
	$ 81.041

	
	
	CAMBIO EINSTALACIÓN FUSIBLE YPORTA FUSIBLE
	1
	$ 64.324
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	BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT
	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.
	1
	$ 438.975

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE GRADUACIÓN TEMPERATURA.
	1
	$ 230.977

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PORTAGRADILLA.
	1
	$ 582.917

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 72.318

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO.
	1
	$ 254.129

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.
	1
	$ 372.617

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.
	1
	$ 773.791

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN.
	1
	$ 88.631

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO
	1
	$ 177.847

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PILOTOS DE ENCENDIDO
	1
	$ 176.443

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
	1
	$ 408.376
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	INCUBADORA DE CULTIVOS MARCA MEMMERT-FANEM 
	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.
	1
	$ 466.223

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.
	1
	$ 438.975

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.
	1
	$ 201.754

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2
	1
	$ 378.799

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.
	1
	$ 419.239

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.
	1
	$ 227.444

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 92.236

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.
	1
	$ 2.936.928
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	INCUBADORA DE CULTIVOS MARCA THERMOSICENTIFIC-3M
	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.
	1
	$ 505.889

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.
	1
	$ 662.070

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.
	1
	$ 218.163

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2
	1
	$ 349.125

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.
	1
	$ 419.239

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.
	1
	$ 226.030

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.
	1
	$ 92.236

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.
	1
	$ 2.936.928
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	SISTEMA DE HIPOTERMIA MTRE CRITICOOL/CALENTADOR DE FLUIDOS
	CAMBIO E INSTLACION PANTALLA TÁCTIL
	1
	$ 1.071.802

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSORES
	1
	$ 801.029

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRÓNICAS
	1
	$ 1.128.212

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	1
	$ 130.165

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTRO
	1
	$ 431.646

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANTA
	1
	$ 322.346

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1
	$ 32.541

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES
	1
	$ 80.587

	
	
	CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
	1
	$ 56.411

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SONDAS DE TEMPERATURA
	1
	$ 283.645

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EVAPORADOR
	1
	$ 282.053

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR
	1
	$ 56.411

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VALVULA
	1
	$ 64.469

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOMBA
	1
	$ 884.794

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISCO TERMICO
	1
	$ 362.640

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CALENTADOR
	1
	$ 1.554.754

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TUBO CAPILAR
	1
	$ 161.173

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN
	1
	$ 241.760

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR DEL VENTILADOR
	1
	$ 120.880

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REJILLA
	1
	$ 48.352

	
	
	CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR
	1
	$ 725.279

	89
	FLUJOMETRO DE  LAS MARCAS  (TIMETER,GENTEC,OXYGEN,AMVEX,IMETAN,OHIO)
	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON
	1
	$ 161.555

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO
	1
	$ 246.078

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE OHMEDA
	1
	$ 157.638

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR
	1
	$ 173.025

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES
	1
	$ 160.432

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA REGULADORA DE O2
	1
	$ 131.012

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES
	1
	$ 78.233

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA
	1
	$ 184.320

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BALIN
	1
	$ 65.962

	90
	AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER
	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS
	1
	$ 2.458.681

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS
	1
	$ 193.408

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY
	1
	$ 271.690

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO
	1
	$ 789.749

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA
	1
	$ 612.458

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA
	1
	$ 426.653

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS
	1
	$ 483.520

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1
	$ 889.464

	
	
	CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA
	1
	$ 578.513

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO
	1
	$ 130.101

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES
	1
	$ 708.679

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	1
	$ 491.736

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA
	1
	$ 370.698

	
	
	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA
	1
	$ 940.084

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES
	1
	$ 98.221

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, MAIN CONTROL
	1
	$ 1.853.492

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE VACIO
	1
	$ 1.289.385

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN ON/OFF
	1
	$ 112.821

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO
	1
	$ 451.285

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA SUPERIOR
	1
	$ 2.071.075

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC
	1
	$ 325.414

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR
	1
	$ 404.959

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS
	1
	$ 650.104

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO
	1
	$ 572.175

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA
	1
	$ 701.447

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE
	1
	$ 824.401

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE PRESIÓN
	1
	$ 1.200.415

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA
	1
	$ 2.733.475

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA
	1
	$ 1.257.151

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA
	1
	$ 789.749

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE
	1
	$ 1.301.655

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOSTATO
	1
	$ 904.379

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DEALIVIO
	1
	$ 715.910

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGÜE
	1
	$ 629.133

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL
	1
	$ 612.458

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TECLADO
	1
	$ 789.749

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓ N DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS
	1
	$ 723.142

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, I/O EXTENSIÓN
	1
	$ 1.257.151

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD
	1
	$ 867.770

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS
	1
	$ 708.679

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS
	1
	$ 564.050

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO RESINA MIXTA
	1
	$ 484.505

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES
	1
	$ 1.735.540

	91
	FONENDOSCOPIOS DE LAS MARCAS (RIESTER, PRESTIGE, ALPK2, NUBENCO,NACIONAL O SIN MARCA, LORD, GMD, WELCHALLYN, MDF)
	CAMBIO E INSTLACION DE OLIVAS
	1
	$ 40.293

	
	
	CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA
	1
	$ 88.645

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE CAMPANA
	1
	$ 54.799

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA
	1
	$ 40.496

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE BINAURAL
	1
	$ 91.839

	92
	FOTOSFORO MARCA RIESTER-WELCHALLYN
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIAS RECARGABLES
	1
	$ 297.862

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO
	1
	$ 197.312

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARGADOR Y CABLE
	1
	$ 252.865

	
	
	CAMBIO E INSTLACION BOMBILLO LED
	1
	$ 134.414

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.
	1
	$ 64.329

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA AJUSTE
	1
	$ 83.180

	93
	REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANOMETRO)
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESIÓN
	1
	$ 231.702

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESIÓN
	1
	$ 231.702

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE YUGO
	1
	$ 453.383

	
	
	CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE MANOMETRO
	1
	$ 496.395

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ORINGS
	1
	$ 231.702

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE
	1
	$ 321.023

	94
	 INCUBADORA DE TRANSPORTE DE LA MARCA DAVID-FANEM 
	CAMBIO E INSTALACION CUPULA
	1
	$ 4.357.780

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MOTOR
	1
	$ 5.893.577

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA
	1
	$ 1.525.219

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSORES
	1
	$ 2.019.731

	
	
	CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS
	1
	$ 4.259.945

	
	
	CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS
	1
	$ 2.470.899

	
	
	CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR
	1
	$ 2.047.635

	
	
	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA
	1
	$ 458.355

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA
	1
	$ 754.072

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA
	1
	$ 968.084

	
	
	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACIÓN
	1
	$ 999.416

	
	
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL
	1
	$ 1.334.776

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS
	1
	$ 81.287

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO
	1
	$ 1.578.184

	
	
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL
	1
	$ 1.274.729

	
	
	CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES
	1
	$ 1.484.474

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON
	1
	$ 1.055.311

	
	
	CAMBIO E INSTALACION FRENOS
	1
	$ 803.318

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL
	1
	$ 2.063.395

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RELE MONITOR DE LINEA
	1
	$ 1.273.033

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR
	1
	$ 621.834

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN OSCILADOR
	1
	$ 1.389.172

	
	
	CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA
	1
	$ 719.953

	
	
	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS
	1
	$ 1.826.349

	
	
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE
	1
	$ 1.042.083

	
	
	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS
	1
	$ 693.210

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC
	1
	$ 173.976

	
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR
	1
	$ 1.163.707
























ANEXO N° 2.1

OFERTA ECONOMICA

El suscrito __________________________________, obrando en nombre y representación de ______________________________, de conformidad con lo establecido en el presente estudio previo, del actual proceso de contratación adelantado por la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, por medio de este documento, oferto de forma irrevocable y como único porcentaje de descuento el cual establecerá para todos los ítems que conforman el presente proceso.

La propuesta económica presentada por el proponente se evaluará con base en el mayor porcentaje único de descuento ofrecido para los ítems, el cual será aplicado por parte de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA a cada uno de los valores estimados o precios techos unitarios establecidos del Valor estimado relacionado en el Anexo valores estimados del presente estudio.

Por favor escriba el precio de descuento que ofrece a la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.

	ÍTEM
	
OBJETO
	PORCENTAJE (%) UNICO DE DESCUENTO OFRECIDO SOBRE LA TARIFA TECHO ESTIMADA IVA INCLUIDO

	01
	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
	____________%



Notas aclaratorias: 

· En caso de No otorgar porcentaje único descuento o que el descuento sea equivalente al 0%, se entenderá como obvio que su oferta se ajusta a la tarifa techo establecida. 

· El presente anexo se debe diligenciar por parte del proponente de conformidad a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo N° 1, incluyendo modificaciones mediante adenda, si las hubiera con posterioridad a la publicación de la invitación.

· La adjudicación del proceso se realizará por el valor total de la oferta presentada por el proponente para los mantenimientos preventivos, más el valor de los mantenimientos correctivos y/o bolsa de repuesto por la suma de CINCUENTA Y UN CON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($51.588.131). de la oferta presentada por el oferente, asignado a la entidad que además de ofertar el mayor porcentaje de descuento, cumpla con los demás requisitos evaluativos.

· El porcentaje único de descuento ofrecido se aplicará para cada uno de los ítems de los valores unitarios estimados que conforman el presente anexo, y serán los precios que se manejen durante toda la ejecución del contrato.

· Se requiere la presentación de la Oferta Total, es decir, todos los ítems que conforman el presente proceso

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada 



NOMBRE DEL PROPONENTE: 
NIT o C.C: 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
C.C: 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
E-MAIL:

 

ANEXO No. 3

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

La definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos se efectúo dentro de los términos definidos en el Decreto 1082 del 26 de mayo 2015.

GARANTÍAS DEL PROCESO

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL  A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DIAS CALENDARIO MAS
	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO  DE EJECUCIÓN  Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DEL SERVICIO
	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL  A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN (1) AÑO MAS
	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 1 AÑOS MÁS BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.
	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS
	AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNA DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA 
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARA POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS
	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNA DE SUS MODIFICATORIOS, LA POLIZA DE GARANTIA UNICA 

	
	
	
	
	
	
	

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONOL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD





ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
	MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	No.
	clase
	Fuente 
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo 
	Categoría 
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Externo 
	Contratación
	Riesgos Operacionales

	Que el contratista no firme el contrato oportunamente
	Afectación grave de la  salud de los usuarios 
* desgaste  administrativo
* impacto a la ejecución del recurso presupuestal
* generación de la demanda insatisfecha
	3
	3
	8
	Aceptar el Riesgo 
	Contratista 
	Realizar requerimiento al contratista para que justifique la tardanza en la firma del contrato
* Informar a la compañía aseguradora
*Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta
	1
	2
	3
	Riesgo bajo
	No
	*Contratos
*Jurídica
	De acuerdo al cronograma del proceso
	Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso
	Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para legalización del contrato
	Permanente, mientras se logre el perfeccionamiento del contrato

	2
	 General
	Externo 
	Contratación
	Riesgos Operacionales: 
	Que no se constituyan las garantías requeridas para la legalización del Contrato o que su presentación sea tardía.
	Afectación grave de la  salud de los usuarios 
* desgaste  administrativo
* impacto a la ejecución del recurso presupuestal
* generación de la demanda insatisfecha
	2
	3
	5
	Aceptar el Riesgo 
	Contratista 
	Exigencia en el cumplimiento de los términos acordados para la formalización del contrato
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	No
	*Contratos
*Jurídica
	De acuerdo al cronograma del proceso
	Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso
	Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para legalización del contrato
	Permanente, mientras se logre el perfeccionamiento del contrato

	3
	General
	Externo 
	Ejecución
	Riesgos Operacionales: 
	Terminación anormal del contrato
	Afectación grave de la  salud de los usuarios, desgaste y reproceso administrativo; generación de la demanda insatisfecha
	1
	4
	8
	Riesgo medio
	Contratista/Asegurador
	 *Agotamiento del debido proceso para imposición de multas; *utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos; *aplicación de las clausulas exorbitantes;
*Informar y llamamiento en garantía al asegurador,
*Publicación del acto administrativo de imposición de multas,  clausulas exorbitantes, ejecución de las garantías
*Informar a los entes de control , vigilancia e investigación internos y externos
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratante
	Inmediatamente detectada la novedad
	Dentro de los términos establecidos en la normatividad aplicable y respetando el debido proceso
	Con la generación de autos  y actos administrativos necesarios
	inmediato

	4
	General
	Externo 
	Selección/Contratacion
	Riesgos Operacionales
	Ilegalidad de la documentación presentada para la selección del contratista/ Ilegalidad de la documentación presentada por el contratista durante la ejecución del contrato
	Obstrucción o terminación anormal al proceso de selección; generación de caducidad del contrato; genera un reproceso/obstrucción a la ejecución contractual, presupuestal, dilata la atención a los usuarios, genera no conformidades, genera observaciones por parte de los entes de control y vigilancia
	2
	4
	2
	Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo
	Oferente/Contratista
	Denunciar el ilícito ante la autoridad competente
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Jurídica
	Inmediatamente detectada la anomalía
	Inmediatamente detectada la novedad
	Verificar documentación que se genere 
	Cada vez que se presente la documentación o información

	5
	especifico 
	externo 
	Selección
	Riesgos Económicos
	Ofertas artificialmente bajas
	*Adquision de bienes y servicios de mala calidad;
*Generación de eventos adversos;
*Desgaste administrativo;
*Sobrecostos;
	3
	1
	4
	Aceptar el Riesgo 
	Contratista
	*Se realiza requerimiento al oferente para que justifique la oferta;
*Se analiza y se recomienda la continuación de la evaluación o no
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	No
	Comité evaluador
	Según cronograma para evaluar el proceso
	Una vez agotado el termino respectivo
	Recepcionando y verificación la respuesta al requerimiento hecho al oferente
	inmediato

	6
	Especifico 
	Externo 
	contratación
	Riesgos Económicos
	*desaceleración de la economía
*fluctuación
de los precios de los equipos, insumos, medicamentos, desabastecimiento y especulación de los mismos;
*Depreciación de la moneda
	Ejecución acelerada o tardía del contrato, alza de los precios, *afectación a los tratamientos de los usuarios,
*generación de demanda insatisfecha
	2
	4
	8
	Aceptar el Riesgo 
	Las partes
	Plan de choque que emita el Gobierno Nacional a través del Banco Emisor
	2
	3
	5
	Riesgo medio
	Si
	Gobierno Nacional
	Cuando se llegue a Decretar la emergencia económica por parte del Estado
	Cuando el estado considere que se ha restablecido la Economía
	De acuerdo a las políticas adoptadas por el Estado
	De acuerdo a las políticas adoptadas por el Estado

	7
	General
	Interna/externa
	Selección/contratación/ejecución
	Riesgos Operacionales: 
	Incurrencia en el régimen de inhabilidad e incompatibilidad
	*Generación de nulidades contractuales,
*Investigaciones de tipo disciplinario,
*Terminación anormal del contrato,
*Afectación a la prestación de los servicios,
*Reproceso administrativo
	3
	4
	8
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
	de acuerdo a la etapa del proceso 
	Nota: tanto el tratamiento como la asignación y la administración del riesgo se hara de acuerdo a la etapa.
* adoptar los lineamientos legales contenidos en la normatividad vigente para la atención de este tipo de situaciones.
* aportar las evidencias que prueben o que establezcan la situación.
	3
	2
	5
	Riesgo medio
	dependiendo de la etapa del proceso
	Ordenador del gasto y su equipo asesor.
	Inmediatamente se evidencie la situación.
	Con la ejecutoria del acto administrativo de declaratoria de inhabilidad.
	Consultando la pagina web de la procuraduría y cámara de comercio respectiva.
	Cuando sea necesaria la consulta.

	8
	General
	Externo 
	Ejecución
	Riesgos Económicos
	Sobre ejecución Presupuestal
	* Afectación de la imagen institucional
* Acciones judiciales y disciplinarias;
* detrimento patrimonial;
	3
	3
	8
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
	Las partes
	*Control a la ejecución del contrato por parte del Jefe administrativo y financiero y supervisor, con base en el cruce de información con la central de cuentas de las partes
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	Si
	Jefe administrativo y financiero, Supervisor del contrato y Central de cuentas del contratante,
	Permanente una vez se genere la prestación del servicio, sujeto a la programación del PAC
	Durante la ejecución del contrato
	Mediante la verificación de radicación de cuentas y detalle de ejecución del contrato
	Mensual





ANEXO No. 4

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Garantizar al 100% de cobertura del servicio en caso de presentarse faltantes de personal o novedades por incapacidades, casos en los que el OFERENTE debe enviar el reemplazo del trabajador ausente de manera inmediata.
2. En caso de presentarse daños en los equipos o elementos con los que se presta el servicio, EL OFERENTE se compromete a efectuar el cambio de los mismos de manera inmediata y sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, por lo que se entiende que estos daños no afectaran la prestación del servicio.
3. El OFERENTE se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en las condiciones técnicas, en la información suministrada para el desarrollo del contrato; en caso de presentarse el cambio en el número de cuenta bancaria al que se realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria correspondiente.
4. El OFERENTE se comprometerá a sostener los precios de los servicios durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.
5. Prestar el servicio, durante el plazo de ejecución del contrato, en las instalaciones del CONTRATANTE de acuerdo a los Términos acordados y de acuerdo con la oferta presentada, los cuales hacen parte integral del presente documento.
6. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la contraparte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.
7. Estarán a cargo del OFERENTE los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.
8. Responder por el cumplimiento de obligaciones laborales y costos parafiscales que se originan en su nómina por vinculación a la planta de personal, por consiguiente está obligado a Cumplir con las obligaciones del pago mensual de aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Cesantías, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, planilla de pago de salarios cuando a ello haya lugar, de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1.993, articulo 1 de la Ley 828 de 2.003, Decreto 1703 de 2.002. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura mensual certificación donde conste dicho cumplimiento, firmada por el representante legal y revisor fiscal si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.
9. Cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca.
10. Responsabilizarse por todos los riesgos inherentes a la prestación del servicio y sus eventuales costos ante reclamos jurídicos. Es de anotar, que la prestación de servicios de aseo y desinfección tiene un alto grado de riego en áreas comunes y hospitalarias, al igual que lo referente al manejo de residuos hospitalarios.
11. Las demás obligaciones descritas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
12. El OFERENTE deberá contar con un proceso de gestión ambiental que garantice el mínimo impacto ambiental con motivo del desarrollo de sus actividades al interior de los ESP de la UPRES.
13. El OFERENTE está obligado a tener un programa de abastecimiento de insumos y elementos para la prestación del servicio, con el objetivo de mantener la continuidad en los trabajos de limpieza y desinfección sin dar lugar a la suspensión de actividades por parte de las operarias.
14. El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."

15. Incluir todas aquellas obligaciones que el OFERENTE debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas en el acápite CRITERIOS PARA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES, que se incluye a reglón seguido de la NOTA 4 de la Resolución No.00090 del 15 de Enero de 2018, Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante resolución 03049 de 2014

· Obligaciones del OFERENTE en Seguridad y Salud en el Trabajo que está obligado a entregar los siguientes documentos:
· Matriz de elementos de protección personal, donde conste el suministro de elementos de dotación y protección personal, que se requiere para la realización de sus actividades objeto del contrato. En caso de deterioro daño o pérdida deberá contemplarse los protocolos de reposición sin afectar la ejecución del contrato.
· Declaración de compromiso de cumplimiento en donde se especifique que durante el contrato se cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y Seguridad Ocupacional
· Certificación mensual donde se reporte que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social. 
·  En el que caso que ocurriera un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de sanidad presentar informe de los reportes de accidentes de trabajo realizados por la ARL durante el plazo de ejecución del contrato.
· Constancia que los colaboradores vinculados para la ejecución de las actividades contractuales cuentan con la idoneidad y competencia para el manejo de equipos, herramientas e insumos en la realización de las actividades propias del objeto contractual.
· Informe de capacitación realizada a los trabajadores, donde se evidencie la realización de inducción y re inducción en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su puesto de trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades  identificadas y donde se evidencie la firma del /los trabajador/es.

Obligaciones en materia ambiental 
El OFERENTE deberá garantizar que los suministros a adquirir no contengan ningún ingrediente que posea las siguientes clasificaciones;

· En contacto con ácidos libera gases tóxicos
· Posibles efectos cancerígenos
· Puede causar alteraciones genéticas hereditarias
· Puede causar cáncer por inhalación
· Posibilidad de efectos irreversibles
· Muy toxico para los organismos acuáticos, pudiendo provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático 
· Peligroso para la capa de ozono
· Puede perjudicar la fertilidad 
· Riesgo durante el embarazo y efectos adversos para el feto
· Puede resultar nocivo para el lactante

Garantizar un manejo idóneo y técnico de las zonas verdes y arboles donde los operarios deberán utilizar elementos de protección personal adecuados, malla de seguridad, así como presentar para la actividad el respectivo certificado de poda, respondiendo por el manejo adecuado de los residuos vegetales generados en las actividades de poda - mantenimiento de la zonas verdes y arboles; para lo cual deberá realizar la gestión con el prestador del servicio público de aseo a que haya lugar, para su recolección y disposición final. De igual forma solicitar ante la autoridad ambiental competente, los permisos que dieran lugar para esta actividad (poda y/o tratamiento fitosanitario).

En ningún caso se permitirá el uso de sustancias químicas con componentes orgánicos persistentes (COPS) como lo son Aldrin, Clordano, DDT. Dieldrin, Eldrin, Heptacloro, Mirex, Toxafeno, Hexaclorobenceno, Bifenilos, policlorados PCB´s, Dioxinas, Furanos; en la producción de algún insumo, equipo y/o mantenimiento, de igual torma que contengan refrigerantes CFC Y HCFC.

· Utilizar productos biodegradables en jabones industriales, ceras emulsionadas poliméricas antideslizantes, tapa poros y selladores, así como en químicos de lavado en seco utilizados para alfombras - tapetes; productos para control de olores de sifones - orinales y utilizar matamalezas biodegradables para áreas comunes y zonas verdes, para lo cual se deberá presentar el certificado o constancia de biodegradabilidad dispuesto en la Resolución 0689 del 3 de mayo de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.

· Garantizar que todas las sustancias químicas que se utilicen dentro de las instalaciones policiales del punto de servicio, posean rotulo de identificación y las hojas de seguridad, especificando los siguientes Ítems:

· Identidad del producto
· Información sobre componentes
· Identificación de peligros
· Primeros auxilios
· Inflamabilidad y explosión
· Medidas en caso de derrames o escapes
· Manipulación y almacenamiento
· Control do exposición / protección personal
· Propiedades físicas y químicas
· Estabilidad y reactividad
· Información toxicológica
· Información ecológica
· Consideraciones relativas a la eliminación
· Información relativa al transporte
· Informaciones reglamentarias

Toda esta información deberá estar disponible en el lugar de almacenamiento y en el sitio donde estos se estén utilizando, en aras de atender efectivamente cualquier situación de emergencia.
Dotar con puntos ecológicos al lugar de servicio donde éste se preste, con el fin de atender las acciones de segregación en la fuente, según estudio de generación de residuos, supervisión de la distribución de las canecas en cada puesto de trabajo con base a los lineamientos establecidos en los programas y campanas de residuos sólidos.

Suministrar en lo posible, bolsas en material biodegradable que cumpla con la codificación de colores implementadas a través del SGA de la unidad, tanto para residuos no peligrosos como para residuos peligrosos, para las rutas de recolección internas y el cambio diario de las mismas
Proveer carros de recolección debidamente señalizados de acuerdo al código de colores vigente, para la correcta realización de rutas de recolección interna y externa de la empresa OFERENTE.
Verificación de la recolección y clasificación de los residuos sólidos generados en la unidad (reciclable, ordinaria, peligrosa y especial) que se disponen transitoriamente en el centro de acopio de residuos sólidos.

Almacenamiento de las sustancias químicas utilizadas para el aseo en el lugar destinado para éste, de acuerdo a los protocolos de compatibilidad y peligrosidad, debidamente identificado y rotulado.
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ANEXO No. 5
OBLIGACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA


1. Poner a disposición del OFERENTE los bienes y lugares que se requieran para la ejecución del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA DE LA POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el OFERENTE.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

4. Rechazar los servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos ANEXO –CONDICIONES TÉCNICAS.

5. Ejercer el control en la ejecución del Contrato por intermedio del Jefe la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca previo concepto (en caso de ser necesario) por parte del Jefe Logístico la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca   y de cada uno de los Coordinadores de los ESPRI Fátima, Palmira, Tuluá, Roldanillo, Buga, Buenaventura y Archivo central. quienes realizarán el seguimiento para el cumplimiento del objeto contractual considerando.

6. Recibir los servicios a contratar en los términos y condiciones establecidos en el contrato que se llegase a celebrar.

7. Expedir el Recibo a Satisfacción Técnico – Económico respectivo por parte del Supervisor del Contrato.

8. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Resolución No. 00090 por el cual se establecen las Obligaciones para los Supervisores e Interventores de los Contratos suscritos en la Policía Nacional de Colombia.

9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

10. Pagar al OFERENTE en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

11. Verificar el cumplimiento del OFERENTE del pago de los aportes a sus empleados contenidos en el artículo 1 de la ley 828 de 2003. el incumplimiento del OFERENTE será causal de terminación unilateral del contrato.

12. Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio y demás del OFERENTE en desarrollo del objeto del contractual.

13. Llevar acabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita a la Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca   plenamente justificada por parte del OFERENTE.

14. El supervisor de contrato deberá suministrar al contratista el correo electrónico registrado en la plataforma que el Ministerio de Hacienda disponga para tal fin, esto en el caso de que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, según la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA; esto dando cumplimiento a la Guía acceso al sistema de facturación electrónica del SIIF Nación validador de factura electrónica – VFE.
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FORMULARIO No. 1


CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA


(Ciudad), (día) de (mes) de 2026


Señores
POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD - LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

CIUDAD.


Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA.”
 
Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el (los) firmante(s) de la propuesta; si el (los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá (n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso mínima PN UPRES VALLE MIC 444/2026, convocado por , cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA.” conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, el Código Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.
4. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
5. Que me obligo a suministrar a solicitud de La Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca por intermedio de la página del SECOP II cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
6. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la (s) siguiente (s) dirección (es):________________________________Teléfono (s):_____________ Extensión:_________ celular Nº:_____________________ Email:__________________________________________________ 
Nombre de Contacto: _________________________ 
7. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
8. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
9. El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso, se inicia a partir de generada el acta de inicio y la aprobación de la garantía única (si se solicita), o hasta agotar el presupuesto, en todo caso lo primero que ocurra.
10. Que la vigencia de la presente oferta es por el tiempo de ejecución del contrato y contado a partir de la presentación de la misma.
11. Que el porcentaje de descuento de nuestra propuesta es de (_____).
12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos Que La Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca  se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 





RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: _______________________________________


Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________






FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA


CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN________


I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                    ___________________________  Y/O
                                    ___________________________  C.C. _______________
 
Dirección                   __________________ Teléfono________ Fax__________
                                  __________________                ________
                                  __________________

Departamento   _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta    Corriente      ______
  
                                                 Ahorros         ______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________SI (___)

TELÉFONO: ______________________________ SI  (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código ________________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

NOTA: La información contenida en el presente formulario debe ser coherente con la contenida en la Certificación Bancaria. (Adjuntar original Certificación Bancaria)


RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.:___________________________



FORMULARIO No. 3 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN


Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:
COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).


El proponente:


_________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal 













FORMULARIO No. 4


SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS



(Ciudad), (día) de (mes) de 2026



Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADO DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
Cali.



La empresa_________________________ identificada con NIT. Nº _________________________________ nos comprometemos a sostener los precios ofertados dentro del proceso de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026  cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”, durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir.



Atentamente,
	




RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________


Nombre del Representante Legal: _______________________________


Firma del Representante Legal: _______________________


C.C. No.: ___________________________




















FORMULARIO Nº 5


CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.




(Ciudad), (día) de (mes) de 2026


Señores
POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Ciudad.


Por medio de la presente, con el fin de que integre los soportes previos requeridos para la suscripción del futuro contrato o convenio, en caso de ser adjudicatario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que tanto mi persona como la empresa a la cual represento no nos encontramos incurso en ninguna causal de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad de aquellas establecidas en la Constitución Política de Colombia, así como las de los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los de la Ley 734 de 2002,“por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, 1474 de 2011 y los del Decreto Ley 019 de 2012, y las demás que hayan sido constituidas en la ley.

Conforme lo anterior, manifiesto ser el único responsable por los efectos de la presente declaración, y por lo tanto asumo todas las consecuencias jurídicas que ello acarrea, tanto penales, como disciplinarias y fiscales.  

Igualmente, manifiesto saber el contenido del artículo 442 del Código Penal, modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004, que establece: “Falso testimonio”. El que, en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años".




Cordialmente,




RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________


Nombre del Representante Legal: _______________________________


Firma del Representante Legal: _______________________



C.C. No: ___________________________










FORMULARIO Nº 6

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 

Nota: seleccionar,  según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.




El proponente:






__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad,  cada vez que se requiera, de acuerdo con la  actualización de la normatividad,  política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional




FORMULARIO Nº 7

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.


Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.



El proponente:
  




__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones























FORMULARIO No. 8




CARTA DE COMPROMISO DE TENENCIA DEL RECURSO HUMANO Y EXPERIENCIA




Yo, ______________________________________________ en calidad de Representante Legal de la firma ________________________________________ certifico bajo la gravedad de juramento que cuento con el Recurso Humano solicitado, que cumple con la formación académica y experiencia requerida para la ejecución del objeto contractual del proceso PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”.

La Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente carta de compromiso.

El adjudicatario deberá anexar las hojas de vida del Recurso Humano Ofrecido con sus respectivas certificaciones de experiencia en caso de exigencia por parte de La Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca.






RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: __________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No: ___________________________









ESPACIO EN BLANCO


  
FORMULARIO No. 09


COMPROMISO AMBIENTAL


Me comprometo a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, de tal forma que los bienes y/o servicios que suministraré cumplen los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente.

Igualmente me comprometo a cumplir y respetar los programas ambientales establecidos por la Unidad Prestadora en Salud Valle Del Cauca, en cuanto al uso y ahorro del agua y energía, manejo de residuos entre otros.









Cordialmente, _______________________________

(Firma y post-firma del representante legal del proponente)

NIT O CC.







ESPACIO EN BLANCO





















FORMULARIO No. 10 


CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL







Yo ____________________________________________________, Representante de la Firma _________________________________________________________ certifico que la Firma que represento, cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir el objeto de la presente contratación, “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”. en las condiciones señaladas en los presentes términos de referencia. 









Firma Representa Legal: ___________________________ 


C.C. ___________________________________________


Post Firma ______________________________________







ESPACIO EN BLANCO


















FORMULARIO No. 11

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES



Señores:
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD 
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Cali - Valle


Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,


CERTIFICO:




Que, __________________________________________________________________
NIT ___________________________
(Nombre o Razón social del proponente agregando el correspondiente NIT)


Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. 


ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Revisor Fiscal _______ Tarjeta Profesional No._________________ 
Representante Legal _______ 
Proponente Persona Natural _______ 


Nombre de la persona que suscribe la presente certificación:
 _________________________________________________________________________ Documento de identidad ___________________________ de ________________________ Firma__________________________ Ciudad ________________ 


Nota: Esta certificación debe firmarla el Revisor Fiscal si la empresa está obligada a tenerlo, de lo contrario la firma el Representante Legal. Para el caso de personas naturales la firma el mismo proponente.
















FORMULARIO No. 12


DECLARACIÓN DE ORIGEN DE RECURSOS O DE FONDOS



REFERENCIA:


Yo,____________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad No.__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado. 

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana. 
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas. 
3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. 
4. Autorizo a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo. 

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento, en constancia firmo a los______ días del mes de________________, del año _________, en la ciudad de _______________






Nombre: ______________________


Firma: ________________________


Cargo: ________________________











Formato No. 1

IDONEIDAD DEL TALENTO HUMANO

[bookmark: _Hlk39676405]Para cada funcionario se deberá diligenciar un formato por separado.

	[bookmark: _Hlk39676439]FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

	

	Ciudad y Fecha

	Nombre y Apellidos

	Cédula de Ciudadanía

	Fecha de Nacimiento.					Nacionalidad.

	Profesión

	Universidad

	No. de Registro Profesional

	Título Obtenido

	Especializaciones.

	Tiempo de Experiencia en la Profesión

	Tiempo de Servicio en la Institución Oferente




____________________________________________
FIRMA DEL PROFESIONAL


ENTIDAD ______________________________________	NIT. _________________________________


NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________


C.C. No. _______________________________	EXPEDIDA: ________________________________


E-MAIL ______________________________________	TELEFONO __________________________



__________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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