## LOTE 1.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
EQUIPO DE RX PORTATIL | 1. Generales
1.2 Equipo de Rayos - X portátil
1.3 Tipo digital directo
1.4 Pantalla tactil con panel de visualización de minimo 19"
1.5 Peso maximo del equipo 220 kg
1.6 Ancho maximo del equipo 100 cm
1.7 Tiempo de exposición 2 ms o menor
1.8 Con Software para el procesamiento de imagenes integrado en el equipo, que calcule la dosis de radiacion aplicada al paciente y esta se visualice en cada estudio
1.9 Con sistema ADC y sistema AEC
1.10. Registro de golpes
2. Generador de Rayos - X
2.1 Potencia de salida Mínimo 35 kW
2.2 Tensión acumulada Entre 40 y 125 kV o superior.
2.3 Corriente minimo 300 mA
3. Tubo de rayos X
3.1 Tipo de ánodo giratorio
3.2 Puntos focales mínimo 2(foco fino y grueso)
4. Detector Panel (FPD)
4.1 Detector adulto - pediatrico de 14x17 con resolucion de maximo 120 micrones
4.2 Autonomia de la bateria de minimo 4 horas
4.3 Grado de proteccion minimo IP 55
4.4 Con sistema de carga del detector integrado en el equipo
4.5 Con sistema de seguridad antirobo del detector
4.6 Capacidad de carga de minimo 120 Kg
5. Columna
5.1 Tipo rotacional +/- 90°
5.2 Columna con tubo compactable
5.3 Altura maxima de columna 180 cm +/- 10cm
6. Colimador
6.1 Rotación +/- 90°
6.2 variación de la apertura y cierre del colimador automático o manual
6.3 Con Luz LED, Temporizador automatico
7. Alimentación eléctrica
7.1 Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC, 50 - 60 Hz
8. Conectividad
8.1 Transferencia de imágenes al RIS/HIS y PACS
8.2 DICOM 3.0 MPPS, modalidad Worklist, Query Retrieve, Print, Storage, MWM.
8.3 Conectividad WIFI
8.4 Almacenamiento de imágenes en disco de minimo 1 TB
9. ACCESORIOS
9.1. Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 2 gónadas Con registro INVIMA
9.2 Delantales plomados pediatrico 2 pecho, 2 tiroides y 2 gónadas Con registro INVIMA
9.3 Un biombo plomado con lamina de mínimo 2 mm, lavable, con marco metálico y base rodante y mirilla
9.4. Manuales en español
10. GARANTIAS
10.1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 10.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 10.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 10.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 10.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 10.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 10.7. Soporte Post venta: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos y licencia del equipo, 10.8.Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 10.9. Permiso de comercialización INVIMA 10.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 2.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
EQUIPO DE RX FIJO | 1. Generales
1.1 Equipo de Rayos - X Fijo
1.2 Tipo digital directo
1.3 Alimentacion electrica 220 - 380VAC, 50 - 60 Hz
2. Generador de Rayos - X
2.1 Potencia de salida Mínimo 50 kW
2.2 Tensión acumulada Entre 40 y 150 kV.
2.3 Tiempo de exposición 2 ms o menor
3. Tubo de rayos X
3.1 Tipo de ánodo giratorio
3.2 Puntos focales: fino menor o igual a 0.7 mm y Grueso menor o igual a 1.3 mm
3.3 Capacidad calórica de 140 KHU o superior
3.4 Con distancia foco - piso de 50 cm o menor y maxima de 150 cm o mayor
4. Colimador
4.1 Rotacion de +/- 90°
4.2 variación de la apertura y cierre del colimador automático o manual
4.3 Con luz LED o halógena con temporizador
5. Columna
5.1 Soporte de columna a piso
5.2 Con desplazamiento longitudinal y vertical
5.3 Con giro de la columna entre +/- 90° hasta 180°
5.4 Con sistema de frenos electromagneticos
6. Mesa Paciente
6.1 Tablero flotante de desplazamiento longitudinal y transversal
6.2 Altura varianle entre 50 cm y 70 cm o mayor
6.3 Con capacidad de carga de mínimo 200 kg
6.4 Con detector plano integrado
6.5 Con sistema ADC y sistema AEC
6.6 Con sistema de frenos electromagneticos
7. Bucky de pared
7.1 Con altura graduable de 50 cm o menor y maxima de 170 cm o mayor
7.2 Con porta chasis ajustable
7.3 Con sistema AEC
8. Detector Panel (FPD)
8.1 Con área activa mínimo de 35 x 40 cm
8.2 Tamaño del pixel maximo de 140 micrómetros
8.3 Se debe entregar con el equipo un detector panel para la mesa y un detector para el bucky pared
9. Estación de Trabajo
9.1 Monitor a color grado medico de mínimo 23"
9.2 Resolución de minimo 3840 x 2160 píxeles (4k)
9.3 Con capacidad de almacenamiento de mínimo 1000 imágenes
9.4 Transferencia de imágenes al RIS/HIS y PACS
9.5 DICOM 3.0 MPPS, modalidad Worklist, Query Retrieve, Print, Storage, MWM
9.6 computador con disco duro de minimo 1 Tb SSD, procesador de 13° generacion, memoeria RAM de 16 Gb
9.7 Con visualizacion del indicador AEC
9.8 Se debera entregar la estacion de trabajo con el mobiliario requerido para su instalacion.
10. ACCESORIOS ADICIONALES
10.1 Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 2 gónadas Con registro INVIMA
10.2 Delantales plomados pediátrico: 1 pecho, 1 tiroides y 1 gónadas Con registro INVIMA
10.3 Junto con el equipo se debera suministrar e instalar el tablero electrico y el transformador correspondiente para la energización y proteccióin eléctrica del equipo acorde con las especificaciones técnicas del fabricante
10.4 Junto con el equipo se debera entregar la UPS de respaldo, para el cumplimiento de las condiciones del servicio y el correcto funcionamiento del equipo
10.5 Junto con el equipo se debera realizar las instalacion del componente de Humanizacion de todo el área física en el que será instalado el equipo
11. GARANTIAS
11.1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 11.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 11.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 11.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 11.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 11.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 11.7. Soporte Post venta: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos y licencia del equipo, 11.8.Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 11.9. Permiso de comercialización INVIMA. 11.10. Visita de preinstalación del equipo en sitio. 11.11. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 3.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS SDS | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
ECOGRAFO PORTATIL CON CARRO | 1. GENERALIDADES
1.1 Tipo tablet
1.2 Pantalla grado medico LCD y/o LED a color de mínimo de 15”, con resolución de 768 x 1024 o mayor
1.3 Peso maximo del equipo 70 kg con bateria integrada y carro de transporte
1.4 Disco duro de almacenamiento interno mínimo 512 GB SSD (estado solido).
1.5 Teclado alfanumérico táctil (integrado en la pantalla del equipo) para el ingreso de datos
1.6 Mínimo 3 puertos USB, puerto HDMI y conexión de impresora
1.7 Mínimo 3 puertos activos para transductor en el equipo y/o en carro de transporte multipuerto
1.8 Mínimo 3 soportes para transductor
1.9 Rango dinámico del sistema de mínimo 196 dB
1.10 Software en idioma español
1.11 Frame Rate de minimo 1000 fps
1.12 Con conexión a red ethernet y wifi incorporada
1.13 Con funcion de transmision de imagenes en tiempo real (streaming)
1.14 DICOM basico 3.0 MPPS con licencia vitalicia
1.15. DICOM Modality Work list con licencia vitalicia
1.16 DICOM Query retrieve con licencia vitalicia
1.17 Con carro de transporte con sistema de variacion de altura neumatica y/o hidraulica y sistema de frenado en minimo 2 ruedas y sistema antichoque
1.18 Ancho maximo del equipo con carro de transporte de 60 cm
2. MODOS DE TRABAJO
2.1 Modo B
2.2 Modo M
2.3 Mejora automática de la calidad de imagen
2.4 Power Doppler
2.5 Doppler Color
2.6 Doppler Pulsado
2.7 Modo Dúplex
2.8 Modo Triplex
3. SOFTWARE
3.1 Software de indice térmico TIC, TIS, TIB
3.2 Protocolo Fast o su equivalente
3.3 Protocolo E-fast o su equivalente
3.4 Protocolo POCUS o su equivalente
3.5 Protocolo FoCUS o su equivalente
3.6 Protocolo BLUE o su equivalente
3.7 Protocolo CUS o su equivalente
3.8 Con asistencia de diagnostico mediante intelegiencia artificial para estructuras anatomicas
3.9 Con protocolos o tutoriales trabajo precargados.
4. APLICACIONES
4.1 Abdomen/General
4.2 Urología
4.3 Pediatria
4.4 Partes pequeñas
4.5 Musculo Esqueletico Convencional y superficial
5. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
5.1 110- 120 VAC / 50 Hz/60 Hz.
5.2 Batería con autonomía mínima de 120 minutos
6. ACCESORIOS ADICIONALES
6.1 Un (1 ) Transductor lineal de minimo 192 elementos, Con sistema de seguridad antirrobo en material liso que permita la facil limpieza y desinfección
6.2 Un (1 )Transductor convexo de minimo 128 elementos, Con sistema de seguridad antirrobo en material liso que permita la facil limpieza y desinfección
6.3 Un (1) Transductor sectorial de minimo 64 elementos Con sistema de seguridad antirrobo en material liso que permita la facil limpieza y desinfección
6.4 Una (1) UPS de 1 Kva
7. GARANTIAS
7.1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 7.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 7.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 7.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 7.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 7.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7.7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos y licencias del equipo. 7.8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 7.9. Registro sanitario INVIMA 7.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 4.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
ESPIROMETRO DIGITAL PORTATIL | 1. GENERALIDADES
1.1 Tipo Digital Portatil para paciente adulto y pediatrico
1.2 Display LCD de minimo 2.5"
1.3 Con sensor de flujo
1.4 Alimentacion electrica a través de bateria recargable
1.5 Informacion personal (nombre, sexo, edad, etc) configurable
1.6 Medicion de Volumen entre 0 - 10 L con presicion de +/- 3% y/o 50 ml
1.7 Medicion de Flujo entre 0 - 16 L/s con presicion de flujo de +/- 5% y/o 0.2 L/s
1.8 Apagado automatico por inactividad
1.9 Visualizacion de ondas, diagramas y estado de la bateria
1.10 Mediciones de minimo los siguientes parametros: Capacidad vital forzada, Volumen espiratorio forzado, flujo maximo de expiracion, Flujo espiratorio
1.11 Con alarmas configurables
1.12 Conectividad via bluetooth y cable USB
1.13 Con funcion de calibración
1.14 El equipo se debe entregar con el sofware correspondiente, compatible con sistema operativo windows para la emision de reportes y conexion al sistema de historia clinica.
2. ACCESORIOS ADICIONALES
2.1 Un (1) Juego de baterias recargables y un cargador
2.2 Minimo cincuenta (50) Boquillas desechables para examen, Con fecha de vencimiento no inferior a 12 meses a partir del momento de la entrega, se deben entregar junto a su correspondiente registro INVIMA vigente junto con su ficha tecnica
2.3 Minimo cincuenta (50) filtros microbianos, Con fecha de vencimiento no inferior a 12 meses a partir del momento de la entrega, se deben entregar junto a su correspondiente registro INVIMA vigente
2.4 Tres (3) pinzas nasales
2.5 Un (1) Cable USB adicional
2.6 Un (1) Maletin de transporte
3. GARANTIAS
3.1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 3.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 3.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 3.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 3.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 3.7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestosy licencia del equipo 3.8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 3.9. Registro sanitario INVIMA 3.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 5.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS SDS | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA | 1. GENERALIDADES
1.1 Tipo hidráulica o neumática
1.2 Estructura en Acero con con pintura electroestática
1.3 Capacidad de carga Minimo 200 Kg
1.4 Sistema antichoques perimetral o topes esquineros
1.5 Barandas abatibles o plegables
1.6 Espaldar radiolúcido
1.7 Colchon en tela lavable, antialérgico, antiescaras, antifluido y sin costuras con espesor de minimo 10 cm
1.8 Movimientos: Trendelemburg / Anti-Trendelemburg, Fowler, Ascenso – descenso (Hi – low)
1.9 Ajuste de altura de minimo 60 cm
1.10 Ángulo mínimo del espaldar 60 cm
1.11 4 ruedas de desplazamiento con quinta rueda direccional, con diametro de 20 cm
1.12 Freno central o estándar en minimo 2 ruedas
1.13 Con soporte para la ubicación de cilindro de oxigeno
2. ACCESORIOS ADICIONALES
2.1 Dos (2) atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla
2.2 Un (1) soporte para monitoreo desmontable en acero inoxidable con sujetadores de seguridad en velcro
3. GARANTIAS
3.1. Garantía: Mínimo de (2) años. 3.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 3.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 3.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 3.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 3.7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 3.8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 3.9. Registro sanitario INVIMA 3.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 6.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS SDS | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
CARRO DE PARO COMPLETO | DESFIBRILADOR
1.1 GENERALIDADES
1.1.1 Energía suministrada desde 5 Joules o menor
1.1.2 Con Palas Adulto Pediatricas
1.1.3 Onda bifásica
1.1.4 Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
1.1. 5 Descarga máxima suministrada entre 200 y 270 Joules
1.1.6 Modos de funcionamiento - Sincrónico, asincrónico, cardioversión y monitoreo
1.1.7 Selección de nivel de energía en el panel frontal
1.1.8 Carga y descarga de energía desde las palas y el panel frontal
1.1.9 Con sistema para probar la energía de descarga y prueba automática del desfibrilador.
1.1.10Pantalla LCD o TFT de mínimo 5.6”
1.1.11 Visualización de: 1) Valor seleccionado y descargado de energía en Joules, 2) Onda de electrocardiograma de mínimo 6 derivadas, 3) Valor de la frecuencia cardiaca hasta 300 lpm, 4) Marcapasos externo, 5) alarmas audibles y visibles (sistemas de seguridad), 6) Indicador de carga de batería.
1.1.12 Batería recargable con mínimo dos horas en monitoreo o 20 descargas a máxima potencia.
1.1.13 Con impresora térmica.
1.1.14 Modo manual y DEA
1.1.15 Modo sincronizado
1.1.16Tiempo de carga a 200 Joules máximo 7 segundos
1.1.17Tiempo de carga de energía máxima a 11 segundos
1.1.18. Modo marcapasos
1.2 ACCESORIOS DESFIBRILADOR
1.2.1 Un (1) Cable de ECG de cinco derivaciones adicional
1.2.2 Mínimo cien (100) electrodos ECG con fecha de vencimiento no inferior a un año, se debe entregar el correspondiente registro sanitario INVIMA vigente
1.2.3 Un (1) Interface para marcapasos adicional
1.2.4 Mínimo tres (3) juegos de electrodos para desfibrilación adulto, con vencimiento superior a un año y registro Invima
1.2.5 Mínimo tres (3) juegos de electrodos para desfibrilación pediatrico, con vencimiento superior a un año y registro Invima
1.2.6 Mínimo veinte (20) unidades de papel térmico para la impresora
1.2.7 Un (1) Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
2.1 GENERALIDADES
2.1.1 Monitor modular, preconfigurado o mixto, escalable
2.1.2 Adulto y pediátrico
2.1.3 Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
2.1.4 Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros
2.1.5 Con protección contra desfibrilación y electrobisturis
2.1.6 Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC /50-60 Hz
2.1.7Batería con autonomía mínimo de dos horas
2.1.8 Almacenamiento de tendencias de mínimo 24 horas
2.1.9 Pantalla LCD o TFT a color de minimo 10"
2.1.10. Proteccion IPX contra ingreso de liquidos
2.2 MEDICIONES
2.2.1 ECG de 3 y 5 derivadas y onda en tiempo real
2.2.2 Frecuencia cardíaca con resolución menor o igual a 2 LPM
2.2.3 Respiración
2.2.4 Oximetría con resolución menor o igual al 1% precisión menor o igual a 2%
2.2.5 Presión no invasiva modo manual y automático, resolución menor o igual a 5 mmHg; precisión menor o igual a 5 mmHg
2.2.6 temperatura, resolución menor o igual a 1 °C; precisión menor o igual a 0,3 °C
2.3 VISUALIZACIÓN
2.3.1 Valor de frecuencia cardiaca
2.3.2 Valor de frecuencia respiratoria
2.3.3 Porcentaje de SPO2
2.3.4 Temperatura
2.3.5 Valor presión no invasiva
2.3.6 Onda de ECG
2.3.7 Onda de respiración
2.3.8 Onda de SPO2
2.4 INDICADORES DE
2.4.1 Estado de baterías
2.4.2 Alarmas
2.4.3 Alimentación
2.5 ACCESORIOS
2.5.1 Cinco brazaletes adultos reutilizables libres de látex, de una sola vía
2.5.2 Cinco brazaletes pediátricos reutilizables libres de látex, una sola vía
2.5.3 Dos interfaces de presión arterial no invasiva (PANI)
2.5.4 Dos interface de SPO2
2.5.5 Dos interfaz de ECG con cinco derivaciones
2.5.6 Dos sensores de oximetría tipo pinza adulto reutilizable
2.5.7 Dos sensores de oximetría tipo pinza o tipo wrap pediátrico reutilizable
2.5.8 Dos sensores de temperatura de piel tipo lenteja
2.5.9 Un Juego de electrodos ECG x 100
2.5.10 Un cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
3. SUCCIONADOR PORTATIL
3.1 GENERALIDADES
3.1.1 Unidad de succión eléctrica portatil
3.1.2 Motor libre de aceite
3.1.3 Requerimientos eléctricos: 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
3.1.4 Presión de succión de minimo 500 mmHg
3.1.5 Potencia de succión de minimo 20 l/min
3.1.6 Incluye Vacuómetro en el panel frontal
3.1.7 Incluye perilla de regulación en el panel frontal
3.2 ACCESORIOS SUCCIONADOR
3.2.1 Dos (2) Vasos de succión plastico de repuesto autoclavable de minimo 1 litro
3.2.2 Diez (10) Filtros microbianos
4. CARRO DE PARO
4.1 GENERALIDADES
4.1.1 Material: Plástico ABS
4.1.2 Gavetas: De 3 a 5 gavetas con divisiones interiores para el almacenamiento de fármacos en mínimo dos gavetas
4.1.3 Atril para líquidos parenterales
4.1.4 Tabla para masajes cardiorespiratorios plástica (No se acepta fabricación en madera)
4.1.5 Soportes para desfibrilador, tanque de oxígeno, guardián y contenedores de desechos
4.1.6 Parachoques de 360°
4.1.7 Sistema de seguridad para bloqueo de las gavetas
4.1.8 4 ruedas giratorias en goma
4.1.9 Con freno mínimo en 2 ruedas
4.2 ACCESORIOS CARRO DE PARO
4.2.1 Un (1) termohigrometro con su correspondiente certificado de calibración vigente avalado por la ONAC
4.2.2 Cien (100) candados plasticos para el bloqueo del carro de paro
4.2.3 Una (1) multitoma con polo a tierra adherida al carro con cable de conexión eléctrica de mínimo 3 m de longitud
4.2.4 Un (1) laringoscopio con las siguientes caracteristicas: Con Mango: - Hecho de metal . - Compatible con todos los modelos de hojas. - Alimentación por baterías recargables o alcalinas - Tipo C, tipo D o tipo AA.-Iluminación: - Por Fibra óptica. - Luz blanca - Doble juego de Hojas en acero inoxidable: Neonatal. 00 (Miller)-Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller). Adultos. 3,4 y 5 (Macintosh y Miller). Estuche compacto,bombillo de repuesto.
5. GARANTIAS
5.1. Garantía: Mínimo de (2) años. 5.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 5.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 5.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 5.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 5.7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 5.8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 5.9. Registro sanitario INVIMA 5.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 7.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
LAMPARA DE EXAMEN - PROCEDIMIENTOS | 1. GENERALIDADES
1.1 Cabezal sencillo
1.2 Control de encendido y apagado
1.3 Tipo cuello de cisne
2. CARACTERÍSTICAS DE LUZ
2.1 Lámpara tipo LED, luz fría
2.2 Vida útil de los LEDS de mínimo 40.000 horas lux
2.3 Intensidad lumínica mínimo de 20000 luxes a 30 cm de distancia
2.4 Campo mínimo de luz 17 cm
2.5 Con rango de temperatura de entre 3500 °K – 5800 °K o superior
2.6 Base de mínimo 4 ruedas con freno en minimo 2
2.7 Alimentacion eléctrica de 110-120V / 50 – 60 Hz
3. ACCESORIOS ADICIONALES
3.1 Un (1) cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud.
4. GARANTIAS
4.1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 4.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 4.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 4.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 4.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 4.7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 4.8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 4.9. Registro sanitario INVIMA 4.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 8.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS SDS | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
CAMA CUNA PEDIATRICA | 1. GENERALIDADES
1.2 Estructura en acero con pintura electroestática
1.3 Minimo 3 Planos
1.4 Barandillas, cabecero y piecero tipo acuario con proteccion de 360° para evitar atrapamiento de los pacientes con su correspondiente diseño de humanizacion
1.5 Barandillas con alturas regulables (minimo 3)
1.6 Capacidad de carga de minimo 100 Kg
1.7 Con soporte para la ubicación de cilindro de oxigeno
1.8 Alimentación eléctrica: 110-120V / 60 Hz con control remoto
1.9 Movimientos: Ascenso, descenso, Trendelemburg, Antitrendelemburg, ajuste del espaldar, flexión de rodilla y CPR
1.10 Accionamiento RCP manual, que no requiera alimentación de energía y en ambos lados de la cuna
1.11 Sistema de bloqueo de movimientos desde el control de mando
1.12 Tableros y circuitos eléctricos con sistema de seguridad mínimo grado IPX4 que evite el ingreso de líquidos, resistente a golpes
1.13 Colchón forrado, Impermeable, Antialérgico, antiescaras, antifluido, ignífugo, sin costuras, con un tamaño acorde con la dimensión de la cuna y con un espesor de 10 cm ± 1 cm
1.14 Cuatro ruedas giratorias, con diámetro de minimo 125 mm y minimo una rueda antiestática
1.15 Freno central o en cada rueda.
2. ACCESORIOS ADICIONALES
2.1 Un (1) atril telescópico con mínimo dos ganchos
2.2 Una (1) Mesa de noche en ABS
2.3 Una (1) escalerilla de dos pasos fabricada en acero inoxidable y con superficie antideslizante
2.4 Una (1) mesa puente o mesa de alimentación, hidráulica o neumática y graduable, de máximo 80 cm de largo
3. GARANTIAS
3.1. Garantía: Mínimo de (2) años. 3.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 3.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 3.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 3.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 3.7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 3.8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 3.9. Registro sanitario INVIMA 3.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 9.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
ELECTROCARDIOGRAFO | 1. GENERALIDADES
1.1 Electrocardiógrafo de 12 canales con pantalla LCD de mínimo 5"
1.2 Visualización de doce (12) derivaciones en forma simultanea antes de imprimir.
1.3 Teclado alfanumerico integrado para ingreso de datos
1.4 Sensibilidad del registro de 5, 10, 20 o 25 mm/mV.
1.5 Sistema de grabación y memoria de almacenamiento de minimo 200 estudios
1.6 Sistema de detección de mala conexión de electrodos o artefactos.
1.7 Frecuencia de muestreo de 500 Hz o mayor.
1.8 Filtros de línea estándar de 50-60 Hz
1.9 Protección contra descarga de desfibrilador.
1.10 Detección de marcapasos.
1.11 Impresión térmica de 12 derivaciones.
1.12 Un carro de transporte con sistema de fijación del equipo al carro.
1.13 Requerimientos eléctricos: 110-120 VAC, 60 Hz Cable AC - Conexión estándar para Colombia.
1.14 Los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano.
1.15 Con puertos: USB, Ethernet y/o RJ 45 estandar
1.16 Batería recargable con autonomia de minimo 1 hora
1.17 Con funcion para la extraccion de estudios en formato PDF para lectura remota
1.18 Con inteligencia artificial para la interpretacion de estudios
2. ACCESORIOS
2.1 Dos (2) cables de paciente de 10 leads.
2.2 Dos (2) juegos de electrodos para miembros superior e inferior, reusables. (Adultos)
2.3 Dos (2) juegos de electrodos para miembros superior e inferior, reusables. (Pediatricos)
2.4 Dos (2) juegos de electrodos precordiales, reusables. (Adultos)
2.5 Dos (2) juegos de electrodos precordiales, reusables. (Pediatricos)
2.6 Cien (100) electrodos adheribles para EKG, con vecimiento superior a un año y registro Invima
2.7 Diez (10) unidades de papel para impresión.
2.8 Un (1) tarro de gel para ECG de mìnimo 300ml, con vecimiento superior a un año y registro Invima
2.9 Con licencia de funcionamiento vitalicia para el software
3. GARANTIAS
3.1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 3.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 3.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 3.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 3.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 3.7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 3.8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 3.9. Registro sanitario INVIMA 3.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 10.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | 1. GENERALIDADES
1.1 Monitor modular, preconfigurado o mixto, escalable
1.2 Adulto y pediátrico
1.3 Con protocolos de comunicación que permitan la interoperabilidad entre el equipo y el sistema de información e historia clinica de la USS destinataria
1.4 Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros
1.5 Con protección contra desfibrilación y electrobisturis
1.6 Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC /50-60 Hz
1.7 Batería con autonomía mínimo de dos horas
1.8 Almacenamiento de tendencias de mínimo 24 horas
1.9 Pantalla LCD o TFT a color de minimo 10"
2. MEDICIONES
2.1 ECG de 3 y 5 derivadas y onda en tiempo real
2.2 Frecuencia cardíaca con resolución menor o igual a 2 LPM
2.3 Respiración
2.4 Oximetría con resolución menor o igual al 1% precisión menor o igual a 2%
2.5 Presión no invasiva modo manual y automático, resolución menor o igual a 5 mmHg; precisión menor o igual a 5 mmHg
2.6 temperatura, resolución menor o igual a 1 °C; precisión menor o igual a 0,3 °C
3. VISUALIZACIÓN
3.1 Valor de frecuencia cardiaca
3.2 alor de frecuencia respiratoria
3.3 Porcentaje de SPO2
3.4 Temperatura
3.5 Valor presión no invasiva
3.6 Onda de ECG
3.7 Onda de respiración
3.8 Onda de SPO2
4. INDICADORES DE
4.1 Estado de baterías
4.2 Alarmas
4.3 Alimentación
5. ACCESORIOS
5.1 Cinco brazaletes adultos reutilizables libres de látex, de una sola vía, ( para paciente bariatico tambien)
5.2 Cinco brazaletes pediátricos reutilizables libres de látex, una sola vía
5.3 Dos interfaces de presión arterial no invasiva (PANI)
5.4 Dos interface de SPO2
5.5 Dos interfaces de ECG con cinco derivaciones
5.6 Dos sensores de oximetría de dedo adulto reutilizable
5.7 Dos sensores de oximetría pediátrico reutilizable
5.8 Dos sensores de temperatura de piel tipo lenteja
5.9 Un Juego de electrodos ECG x 100, (CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO Y REGISTRO INVIMA)
5.10 Un cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud, grado medico
6. GARANTIAS
6.1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 6.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 6.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 6.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 6.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 6.7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 6.8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 6.9. Registro sanitario INVIMA 6.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 11.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS SDS | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
CARRO DE MEDICAMENTOS | 1. GENERALIDADES
1.1 Plástico ABS
1.2 Con parachoques 360°
1.3 Mínimo 6 gavetas con seguro
1.4 Minimo 3 Gaveta tipo unidosis con mínimo 15 compartimentos para organizar medicamentos
1.5 Minimo 3 Gaveta para materiales endovenosos
1.6 Bloqueo total de los cajones o gavetas
1.7 (cuatro) 4 ruedas giratorias con diametro de minimo 4"
1.8 Freno mínimo en dos de sus ruedas
1.9 Mínimo 1 rueda antiestática
2. ACCESORIOS ADICIONALES
2.1 Un Soporte para los contenedores de desechos
2.2 Un Soporte para guardián
2.3 Un termohigrometro con certificado de calibracion vigente avalado por la ONAC
3. GARANTIAS
3.1. Garantía: Mínimo de (1) año. 3.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 3.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 3.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 3.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 3.7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 3.8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 3.9. Registro sanitario INVIMA 3.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## LOTE 12.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
MONITOR FETAL | 1. GENERALIDADES
1.1 Con impresora Termica integrada al equipo
2. Frecuencia del Ultrasonido
2.1 De 1 a 3 MHz
3. Monitor
3.1 Tipo gemelar
3.2 Rango de frecuencia
3.3 FHR entre 30 o menor a 250 LPM, con resolución de 1 LPM y precisión de 2 LPM o menor
3.4 Automático
4. Rango de toco
4.1 De 0 a 100%, con resolución igual o menor al 1 %
5. Espacio de almacenamiento
5.1 Con memoria de almacenamiento para guardar mínimo 48 horas de registro o mínimo 64 GB
6. Puertos de conexión
6.1 Con conectividad a red de monitoreo y conectividad a PC
6.2 USB 2.0 o superior
6.3 Ethernet LAN
7. Funciones de monitoreo y mediciones
7.1 Fetocardia
7.2 Actividad Intra-uterina
7.3 ECG materno y fetal
8. Alimentación Eléctrica
8.1 110-120 VAC / 50 - 60 Hz
9. Pantalla
9.1 Tipo LCD o TFT
9.2 Con textos, mensajes en pantalla y panel de control en idioma castellano
10. Tamaño
10.1 Mínimo de 5"
11. ACCESORIOS ADICIONALES
11.1 Batería recargable para mínimo 2 horas de funcionamiento adicional
11.2 Dos transductores de ultrasonido o fetocardia alámbricos adicional
11.3 Dos transductores toco o de actividad intrauterina alámbricos adicional
11.4 Un pulsador o marcador de eventos de actividad intrauterina adicional
11.5 Mínimo veinte (20) unidades de papel térmico para la impresora interna
11.6 Un tarro de gel conductivo de ultrasonido de minimo 100 ml
11.7 Cinco correas de fijación para transductores
11.8 Un cable de ECG materno adicional
11.9 Un carro de transporte
11.10 Un Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
12. GARANTIAS
12.1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 12.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 12.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 12.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 12.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 12.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 12.7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 12.8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 12.9. Registro sanitario INVIMA 12.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO