## Hoja1
Versión: 02
Código: GOR-F-013
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
ANEXO OFERTA ECONOMICA
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  |  | Pública Clasificada
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
REGIONAL BOYACÁ
CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
ANEXO 7. OFERTA ECONOMICA
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, CON SUMINISTRO Y CAMBIO DE REPUESTOS ORIGINALES Y ENTREGA EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL, MICROBIOLOGÍA Y FISICOQUÍMICA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL SENA REGIONAL BOYACÁ
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL UNIT | VALOR TOTAL
1 | Destilador de agua POBEL | Mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes, generador de vapor, el condensador y filtro, principlamente mediante limpieza de minerales (sarro). Verificación del nivel de agua, | UNIDAD | 1 | 640000 | 121600 | 761600 | 761600
2 | Viscosimetro | Mantenimiento preventivo y correctivo, revision del sistema de medición, sistema de control de temperatura, agitación y sistema detección, calibración del equipo y sistema electrico. | UNIDAD | 1 | 871000 | 165490 | 1036490 | 1036490
3 | Rotoevaporador | Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de vacio, sistema de calientamiento, rotación y sistema de condensación. | UNIDAD | 1 | 900000 | 171000 | 1071000 | 1071000
4 | Cabina de flujo laminar ESCO | Mantenimiento a los filtros (HEPA y UV), las superficies internas y externas (limpieza, desinfección, calibración), el sistema de ventilación (para mantener la velocidad del viento adecuada) y el sistema eléctrico de la camara. verificación del motor. certificación de revalidación. | UNIDAD | 2 | 2500000 | 475000 | 2975000 | 5950000
5 | Conductivimetro | Limpieza de sus componentes, verificación de la calibración para la precisión de las mediciones, e inspección del sistema eléctrico y mecánico (incluyendo fuentes de alimentación, pantallas y motores | UNIDAD | 2 | 650000 | 123500 | 773500 | 1547000
6 | Crioscopio | Limpieza de sus componentes, verificación de la calibración para la precisión de las mediciones,e inspección del sistema eléctrico y mecánico (incluyendo fuentes de alimentación, pantallas y motores. | UNIDAD | 1 | 950000 | 180500 | 1130500 | 1130500
7 | Centrifuga grasas | Mantenimiento correctivo al sistema de rotación. Preventivo con limpieza al motor y sistema de rotación. Rotor y tubos, frenados y control. Revision del sistema electronico y electrico. Puesta en marcha del equipo. | UNIDAD | 1 | 990000 | 188100 | 1178100 | 1178100
8 | Analizador ultrasonico de leche | Mantenimiento preventivo y correctivo en el transductor ultrasonico, sistema de medición y sistema de muestreo. Revisión y limpiueza del sistema electricoy electronico del equipo. | UNIDAD | 1 | 1060000 | 201400 | 1261400 | 1261400
9 | Destilador de agua SHOTT MODELO:82100 | Mantenimiento preventivo y correctivo: revisión general del funcionamiento electrónico y eléctrico, compra y suministro de empaques para las conexiones, suministro e instalacion de mangueras , compra y suministro de demás repuestos necesarios para el correcto funcionamiento, limpieza completa del equipo, se debe entregar el equipo en completo y total funcionamiento. | UNIDAD | 1 | 964000 | 183160 | 1147160 | 1147160
10 | Sistema de Aire Limpio Clase 100.000 Gris Tipo — D - / 25 Area incubacion Y Siembra | Suministro del sistema de enfriamiento controlado regulado para una manejadora de 1200 CFM 220 Voltios -1 HP. Revisión y ajuste, de la parte eléctrica, sistema hidráulico, rodamientos, motores y sincronización. Verificar y garantizar su puesta en funcionamiento. Sistema de filtros de panel: Suministro y cambio de filtros HEPA eficiencia MERV 8 de medidas 30x 30 cm cantidad (7) unidades. Certificación de filtración de aire UL 900, ULC-S11. Filtros HEPA eficiencia 99,993% certificado USA e medidas 60 x 60 cantidad (2) dos unidades. Certificación de filtración de aire UL 900, ULC-S11. El informe de certificación del sistema debe incluir conteo de partículas, integridad filtro HEPA y lectura de presión de aire. Visita previa para corroborar las dimensiones de los filtros. El personal debe tener experiencia en mantenimiento de sistemas de aire limpio el cual debe anexarse a la propuesta. Para garantizar las condiciones de temperatura en el área de incubación se debe suministrar, instalar y poner en marcha un sistema de aire acondicionado de 24 000 BTU para un área de 5,30 (ancho) x 6,80 (Largo) x 2,74 (Alto) para garantizar temperatura Controlada con un microcontrolador( contyro de T, digital DANFOSS entre 24 y 26 C. con suministro de tablero o rele indicador de Temperatura. | GLOBAL | 1 | 18500000 | 3515000 | 22015000 | 22015000
11 | Microscopios Motic BA210 | Mantenimiento preventivo y correctivo de microscopios. Revision del sistema electrico y de iluminación. Limpieza de lentes oculres y objetivos. Suministro de cinco ( 5) bombillos halógeno tipo bi-pin de 6V-30W para microscopios motic BA210, en empaque sellado nuevos. | UNIDAD | 5 | 300000 | 57000 | 357000 | 1785000
12 | Brazo hidraulico y detector biometrico | Mantenimiento de brazo hidráulico y suministro de repuestos y / o cambio del brazo de la puerta principal, verificación del relé o cambio si es necesario, cambio de tarjeta electrónica de un detector biométrico d de huella unido al brazo hidráulico de una puerta secundaria | UNIDAD | 1 | 1000000 | 190000 | 1190000 | 1190000
13 | Autoclaves Tunnauer ELV-D 3870 | Limpieza externa e interna, verificación del sistema electrónico y eléctrico, suministro y cambio de repuestos, revisión de válvula de presión y verificación de programas de software de esterilización, temperatura y sensores (Una de las autoclaves indica The application failed to load components. If the .NET Compact Framework is intalled on.....) | UNIDAD | 3 | 1100000 | 209000 | 1309000 | 3927000
TOTAL: | [7 empty] | 44000250
Nombre del Proponente _NMTX S.A.S. Nombre del Representante Legal : JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. C. C. No 1.001.171.712 de Bogota Dirección de correo: calle 27 sur # 25-28 Barrio centenario Correo electrónico nmtxsas@gmail.com Telefax: 3183453450 Ciudad Bogota |  |  | Nota 1: El proponente deberá revisar SI los insumos se encuentran exentos de IVA y aquellos que tienen IVA el porcentaje en que puede variar. Nota 2: Los impuestos registrados en la oferta económica deben coincidir con los establecidos para el proponente en su RUT. Nota 3: El proponente deberá allegar el presente anexo en este formato y en el anexo de Excel. Nota 4: Para efectos de la evaluación y para obtener el menor precio conservando las calidades solicitadas se tendrá en cuenta la sumatoria de los precios unitarios ofertados por cada ítem y sumatorio total en donde el precio unitario ofertado no podrá superar los valores unitarios establecido por la entidad en el cuadro de promedio de valores unitarios del estudio de mercado publicado por la entidad.
X