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[bookmark: _Hlk170137622]ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

El (los) suscrito(s) a saber: _________________________________ domiciliado en _____________________________________, identificado con ______________________ No. _________________________, quien obra en calidad de ____________________________, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n): 

· Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y condiciones descritas a continuación.

· Declaro bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad ___________________________________ institucional de las personas jurídica o natural que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y condiciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento.

Tener la capacidad técnica, económica, logística y de talento humano para ofertar y cumplir con los siguientes requisitos:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO A ADQUIRIR: 

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El mantenimiento preventivo a realizarse debe incluir las siguientes actividades: 
	 
	 

	
	· Inspección visual del equipo (verificación del funcionamiento del equipo)
	 
	 

	
	· Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo (Humedad, Vibraciones Mecánicas, Polvo, Seguridad de la instalación, Temperatura, elaboración de Formato Mantenimiento Preventivo Equipo Biomédico)
	 
	 

	
	· Limpieza integral externa del equipo (Limpieza de superficie externa utilizando limpiador de superficies líquido, lija o el elemento o producto que sea necesario, Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando sustancias desinfectantes como bactericidas y virucidas no residuales ni corrosivas)
	 
	 

	
	· Inspección externa del equipo (Revisión del aspecto físico general del equipo y sus componentes, Revisión de componentes mecánicos, para determinar falta de lubricación, desgaste de piezas, roturas sobrecalentamiento, etc., Revisión de componentes eléctricos incluye Cable de Alimentación, Cables para paciente.)
	 
	 

	
	· Limpieza integral interna del equipo
	 
	 

	
	· Inspección interna del equipo
	 
	 

	
	· Lubricación y engrase
	 
	 

	
	· Reemplazo de ciertas partes vulnerables de cambios
	 
	 

	
	· Ajuste
	 
	 

	
	· Revisión de seguridad eléctrica
	 
	 

	
	· Pruebas funcionales completas
	 
	 

	
	· verificación de parámetros de funcionamiento con instrumentos de medición
	 
	 

	
	· Puesta en marcha del equipo
	 
	 

	2
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO: Dentro del mismo mantenimiento preventivo el contratista debe incluir el mantenimiento predictivo de los equipos a intervenir, entregando un informe final que permita saber si el equipo requiere algún cambio de piezas, partes o accesorios en la próxima intervención, detalladamente informar cuales trabajos recomienda realizar para permitir la conservación del equipo. 
	 
	 

	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo a realizarse debe incluir las siguientes actividades: 
	 
	 

	
	Reparación
	 
	 

	
	Reconstrucción
	 
	 

	
	Recuperación
	 
	 

	
	Modificación
	 
	 

	
	Repotenciación
	 
	 

	
	cambio de repuestos
	 
	 

	
	verificación de parámetros de funcionamiento con instrumentos de medición
	 
	 

	
	Puesta en marcha del equipo
	 
	 



ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

	NO.
	DESCRIPCION DEL ELEMENTO
	CANT
	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Pulsioxímetro
	1
	Verificación del estado físico del equipo
	 
	 

	
	
	
	Limpieza integral del equipo
	
	

	
	
	
	Pruebas de funcionamiento
	
	

	
	
	
	Entrega de reporte del servicio y resultado de mantenimiento.
	
	

	2
	Autoclave
	1
	Verificación del estado físico del equipo.
	 
	 

	
	
	
	Limpieza integral del equipo, incluye: Limpieza extrema: carcasa, calderín o cámara, escotilla. Limpieza interna: (chasis, panel de control empaques de compuerta).
	
	

	
	
	
	Inspección del equipo
	
	

	
	
	
	Verificación del termostato
	
	

	
	
	
	Verificación del manómetro
	
	

	
	
	
	Verificación del estado de válvulas de seguridad
	
	

	
	
	
	Lubricación de partes móviles, bisagra, mecanismo de cierre.
	
	

	
	
	
	Verificación de entrada y salida de agua.
	
	

	
	
	
	Verificación de resistencia prueba de calentamiento.
	
	

	
	
	
	Inspección de fugas de la cámara.
	
	

	
	
	
	Verificación del filtro de aire
	
	

	
	
	
	Revisar y ajustar los sensores de presión y temperatura.
	
	

	
	
	
	Verificación de humedad y temperatura ambiente.
	
	

	
	
	
	Verificación de temperatura.
	
	

	3
	Pesa para bebe
	1
	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
	 
	 

	
	
	
	Efectuar limpieza integral externa del equipo Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes.
	
	

	
	
	
	Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda.
	
	

	
	
	
	Lubricar el sistema mecánico.
	
	

	
	
	
	Verificar la calibración de “cero” de la báscula, si es necesario reajuste Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido.
	
	

	
	
	
	Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
	
	

	4
	Pesa adulto
	3
	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
	 
	 

	
	
	
	Efectuar limpieza integral externa del equipo Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes.
	
	

	
	
	
	Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda.
	
	

	
	
	
	Lubricar el sistema mecánico.
	
	

	
	
	
	Verificar la calibración de “cero” de la báscula, si es necesario reajuste Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido.
	
	

	
	
	
	Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
	
	

	5
	Compresor
	1
	Verificación de humedad y temperatura ambiente.
	 
	 

	
	
	
	Verificación del voltaje de red y polo a tierra
	
	

	
	
	
	Revisión eléctrica del equipo
	
	

	
	
	
	Inspección visual externa del equipo
	
	

	
	
	
	Limpieza integral del equipo.
	
	

	
	
	
	Limpieza y/o cambio de filtros.
	
	

	
	
	
	Verificación y controlador de aceite (Si Aplica)
	
	

	
	
	
	Verificación de motor, válvula de alivio, tanque, motor, presostato, acoples cable de poder y manómetro.
	
	

	
	
	
	Limpieza de válvula antirretorno (Si Aplica).
	
	

	
	
	
	Verificación de uniones.
	
	

	
	
	
	Verificación de presión de trabajo.
	
	

	6
	Equipos de órganos Pared
	3
	Verificación del estado operacional del equipo
	 
	 

	
	
	
	Limpieza general del equipo.
	
	

	
	
	
	Mantenimiento de lentes.
	
	

	
	
	
	Verificación de funcionamiento de bombillos
	
	

	
	
	
	Prueba del sistema de alimentación de voltaje.
	
	

	
	
	
	Prueba de correcto funcionamiento.
	
	

	7
	Otoscopio
	2
	Verificación del estado operacional del equipo
	 
	 

	
	
	
	Limpieza general del equipo.
	
	

	
	
	
	Mantenimiento de lentes.
	
	

	
	
	
	Verificación de funcionamiento de bombillos
	
	

	
	
	
	Prueba del sistema de alimentación de voltaje.
	
	

	
	
	
	Prueba de correcto funcionamiento.
	
	

	8
	Lámpara de fotocurado
	2
	Limpieza integral del equipo.
	 
	 

	
	
	
	Verificación del voltaje red y polo a tierra
	
	

	
	
	
	Revisión eléctrica del equipo.
	
	

	
	
	
	Revisión humedad y temperatura ambiente.
	
	

	
	
	
	Revisión de resistencia de calentamiento.
	
	

	
	
	
	Revisión del termostato.
	
	

	
	
	
	Revisión del cableado.
	
	

	
	
	
	Revisión de serpentín, sellos y tuberías.
	
	

	
	
	
	Revisión de fuente de luz y fibra óptica.
	
	

	
	
	
	Revisión del ventilador y lubricación.
	
	

	
	
	
	Prueba de funcionamiento e intensidad lumínica con patrón calibrado.
	
	

	
	
	
	Entrega certificado de patrones y reporte de servicio.
	
	

	
	
	
	Revisión del motor de giro
	
	

	
	
	
	Prueba de funcionamiento.
	
	

	9
	Micromotor
	1
	Verificación del estado operacional del equipo.
	 
	 

	
	
	
	Limpieza general del equipo.
	
	

	
	
	
	Lubricación o cambio de turbinas
	
	

	
	
	
	Verificación o cambio de acoples, ductos o neumáticos
	
	

	
	
	
	Entrega del reporte del servicio y resultado del mantenimiento
	
	

	
	
	
	Prueba de correcto funcionamiento.
	
	

	10
	Termómetro digital
	1
	Verificación del estado operacional del equipo.
	 
	 

	
	
	
	Limpieza general del equipo.
	
	

	
	
	
	Entrega del reporte del servicio y resultado del mantenimiento
	
	

	
	
	
	Prueba de correcto funcionamiento.
	
	

	11
	Tensiómetro manual
	3
	Prueba de funcionamiento del equipo.
	 
	 

	
	
	
	Mantenimiento de bolsa.
	
	

	
	
	
	Mantenimiento de válvulas.
	
	

	
	
	
	Mantenimiento de la pera.
	
	

	
	
	
	Verificación de funcionamiento del manómetro.
	
	

	
	
	
	Verificación de insuflación de la bolsa.
	
	

	12
	Tensiómetro digital
	1
	Prueba de funcionamiento del equipo.
	 
	 

	
	
	
	Mantenimiento de bolsa.
	
	

	
	
	
	Mantenimiento de válvulas.
	
	

	
	
	
	Mantenimiento de la pera.
	
	

	
	
	
	Verificación de funcionamiento del manómetro.
	
	

	
	
	
	Verificación de insuflación de la bolsa.
	
	

	13
	Unidad odontológica
	1
	Inspeccionar las condiciones ambientales que se encuentra el equipo.
	 
	 

	
	
	
	Revisión de voltaje de red y polo a tierra.
	
	

	
	
	
	Verificación y funcionamiento de la lampara
	
	

	
	
	
	Limpieza integral externa e interna.
	
	

	
	
	
	Verificar estado de mangueras y empaques en sistema hidráulico y neumático.
	
	

	
	
	
	Verificación fuga de jeringa triple y botoneras.
	
	

	
	
	
	Drenar agua del filtro de aire.
	
	

	
	
	
	Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) efectuar limpieza del mismo.
	
	

	
	
	
	Efectuar limpieza y lubricación de jeringa triple.
	
	

	
	
	
	Lubricar y limpiar pieza de alta y baja velocidad (micromotor).
	
	

	
	
	
	Verificar la presión de jeringa triple (25 PSI).
	
	

	
	
	
	Verificar funcionamiento y lubricar válvula piloto.
	
	

	
	
	
	Verificar presión de salida de pieza de mano (35 a 40 PSI)
	
	

	
	
	
	Verificar el funcionamiento del equipo.
	
	

	
	
	
	Diagnóstico de estado físico de válvulas reguladoras, manómetro, mangueras y acoples de pedal.
	
	

	
	
	
	Verificación de bombillo de la lámpara.
	
	

	
	
	
	Verificación del holder automático.
	
	

	
	
	
	Entrega de reporte del equipo y resultado de mantenimiento.
	
	

	14
	Contrangulos
	4
	Verificación del estado físico del equipo.
	 
	 

	
	
	
	Verificación de turbinas.
	
	

	
	
	
	Verificación y Limpieza de los empaques.
	
	

	
	
	
	Verificación del sistema de acoples y ductos.
	
	

	
	
	
	Lubricación y limpieza general
	
	

	
	
	
	Funcionamiento del sistema hidráulico, neumático y mecánico.
	
	

	
	
	
	Entrega de reporte del equipo y resultado de mantenimiento.
	
	

	15
	Negatoscopio
	2
	Limpieza general del equipo
	 
	 

	
	
	
	Verificación de funcionamiento
	
	

	16
	Fonendoscopio
	3
	Limpieza general del equipo
	 
	 

	
	
	
	Verificación de funcionamiento
	
	

	17
	Termohigrómetro
	2
	Limpieza general del equipo
	 
	 

	
	
	
	Verificación y calibración de funcionamiento
	
	

	18
	Silla de ruedas
	3
	Limpieza general del equipo
	 
	 

	
	
	
	Verificación de funcionamiento
	
	

	19
	Doopler
	1
	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
	 
	 

	
	
	
	Efectuar limpieza integral externa del equipo.
	
	

	
	
	
	Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores).
	
	

	
	
	
	Efectuar limpieza integral interna del equipo.
	
	

	
	
	
	Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos.
	
	

	
	
	
	Efectuar pruebas de seguridad eléctrica, si es aplicable (ver reverso).
	
	

	
	
	
	Verificar el funcionamiento del equipo.
	
	

	20
	Unidad odontológica portátil
	1
	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo
	 
	 

	
	
	
	Revisión del voltaje de motor, lampara, red y polo a tierra
	
	

	
	
	
	Limpieza integral externa (Camilla, asiento y motor)
	
	

	
	
	
	Verificar estado de mangueras empaques en el sistema hidráulico y neumático.
	
	

	
	
	
	Verificar fugas de jeringa triple y botoneras
	
	

	
	
	
	Verificar funcionamiento en el sistema de drenaje (eyector).
	
	

	
	
	
	Efectuar limpieza y lubricación de jeringa triple.
	
	

	
	
	
	Verificar funcionamiento y lubricar válvula piloto
	
	

	
	
	
	Verificar el funcionamiento del motor del equipo.
	
	

	
	
	
	Entrega de reporte de servicio y resultado de mantenimiento.
	
	

	21
	Maquina selladora
	1
	Limpieza integral del equipo
	 
	 

	
	
	
	Verificación de temperatura, humedad en el área de trabajo del equipo.
	
	

	
	
	
	Revisión del transformador y salida del voltaje
	
	

	
	
	
	Verificación de los fusibles de protección
	
	

	
	
	
	Limpieza interna de resistencia, rodillos y sistema eléctrico.
	
	

	
	
	
	Limpieza de carcaza y cable de poder
	
	

	
	
	
	Ajuste de los rodamientos
	
	

	
	
	
	Ajuste de la unidad de control de la cámara de un chip
	
	

	
	
	
	Prueba de funcionamiento
	
	

	
	
	
	Lubricación de partes móviles
	
	

	
	
	
	Verificación de funcionamiento
	
	

	
	
	
	Verificación de cableado eléctrico
	
	

	22
	Destilador de agua
	1
	Revisión de empaques.
	 
	 

	
	
	
	Inspección funcional.
	
	

	
	
	
	Revisión de fugas.
	
	

	
	
	
	Pruebas de funcionamiento.
	
	

	
	
	
	Test de encendido.
	
	

	
	
	
	Revisión de estado de filtros.
	
	

	
	
	
	Limpieza y desinfección.
	
	

	
	
	
	Entrega de reporte del equipo y resultado de mantenimiento.
	
	

	23
	Pieza de baja
	2
	Verificación del estado físico del equipo.
	 
	 

	
	
	
	Verificación o cambio de turbinas.
	
	

	
	
	
	Verificación y Limpieza de los empaques.
	
	

	
	
	
	Verificación del sistema de acoples y ductos.
	
	

	
	
	
	Lubricación y limpieza general
	
	

	
	
	
	Funcionamiento del sistema hidráulico, neumáticos y mecánicos.
	
	

	
	
	
	Entrega de reporte del equipo y resultado de mantenimiento.
	
	

	24
	Pieza recta
	1
	Verificación del estado físico del equipo.
	 
	 

	
	
	
	Verificación o cambio de turbinas.
	
	

	
	
	
	Verificación y Limpieza de los empaques.
	
	

	
	
	
	Verificación del sistema de acoples y ductos.
	
	

	
	
	
	Lubricación y limpieza general
	
	

	
	
	
	Funcionamiento del sistema hidráulico, neumáticos y mecánicos.
	
	

	
	
	
	Entrega de reporte del equipo y resultado de mantenimiento.
	
	

	25
	Pieza de alta
	2
	Verificación del estado físico del equipo.
	 
	 

	
	
	
	Verificación o cambio de turbinas.
	
	

	
	
	
	Verificación y Limpieza de los empaques.
	
	

	
	
	
	Verificación del sistema de acoples y ductos.
	
	

	
	
	
	Lubricación y limpieza general
	
	

	
	
	
	Funcionamiento del sistema hidráulico, neumáticos y mecánicos.
	
	

	
	
	
	Entrega de reporte del equipo y resultado de mantenimiento.
	
	



[bookmark: _Hlk222486384]OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES: 

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO. 

Para la prestación de servicio de mantenimiento, se requiere como mínimo que el contratista cuente con el personal de soporte, así: 

1 INGENIERO BIOMÉDICO, BIOINGENIERO Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO con experiencia en el mantenimiento a contratar. 

Debe adjuntar la hoja de vida del profesional ofertado. 
Debe adjuntar registro INVIMA del profesional ofertado. 
	
	

	2
	Mediante documento escrito el oferente debe indicar canales de comunicaciones directas, las cuales serán tomadas por el supervisor del contrato, quien en caso de requerir asesoría de la utilización o manejo de los equipos se deban atender de forma oportuna, para lo cual deberá indicar en la comunicación oficial la siguiente información: 

TELÉFONO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
DIRECCIÓN: 
	
	

	3
	Mediante documento escrito el oferente se compromete con la entidad a realizar jornada de capacitación durante la ejecución del contrato al personal médico, paramédico, odontólogos y auxiliares de odontología sobre la forma adecuada de utilización de los equipos objeto de mantenimiento y los repuestos instalados con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos y fallas por inadecuada manipulación. 
	
	

	4
	Mediante documento escrito el oferente garantiza a la entidad que cuenta en la ciudad de Leticia Amazonas, con los siguientes equipos mínimos para dar inicio a la ejecución del contrato en el menor tiempo posible, debido a la inmediatez que solicita los mantenimientos algunos equipos, los equipos mínimos requeridos son: 

Equipo de verificación: 
Analizador de electro bisturí
Mesas patrón hasta 120 kg
Mesas patrón grameras
Analizador de descargas desfibrilador
Simulador ECG
Simulador NIBP
Simulador SPO2
Simulador de temperatura
Analizador de flujos de ventilación mecánica
Analizador de seguridad eléctrica
	
	

	5
	El oferente se compromete por escrito que su personal acatara los protocolos de bioseguridad durante el mantenimiento y visitas técnicas a las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Amazonas, suministrando a su personal los elementos requeridos según la norma legal vigente. 
	
	

	6
	La Unidad Prestadora de Salud Amazonas tiene previsto realizar dos mantenimientos a sus equipos, para la cual es importante que el contratista tenga en cuenta que el primer mantenimiento está programado para el mes de abril y el segundo para el mes de octubre de la presente vigencia 2026. 
	
	

	7
	La Unidad Prestadora de Salud Amazonas no asume ninguna responsabilidad por los daños perjuicios que se ocasiones debido al incumplimiento por parte del contratista de las normas de seguridad industrial necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del contratista. 
	
	

	8
	El oferente debe cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO y la resolución No. 0312 de 2019 POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, igualmente, para el cumplimiento del presente ítem debe presentar debidamente diligenciado el formato COMPROMISO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, anexo al presente proceso. 
	
	

	9
	En caso que el equipo no pueda ser reparado y/o que sus repuestos superen el cincuenta por ciento 50% del costo del equipo, o la adquisición de repuestos no sea posible en el mercado, por encontrarse descontinuados, etc… el contratista deberá realizar un diagnóstico puntual de las condiciones del equipo, justificando los motivos por los cuales no puede ser reparado, el cual estará soportado mediante un informe al supervisor del contrato y con este soporte poder posteriormente emitir el concepto de baja por parte de la entidad. 
	
	

	10
	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS. 

Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contamínenlas personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos, electrónicos y sus accesorios que con ocasión a los mantenimientos correctivos hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. 
	
	

	11
	El contratista deberá garantizar la disponibilidad o gestionar los repuestos necesarios para la reparación de los equipos. Para la adquisición de los repuestos, el contratista presentara mínimo 3 cotizaciones al supervisor del contrato para su análisis y aprobación. El costo de los repuestos podrá ser deducido del valor del contrato, así esto implique una reducción en el número de mantenimientos preventivos, en todo caso los repuestos empleados serán originales u homologados y se entregara la respectiva carta de garantía. 
	
	

	12
	Entregar al supervisor del contrato, antes de su instalación los repuestos, accesorios y/o consumibles nuevos, dejando una relación en medio físico y magnético de los repuestos reemplazados (viejos / malos) que han sido cambiados por su tiempo de trabajo o deterioro, para ser incluidos en el acta de destrucción. 
	
	

	13
	El contratista se compromete a mantener actualizada las hojas de vida y registro de mantenimientos de todas las actividades realizadas a los equipos pertenecientes a la Unidad Prestadora de Salud Amazonas. Diligenciando los siguientes formatos 1LA-FR-0025 y el 1LA-FR-0026 establecidos por la Policía Nacional. 
	
	

	14
	Ofrecer una garantía mínima de 6 meses contados a partir de la finalización del mantenimiento realizado al equipo. 
	
	






CALIDAD DEL SERVICIO

	ITEMS
	DESCRIPCIÓN
	OFRECE

	
	
	SI
	NO

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento programado que se hace periódicamente (cada 3 meses) a los equipos mediante rutinas previamente establecidas, tendientes a preservar su correcto funcionamiento. Durante las visitas se realizará actividades rutinarias que comprenden entre otras, calibración, engrase, medición de la calidad de los resultados que debe entregar el equipo, verificación de la operación entre otras. Lo anteriormente descrito se realiza con el fin de mantener el equipo en buenas condiciones de operación.
	
	

	2
	VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	
	

	3
	Confiabilidad: Los equipos sometidos a un programa de mantenimiento preventivo operan en mejores condiciones de seguridad, puesto que se conoce su estado físico y sus condiciones de funcionamiento.
	
	

	4
	Disminución de Tiempo Fuera de Servicio: Mediante un programa de mantenimiento los equipos permanecen el menor tiempo fuera de servicio ya que el correctivo será en menor escala.
	
	

	5
	Mayor Vida Útil: Los equipos sometidos a programas de mantenimiento preventivo tendrán una vida útil mayor y se evitarán inconvenientes en la utilización de los mismos.
	
	

	6
	Costos de Reparación y Repuestos: Los costos de reparación de los equipos y de los repuestos se pueden reducir, cambiando el sistema de mantenimiento correctivo por el preventivo.
	
	

	7
	Rutina Estándar de Mantenimiento Preventivo: debido a la importancia del mantenimiento preventivo en la prolongación de la vida útil de los equipos, y en el mantenimiento de su funcionamiento adecuado, si no se cuenta con el manual del equipo el cual detalle la rutina de mantenimiento preventivo que debe ser realizada, se deben tener en cuenta que la base de las rutinas para cada equipo se debe dar en los siguientes pasos:
	
	

	8
	DEBE CUMPLIR EN GENERAL CON
	
	

	9
	Realizar el diagnóstico de cada equipo en cada visita de mantenimiento preventivo, con copia al supervisor del contrato de la Unidad Prestadora de Salud Amazonas.
	
	

	10
	Inspección visual del equipo (detectando las posibles fallas del equipo)
	
	

	11
	Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se deben observar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo ya sea en funcionamiento o en almacenamiento; humedad, vibraciones mecánicas, polvo, seguridad de la instalación, temperatura.
	
	

	12
	Limpieza integral externa del equipo: Eliminar cualquier vestigio de suciedad como desechos, polvo, moho y hongos en las partes externas que componen al equipo, mediante los métodos adecuados según corresponda, entre los que se encuentra:
1. Limpieza de superficie externa utilizando limpiador de superficies líquido, lija o elemento o producto que sea necesario
1. Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando sustancias desinfectantes como bactericidas y virucidas no residuales ni corrosivas en equipos como centrifugas, microcentrífugas, etc.
	
	

	13
	Inspección externa del equipo:
1. Revisión del aspecto físico general del equipo y sus componentes, para detectar posibles impactos físicos, maltratos, corrosión en la carcasa o levantamiento de pintura, cualquier otro daño físico.
1. Revisión de componentes mecánicos, para determinar falta de lubricación, desgaste de piezas, sobrecalentamiento, roturas. Sistemas neumáticos e hidráulicos.
	
	

	14
	Revisión de componentes eléctricos: cables de alimentación y cables para paciente.
	
	

	15
	Limpieza integral Interna del equipo
	
	

	16
	Inspección interna del equipo
	
	

	17
	Lubricación y engrase
	
	

	18
	Reemplazo de partes: la mayoría de los equipos tienen partes diseñadas para desgastarse durante el funcionamiento del equipo de modo que prevengan el desgaste en otras partes o sistemas del mismo.
	
	

	19
	Ajustes: mecánicos, eléctrico o electrónico.
	
	

	20
	Pruebas funcionales completas: calibración, medición, trazabilidad.
	
	

	21
	Realizar los ajustes electrónico, mecánico, eléctrico, neumático, hidráulico, de lubricación y/o engrase, prueba de fugas, lubricación de partes móviles, ejecución de pruebas de parte eléctrica y mecánica, calibración, verificación de funcionamiento de software, chequeo de seguridad eléctrica y mantenimiento en general de lo que requiera mantenimiento preventivo, cambio de piezas que se detecten desgastadas, verificación del funcionamiento de paneles frontales, partes metálicas, eléctricas y electrónicas de cada uno de los equipos.
	
	

	22
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO es el mantenimiento no programado realizado por demanda y se ejecuta cuando el equipo presenta fallas de funcionamiento, se encuentra fuera de servicio o cuando al realizar el mantenimiento preventivo se detecta un mal funcionamiento que pueda ocasionar la paralización del mismo. Este mantenimiento en la mayoría de casos requiere reparaciones que pueden incluir cambios de piezas o repuestos.
Que comprende el mantenimiento correctivo:
	
	

	23
	Reparación: significa restaurar las condiciones de servicio de un equipo mediante el arreglo o cambio de algunos mecanismos sin que para ello se desarme completamente la unidad.
	
	

	24
	Reconstrucción: es el desarme, reparación o reposición de partes componentes o conjuntos para dejarlos en iguales condiciones de trabajo a componentes o conjuntos nuevos.
	
	

	25
	Recuperación: es el proceso de restaurar piezas o equipos fuera de uso o de rehacer elementos inservibles.
	
	

	26
	Modificación: es el cambio que se hace al diseño original para obtener mayor rendimiento o seguridad.
	
	

	27
	DEBE CUMPLIR EN GENERAL CON
	
	

	28
	Mantenimiento correctivo cada vez que sea necesario y sea solicitado por el supervisor del contrato o quien haga sus veces.
	
	

	29
	Cambio de piezas por repuestos en el mantenimiento correctivo de los equipos con una garantía por seis (6) meses.
	
	

	30
	El contratista garantizará el servicio técnico correctivo, cuando sea requerido por la Supervisión del Contrato durante el plazo de ejecución contractual.
	
	

	31
	Las reparaciones o servicios correctivos por segunda o más veces del mismo componente del equipo, deberán ser asumidos por la firma y no podrán ser facturados nuevamente.
	
	

	32
	Diligenciar y llevar el informe de Soporte, el cual debe contener el Diagnóstico detallado y completo del Equipo por cada servicio prestado.
	
	

	33
	El servicio debe ser prestado en el momento que la Unidad prestadora de salud Amazonas lo requiera.
	
	



· En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

· Deberá anexar al SECOP II todos los certificados y demás documentos que en algunos puntos se solicitan.

· El oferente deberá tener la capacidad de ofertar en todos los ítems.

· Para el correcto diligenciamiento del presente formulario, debe reemplazar la información solicitada anteriormente y a continuación: 








_____________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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