## Table 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2026
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | SERIE EQUIPO | LUGAR | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | VISITAS PREVENTIVAS X EQUIPO
1 | REFRIGERADOR HORIZONTAL VACUNACION TIPO MEDICO | MEDICAL SYSTEMS | TCW3000AC | 375122 | BOGOTA | Limpieza de serpertin. • Apertura de sistema interno para verificación de compresor, ventilador y sistema de control. • Purga de humedad. • Limpieza del compresor y sistema de control • Verificación de cabina de refrigeración y camisa de acumuladores de ser necesario. • Verificación de sellado de empaques, bisagras, y bloqueo de puerta, ajuste de ser necesario. • Verificación de correcto enlace de sistema RTMD, y actualización de canales de notificación en caso de ser necesario • Verificación de rango de temperatura con termómetro certificado por la ONAC. | 2
2 |  |  |  | 1352996 | BOGOTA |  | 1
3 |  |  |  | 1221970 | BOGOTA |  | 2
4 |  |  |  | 375119 | TURBO |  | 2
5 |  |  |  | 375128 | PUERTO CARREÑO |  | 2
6 |  |  |  | 1221967 | PUERTO INIRIDA |  | 1
7 |  |  |  | 375129 | LETICIA |  | 2
8 |  |  |  | 375127 | PUERTO LEGUIZAMO |  | 2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUERTO INIRIDA
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | SERIE EQUIPO | SERIE EQUIPO | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | VISITAS CORRECTIVA X EQUIPO
1 | REFRIGERADOR HORIZONTAL VACUNACION | B MEDICAL SYSTEMS | TCW 3000 AC, | 1221967 | 1221967 | Mantenimiento correctivo consistente en el cambio DE DISPOSITIVO DE MONITOREO REMOTO DE TEMPERATURA prueba de funcionamiento y puesta en marcha. | 1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DMBOG
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | SERIE EQUIPO | SERIE EQUIPO | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | VISITAS CORRECTIVA X EQUIPO
1 | COGELADOR HORIZONTAL VACUNACION | B MEDICAL SYSTEMS | TCW 3000 AC, | 1352996 | 1352996 | Mantenimiento correctivo consistente en el cambio de comprensor 220V y filtro Capilar conectado al Compresor, Equipo con serial 1352996 y Puesta en Marcha. | 1