## Hoja1
Columna1 | Columna2 | Columna3
ANEXO 1. MAMÓGRAFO DIGITAL
PROVEEDOR
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
SE REQUIER RELACIONAR POR PARTE DEL PROVEEDOR LA SIGUIENTE INFORMACION GENERAL: |  | ESPACIO PARA RESPUESTAS DEL PROPONENTE
Marca
Modelo
Peso
Dimensiones
Requerimientos eléctricos:
*Voltaje:
*Corriente
*Potencia
*Consumo de energia: Indicar el minimo y máximo
País de fabricación
Vida útil estimada del equipo (años)
CONDICIONES GENERALES:
Registro sanitario vigente expedido por el INVIMA | El equipo ofertado deberá contar con registro sanitario vigente expedido por el INVIMA al momento de la presentación de la oferta.
El equipo debe estar libre de PCB(Bifenilos Policlorados) | Certificación del fabricante que garantice que el equipo está libre de PCB (Bifenilos Policlorados).
Vigencia Tecnológica | Equipo en producción vigente, que no esté descontinuado, cuenta con soporte técnico, disponibilidad de repuestos, soporte de software y disponibilidad de actualizaciones. Evidencia: Certificación expedida por el fabricante o por el representante legal del proponente
La tecnología ha presentado alertas sanitarias. Cuales? | El equipo ofertado no deberá presentar alertas sanitarias vigentes o abiertas al momento de la presentación de la oferta, lo cual deberá ser acreditado mediante certificación expedida por el fabricante o por el representante legal del proponente. En caso de existir informes de seguridad (Field Safety Corrective Action - FSCA), se debe certificar que el equipo objeto de la oferta ya tiene la acción correctiva implementada.
REQUERIMIENTOS TECNICOS
Característica | Requerimiento Técnico Mínimo | Respuesta
Nota: Todos los requisitos técnicos son de obligatorio cumplimiento. El proponente deberá indicar la forma en que cumple cada ítem, señalando el documento soporte y el número de página correspondiente. En los casos en que no exista documento técnico (ficha técnica, manual o datasheet) que respalde el cumplimiento, el proponente deberá aportar certificación suscrita por el fabricante o por el representante legal del proponente en la que conste expresamente que el equipo ofertado cumple con la especificación.
Modalidad de adquisición de imágenes | El sistema debe permitir la adquisición de imágenes de mamografía digital 2D y tomosíntesis (DBT)
UNIDAD (GANTRY)
Brazo del gantry | Debe permitir la realización de biopsias y tomosintesis.
Alcance vertical | El sistema debe contar con ajuste vertical motorizado que permita el posicionamiento adecuado de pacientes en bipedestación y sedestación (incluyendo pacientes en silla de ruedas), con un rango de altura aproximado entre 60 cm y 150 cm.
Distancia imagen-fuente | Mayor o igual a 65 cm
Recorrido vertical | Motorizado
Rotación | El sistema debe contar con un rango mínimo de rotación del gantry no inferior a ±150°. Este rango corresponde a la capacidad total de rotación del sistema y no aplica de manera independiente para cada modo operativo.
Botón para la liberación de compresión de emergencia | Sistema de liberación de compresión accesible para el operador
Paradas de emergencia | Sistema de parada de emergencia
Pedales para gantry | Mínimo un (2) pedales
Protección para el rostro del paciente | El equipo debe contar con protección para el rostro de la paciente, removible o ajustable, que garantice la seguridad y no interfiera con el posicionamiento.
Compresión automática de mama | Sistema de compresión automática con control de la fuerza aplicada durante el procedimiento.
Ajuste manual de compresión | Sistema de ajuste manual de compresión con fuerza mínima de 3 kgf y capacidad máxima igual o superior a 20 kgf.
Inclinación del compresor | Estándar o rápida (de libre elección por el tecnólogo)
Colimación automática al tamaño de campo de radiación | Sistema de colimación automática que ajuste el campo de radiación de acuerdo con el tamaño del detector o campo seleccionado.
Integrado con luz de posicionamiento de colimador | Sistema de guía lumínica que proyecte el campo de radiación de acuerdo con el campo seleccionado durante la adquisición de imágenes y procedimientos
Control automático de exposición | Sistema de control automático de exposición (AEC).
Factores de magnificación | El sistema debe contar con factores de magnificación iguales o superiores a 1.5x
Control remoto del gantry por medio de la estación de trabajo | Sistema de control del equipo desde la estación de adquisición, que permita la operación de funciones durante el posicionamiento y la adquisición de imágenes.
GENERADOR DE RX
Intervalo KV del tubo | Desde 20 kV ±1 kV hasta 49 kV ±1 kV, o rango equivalente que garantice adecuada calidad diagnóstica para mamografía 2D, tomosíntesis 3D, biopsia mamaria guiada y mamografía contrastada (CEM)
Potencia | Mayor o igual a 5KW
Intervalo mAs | Mayor o igual a 500 mAs
Voltaje de entrada | 220–240 V
Corriente de entrada | Menor o igual a 40 A
Frecuencia | 50/60 Hz
Generador de alta frecuencia | Monofásico
TUBO
Tipo de ánodo | Tungsteno y giratorio
Velocidad del ánodo | Mayor o igual a 9000 rpm
Punto focal grande | 0.3 mm
Punto focal pequeño | 0.1 mm
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo: | Mayor o igual a 300 KHU
Filtración | Cuenta con sistema de filtración con selección automática o configurable de filtros.
DETECTOR
Tamaño detector | Tamaño del detector de campo completo, con dimensiones iguales o superiores a 24 x 29 cm aproximadamente
Tipo de detector | Detector digital directo para mamografía (estado solido)
DQE (Eficiencia del detector) | El detector deberá presentar una eficiencia cuántica de detección DQE no inferior al 50% en modo 2D y no inferior al 30% en modo 3D tomosíntesis, certificado por el fabricante
Resolución espacial | Mayor o igual a 7,0 lp/mm
Tamaño de pixel | Mínimo 70 µm
Parilla antidifusora | Sistema de parrilla antidifusora con mecanismo que permita su uso o retracción según el tipo de estudio, incluyendo procedimientos de magnificación.
BIOPSIA
Sistema de biopsia mamaria | El sistema deberá incorporar funcionalidades para biopsia mamaria mediante estereotaxia (2D) y tomosíntesis (3D), integradas al equipo ofertado.
Soporte y compatibilidad con dispositivos de biopsia | Cuenta con soporte y compatibilidad con dispositivos de biopsia tipo core y por vacío (VAB).
Localización prequirúrgica de lesiones mamarias | Localización prequirúrgica mediante guiado estereotáxico (2D) y por tomosíntesis (3D) integrada al equipo.
*ESTEROTAXIA
Rango de compresión | Sistema de compresión compatible con procedimientos de biopsia mamaria guiada o estereotaxia, con rango suficiente para la adecuada inmovilización de la mama y realización segura del procedimiento, de acuerdo con la configuración certificada por el fabricante
Sistema de localización y guiado de aguja | Sistema cartesiano
Precisión | Menor o igual a ± 1mm
Angulo estereotáctico | Mayor o igual a ±15°
Verificación y control de calidad del sistema de biopsia | El sistema deberá incorporar herramientas de verificación y control de calidad del sistema de localización y guiado de aguja, que garanticen la exactitud en la localización de la lesión.
Compatibilidad con agujas de biopsia | Debe permitir el uso de agujas de biopsia de diferentes dimensiones (longitud y calibre).
TOMOSINTESIS
Angulo de tomosíntesis | mínimo ± 7.5°
Tiempo de adquisición en tomosíntesis (DBT) | menor o igual a 10 segundos
ESTACIÓN DE TRABAJO
Procesador | Alto rendimiento minimo de 6 nucleos o mayor
Memoria | 16 GB o mayor
Disco Duro de estado sólido | 1 TB minimo
Windows | Minimo Windows 10
Monitor de visualización | Monitor grado médico minimo de 17" de minimo 2MP
Interfaz de usuario | Idioma español en el equipo y en los componentes asociados que requieran interacción con el usuario.
ESTACIÓN DE POST PROCESAMIENTO
Procesador | Alto rendimiento minimo de 8 nucleos o mayor
Memoria | 32 GB o mayor
Disco Duro de estado sólido | 1 TB minimo
Monitor de visualización | Deben entregarse 2 Monitores LED grado médico minimo de 21" con resolución de 5MP, incluidos software y hardware requerido para su correcto funcionamiento.
Windows | Minimo Windows 10
Interfaz de usuario | Idioma español en el equipo y en los componentes asociados que requieran interacción con el usuario.
Brillo de la pantalla | Superior o igual a 400 cd/m²
Alta resolución de contraste | Mínimo 1000:1
CONECTIVIDAD
Sistema de Comunicación DICOM | Compatible con DICOM
El equipo y las estaciones deben permitir la conexión a PACS | Integración PACS
FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE Y PROCESAMIENTO
Gestión, visualización y registro de dosis de radiación | Cuenta con cálculo, visualización y registro de dosis (DGM y ESD), con capacidad de exportación DICOM.
Procesamiento digital avanzado de imágenes mamográficas | El sistema deberá permitir la toma de imágenes y su análisis para diagnóstico, incluyendo mamografía 2D y tomosíntesis (DBT), con herramientas de procesamiento y visualización adecuadas
Optimización automática de parámetros de exposición orientadas a la reducción de la dosis de radiación en estudios 2D y tomosíntesis (DBT). | Incluida
LICENCIAS
Licencia para modo tomosíntesis (incluidas biopsias) | Incluida
Licencia para modo estereoctáxico (incluidas biopsias) | Incluida
Licencia para Mamografía Contrastada (mamografía espectral con contraste – CEM) | Incluida
Capacidad de incorporación a biopsia guiada por mamografía contrastada (CEM) | El equipo deberá permitir el escalamiento a biopsia guiada por mamografía contrastada (CEM), mediante módulos o funcionalidades integrables a futuro.
PHANTOMAS PARA CONTROL DE CALIDAD
Phantoma para calibración y verificación del sistema de localización y guiado de biopsia. | Incluido Nota: Cada phantoma incluido en la oferta deberá estar referenciado en la propuesta comercial
Phantoma de campo entero (full field phantom)tipo ACR | Incluido Nota: Cada phantoma incluido en la oferta deberá estar referenciado en la propuesta comercial
Phantoma para tomosintesis | Incluido Nota: Cada phantoma incluido en la oferta deberá estar referenciado en la propuesta comercial
ACCESORIOS INCLUIDOS
Placas de compresión | *Paleta de compresión estándar incluida, para estudios de mamografía 2D y tomosíntesis (DBT), de campo completo, compatible con todas las proyecciones estándar. *Paleta de compresión para mama pequeña incluida, diseñada para pacientes con mama pequeña o tejido localizado, que permita adecuada compresión y posicionamiento. *Dispositivo de magnificación incluido, que permita la realización de estudios de magnificación, mediante separación de la mama del detector para mejorar la resolución espacial. *Paleta Localización incluida, con apertura que permita el acceso para procedimientos de biopsia y localización prequirúrgica, compatible con técnicas estereotáxicas (2D) y tomosíntesis (3D). *Mínimo dos (2) paletas de compresión para biopsia: una para compresión puntual (tipo spot o equivalente) y una para acceso ampliado (tipo biopsy o equivalente), compatibles con técnicas estereotáxicas (2D) y tomosíntesis (3D) Si la propuesta trae Placas compresoras diferentes a las descritas anteriormente, favor describirlas. Nota: Cada paleta o placa de compresión incluida en la oferta deberá estar referenciada en la propuesta comercial e indicar el documento técnico y número de página donde se verifiquen sus características.
Mampara de protección para el tecnólogo. | Equivalente en plomo ≥ 0.5 mm
REQUISITOS DE PREINSTALACIÓN, INSTALACIÓN Y POSTVENTA
Característica | Parámetro ideal de cumplimiento | Respuesta
Nota: Todos los requisitos postventa son de obligatorio cumplimiento. El proponente deberá acreditar el cumplimiento de cada ítem mediante certificación expedida por el fabricante o por el representante legal del proponente; o según lo indicado en el parámetro de cumplimiento de cada requisito.
Conexión de Voltaje a 240 V | 220-240V
Panel Eléctrico Principal. | Incluye panel o sistema de desconexión eléctrica dedicado, con protecciones, necesario para la conexión segura del equipo.
Incluir UPS para el Mamógrafo | Incluir UPS con una capacidad mínima de 10 KVA o la recomendada por el fabricante para el mamógrafo, prevaleciendo siempre el valor mayor entre ambos. La UPS deberá garantizar una autonomía mínima de 5 minutos para el cierre seguro de estudios en curso y la protección del equipo ante cortes de energía. Para acreditar lo solicitado, el proponente deberá entregar certificación del fabricante o por el representante legal del proponente donde conste el KVA requerido para la operación del equipo.
Requisitos de preinstalación | El proveedor deberá suministrar los requerimientos de preinstalación del equipo y sus componentes, incluyendo las condiciones eléctricas, físicas, ambientales y de infraestructura necesarias para su correcta instalación. Asimismo, deberá brindar acompañamiento técnico para la validación de dichas condiciones, mediante la realización de reuniones de seguimiento con la institución hasta la puesta en marcha del equipo.
Instalación | Instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo por personal certificado del proveedor.
Garantía del equipo y sus elementos | El proveedor deberá otorgar una garantía mínima de tres (3) años para la totalidad del equipo y sus componentes (Tubo de Rayos X, detector, generador, UPS, estaciones de adquisición y postprocesamiento, módulo de estereotaxia, tomosíntesis, entre otros), contados a partir de la puesta en funcionamiento y la firma del acta de recibo a satisfacción. La garantía deberá ser integral e incluir mano de obra, soporte técnico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo, así como la reparación o reposición de partes defectuosas y los costos de desplazamiento y transporte, sin generar cargos adicionales para la entidad. Durante este periodo, el proveedor deberá garantizar las actualizaciones de software necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, incluyendo la corrección de errores (bugs), parches de seguridad y mejoras de estabilidad y desempeño. Lo anterior no implica la obligatoriedad de incluir nuevas funcionalidades, versiones mayores o módulos adicionales no contemplados en la oferta inicial.
Garantizar consecución de repuestos por (años) | Garantizar la disponibilidad de repuestos, accesorios y componentes para el equipo por un período mínimo de siete (7) años contados a partir de la fecha de entrega e instalación del equipo.
Versión de softwares para el equipo | El equipo deberá ser entregado con la versión de software más reciente disponible por el fabricante para el sistema ofertado al momento de la instalación.
Horario de atención para mantenimientos correctivos y preventivos | *Soporte Telefonico o remoto en máximo dos (2) horas *Brindar atención presencial en sitio en máximo en 24 horas y garantizar horario de Atención para mantenimiento de lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 pm, y soporte sábado en la mañana de 7:00 a.m. a 12.pm
Mantenimientos preventivos y correctivos durante garantía | Realizar durante el período de garantía, mínimo 2 mantenimientos por año y los mantenimientos correctivos ilimitados. Para cada visita deben hacer entrega de la orden de trabajo realizada sobre el equipo y sus elementos.
Garantizar ingenieros en la zona certificados en fabrica en mantenimiento del equipo ofrecido Indicar la ciudad en la que se encuentra el personal | Garantizar personal técnico ubicado en territorio nacional, el cual se encuentre certificado por fabrica para la ejecución de mantenimientos de los equipos ofrecidos. Es necesario la entrega de hoja de vida del ingeniero de soporte, donde se evidencie la certificación de conocimientos en la tecnología a entrega
Disponibilidad de repuestos críticos definidos por el fabricante | El proveedor deberá asegurar la disponibilidad de repuestos críticos definidos por el fabricante, con tiempos de entrega máximos de dos (2) días calendario cuando estén disponibles en el país, y hasta veinte (20) días calendario en caso de importación, contados a partir de la confirmación del pedido.
Garantizar conexión remota para soporte online cuando sea requerido por parte del COMPRADOR | Garantizar conexión remota para soporte online cuando sea requerido por parte del COMPRADOR para el equipo del servicio de Imágenes
Entrega de documentación vigente | • Acta de entrega de los equipos y sus accesorios • Certificado de aceptación de fábrica para el equipo • Copia registro INVIMA vigente • Copia certificada de importación del equipo y sus accesorios • Certificado donde se constate que el equipo es libre de PCB (Bifenilos Policlorados) • Pruebas iniciales de caracterización • Manuales de usuario y técnicos en idioma español • Cronograma de mantenimiento durante garantía • Protocolo de mantenimiento preventivo del equipo • Guías rápidas de manejo de cada equipo •Carta de garantía del equipo y sus elementos •Entregar carta de garantía de suministro de accesorios y repuestos por un período mínimo de siete (7) años contados a partir de la fecha de entrega e instalación del equipo. •Guía de limpieza y desinfección de la tecnologia •Ficha técnica de cada equipo (no brochure) •Ficha técnica del tubo de rayos x •Se debe enviar documentos de preinstalaciones del equipo y las estaciones. •Acreditar la facultad de distribución y/o subdistribución del equipo requerido. Nota: Los documentos relacionados en este ítem no deben ser aportados con la oferta. El proponente deberá adjuntar certificación suscrita por el representante legal en la que se comprometa a entregar la totalidad de la documentación aquí relacionada al momento de la entrega del equipo.
Capacitacion y aplicaciones | Realizar capacitación en el manejo del equipo al personal de imágenes diagnósticas, física médica y gestión biomédica. Las fechas serán acordadas entre las partes, garantizando la disponibilidad del equipo en óptimas condiciones, la presencia del especialista clínico por parte del proveedor y la coordinación con los horarios del servicio. Se deberá realizar una capacitación inicial durante la instalación y puesta en marcha, con una duración mínima de dos (2) días, orientada al manejo básico del equipo. Adicionalmente, se deberá impartir una capacitación en funciones avanzadas, incluyendo biopsias y mamografía contrastada, con una duración mínima de cuatro (4) días. Se deberá programar una capacitación de refuerzo, tanto en aspectos básicos como avanzados, con una duración mínima de dos (2) días, dentro de los seis (6) meses siguientes a la puesta en funcionamiento del equipo. En conjunto, las actividades de capacitación deberán contemplar un total mínimo de ocho (8) días.
NOTA: Se debe tener presente la siguiente información para el diligenciamiento del anexo: *En la columna "Parámetro ideal de cumplimiento" se indica el requisito con el que debe cumplir para el criterio *En la columna "Espacio para respuestas de proveedor", se debe diligenciar de manera concreta la información solicitada e indicar donde se visualiza este dato en la cotización presentada Las calificaciones se establecen asi: CUMPLE, NO CUMPLE