## Formato oferta económica
FORMATO OFERTA ECONÓMICA
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ESPECTROMETRÍA GAMMA CON DETECTOR DE GEHP DE POZO DE EXTRABAJO FONDO PARA LA DETERMINACIÓN DE EDADES EN MUESTRAS GEOLÓGICAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE PLOMO 210 DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
No. | Descripción | Cantidad | PRECIO REFERENCIA TECHO UNITARIO IMPUESTOS INCLUÍDOS | PRECIO OFERTADO UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS | TOTAL VALOR OFERTADO
1 | El Espectrómetro Gamma con detector de GeHp de pozo de extrabajo fondo, de acuerdo con : Descripción General. Detector de Germanio Hiperpuro (GeHp) tipo Pozo de Extra Bajo fondo con Capacitor de Extremo Cobre (Cu) y Pozo de Aluminio de Alta Pureza. Volumen activo: ≥260 cm3. Diámetro del tubo del pozo: 10 mm. Profundidad del tubo del pozo: 40 mm. Resolución de Energía FWHM a 1.33 MeV: ≤ 2.15 keV. Resolución de Energía FWHM a 122 keV: ≤1.2 keV. Eficiencia relativa: 50% Rango de trabajo: Energías entre 10 keV y 10 MeV. Geometría: 4 pi Diámetro del Capacitor: 95 mm (3.75 in). Cables. paquete de cables necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de espectrometría gamma y sus componentes. Criostato vertical. Criostato vertical de flujo extra bajo fondo (tipo varilla de inmersión). Incluye un blindaje de plomo de aproximadamente 1 pulgada de grosor entre el montaje del cristal y el preamplificador externo. Extensión. Extensión de varilla de enfriamiento de aprox. 4 pulgadas, utilizada en detectores de varilla de inmersión. Llave de software en caso de requerirse. Dewar de 30 litros. Incluye un collar para criostato de 1.5" de diámetro. Analizador Multicanal de última generación compatible con la marca y modelo del sistema de espectrometría gamma. Blindaje de plomo de ultrabajo fondo. Blindaje de plomo. Blindaje de plomo compatible para criostatos PV, SV o ICS y X-COOLER, acorde al modelo del sistema, de carga superior. Incluir mesa soporte para un peso aproximado de 3.000 libras. Software de análisis. Software para la operación y análisis de muestras compatible con la marca y modelo del espectrómetro gamma y sus componentes. El software debe ser una aplicación especializada para la calibración y transferencia de curvas de calibración en eficiencia, configuración de diversas geometrías y modelado avanzado en sistemas de espectrometría gamma. Software de deconvolución de picos. Software que se utiliza para separar señales individuales (picos) que se encuentran superpuestos en un espectro, que sea compatible con el software de análisis. Caracterización del detector de fábrica y suministro del software para su verificación. | 1 | 2201777378 |  | 0
2 | La unidad de procesamiento de datos debe traer el software instalado para la operación y funcionamiento del sistema y sus componentes, dotada con un Computador de mesa PC con sistema operador Windows (min. 10 Pro) y Microsoft 365 los siguientes requisitos mínimos: RAM 16GB, 4- 6 USB, conexión red (RJ- 45), serial, VGA, USB, HDMI SSD 512 GB, HDD 2TB Tarjeta video Nvidia T600 4GB Bluetooth, Wifi Pantalla plana de 15. | 1 | 6364654 |  | 0
3 | Impresora Láser a color e inyección de tinta para la unidad de procesamiento de datos, resolución de impresión 1200 x 1200 dpi, impresión a doble cara automática, pantalla táctil, puertos USB, velocidad de impresión de hasta 33 ppm, bandeja de entrada 300/150 hojas. | 1 | 3916710 |  | 0
4 | Unidad de secado de muestras tipo liofilizador con secador de congelación de Mesa. Temperatura de congelación: entre -50 y -60°C, Cámara de tapado estándar con múltiple de 8 puertos. Condensador final: ≤-56. Grado de vacío: <10Pa. Área de secado por congelación: 0.09 m2. 3 estantes. Capacidad de carga de material por estante: 300ml. Capacidad de carga de material: 900ml. Tiempo de secado por congelación: 24H. Múltiples: 8 piezas con Interfaz USB. Cámara de secado: acrílico transparente. Bomba de Vacío 2XZ-2. Velocidad: 100 L/min o 120 L/min. Sistema de Control: Microprocesador, pantalla táctil. Captura de Agua: 3 kg/24h. Bandeja de Muestra: Φ180mm x3. Dimensiones externas aproximadas: Ancho 580 mm x Profundidad 625mm x Altura 530 mm/960 mm. Pantalla de control: táctil o pantalla LCD. Nota. La unidad de secado debe suministrarse con la bomba de vacío, la cámara de secado estándar y todos los demás accesorios necesarios para su óptimo funcionamiento, entre otros como la válvula, matraz. Acorde al modelo y referencia de la unidad de secado. | 1 | 27970204 |  | 0
5 | Manta calefactora con capacidad de 1L, 110V. Control Temperatura digital con display/analógico.Rango Temp.: hasta ~ 300–450 °C. Potencia: ~ 350 W. Agitación magnética. | 1 | 842092 |  | 0
6 | Sistemas de destilación completos con capacidad de 1000 mL (balón, adaptadores, condensadores, mangueras de látex, mantas calefactoras y demás accesorios para el funcionamiento óptimo del sistema) | 1 | 631570 |  | 0
7 | Baño recirculador con enfriamiento tipo chiller de capacidad de 30 L. Rango de temperatura: -10 °C a 100 o -35°C a 100°C. Estabilidad de temperatura: ± 0.3 °C. Caudal de la bomba: ~ 20 L/min. Capacidad de enfriamiento: ~ 4 kW Presión bomba: 0 – 1.5 bar. Volumen de fluido: ~ 8 L. | 1 | 11906798 |  | 0
8 | Estufa de secado por convección forzada para el secado de muestras. Control de temperatura 10 -200 °C. Max. temperatura: 300 °C. Volumen entre 155 L y 170 L Voltaje: 110 V. | 1 | 6643719 |  | 0
9 | Soplete de acetileno portátil. Tanque de capacidad entre 12 L y 12.5 L. Incluir carro transportador. | 1 | 1468766 |  | 0
10 | Molino de Mortero Automático. Capacidad para procesar muestras entre 10 y 190 mL aproximadamente. Finura final 10 μm, Set molienda ÁGATA (mortero y mano). Rascador de PTFE. Alimentación de red: Motor 200 a 250 W, 0– 300 rpm, Temporizador. Ajuste digital del tiempo de molienda. Apagado automático. | 1 | 41673793 |  | 0
11 | Suministrar un juego de tamices pequeño con aperturas de malla de 2 mm, 1 mm , 63 µm, 125 µm, 250 µm y 500 µm, diámetro de 100 mm (10 cm), con tapa y fondo. | 1 | 4097858 |  | 0
12 | Juego pesas para balanzas en acero inoxidable tipo F1 de 5 mg a 500 g. El equipo debe entregarse calibrado y con el certificado. de calibración metrológica (trazable a INM). | 1 | 4097858 |  | 0
13 | Suministro de materiales radiactivos y materiales de referencia, necesarios para la calibración del espectrómetro gamma y la técnica de fechado por plomo 210: 10.1 Fuente multinúclidos con emisores gamma de 241Am, 109Cd, 57Co, 203Hg, 113Sn, 137Cs, 134Cs, 54Mn, 65Zn (Eckert & Ziegler). Trazable a Nist. 10.2 Canadian certified reference de Uranium– Thorium DL-1a, con actividades certificadas para 210Pb, 226Ra, Th y U. 10.3 Reactivos analíticos: KCl de alta pureza (≥99%), CuO Pureza ≥ 99%. Frasco 10.4 NBS/Nist 4350b- sediment environmental radioactivity standard. Frasco por 85 g. 10.5 IAEA-384 - sedimento de Fangataufa. 238U, 232Th, 137Cs certificados. 10.6 IAEA-385 – radionúclidos naturales y artificiales en sedimentos del mar de Irlanda. Frasco 100 g. 10.7 IAEA-375 - radionúclidos y elementos traza en suelo. Frasco por 250 g. 10.8 IAEA-444 – radionúclidos emisores gamma en suelos. Frasco por 200 g. 10.9 NIST SRM 4354 — Freshwater Lake Sediment Radioactivity Standard. 10.10 NIST SRM 4357 — Ocean Sediment Radioactivity Standard 10.11 NIST SRM 4353A — Rocky Flats Soil Number 2. 10.12 ERM-530A- Aluminum gold alloy (0.1% Au), 0.1 mm foil. 10.13 IRMM-054. Uranium solutions, 5 mL 3,954 3(12) µmol 235U·g-1) EU JRC. Cantidad 1. | 1 | 82804142 |  | 0
14 | La Instalación, puesta en funcionamiento y calificación de equipos, accesorios y complementarios debe realizarse en las instalaciones de la Sede CAN del Servicio Geológico Colombiano, en la carrera 50 No. 26- 20, Bogotá, con una duración mínima de 40 horas. Esta actividad debe realizarse con personal certificado y calificado directamente de la casa matriz debido a que se requiere conservar las condiciones de garantía de fábrica del sistema y sus componentes. | 1 | 14687662 |  | 0
15 | Impartir un entrenamiento en puesto de trabajo, mínimo de 15 días hábiles (120 horas laborales) al personal del laboratorio por parte de expertos calificados que tenga experiencia confirmada en la temática de Geocronología de plomo 210 y sus aplicaciones, para una cantidad de participantes mínima de 5 personas, e incluye los siguientes temas: - Recolección, corte y submuestreo de núcleos sedimentarios. La preparación de muestras de sedimentos, patrones y MRC para procesos de calibración. Configuración completa del equipo para la medición de patrones y muestras, garantizando trazabilidad, calidad y cumplimiento de los protocolos analíticos requeridos. - Espectrometría gamma: determinación del fondo radiológico, calibración en eficiencias, construcción de funciones de transferencia, y determinación de actividades con su respectiva estimación de incertidumbres. - Determinación del fechado con 210Pb y tasas de sedimentación mediante los modelos de flujo constante y sedimentación constante, entre otros. Certificar el entrenamiento del personal del laboratorio de plomo 210. | 1 | 158626749 |  | 0
16 | Adecuaciones según ficha técnica. ANEXO : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | 1 | 734383097 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
FIRMA